采购需求

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 细胞病理学示教系统 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 高仿真口腔头模 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 颅内压检测分析教学系统 | 1 | 否 |
|  | 1-4 | 高级儿童综合模拟人 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 血流智能检测分析教学系统 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 高仿真单脏器手术训练系统 | 1 | 否 |
|  | 3-2 | 综合麻醉技能训练模型 | 1 | 否 |
| 4 | 4-1 | 皮肤多维参数教学分析系统 | 1 | 否 |
| 5 | 5-1 | 仿真模拟病人操作系统 | 1 | 否 |
|  | 5-2 | 男性导尿训练模型（AR版） | 1 | 否 |
|  | 5-3 | 女性导尿训练模型（AR版） | 1 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

本次招标采购项目为2026年财政资金临床教学设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：签订合同后30日内。

2、交付地点：首都医科大学附属北京佑安医院。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本。

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

1、服务期限：自签订合同之日起5年。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购项目为2026年财政资金临床教学设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1 细胞病理学示教系统

数量：1套

一、主要用途：用于多人显微观察、病理诊断。

二、技术参数

1、显微镜

1.1、机身：一体化金属机身，防震机座，稳定结构，可作明场观察。

1.2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。

1.3、物镜转盘：≥6位。

1.4、调焦：调焦旋钮高度可调。

1.5、照明装置：LED照明，寿命≥50000h。

1.6、载物台：

1.6.1、表面由超硬陶瓷材料制成。

1.6.2、载物台操作手柄可左右手切换。

1.7、样夹：可单手操作样夹。

1.8、聚光镜：聚光镜上孔径光阑带有彩色标记，与物镜的标准颜色相对应。

1.9、观察筒：三目镜筒，FOV≥22mm。

1.10、目镜：10×，屈光度可调。

1.11、物镜：

1.11.1、配置：至少包括4×、10×、20×、40×平场消色差物镜各1个。

1.11.2、4×物镜：NA≥0.10，W.D.≥18mm。

1.11.3、10×物镜：NA≥0.25，W.D.≥12mm。

1.11.4、20×物镜：NA≥0.40，W.D.≥0.9mm。

1.11.5、40×物镜：NA≥0.65，W.D.≥0.36mm。

▲1.12、配备双人共览装置，具有指针指示，可满足2人同时在镜下讨论观察。

2、摄像头：

2.1、彩色CMOS传感器，感光面积：≥1英寸；成像矩阵≥5400×3600。

2.2、像素尺寸：≤2.5×2.5μm。

2.3、相机帧率：≥15fps@ 5472x3648。

2.4、曝光时间调节范围：0.15ms～10s。

2.5、具备自动白平衡功能。

2.6、接口：USB3.0。

3、图像采集分析工作站：

3.1、CPU：≥8核，主频：≥2.5GHz；内存：≥8G，硬盘：≥1T；彩色液晶显示器≥20英寸，分辨率：≥1920*1080。

3.2、具备实时景深融合、实时图像拼接功能柜

3.3、可进行拍照、录像、动态/静态测量.

3.4、数据导出至word或Excel

第1包 品目1-2 高仿真口腔头模

数量：1套

一、技术参数

1、颈部关节运动接近真人，万向轮手动调节；头模前俯：30°±1°；头模后仰：45°±1°，左右转动各：50°±1°。

2、头颅盖侧方打开。

3、面罩可进行带水操作，能承受高速手机的误碰，用手撕拉不会延展扩大。

4、仿真颞下颌关节设计，铝合金材质。可以在三维空间逼真模拟下颌骨的咀嚼动作，包括前伸、后缩及侧方咬合。

5、最大开口位时，上下前牙切端距离≥50mm，两侧髁头间距离：100～110mm。

6、上下颌可算则螺钉固位及磁铁吸附安装方式

7、可匹配各品牌的白刚玉牙和可拆卸全口牙模（带牙龈、舌头）

二、主要配置：

1、高仿真口腔头模：1个

2、可拆卸全口牙模（带牙龈、舌头）：1付。

3、仿真肩体：1个。

第1包 品目1-3 颅内压检测分析教学系统

数量：1套

一、技术参数

1、主机结构：支持便携、推车式两种，支持触摸屏操作；

2、检测指标：数字化采集系统，颅内压数值直观呈现，支持自动单位转换；

3、颅内压检测范围：70mmH2O~1200mmH2O；

4、单次检测时间：≤1分钟；

5、检测精度：平均误差≤8%；

6、连续工作时间≥12h；

7、系统操作平台：Windows 全中文操作系统；

8、放大倍数≥20000倍，

9、共模抑制比CMRR≥126db

10、带宽：0.4Hz～400Hz

11、刺激光源频率：0.25Hz～1.5Hz可调，

12、电源条件：AC 220V，功率≤250VA；内置电池，当内部电源供电不足时，应有蜂鸣声提示；

13、打印机：品牌专业激光打印机；

14、具备查询功能，可以按病人姓名、检测医生等信息进行检索；

第1包 品目1-4 高级儿童综合模拟人

数量：1套

一、一般特征：

1.整套系统包含模拟人、Pad控制端（内置模拟人操控软件）和模拟监护仪。

2.模拟人需采用无线技术，控制端和模拟监护仪需均以无线模式与模拟人连接。

二、气道：

- 可进行口鼻插管。

- 进行支气管插管。

- 练习仰额抬颌法和双手举颌法。

- 可用于练习吸痰。

- 使用Sellick手法可见声带。

▲6.传感器可对插管的深度进行检测并记录。（提供软件截图证明）

三、呼吸系统：

- 可听诊呼吸音。

- 可听诊上呼吸道音。

- 可使用复苏球等常规呼吸通气器械。

- 插管错误可导致一侧胸部起伏。

- 使用复苏球等通气设备时可见胸部起伏。

- 过度通气可导致胃扩张。

四、循环系统：

▲1.CPR训练及考核标准可自行设定 ，设定内容包含按压频率、按压深度、通气频率、通气峰压，系统可按照自行设定标准来评估CPR的操作正确与否。（提供软件截图证明）

▲2.系统可自动监测和记录至少以下多种数据：CPR持续时间、按压次数、按压频率、按压深度、通气频率、通气峰压、平均一次通气时间、按压深度过深的次数、按压深度达标的次数、按压深度过浅的次数。（提供软件截图证明）

3.学员在完成CPR的各项操作后，系统可根据学员的CPR表现自动生成量化数据报告单，提供学员CPR操作时系统监测到的各项数据，导师可保存数据报告并连接打印机打印出来作为学员操作的参考。

▲4.内置气罐，心肺复苏成功后可产生至少2分钟的呼吸。（提供软件截图证明）

- 可以使用真实的心电监护仪监测，心电图能精确的随生理变化而变化。

- 可以使用真实的除颤仪进行除颤、电复律。

- 可听诊心音。

- 触诊和听诊无创血压。

- 在收缩压和舒张压间可听到科罗特科夫音。

- 模拟人有多处脉搏可触诊：颈动脉、肱动脉、桡动脉、股动脉。

- 手臂可以进行真实的静脉穿刺，有皮下注射和肌肉注射的位置。

- 胫骨可进行骨内注射。

▲13.缺氧时可出现紫绀，需至少具有10个程度的紫绀可供调节。（提供软件截图证明）

▲14.当使用真实的血氧饱和度监测仪时，模拟人可检测到此操作。（提供软件截图证明）

五、其他：

- 内置多种语音，可用笔记本控制模拟人说话。

六、笔记本控制端：

- 控制端内置模拟人的操作软件，导师可通过控制端无线控制模拟人。

- 可随时改变模拟人多项生命体征参数，学员操作可即时记录下来并作为评估文件，可进行教学反馈、评估。

- 可自行编辑和添加病例场景。

七、模拟监护仪：

- 需配有至少20寸触控式模拟监护仪。

- 至少可显示以下生理数据；心跳(HR)、动脉血压(ABP)、呼吸(RR)、二氧化碳(CO2)、脉搏氧气饱和浓度(SpO2)、体温、无创血压(NIBP)和时间等。

- 至少可选择5种动态波形，包含第二导程心电图(ECG II)、动脉血压(ABP)、呼吸、二氧化碳(CO2)和脉搏氧气饱和浓度等。

第2包 品目2-1 血流智能检测分析教学系统

数量：1套

- 主要用途

床旁血流动力学监测设备，无创测量心脏血流动力学功能指标､以及颈部和外周血流动力学指标等多窗口综合循环指标，帮助临床医生全面实时、动态评估患者的血流动力学状态。

2、主要技术要求

2.1 测量原理：采用直接或间接以脉搏压力波形及其相关数据推算方法；或采用多普勒血流测量方法的无创床旁血流动力学检测设备；

2.2 非手持及非侵入式测量方式测量，逐搏连续记录两小时以上的实测血流数据参数。

2.3 无创测量血流动力学参数，数据采集点（采集位置）≤2个。

▲2.4 可对心排量、心指数、每搏量、每搏指数、每搏变异度、外周阻力、阻力指数等参数无创连续监测。（提供设备界面图片证明）

▲2.5 采用多普勒血流测量技术，实时监测颈部血管、以及外周血管的血流频谱和血流动力学参数指标；（提供设备界面图片证明）

2.6 显示屏≥12英寸彩色触摸屏；

2.7 信号传输:USB2.0接口≥4个,TF卡接口≥1个,以太网接口≥1个；；

2.8 存储空间≥120G；

2.9 供电方式：交流或电池供电；电池工作时间：充满电后可持续工作3小时,有剩余电量显示；

2.10 4.0MHz超声探头，可固定在体表，动态测量、冻结、存储测量指标；

2.11 信号增益≥5档，可调节。

3、产品技术参数

可同步测量和输出多项血流动力学参数,包括:血流速度时间积分、血流分钟距离、每搏输出量及指数、心输出量及指数、外周阻力及指数、心肌收缩力及指数、最大血流速度变化率、氧输送及指数、血流峰值流速、血流舒张期最低流速、平均血流流速度、校正流动时间、血流峰值速度变异度、血流每搏血流量、血流搏动指数、血流阻力指数等参数。

4、系统功能

4.1 实时同步监测颈动脉动态血流频谱，以及流速、流量等多项血流动力学参数数值；

▲4.2 实时监测外周血管的动态血流频谱和多项血流动力学参数数值；（提供设备界面图片证明）

4.3 标配应用工具

▲4.3.1配备心肺复苏工具软件包、在心肺复苏过程中提供生理指标监测；（提供设备界面图片证明）

4.3.2配备被动抬腿工具软件包，按照软件流程进行被动抬腿试验；

4.3.3配备补液试验工具软件包，按照软件流程进行补液试验。

4.4 多种趋势和回顾：

4.4.1测量中同屏显示单参数趋势图，且参数可随时切换；

4.4.2测量中可随时回顾患者信息，和测量任意时间点的测量数值、事件信息和同步多参数动态趋势和频谱信息；

4.4.3实时动态参数同步趋势图，可快速获得并同屏显示测量中的任意两点间变化指标；

4.4.4具备基线变异度工具：可对所有参数同时设定各自基线值，并根据血流搏动实时显示基线变异度；

4.4.5具有蛛网图分析功能：配备蛛网图分析工具，对相关参数数值进行针对性的分析，快速发现数值异常。

第3包 品目3-1 高仿真单脏器手术训练系统

数量：1套

一、主要用途：用于住院医师规培、专科医师进阶及术式专项培训。

二、技术参数

1、集成多维度量化评估体系、支持胸腹腔多术式模块化训练、符合腹腔镜操作考核要求。

2、内窥镜手术系统：

2.1、内窥镜摄像主机：1台。

2.1.1、扫描系统：逐行扫描；水平分辨率≥1024线，帧率：≥30p；

2.1.2、信噪比(SNR)：≥50dB；

2.1.3、手术模式：≥5种可选；

2.1.4、影像存储：USB存储容量128G,一键切换拍照/录像功能；

2.1.5、具备DVI、HDMI、USB接口；

2.1.6、可匹配屏闪光源，用于频闪喉镜检查；

2.2、摄像头：

2.2.1、传感器成像尺寸：≥1/2.3英寸；像素：≥200万像素；

2.2.2、图像尺寸：≥1920×1080；

2.2.3、光学接口： F28，可连接硬镜；

2.2.4、具备自定义功能按键，可自定义功能包括拍照、录像、白平衡、冻结、放大缩小；

2.2.5、防水等级：IPX8；

2.3、内窥镜冷光源：1台。

2.3.1、光源：LED，功率≥80W；

2.3.2、光源强度调节范围：0%-100%；调节档位≥20档；

2.3.3、色温：5000K～7000K之间；

2.3.4、液晶触摸显示屏≥7英寸，具有记忆功能和一键休眠功能，可指示光源强度；

2.4、导光束：1根。

2.4.1、直径：≤4.0mm，长度≥3000mm；输出孔尺寸：≥10mm；

2.4.2、可耐高温高压消毒；

2.5、医用监视器：1台。

2.5.1、彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率≥1920×1080；

2.5.2、输出接口： HDMI、DVI；

2.6、台车：1辆。

2.6.1、6系铝材结合铸铝的底座和层板；万向静音轮≥4寸；

2.6.2、三层板设计，层板高度可调，每层承重≥50kg；

2.7、硬镜：1根。

2.7.1、视向角：30°；视野角≥70°；

2.7.2、直径：≤10mm，工作长度：≥33cm；

3、高频电刀系统：

3.1、摆阔双脚开关、高频手术电极和高频手术电极刀头1套、中性电极板专用电缆、镊枪双极式1把、双极镊专用电缆；

3.2、具备单级纯切、混切I、混切II、点凝、喷射凝和双极电凝功能（脚控、自动）；

3.3、单极切割输出功率覆盖范围：150W～300W；调节档位≥3档；

3.4、单极电凝输出功率覆盖范围：100W～120W；

3.5、双极电凝输出功率≥70W；

3.6、具备输出短路自动保护、输出功率误差自动检测和补偿、自动检测吸收高频漏电流、中性电极故障声光报警功能；

4、电动吸引器：1台。

4.1、含吸引器主机*1、连接线*1、吸引器头*1、吸引器电源线*1、吸引器脚踏板*1；

4.2、贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组；

4.3、噪声：≤65dB(A)；

5、训练器主机（含软件）：1套。

5.1、CPU：≥6核，主频≥3GHz；内存≥16G；硬盘≥1TB；液晶触摸显示屏≥23英寸；分辨率≥1920×1080；支持带手套操作；

5.2生理指标监测仪：

5.2.1、流量范围：1-1200 mL/min，精度≤5%；

5.2.2、压力监测范围：0-300 mmHg，误差≤3%；

5.2.3、失血量检测：0-3000mL，精度≤5%，采用出入路差值精确计算；

5.2.4、生理模拟：支持凝血/出血动态；

5.3、手术评估系统：

5.3.1、评估方式：设备评估与导师评估；

5.3.2、评估参数：失血量、血压、操作时长量化评估；

5.3.3、导师评估模块：提供评分表；

5.3.4、标准化考核项目：打结缝合、切开止血、器械操作、术式流程；

5.3.5、血流量：可设定模拟人体手术时血流速度；

5.3.6、考核内容：包括但不限于器械操作、切开、止血、打结、缝合技术、手术操作流程等手术标准化操作；

▲5.3.7、支持培训术式设置及术中监测指标阈值设置；

5.4、器械架设计：单排5孔+独立腔镜支架；

5.5、数据库系统；

5.5.1、视频支持本地观看及拷贝；

5.5.2、教学视频：手术学习视频、器械学习视频、设备操作视频；

5.5.3、支持创建账户、账户修改；

▲5.5.4、管理模式：学员、导师、管理员；学员模式可独立创建账号、自由查看历史操作报告，输出个人历史操作数据智能分析报告；导师模式支持自主创建训练方案；管理员模式账户功能均可操作；

5.5.5、管理范围：历史数据调阅、个人学习曲线、方案设定；

5.5.6、手术档案：所有手术信息都可存储在本地，可以随时调阅，支持本地观看及拷贝；可显手术信息，包括手术名称、手术时长、失血量和血压；

5.5.7、图像视频可USB导出；

5.5.8、内置数据库，本地存储≥24个月；

5.6、视频教学系统：

5.6.1、支持术中录像拍照、术后回放；

5.6.2、教学视频：打结缝合操作技巧、能力设备使用、模块使用教学等；

5.6.3、录制操作视频可拷贝至移动USB；

5.7、教学培训模块：

5.7.1、线上教学培训平台包含：标准手术视频、基于离体动物脏器手术视频、师生反馈互动等；

5.7.2、基础术式：包括仿生模块（夹豆子、钉板移物、固定形状剪切、套圈）；

5.7.3、缝合模块：单纯间断缝合、连续缝合、端端吻合、连续锁边缝合、内外八字缝合、血管缝合等；

5.7.4、切割分离模块：单极切割、分离、精细剪切等；

5.7.5、进阶术式：包括腹腔镜能量设备使用教学、微创手术中血管裸化、淋巴清扫等进阶技巧；

5.7.6、妇产科：包括腹腔镜阴道残端缝合、腹腔镜输卵管开窗取胚术、腹腔镜输卵管切除术、腹腔镜卵巢囊肿剥除术；

5.7.7、胸外科：包括胸腔镜肺楔形切除术、腹腔镜肺段切除术、胸腔镜肺叶切除术、胃底食道折叠；

5.7.8、胃肠外科：腹腔镜十二指肠穿孔修补术、腹腔镜小肠端端吻合术、腹腔镜胃肠吻合术、腹腔镜胃部分切除术；

5.7.9、泌尿外科：包括肾部分切除、肾切除、腹腔镜膀胱部分切除术、腹腔镜输尿管端端吻合术；

5.7.10、肝胆外科：包括腹腔镜胆囊切除术、腹腔镜脾切除术、腹腔镜肝左外叶切除术、胰体尾切除术；

▲5.7.11、具有稳定的医学教育类课程输出（提供近三年内完成的医学教学课件开发项目业绩证明）；

5.8、升降系统：

5.8.1、电动升降范围：初始高度80cm, 可升降至80～95cm；

5.8.2、升降速率：≥3mm/s；

5.9、气腹模拟箱：1个。

5.9.1、箱体具备遮光功能；

5.9.2、可按照需求开通器械通道；

▲5.9.3、磁辅助牵拉装置：复原离体器官空间立体感；

6、常用腔镜操作器械：1套。

6.1、含持针器1把（φ5×330mm）、弯分离钳1把（φ5×330mm）、无损伤抓钳1把（φ5×330mm）、剪刀1把（φ5×330mm）；

三、主要配置：

1、内窥镜手术系统：1套。

2、高频电刀系统：1套。

3、电动吸引器：1台。

4、训练器主机（含软件）：1套。

5、常用腔镜操作器械：1套。

第3包 品目3-2 综合麻醉技能训练模型

数量：1套

一、主要用途：可进行多项超声可视化麻醉技术培训。

二、技术参数：

1、模拟人按真实成年男性真实解剖结构及数据1：1设计，从头部到大腿上1/3躯干，超声检查模块完整嵌入整个模拟人躯干中，体位可根据操作需求摆放仰卧位、侧卧位、俯卧位等。

2、具有气管、胸骨柄、锁骨、乳头、腹股沟等解剖结构，可进行触诊定位。

3、右侧内置颈部血管，包括颈内静脉、颈总动脉、锁骨下静脉、锁骨下动脉、腋静脉、腋动脉、头臂静脉、头臂干及上腔静脉等。

4、右侧内置臂丛神经，包括臂丛神经根、神经干等。

5、心脏模型：位置精准，包括左心室、右心室、左心房、右心房、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、左心耳、肺动脉、肺静脉、升主动脉、主动脉弓、上腔静脉和下腔静脉等。

6、具有口腔和食道，食道与心脏毗邻关系准确。

7、左侧腹壁具有皮肤、皮下组织、腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌等多层组织。

8、双侧股区域具有股神经、股动脉、股静脉等神经和血管解剖结构。

9、内置自动循环泵，内嵌于模拟人躯干位置，电动循环泵（心脏端）驱动模拟血液流向动脉系统，动静脉远端交汇，血液回流到静脉系统后回流到电动循环泵（心脏端）中，仿真模拟人体血液循环，形成驱动颈总动脉、股动脉等自动搏动，可在体表触及血管搏动，动脉搏动频率可以调节，调节范围：0-120次/分。

10、心脏周边有心包腔，心包腔内预填充有模拟心包积液，心包积液量可以根据培训目标进行快速填充。

11、模拟人超声检查模块

▲11.1、材质具有与人体组织类似的声学特性，可使用真实超声设备在模型相应位置进行超声探查训练，获得逼真的超声图像。

11.2、可用线阵超声探头探查右侧颈部及锁骨下区域，可以探查到右侧颈部血管和臂丛神经的毗邻位置及超声图像，血管为无回声，神经为中高回声。

11.3、可用超声探头探查双侧股三角区域，可以探查到股动静脉与股神经毗邻伴行，由内到外依次为股静脉、股动脉和股神经。

11.4、可用经食道超声探头和经胸廓超声探头在模拟人上直接进行超声检查，可获得心脏的常见图像，可观察到左右心室、左右心房、心脏大血管如上下腔静脉、主动脉弓、肺动脉、肺静脉、主动脉等超声图像。

11.5、可用腹壁超声探头在左侧腹壁进行超声检查可以观察到腹壁的多层组织超声图像。

11.6、应用超声探查时观察血管横断面时，动脉血管呈圆形、具有搏动表现，静脉无搏动表现，可被超声探头压扁。

11.7、可应用多普勒超声技术探查右侧血管血流情况，进行血管彩色多普勒检查，可以看到“迎红背蓝”、“快亮慢暗”的彩色多普勒特征；进行频谱脉冲多普勒超声检查，可以观察血流及测量血流速，通过调节脉搏频率，获得相应仿真的频谱脉冲超声图像。

12、可进行的技能培训项目包括：

12.1、超声引导下中心静脉穿刺置管术：可训练超声引导下经颈内静脉、锁骨下静脉进行中心静脉穿刺置管术的完整流程操作，血管内填充模拟血液，穿刺成功后可回抽模拟血液。

12.2、超声引导下臂丛神经阻滞术：可进行肌间沟入路、锁骨上入路和锁骨下入路等多种入路的超声引导下臂丛神经阻滞麻醉训练。穿刺过程中可以注入模拟麻醉剂。

12.3、经食道心脏超声检查（TEE）：可使用临床使用的经食道超声探头，获得逼真的心脏内部解剖结构超声影像，可训练经食道心脏超声（TEE）操作流程训练，包括从医患沟通、操作前准备、经食道超声探头置入和角度调整探查到标准切面等内容，具有真实的操作手感。

12.4、经胸廓心脏超声检查（TTE）：可使用临床使用的心脏探头进行经胸廓超声心脏检查（TTE），可以观察到心脏超声解剖结构，可训练心脏超声探头操作手法、超声图像优化及标准切面获取，可后去心尖四腔心切面、心尖五腔心切面、剑突下四腔心切面、胸骨旁心脏长轴切面等。（投标提供应用真实超声设备在模型上进行超声检查的真实图片明）。

12.5、超声引导下心包穿刺术：可应用超声探头进行超声引导下心包穿刺术的完整流程训练。

12.6、超声引导下股神经阻滞术和股动静脉脉穿刺术：可训练超声引导下股神经阻滞术和股动静脉穿刺置管术完整操作流程，股神经呈现中高回声；可训练超声引导下股神经阻滞术，可以在神经周围注射模拟麻醉剂，可以观察到麻醉剂扩散过程。

12.7、超声引导下腹横肌平面阻滞术：在超声探查下可以观察到腹壁的皮肤、皮下组织、腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌等腹壁解剖结构，可训练超声引导下腹横肌平面阻滞术。

13、模型具有血管液量观察窗，可补充血液。

14、模型主要材质具有良好的延展性、弹性和修复性，每平方厘米可以耐受18G-21G穿刺针的≥1200次反复穿刺训练。

第4包 品目4-1 皮肤多维参数教学分析系统

数量:1套

一、主要用途：用于皮肤弹性及老化程度的测试

二、皮肤多维参数教学分析系统技术参数：

1、主机：

▲1.1、测量原理：吸力拉伸原理。

▲1.2、最大负压：≤500mbar。

1.3、误差：不超过±3%。

1.4、控制系统：

1.4.1、 PC机操作系统。

1.4.2、具备USB接口。

1.5、外形尺寸：≤40×25×10cm，重量≤4kg。

2、探头：

2.1、探头孔径：2mm。

2.2、探头尺寸：≤11cm×2.5cm。

三、皮肤油脂测试探头

1、主要用途：用于测试皮肤的油脂。

2、技术参数

2.1、测试原理：光度计原理。

▲2.2、测量面积：≤65mm²。

2.3、测量范围：0～350μg/cm2；误差：不超过±5%。

2.4、油脂测试胶带盒：尺寸，≤10×12×2.5cm；使用次数≥400次；重量≤70g。

三、皮肤水分测试探头

1、主要用途：用于测试皮肤的含水量和化妆品保湿功效。

2、技术参数：

▲2.1、测量原理：电容法。

2.2、探头测试面积：≤50mm²。

2.3、测试时间：≤1s

2.4、测试频率：0.9～1.2MHz之间。

2.5、探头压力：1N±10%。

2.6、测量范围：0～130；误差：不超过3%。

2.7、探头尺寸：长度≤11cm，重量≤45g。

2.8、探头操作环境温度：10～40℃；相对湿度：30～70%。

四、经皮水分流失测试探头

1、测试原理：开放式腔体水分蒸发梯度测试法律。

2、传感器数量：腔体内≥30对温度和相对湿度传感器。

3、测试的可重复性（置信区间99%）

3.1、TEWL值：≤0.15g/h/m2+1.0%

3.2、蒸发冷却热损失值：≤0.2W/m2+1.5%。

3.3、热扩散的热损失值：≤0.3W/m2+1.5%。

3.4、环境温度：≤0.2℃。

3.5、皮肤温度（外推值）：≤0.3℃（测试时间≥23s置信区间）

3.6、皮肤相对湿度：≤0.5% RH。

3.7、环境的相对湿度：≤0.5% RH

4. 测量的不确定度即精度 (最大值)

4.1、TEWL值：≤0.5g/h/m2+5%。

4.2、蒸发冷却热损失值：≤0.6W/m2+5%。

4.3、热扩散的热损失值：≤2W/m2+5%。

4.4、环境温度：≤0.4k。

4.5、皮肤温度：≤0.6k（单位：k，是热力学温度单位）。

4.6、皮肤相对湿度：≤2.5%。

4.7、环境相对湿度：≤2.5% RH

4.8、使用环境温度：10～40℃；相对湿度：30～70%。

第5包 品目5-1 仿真模拟病人操作系统

数量：1套

一、主要用途：模拟人体的呼吸、循环、血流动力学等系统，进行临床救护、用药处理等培训。

二、技术参数

1、模拟人、导师控制端、病人模拟监护仪之间实现无线连接。

2、模拟人

2.1、整体要求

2.1.1、成年人体格外观，皮肤为高分子塑胶，主体结构为金属和聚碳酸酯，皮肤及组织的触摸感接近正常人体的触摸感，有明确的胸部骨性标志。

2.1.2、模拟人总重量≤65kg。

2.1.3、模拟人内置电力供应系统和气动力发生装置，在无线状态下可正常运行≥h。气动力发生装置工作期间不会引致模拟病人不必要的身体移动。

2.1.4、男女外生殖器可互换。

2.1.5、具备备用颈皮，每一条颈皮可多次应用在环甲膜穿刺和切开术培训。

2.2、气道：

2.2.1、可手动和自动开放气道和关闭气道

2.2.2、正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道 ，可被自动感应和记录在日志中。

2.2.3、可用临床使用的负压吸引装置进行吸引，包括口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经环甲膜切开吸引

2.2.4、可使用面罩通气，可被自动感应和记录在日志中。

2.2.5、可练习气管插管、鼻胃管插管；可逆行插管。

2.2.6、可使用气管导管复合管、喉罩及其它气道装置。

2.2.7、可使用纤维支气管镜插管、光棒气管插管。

2.2.8、可经气管喷射通气。

2.2.9、气道阻力≥3档可调。

2.2.10、可模拟插管过深进入到右主支气管相关表现。

2.2.11、可监测正确头部位置。

2.2.12、可模拟舌水肿、气道异物梗塞等情况。

2.2.13、具备软牙和硬牙。

2.2.14、可选择具有舌头退缩，在退缩情况下，模拟病人应无法呼吸；学员必须要对模拟病人进行正确的按额托颌/下颚上推手法，模拟病人才会有呼吸。

2.3、呼吸系统：

2.3.1、具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节。

2.3.2、可模拟正常或不正常的呼吸音，可以调节呼吸音类型和音量。

2.3.3、模拟病人身体前方有4个呼吸音听诊区域。

2.3.4、模拟病人身体后方有6个呼吸音听诊区域。

2.3.5、左、右肺可训练多种听诊音的听诊，包括正常呼吸音、粗湿罗音(粗爆裂音)、细湿罗音（微爆裂音）、胸膜摩擦音、肺炎、干罗音、喘鸣音、喘息音、呼吸音消失等。

2.3.6、可控制模拟病人自动停止呼吸≥30s，学员可集中进行听诊练习。

2.3.7、呼吸音的频率和呼吸率一致。

2.3.8、血氧饱和度降低到一定程度时可发生紫绀，紫绀阈值可设定。

2.3.9、可以连接真实的呼吸机进行机械通气。

2.3.10、使用面罩进行通气或插管后通气时，导师控制端可显示通气量。

2.3.11、可进行双侧气胸减压培训，气胸气囊穿刺后可以重复使用。

2.3.12、双侧均可进行胸腔穿刺和放置胸部引流管

2.4、心脏特征：

2.4.1、心电图≥2000种，生命体征可随心电变化和治疗自动改变。

2.4.2、QRS波形、基础心律及期前收缩可调节。

2.4.3、可进行心音听诊训练，至少包括正常心音、主动脉瓣狭窄、Austin Flint杂音、摩擦音、二尖瓣脱垂、收缩期杂音、舒张期杂音、无声音等。

2.4.4、可进行≥3导联心电图监护。

2.4.5、可连接临床使用的监护仪进行心电监测，心电监测可自动显示与当时模拟人病情相一致的心电波形。

2.4.6、可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起博，除颤效果及起搏域值均可设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与病例所设置的病情相一致的变化。

2.5、循环系统：

2.5.1、可使用临床使用的袖带式血压计和监护仪进行无创血压的测量，袖带式血压计通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，科罗特科夫音量可调节，血压读数需与当时病情一致。

2.5.2、可触诊双侧颈动脉、双侧股动脉、左手桡动脉的脉搏，并与心电图同步。脉搏会随病情的变化以及治疗而变化。可自动感应到触诊脉搏并记录。

2.5.3、脉搏强度随血压变化，也可单独调节四肢和躯干中心的脉搏强度。

2.6、静脉穿刺

2.6.1、静脉手臂可建立静脉通道。

▲2.6.2、胫骨可进行骨髓穿刺。

2.6.3、可使用胫骨穿刺针进行胫骨穿刺和骨髓腔输液。

2.7、神经系统：

2.7.1、眼睛状态可调节，具备开、闭和半开状态。

2.7.2、可模拟神经损伤情况下瞳孔不等大的状态。

2.7.3、可以模拟瞳孔散大或缩小的状态。

2.8、CPR功能

2.8.1、CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图。

▲2.8.2、可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压手位信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。

2.8.3、可以提供独立CPR的分析报告，分析学员CPR的质量。

2.8.4、CPR的考核标准可以自行设定。

3、模拟监护仪：

3.1、CPU：≥4核，内存≥8G；硬盘≥256G；彩色液晶触摸显示屏≥14英寸。

3.2、与模拟人无线连接，连接监护导线后可显示各种监护波形和参数，并符合生命体征变化。

3.3、模拟病人监护仪可进行无线操作

3.4、可显示心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压波形。

3.5、可显示心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、颅内压。

3.6、可显示X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。

3.7、可调节波形的增幅和速度；可调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。

3.8、可通过导师端的界面和模拟监护仪题解模拟监护仪显示的波形数量、参数显示位置和颜色。

3.9、内置X线片≥200张，导师也可以再自行导入JPEG格式的X线片图。

4、导师端：

4.1、CPU：≥4核，内存≥8G；硬盘≥256G；彩色液晶触摸显示屏≥14英寸。

4.2、模拟人控制软件：

4.2.1、全中文操作软件，可控制多台模拟病人

4.2.2、选控制模式：导师模式、病例模式。

4.2.3、导师模式：导师可现场控制模拟人的每个反应。

4.2.4、病例模式：具有病例编辑平台，操作者可开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，可预置病人对药物和治疗发生生理和病理反应，时间和过程均可控。

▲4.2.5、软件具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线。（提供由投标产品所属品牌的厂家盖章的图片或文字说明证明）。

4.2.6、正在运行的病例可暂停、快进和保存。

4.2.7、导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存。

4.2.8、支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库。

4.2.9、具有虚拟自动体外除颤仪，能够自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，并给出明确的语音指导施救者的操作，同时除颤监护仪会持续监护并显示病人的心电。

4.2.10、虚拟自动体外除颤仪可与模拟人监护仪同屏显示。

4.2.11、虚拟自动体外除颤仪除颤放电后能对模拟人产生效果，病情会根据病例设定自动发生变化，接上除颤器电极片，除颤放电等操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。

4.3、智能化评估报告系统：

4.3.1、模拟病人评估系统需包括网络镜头、评估软件。

4.3.2、模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。

4.4.3、中文评估评估报告，报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放，时间上能够完全一一对应。

4.4.4、正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。

4.5、病例编辑系统：

4.5.1、全中文的病例编辑系统，支持编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应

4.5.2、病例编辑系统可安装在其他电脑中并可编写病例脑。

4.5.3、病例编辑系统可以修改监护仪的版面和参数格式

4.5.4、病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例。

4.5.5、可添加导师指导信息，在模拟人运行病例的过程中可显示。

5、AED训练系统（标配）：

5.1、配备AED除颤器，中文操作界面。

5.2、成人模式和儿童/婴儿模式可切换。

5.3、可以设定CPR所需要的时间长度、成人“不建议除颤”CPR 的持续时间、婴儿/儿童基本 CPR持续时间长度、“不建议除颤”CPR 的持续时间。

6、模拟教学案例云平台系统：（标配）：

6.1、允许模拟人的用户自由下载所有模拟教学案例，案例总数量=≥450个。提供云平台系统截图、网址、所有病例清单的截图。

6.2、模拟案例具有合法版权

6.3、具有模拟教案，符合模拟教学的教育理念，至少包含案例概况、教学目标、教学对象、案例运行时间、复盘时间、物品准备清单、教学场景设置、病例运行的学员导言、病人信息概览、预期的正确操作、引导性反馈问题等。

6.4、用于考核的模拟案例应包含具有经过循证的评估表。

6.5、所有模拟案例可安装于任意一台模拟人电脑中。

7、数字图书馆：具备WEB端数字图书馆资源，包括模拟教学最佳实践基础知识，产品和软件培训电子课程和模拟设备自助保养说明。

8、生产厂家通过ISO 13485认证、ISO 9001认证，并提供相应的认证证书扫描件。

二、主要配置：

1、模拟人：1具

2、导师控制端（含软件）：1台

3、病人模拟监护仪：1台。

4、备用颈皮：6张。

第5包 品目5-2 男性导尿训练模型（AR版）

数量：1套

一、技术参数：

1、模拟人：

1.1、成人男性导尿操作模型，具有准确的男性解剖结构和特征，至少包括耻骨前弯、尿道、阴囊、松弛的阴茎、光滑的龟头和可伸缩包皮。

1.2、后推包皮打开尿道口及暴露冠状沟，可培训导尿术消毒。

1.3、阴茎可提起以减少耻骨前弯角度，使导尿管顺利插入。

▲1.4、可使用单腔、双腔和三腔导尿管进行导尿术训练，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力；导尿管进入模拟膀胱时，模拟尿液即从导尿管口流出，无须加压或改变体位。

1.5、可在操作过程中及固定导管后查看导管的路径。

1.6、具有防滴阀门，非插管状态下或导管未到达模拟膀胱时不会出现尿液渗漏。

1.7、可练习膀胱冲洗术、经导尿管注药术。

1.8、配备可重复使用的独立导尿管管套，可用于培训导尿操作中的无菌技术

1.9、配有注水装置可持续补充膀胱内模拟尿液。

1.10、配备水基润滑液，可模拟局部麻醉凝胶。

1.11、可更换女性插管模块。

2、AR培训模块：（标配培训用平板电脑、培训软件为免费下载及更新）

2.1、具有交互式功能模块和增强现实功能模块。

2.2、交互式模块：模型和插图结构准确， 数据模型来源于真实MRI和CT扫描数据集以及解剖图集和医学研究数据。

2.3、增强现实功能模块：

2.3.1、无需头显或AR眼镜等设备。

2.3.2、增实现实图像3D呈现，可以移动，旋转和缩放，允许从各个角度查看解剖结构

2.3.3、解剖层可以移除以显示后续层，可从截面显示内部解剖结构。

2.3.4、具备标准解剖、膀胱膨胀、尿道狭窄和前列腺增生等解剖结构。

2.3.5、增强现实模式可将3D解剖结构叠加在实体模型上；可切换解剖标签。

2.4、具备导尿术、经皮耻骨上膀胱穿刺导尿术操作流程的动画，显示操作程序的关键步骤，并配以关键部位标签；动画可暂停并从任何方向查看动。

2.5、配套APP免费下载使用。

二、主要配置

1、模拟人：1具。

2、注水装置：1套。

3、润滑剂和注射器：1套.

4、导尿管：1根。

5、AR培训模块：1套。

6、培训用平板电脑 1台

第5包 品目5-3 女性导尿训练模型（AR版）

数量：1套

一、技术参数：

1.1、成人女性导尿操作模型，具有准确的女性解剖结构和特征，至少包括大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、阴蒂包皮、耻骨。

1.2、可手动分开小阴唇以暴露尿道口，可培训导尿术消毒。

▲1.3、尿道口和阴道口呈自然闭合状态，且被小阴唇遮盖，可模拟真实的插管难度；可使用单腔、双腔和三腔导尿管进行导尿术训练，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力；导尿管进入模拟膀胱时，模拟尿液即从导尿管口流出，无须加压或改变体位。

1.4、可在操作过程中及固定导管后清晰查看导管的路径。

1.5、具有防滴阀门，非插管状态下或导管未到达模拟膀胱时不会出现尿液渗漏。

1.6、具有耻骨上导尿管插入口，可练习耻骨上预置导尿管的管道护理。

1.7、可练习膀胱冲洗、经导尿管注药术

1.8、配有注水装置，可持续补充膀胱内模拟尿液。

1.9、配备水基润滑液，可模拟局部麻醉凝胶。

1.10、可更换男性插管模块。

2、AR培训模块：（标配培训用平板电脑、培训软件为免费下载及更新）

2.1、具有交互式功能模块和增强现实功能模块。

2.2、交互式模块：模型和插图结构准确， 数据模型来源于真实MRI和CT扫描数据集以及解剖图集和医学研究数据。

2.3、增强现实功能模块：

2.3.1、无需头显或AR眼镜等设备。

2.3.2、增实现实图像3D呈现，可以移动，旋转和缩放，允许从各个角度查看解剖结构

2.3.3、解剖层可以移除以显示后续层，可从截面显示内部解剖结构。

2.3.4、具备标准解剖、膀胱膨胀、尿道狭窄等解剖结构。

2.3.5、增强现实模式可将3D解剖结构叠加在实体模型上；可切换解剖标签。

2.4、具备导尿术、经皮耻骨上膀胱穿刺导尿术操作流程的动画，显示操作程序的关键步骤，并配以关键部位标签；动画可暂停并从任何方向查看动。

2.5、配套APP免费下载使用。

二、主要配置

1、模拟人：1具。

2、注水装置：1套。

3、润滑剂和注射器：1套.

4、导尿管：1根。

5、AR培训模块：1套。

6、培训用平板电脑1台

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后60个月。

2.2投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

2.3保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

2.4在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

2.5投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.6投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、技术证明支持材料

4.1投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.3投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.4投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.5工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.6培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

（三）验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求

无