# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市感染性疾病研究中心配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 酶联免疫斑点分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 1-2 | 气相液氮罐 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-3 | 电动助吸器 | 5 | 台 | 否 |
|  | 1-4 | 八道手动可调移液器（2-20ul） | 5 | 支 | 否 |
|  | 1-5 | 八道手动可调移液器（20-300ul） | 5 | 支 | 否 |
|  | 1-6 | 单道手动可调移液器（0.2-2ul，1-10ul，2-20ul，10-100ul，20-200ul，100-1000ul） | 6 | 套 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后1个月内。

2.采购项目（标的）交付的地点：北京市感染性疾病研究中心

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证：合同项下货物的质量保证期从安装验收之日算起，投标人必须对设备提供不少于 36个月的免费保修期（包含设备主要配件）。终生免费维修：保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.售后服务：由设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺。

2.1负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训地点，培训时长及培训达到的效果。

2.2维修点：中国境内有固定维修点，提供详细地址及针对本项目设立的联系电话，并可保证4小时内到达北京市感染性疾病研究中心维修现场。

2.3维修工程师：北京市内有专职的维修工程师并提供人数。

2.4维修响应速度：两小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后4小时内到达北京市感染性疾病研究中心。出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。

2.5保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）。

2.6保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后）；

3年内一般不超过设备原值的3%；

3—5年一般不超过设备原值的4%；

5年以上一般不超过设备原值的5%。

2.7提供维修手册、软件等服务类资料，提供软件免费升级更新。

3.备件及技术服务

3.1为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。

3.2应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

3.3应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生费用，其费用应含在投标报价内。

3.4 安装完成后，由招标人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本标书中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

3.5专用工具

如有专用工具，投标人应向招标人提供设备使用及维护的专用工具。

3.6投标人须向招标人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

3.7技术服务：在货物运抵安装地点后，投标人应在招标人所要求的时间派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

3.8如是国家规定强制检定的计量设备，安装时投标人需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，招标人可申请省级以上计量部门对该设备进行计量初检，但初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包  品目1-1   酶联免疫斑点分析仪

一、设备用途和需求：

1、可见光单色酶联免疫斑点分析；可见光双色（双因子/红色和蓝色分别标记）酶联免疫斑点分析。

2、病毒斑，菌落，空斑，克隆斑，等微生物斑点实验分析。

3、多色荧光免疫斑点实验检测分析。

4、死/活细胞计数（仪）功能模块，自动读板计数“死/活”细胞数量、浓度、培养基稀释量。

5、病毒（HPV、HIV、RSV、流感、新冠、轮状等）抗体中和实验检测，荧光报告基因检测，快速荧光灶抑制实验检测，NK或细胞介导杀伤实验检测分析等。

6、核酸和蛋白质定量，以及读取ELISA结果。

二、技术参数：

▲1、在可见光和荧光模式下，读取切片、玻片、血细胞计数板、384孔、96孔、48孔、24孔板。

2、自动居中功能：无需三点定位，能够自动对每个孔进行位置居中调节。

3、可见光照明系统：顶部光源为点光源阵列，点光源数量≥60个。底部光源为LED平面发光板，面积≥3cm×3cm。分别提供两个光源的图片。

▲4、独立的内置荧光激发光源≥3个，无需光纤导光，软件控制光源的电源开关和启停。

▲5、全自动滤镜转换器，荧光“激发和发射”检测通道组合≥15组，需提供每个检测组合的激发光波长和发射光波长。

6、仪器内置条形码扫描器，能够识别实验板上的条形码，自动录入实验板名称。

7、金属丝杠传动载物台，可编码的载物台控制系统。

8、至少能完成下列实验的观察和分析：单色/双色酶联免疫斑点；多色荧光斑点；病毒抗体中和检测；荧光报告基因检测，快速荧光灶抑制实验，死、活细胞计数实验；NK杀伤检测。核酸和蛋白质定量，以及读取ELISA结果。

9、实验设计软件，设计实验布局，将实验孔的信息关联，并可依此查询统计。

10、酶联免疫斑点分析软件。智能动态分析功能：无需设置参数，动态对每孔进行参数调节。斑点面积阈值自动设置功能：无需手动设置，软件根据阴性孔和实验孔的斑点分布特征，自动设定阈值对特异性和非特异性斑点进行区分。

11、提供双色酶联斑点分析软件。软件分析单孔内酶联染色方法形成的单色（蓝色、红色）和双色（红蓝重叠）斑点，检测不同颜色斑点的实验结果。

12、双色酶联斑点分析软件的智能分析，智能调节蓝色和红色斑点的分析参数。

▲13、独立的荧光斑点分析软件：软件提供≥8个分析通道，能同时叠加≥6张荧光图像，分析多色荧光斑点实验。

▲14、微生物分析模块，包括专用底部光源和微生物斑点分析软件。微生物斑点分析软件提供8种分析模式，包括浅色斑点、深色斑点、空斑、环形斑点、环形空斑等分析模式。

15、独立的统计分析软件，可快速简化地分析数据，内置多种常见的P值校正方法，包括Bonferroni、Holm-Bonferroni、Benjamini-Hochberg。

▲16、独立的细胞计数检测模块，能够自动完成“死/活细胞”计数，使用血细胞计数板自动完成细胞计数，自动统计死活细胞数量、比例、根据预定细胞浓度自动计算重悬细胞需要的培养基量等。

17、提供光密度ELISA分析模块，可以进行核酸和蛋白定量，以及ELISA结果读取分析。

18、光密度分析模块，用户根据检测类型，曲线拟合域比例可设置为图像强度的对数或线性函数，测量强度可设置为透射率(%T)或光密度(OD)。

19、数据输出至少有：Excel、TXT、PPT、XML、CSV、FCS（流式格式）数据和HDR高动态范围图像的实验结果。软件包含FCS数据处理和HDR图像分析工具。

第1包  品目1-2   气相液氮罐

一、技术要求：

1．罐体结构：

1.1 设计形式：控制器与罐体分体式设计；

1.2 进液管路：配备独立保护罩；

1.3 罐盖：具备保温性能，方便操作拿取；

1.4 防滑台阶：双层设计；

1.5 转盘分区:≥6个。

2．温控与液位控制：

2.1 温度检测：配备双温度检测探头，支持高温报警；

2.2 液位控制：精度≤15mm，采用压差法液位检测技术，实时显示液位高度；

2.3 存储温度：气相存储可稳定维持-190℃±5℃，液相存储-196℃；

2.4 无液氮供给后到达-135℃的时间≥18天；

2.5 设备温度探头可由用户自行选定监控的深度,并可在不开盖箱状态下自行拆卸或连接。

3.安全防护：

3.1 电磁阀：≥4只，其中至少2个进液阀；

3.2 热气旁路系统：配备带电磁阀的热气旁路；

3.3 分相器:在热气旁路工作时,气化液氮,并可360度选择出气方向；

3.4 报警：具备高温、低液位、电源故障等报警功能；

3.5 全局+离散报警触点输出:提供干触点报警输出（常开/常闭），可接入外部报警系统；另有4路独立离散报警触点，对应特定报警类型，可对接现有楼宇报警基础设施；

3.6 液氮过滤与防超压:配有过滤器和在线安全阀；

3.7 灯塔: 旋转灯塔用颜色和动作区分状态；

3.8 报警提示:报警时,可查看系统提示,定位故障原因；

3.9电源：AC 220V±10%，50Hz。

4.智能化功能：

4.1 操作面板：配备触摸控制屏和4个实体按键；

4.2采用卡片式主页；

4.3 具有工作照明灯；

4.4 控制器具有温度和液位趋势曲线图表；

4.5 数据接口至少包含RJ45数据接口、USB接口、以太网接口，支持数据导出与传输；

4.6 数据存储：记录间隔可设定为1分钟1条；

4.7 用户及密码安全：可添加多个用户并定制8位密码，不同级别用户不同权限；

4.8 除雾功能：一键自动除雾；

4.9 数据安全:可通过控制器内部邮箱发送备份,或U盘导出；

4.10 数据记录:具备备用电池，断电后正常工作≥24小时；

▲4.11 支持OFAF大型样本库专用同时进液触发功能；

4.12 克隆参数:可将一台控制器的设置复制到新设备；

4.13 定时补液: 可设定每周特定天数和时间自动补液；

4.14 日志键盘输入：可手动添加文字备注（如维修记录）；

4.15 时钟自动对时:实时联网校准时钟；

4.16语言: 中英文系统。

5.存储:

5.1 总容积：≥790L，气相存储状态下储罐底部液氮存储量≥130L；

5.2 样本存储量：2ml冻存管≥40000个，50ml血袋≥1600个；

5.3 冻存架：配备100孔冻存盒的支架，支架层数≥14层；

5.4 液氮损耗：液氮日消耗量≤7.5升。

6.其他功能：

6.1 事件记录：自动记录设备所有操作和运行事件，可查询、可追溯；

6.2 兼容性：可选择RS485为MODBUS协议或ASCII协议,以适配实验室信息化管理系统，可实现数据对接与共享；

6.3 抗污染：罐体内外部光滑易清洁，符合生物样本存储的无菌要求。

二、配置：

1.液氮罐主机1台（含罐体、转盘、密封罐盖）。

2.双温度检测探头1套。

3.双层加液管1根。

4.触摸智能控制器1套。

▲5.230升以上液氮补给罐1套。

6.远程报警模块1套。

7.备用电池 1套。

8.冻存架（适配100孔冻存盒）26只。

9.液位尺 1根。

第1包  品目1-3   电动助吸器

1.适用于0.1 ml 到100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管、血清管。

2.移液器顶部LCD液晶显示。

3.可防止电池充电过量，而且移液器可随时充电，即充即用。

4.锂电池，充电时可同时使用。

5.八档吸液和放液速度单独可调，LCD显示选择的移液速度。

6.可单指操控吸液放液功能。

7.充电时间：≤3小时，一次充电可连续使用≥15小时。

8.配有疏水滤器

9.标配含挂架、座架和1ml适配器。

10.配翼型支架，无需取下血清管即可将移液器放在桌面上。

第1包  品目1-4   八道手动可调移液器（2-20ul）

1.具有弯钩形指靠设计。

2.顶端具有彩色量程识别按钮，可直接识别读取量程范围。

3.按钮采取上下两片式设计，吸排液和体积调节相互独。

4.不锈钢操作杆，控制吸排液速度。

5.可整支高温高压灭菌。

6.齿轮驱动活塞装置。

7.不锈钢活塞复原双弹簧结构。

8.锁止弹射一体式设计，通过调整锁止弹射一体化按钮，可单手实现解锁量程、锁定量程、退卸吸嘴三项操作。

9.量程 多 位可读，嵌入式体积视窗位于手柄前端，量程数值放大显示。

10.	手柄持握处具有点纹设计。

11.	出厂配置金属弹射器，满足不同性质液样移取。

12.	每通道活塞可单独拆卸。通道数字标识，确保同一方向移液。

13.	套筒下端具凸环设计。

14.10μL 型号配有弹射器加长隔板，可兼容 10μL 长款及短款吸嘴。

15.量程：2-20ul；

第1包  品目1-5   八道手动可调移液器（20-300ul）

1.具有弯钩形指靠设计。

2.顶端具有彩色量程识别按钮，可直接识别读取量程范围。

3.按钮采取上下两片式设计，吸排液和体积调节相互独立

4.不锈钢操作杆，控制吸排液速度。

5.可整支高温高压灭菌。

6.齿轮驱动活塞装置。

7.不锈钢活塞复原双弹簧结构。

8.锁止弹射一体式设计，通过调整锁止弹射一体化按钮，可单手实现解锁量程、锁定量程、退卸吸嘴三项操作。

9.量程多位可读，嵌入式体积视窗位于手柄前端，量程数值放大显示。

10.	手柄持握处具有点纹设计。

11.	出厂配置金属弹射器，满足不同性质液样移取。

12.	每通道活塞可单独拆卸。通道数字标识，确保同一方向移液。

13.	套筒下端具凸环设计。

14.10μL 型号配有弹射器加长隔板，可兼容 10μL 长款及短款吸嘴。

15.量程：20-300ul；

第1包  品目1-6   单道手动可调移液器（0.2-2ul，1-10ul，2-20ul，10-100ul，20-200ul，100-1000ul）

1.具有弯钩形指靠设计。

2.顶端具有彩色量程识别按钮，可直接识别读取量程范围。

3.按钮采取上下两片式设计，吸排液和体积调节相互独立。

4.不锈钢操作杆，控制吸排液速度。

5.可整支高温高压灭菌。

6.不锈钢活塞复原双弹簧结构。

7.锁止弹射一体式设计，通过调整锁止弹射一体化按钮，可单手实现解锁量程、锁定量程、退卸吸嘴三项操作。

8.量程多位可读，嵌入式体积视窗位于手柄前端，量程数值放大显示。

9.手柄持握处具有点纹设计。

10.出厂配置金属弹射器，满足不同性质液样移取。

11.弹射器连接采用环式弹夹。

12.下半部分可徒手拆卸。

13.	10μL 移液器配弹射器加长节，可兼容 10μL 长款及短款吸嘴。

14.数量6套，每套包含量程：0.2-2ul，1-10ul，2-20ul，10-100ul，20-200ul，100-1000ul各一只。