采购需求

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-1 | HIV抗体检测试剂 | 670000 | 人份 | 否 |
| 4 | 4-1 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂 | 670000 | 人份 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

本次招标采购是为北京市红十字血液中心购置检测试剂，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：投标人在接到采购人订货通知后15个工作日内将货物运至采购人地点（特殊情况除外）或按照双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。

2、交付地点：北京市红十字血液中心（北京市海淀区北三环中路37号）。

（二）付款条件（进度和方式）

参照合同文本中的付款方式及进度执行。

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

合同执行期限为一年。须保证所提供产品是6个月内生产的产品，自产品验收合格之日起，临近有效期 3 个月的产品投标人负责无条件退换货。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市红十字血液中心购置检测试剂，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品属于药品的，应按国家药品监督管理总局颁发的《药品注册管理办法》，办理药品注册证书（含药品注册批件/再注册批件），投标人须提供药品注册证书复印件。

★2.2、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、

物理特性等要求：

第3包 品目3-1 HIV抗体检测试剂

数量：670000人份

1.试剂用途：检测人血清或血浆中HIV-1型/HIV-2型抗体。

2.试剂盒

#2.1包装规格：96人份/盒、480人份/盒。

2.2适用性：试剂盒内各种组分齐全和足量，适用于大规模血液筛查实验室全自动酶免分析仪使用，同时也便于工作人员操作。

#2.3有效期：≥15个月。

3.技术规格

3.1原理：双抗原夹心法ELISA试剂。

3.2加样量：试剂的加样量应≥50微升（需提供试剂说明书）。

3.3包被物：包被高纯度重组HIV(1+2)型抗原。

3.4性能指标：灵敏度应＜0.5NCU、CV＜15%。

★3.5检定要求：通过国家药品监督管理局颁发的生物制品批签发，并提供2025年度不少于20批的批签发证明。

#4.市场应用：提供产品使用的客户名录，血液检测实验室用户不少于10家。提供客户盖章的使用证明复印件或正式采购合同复印件。

5.服务要求

5.1交货：每次供货的试剂要求为同一批号；要求提供产品有效期承诺和交货时间承诺。

5.2冷链要求：要求发货过程全程冷链运输，配有温度记录仪，当场解密验证温度。

#5.3应急能力：采购人所在地备有与使用批号相同或另一批号的产品（至少为实验室1个月用量，4万人份）满足应急需求。并提供相关证明材料。

5.4服务承诺：试剂在使用过程中出现质量或其他问题时，投标人响应售后服务承诺。

第4包 品目4-1 梅毒螺旋体抗体检测试剂

数量：670000人份

1.试剂用途：检测人血清或血浆中梅毒螺旋体抗体。

2.试剂盒

#2.1包装规格：96人份/盒、480人份/盒。

2.2适用性：试剂盒内各种组分齐全和足量，适用于大规模血液筛查实验室全自动酶免分析仪使用，同时也便于工作人员操作。

#2.3有效期：≥15个月。

3.技术规格

3.1检测原理：双抗原夹心法ELISA试剂。

3.2加样量：试剂的加样量应≥100微升（需提供试剂说明书）。

3.3包被物：梅毒螺旋体抗体的基因重组抗原，要求包括P15、P17、P47片段。

3.4性能指标：灵敏度应＜6mIU、CV＜15%。

★3.5检定要求：通过国家药品监督管理局颁发的生物制品批签发，并提供2025年度不少于20批的批签发证明。

#4.市场应用：提供产品使用的客户名录，血液检测实验室用户不少于10家。提供客户盖章的使用证明复印件或正式采购合同复印件。

5.服务要求

5.1交货：每次供货的试剂要求为同一批号；要求提供产品有效期承诺和交货时间承诺。

5.2冷链要求：要求发货过程全程冷链运输，配有温度记录仪，当场解密验证温度。

#5.3应急能力：采购人所在地备有与使用批号相同或另一批号的产品（至少为实验室1个月用量，4万人份）满足应急需求，并提供相关证明材料。

5.4服务承诺：试剂在使用过程中出现质量或其他问题时，各投标商根据各自的实际情况及项目的使用需求承诺具体内容。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.1投标人须保证产品完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2.2投标人应向采购人提供必要的培训，使采购人人员可正确使用产品。投标人有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。投标人负责系统安装和调试以及操作人员培训，并执行详细的培训计划，使采购人操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，投标人做好相关记录及技术文档收集整理并及时移交甲方。在货物投入使用后，投标人应能满足采购人提出的培训要求。

2.3根据采购人按检验标准自行检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现系统的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实产品存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的部分等，采购人应尽快通知投标人。投标人在收到通知后 72 小时内应答并解决问题。

2.4如果投标人在收到通知后 24 小时内未应答或72小时内未解决问题，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由投标人承担。

2.5投标人365×24小时响应质量问题通知；投标人接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。

3、为落实政府采购政策需满足的要求

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求

4.1 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人公章。对于技术规格中标注“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2投标人须提供配送方案、售后服务方案、服务质量保证及应急保障方案。

4.3投标人提供产品的设计、制作、工艺等，应不侵犯任何第三方的知识产权，代理销售的产品应具有合法有效的销售权，投标人不得擅自使用采购人的标志、技术、信息及其他资料，如因知识产权、代理销售权等纠纷引发的任何责任由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。如因此给采购人造成损失的，投标人负责全额赔偿。保密方因签署或履行本合同而了解或接触到对方的商业秘密及其他保密资料或信息均应保守秘密，非经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、给予或转让该保密信息。保密期限不以本合同期限为限，合同到期仍然要履行保密义务。

4.4投标人库房应保证拥有满足本产品采购人1个月的库存量。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

采购人按照合同约定对产品的外观、数量、规格、批号、包装、批签发证明、冷链记录等进行验收，不符合合同约定标准的产品，投标人负责在 10 个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，采购人有权退货。

到货验收时，投标人出具盖章的送货单据、检测报告等交货单据，验收合格后双方在交货单据上签字留存。在交货后，采购人进行详细而全面的验收，并填写验收记录。但有关功能、性能等重要指标检验不应视为最终检验。

交货验收后，采购人在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求投标人更换货物或者退货，并有权要求投标人赔偿所有的经济损失。

（四）其他要求

无