# 采购需求

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 核酸检测试剂 | 111402 | 人份 | 否 |
|  | 1-2 | 核酸质控品 | 7775 | 支 | 否 |
| 2 | 2-1 | 核酸检测试剂 | 25000 | 人份 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

本次招标采购是为北京市红十字血液中心购置核酸检测试剂、核酸质控品，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：投标人在接到采购人订货通知后15个工作日内将货物运至采购人地点（特殊情况除外）或按照双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。

2、交付地点：北京市红十字血液中心（北京市海淀区北三环中路37号）。

（二）付款条件（进度和方式）

参照合同文本中的付款方式及进度执行。

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

合同执行期限为自一年。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市红十字血液中心购置核酸检测试剂、核酸质控品，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品属于药品的，应按国家药品监督管理总局颁发的《药品注册管理办法》，办理药品注册证书（含药品注册批件/再注册批件），投标人须提供药品注册证书复印件。

★2.2、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1核酸检测试剂

数量：111402人份

1. 基本要求（需提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容）

#1.1 试剂用途：用于人血浆样本乙型肝炎病毒（HBV）、丙型肝炎病毒（HCV）和人类免疫缺陷病毒（HIV）（1+2型）的核酸筛查。在同一反应管内同时定性检测并区别样本中的HBV DNA、HCV RNA及HIV RNA。

#1.2 检测方式：单份样本检测，小于等于6人份混样检测。

#1.3 包装规格：96测试/套、192测试/套。

2.技术性能

★2.1检测原理：PCR-荧光法。

2.2检测基因型：可检测HBV A-E基因型；HCV 1-6基因型；HIV-1 A、B、C、BC、D、AE、F、G、AG-GH和N组、O组亚型；HIV-2基因型。须提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

# 2.3检测灵敏度：单份样本检测灵敏度要求HBV≤3IU/mL、HCV≤10IU/mL、HIV-1≤40IU/mL、HIV-2≤10IU/mL。须提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

# 2.4检测精密度：试剂经第三方HBV、HCV、HIV标准品标定的样本进行精密度验证，Ct值变异系数≤5%。须提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

# 2.5适用性：试剂能够在核酸检测系统（单台机）上使用，单台设备在同一工作区域内（核酸纯化与扩增检测区域无需物理隔离）即可完成核酸检测工作的全部流程。须提供核酸检测系统操作说明书（加盖制造商公章）和检测系统可在同一工作区域运行的用户证明材料（加盖用户单位公章）。

  - 操作便捷性

（1）试剂拆开后可直接上机使用，由仪器或自动化移液平台完成试剂的配置、转移，无需人员干预。须提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

（2）单套核酸检测系统样本位数量≥480个，满足大批量样本上样需求。须提供相应证明材料，加盖制造商公章。

（3）试验过程中无需手工转移反应扩增板、无需手工封膜。

2.7核酸提取方式：采用旋转式核酸提取技术，磁棒为永磁铁（非电磁），保证磁性均一、提取稳定；核酸提取过程中无需空气吹打，杜绝气溶胶溢出风险。提供相应证明材料，如试剂或设备操作说明书、产品宣传资料（加盖公章）。

2.8核酸扩增方式：PCR扩增反应体系中不含磁珠，避免磁珠对PCR扩增反应产生影响。提供相应证明材料。提供相应证明材料，如试剂或设备操作说明书、产品宣传资料（加盖公章）。

#2.9抗干扰能力：明确待测样本中游离血红蛋白、甘油三酯、胆红素等常见干扰物质允许浓度范围。须提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

#2.10交叉反应：明确梅毒螺旋体、EB病毒、人巨细胞病毒、戊型肝炎病毒等与厂家核酸血筛试剂均不存在交叉反应。须提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

#2.11质量保证

（1）质量对照系统：检测试剂包括阳性对照、阴性对照。阳性对照应包括HBV、HCV和HIV，同时HIV-1、HIV-2处于不同对照管，便于明确区分HIV-1、HIV-2分别为检测反应性。须提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

（2）核酸扩增试剂中包含竞争性内标，用于全程监控核酸提取、扩增检测全过程，确保检测结果准确性。须提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

3.其他要求

3.1匹配要求：在采购周期内提供用户所需的、与检测量相匹配的检测设备、应急设备及其辅助耗材以供使用。

3.2售后服务

（1）工程师提供24小时全天候的维修和技术支持，响应时间≤4小时。应用支持人员承担检测设备月以上级别 (含月级别)的维护、保养、校准。

（2）供应方承担设备维修、维护、保养相应的所有费用；在合同有效期内，核酸试剂相关配套设备的使用权归用户所有。

3.3 拓展服务：同时可开展HBV DNA、HCV RNA、HIV RNA单项定量检测，该项目需要与核酸血筛试剂为同一生产企业。须提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

#3.4供货能力：提供生产工厂地址并加盖公章。如在采购人所在地无生产工厂，投标人必须有常规使用的库房，须提供库房详细地址，该地址的产权证明复印件或租赁合同复印件并加盖投标人公章。

#3.5应急能力

（1）供应方所在地备有与使用批号相同或另一批号的产品（至少为实验室1个月用量，4万人份）满足应急需求。提供相关证明材料。

（2）提交应急保障工作方案，应包括但不限于应急供货，试剂发生质量问题时，供应商应急处置措施。

第1包 品目1-2 核酸质控品

数量：7775支

1.产品用途：血液筛查实验室核酸检测室内质量控制及核酸检测系统性能验证

2.技术规格

2.1适用范围：产品适用于血筛病毒核酸检测室内质控及性能验证。应涵盖丙型肝炎RNA、乙型肝炎DNA、人类免疫缺陷病毒I型RNA。

★2.2产品必须涵盖以下浓度规格：

（1）单项核酸检测质控品

- 乙型肝炎病毒核酸（HBV DNA）系列血清（液体）标准物质浓度至少包含50IU/ml、200IU/ml、500IU/ml、2000IU/ml。

- 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）系列血清（液体）标准物质浓度至少包含50IU/ml、200IU/ml、1000IU/ml、2000IU/ml。

- 人类免疫缺陷病毒-1（HIV-1 RNA）系列血清（液体）标准物质浓度至少包含200IU/ml、1000IU/ml、2000IU/ml、230000IU/ml。

（2）HBV DNA/HCV RNA/HIV RNA混合核酸检测质控品：适用于血筛病毒核酸检测HBV DNA、HCV RNA、HIV-1 RNA混合质控品。

（3）阴性质控品：不包含HBV DNA、HCV RNA、HIV RNA的人源血清。

（4）血筛病毒核酸检测性能验证血清盘

- 适用于血筛病毒核酸检测设备性能比对血清盘要求：HBV阳性浓度范围为30-200000IU/ml，HCV阳性浓度范围为30-30000IU/ml，HIV-1阳性浓度范围为30-230000IU/ml,多项混合阳性标本（浓度随机）及NHP阴性标本。

- 适用于血筛病毒核酸检测系统分析灵敏度验证血清盘要求：采用WHO标准株制备。需涵盖HBV DNA浓度范围为1-12IU/ml、HCV RNA浓度范围为1.5-25IU/ml、HIV-1 RNA浓度范围为5-75IU/ml三个项目。

2.3装量规格：

（1）单项核酸检测质控品每支装量不应少于1ml/支。

（2）混合核酸检测质控品每支装量不应少于1.5ml/支。

（3）阴性质控品每支装量不应少于1.5ml/支。

（4）血筛病毒核酸检测性能验证血清盘每支装量不应少于1ml/支。

2.4 储存条件及有效期：室温复溶后稳定8小时以上（包括8小时）。

★2.5产品适用性

（1）血筛病毒核酸检测室内质控品应适合在用核酸检测系统（具体为 Panther核酸检测系统、cobas Synergy 5800核酸检测系统、WanTag核酸检测系统），以及实验室室内质量控制模式和要求。

（2）血筛病毒核酸检测性能验证血清盘应适合在用核酸检测系统（具体为 Panther核酸检测系统、Cobas s201核酸检测系统、WanTag核酸检测系统）的性能验证工作。

3.产品资质

# 3.1单项核酸检测质控品为标准物质类，可溯源至国际标准或国家标准（需提供标准物质证书和有关证明材料，加盖单位公章）。

#3.2阴性质控品和血清盘无需提供。

#4.市场成熟度：产品应在各个领域省级单位得到广泛应用。用户至少包括8家及以上省级血液检测实验室（提供正式合同或使用证明复印件）。

5.拓展服务：依据客户需求提供核酸室内质控品和性能验证血清盘的制备设计方案。

6.售后服务

6.1投标人必须具有良好的口碑，具有履行合同所必须的技术、服务支持能力，拥有完善的服务体系，并能按项目技术要求供货、培训、使用、管理及相关服务；提供实验技术的专业培训和跟踪指导。

6.2要求具备本地客户服务工程师2名以上。提供其他与本产品使用相关的服务。

第2包 品目2-1核酸检测试剂

数量：25000人份

1.基本要求（需提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容）

1.1试剂用途：用于人血浆样本乙型肝炎病毒（HBV）、丙型肝炎病毒（HCV）和人类免疫缺陷病毒（HIV）（1+2型）的核酸筛查。在同一反应管内同时定性检测并区别样本中的HBV DNA、HCV RNA及HIV RNA。

#1.2检测方式：单人份样本检测、≤6份样本混合检测。

1.3包装规格：48测试/套、96测试/套

2.技术性能

2.1检测原理：PCR-荧光法。

2.2检测基因型：HBV病毒基因型覆盖范围包含：A、B、C、D、E、F、G、H；HCV病毒基因型覆盖范围包含：1～6亚型；HIV病毒检测覆盖HIV-1型和HIV-2型，HIV-1 病毒基因型覆盖范围包含：M组、N组、O组。

# 2.3检测灵敏度：单份样本检测灵敏度要求HBV≤3 IU/mL、 HCV≤10 IU/mL、 HIV-1≤45 IU/mL、 HIV-2≤45 IU/mL。须提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

2.4样本加样量：单人份样本体积≥960ul，混合检测样本体积≥160ul/人份。

2.5适用性：试剂能够在核酸检测系统（单台机）上使用，单台设备在同一工作区域内（核酸纯化与扩增检测区域无需物理隔离）即可完成核酸检测工作的全部流程。提供产品宣传资料（加盖公章）

2.6操作便捷性

（1）试剂拆开后可直接上机使用，由仪器或自动化移液平台完成试剂的配置、转移，无需人员干预。

（2）试验过程中无需手工转移反应扩增板、无需手工封膜。

#2.7核酸提取1：核酸提取过程中磁珠始终在反应容器内。提供相应证明材料，如试剂或设备操作说明书、产品宣传资料（加盖公章）。

#2.8核酸提取2：核酸提取后无需磁珠去除（洗脱）步骤，避免此过程中因加热洗脱造成的污染风险。提供相应证明材料，如试剂或设备操作说明书、产品宣传资料（加盖公章）。

#2.9磁珠性能：磁珠与裂解液预先混合分装，使用时无需额外添加磁珠，保证各孔均一性。提供相应证明材料，如试剂或设备操作说明书、产品宣传资料（加盖公章）。

#2.10扩增过程：使用带磁珠扩增的技术。提供相应证明材料，如试剂或设备操作说明书、产品宣传资料（加盖公章）。

★2.11扩增时间：每批次扩增实验，扩增时间≤100分钟。须提供药监局审批的试剂说明书，按其中“循环参数设定”相关内容测算。

2.12质量保证：试剂内含内对照，参与整个核酸提取及扩增过程，能监控每个反应孔的有效性，避免假阴性。

#2.13结果判定：检测结果分为阴性、阳性和灰区，并均有明确的判定标准。须提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

#2.14系统检测速度：单台设备单检速度≥380个测试/8小时、混合检测速度≥1000个测试/8小时。提供检测通量测算方案，至少包括实验全流程及各步骤所需时间、处理样本量等（加盖公章）。

#2.15试剂开瓶稳定性：扩增试剂反复冻融≥5次。须提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

2.16消毒要求：明确试验相关的消毒剂种类和消毒方法。须提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

3其他要求

3.1匹配要求：在采购周期内提供用户所需的、与检测量相匹配的检测设备、应急设备及其辅助耗材以供使用。

3.2售后服务

（1）工程师提供24小时全天候的维修和技术支持，响应时间≤4小时。应用支持人员承担检测设备月以上级别 (含月级别)的维护、保养、校准。

（2）供应方承担设备维修、维护、保养相应的所有费用；在合同有效期内，核酸试剂相关配套设备的使用权归用户所有。

#3.3供货能力：提供生产工厂地址并加盖公章。如在采购人所在地无生产工厂，投标人必须有常规使用的库房，须提供库房详细地址，该地址的产权证明复印件或租赁合同复印件并加盖投标人公章。

#3.4应急能力

（1）供应方所在地备有与使用批号相同或另一批号的产品（2万人份）满足应急需求。提供相关证明材料。

（2）提交应急保障工作方案，应包括但不限于应急供货，试剂发生质量问题时，供应商应急处置措施。

3.5拓展服务：可提供与配套核酸血筛试剂同一品牌的 HBV DNA、HCV RNA、HIV RNA 定量试剂，便于使用单位对筛查出的阳性标本进行进一步的研究。提供相关证明材料。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.1投标人须保证产品完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2.2投标人应向采购人提供必要的培训，使采购人人员可正确使用产品。投标人有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。投标人负责系统安装和调试以及操作人员培训，并执行详细的培训计划，使采购人操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，投标人做好相关记录及技术文档收集整理并及时移交甲方。在货物投入使用后，投标人应能满足采购人提出的培训要求。

2.3根据采购人按检验标准自行检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现系统的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实产品存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的部分等，采购人应尽快通知投标人。投标人在收到通知后 72 小时内应答并解决问题。

2.4如果投标人在收到通知后 24 小时内未应答或72小时内未解决问题，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由投标人承担。

2.5投标人365×24小时响应质量问题通知；投标人接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。

3、为落实政府采购政策需满足的要求

3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求

4.1 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人公章。对于技术规格中标注“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2投标人须提供配送方案、售后服务方案、服务质量保证及应急保障方案。

4.3投标人提供产品的设计、制作、工艺等，应不侵犯任何第三方的知识产权，代理销售的产品应具有合法有效的销售权，投标人不得擅自使用采购人的标志、技术、信息及其他资料，如因知识产权、代理销售权等纠纷引发的任何责任由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。如因此给采购人造成损失的，投标人负责全额赔偿。保密方因签署或履行本合同而了解或接触到对方的商业秘密及其他保密资料或信息均应保守秘密，非经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、给予或转让该保密信息。保密期限不以本合同期限为限，合同到期仍然要履行保密义务。

4.4投标人库房应保证拥有满足本产品采购人1个月的库存量。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

采购人按照合同约定对产品的外观、数量、规格、批号、包装、冷链记录等进行验收，不符合合同约定标准的产品，投标人负责在 10 个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，采购人有权退货。

到货验收时，投标人出具盖章的送货单据、检测报告等交货单据，验收合格后双方在交货单据上签字留存。在交货后，采购人进行详细而全面的验收，并填写验收记录。但有关功能、性能等重要指标检验不应视为最终检验。

交货验收后，采购人在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求投标人更换货物或者退货，并有权要求投标人赔偿所有的经济损失。

（四）其他要求

无