# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

为保证医院的日常工作顺利进行，减少设备故障率，缩短维修时间。首都医科大学附属北京友谊医院现对医院现有的超声诊断仪、高档心脏四维彩色多普勒超声诊断仪、高档心脏彩色多普勒超声诊断仪等设备购买管理和维护保养服务。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

无

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 规格型号 | 保修设备品牌 | 维保服务期限（年） | 是否接受进口产品 | 设备所在院区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 3.0T医用核磁共振成像设备 | SINGA Pioneer | GE | 3 | 否 | 通州 |
|  | 1-2 | 3.0T医用核磁共振成像设备 | SIGNA Pioneer | GE | 3 | 否 | 通州 |
|  | 1-3 | X线电子计算机断层扫描装置 | Revolution CT | GE | 2 | 否 | 通州 |
|  | 1-4 | DR | GE Definium 6000型 | GE | 3 | 否 | 通州 |
|  | 1-5 | 医用血管造影X射线系统 | IGS 530 | GE | 3 | 否 | 通州 |
|  | 1-6 | 医用血管造影X射线系统 | Innova3100-IQ | GE | 3 | 否 | 西城 |
|  | 1-7 | 医用血管造影X射线系统 | Innova4100-IQ | GE | 3 | 否 | 西城 |
|  | 1-8 | 乳腺X射线机 | Senographe DS | GE | 3 | 否 | 西城 |
|  | 1-9 | 3.0T医用核磁共振成像设备 | 3.0T MR750W | GE | 2 | 否 | 西城 |
|  | 1-10 | X线电子计算机断层扫描装置 | Revolution CT | GE | 3 | 否 | 西城 |
|  | 1-11 | X线电子计算机断层扫描装置 | Revolution CT | GE | 2 | 否 | 西城 |
|  | 1-12 | X线电子计算机断层扫描装置 | Optima CT680 Quantum | GE | 2 | 否 | 西城 |
| 2 | 2-1 | 医用血管造影X射线系统 | UNIQ FD20/15 | 飞利浦 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 2-2 | 医用血管造影X射线系统 | UNIQ FD20 | 飞利浦 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 2-3 | 医用血管造影X射线系统 | Azurion7 M12 | 飞利浦 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 2-4 | DR | Digital Diagnost 3 | 飞利浦 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 2-5 | DR | ESENNTADRCOMPACT | 飞利浦 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 2-6 | DR | Digital DiagnosticVM | 飞利浦 | 3 | 否 | 西城 |
| 3 | 3-1 | 3.0T医用核磁共振成像设备 | MAGNETOM Vida | 西门子 | 2 | 否 | 通州 |
|  | 3-2 | 数字化X射线透视摄影系统 | Luminos Agile Max | 西门子 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 3-3 | 3.0T医用核磁共振成像设备 | MAGNETOM Prisma | 西门子 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 3-4 | SPECT/CT | Symbia T16 | 西门子 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 3-5 | SPECT/CT | Symbia Intevo 16 | 西门子 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 3-6 | PET-CT | Biograph mCT.X | 西门子 | 2 | 否 | 西城 |
|  | 3-7 | 数字化X射线透视摄影系统 | Luminos Agile Max | 西门子 | 3 | 否 | 西城 |
| 4 | 4-1 | DR | Q-RAD | 锐珂 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 4-2 | DR | VX3733-SYS | 锐珂 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 4-3 | DR | VX3733-SYS | 锐珂 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 4-4 | DR | DRX-Ascend | 锐珂 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 4-5 | 移动床旁DR | DRXR-1 | 锐珂 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 4-6 | 移动床旁DR | DRXR-1 | 锐珂 | 3 | 否 | 西城 |
| 5 | 5-1 | X线电子计算机断层扫描装置 | uCT 520 | 联影 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 5-2 | 1.5T医用核磁共振成像设备 | uMR670 | 联影 | 2 | 否 | 通州 |
|  | 5-3 | 1.5T医用核磁共振成像设备 | uMR570 | 联影 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 5-4 | X线电子计算机断层扫描装置 | μCT520 | 联影 | 3 | 否 | 西城 |
| 6 | 6-1 | X线电子计算机断层扫描装置 | NeuViz Prime | 东软 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 6-2 | X线电子计算机断层扫描装置 | NeuViz Epoch | 东软 | 3 | 否 | 通州 |
| 7 | 7-1 | 胃肠造影机 | SONIALVISION Safire Plus | 岛津 | 3 | 否 | 西城 |
| 8 | 8-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | ACUSON Juniper | 西门子 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 8-2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | ACUSONS3000 | 西门子 | 1 | 否 | 通州 |
|  | 8-3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | ACUSONS3000 | 西门子 | 1 | 否 | 通州 |
| 9 | 9-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Resona R9Q | 深圳迈瑞 | 2 | 否 | 西城 |
| 10 | 10-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | ALOKA ARIETTA 850 | 日立 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 10-2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | ARIETTA 70 | 日立 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 10-3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | ARIETTA 70 | 日立 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 10-4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | ARIETTA 70 | 日立 | 3 | 否 | 通州 |
| 11 | 11-1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | VINNO 8 | 飞依诺 | 1 | 否 | 通州 |
|  | 11-2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | VINNO 70 | 飞依诺 | 1 | 否 | 通州 |
| 12 | 12-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Affiniti 50 | 飞利浦 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 12-2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Affiniti 50 | 飞利浦 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 12-3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ7C | 飞利浦 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 12-4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ7C | 飞利浦 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 12-5 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ5 | 飞利浦 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 12-6 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | CX 50 | 飞利浦 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 12-7 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Affiniti30 | 飞利浦 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 12-8 | 彩色多普勒超声诊断仪 | HD15 | 飞利浦 | 1 | 否 | 西城 |
|  | 12-9 | 彩色多普勒超声诊断仪 | IU Elite | 飞利浦 | 1 | 否 | 西城 |
|  | 12-10 | 彩色多普勒超声诊断仪 | IU Elite | 飞利浦 | 1 | 否 | 西城 |
|  | 12-11 | 彩色多普勒超声诊断仪 | IU22 | 飞利浦 | 1 | 否 | 西城 |
|  | 12-12 | 彩色多普勒超声诊断仪 | IU22 | 飞利浦 | 1 | 否 | 西城 |
|  | 12-13 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ5 | 飞利浦 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 12-14 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ5 | 飞利浦 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 12-15 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ5 | 飞利浦 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 12-16 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ7C | 飞利浦 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 12-17 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ7C | 飞利浦 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 12-18 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ7C | 飞利浦 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 12-19 | 彩色多普勒超声诊断仪 | IE33 | 飞利浦 | 1 | 否 | 西城 |
| 13 | 13-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Mylab Alpha | 百胜 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 13-2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Mylab Gamma | 百胜 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 13-3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Mylab Class C | 百胜 | 3 | 否 | 西城 |
| 14 | 14-1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | VIVID iq | GE | 3 | 否 | 通州 |
|  | 14-2 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | GE Logiq e | GE | 3 | 否 | 通州 |
|  | 14-3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | LOGIQ E9 | GE | 1 | 否 | 通州 |
|  | 14-4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Vivid iq | GE | 3 | 否 | 西城 |
|  | 14-5 | 彩色多普勒超声诊断仪 | logiq E9 | GE | 3 | 否 | 西城 |
|  | 14-6 | 彩色多普勒超声诊断仪 | VIVID S6 | GE | 3 | 否 | 西城 |
|  | 14-7 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Voluson E10 | GE | 3 | 否 | 西城 |
| 15 | 15-1 | 自动发药机 | H5-SL | 韦乐海茨 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 15-2 | 自动发药机 | H5-SL | 韦乐海茨 | 3 | 否 | 通州 |
|  | 15-3 | 药房发药系统 | CONSIS | 康茨 | 3 | 否 | 西城 |
|  | 15-4 | 药房发药系统 | CONSIS | 康茨 | 3 | 否 | 西城 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：本合同自约定日期起生效，合同期限详见采购标的的数量要求中的维保服务期限要求。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准

1.在线技术支持：投标人应指派资深工程师7*24小时接听维修热线，指导采购人工程师诊断和排除设备故障。投标人应在接到采购人维修电话10分钟内响应。

2.现场检修：投标人在接到采购人报修电话后，按采购人要求派遣工程师4小时内到达现场进行故障处理。如需更换备件，投标人应在24小时内完成原厂备件的更换服务。如需重新购买零配件，投标人应在设备购置清单中载明。工程师现场维修过程中需对更换的新旧零配件及配件系统编号进行现场拍照并记录，投标人按采购方要求每季度汇总并提供给采购方留档。投标人应随身携带相关维修工具和必要的零备件。如因投标人原因导致采购人无法正常工作，责任由投标人承担。

3.维修记录：工程师现场维修过程中需对更换的新旧零配件及新旧配件编号进行现场拍照、记录并可追溯，投标人按采购方要求每季度汇总并提供给采购方留档。

4.定期巡检与保养：投标人每年至少提供4次定期巡检和保养服务。包括但不限于设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件、协助备份图像等，定期向采购方提供书面维护保养报告。投标人应提前一周通知采购方保养时间，以便于采购方安排工作。

5.保障设备全年开机率≥95%，即每年停机≤18天（一年以365天计算）。若超出上述停机天数，每超出1天顺延2天保修日期。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.维保期限要求：详见采购标的的数量中维保期限要求

五、采购标的的验收标准

中标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。采购人将对中标人的服务质量进行考核评价。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

第1包  品目1-1和品目1-9   3.0T医用核磁共振成像设备

1、投标人必须具备充足的备件供应能力，要求在国内设有备零备件仓库，投标人须提供详细文字和图片等说明文件。

2、投标人在设备所在地设有一个稳定的常驻服务机构（人员）,投标人须提供其相关办事处详细地址联系电话以供采购方核实。

3、响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，服务响应时间≤2小时, 服务到场时间≤48小时。

4、投标人的服务工程师为全职员工≥2人，接受过专业培训并获得相关证书认证，提供证书。

5、每年提供设备定期保养≥4次,并提供符合原厂技术要求的保养报告。供应商的保养服务需做好记录，包括但不限于安全运行相关项目检测、校准和修复，保证设备和病患安全；定位精度相关项目检测和校准，保证扫描精度；图像质量相关项目检测和校准，保证图像质量，并且根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

6、核磁设备全保包含服务期内不限次人工维修服务、备件更换、制冷系统保修（含三方水冷机）、磁体保修、线圈保修、工作站保修，不包含三方配套产品，提供设备开机率保证, 达到95%以上。

7、投标人提供的用于维修备件及线圈等应通过原厂认证，提供相关证明文件。

8、投标人必须具备客户服务专线电话，每年 365 天开通，并有专人接听并全程协调资源，每天开通服务时间≥14 小时。

9、投标人应保证维保设备开机率保证≥95%，即每年停机时间不超过365天*（100%-95%）=18天。达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延二天。投标人工程师应配合保养计划，针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估，为设备潜在的问题提供预测性提示，以期减少设备非正常停机的风险，提高医疗设备的正常使用率，帮助医院实现高质量、低风险的医疗服务，确保最佳投资的回报率。

10、投标人须具备所招标核磁设备相关专用工具，包括维修、校正及质控工具，可以及时准确诊断设备故障，并提供相应资料证明。

11、投标人可以提供远程电话临床应用支持，针对客户在设备保修期内使用过程中出现的扫描参数、操作流程、图像后处理、临床应用等问题通过客服电话解决

12、投标人提供能及时获取并实施系统安全性软硬件改版通知能力的证明， 合同期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

第1包  品目1-2   3.0T医用核磁共振成像设备

1、投标人必须具备充足的备件供应能力，要求在国内设有备零备件仓库，投标人须提供详细文字和图片等说明文件。

2、投标人在设备所在地设有一个稳定的常驻服务机构（人员）,投标人须提供其相关办事处详细地址联系电话以供采购方核实。

3、响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，服务响应时间≤2小时, 服务到场时间≤36小时。

4、投标人的服务工程师为全职员工≥2人，接受过专业培训并获得相关证书认证，提供证书。

5、每年提供设备定期保养≥4次,并提供符合原厂技术要求的保养报告。供应商的保养服务需做好记录，包括但不限于安全运行相关项目检测、校准和修复，保证设备和病患安全；定位精度相关项目检测和校准，保证扫描精度；图像质量相关项目检测和校准，保证图像质量，并且根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

6、核磁设备全保包含服务期内不限次人工维修服务、备件更换、制冷系统保修（含三方水冷机）、磁体保修、线圈保修、工作站保修，不包含三方配套产品，提供设备开机率保证, 达到95%以上。

7、投标人提供的用于维修备件及线圈等应通过原厂认证，提供相关证明文件。

8、投标人必须具备客户服务专线电话，每年 365 天开通，并有专人接听并全程协调资源，每天开通服务时间≥14 小时。

9、投标人应保证维保设备开机率保证≥95%，即每年停机时间不超过365天*（100%-95%）=18天。达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延二天。投标人工程师应配合保养计划，针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估，为设备潜在的问题提供预测性提示，以期减少设备非正常停机的风险，提高医疗设备的正常使用率，帮助医院实现高质量、低风险的医疗服务，确保最佳投资的回报率。

10、投标人须具备所招标核磁设备相关专用工具，包括维修、校正及质控工具，可以及时准确诊断设备故障，并提供相应资料证明。

11、投标人可以提供远程电话临床应用支持，针对客户在设备保修期内使用过程中出现的扫描参数、操作流程、图像后处理、临床应用等问题通过客服电话解决

12、投标人提供能及时获取并实施系统安全性软硬件改版通知能力的证明，合同期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

第1包  品目1-3、品目1-10、品目1-11、品目1-12   X线电子计算机断层扫描装置

1、投标人必须具备充足的备件供应能力，要求在国内设有备零备件仓库，投标人须提供详细文字和图片等说明文件。

2、投标人在设备所在地设有一个稳定的常驻服务机构（人员）,投标人须提供其相关办事处详细地址联系电话以供采购方核实。

3、响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，服务响应时间≤2小时,服务到场时间≤48小时。

4、投标人的服务工程师为全职员工≥2人，接受过专业培训并获得相关证书认证，提供证书。

5、每年提供设备定期保养≥4次,并提供符合原厂技术要求的保养报告。供应商的保养服务需做好记录，包括但不限于安全运行相关项目检测、校准和修复，保证设备和病患安全；定位精度相关项目检测和校准，保证扫描精度；图像质量相关项目检测和校准，保证图像质量，并且根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

6、CT设备全保包含服务期内不限次人工维修保养服务、备件更换、不包含三方配套产品，提供设备开机率保证, 达到95%以上。

7、投标人提供的用于维修备件及球管应通过原厂认证，提供相关证明文件。

8、投标人必须具备客户服务专线电话，每年 365 天开通，并有专人接听并全程协调资源，每天开通服务时间≥ 14 小时。

9、投标人应保证维保设备开机率保证≥95%，即每年停机时间不超过365天*（100%-95%）=18天。达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天。投标人工程师应配合保养计划，针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估，为设备潜在的问题提供预测性提示，以期减少设备非正常停机的风险，提高医疗设备的正常使用率，帮助医院实现高质量、低风险的医疗服务，确保最佳投资的回报率。

10、投标人须具备所招标CT设备专业诊断工具，可以及时准确诊断设备故障，并提供相应资料证明。

11、投标人可以提供远程电话临床应用支持，针对客户在设备保修期内使用过程中出现的扫描参数、操作流程、图像后处理、临床应用等问题通过客服电话解决。

12、投标人提供能及时获取并实施系统安全性软硬件改版通知能力的证明，合同期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

第1包  品目1-4  DR

1、投标人必须具备充足的备件供应能力，要求在国内设有备零备件仓库，投标人须提供详细文字和图片等说明文件以供采购方核实。

2、投标人在设备所在地设有一个稳定的常驻服务机构（人员）,投标人须提供其相关办事处详细地址和联系电话以供采购方核实。

3、响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，服务响应时间≤2小时, 服务到场时间≤48小时。

4、投标人的服务工程师为全职员工≥2人，接受过专业培训并获得相关证书认证，提供证书。

5、每年提供设备定期保养2次,并提供符合原厂技术要求的保养报告。供应商的保养服务需做好记录，包括但不限于安全运行相关项目检测、校准和修复，保证设备和病患安全；定位精度相关项目检测和校准，保证扫描精度；图像质量相关项目检测和校准，保证图像质量，并且根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

6、X射线机设备全保包含服务期内不限次人工维修服务、备件更换、不包含三方配套产品，提供设备开机率保证, 达到95%以上。

7、投标人提供的用于维修备件及球管应通过原厂认证，提供相关证明文件。

8、投标人必须具备客户服务专线电话，每年 365 天开通，并有专人接听并全程协调资源，每天开通服务时间≥ 14 小时。

9、投标人应保证维保设备开机率保证≥95%，即每年停机时间不超过365天*（100%-95%）=18天。达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天。投标人工程师应配合保养计划，针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估，为设备潜在的问题提供预测性提示，以期减少设备非正常停机的风险，提高医疗设备的正常使用率，帮助医院实现高质量、低风险的医疗服务，确保最佳投资的回报率。

10、投标人可以提供远程电话临床应用支持，针对客户在设备保修期内使用过程中出现的操作流程、临床应用等问题通过客服电话解决。

11、投标人提供能及时获取并实施系统安全性软硬件改版通知能力的证明， 合同期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

第1包  品目1-5、品目1-6、品目1-7  医用血管造影X射线系统

1、投标人必须具备充足的备件供应能力，要求在国内设有备零备件仓库，投标人须提供详细文字和图片等说明文件。

2、投标人在设备所在地设有一个稳定的常驻服务机构（人员）,投标人须提供其相关办事处详细地址联系电话以供采购方核实。

3、响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，服务响应时间≤2小时,服务到场时间≤48小时。

4、投标人的服务工程师为全职员工≥2人，接受过专业培训并获得相关证书认证，提供证书。

5、每年提供设备定期保养4次,并提供符合原厂技术要求的保养报告。供应商的保养服务需做好记录，包括但不限于安全运行相关项目检测、校准和修复，保证设备和病患安全；定位精度相关项目检测和校准，保证扫描精度；图像质量相关项目检测和校准，保证图像质量，并且根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

6、血管机设备全保包含服务期内不限次人工维修服务、备件更换，不包含三方配套产品，提供设备开机率保证, 达到95%以上。

7、投标人提供的用于维修备件及球管应通过原厂认证，提供相关证明文件。

8、投标人必须具备客户服务专线电话，每年 365 天开通，并有专人接听并全程协调资源，每天开通服务时间≥14 小时。

9、投标人应保证维保设备开机率保证≥95%，即每年停机时间不超过365天*（100%-95%）=18天。达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天。投标人工程师应配合保养计划，针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估，为设备潜在的问题提供预测性提示，以期减少设备非正常停机的风险，提高医疗设备的正常使用率，帮助医院实现高质量、低风险的医疗服务，确保最佳投资的回报率。

10、投标人须具备所招标血管机设备专用工具，可以及时准确诊断设备故障，并提供相应资料证明。

11、投标人可以提供远程电话临床应用支持，针对客户在设备保修期内使用过程中出现的操作流程、图像后处理、临床应用等问题通过客服电话解决。

12、投标人提供能及时获取并实施系统安全性软硬件改版通知能力的证明，合同期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

第1包  品目1-8 乳腺X射线机

1、投标人必须具备充足的备件供应能力，要求在国内设有备零备件仓库，投标人须提供详细文字和图片等说明文件以供采购方核实。

2、投标人在设备所在市设有一个稳定的常驻服务机构（人员）,投标人须提供其相关办事处详细地址联系电话以供采购方核实。

3、响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，服务响应时间≤2小时,服务到场时间，≤48小时。

4、投标人的服务工程师为全职员工≥2人，接受过专业培训并获得相关证书认证，提供证书。

5、每年提供设备定期保养≥2次,并提供符合原厂技术要求的保养报告。供应商的保养服务需做好记录，包括但不限于安全运行相关项目检测、校准和修复，保证设备和病患安全；定位精度相关项目检测和校准，保证扫描精度；图像质量相关项目检测和校准，保证图像质量，并且根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

6、乳腺机设备包含服务期内不限次人工维修服务、备件更换（球管除外）、供设备开机率保证, 达到95%以上。

7、投标人提供的用于维修备件应通过原厂认证，提供相关证明文件。

8、投标人必须具备客户服务专线电话，每年 365 天开通，并有专人接听并全程协调资源，每天开通服务时间≥14 小时。

9、投标人应保证维保设备开机率保证≥95%，即每年停机时间不超过365天*（100%-95%）=18天。达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天。投标人工程师应配合保养计划，针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估，为设备潜在的问题提供预测性提示，以期减少设备非正常停机的风险，提高医疗设备的正常使用率，帮助医院实现高质量、低风险的医疗服务，确保最佳投资的回报率。

10、投标人可以提供远程电话临床应用支持，针对客户在设备保修期内使用过程中出现的操作流程、临床应用等问题通过客服电话解决。

11、投标人提供能及时获取并实施系统安全性软硬件改版通知能力的证明，合同期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

第2包  品目2-1至品目2-3  医用血管造影X射线系统

1、合同期内免费提供人工、整机在内的所有零配件及消耗性部件的更换和保养等服务，包含所有零配件及消耗性部件。维修后应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求。投标人须提供书面承诺并加盖公章。

2、投标人服务资质和条件：

2.1 投标人需通过医疗行业的ISO13485质量管理体系认证，及ISO27001信息安全管理体系认证。提供有效的证书复印件并加盖公章。

2.2 投标人在采购人所在地有稳定的常驻服务机构（人员），且人员持有DSA设备经考核合格的、在有效期的原厂服务资质认证。

2.3投标人提供的维修工程师需经过维保设备制造厂家培训考核合格并颁发合格证书。

▲2.4 投标人拥有专职技术支持团队≥3人，具有原厂授权资质证，并提供缴纳社保证明或劳动合同。

2.5投标人需提供近几年为国内DSA设备全保服务的医院名单。

2.6提供投标人为医院客户的维修记录单复印件和部分备件报关单。

3、投标人服务响应要求：

3.1投标人需提供免费服务电话或免费维修电话，具备24小时×7天服务能力，每天有专人值班服务，同时具备电话指导故障排除能力，投标人应提供详细应答说明。

3.2投标人每次派工，均需提供统一的维修工单，供采购人留存。

▲3.3保修设备发生故障，投标人应接到维修通知后，在线工程师电话响应时间≤30分钟，工程师在电话指导保修设备操作人员仍不能排除故障时，派维修工程师到达维修设备现场≤24小时。

3.4 维修工程师可提供原厂诊断软件，且需持有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，以解决相应故障。

3.5要求能及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改版措施。

3.6 投标人需对采购方提供相关人员技术培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使用。

4、投标人应保证维保设备开机率保证≥95%，即每年停机≤18天（一年以365天计算）。若超出上述停机天数，每超出1天顺延2天保修日期；其他意外灾害等不可抗力和人为恶意以及由于航空管制等特殊情况下配件等待引起的时间不含在内。

5、投标人有权限访问原厂的维修经验数据库，能提供有效的访问用户名供核实。

6、系统保养要求：

▲6.1 投标人需对保修设备及相关配套设备做出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录。

6.2 投标人需对采购人工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使用。

▲6.3 如维保服务设备信息表“备注”中无特殊要求，则投标人每年为设备提供≥2次高级维护保养服务，并提供符合原厂技术要求的保养报告。

6.4投标人的保养服务需做好记录，包括但不限于设备清洁、性能测试及校准等，根据采购人要求对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

7、投标人零配件和工具服务要求：

7.1投标人在国内设有专门的零配件仓库，必须能提供相应更换全新原厂零部件的进口报关证明。

7.2在采购人所在地有≥1家仓库，保证维保设备常用维修所需零配件的95%得到及时提供（提供相应证明材料并加盖公章）。

7.3投标人须提供DSA设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。

8、专业培训能力要求：

8.1可提供临床应用培训课程，临床应用培训课程提供完整的操作应用解决方案。

8.2可提供医院工程师培训课程，有培训基地，包括理论培训和上机培训。

8.3可提供设备管理等培训课程，帮助医院解决实际问题。

9、投标人应提供全保服务（ 包含球管、探测器及维修人员所有费用），投标人需提供书面承诺，明确服务范围涵盖维保设备的所有零备件和人工服务费，不再收取任何费用。

10、设备年检前，投标人应配合采购人将设备调整到最佳状态，保证设备全部通过计量检测或符合国家标准。

11、每年维保项目结束前，投标人保证设备状态正常，不得带病出保，并提供当年的设备总体状态总结。

12、 在未经采购人允许的情况下，投标人不能调取任何设备相关的病患信息或任何其他信息。

第2包  品目2-4至品目2-6  DR

1.维保要求：包含不限次的技术维修服务，以及全部配件（包含球管和探测器，不包含第三方产品）。

2.每年为设备提供≥2次维护保养服务，有特殊要求以维保服务设备信息表中要求为准。投标人的保养服务需做好记录，包括但不限于设备清洁、性能测试及校准等，根据采购人要求对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

▲3.如果发生配件的更换，应提供符合原厂标准的配件。

4.提供所保设备的所有维修工单。

5.提供所保设备的保养内容及工单。

▲6.提供经原厂培训合格并在有效期内的DR工程师资质证书，≥3人。

▲7.能及时获取并提供全套完整的制造商系统软硬件升级。

8.每年提供设备维修报告。

▲9.投标人需提供400/800免费服务电话或免费维修电话，具备24小时×7天服务能力，每天有专人值班服务，≥10人同时具备远程故障排除能力，投标人应提供详细应答说明或承诺函。

10.设备报修，初次电话响应时间：1小时内；现场响应时间：12小时内，工程师服务时间:24*7小时(节假日正常服务)

11.投标人应保证维保设备开机率保证≥95%，即每年停机时间不超过365天*（100%-95%）=18天。达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天

12.投标人应提供符合原厂技术要求的专业维修工具

13. 设有备件仓库，以保证设备及时得到维修。

第3包  品目3-1 3.0T医用核磁共振成像设备

一、保修范围及要求：西门子3.0T核磁及配套工作站36个月整机保修(含水冷机及磁体保修，三方产品除外)。

二、技术服务要求

1.响应时间：设备发生故障，电话响应时间≤30分钟，派工程师在6小时内到达维修设备现场，24小时内解决故障，如因特殊困难在约定时间确实无法解决故障的，在征得采购人同意后可以延长相应维修时间。

2.所有备件免费更换（不包含的三方产品除外）并有可以追溯的序列代码，可随时提供400/800电话查询该代码有效性（须提供备件来源的渠道证明材料，原厂出具的证明或渠道商之间的合作证明）

3.液氦保证安全水平。更换响应时间在1-5个工作日内完成（保证液氦的供应，有长期稳定的液氦合作供应商，并提供证明）

4. 保证开机率：投标人保证本项目中设备全年开机率达到95%（按每年365天计算）。达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天。

5.提供24小时*365天提供电话技术支持，电话响应时间≤30分钟内

▲6. 安全升级：保修期内免费提供设备的安全补丁升级服务，保证系统安全软件为最新版本（包含SN:166071副台）。

7.预防性保养

7.1每台核磁设备每年≥4次专业保养，要求对设备进行检测、调整、校准设备至出厂标准、清洁除尘更换损耗部件及保养耗材

7.2需要提供专业保养耗材，提供高效及有质量的保养服务

7.3确认各项指标的技术指标及性能以适用的文字、表格、图片，记录设备保养前后的相关信息，出具书面签字报告

8.安全检查，制定检查计划，记录机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果

▲9.需提供做过核磁热循环业绩证明或者维修工单证明，医院≥2家。

10.质量保证，制定检查计划，检查图象质量（效果）、评判参数结果、调整/校准至出厂标准，记录系统质量报告。

11.维修实例证明材料（近五年医院同型号设备维修、并提供维保合同≥5份）

12.合同期内需按季度、年度提供设备管理分析报告（按每台设备）；设备出保前1个月对设备做全面性检测与评估，并出具相关报告工单。

▲13.工程师要求：专职核磁维修工程师≥6人（需经原厂培训合格，提供认证证明、在职证明、社保缴纳证明等，可在官方平台通过姓名或员工GID号进验证）

14.国内备件保税库数量≥2个（提供备件仓库地址，联系人信息，仓库合同租赁证明或房产证明）

第3包  品目3-2、品目3-7  数字化X射线透视摄影系统

一、保修范围及要求：

1.保修内容:西门子数字化X射线透视摄影系统36个月整机保修(三方产品除外)。

▲2.保证开机率：投标人保证本项目中设备全年开机率达到95%（按每年365天计算）。达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天。

3.安全升级：保修期内免费提供设备的安全补丁升级服务，保证系统安全软件为最新版本。

4.保养服务：投标人需提供每台设备每年度≥4次的预防性保养服务包含保养耗材，同时提供保养清单及保养报告。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，对维修的故障进行分析，并装订成册。

5．维修秘钥：投标人能够合法获取Service Key用于设备故障维修及保养,保证设备系统完好不被破坏，提供承诺函加盖公章。

6.服务热线：投标人需提供400或800客户服务专线，每年365天开通并有专人接听，也需提供微信报修功能，附截图文件证明。

7.维修响应时间：投标人在接到医院报修电话后，维修人员在2小时内必须响应，如果需要现场维修，24小时内必须到达现场。

▲8.备件质量要求：若出现更换备件的情况，投标人需承诺所有更换的零部件必须为上述保修设备规格型号的原厂认证且测试合格的备件。球管、探测器、晶体等高值备件须提供备件来源证明文件。在实施服务期间，采购方有权对投标人所提供的备件通过设备生产厂家或其他有资质的第三方检测机构对备件进行检测。投标文件中须提供承诺函加盖投标人公章。

9．备件响应时间：若发生备件更换，投标人需承诺响应时间≤5天（不可抗因素除外），特殊情况双方协商解决。

10.备件库存保障：投标人需设有备件库，保证90%以上备件的及时供应。备件库为投标人自有的，须提供库房照片和库房产权证明文件复印件（产权所属单位须为投标人）；备件库为投标人租赁的，须提供库房照片、租赁合同复印件。

11．维修工程师要求：投标人须提供≥6名维修服务工程师，工程师需要具有原设备厂家或其国内设立的分支机构出具的培训证书。须提供维修工程师在在职证明和最近6个月缴纳社保证明材料

12.培训要求：供应商配有临床培训人员，有培训能力，可提供的培训内容包括但不限于设备操作，故障解决，参数调节，安全使用培训等，要求培训人员具备原厂认证的培训资格，投标文件中提供相应资格证明文件。需提供网站学习资料，附截图文件证明。

13.维修能力要求：需具有专业维修工具，列明清单。还需具有西门子设备故障诊断软件，保证故障诊断准确，响应文件中附诊断软件截图并加盖供应商公章。

第3包  品目3-3  3.0T医用核磁共振成像设备

一、保修范围及要求：3.0T医用核磁共振成像设备及配套工作站24个月整机保修(含水冷机及磁体保修，三方产品除外)。

二、技术服务要求

1.响应时间：设备发生故障，电话响应时间≤30分钟，派工程师在6小时内到达维修设备现场，24小时内解决故障，如因特殊困难在约定时间确实无法解决故障的，在征得采购人同意后可以延长相应维修时间。

2.所有备件免费更换（不包含的三方产品除外）并有可以追溯的序列代码，可随时提供400/800电话查询该代码有效性（须提供备件来源的渠道证明材料，原厂出具的证明或渠道商之间的合作证明）。

3.液氦保证安全水平。更换响应时间在1-5个工作日内完成（保证液氦的供应，有长期稳定的液氦合作供应商，并提供证明）。

4. 保证开机率：投标人保证本项目中设备全年开机率达到95%（按每年365天计算）。达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天。

5.提供24小时*365天提供电话技术支持，电话响应时间≤30分钟内。

▲6. 安全升级：保修期内免费提供设备的安全补丁升级服务，保证系统安全软件为最新版本(包含全新足踝线圈一套)。

7.预防性保养

7.1每台核磁设备每年≥4次专业保养，要求对设备进行检测、调整、校准设备至出厂标准、清洁除尘更换损耗部件及保养耗材。

7.2需要提供专业保养耗材，提供高效及有质量的保养服务。

7.3确认各项指标的技术指标及性能以适用的文字、表格、图片，记录设备保养前后的相关信息，出具书面签字报告。

8.安全检查，制定检查计划，记录机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果。

▲9.需提供做过核磁热循环业绩证明或者维修工单证明，医院≥2家。

10.质量保证，制定检查计划，检查图象质量（效果）、评判参数结果、调整/校准至出厂标准，记录系统质量报告。

11.维修实例证明材料（近五年医院同型号设备维修、并提供维保合同≥5份）。

12.合同期内需按季度、年度提供设备管理分析报告（按每台设备）；设备出保前1个月对设备做全面性检测与评估，并出具相关报告工单。

▲13.工程师要求：专职核磁维修工程师≥6人（需经原厂培训合格，提供认证证明、在职证明、社保缴纳证明等，可在官方平台通过姓名或员工GID号进验证）。

14.国内备件保税库数量≥2个（提供备件仓库地址，联系人信息，仓库合同租赁证明或房产证明）。

第3包  品目3-4、品目3-5  SPECT/CT

一、保修范围及要求：

1.保修内容：西门子SPECT CT及配套工作站36个月整机保修(不含校准放射源及三方产品)。

▲2.保证开机率：投标人保证本项目中设备全年开机率达到95%（按每年365天计算）。达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天。

3.安全升级：保修期内免费提供设备的安全补丁升级服务，保证系统安全软件为最新版本。

4.保养服务：投标人需提供每台设备每年度年度≥4次的预防性保养服务包含保养耗材，同时提供保养清单及保养报告。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，对维修的故障进行分析，并装订成册。

5．维修秘钥：投标人能够合法获取Service Key用于设备故障维修及保养,保证设备系统完好不被破坏，提供承诺函加盖公章。

6.服务热线：投标人需提供400或800客户服务专线，每年365天开通并有专人接听，也需提供微信报修功能，附截图文件证明。

7.维修响应时间：投标人在接到医院报修电话后，维修人员在2小时内必须响应，如果需要现场维修，24小时内必须到达现场。

▲8.备件质量要求：若出现更换备件的情况，投标人需承诺所有更换的零部件必须为上述保修设备规格型号的原厂认证且测试合格的备件。球管、探测器、晶体等高值备件须提供备件来源证明文件。在实施服务期间，采购方有权对投标人所提供的备件通过设备生产厂家或其他有资质的第三方检测机构对备件进行检测。投标文件中须提供承诺函加盖投标人公章。

9．备件响应时间：若发生备件更换，投标人需承诺响应时间≤5天（不可抗因素除外），特殊情况双方协商解决。

10.备件库存保障：投标人需设有备件库，保证90%以上备件的及时供应。备件库为投标人自有的，须提供库房照片和库房产权证明文件复印件（产权所属单位须为投标人）；备件库为投标人租赁的，须提供库房照片、租赁合同复印件。

11．维修工程师要求：投标人须提供≥6名维修服务工程师，工程师需要具有原设备厂家或其国内设立的分支机构出具的培训证书。须提供维修工程师在在职证明和最近6个月缴纳社保证明材料

12.培训要求：供应商配有临床培训人员，有培训能力，可提供的培训内容包括但不限于设备操作，故障解决，参数调节，安全使用培训等，要求培训人员具备原厂认证的培训资格，投标文件中提供相应资格证明文件。需提供网站学习资料，附截图文件证明。

13.维修能力要求：需具有专业维修工具，列明清单。还需具有西门子设备故障诊断软件，保证故障诊断准确，投标文件中附诊断软件截图并加盖供应商公章。

第3包  品目3-6  PET-CT

一、保修范围及要求：

1.保修内容：西门子PET CT及配套工作站24个月整机保修(不含校准放射源及三方产品)。

▲2.保证开机率：投标人保证本项目中设备全年开机率达到95%（按每年365天计算）。达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天。

3.安全升级：保修期内免费提供设备的安全补丁升级服务，保证系统安全软件为最新版本。

4.保养服务：投标人需提供每台设备每年度≥4次的预防性保养服务包含保养耗材，同时提供保养清单及保养报告。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，对维修的故障进行分析，并装订成册。

5．维修秘钥：投标人能够合法获取Service Key用于设备故障维修及保养,保证设备系统完好不被破坏，提供承诺函加盖公章。

6.服务热线：投标人需提供400或800客户服务专线，每年365天开通并有专人接听，也需提供微信报修功能，附截图文件证明。

7.维修响应时间：投标人在接到医院报修电话后，维修人员在2小时内必须响应，如果需要现场维修，24小时内必须到达现场。

▲8.备件质量要求：若出现更换备件的情况，投标人需承诺所有更换的零部件必须为上述保修设备规格型号的原厂认证且测试合格的备件。球管、探测器、晶体等高值备件须提供备件来源证明文件。在实施服务期间，采购方有权对投标人所提供的备件通过设备生产厂家或其他有资质的第三方检测机构对备件进行检测。投标文件中须提供承诺函加盖投标人公章。

9．备件响应时间：若发生备件更换，投标人需承诺响应时间≤5天（不可抗因素除外），特殊情况双方协商解决。

10.备件库存保障：投标人需设有备件库，保证90%以上备件的及时供应。备件库为投标人自有的，须提供库房照片和库房产权证明文件复印件（产权所属单位须为投标人）；备件库为投标人租赁的，须提供库房照片、租赁合同复印件。

11．维修工程师要求：投标人须提供≥6名维修服务工程师，工程师需要具有原设备厂家或其国内设立的分支机构出具的培训证书。须提供维修工程师在在职证明和最近6个月缴纳社保证明材料

12.培训要求：供应商配有临床培训人员，有培训能力，可提供的培训内容包括但不限于设备操作，故障解决，参数调节，安全使用培训等，要求培训人员具备原厂认证的培训资格，投标文件中提供相应资格证明文件。需提供网站学习资料，附截图文件证明。

13.维修能力要求：需具有专业维修工具，列明清单。还需具有西门子设备故障诊断软件，保证故障诊断准确，响应文件中附诊断软件截图并加盖供应商公章。

第4包  品目4-1至品目4-4  DR

1、保修类型为全保，提供整机含零配件和工作站全保服务（包含 DR 设备数字化平板探测器和X线球管）。

2、保修期内维修服务产生的所有配件费、维修费、人工出差费等费用由中标供应商承担，

所有更换的配件不受数量限制。

▲3、服务机构需配备有≥3名全职的 DR 厂家认证的工程师，需提供相应的原厂设备培训资质证明。

4、承担设备维修人员必须经过相关培训且持证上岗，维修人员必须了解设备的配置、性能、对维保服务建立文档记录，详细记录设备型号、故障时间、故障类型、处理方法处理结果、预防措施及维护时间和维护人员等信息。

5、提供常设800、400电话售后服务热线服务,或专属报修电话。接到故障报修电话后2小时内响应，

6、保修期内，为客户提供每周7*24小时电话及现场响应

7、售后工程师要在 24 个小时内到达机器装置地址从事修理服务，确认机器故障后，零部件必须在 24 个小时内至机器装置地址,特殊情况不超过 48 小时。

▲8、零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂配件、必须为原厂认证、测试合格, 备件供应100%保障。备件的采购渠道必须符合国家相关法律法规。

9、服务机构在国内至少有一家保税仓库，保证绝大部分投标设备维修所需零备件得到及时提供。

10、每台 DR 每年度专业级别保养≥2次，保养内容包括：a.机器安全检查  b.性能及图形测校准。c.软件升级。并提供书面保养报告。

11、合同期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持

12、每台DR 开机率≥95%，即每年停机不超过 18 天（按365天计算），超过一天，顺延二天维保期

13、投标人需具有原生产制造厂家关于售后服务的授权

第4包  品目4-5  移动床旁DR

1、保修类型为不包含移动床旁DR设备X线球管的整机含零配件保修服务。

2、保修期内维修服务产生的所有配件费、维修费、人工出差费等费用由中标供应商承担，所有更换的配件不受数量限制。

▲3、服务机构需配备有≥3名全职的移动床旁DR厂家认证的工程师，需提供相应的原厂设备培训资质证明。

4、承担设备维修人员必须经过相关培训且持证上岗，维修人员必须了解设备的配置、性能、对维保服务建立文档记录，详细记录设备型号、故障时间、故障类型、处理方法处理结果、预防措施及维护时间和维护人员等信息。

5、提供常设800、400电话售后服务热线服务,或专属报修电话。接到故障报修电话后2小时内响应。

6、保修期内，为客户提供7*24小时电话及现场响应。

7、售后工程师要在 24 个小时内到达机器装置地址从事修理服务，确认机器故障后，零部件必须在24个小时内至机器装置地址,特殊情况不超过48小时。

▲8、零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂配件、必须为原厂认证、测试合格, 备件供应100%保障。备件的采购渠道必须符合国家相关法律法规。不会给设备带来危害。

- 服务机构在国内至少有一家保税仓库，保证绝大部分投标设备维修所需零备件得到及时提供。

- 每台移动床旁DR每年度专业级别保养≥2次，保养内容包括：a.机器安全检查  b.性能及图形测校准。 c.软件升级。并提供书面保养报告。

11、合同期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持。

12、每台移动床旁DR开机率≥95%，即每年停机不超过 18 天（正常工作日），超过一天，顺延二天维保期。

13、投标人需具有原生产制造厂家关于售后服务的授权

第4包  品目4-6  移动床旁DR

1、保修类型为全保，提供整机含零配件全保服务（包含移动床旁DR设备数字化平板探测器和X线球管）。

2、保修期内维修服务产生的所有配件费、维修费、人工出差费等费用由中标供应商承担，

所有更换的配件不受数量限制。

▲3、服务机构需配备有≥3名全职的移动床旁DR厂家认证的工程师，需提供相应的原厂设备培训资质证明。

4、承担设备维修人员必须经过相关培训且持证上岗，维修人员必须了解设备的配置、性能、对维保服务建立文档记录，详细记录设备型号、故障时间、故障类型、处理方法处理结果、预防措施及维护时间和维护人员等信息。

5、提供常设800、400电话售后服务热线服务,或专属报修电话。接到故障报修电话后2小时内响应。

6、保修期内，为客户提供7*24小时电话及现场响应。

7、售后工程师要在 24 个小时内到达机器装置地址从事修理服务，确认机器故障后，零部件必须在24个小时内至机器装置地址,特殊情况不超过48小时。

▲8、零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂配件、必须为原厂认证、测试合格, 备件供应100%保障。备件的采购渠道必须符合国家相关法律法规。

9、投标人在国内至少有一家保税仓库，保证绝大部分投标设备维修所需零备件得到及时提供。

10、每台移动床旁DR每年度专业级别保养≥2次，保养内容包括：a.机器安全检查  b.性能及图形测校准。 c.软件升级。并提供书面保养报告。

11、合同期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持。

12、每台移动床旁DR开机率≥95%，即每年停机不超过 18 天（正常工作日），超过一天，顺延二天维保期。

13、投标人需具有原生产制造厂家关于售后服务的授权。

第5包  品目5-1、品目5-4  X线电子计算机断层扫描装置

1、X线电子计算机断层扫描装置（uCT520）整机保修包含球管、探测器、高压发生器，主机、联影工作站等此设备所有配件及人工费。

▲2、保修期内必须确保设备的开机率≥95％（按全年365天计算）, 达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天。

3、提供 7*24小时维修响应服务。报修后1小时响应，一般故障12小时内到场，紧急故障8小时内到场，72小时内排除一般故障。宕机备件24小时内到达现场。

4、投标人配备有维修保养设备的全职的应用培训专家≥1人，并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。

5、投标人配备有至少2名全职的、原厂认证合格的工程师，需提供有效期内的原厂资质证书证明。

6、国内需设有专门配件库。

7、投标人需能合法获得维修产品所需相应工具及配件，承诺所有更换的备件必须为上述保修设备规格型号的经过原厂认证/测试合格件。

8、投标人有长期稳定的维修服务机构≥2年。

9、预防性维护：每台设备每年度内≥2次预防性维护（含维护耗材），并提供书面保养报告。

10、维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。

11、提供能及时获取并实施原厂系统软件升级能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

12、投标人服务机构须通过ISO13485国际标准质量管理体系认证，提供证书复印件并加盖公章

第5包  品目5-2、品目5-3  1.5T医用核磁共振成像设备

1、1.5T医用核磁共振成像设备整机保修、包含磁体，液氦，压缩机吸附器，冷头，线圈，主机、联影工作站等此设备所有配件及人工费。包含第三方水冷机的保修。

▲2、保修期内必须确保设备的开机率≥95％（按全年365天计算）, 达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天。

3、提供 7*24小时维修响应服务。报修后1小时响应，一般故障12小时内到场，紧急故障8小时内到场，72小时内排除一般故障。宕机备件24小时内到达现场。

4、投标人配备有维修保养设备的全职的应用培训专家≥1人，并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。

5、投标人配备有至少2名全职的、原厂认证合格的工程师，需提供有效期内的原厂资质证书证明。

6、国内需设有专门配件库。

7、投标人需能合法获得维修产品所需相应工具及配件，承诺所有更换的备件必须为上述保修设备规格型号的经过原厂认证/测试合格件。

8、投标人有长期稳定的维修服务机构≥2年。

9、预防性维护：每台设备每年度内≥2次预防性维护（含维护耗材），并提供书面保养报告。

10、维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。

11、提供能及时获取并实施原厂系统软件升级能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

12、投标人服务机构须通过ISO13485国际标准质量管理体系认证。

第6包  品目6-1、品目6-2  X线电子计算机断层扫描装置

1、维保设备：NeuViz Epoch、NeuViz Prime共两台X线电子计算机断层扫描装置

▲2、整机全保，包括但不限于主机、工作站、X线球管、探测器、高压系统的备件更换和软件系统维护升级；投标报价包括所有配件更换费用和人工费用；

3、维保服务机构要求

3.1、投标人或最终服务商提供400/800免费服务电话或免费维修电话，全天24小时接听；同时具备远程故障排除能力，2小时内响应。

3.2、投标人或最终服务商在采购人所在地设有1个长期稳定的维修服务机构，全职的原厂认证合格的工程师≥5名，提供有效期内的原厂资质证明；

▲3.3、维修工程师可使用全套原厂诊断软件，且需持有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key)；

3.4、投标人或最终服务商可获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁，保证所有系统软件为最新版本（提供一年内的）。

3.5、投标人在国内设有专门的零配件仓。

4、保养要求

4.1、最终服务商对保修设备及相关配套设备作出日常保养计划，定期进行保养、维护，根据采购人要求的时间段，进行保养工作；

4.2、最终服务商每年为每台设备提供≥4次维护保养服务；使之保持原厂QC质量标准或国家权威质量计监部门之标准；

4.3、最终服务商的保养服务需做好记录，包括但不限于设备清洁、性能测试及较准、必要的机械或电气的检查、对设备的数据进行备份，以及非紧急性质的补救性维修；

5、保修期内确保设备的开机率≥95％（按全年365天计算）, 达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天。

6、响应时间：

6.1、报修电话响应时间：24小时*365天，接获报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施；

6.2、工程师到达现场时间≤4h；

6.3、备件到达现场时间≤48h；

7、所有更换的零部件为原厂配件；

8、维保内容必须在维保工单中有对应体现，且维保工单须由使用采购人人员签字确认。

第7包  品目7-1  胃肠造影机

▲1.为医院服务的工程技术人员需具有原厂认证的医疗设备服务资质。

2. 工程技术人员具备定期巡检、保养、远程服务、现场服务能力。

3.响应时间要求：2个小时响应，工程技术人员到达现场时间≤24小时。

4.具备客户服务专线电话服务系统，在接获报修电话后可提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施；电话专线7*24小时服务全年无休。

5.设备开机率≥95%（按每年365天计算）,即每年停机时间不超过365天*（100%-95%）=18天。达不到开机保证率的情况下, 对于超出开机率保证的停机时间，每超出一天保修时间顺延两天超出时间。

6.提供的零备件须是合法渠道，且是经过原厂认证的合格匹配备件。可按照医院要求提供备件匹配性证明等材料。

7.应在国内设有专门的设备零备件仓库。

8.保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

9.设备维保服务具体要求：

9.1定期保养：提供设备一年≥4次定期维护。每次维护保养完成后，须向采购人提供维护保养报告。定期的维护保养服务包括内容：机器全面除尘、图像调整、平板管球维护、机械装置添加润滑剂等等。

9.2能够提供设备配备的原装配件，并提供能够合法获得零件能力的证明，如历史报关单、零件匹配性证明等。

▲9.3维保范围：包含服务期内不限次人工维修服务、球管保修、备件更换（探测器除外），提供任何由于设备正常使用引起的故障及损坏（除人为因素损坏外）的免费维修，故障及损坏备件免费更换（不含第三方产品）。

第8包  品目8-1至8-3  彩色多普勒超声诊断仪

▲1、维保服务方提供365天*24小时的技术服务及不限次数的人工维保服务，维保内容包含所有维修配件（含故障探头）、保养所需使用配件的更换及改良性软硬件升级。电话响应时间：1小时，收到服务请求后的4小时内现场响应（不可抗力除外），如遇72小时仍不能解决机器故障维保方须提供备用机。

2、维保服务方保证设备年开机率≥95％（按一年365天，每天24小时计算）。若设备开机率低于95％，停机时间每超过一天顺延二天维保期。

3、保障每设备的可靠接地，防止电磁波干扰。

4、维保服务方能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）并能熟练阅读和分析仪器记录和错误日志，保证不违反国家有关知识产权的法律规定。需提供分析日志截图及算码设备进行佐证。

5、维保服务方需提供相关行业认证证书或企业认证证书，维保服务方配备≥2名通过原厂技术培训、相关行业培训证书并获得有效服务资格认定的工程师，提供相关证明。

6、维保服务方提供服务热线电话，供采购人7＊24小时与维保服务提供方的技术专家进行交流，保证及时获得在线技术咨询和维修诊断，提供微信公众号报修截图佐证。

7、维保服务方在中国设有配件品库，保证为用户提供及时有效的配件供应（至少提供一个配件库证明文件）。

8、维保服务提供方提供维保服务时，按要求在采购人的设备管理部门进行备案，完成相关服务后，须在采购人的设备科、使用科室保留原始工作记录（维修工单及保养清单等），并经双方签字确认。

▲9、维保服务方使用原厂生产或原厂认证许可使用的配件进行维修，保证维修后的设备达到原厂合格标准及相应的国家质量标准，且配件出厂日期不得早于本机原件出厂日期。

10、具有专业仪器设备每年提供维保所含探头的书面检测报告；含晶体电容、基元、体膜等检测内容。

11、维保期内，维保服务提供方需提供以下书面资料：

▲11.1制定年度维保计划，存放使用科室备案，便于核查维保执行进度。

▲11.2出具季度维保总结。内容包括维保仪器本季度内是否更换配件，更换原件及替换配件的型号或编码，待排故障或隐患，设备完好率（即正常开机率），以及其他维保方已实施的维保项目，总结年度计划内的维保进度。

▲11.3建立仪器档案。包含每台仪器现有配置（如仪器探头编号等）、已更换配件名称、保养项目、目前性能状态、日后使用或维保建议以及其他维保方认为必要的资料。

12.维保期内，提供以下基本维护：

12.1安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行。

12.2电气安全性能检测（探头和机壳漏电流）。

12.3机械安全检查。

12.4检测仪器各项性能。

12.5确认各项技术指标及性能。

12.6按照厂家标准进行调校。

12.7记录设备状况。

12.8 按照保养计划更换损耗部件。

12.9在使用方科室设备维保专用本上记录每次服务操作项目内容（如检查、保养、维修等）。

13、每月提供一次例行保养：包含软硬件（含UPS电源）检查、清洁、除尘等服务，尽可能减少仪器发生故障的可能。需向采购方提交维护保养报告。

14、中标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。采购人将对中标人的服务质量进行考核评价。

第9包  品目9-1  彩色多普勒超声诊断仪

▲1、维保服务方提供365天*24小时的技术服务及不限次数的人工维保服务，维保内容包含所有维修配件（含故障探头）、保养所需使用配件的更换及改良性软硬件升级。电话响应时间：1小时，收到服务请求后的4小时内现场响应（不可抗力除外），如遇72小时仍不能解决机器故障维保方须提供备用机。

2、维保服务方保证设备年开机率≥95％（按一年365天，每天24小时计算）。若设备开机率低于95％，停机时间每超过一天顺延二天维保期。

3、保障每设备的可靠接地，防止电磁波干扰。

4、维保服务方能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）并能熟练阅读和分析仪器记录和错误日志，保证不违反国家有关知识产权的法律规定。需提供分析日志截图及算码设备进行佐证。

5、维保服务方配备≥有2名通过原厂技术培训、相关行业培训证书并获得有效服务资格认定的工程师，提供相关证明。

6、维保服务方提供服务热线电话，供采购人7*24小时与维保服务提供方的技术专家进行交流，保证及时获得在线技术咨询和维修诊断，提供微信公众号报修截图佐证。

7、维保服务方在中国设有配件品库，保证为用户提供及时有效的配件供应（至少提供一个配件库证明文件）。

8、维保服务提供方提供维保服务时，按要求在采购人的设备管理部门进行备案，完成相关服务后，须在采购人的设备科、使用科室保留原始工作记录（维修工单及保养清单等），并经双方签字确认。

▲9、维保服务方使用原厂生产或原厂认证许可使用的配件进行维修，保证维修后的设备达到原厂合格标准及相应的国家质量标准，且配件出厂日期不得早于本机原件出厂日期。

10、具有专业仪器设备每年提供维保所含探头的书面检测报告；含晶体电容、基元、体膜等检测内容。

11、维保期内，维保服务提供方需提供以下书面资料：

▲11.1制定年度维保计划，存放使用科室备案，便于核查维保执行进度。

▲11.2出具季度维保总结。内容包括维保仪器本季度内是否更换配件，更换原件及替换配件的型号或编码，待排故障或隐患，设备完好率（即正常开机率），以及其他维保方已实施的维保项目，总结年度计划内的维保进度。

▲11.3建立仪器档案。包含每台仪器现有配置（如仪器探头编号等）、已更换配件名称、保养项目、目前性能状态、日后使用或维保建议以及其他维保方认为必要的资料。

12.维保期内，提供以下基本维护：

12.1安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行。

12.2电气安全性能检测（探头和机壳漏电流）。

12.3机械安全检查。

12.4检测仪器各项性能。

12.5确认各项技术指标及性能。

12.6按照厂家标准进行调校。

12.7记录设备状况。

12.8 按照保养计划更换损耗部件。

12.9在采购人科室设备维保专用本上记录每次服务操作项目内容（如检查、保养、维修等）。

13、每月提供1次例行保养：包含软硬件（含UPS电源）检查、清洁、除尘等服务，尽可能减少仪器发生故障的可能。需向采购方提交维护保养报告。

14、中标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。采购人将对中标人的服务质量进行考核评价。

第10包  品目10-1至10-4  彩色多普勒超声诊断仪

▲1、维保服务方提供365天*24小时的技术服务及不限次数的人工维保服务，维保内容包含所有维修配件（含故障探头）、保养所需使用配件的更换及改良性软硬件升级。电话响应时间：1小时，收到服务请求后的4小时内现场响应（不可抗力除外），如遇72小时仍不能解决机器故障维保方须提供备用机。

2、维保服务方保证设备年开机率≥95％（按一年365天，每天24小时计算）。若设备开机率低于95％，停机时间每超过一天顺延二天维保期。

3、保障每设备的可靠接地，防止电磁波干扰。

4、维保服务方能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）并能熟练阅读和分析仪器记录和错误日志，保证不违反国家有关知识产权的法律规定。需提供分析日志截图及算码设备进行佐证。

5、维保服务方配备至少有2名及以上通过原厂技术培训、相关行业培训证书并获得有效服务资格认定的工程师，提供相关证明。

6、维保服务方提供400或800服务热线电话，供采购人7＊24小时与维保服务提供方的技术专家进行交流，保证及时获得在线技术咨询和维修诊断，提供微信公众号报修截图佐证。

7、维保服务方在中国设有配件品库，保证为用户提供及时有效的配件供应（至少提供一个配件库证明文件）。

8、维保服务提供方提供维保服务时，按要求在采购人的设备管理部门进行备案，完成相关服务后，须在采购人的设备科、使用科室保留原始工作记录（维修工单及保养清单等），并经双方签字确认。

▲9、维保服务方使用原厂生产或原厂认证许可使用的配件进行维修，保证维修后的设备达到原厂合格标准及相应的国家质量标准，且配件出厂日期不得早于本机原件出厂日期。

10、具有专业仪器设备每年提供维保所含探头的书面检测报告；含晶体电容、基元、体膜等检测内容。

11、维保期内，维保服务提供方需提供以下书面资料：

▲11.1制定年度维保计划，存放使用科室备案，便于核查维保执行进度。

▲11.2出具季度维保总结。内容包括维保仪器本季度内是否更换配件，更换原件及替换配件的型号或编码，待排故障或隐患，设备完好率（即正常开机率），以及其他维保方已实施的维保项目，总结年度计划内的维保进度。

▲11.3建立仪器档案。包含每台仪器现有配置（如仪器探头编号等）、已更换配件名称、保养项目、目前性能状态、日后使用或维保建议以及其他维保方认为必要的资料。

12.维保期内，提供以下基本维护：

12.1安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行。

12.2电气安全性能检测（探头和机壳漏电流）。

12.3机械安全检查。

12.4检测仪器各项性能。

12.5确认各项技术指标及性能。

12.6按照厂家标准进行调校。

12.7记录设备状况。

12.8 按照保养计划更换损耗部件。

12.9在使用方科室设备维保专用本上记录每次服务操作项目内容（如检查、保养、维修等）。

13、每月提供一次例行保养：包含软硬件（含UPS电源）检查、清洁、除尘等服务，尽可能减少仪器发生故障的可能。需向采购方提交维护保养报告。

14、中标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。采购人将对中标人的服务质量进行考核评价。

第11包  品目11-1便携式彩色多普勒超声诊断仪、品目11-2彩色多普勒超声诊断仪

▲1、维保服务方提供365天*24小时的技术服务及不限次数的人工维保服务，维保内容包含所有维修配件（含故障探头）、保养所需使用配件的更换及改良性软硬件升级。电话响应时间：1小时，收到服务请求后的4小时内现场响应（不可抗力除外），如遇72小时仍不能解决机器故障维保方须提供备用机。

2、维保服务方保证设备年开机率≥95％（按一年365天，每天24小时计算）。若设备开机率低于95％，停机时间每超过一天顺延二天维保期。

3、保障每设备的可靠接地，防止电磁波干扰。

4、维保服务方能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）并能熟练阅读和分析仪器记录和错误日志，保证不违反国家有关知识产权的法律规定。需提供分析日志截图及算码设备进行佐证。

5、维保服务方配备≥有2名通过原厂技术培训、相关行业培训证书并获得有效服务资格认定的工程师，提供相关证明。

6、维保服务方提供服务热线电话，供采购人7*24小时与维保服务提供方的技术专家进行交流，保证及时获得在线技术咨询和维修诊断，提供微信公众号报修截图佐证。

7、维保服务方在中国设有配件品库，保证为用户提供及时有效的配件供应（至少提供一个配件库证明文件）。

8、维保服务提供方提供维保服务时，按要求在采购人的设备管理部门进行备案，完成相关服务后，须在采购人的设备科、使用科室保留原始工作记录（维修工单及保养清单等），并经双方签字确认。

▲9、维保服务方使用原厂生产或原厂认证许可使用的配件进行维修，保证维修后的设备达到原厂合格标准及相应的国家质量标准，且配件出厂日期不得早于本机原件出厂日期。

10、具有专业仪器设备每年提供维保所含探头的书面检测报告；含晶体电容、基元、体膜等检测内容。

11、维保期内，维保服务提供方需提供以下书面资料：

▲11.1制定年度维保计划，存放使用科室备案，便于核查维保执行进度。

▲11.2出具季度维保总结。内容包括维保仪器本季度内是否更换配件，更换原件及替换配件的型号或编码，待排故障或隐患，设备完好率（即正常开机率），以及其他维保方已实施的维保项目，总结年度计划内的维保进度。

▲11.3建立仪器档案。包含每台仪器现有配置（如仪器探头编号等）、已更换配件名称、保养项目、目前性能状态、日后使用或维保建议以及其他维保方认为必要的资料。

12.维保期内，提供以下基本维护：

12.1安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行。

12.2电气安全性能检测（探头和机壳漏电流）。

12.3机械安全检查。

12.4检测仪器各项性能。

12.5确认各项技术指标及性能。

12.6按照厂家标准进行调校。

12.7记录设备状况。

12.8 按照保养计划更换损耗部件。

12.9在采购人科室设备维保专用本上记录每次服务操作项目内容（如检查、保养、维修等）。

13、每月提供≥1次例行保养：包含软硬件（含UPS电源）检查、清洁、除尘等服务，尽可能减少仪器发生故障的可能。需向采购方提交维护保养报告。

14、中标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。采购人将对中标人的服务质量进行考核评价。

第12包  品目12-1至12-5  品目 12-7至品目12-19 彩色多普勒超声诊断仪  品目12-6便携式彩色多普勒超声诊断仪

1.在维保服务期内，投标人需对因正常使用导致的机器故障及损坏，提供免费维修服务，包括设备配备的探头故障及损坏的免费更换。

2.定期巡检保养：在一年内提供≥2次定期维护。每次维护保养完成后，需向采购方提交维护保养报告。定期维护保养服务应涵盖设备除尘保养、日志整理分析以及协助备份图像等。在一年内进行≥4次维护保养，检查设备运行状况、安全检查、探头检测、影像质量检查，并及时排除发现的故障。

▲3.投标人所使用的任何备件必须确保通过原厂的安全和性能检测。投标人需提供合法获取的原厂维修技术、零备件、保养工具的有效声明文件。

▲4.投标人应在设备所在地所在地设立一个稳定的常驻服务机构。投标人的工程技术人员应具备相应设备的维修服务资质，常驻所在地的工程服务人员≥2名，并在签署合同时提供设备制造商或其授权机构颁发的培训合格证书复印件，投标人应提供书面声明并加盖公章；

▲5.投标人须设立至少一个库房，其存量应保证90%以上的需用备件在国内有库存。

6.维保服务方保证设备年开机率≥95％（按一年365天，每天24小时计算）。若设备开机率低于95％，停机时间每超过一天顺延二天维保期。

7.投标人应具备客户服务专线电话服务系统。电话中心全年365天开通，且有专人接听，每天服务时间≥12小时。

8.响应时间要求：投标人应在接到报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。客户服务电话7天*24小时全天候响应：设备发生故障时，投标人应在接到维修通知后，若工程师电话指导后操作人员仍无法排除故障，则本地维修工程师现场到达时间不得超过48小时。需要更换零备件时，零备件到达医院的时间最长不超过96小时，特殊情况双方协商解决。

▲9.用户可享受免费正版应用软件、操作系统及数据库的完善和稳定性升级服务（新增功能软件除外）。投标人应具备持续提供维修诊断、平台升级、软件更新的能力，此要求须提供原厂出具的证明文件材料。

- 维保服务期见下表：

| 设备名称 | 院区 | 品牌 | 型号 | 购买年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 西城 | 飞利浦 | Affiniti30 | 3 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 西城 | 飞利浦 | HD15 | 1 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 西城 | 飞利浦 | IU Elite | 1 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 西城 | 飞利浦 | IU Elite | 1 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 西城 | 飞利浦 | IU22 | 1 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 西城 | 飞利浦 | IU22 | 1 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 西城 | 飞利浦 | EPIQ5 | 3 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 西城 | 飞利浦 | EPIQ5 | 3 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 西城 | 飞利浦 | EPIQ5 | 3 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 西城 | 飞利浦 | EPIQ7C | 3 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 西城 | 飞利浦 | EPIQ7C | 3 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 西城 | 飞利浦 | EPIQ7C | 3 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 西城 | 飞利浦 | IE33 | 1 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 通州 | 飞利浦 | Affiniti 50 | 3 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 通州 | 飞利浦 | Affiniti 50 | 3 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 通州 | 飞利浦 | EPIQ7C | 3 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 通州 | 飞利浦 | EPIQ7C | 3 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 通州 | 飞利浦 | EPIQ5 | 3 |
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 通州 | 飞利浦 | CX 50 | 3 |

第13包  品目13-1至品目13-3彩色多普勒超声诊断仪

▲1、维保服务方提供365天x24小时的技术服务及不限次数的人工维保服务，维保内容包含所有维修配件（含故障探头）、保养所需使用配件的更换及改良性软硬件升级。电话响应时间：1小时，收到服务请求后的4小时内现场响应（不可抗力除外），如遇72小时仍不能解决机器故障维保方须提供备用机。

2、维保服务方保证设备年开机率≥95％（按一年365天，每天24小时计算）。若设备开机率低于95％，停机时间每超过一天顺延二天维保期。

3、保障每设备的可靠接地，防止电磁波干扰。

4、维保服务方能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）并能熟练阅读和分析仪器记录和错误日志，保证不违反国家有关知识产权的法律规定。需提供分析日志截图及算码设备进行佐证。

5、维保服务方配备≥2名通过原厂技术培训、相关行业培训证书并获得有效服务资格认定的工程师，提供相关证明。

6、维保服务方提供400或800服务热线电话，供采购人7＊24小时与维保服务提供方的技术专家进行交流，保证及时获得在线技术咨询和维修诊断，提供微信公众号报修截图佐证。

7、维保服务方在中国设有配件品库，保证为用户提供及时有效的配件供应（至少提供一个配件库证明文件）。

8、维保服务提供方提供维保服务时，按要求在采购人的设备管理部门进行备案，完成相关服务后，须在采购人的设备科、使用科室保留原始工作记录（维修工单及保养清单等），并经双方签字确认。

▲9、维保服务方使用原厂生产或原厂认证许可使用的配件进行维修，保证维修后的设备达到原厂合格标准及相应的国家质量标准，且配件出厂日期不得早于本机原件出厂日期。

10、具有专业仪器设备每年提供维保所含探头的书面检测报告；含晶体电容、基元、体膜等检测内容。

11、维保期内，维保服务提供方需提供以下书面资料：

▲11.1制定年度维保计划，存放使用科室备案，便于核查维保执行进度。

▲11.2出具季度维保总结。内容包括维保仪器本季度内是否更换配件，更换原件及替换配件的型号或编码，待排故障或隐患，设备完好率（即正常开机率），以及其他维保方已实施的维保项目，总结年度计划内的维保进度。

▲11.3建立仪器档案。包含每台仪器现有配置（如仪器探头编号等）、已更换配件名称、保养项目、目前性能状态、日后使用或维保建议以及其他维保方认为必要的资料。

12.维保期内，提供以下基本维护：

12.1安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行。

12.2电气安全性能检测（探头和机壳漏电流）。

12.3机械安全检查。

12.4检测仪器各项性能。

12.5确认各项技术指标及性能。

12.6按照厂家标准进行调校。

12.7记录设备状况。

12.8 按照保养计划更换损耗部件。

12.9在使用方科室设备维保专用本上记录每次服务操作项目内容（如检查、保养、维修等）。

13 每月提供一次例行保养：包含软硬件（含UPS电源）检查、清洁、除尘等服务，尽可能减少仪器发生故障的可能。

14中标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。采购人将对中标人的服务质量进行考核评价。

第14包  品目14-1 品目14-2 便携式彩色多普勒超声诊断仪 品目14-3至品目14-7  彩色多普勒超声诊断仪

▲1、维保服务方提供365天*24小时技术服务及不限次数的人工维保服务，维保内容包含所有维修配件（含故障探头）、保养所需使用配件的更换及改良性软硬件升级。电话响应时间：1小时，收到服务请求后的4小时内现场响应（不可抗力除外），如遇72小时仍不能解决机器故障维保方须提供备用机。

2、维保服务方保证设备年开机率≥95％（按一年365天，每天24小时计算）。若设备开机率低于95％，停机时间每超过一天顺延二天维保期。

3、保障每设备的可靠接地，防止电磁波干扰。

4、维保服务方能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）并能熟练阅读和分析仪器记录和错误日志，保证不违反国家有关知识产权的法律规定。需提供分析日志截图及算码设备进行佐证。

5、维保服务方配备≥2名通过原厂技术培训、相关行业培训证书并获得有效服务资格认定的工程师，提供相关证明。

6、维保服务方提供服务热线电话，供采购人7＊24小时与维保服务提供方的技术专家进行交流，保证及时获得在线技术咨询和维修诊断，提供微信公众号报修截图佐证。

7、维保服务方在中国设有配件品库，保证为用户提供及时有效的配件供应（至少提供一个配件库证明文件）。

8、维保服务提供方提供维保服务时，按要求在采购人的设备管理部门进行备案，完成相关服务后，须在采购人的设备科、使用科室保留原始工作记录（维修工单及保养清单等），并经双方签字确认。

▲9、维保服务方使用原厂生产或原厂认证许可使用的配件进行维修，保证维修后的设备达到原厂合格标准及相应的国家质量标准，且配件出厂日期不得早于本机原件出厂日期。

10、具有专业仪器设备每年提供维保所含探头的书面检测报告；含晶体电容、基元、体膜等检测内容。

11、维保期内，维保服务提供方需提供以下书面资料：

▲11.1制定年度维保计划，存放使用科室备案，便于核查维保执行进度。

▲11.2出具季度维保总结。内容包括维保仪器本季度内是否更换配件，更换原件及替换配件的型号或编码，待排故障或隐患，设备完好率（即正常开机率），以及其他维保方已实施的维保项目，总结年度计划内的维保进度。

▲11.3建立仪器档案。包含每台仪器现有配置（如仪器探头编号等）、已更换配件名称、保养项目、目前性能状态、日后使用或维保建议以及其他维保方认为必要的资料。

12.维保期内，提供以下基本维护：

12.1安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行。

12.2电气安全性能检测（探头和机壳漏电流）。

12.3机械安全检查。

12.4检测仪器各项性能。

12.5确认各项技术指标及性能。

12.6按照厂家标准进行调校。

12.7记录设备状况。

12.8 按照保养计划更换损耗部件。

12.9在使用方科室设备维保专用本上记录每次服务操作项目内容（如检查、保养、维修等）。

13、每月提供一次例行保养：包含软硬件（含UPS电源）检查、清洁、除尘等服务，尽可能减少仪器发生故障的可能。需向采购方提交维护保养报告。

14、中标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。采购人将对中标人的服务质量进行考核评价。

第15包  品目15-1至品目15-2 自动发药机 品目15-3至品目15-4药房发药系统

1. 在维保服务期内，投标人需对因正常使用导致的机器故障及损坏，提供免费维修服务，包括设备配备的故障及损坏的免费更换。

2. 定期巡检保养：在一年内至少提供两次定期维护。每次维护保养完成后，需向采购方提交维护保养报告。定期维护保养服务应涵盖设备除尘保养、日志整理分析以及协助备份等。在一年内至少进行六次巡检，检查备运行状况、安全检查、质量检查，并及时排除发现的故障。

▲3. 投标人所使用的任何备件必须确保通过原厂的安全和性能检测。投标人需提供合法获取的原厂维修技术、零备件、保养工具的有效声明文件。

▲4. 投标人应在采购人所在地设立一个稳定的常驻服务机构。投标人的工程技术人员应具备相应设备的维修服务资质，常驻采购人所在地的工程服务人员≥2名，并在签署合同时提供设备制造商或其授权机构颁发的培训合格证书复印件，投标人应提供书面声明并加盖公章；

▲5. 投标人须设立至少一个库房，其存量应保证90%以上的需用备件在国内有库存。

6. 投标人应确保设备开机率不低于95%（按每年365天计算）。若设备开机率低于95％，停机时间每超过一天顺延二天维保期。

7. 投标人应具备客户服务专线电话服务系统。电话中心全年365天开通，且有专人接听，每天服务时间≥12小时。

8. 响应时间要求：投标人应在接到报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。客户服务电话7天乘24小时全天候响应：设备发生故障时，投标人应在接到维修通知后，若工程师电话指导后操作人员仍无法排除故障，则本地维修工程师现场到达时间不得超过48小时。需要更换零备件时，零备件到达医院的时间最长不超过96小时，特殊情况双方协商解决。

▲9. 用户可享受免费正版应用软件、操作系统及数据库的完善和稳定性升级服务（新增功能软件除外）。投标人应具备持续提供维修诊断、平台升级、软件更新的能力，此要求须提供原厂出具的证明文件材料。