# 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-1 | 高通量悬液芯片分析系统 | 1 | 否 |

（二）项目背景/项目概述

本次招标采购项目为过敏性疾病创新药物国家工程研究中心创新能力建设项目（4），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：自合同签订后3个月内。

2、交付地点：首都医科大学附属北京同仁医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见下表。过保修期后如续保则维保费率原则上不超过设备原值的5%；如不续保则免收配件费以外的其他费用。在设备使用期间，投标人负责每年至少提供两次免费维护。投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-1 | 高通量悬液芯片分析系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

三、技术要求

（一）基本要求

1、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.1.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★1.2投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

1.3投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第3包 品目3-1高通量悬液芯片分析系统

数量：1套，每套技术参数如下

一、技术参数

（一）3D液相芯片检测系统主机：

▲1、利用微球三荧光标记和液流分散激光自动检测技术，自动实现核酸、酶、受体、抗体、抗原的多通道高通量分析

2、芯片检测系统

2.1、参数检测系统

2.1.1、激光波长：532nm，功率≥10 mW。

2.1.2、检测传感器：光电倍增管， A/D≥14位。

2.2、分类系统：

2.2.1、激光波长：635nm，功率≥10 mW。

2.2.2、检测传感器：光电二极管，具备温度补偿功能； A/D≥12位。

▲2.3、检测通道：具有多通路检测能力，25～50ul血清或其它样品可同时检测≥500种指标/样品。

2.4、芯片反应平台：96、384孔板格式板

▲2.5、完成一块96孔板检测所需最长时间≤45min，完成一块384孔板检测所需最长时间≤135min。

2.6、信号处理模式：可选对数或线性。

2.7、信号测量分辨率：≥15位。

3、鞘流液高通量流动系统

3.1、鞘流液的自动流动，多次实验可连续进行，可满足连续检测≥40块板。

3.2、鞘液流速度：≤150μL/s。

3.3、鞘液压力调节范围：8～15psi

3.4、液流腔直径：≤200μm。

3.5、样本流速：≤2μL/s。

4、维护和校验系统

4.1、自动效验维护系统，不需要使用专门的校正/校验板。

4.2、可每周进行一次系统校正，包括：温度预热、液流速度、系统校正、系统验证；也可每天进行一次系统校正，包括：温度预热、液流速度、系统验证；也可进行每个样品间的系统校正。

4.3、维护效验系统包括：系统校正试剂盒、系统验证试剂盒、试剂盒信息。

5、校正系统：

5.1、可进行微球单分散（DD）校正。

5.2、可进行分类激光检测器（CL1、CL2 、CL3）校正。

5.3、可进行检测激光检测器（RP1）校正，低电压、高电压可同时进行。

5.4、磁性微珠与聚丙烯酰胺微珠校正/校验可同时完成。

6、校验系统：

6.1、微球单分散、分类激光检测器（CL1、CL2 、CL3）、磁珠/聚丙烯酰胺微珠可同时校验。

6.2、检测激光检测器、磁珠/聚丙烯酰胺微珠可同时校验。

6.3、可校验微球遗留量。

6.4、可校验系统压力。

6.5、可校验系统温度。

6.6、可校验检测激光动态范围、高低电压。

6.7、可校验检测激光精确度、线性、灵敏度、斜率。

6.8、可校验微球单分散效率。

6.9、可校验分类激光检测器效率。

6.10、可校验检测激光检测器效率。

6.11、可自动生成校验报告，报告可以打印输出。

（二）、数据分析软件：

▲1、多因子数据直接导入后可以直接生成拟合曲线以及样品浓度，多因子数据单一和多重分析视图可选，具有数据自动标记功能。（提供佐证材料）

2、标准曲线类型包括Logistic-4P、Logistic-5P，Linear、Cubic spline。

3、可自动计算所有分析项目的浓度、标准偏差、变异系数、回收率等，原始和分析过的数据可存储为Excel、CSV或PDF文件格式。

4、可同时分析经典Elisa、多因子检测仪及单分子免疫检测仪SMC×PRO的.csv格式的数据。

5、可在互联网上直接下载试剂盒文件，系统自动生成Protocols。

6、可对系统进行远程监控，可将设备运行信息通过网络传送到用户设定的E-mail或PDA上。

（三）、配套试剂：

1、可提供配套校正系统试剂盒。

2、可提供配套校验系统试剂盒。

▲3、可提供配套检测试剂盒，覆盖人、灵长类、狗、小鼠、大鼠、猪等共11种动物源，可应用于肿瘤转移、干细胞、激素检测、肝功能检测、神经退行性疾病检测、骨代谢、凋亡通路等研究。

▲4、可提供配套多因子试剂盒，可以覆盖≥1200种因子，同时检测人源类因子数≥115种，单个样本检测≥115 种蛋白质。（提供佐证材料）

（四）、多功能全自动洗板机：

1、可用于96孔板磁珠清洗，磁力范围：6,800 Gauss（96孔板）。

2、具有振板功能，振板时间调节范围：0～60min，振板速度≥3档可调。

3、具备超声清洗模块。

4、清洗头：8×12，可96孔板整板清洗。

5、浸泡时间调节范围：0～60min。

6、洗涤循环次数调节范围：1～250次。

7、分配精确度：CV≤3%。

8、液体残留：标准板≤2 µL/孔。

9、洗板时间：≤30s@300 μL/孔、96 孔板/循环。

10、控制系统：

10.1、液晶触摸屏≥5英寸。

10.2、具有废液与真空压力传感器、液流检测器，具备液体溢出保护功能。

10.3、多因子清洗程序。

三、主要配置：

1、3D液相芯片检测系统主机：1台。

2、系统控制和数据分析工作站（含软件）：1套。

3、校准试剂盒：1盒

4、检验试剂：1盒

5、鞘液：1桶（≥20L）

6、手工磁力板：1块。

7、多功能全自动洗板机：1台。

8、独立的数据分析软件：1套

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后8年的备件供应。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、技术证明支持材料

4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

4.1.2、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、供货及安装要求

4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.3、培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 货物验收时，如投标产品为进口产品，投标人须提供相应的进口产品报关单。

（四）其他要求

无