# 采购需求

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 乙肝表面抗原检测试剂 | 663454 | 人份 | 否 |
| 2 | 2-1 | 丙肝抗体检测试剂 | 669419 | 人份 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

本次招标采购是为北京市红十字血液中心购置检测试剂，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：投标人在接到采购人订货通知后15个工作日内将货物运至采购人地点（特殊情况除外）或按照双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。

2、交付地点：北京市红十字血液中心（北京市海淀区北三环中路37号）。

（二）付款条件（进度和方式）

参照合同文本中的付款方式及进度执行。

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

合同执行期限为一年。须保证所提供产品是6个月内生产的产品，自产品验收合格之日起，临近有效期 3 个月的产品投标人负责无条件退换货。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市红十字血液中心购置检测试剂，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品属于药品的，应按国家药品监督管理总局颁发的《药品注册管理办法》，办理药品注册证书（含药品注册批件/再注册批件），投标人须提供药品注册证书复印件。

★2.2、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、

物理特性等要求：

第1包 品目1-1 乙肝表面抗原检测试剂

数量：663454人份

- 试剂用途：检测人血清或血浆中乙肝表面抗原。

- 试剂盒

2.1包装规格：96人份/盒。

2.2适用性：试剂盒内各种组分齐全和足量，适用于大规模血液筛查实验室全自动酶免分析仪使用，同时也便于工作人员操作。

#2.3有效期：≥15个月。

- 技术规格

3.1检测原理：ELISA双抗体夹心法，两步法。

3.2加样量：样本（样品）的加样量应≥75微升。

3.3性能指标：灵敏度应＜0.2IU/ml、CV＜15%。

★3.4检定要求：通过国家药品监督管理局颁发的生物制品批签发，并提供2025年度不少于20批的批签发证明。

#4.市场应用：提供产品使用的客户名录，血液检测实验室用户不少于10家。提供客户盖章的使用证明复印件或正式采购合同复印件。

5.服务要求

5.1交货：每次供货的试剂要求为同一批号；要求提供产品有效期承诺和交货时间承诺。

5.2冷链要求：要求发货过程全程冷链运输，配有温度记录仪，当场解密验证温度。

# 5.3应急能力：采购人所在地备有与使用批号相同或另一批号的产品（至少为实验室1个月用量，4万人份）满足应急需求，并提供相关证明材料。

5.4服务承诺：试剂在使用过程中出现质量或其他问题时，投标人响应售后服务承诺。

第2包 品目2-1 丙肝抗体检测试剂

数量：669419人份

- 试剂用途：检测人血清或血浆中丙型肝炎抗体。

- 试剂盒

2.1包装规格：96人份/盒。

2.2适用性：试剂盒内各种组分齐全和足量，适用于大规模血液筛查实验室全自动酶免分析仪使用，同时也便于工作人员操作。

2.3有效期：≥12个月。

- 技术规格

★3.1原理：双抗原夹心酶联免疫法。

3.2检验方法：需提供药监局审批的试剂说明书以证明相应内容。

3.2.1加样量：样本（样品）的加样量应≥50微升。

3.2.2包被物：基因重组HCV抗原。

3.3性能指标：灵敏度应＜0.02NCU/ml、CV＜15%。

#3.4检定要求：通过国家药品监督管理局颁发的生物制品批签发，并提供2025年度不少于20批的批签发证明。

#4.市场应用：提供产品使用的客户名录，血液检测实验室用户不少于10家。提供客户盖章的使用证明复印件或正式采购合同复印件。

5.服务要求

5.1交货：每次供货的试剂要求为同一批号；要求提供产品有效期承诺和交货时间承诺。

5.2冷链要求：要求发货过程全程冷链运输，配有温度记录仪，当场解密验证温度。

# 5.3应急能力：采购人所在地备有与使用批号相同或另一批号的产品（至少为实验室1个月用量，4万人份）满足应急需求，并提供相关证明材料。

5.4服务承诺：试剂在使用过程中出现质量或其他问题时，投标人响应售后服务承诺。