采购需求

一、采购需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 生物技术中心设备更新项目 | 1批 | 162.15万元 |

二、交货时间及地点

交货时间：2026年9月30日前完成全部设备交付、安装及调试。

交货地点：北京农业职业学院。

三、技术需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 1.容量：50L ▲2.灭菌温度：≥105~135℃ 3.融化温度：60~100℃ 4.融化时间：0~9999min 5.排气间隔时间：0-250s 6.置换温度：100-110℃ 7.灭菌时间：0-9999 分钟 8.保温温度：40~90℃ 9.保温时间：0~9999min 10.排气时间：0-60S 11.排气次数：0-9 次 12.温度分辨力：0.1℃ 13.温度波动度：≤+1℃ 14.温度均匀度：≤1℃ ▲15.设计压力：≥0.23MPa 16.工作压力：≥0.21MPa 17.功率：≥3.2KW 18.电源：220V 19.须具备有效期内《特种设备制造许可证（压力容器）》、工业产品生产许可证及 ISO 9001 质量管理体系认证。供应商须提供上述证书复印件。 | 4 |
| 2 | 台式高速冷冻离心机 | 1.微电脑控制、液晶显示，触摸键设定参数； 2.采用交流变频电机驱动，无污染、免维护、低噪音； ▲3.全钢制结构，不锈钢离心腔，内外三层钢板防护； 4.高效无氟环保制冷剂，静态制冷温度最低可到- 20°C，动态温度可稳定保持在0°C，温控精度土1°C； 5.快速预制冷功能，腔体温度从室温降到4°C要求8分钟以内； 6.离心机不工作时，压缩机继续保持动态运行状态，维持腔内温度恒定(预制冷功能开启状态)； 7.转速/离心力互设、设定参数和实时运行参数同步显示，运转状态一目了然；运行中可随时更改参数，无需停机； ▲8.≥20个升、降速档位选择，可快速刹车或缓慢降速，防止样品重悬；≥10种工作模式选择，可自由编程调用； ▲9.两种计时模式可选:启动计时、定速计时(at set rpm)； 10.点动功能(short-spin)，可瞬时离心； 11.自动识别转头，防止超速运行；设有不平衡、超温、超速、过流等保护，超过允许偏差会报警停机，离心结束有声音提示； 12.磁感应安全门锁、双锁杆设计，一键电动开门，停电有应急开锁孔； 13.内腔底部带排水孔，可快速排干腔内冷凝水； 14.可选配50ml以内最少5种以上气密性角转头； 15.最高转速:≥18000rpm； 16.最大相对离心力:≥20000×g以上； 17.转速精度:±10rpm； 18.温控范围:-20℃～40℃； 19.温控精度:±1℃； 20.噪音:≤65dB； 21.定时范围:1sec~99h59min59sec； 22.电源要求/功率:AC220V 50Hz/≤1100VA； 23.重量:90kg； 24.配置：1.5ml*24支角转子，50ml*6支角转子，10ml*12支转子 ； | 4 |
| 3 | 电子天平 | 1.交直流两用，带水准仪，液晶背光显示 2.传感器采用锁紧装置，确保天平在运输起到保护作用。 3.系统操作有：计数功能，百分比，自动校准，校准多点选择，配校准砝码（可选）。 4.具有单位转换（米制克拉、金盎司等）、稳定度、记忆功能、动物称重、全量程去皮等多种功能，操作更简便可靠。 5.内置RS232C输出接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备。 6.称量范围：0-2000g 7.精度：≤10mg 8.秤盘尺寸：130*130mm 9.电源：交直流两用 | 6 |
| 4 | 万分之一天平 | 1.电源电压：115~230V AC 2.电源频率： 50~60Hz 3.电源功率： ≤18W 4.工作温度：5-40℃ 5. 最大称量：220g 6.实际分度值d（读数精度） :≤0.1mg 7.检定分度值e : 1mg 8.准确度级别：一级 9.重复性:≤0.1mg 10.线性：≤0.2mg ▲11.稳定时间：1~3s 12.最小称量：10mg 13.最小称量（药典）：180mg（计算值） 14.灵敏度漂移：≤1.5ppm/℃ 15.秤盘尺寸：Φ90mm ▲16.显示屏：≥5寸彩色触摸屏 ▲17.应用方法：单位转换，计数，百分比，配方，动物，密度，统计，检重，自动重复性测试，自由因子 ▲18.校准：外校，内校，自动内校（温度，定时触发） ▲19.通讯接口：RS232，USB-B, 选配（以太网，蓝牙，WiFi） ▲20.用户权限：2级（只有一个出厂密码不可修改） | 6 |
| 5 | 恒温培养摇床 | 1.控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片）； 2.显示方式：7吋480*800点阵65K色真彩触摸式显示屏； 3.对流方式：强制对流式； 4.振荡方式：回旋式； 5.境温度要求（℃）：5~35； 6.工作室（个）：1（可叠加，最高3层））； ▲7.每单元里面各标配一个高度可调的搁板，可以做到每单元里一层振荡一层静止，提供了额外的储存空间； 8.空气循环(M3/h)：360； 9.曲线编程设定：反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定； 10.段数/步数：10/20； 11.每段时间（min）：0~9999； 12.定时时间（min）：0~9999； 13.温度控制范围（℃）：4~60； 14.温度分辨精度（℃）：0.1； 15.温度波动度（℃）：±0.1（37℃时）； 16.温度均匀度（℃）：≤±0.5（37℃时）； ▲17.振荡振幅（mm）：0~50无极可调； 18.转速范围（r/min）：30~300； 19.转速精度（r/min）：±1； 20.紫外强度 (mW/m2)：≥400； 21.噪音水平dB（A)：≤65（距离设备表面m处）； 22.制冷功能：空冷式、R134.a 功率可控式制冷、无霜运行； 23.加速度：柔性慢启动； 24.摇板数量（块）：1； 25.摇板尺寸（mm)：500*400； 26.容积/单元（L)：120； 27.每单元最大装瓶量（ml*支）：250*23或500*14或1000*9或2000*6或3000*4或5000*2； 28.内胆尺寸/单元（长*宽*高）（mm)：570*505*418； 29.功率：900W； 30.电源：AC 220V 50/60Hz | 2 |
| 6 | 酸度计（ph计） | 1.仪器级别：0.01级； 2.测量参数：pH值.mV（ORP）.温度值； 3.具有PH标液组管理功能，自动识别GB、DIN、NIST三组POH缓冲液，支持自定义PH缓冲液； 4.支持数据存储、查询、删除、传输和打印； 5.测量范围：pH（-2.00～20.00）pH，mV（-2000～2000）mV，温度 (-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉； 6.分辨率：pH 0.01pH，mV 1mV，温度 0.1℃； 7.基本误差：pH ±0.01pH，mV ±0.1%FS，温度 ±0.2℃； 8.稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h； 9.电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V）； | 6 |
| 7 | 生化培养箱 | 1.模糊PID系统控制器，控温控湿精度高。程序多段参数设置，满足各种不同试验阶段需求； 2.系统具有快速升级功能，通过USB导入直接更新系统程序，具有日志记录功能； ▲3.大容量存储系统,可储存至少10年实验数据，原始数据可通过U盘导出，且不可修改； 4.可实时查看温度记录数据，方便观察样品； 5.来电恢复功能：在运行过程中突然停电，系统会自动保存之前设定好的参数，并在通电后自动启动运行原设定程序； 6.操作界面加密锁定功能，防止随意操作； 7.容积：≥150L； 8.控温范围：≥5℃~50℃； 9. 设置精度:≤0.1℃； 10.温度均匀度（15~45℃）：±1℃； 11.保温围护结构：外壁材料：冷轧钢板，防腐磷化喷涂； 12.内壁材料：不锈钢板SUS304； 13.箱体绝热保温材料：无弗聚氨酯整体一次性发泡技术，保温层厚度≥80mm； ▲14.采用硅橡密封圈，密封性能良好。内门6mm钢化玻璃设计，可直接观察工作室内的培养情况，外门采用磁性门封设计，密封性好； ▲15.内胆采用优质SUS304不锈钢，四角圆弧设计，便于工作室消毒和清理，无需工具可快速拆卸、安装箱体内隔板或隔条，隔板间距可自行调动； ▲16.安全装置：自动启动、自动停止、来电恢复、定时运行、具有压缩机过压保护、超温报警、漏电保护、开门报警、传感器异常报警功能。 | 2 |
| 8 | 移液器（8道） | 移液器（8道） 30-300 ul。 | 1 |
| 9 | 荧光定量PCR仪 | 1.样本容量:0.2ml 单管（顶部透明）、8 联排试管（顶部透明）、96×0.2ml（半裙边、无裙边）； ★2.样本通量：96 孔； 3.反应体系：5-100μL； 4.线性范围：1～1010copies； 5.样品仓：全自动探出式样品仓设计，操作便捷； 6.控温技术：采用长寿命半导体制冷器 ，微热管阵列技术，提高传热导效率； 7.控温模式：依据加液量自动选择 BLOCK和模拟TUBE两种控温模式； 8.控温范围：4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)，具有 SOAK 低温保存功能； 9.最大升降温速率：6.5℃/s ； ★10.模块平均升温速率≥4.5℃/； 11.温度精确度：≤±0.1℃； 12.温度均匀性：≤±0.1℃； 13.检测重复性：CT 的 CV 值≤0.5%； 14.支持快速反应模式：30分钟内可完成40个标准PCR循环，需提供实际软件截图证明； 15.热盖温度范围：30℃～110℃（可调）； 16.热盖技术：内置式高密封性热盖，可自动调节，实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发，确保实验稳定可靠，操作简便；同时适配多种类型试管，通用性强； ▲17.检测器：采用新一代高灵敏度 CMOS，顶部成像技术，检测快速，单个通道检测仅需1s； 18.激发光源：长寿命 LED 光源，免维护； 19.激发光波长：300-800nm；荧光检测波长：500-800nm； ★20.检测通道：4个； 21.部分荧光染料： F1:FAM，SYBR Green I，LC Green；F2:VIC，HEX，TET，JOE ，CY3，TAMARA，NED；F3:ROX，TEXAS-RED；F4: CY5； 22.分辨率：在单重反应中可区分低至 1.5 倍的拷贝数差异； 23.数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； 24.光纤传导设计：采用集束传导设计，提升荧光信号强度，减少光传导损失，消除边缘光程差，无需校准； 25.激发和检测通道采用独立的滤光轮，无需拓展通道即可应对二次激发检测试验，如双杂交探针的应用； 26.软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP 分析，溶解曲线（可连续扫描、检测时间短）、基因分型； ▲27.溶解曲线分辨率：＜0.05℃/s； ▲28.操作界面：内置10英寸彩色触控屏电脑，可以单机操作，也可以外接电脑控制操作。程序设定灵活，实验分析和报告功能全面，全部参数可存储； ▲29.APP 功能：适配手机/平板电脑 APP，实现用户远程操作和实时监控； 30.信号接口：USB 接口、蓝牙接口、网络接口； 31.安全保护与报警：热盖温度超温保护与报警，开关电源超温保护。 | 1 |
| 10 | 核酸电泳仪 | 1.工作状态中，可以实时微调； 2.微电脑智能控制； 3.液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间； 4.采用开关电源输出； 5.具有存储记忆功能； 6.具有过压、过流、过载、变载、空载等功能； 7.并联输出：4组； 8.输出范围(显示分辨率):20～300V(1V) 20～400mA(1mA) 120W。 | 4 |
| 11 | YB-II澄明度检测仪 | 1.电源：AC220V±10% 50Hz； 2.功率：22W； 3.灯管：20W（用药检专用荧光灯管）； 4.照度范围：1000—4000Lx； 5.时限范围：1-79s任意设定； 6.执行标准Q/12JD5482-2005。 | 2 |
| 12 | 小型旋转压片机 | 1.冲模数：15付； 2.最大压片压力：60 KN； 3.最大压片直径：20 mm； 4.最大充填深度：15 mm； 5.最大片剂厚度：6 mm； 6.转盘转速：10-40r/min； 7.电机功率：3.0kw 380v； 8.生产效率：35000pcs/h； 9.中模直径：30mm； 10.中模高度：22mm； 11.上、下冲直径：22mm； 12.上、下冲长度：115mm； 13.外形尺寸：约1010x880x1800mm； 14.设备重量：约750kg； ▲15.软件要求：配备与设备配套的仿真软件一套，满足教学实训虚实结合的需求，提高学习效率，降低设备损耗，节约开课成本； 15.1运用三维立体建模和文字说明相结合的方式，演示设备的组件构成，生产流程，故障处理等重要环节； 15.2观看视角可任意角度旋转，视场可拉远推近； 15.3演示不同的设备组件或教学步骤时，其对应的立体模型及文字说明可单独发亮，以便和其他内容区别开来，清晰明了； 15.4各教学模块均可前进、暂停、重复演示；主要部件可单独点击细节放大观察； 15.5工艺流程：演示设备生产的工艺流程； 15.6设备调节：演示调节设备各种功能的方法； 15.7故障解决：列出了多种常见故障及解决办法； 15.8维护保养：演示维护保养设备的方法及要点； 15.9操作教考：通过进入“操作教考”模式，进入相应界面，对压片机的生产、维护等重要知识点进行学习和考试。 | 1 |
| 13 | 片剂硬度仪 | 1.硬度测量范围：10~350N； 2.分辨率：≤0.01N； 3.精度：±1.5%±1digit； 4.单位：N/kg/kgf/kp（可选）； 5.测量方式：自动单次/连续多次； 6.电源：AC220V±10% 50Hz。 | 1 |
| 14 | 片剂脆碎度检测仪 | 1.计时范围：0-99分59秒； 2.计数范围：0-9999次； 3.转速范围：25rpm±1rpm； 4.药片重量输入范围：0-20.000克。 | 1 |
| 15 | 崩解时限仪 | 1.崩解吊篮： ≥2组 (6管)； 2.吊篮升降频率： 29～32次/min； 3.吊篮升降振幅： 55±1mm； 4.筛网至杯底最小距离：≥ 25±1mm； 5.筛网孔径： 2mm； 6.调温范围： 室温～45.0℃； 7.温度分辨率： ≤0.1 ℃； 8.控温精度： ≤±0.5 ℃； 9.平底烧杯容积：1000ml。 | 2 |
| 16 | 滴丸机 | 1.工作电压:220V； 2.功率:500W； 3.滴缸容量:500ml； 4.滴丸直径:2-5MM； 5.产量:≥40粒/分； 6.外部供汽压力:≤0.6MPA； 7.制冷机组:1/5组； 8.温度控制:药液、油浴、制冷、滴盘。 | 1 |
| 17 | 溶出度测试仪 | 1.适用范围 篮法、桨法、小杯法、桨碟法、转筒法； 2.搅拌桨摆动幅度 ≤0.5mm； 3.搅拌速度 25RPM-250RPM； 4.水浴温度 室温-45℃； 5.搅拌速度分辨率 ≤1RPM； 6.转速误差 ≤4%； 7.转篮摆动幅度 ≤1mm； 8.转杆与溶出杯轴偏差 ≤2mm； 9.水浴控温精度 ≤0.3℃； 10.温度分辨率 ≤0.1℃； 11.介质控温精度 ≤0.3℃； 12.电源功率 220Ｖ／50Ｈz； 13.环境条件 环境温度5-37℃，相对湿度≤80%。 | 1 |
| 18 | 蛋白电泳仪 | 1.迷你双垂直电泳槽； 2.凝胶板规格83×75mm； 3.缓冲液总容量400ml。 | 5 |
| 19 | 转移电泳槽配件 | 转移面积（W×L）：不小于90*80（mm）。260×210（mm） | 5 |
| 20 | 电泳仪电源 | 1.电泳仪电源 产品用途：适用普通蛋白电泳； 2.并联输出，2组； 3.输出范围（显示分辨率）30~1600V（2V）2~100mA （1mA）160W。 | 2 |
| 21 | 超声波细胞粉碎机 | ▲1.频率: 20-25 KHz； 2.显示方式: 7英寸TFT触摸屏； ▲3.功率：1000W(20-1000W可调,随机变幅杆: 6 mm； ▲4.破碎容量：0.1～600ml； 5.可选配变幅杆：Φ2，3，10，15mm； 6.工作模式：间歇/连续； 7.占空比：0.1～99.9%； 8.温度报警：0～99.9℃； 9.警报：超温.过载.时间； 10.定时：1～999min； 11.存储数据：20组； 12.电源: 220/110V 50Hz/60Hz； 13.电源机箱尺寸: 430*245*300 mm； 14.隔音箱尺寸: 345*345*535 mm。 | 1 |
| 22 | 微波光波超声波萃取仪 | 1.一体机式，真彩触摸屏，工业级微电脑PLC； 2.设有用户、管理员等不少于6个的账号，便于实验室管理； ▲3.可设定存储程序≥200组，每组程序设定时间不少于999s； 4.微波、光波、超声、紫外、搅拌等均可单独设置工作时间以及开启、关闭等参数，可设置为多种工作模式适用不同实验； 5.历史数据可查； 6.微波工作频率为2450MHz，功率1000W，连续可调（1%-1000%），步进为1%，工作时间≥999s； 7.红外段波长为光源，设定时间≥999s，光波功率为800W可调； 8.超声波换能器高度可调，声振（能量）效率接近100%，能耗低； 9.钛合金超声变幅杆，随机标配8mm变幅杆； 10.磁力搅拌50-300转/分钟； 11.具有恒温、恒功两种工作模式可选，采用NIRT进行温度控制，温度设置范围为室温至300℃，控温精度±1℃； 12.带有紫外催化系统，波长为365nm，紫外功率为50w； 13.样品处理最大体积为1000ml，随机标配500ml、1000ml的样品瓶； 14.反应器可连接玻璃导管，可安装冷凝管等进行回流反应； ▲15.反应监视器：操作屏幕可实时监控工作状态； 16.设有LED照明功能，采用6200K色温的LED灯作为照明灯； 17.具有磁控管温度保护、门开关保护等多重安全连锁保护装置； 18.内壳采用不锈钢的材质，炉腔容积为25L； ★19.电源：220V±10%AC，50Hz；功率：≤3000W。 | 1 |
| 23 | 半自动生化仪 | 1.仪器检测原理：比色法，透射比浊法； 2.光学系统：后分光，波长范围：340-800nm, 10波长； ▲3.温控方式：控温均匀,控温精度要求达到37℃±0.3℃； 4.反应孔间交叉污染率：<0.01%； 5.支持物种，不少于20种，涵盖伴侣动物、科研动物、异宠等； 6.支持样本类型，血清、血浆、全血； ▲7.样本用量：单次测试不高于100ul； 8.可报告参数不少于28项； 9.检测速度：单盘检测时间不高于12分钟； 10.提供血清指数：血脂、黄疸、溶血指数； 11.7寸超大TFT 触摸屏操作，角度可调节； 12.机器重量：小于5Kg； 13.盘片从冰箱取出后无需复温，可立即使用； 14.信息互联：支持双向LIS；配置自有的动物实验室信息系统，实现数据报告的在线编辑，查看，分析和导出打印； 15.数据存储：不低于20000条报告单存储； 16.除盘片外，无需添加任何耗材，真正免维护免保养； 17.具备试剂溯源体系，且符合CNAS 标准； ▲18.检测物种：可提供犬(Canine),猫(Feline),马(Equine),牛(Bovine),禽类(Avian),雪貂(Ferret),兔(Rabbit),大鼠(Rat),小鼠(Mouse),沙鼠(Gerbil),仓鼠(Hamster) ,豚鼠(Guinea Pig),猴(Monkey),猪(Pig),迷你猪(Minipig),山羊(Goat),绵羊(Sheep),羊驼(Alpaca),美洲驼(Llama),骆驼(Camel),象(Elephant),海豚(Dolphin),小熊猫(Red Panda),海龟(Sea Turtle),陆龟(Tortoise),蜥蜴(Lizard),蛇(Snake)参考范围； 19.样本类型：血浆、血清、全血； 20.数据接口：2个USB接口，1个网口，支持Wifi。 | 1 |
| 24 | 紫外可见分光光度计 | ▲1. 光谱带宽：≥2nm； ▲2. 杂散光：≤0.01%T(@220nm)； 3. 波长最大允许误差：0.1nm（D2@656.1nm）； 4. 波长重复性：≤0.1nm； 5. 光学系统：双光束比例监测/准双光束； ▲6. 波长扫描速度：≥25000nm/min； 7.插座式氘灯和钨灯，换灯免调试； 8. 带彩色屏幕（内置软件），≥9英寸； 9. 光度范围：-4.0Abs～4.0Abs； 10. 光度准确度：±0.002Abs（0Abs～0.5Abs）、±0.004Abs（0.5Abs～1.0Abs）、±0.3%T（0～100%T）； 11. 光度重复性：0.001Abs（0Abs～0.5Abs)、0.002Abs（0.5Abs～1.0Abs）； ▲12. 基线平直度：±0.0005Abs(190nm-1100nm)； 13. 基线稳定性：≤0.0008Abs(500nm，预热2小时后）； 14. 噪声：≤0.05%T； 15. 漂移：≤0.1%T(500nm，预热1h测试1h)； 16. 可实现多条光谱组合显示为三维谱图，对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理。 | 2 |
| 25 | 紫外可见分光光度计 | ▲1.双组份测试功能：通过测混合物两个波长的吸光度，得到两条方程，自动计算出两个组分各自的浓度； 2.仪器样品池内的底部，设计有漏夜孔，可以不小心洒落的液体可通过该孔自动流出； 3.主机外壳上，有换灯的小窗口，换灯时避免拆卸整体罩壳； 4.标准曲线校正、系数输入法、OD值输入三种定量法； 5.用户可根据实际需要，输入阙值，自动识别超范围的样品； 6.可根据不同用户的实际实验需求，自定义个性化测量方法； 7.扫描功能，除显示正常峰/谷外，还能添加自定义波长下的结果； 8.可全面遵循GLM\GMP，不同用户有不同的操作权限，每条测试数据，均需显示测试时间、日期、编号等，方便溯源； 9 .测试数据可导出，格式必须包含CSV和PDF，其他格式可选； 10.测光方式：比例双光束 ； 11.波长范围：190.0～1100.0nm； 12.波长准确性：±0.3nm； 13.波长重复性：≤0.2nm； 14.光谱带宽：2nm； 15.透射比范围：0～400％T； 16.吸光度范围：-0.4～4 Abs； 17.光度准确性：±0.002（0～0.5A）、±0.004（0.5～1A）； 18.光度重复性：≤0.001（0～0.5A）、≤0.002（0.5～1A）； 19.浓度显示范围：0.000～9999（C）； 20.杂散光：≤0.03%T（220nm NaI，360nm NaNO2）； 21.漂移：±0.0002Abs/h（500nm，预热2h）； 22.噪声：±0.0005Abs（500mm）； 23.基线平直度：±0.001A； ▲24.光源：氙灯； 25.色散元件：光栅,1200L/mm； 26.检测器：硅光二极管（两个）； 27.显示方式：平板电脑 ； 28.电源:AC100-240V，50/60Hz；100VA； 29.标准配置： 29.1紫外/可见分光光度计主机； 29.2配玻璃比色皿一盒（10×10mm，4只）； 29.3配石英比色皿一盒（10×10mm，2只）； 29.4电源线一根； 29.5纸质版使用说明书一本，或内附于U盘的电子版说明书； 29.6防尘罩一个 ； 29.7装箱单/合格证； ▲29.8配10-100mm自动五联架一个。 | 2 |
| 26 | 冰箱 | 1.冰箱 能效等级：一级能效； 2.变频/定频：变频； 3.高度：170.1-180cm； 4.面板材质：钣金； 5.制冷方式：风冷； 6.宽度：60cm以下； 7.总容积：250-299L； 8.门款式：三门； 9.放置方式：独立式； 10.控温方式：电脑控温。 | 4 |
| 27 | 冰箱（-40℃） | 1.工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz； 2.样式：立式，单门； 3.有效容积（L）：270； 4.箱体材质：箱体采用优质PCM彩板； 5.内胆材料：喷涂铝板内胆； 6.箱体配锁； 7.前面两个支撑脚+后面两个定向轮； ▲8.内部结构：不少于7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击； ▲9.丝管式蒸发器，降温速度快，使箱内温度在最短的时间内降低到客户用户设定的温度； 10.发泡层厚度不少于100mm，高效锁冷； 11.压缩机：采用高效压缩机，节能高效、静音； 12.保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染； 13.制冷剂：无氟环保制冷剂； 14.精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-20℃~-40℃范围内任意设定，显示精度1℃； ▲15.声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门报警等； ▲16.运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能。 | 2 |
| 28 | 药品阴凉柜 | ▲1.药店冷藏柜立式冰箱医院诊所展示柜GSP认证药品柜 680L双门下机； 2.制冷方式：风冷； 3.类型：药品阴凉柜； 4.额定电压：220V； 5.功能：制冷； 6.是否带脚轮：带脚轮； 7.阴凉温度：8-20℃。 | 4 |
| 29 | 酶标仪 | 1.光路系统：≥12个检测通道； 2.检 测 器：硅光电传感器； 3.光 源：卤素灯，光源智能开关，寿命≥4500h； 4.波长范围：400-900nm； 5.滤 光 片：标配 405 、450、492、630nm,其他波长可选配； 6.滤光片带宽：≤±8nm； 7.读数范围：≥5.000Abs； 8.线性范围：≥4.000Abs； 9.分 辨 率：0.001Abs； 10.示值误差：≤±0.01Abs； 11.稳 定 性：≤±0.002Abs； 12.重 复 性：≤0.2%； 13.振板功能：高速、中速和低速三种速度可调，时间0-3600秒可调； 14.读板速度：单波长≤3秒/单波长 ，双波长≤6秒/双波长； ▲15.显示操作：Windows系统，10寸以上触控摸，鼠标、键盘输入输出、控制机器运作，显示测试信息及数据； ▲16.工 作 站：内置电脑，含INTEL12代N100 CPU,12G运行内存，标配256G硬盘，酶标仪分析软件，具备完善的项目检测、数据处理、四参数等10条以上拟合曲线计算方法，具有辣椒素辣度检测、液相阻断分析、牛早孕分析、洗板机操控功能； 17.确保产品质量，提供省级以上检定证书； 18.终点法、两点法、动力学，自定义检测等测试模式； 19.数据输出：标配扩展3个的扩展坞； 20.电源：宽电压设计 AC100-240V 50Hz。 | 3 |
| 30 | 微量核酸蛋白分析 | 1.光程1mm、0.5mm、0.1mm、0.05mm、0.02mm（光程自动转换）根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置)； 2.微量样品体积要求:0.3~2uL； 3.光源:长寿命脉冲氙闪灯； 4.检测器:2048（cmos）线性图像传感器； 5.波长范围:185~910nm； 6.波长精度:±1nm； 7.波长分辨率:≤2nm(FWHM at Hg 546nm)； 8.吸光率精确度:≤0.002 Abs； 9.吸光率准确度:1%(0.76吸光率在350nm)； 10.吸光率范围:0.002~300 Abs,等效于10mm； ▲11.核酸测量范围:0.2～375000 ng/µl （dsDNA）； 12.蛋白质测量范围: 0.01～1120mg/ml（BSA）； ▲13.内置方法:核酸、蛋白质、全波长、微阵列； 14.数据输出端口：具有2个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、等多种设备连接使用； 15.USB输出或网络转存数据，自带电子版说明书； 16.数据存储方法：内置≥64GB存储空间，可直接存储检测结果数据与自定义方法，检测结果自动保存为电子表模式； ▲17.内置Wi-Fi可实现异地操作；开机无需预热 即开即用 1.0-5.0秒即可完成185nm-930nm波长的数据采集； 18.自带高清显示屏，全触控操作，内置win10系统； ★19.比色皿检测模式下波长扫描范围：200nm-850nm； 20.比色皿规格：1mm/2mm/5mm/10mm。 | 1 |
| 31 | 荧光细胞分析仪 | 1.一体式细胞荧光分析仪； 2.工作电压、频率：110-230 V，50-60 Hz； 3.荧光通道：Ex:465-485nm,Em:535nm/40nm、600LP； 4.载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制； 5.储存：128G内存； 6.光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时； 7. 8英寸LCD液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作； 8.镜头：≥500万像素CMOS； ▲9.放大倍数：明场支持 “光学变倍”，提供5X,6.6X,8X三个光学倍数；荧光成像：5X； 10.单次可自动检测样本，最大通量为5个； ▲11.对焦方法：固定焦距，无需手动调焦，避免了人为误差； 12.计数模式：支持明场、台盼蓝染色、AO/PI染色3种计数功能； ▲13.支持类器官消化后活率分析，GFP/RFP转染效率分析； 14.细胞直径可测范围：2~180μm，可提供直径范围内样本的计数需求，包括细胞、颗粒等但不局限于以上两种样本； 15.细胞浓度可测范围：1×104~3×107个/mL； 16.上样体积：20μL（10 μL样本+10 μL染料）； 17.检测耗时：台盼蓝计数：时间<20秒。 AO/PI荧光计数<50秒； 18.耗材：细胞计数板，最大通量为5个槽位； 19.采样方法：自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数； 20.分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数； 21.辅助功能：数据再分析、计算器、细胞标识、生长曲线； 22.图像采集：图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度； 23.数据呈现：Excel、PDF、JPG数据导出：U盘，联网； 24.预设多种实验类型：台盼蓝计数，AO/PI计数，GFP阳性率等； 25.USB接口：2 × USB2.0。 | 1 |
| 32 | 教师数码显微镜 | 1.光学系统：采用无限远色差校正光学系统； 2.目镜：平场超大视场，视度可调节，目镜的视场直径≥22m； 3.观察筒：铰链式三目镜筒，30°倾斜，“蝴蝶”式的铰链360度旋转。目镜视度在目镜上单独可调； 4.物镜：无限远平场消色差物镜，Plan 4X；Plan 10X；Plan 40X；Plan100X； 5.转换器：编码转换器，可对每个物镜光照强度设置进行记忆。一旦照明亮度再次改变，亮度记忆功能自动复制上次的设置； 6.调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调0.1mm/转，格值1μm。粗动松紧可调，工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节；并通过锁紧手轮来限位； 7.载物台：独立可移动钢丝传动载物台，行程≥80×55mm，面积≥180×170mm；X、Y向转动手轮松紧度可调； 8.柯拉照明系统：柯拉式照明30W卤素灯，中心可调。卤素灯和LED照明可模块式热插拔互换，自动开关（红外感应）； 9.智能感应：机器可调整至“智能感应模式”档位。用户离开显微镜15分钟，机器电源会自动关闭，用户返回时，机器自动重新开启电源； 10.摄像系统：1200万纯物理像素。USB3.0接口输出；扫描方式：逐行扫描；自动曝光、自动/手动白平衡，色彩还原性强，实时数字图像输出。 | 1 |
| 33 | 教师图像处理软件 | 1.图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像； 2.图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理（含图像合并）等功能； 3.图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器； 4.校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆（3点）、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量； 5.报告打印：轻松制作图文并茂的报告。 6.标尺：可在预览状态下加入标尺。可选择横向或纵向，标尺长度可自行设定，并且可以直接拍照并生成带标尺图像，测量时不需要再进行设定。 | 1 |
| 34 | 无线互动控制系统 | 1.必须为正版软件，有软件著作权证书； 2.语言选择：中英文可选，双语教学； 3.教学示范：把教师电脑屏幕上的授课内容传送到每个学生端，教师可根据需求选择强制性、非强制性两种示教模式； 4.学生监看：可对学生的镜下图像、屏幕、宏观相机进行监看； 5.实验评级：可设置课堂实验报告，并进行现场评级；可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级； 6.设备登记：具有显微镜使用管理登记模块； 7.作业下发：可以将图片或文档发给学生作为实验内容或作业； 8.显示功能：多屏2×2，3×3或者单屏及全部显示学生端镜下图象。单独放大缩小任一学生图像； 9.资料存储：每个使用系统的老师，可以自行设定班级，系统自动生成登入学生名字的资料夹，老师可以在对应班级姓名下查阅学生提交到教师端的图像资料，学生提交的图片是否保存由老师决定； 10.信息交流：学生在观察切片过程中有问题时，可以使用“信息交流”功能及时的请教老师问题，把不理解的切片标注问题后发送给老师，老师可以直接在学生标注好问题的图片上回答； 11.学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学； | 1 |
| 35 | 学生无线数码显微镜 | 1.光学系统：无限远色差校正光学系统，采用二次色差校正； ▲2.摄像系统：整机内置一体化结构，分辨率≥500万像素数码摄像系统，实时无线数字图像输出，同时支持HarmonyOS、Androi、IOS、Windows等操作系统； 3.镜筒：铰链式双目，30°倾斜，使用方便，无须筒长补偿调节，带锁紧装置，预防目镜滑落，N-WF10X(FN20)目镜，瞳距55mm～75mm； 4.粗微调焦装置：左右手粗微同轴调焦，三角导轨，调焦行程：25mm；粗微调同轴；微调0.2mm/转；格值0.002mm，粗动松紧可调；工作台带上限装置，用镜臂中的滚花螺钉调节； 5.内倾式转换器：内定位四孔物镜转换器； 6.物镜：多层镀膜EC平场消色差物镜 EC Plan 4X 0.1、 EC Plan 10X 0.25、 EC Plan 40X（弹簧） 0.7 WD1.8mm、 EC Plan 100X（油、弹簧） 1.25； ▲7.新型钢丝载物台，且齿条不伸出，台面尺寸210×150mm，移动范围76（X）×50（Y）mm，阻尼式切片夹； 8.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜，预留相差插板孔位，可插入相差插板实现相差观察，聚光镜固定架有预设聚光镜高度的控制螺母，进行相衬或者暗场观察时，可预设聚光镜高度，预防学生误调； ▲9.照明：同时配备3WLED照明和6V30W卤素灯照明模块，可根据不同实验互换照明模块，亮度可调。集光镜装有螺纹旋入的滤色片盖，可将滤色片固定，防止滑落； 10.实验如有需要，可在宏观实验时直接调用学生手机摄像头，进行宏观拍照； 11.图像采集：可对实时视频图像进行捕捉、录像。直接将图像存储在学生智能移动终端； 12.每一个实验步骤，每一个显微图像均可传送到教师端，实时记录整个上课过程。 | 8 |
| 36 | 分子杂交仪 | 1.控温范围：室温+8℃ ～100℃； ▲2.控温精准：±0.5℃； ▲3.温度均匀性误差：±0.03； 4.温度显示分辨率：0.1℃； 5.温度平衡时间：<20min； 6.旋转速度：0-30r/min 转速可调； 7.连续工作时间：1-1440min(24小时)； 8.连续工作常开功能：有（设0为长开）； 9.杂交管规格：标配：2根Φ35×240mm； 10.选配：国产Φ35×150mm 与Φ35×300mm ； 11.摇匀功能：有； 12.存储数据：50组； 13.交互界面：采用4.3寸真彩触摸屏； 14.采用模糊PID控制算法，自动演算，温度控制精确； 15.电源电压：220VAC,50Hz； 16.功率：≤800W。 | 1 |
| 37 | 核酸提取仪 | 1.样本通量：1-32； 2.适用耗材：2.2mL 96孔深孔板； 3.样本类型：粪便、植物、生物体液、组织、无细胞样品（如全血、血清、血浆、口腔拭子和细胞培养液）等多种类型样本； 4.样本处理体积：10-1000 μL； 5.提取方法：上吸式磁珠法，通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放，使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，自动化完成RNA/DNA的提取纯化操作，无需液体转移； 6.裂解温度：室温＋5℃-120℃； 7.洗脱温度：室温＋5℃-120℃； 8.裂解/洗脱加热槽位：1/5列加热，裂解洗脱加热槽位为间隔设计，避免裂解槽加热时，对洗脱槽内样本产生影响； 9.温控方式：深孔板底部全包裹加热，采用自主开模的耗材，提升热传导速度，可提微量核酸； 10.振动混合模式：多档可调振动速度，溶液体积自适应振动幅度，振动幅度根据溶液体积自动调整； 11.运动控制：驱动装置：步进电机，频率振幅可调，样本混合更充分；传动装置：滚珠丝杠，各运动部件均配置极限位置保护功能； 12.磁珠吸附模式：分为普通/强力吸附模式，强力吸附模式可保证洗脱步骤在洗脱体积很小的情况下，洗脱液依旧能够覆盖全部磁珠，可解决微量或低浓度样本； 13.磁珠回收率：≥99%； 14.提取时长：单批次提取时间8-15 min，最短提取时间≤8min/批； 15.磁通量：≥5000GS； 16.提纯孔间差：CV≤3%； 17.提纯灵敏度：10拷贝样品，阳性检出率≥10%。100拷贝样品，阳性检出率≥95%； 18.污染控制：内置紫外灭菌模块，并可设置自动关闭时长。提取时全封闭反应仓，配套一次性预封装试剂和一次性耗材，最大程度减少实验人员与化学试剂的接触保证操作安全； 19.开门保护功能：实验中打开舱门，仪器自动停止实验，防止污染及安全问题； 20.操作界面：≥8英寸全彩触摸屏嵌入式一体化操作，实时显示温度、实验进程等信息； 21.程序管理：新建、编辑、删除，模式程序，单机在线自由灵活编辑提取程序，无需外接电脑； 22.程序储存：仪器存储1000个提取程序，并可通过USB接口无线拓展； 23.智能语音提醒系统：开机自检、故障报警、实验启动、实验结束等具有声音提示； 24.支持中英文语言界面切换； ▲25.具备程序运行报告记录功能； 26.具备文件加密功能； 27.支持条码扫描； 28.信息接口：USB，RS232接口； | 1 |
| 38 | 中控纤维超滤系统 | ★采购人有权要求中标供应商在7个工作日内提供投标产品到采购人实验室，进行产品功能验证和招标参数性能测试。若产品功能验证和招标参数性能测试达不到采购文件和成交供应商响应文件要求的或存在提供虚假材料情形的，采购人有权取消其成交资格并按虚假应标上报处理，并赔偿采购人损失。（提供承诺函并加盖单位公章） 技术参数： 1.适合过滤面积：50cm2~1m2（具体适配面积与耗材流道以及工艺流速要求有关）； 2.进料压力：5bar； ★3.最小循环体积：≤20mL，最大处理体积≥15L； 4.工作温度：4~50℃； 5.进液泵 5.1.流速：0~700mL/min； 5.2.泵类型：蠕动泵，配套耐压TPE管，流速可校准，校准后可直接设置流速； 6.补液泵 6.1.流速：0~600mL/min（有入口阀时流速范围0~500mL/min）； 6.2.泵类型：蠕动泵，配套耐压TPE管，流速可校准，校准后可直接设置流速。可实现等体积透析，根据滤出速度自动调节补料速度； 6.3.可选配2入口阀或6入口阀，入口溶液可根据程序自动切换； 7.滤出泵 7.1.流速：0~300mL/min； 7.2.泵类型：蠕动泵，配套耐压TPE管，流速可校准，校准后可直接设置流速； 8.罐体 ★8.1.具备体积1000mL循环罐，可选配500mL、250mL和50mL循环罐，循环罐为PP材质，符合USP class VI，反应罐容量为15L； 8.2.带磁力搅拌，搅拌速度：0~300rpm； 9.压力传感器 9.1.进口、回流、透过配备3个压力传感器； ▲9.2.检测范围：0~5bar，精度0.025bar； ▲10.漏液传感器：进液泵配有漏液监测功能，漏液停泵； 11.电导检测器 11.1.检测范围：0~999.999ms/cm, 精度：±0.02ms/cm或者2%以高者为准； 11.2.集成温度检测器，温度范围：0~99℃，精度：±0.5℃ （在4℃到50℃之间）； 12.回流和滤出称重：0~6kg，精度0.1g，可在线校准； 13.夹具 13.1.一个ABS多功能夹，可加持常见50cm2囊氏膜包，或0~50mm直径中空纤维； 13.2.一个0.1m2不锈钢夹具，材质316L不锈钢，Ra≤0.4μm，适配默克、Pall，Sartorius等主流膜包； 14.具备样品破碎功能： ▲14.1 超声功率: 200-1500(W)； 14.2 超声时间: 0.1-99.9 s； 14.3 功率设定: 1-99%； 15.物料接触部分材质：管路为TPE和硅胶，鲁尔接头为PP，压力模块为PEEK和316L不锈钢，电导流通池为PEEK，O型圈为硅胶。可耐受常见缓冲液、1M NaOH、乙醇等； 16.数据存储与处理系统：与主机一体式工业电脑,配置要求不低于11.6英寸触摸屏，8G 内存、256G 固态硬盘，Windows11操作系统； 17.其他：系统顶部配有急停按钮。设备配有1个USB接口用于数据导出，并连接鼠标操作； 18.设备可通过软件自动控制，具有用户管理、数据记录、设备控制、审计追踪、曲线显示、数据导出功能。具有开始、暂停、停止、锁屏功能； 19.系统可通过软件进行自动化控制，也可以手动控制； 20.可对用户进行权限管理，不少于三级权限； 21.软件有密码保护功能，管理员可设置密码复杂等级、输入次数限制和密码修改提醒； 22.审计追踪可记录人员登录、登出、运行参数、报警信息、错误信息、校准信息，以及相应时间。可根据批次进行筛选查看； 23.系统状态、流路、运行数据可实时显示； ▲24.系统可配备离线软件，进行数据查看和分析。多个结果进行比较，自定义报告输出； 25.系统数据可自动上传服务器； 26.可以进行恒压和恒流等自动化控制，自动TMP控制。自动判断浓缩终点，自动补液透析； 27.系统有回流流速显示并可实现恒定回流速度控制； ▲28.参数设定应该包括泵速、比例调节阀、入口压力、回流压力、压差、TMP等的控制，以及重量、压力、电导、pH、温度等报警设置； 29.支持漏液监测，发生漏液时进行报警并暂停； 30.软件应有预设常用方法模块，比如浓缩、透析、CIP、排空、水通量测试等，不同程序可以组合为可自动运行的方法。多个方法也可组成序列自动运行； 31.方法模块可自定义名称； 32.透析可以透析体积、倍数、电导、pH、UV等作为终点判定条件，多个条件可选择and或or的判断逻辑； 33.通过滤出泵可进行恒定滤出流速或恒定滤出压力控制； 34.系统中可自定义膜包和中空纤维型号、面积等信息，在方法编辑时可调用。运行中可自动计算中空纤维的剪切力； 35.运行结果、日志、方法等数据可导出为PDF报告，运行数据可导出为excel数据，PDF报告模板用户可自行编辑； 36.系统运行数据图谱可显示主坐标和次坐标两个纵坐标，方便同时查看两条曲线； 37.结果分析时，可对一段时间的运行数据进行积分，计算平均值、最大值、最小值和波动范围； 38.可通过网络连接仪器进行远程数据备份。并提供离线数据查看软件，可离线查看和分析结果文件，离线软件不可修改数据； 39.可设置系统循环体积，设置后，浓缩和透析过程计算将包含循环体积，工艺控制更直观、准确； ▲40.TMP优化功能：系统内置TMP优化功能，可在同一进料泵速下设置多个TMP参数，依次运行，软件自动分析不同TMP下的滤出速度曲线，便于获得最佳TMP。多个进料泵速下可分别获得TMP优化曲线，并进行曲线叠加对比； 41.最近透析点选择功能：选择浓缩曲线，自动生成Flux*CF vs CF曲线，帮助用户选择最佳透析浓度（或浓缩倍数）（整体透析时间最佳点）。注：CF=concentration factor； ★42.主要配置：进料泵、补液泵；循环罐1000mL；15L反应罐；循环罐天平；进口压力传感器；回流压力传感器；回流全自动PCV阀；滤出端天平；透过压力传感器；囊氏膜包/中空纤维夹具，适配50cm2膜包等。 | 1 |
| 39 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1.电子PID控制，程序化多段设置； 2.具有定值和程序控制两种方式； 3.具有来电恢复，定时运行功能； 4.采用优质超厚保温层，锁住温度不易流失，节能高效； 5.采用加厚型SUS304不锈钢内胆，高温环境不变形； 6.独特脚轮承重.并带有水平调节功能； 7.双层叠加设计，节省设备占用空间； 8.具有新鲜空气进入系统； 9.内胆四角圆弧设计，层架易拆卸，方便清洁； 10.控制方式：P/D模糊逻辑控制，普通 / 程序模糊运行； 11.对流方式: 强制对流； 12.显示屏:触控液晶显示屏 ≥7寸； 13.控温范围:≥室温 +5~250℃； 14.设置精度:≤0.1； 15.温度波动度:±0.6℃； 16.温度均匀度（150℃时）:≤2℃； 19.内腔体积:≥80L； 20.加热功率≥1600W； 21.电源电压：AC-220V 50/60HZ； 22.不锈钢层架:二层； 23.双层叠加：有； 24.进气孔 / 排气孔 底部 2 个 / 顶部 1 个； 25.安全装置:漏电保护.超温保护.开门报警.传感器异常报警； ▲26.主要配件：进口风机与温度传感器； 27.选装功能： 速率升降温； | 2 |

四、验收标准

1、在采购人收到合同货物两周内，投标人提供设备安装技术服务与支持。

2、在收到采购人书面通知已收到货物并具备硬件条件后，投标人要在两周内安排技术人员协助采购人进行设备安装和调试，保证采购人的设备能正常使用。

3、投标人完成设备安装技术支持并根据合同内容验收后，采购人在十五天之内签署验收证明；若出现问题，及时将验收信息反馈给供货商，同时将有质量问题的产品寄回。

4、投标人负责设备的部署与安装，保证设备能够正常使用，用户负责验收。

五、技术培训

设备安装后，投标人负责对采购人相关人员进行货物基本操作的现场免费培训，直至能独立操作。培训内容包括货物设备的基本原理、上机操作、软件使用与开发、日常维护保养及常见故障排除等。

六、质保期

乙方向甲方提供货物的免费质保服务期为壹年，若货物自身的保修期长于约定的免费质保服务期，以货物自身保修期为准，终身负责维修，且终身免费提供技术支持以及软件升级服务。

免费质保期验收之日开始计算。在免费质保期内，如货物非因甲方人为原因而出现质量问题，乙方负责包修、包换或包退、包安装、包调试、包正常运行，并且承担修理、调换或退货、安装、调试所发生的费用；乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理，并承担相应违约责任。

七、售后服务

1、投标人保证在接到故障电话后的2小时内响应采购人的要求，并且在24小时内派员上门现场维护并在24小时内排除故障修复使用；如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能、档次的货物设备作为代替使用。

2、设备免费质保期满需要维修的，投标人仍应按上述规定的时间派员检查与维修，并确保优质服务和质量合格且能正常使用，有关修复费用由采购人承担，但投标人应给予最优惠成本价格。