
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	包名称
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	3
	输尿管碎石系统
	3-1
	输尿管碎石系统
	1
	否

	4
	经颅电刺激仪等
	4-1
	经颅电刺激仪
	1
	否

	
	
	4-2
	脉冲磁场刺激仪
	1
	否

	5
	射频消融仪
	5-1
	射频消融仪
	1
	否

	6
	强脉冲光与激光系统
	6-1
	强脉冲光与激光系统
	1
	否

	7
	乳腺病灶旋切式活检系统
	7-1
	乳腺病灶旋切式活检系统
	1
	否

	9
	尿动力学分析仪等
	9-1
	尿动力学分析仪
	1
	否

	
	
	9-2
	超短波电疗机（五官）
	1
	否

	
	
	9-3
	医用离心机
	2
	否

	
	
	9-4
	外周神经丛刺激器
	1
	否

	10
	动脉硬化检测装置等
	10-1
	动脉硬化检测装置
	1
	否

	
	
	10-2
	胰岛素泵
	2
	否

	11
	血液透析滤过机等
	11-1
	血液透析滤过机
	1
	否

	
	
	11-2
	血凝仪
	1
	否

	
	
	11-3
	血管内冲击波治疗设备
	1
	否

	12
	小型蒸汽灭菌器等
	12-1
	小型蒸汽灭菌器
	1
	否

	
	
	12-2
	可视喉镜
	1
	否

	
	
	12-3
	空气压力治疗仪（血栓泵）
	2
	否

	
	
	12-4
	防压疮气垫
	3
	否

	
	
	12-5
	心电图机
	1
	否

	13
	穿戴式动态心电记录仪等
	13-1
	穿戴式动态心电记录仪
	10
	否

	
	
	13-2
	体外除颤监护仪
	4
	否

	14
	脑电测量系统
	14-1
	脑电测量系统
	1
	否



（二）项目背景/项目概述
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]本次招标采购项目为2025年自有资金医用设备购置（第三批），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
[bookmark: OLE_LINK368]二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：自合同签订后30天内。
2、交付地点：首都医科大学附属北京天坛医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]（四）售后服务（质保期）
1. [bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]质量保证期（保修期）及服务要求：为自设备安装、调试、验收合格之日起36个月，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。
2. 投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3. 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4. 投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
5. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
三、技术要求
（一）基本要求
1、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK73]★1.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★1.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★1.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★1.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
1.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


[bookmark: OLE_LINK53]第3包品目3-1 输尿管碎石系统
数量1套，技术参数如下：
一、主要用途：用于泌尿系结石碎石、泌尿系软组织切割等。
二、技术参数：
1、治疗激光器：
1.1、输出波长：2.1μm±0.1μm
1.2、工作方式：多模。
▲1.3、最大脉冲能量≥4J；脉冲能量调节步长：≤0.1J。
1.4、脉冲频率调节范围：5～ 60Hz；调节步长：≤1Hz。
1.5、最大输出平均功率：≥90W。
1.6、激光终端最大脉冲功率：≥14KW
1.7、输出功率不稳定度：不超过±10%。
1.8、激光终端输出功率复现误差：不超过±10%。
1.9、脉冲宽度：≥100μs。
2、瞄准光：
2.1、输出波长：532nm±5nm（绿光）。
2.2、瞄准光亮度≥ 5 档可调。
3、具备激光窗口保护装置。
4、具备循环水冷系统，可连续工作不停机。
5、具备防震平台。
6、光纤接口：国际标准 SMA905 接头；具备光纤耦合安全连锁装置。
7、控制系统：
7.1、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸。
7.2、具备能量反馈闭环控制模式，可实时监控调节激光能量。
7.3、具备双参数设置功。
▲7.4、工作模式：窄脉宽模式和宽脉宽模式，脚踏开关可切换。
7.5、具备专家库。
7.6、具备断水保护装置和超温保护装置。
7.7、具备应急开关，在设备出现故障时紧急关闭机器。
8、设备运行时噪音：≤70 dB。
9、光纤：
9.1、可提供粗光纤（直径：600μm±5%）和细光纤（200μm±5%）
▲9.2、200μm 光纤可穿到激光最大输出功率≥50 W。
9.3、光纤细胞毒性： 0 级，无皮内反应、无迟发型超敏反应。
9.4、灭菌后的传输效率：≥ 90%。
9.5、光纤传输不稳定度：不超过±10%。
9.6、光纤传输效率复现性：不超过±10%。
（二）、主要配置
1、主机：1台。
2、导光光纤剪刀：1把。
3、光纤保护镜片：2套。
4、脚踏开关：1套。
5、防护眼镜：1 副。
6、钬激光专用细光纤：1根。
7、钬激光专用粗光纤：1根。
8、读数显微镜：1 个。



第4包品目4-1 经颅电刺激仪
数量1套，技术参数如下：
[bookmark: OLE_LINK372][bookmark: OLE_LINK371][bookmark: _Toc9288]一、技术参数：
（一）、电刺激器：
1、可以通过工作站控制软件统一设置治疗处方并下传刺激器，也可以在刺激器终端设定个性化方案；
2、充电方式：能给多个刺激器同时充电。
3、数据传输：蓝牙有效传输距离≥10M。
▲4、刺激模式：具备tDCS直流、tACS正弦、tPCS脉冲、tRNS随机波、三角波、方波等≥6种刺激波形。每种刺激模式均可设置伪刺激。
5、tDCS模式
5.1、输出调节范围：0uA-2500uA，误差不超过：±5uA；
5.2、实时显示阻抗值范围：5kΩ～40kΩ，误差≤10%。
5.3、阻抗超过50KΩ无法输出，治疗期间超过50KΩ自动切断输出。
6、 tACS模式：
6.1、输出调节范围：0uA～2500uA，误差不超过：±5uA；电流颅直流电刺激仪主机设置相应参数,电刺激器具有单独刺激功能。误差：±5%。
6.2、频率范围：0.1-250Hz范围内可调，频率误差：±1%。
6.3、电流控制：电流全程淡入、淡出时间15s。
7、具备双向触发功能，可联机脑电、TMS等其他设备。
8、电极片：配备专用盐水电极片（可供生物相容性检测报告）。
（二）、工作站
1、CPU：I5以上性能；内存≥8G；硬盘≥256G；液晶显示屏≥23英寸。
▲2、控制软件分别能够同时连接≥16台，后期可直接增加刺激器升级成为32台经颅电刺激仪电刺激器。
3、具有病人病历数据库管理系统：可添加、修改、查询病人信息，能查看患者的治疗记录
4、具有用户类型及权限管理功能；
5、电刺激器可以通过蓝牙向软件传输数据，软件可通过蓝牙发送控制信息实时控制电刺激器。
6、能实时显示电刺激仪主机输出参数、设置功能、电池电量等功能。
7、通过中心控制器控制电刺激器，响应延时≤1s。
二、主要配置：
1、电刺激器：≥16个。
2、刺激电极：16对。
3、电极导联线：16对。
4、定位帽：16对。
5、中心控制器：1个。
6、推车：1台。
7、工作站（含软件）：1套。


第4包品目4-2脉冲磁场刺激仪
数量1套，技术参数如下：
一、主要用途：用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及治疗。
二、技术参数：
1、刺激发生器：
▲1.1、主机内置彩色液晶显示屏≥7寸，可实时显示主机状态及刺激方案参数信息，可脱离电脑端独立操作。
1.2、具备预置治疗处方，可调节刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数。
1.3、刺激频率调节范围：0Hz～100Hz；调节步长≤0.1Hz@脉冲频率≤1Hz；
当脉冲频率在1Hz以下时，步长为 0. 1Hz, 超过1Hz时步长为1Hz。
1.4、主机可兼容液冷线圈、自然冷线圈、风冷线圈，与主机可实现热插拔。
1.5、主机内置USB接口，可连接存储设备。
1.6、具备TTL触发接口，可兼容EMG、EEG等设备。
2、独立冷却系统：
2.1、独立智能液态循环冷却技术
2.2、 液冷主机独立彩色液晶屏，可显示温度、循环量和循环状态。
3、刺激线圈：
3.1、最大磁感应强度：≥7T。
3.2、磁感应强度最大变化率范围：10～50KT/s。
3.3、脉冲上升时间范围：40～120μs。
3.4、双向波单边脉冲宽度调节范围：100～200μs
▲3.5、刺激线圈表面温度≤39℃，当线圈表面温度达到39°时系统将会自动停机并过热报警。
3.6、线圈内置液晶显示屏，可实时呈现温度和强度，同时可通过线圈上的按键单手调节强度大小。
▲3.7、线圈与主机插口位置内置液晶显示屏，脉冲输出自动计数功能，客观评估线圈使用寿命。
4、运动诱发电位监测（MEP）模块：
4.1、通道数：≥2通道。
4.2、采样率：≥110KHz/通道。
4.3、A/D：≥24位。
4.4、共模抑制比：≥110dB。
4.5、输入阻抗：≥105MΩ。
5、刺激工作站
5.1、刺激模式：具备单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式，爆发刺激模式、成对脉冲刺激模式，各模式可自由调整。
5.2、可设置刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、串间歇时间等。
5.3、刺激延时调节范围：0～10s。
5.4、可设置强度递增式释放，强度从运动阈值(MT)的0-200%可调。
5.5、可根据需要设置串刺激间隔时间提醒，调节范围：0～10s@下一组脉冲释放前；
5.6、系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。
具备HIS系统，负责相关接口费用，可直接调用HIS的患者信息。
5.7、可根据需要设置串刺激间隔时间提醒，在下一组脉冲释放前0-10s可调，并声音提醒病人和医生，准备好下一组治疗。
5.8、系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。
报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板。
5.9、具备HIS接入功能，直接调用HIS的患者信息；便于医生工作和保留完整的数据。
6、推车：具备线圈固定支臂，长度≥1m，可360度旋转调节，高度可调。
三、主要配置：
1、刺激发生器（主机）：1台。
2、液冷冷却系统：1套。
3、8字型刺激线圈：1个。
4、刺激工作站：1套。
5、MEP模块：1套。
6、推车：1辆。
7、定位帽：10个。	
8、耳塞：10套。


第5包品目5-1射频消融仪
数量1套，技术参数如下：
一、主要用途：用于肝脏肿瘤、甲状腺等实体肿瘤的消融治疗。
二、技术参数：
（一）主机：
1、射频频率：400kHz±25kHz。
2、工作模式：功率模式、针道模式、定时模式。
3、功率调节范围：功率模式，0～120W；针道模式，0～200W可调。
4、定时模式时间设置范围：0～15min50s（单针电极）。
5、控制系统：
▲5.1、主机具有自适应脉冲技术，可根据病灶组织阻抗实时调节阻抗，系统可自动识别和提示电极类型。
5.2、阻抗显示范围：30Ω～100Ω；
5.3、具备手术电极和中性电极断开检测功能，如断开可停止能量输出。
5.4、具备能量自动控制功能，系统根据设置的时间自动调节能量输出。
5.5、具有温度监测功能，温度监测范围：60-95℃；误差≤3℃，并可以连接单独温度探头。
5.6、软件终身免费升级。
▲6、单台设备即可匹配单针电极、伞针电极以及凝血电极。
（二）、适配电极：
▲1、伞针电极：旋转式多子针治疗电极，在治疗过程中可根据需要增大或缩小，弹出子针数≥5个；具备注水功能。
2、单针电极：有液体内循环通道与工作端微灌注功能，可消融高阻抗的囊性病灶或钙化灶；凝血电极：具备水循环功能。可以≥2根电极同时工作。
3、工作端固定电极：
3.1、直径	15G、16G、17G、18G﹑19G可选；工作端长度：5mm～40mm可选。
3.2、可根据工作端长度，自动匹配适合输出功率。
4、工作端可调电极：
4.1、工作端长度实时调节，最大工作端长度≥40mm。
4.2、可根据工作端长度，自动匹配适合输出功率。
三、主要配置：
1、射频主机：1台 。
2、台车：1辆。
3、中性电极连接电缆：2根 。
4、脚踏开关：1个 。
5、蠕动泵 ：1个。
6、伞针电极：2支。
7、单针电极：2支。
8、工作端固定电极：2支


第6包品目6-1强脉冲光与激光系统
数量1套，技术参数如下：
一、技术参数：
1、强脉冲光部分：
1.1、光源：氙灯；工作波长范围：不少于400nm～1200nm。
▲1.2、可自动识别滤光片，滤光片可热插拨。
1.3、可更换滤光片≥8种。
1.4、强脉冲光输出波形（全程能量）：方波。 
▲1.5、一次发射脉冲个数调节范围：1～3个，每个子脉冲能量可调节。
1.6、子脉冲能量最大密度：≥35J/cm2。	
1.7、脉冲宽度调节范围：4～20ms 。
1.8、脉冲延迟时间调节范围：5～150ms。
1.9、脉冲重复频率：≥1Hz。
1.10、蓝宝石导光晶体面积≥2种可选，最大面积≥5cm2 。
2、激光部分：
2.1、波长：1565nm±10nm。
2.2、最大能量：≥70mJ。
2.3、发射方式：具备非顺序扫描发射方式，非盖章式。
2.4、蓝宝石导光晶体，具备自动恒温技术，晶体直径：≥18mm。
3、控制系统
3.1、具备开机自动检测功能。
3.2、可根据皮肤类型、病变病症、病变深度自动生成预设治疗参数，
3.3、可保存用户设定的预设参数
二、主要配置
1、主机：1台。
2、推车：1台
3、强脉冲光治疗头：1个
4、可更换的光学滤片：8个。
5、可更换制冷端头：不少于2个。
6、医生防护眼镜：1副。
7、患者防护眼镜：1副。
8、脚踏开关：1个。


第7包品目7-1乳腺病灶旋切式活检系统
数量1台，技术参数如下：
一、主要用途：在超声设备引导下进行乳腺微创活检取样。
二、技术参数：
1、主机：
▲1.1、具备封闭式取样和开放式取样模式。
1.2、切割模式：具备普通模式（适合常规病灶的切除）、致密模式（适合较硬病灶）、增强模式(适合更硬病灶）。
1.3、负压调节范围：-90kPa～-70kpa；调节步长≤10kPa；误差：不超过±10kPa。
1.4、真空回路：一次性使用真空管路设计。
▲1.5、可一键连续取样和手动取样，可预设角度自动旋转取样。
1.6、控制系统：
1.6.1、液晶触摸显示屏≥15 英寸，中文操作界面。
1.6.2、可实时显示刀槽状态、累计取样次数及活检针规格、负压值。
1.6.3、可实时显示废液容量并有预警声音提示功能。
1.6.4、可中文提示故障信息。
[bookmark: OLE_LINK25]2、手柄：
[bookmark: OLE_LINK13]2.1、手柄具备急停按键。
▲2.2、根据病灶尺寸调节刀槽长度，调节范围：2mm～30mm。
[bookmark: OLE_LINK28]3、配套活检针：
[bookmark: OLE_LINK16]3.1、管径规格多种可选，至少包含7G、8G、10G。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]3.2、活检针金属管多种可选，至少包含90mm、100mm、115mm±5mm、125mm±5mm。
[bookmark: OLE_LINK21]3.3、活检针刀槽多种可选，至少包含19mm±1mm、23mm±1mm、30mm±1mm。
三、主要配置：
1、主机：1台。
2、手柄：1把。
3、配套活检针：2只。



第9包品目9-1尿动力学分析仪
数量1台，技术参数如下：
一、技术参数
1、中央集线器主机：具备无线蓝牙模块、灌注泵接口、重力传感器接口、尿道牵引接口。
2、压力传感器：
▲2.1、数量：≥4个。
2.2、测量范围：-50～+200cmH2O。
2.3、误差：不超过±2%。
2.4、通过中央集线器主机，压力传感器与工作站之间无线蓝牙传输数据。
3、灌注泵
▲3.1、数字式灌注泵，可以实时调节灌注速度，灌注速度调节范围：5～140ml/min
3.2、灌注量设置范围：0～1000 mL。
3.3、当压力及容量超过预设值时，泵停止运转。
3.4、灌注泵通过中央集线器与工作站蓝牙无线通讯。
4、尿道测压牵引器系统
4.1、工作站控制，无级变速，多次牵拉可计算出平均值。
4.2、牵引速度调节范围：0.5 ～ 3 mm/s，到达顶端自动停止。
4.3、尿道测压：具有恒压灌注装置及限流灌注系统。
4.4、通过中央集线器主机，工作站蓝牙无线控制尿道测压牵引器。
5、工作站：
5.1、CPU:i5 或以上性能；内存≥8G；固态硬盘≥250G，机械便盘≥4TB；彩色液晶显示器≥24英寸；打印机：黑白激光打印机
5.2、中文尿动力分析软件，开放式设计。
▲5.3、可同步检测膀胱压、腹腔压、逼尿肌压、尿道压、尿道闭合压、肌电图，尿流量、尿流率、膀胱灌注量、膀胱灌注速度。
5.4、中文报告，可打印各项检查内容，也可选择片段打印。 
5.5、检测参数自定义，可自动启动、自动储存和自动备份。
5.6、可一键式全通道置零，各个通道也可分项置零，可自定义单个通道的数值。
5.7、尿流率分析系统：
5.7.1、可根据病人排尿后数据，自动生成该病人生理条件下的正常尿流曲线与实际排尿曲线，可叠加比较。
5.7.2、病人检查的尿流率数据与正常参考值可实时对比显示。
5.7.3、可自动计算膀胱顺应性。
5.7.4、具备片段误差分析功能，如果有误差或者假象，可以自动辨别。
5.7.5、具备压力—流率分析功能，可提供梗阻、膀胱作功图、尿道阻力因子图。
5.7.6、具有自动分析功能。
5.7.7、具备漏尿点压力分析及尿道压力描计分析功能。



第9包品目9-2超短波电疗机（五官）
数量1台，技术参数如下：
一、主要用途：用于对人体五官各部位进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗
二、技术参数
1、输出通道：≥2通道。
2、单通道输出功率：≥50W，误差：不超过±10%。
3、工作频率：27.12MHz±10%
4、治疗时间设置范围：10～30min；调节步长≤5min；误差：不超过±10%。
5、连续工作时间：≥4h。
三、主要配置：
1、主机：1台
2、大、中、小号硅橡胶圆电极：各1对
3、治疗臂：2支。 
4、测试用日光灯管：1支。 
5、硅胶输出线：2条。 


第9包品目9-3医用离心机
数量2台，技术参数如下：
一、技术参数
1、制备模式：具备贫白细胞富血小板血浆（L-PRP）制备模式和贫白细胞富血小板血浆(P-PRP) 制备模式。
2、最高转速：≥4000r/min。
3、最大相对离心力：≥3200×g。
4、最大容量：4×60mL.
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台。
2、转子：1个。
3、金属杯托：4个。


第9包品目9-4外周神经丛刺激器
数量1台，技术参数如下：
一、技术参数
1、刺激电流调节范围：0～5 mA。
2、刺激电压调节范围：0～95 V。
3、刺激频率：1Hz±1%、2Hz±1%。
4、刺激持续时间：最低≤0.05 ms，最高≥1.00ms；刺激持续时间≥5档可调；误差：不超过±1%。
5、负载电阻范围：0Ω～12Ω。
6、电流测量误差：不超过±0.02 mA。
7、电阻测量范围：1kΩ～90 kΩ@目标刺激电流＞0.5 mA。
8、电阻测量误差：不超过±10%@目标刺激电流＞1mA ；不超过±20%@目标刺激电流≤1mA。
9、具有刺激、报警、错误信息提示功能。
10、电源：可充电电池，支持主机连续工作≥720h。
二、主要配置：
1、外周神经丛刺激器：1台。
2、外周神经丛刺激器电极线：1条。



第10包品目10-1动脉硬化检测装置
数量1套，技术参数如下：
一、用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病的早期检测与预后评估。
二、技术参数
1、主机：
▲1.1、主要检测参数：踝臂指数（ABI）、脉波上升时间（UT）、平均动脉压（%MAP）、 baPWV(左)、baPWV(右)
▲1.2、传感器：在同一心动周期内采集信号，实时检测双上肢和双下肢压力波动， 
▲1.3、具备外周血管压力波动同步检测技术，针对下肢血压检测可交叉捕捉最强的信号来源。
1.4、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，中文操作界面。
1.5、可设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉。
1.6、网络连接：有线传输、无线传输。
2、工作站：
2.1、CPU:I3或以上性能；内存≥8G；固态硬盘≥256G；彩色液晶显示器≥20英寸；打印机：彩色喷墨打印机
2.2、具备数据检索功能，可通过输入ID信息实现数据检索。
2.3、可显示四肢脉搏波波形图、不同年龄、性别的PWV标准曲线、 baPWV和ABI 血管疾病危险因子诊疗分析示意图。
2.4、报告内容包括硬化-阻塞示意图、自动生成的血管年龄。
三、主要配置：
1、主机：1台。
2、工作站：1套
3、标准上臂袖带（20-32cm）：2个。
4、标准脚踝双层袖带（16-33cm）：2个。


第10包品目10-2胰岛素泵
数量2台，每台技术参数如下：
一、主要用途：用于糖尿病患者持续皮下胰岛素输注治疗
二、技术参数
1、储药器容量：≥2mL.
2、基础率设置范围：0.025～35.0 U/h；基础率最小调节步长：≤0.025U/h。
3、基础率时段：1段～48段可选。
4、基础率模式：≥ 8 种可选。
5、临时基础率类型：输注率（单位/小时)和百分比（0-200%）。
6、临时基础率时间设定范围: 30min～24h；最小调节步长≤15min。
7、临时基础率调节步长: ≤0.025U/h@基础率0.000～0.975U/h；≤0.05U/h@基础率1.00～9.95U/h；≤0.1U/小时@基础率10.0U/h～最大值。
8、大剂量设置范围: 0.025～25 U；最小调节步长≤0.025U。
9、大剂量类型: 常规大剂量、方波大剂量、双波大剂量。
10、方波持续时间设置范围: 30min～8h；调节步长≤15min。
▲11、可暂停基础和大剂量输注
12、 活性胰岛素时间设置：2～8 h；调节步长≤15min
13、 碳水化合物系数分段设置: ≥8种。
14、可回顾≥30天历史记录。 
15、具备历史记录统计功能，可统计每日胰岛素总量、基础率与基础率百分比、大剂量与大剂量百分比、每日碳水化合物的量。
[bookmark: _Hlk204332361]▲16、具备闭塞报警功能。
17、具备自检功能。
18、报警方式：声、光和震动，可提示报警信息。


第11包品目11-1血液透析滤过机
数量1台，技术参数如下：
一、技术参数
1、治疗模式：血液透析、单纯超滤、On-lineHDF和On-lineHF。
2、参数设置：
2.1、透析液流速调节范围：300～700mL/min；调节步长：≤1mL/min。
2.2、透析液温度调节范围：33.0～40.0℃。
2.3、超滤速度调节范围：0.50～4.00L/h。
2.4、血液流速调节范围：50～600mL/min。
2.5、肝素泵流速设置范围：1.0～9.0mL/h。 
2.6、置换液泵流速设置范围：0.50～17.00L/h。
2.7、B液浓度：可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。
2.8、透析液浓度：可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。
2.9、可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。
3、参数监测：
3.1、动脉压测量范围：-300～+400mmHg。
3.2、透析器入口压测量范围：0～+600mmHg。
3.3、静脉压测量范围：-200～+400mmHg。
3.4、TMP测量范围：-100～+400mmHg。
3.5、透析液压力测量范围：-400～+400mmHg。
3.6、透析液浓度测量范围：10.0～20.0mS/cm。
▲3.7、具备泵前动脉压、透析器血液入口压、静脉压压力监测口，能同时监测泵前动脉压、泵后动脉压（透析器血液入口压/滤器前压）和静脉压。
3.8、具备超声波气泡检测器，可检测最小体积≤0.001mL的气泡。
3.9、具备在线血压计组件，可直接测量患者血压，并在设备界面上显示。
3.10、具备在线清除率监测组件，可无创实时监测计算尿素清除率（Kt/V）。
▲3.11、配置在线血容计组件，无需额外耗材，可监测患者血容量变化（ΔBV）等数据。
4、消毒：
4.1、具备热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒程序。
4.2、热水柠檬酸消毒时间≤36min，消毒温度最高≥85℃。
▲5、液面调整：脉壶和静脉壶液面可电动调整。
6、控制系统：
6.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸。
▲6.2、管路安装完成后透析程序开始，可自动完成血液管路和透析器预冲、预冲废液在线排放，无需连接废液袋。
6.3、报警方式：声光报警功能，可中文提示报警信息。具备消毒液吸空报警功能。
6.4、具备网络接口，可传输数据。
6.5、具备患者卡读卡器组件。
7、配备碳酸氢盐干粉支架 、静脉夹、动脉夹。
8、具备可充电电池，停电时自动跳转电池供电，支持体外循环监测、报警系统运行时间≥25分钟；具备断电数据保存功能。
9、供水压力范围：1～6bar；供水温度范围：10℃～30℃。 



第11包品目11-2血凝仪
数量1台，技术参数如下：
1、方法学：光学法+机械法
2、检测通道：≥1通道。
3、工作模式：将试剂卡插入仪器内，自动扫描条码并进行温度控制，将抗凝静脉全血加入加样孔内，仪器自动识别样本并开始测试。
4、样本类型：枸橼酸钠抗凝的静脉全血，ACT项目可支持全血检测
5、最小样本量：≤20μL/T。
6、PT测试速度：≥60个/ h。
7、检测正常样本，完成PT、APTT、TT、FIB、ACT全部5个检测项目所需时间≤10min。
8、控制系统
8.1、彩色液晶触摸显示屏≥3英寸。
8.2、内置激光扫描器，可扫描测试卡上的条码。
8.3、结果数据管理：可存储历史记录≥300条，质控记录≥12条
8.4、具备USB接口，可用USB接口外接热敏打印机
8.5、具备网口、串口、支持LIS连接、电脑连接。
9、可提供配套试剂卡，可检测PT、APTT、TT、FIB、ACT项目。


第11包品目11-3血管内冲击波治疗设备
数量1台，技术参数如下：
一、技术参数：
1、输出电压调节范围：900V～3000V。
2、脉冲宽度：1μs～100μs。
3、脉冲频率：1Hz±10%、2Hz±10%。
4、显示及控制方式:
▲4.1、无需用户设置参数，可智能识别连接的导管型号并选择合适的参数。
4.2、主机与手柄控制具备双重安全激活按钮。
4.3、可连选择连续、单独释放脉冲，脉冲释放次数可记录和显示。
4.4、具有开机自检功能，自检完成可声音提示。
4.5、可查看导管状态、规格型号、单周期治疗的脉冲数、剩余可治疗的脉冲数。
4.6、软件具备多重保护功能，在异常发生时将设备置于安全状态。
二、主要配置：
1、冲击波治疗设备主机：1台。
2、手柄：1把。
3、等电位线：1条。


第12包品目12-1小型蒸汽灭菌器
数量1台，技术参数如下：
一、技术参数
▲1、容量≥55L.
2、腔体尺寸：≥∅300×700mm
▲3、具备水环真空泵，进汽升压前先抽真空；真空度≤-0.96bar。
4、采用外循环水系统，通过外接自来水冷却。
5、门控方式：灭菌完成后自动开门，断电可以开门。
▲6、具备不锈钢式蒸汽发生器，配单独的安全阀。
7、灭菌用水单向循环不回流。
8、具备水箱，不需人工清洗和放水操作。
9、控制系统：
9.1、彩色液晶触摸显示屏：≥5英寸。
9.2、预真空最大次数：≥3次。
9.3、温度传感器精度：≤0.01℃；压力传感器精度≤0.01Bar。
9.4、具备流量计,可控制进水量。
9.5、具备液位传感器，可控制蒸汽发生器的水位。
9.6、具备水质检测功能，水质报警参数可调。
9.7、具备负载检测功能。
9.8、灭菌程序≥9个，包括用户自定议程序和测试程序 ≥3个。
9.9、内置存储器，可存储≥4000条灭菌记录，记录可在设备屏幕上调阅查看。
有预约灭菌功能
9.10、数据接口：串口、USB接口，USB接口可导出灭菌记录数据。
9.11、配备打印机。
9.12、具备双重安全阀
10、可能连续7*24小时连续灭菌。
11、器械剩余湿度≤0.1%。
12、外形尺寸（宽×高×深）：≤600mm×500mm×1050mm。
13、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤5kW
★14、投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
二、主要配置：
1、灭菌器主机：1台。
2、双层开放式托盘：1个。
3、空气过滤器：1只。
4、套筒钣手：1个。


第12包品目12-2可视喉镜
数量1台，技术参数如下：
一、技术参数：
1、主机
▲1.1、同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄。主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离。
1.2、显示屏：
1.2.1、液晶触摸显示屏≥3.5英寸，显示分辨率≥640×480，视场角≥160°，可戴手套操作。
1.2.2、显示屏上下转动范围：0º～130º，左右转动范围：0º～270º。
1.3、具备HDMI接口，可外接显示器。
1.4、可一键拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。
1.5、具有户外、户内环境模式。
1.6、内置锂电池，具备电量管理功能，支持主机正常工作≥4h。
2、窥视叶片手柄 ：
2.1、采用数字电子成像技术，空间分辨率≥10lp/mm。
2.2、配备可调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。
2.3、手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承受≥90kg拉力。
2.4、手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，实现即时防雾功能。
2.5、光源照度：≥1000lx。
2.6、手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，至少包括婴幼儿型、儿童型、成人型、成人大号型。
2.7、最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。
二、主要配置
1、 主机：1台
2、窥视叶片手柄 ：1把。
3、一次性使用婴幼儿型、儿童型、成人型、成人大号型各1片。



第12包品目12-3空气压力治疗仪（血栓泵）
数量2台，技术参数如下：
一、技术参数
1、深静脉血栓预防、消水肿模式可一键切换。
2、主机可适配三腔大腿套、三腔小腿套、三腔足靴套和单腔足底套。
▲3、足底套和腿套可同时使用，也可单独使用；足部和腿部加压压力可独立调节。
4、足部压力调节范围：120mmHg～140mmHg；调节步长≤10mmHg。
5、腿部压力调节范围：20mmHg～60mmHg；调节步长≤10mmHg。
6、从远心端到近心端三腔压力比值分别：100%、80%、60%，可上下浮动5%。
7、静脉再充盈时间：24s±10%、48s±10%、60s±10%，可一键切换。
8、液晶显示屏可显示电池状态、模式、部位、压力、时间和静脉再充盈时间。
9、可自动识别腿套类型。
10、具备开机自检功能和故障诊断功能，可显示故障信息。
11、具备过压、低压、气管脱落、空接、电量等安全报警功能。
12、挂床设计，具备一体式可调节床钩。
13、气泵寿命：≥30000h。
14、可提供单病人专用腿套、重复使用腿套。
15、电源：可充电锂电池，电池续航时间≥12h；电池充满电所需时间≤4h。
二、主要配置（单台）；
1、主机：1台。
2、管路：2组。
3、加压袋：2个。
4、大腿：2个。
5、小腿腿套：2个


第12包品目12-4防压疮气垫
数量3台，每台技术参数如下：
一、技术参数：
1、主机：
1.1、气体输出流量：≥4L/min。
1.2、充气泄气交替时间：9.5min±0.5min。
1.3、压力调节范围：30～80mmHg。
1.4、主机材质：防火型ABS。
1.5、工作声音：≤40dB(A）。
1.6、当产品出气不足或床垫无法达到充饱时可低压指示。
2、床垫：
2.1、可拆解式，具备床板挂勾。
2.2、体部：≥3管，交替工作；头部≥3管，不交替；可持续性且规律地将单管充气与泄气。
2.3、具有CPR泄气装置。
2.4、床垫承重≥140kg。
2.5、配备拉锁式床罩。
2.6、床垫尺寸：190cm×80cm，可上下浮动5%。
二、主要配置（每套）：
1、主机：1台；
2、床垫：1套

第12包品目12-5心电图机
数量1台（套），技术参数如下：
一、技术参数：
▲1、静息心电图≥12导联；计算法心电图≥18导联，具备二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查功能。
2、输入电路：
2.1、导联选择：自动或手动。
2.2、输入保护：所配导联线内附除颤保护电路。
2.3、AD采样率：≥700000Hz/Ch。
2.4、输入阻抗：≥50MΩ。
2.5、耐极化电压：不少于±550mV。
2.6、共模抑制比：≥100dB。
2.7、频率响应：0.5Hz～300Hz。
2.8、标准灵敏度：10mm/mV, 误差：不超过±5%。
2.9、时间常数：≥3.2s。
2.10、滤波器：具备低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波。
3、控制系统：
3.1、液晶显示屏≥7英寸。
3.2、具备不正常状态检测功能，包括电极脱落报警、高频噪声过高报警；液晶显示器显示脱落部位。
3.3、操作模式：自动、手动，自动操作时支持实时或回顾记录。
3.4、具备心律失常检测功能，可自动延长记录。
3.5、具备波形冻结和记录功能，波形冻结、记录时间≥3min。
3.6、具备波形质量检测功能，合格后可自动开始记录。
3.7、屏幕、打印报告可标记电极噪声，热敏报告可显示脱落的具体时间段。
3.8、内置存储器可存储≥800份心电图，
3.9、可连接条码枪、读卡器。
3.10、具备系统登录加密功能，开启后可实现用户使用密码登录。
3.11、具备LAN有线网络接口和内置WIFI网络连接功能。
3.12、数据存储格式：PDF、XML。
3.13、数据传输方式：DICOM。
4、记录器：
4.1、内置热线阵打印机,可同步打印≥12道心电波形。
4.2、可在无网格纸上打印网格功能。
4.3、具备计算法18导联心电图报告打印功能。
4.4、走纸速度：10～50mm/s范围内≥4档可选。
4.5、可直连打印机，打印A4尺寸报告。
5、具备外部信号输入接口，可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号。
6、测量、分析
6.1、QTc算法：≥4种
6.2、具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持≥40种心电相关参数自动测量，至少包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。
6.3、具备18导联心电图右胸后壁导联独立分析功能。
7、外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ。
8、其它输出接口：USB、SD。
9、电击防护类型: I类CF型。
10、电源：交直流连用。AC：100～240V；DC：可充电电池，支持主机正常工作≥6h。


第13包品目13-1穿戴式动态心电记录仪
数量10台，每台技术参数如下：
一、技术参数：
（一）、数据分析工作站：
1、CPU：i5或以上性能，≥4核；内存：≥8G；SSD硬盘：≥512GB；彩色液显示器≥21英寸；打印机：黑白激光打印机。
2、 具备心电数据智能分析功能，可自动标定和测量心电图的基本参数，并可自动识别≥60 种心律失常事件。
3、可标记心电异常事件。
4、具备心电图波形的显示与回放功能，支持多导联同步显示，可按时间、日期等参数定位和查看波形。
5、用户可对自动分析结果进行手动校正和编辑。
6、具备波形标注、测量工具。
7、具备起搏器分析功能，可识别起搏信号；
8、具备心率变异性分析（HRV）功能，可评估心脏自主神经功能和心血管风险。
9、具备瀑布图、散点图、直方图等特殊分析工具。
（二）、穿戴式动态心电记录仪：
1、心电导联： ≥3导联，至少包括I导联、II导联及V5导联；
▲2、记录仪重量：≤5g。
3、最长监测时长：≥72h。
4、系统噪声：≤50μV。
5、频率响应： 0.05Hz～40Hz正弦信号@±3dB。
6、可检测、显示电压2mV～200mV、时间0.1ms～2.0ms、最短上升时间≤100μs的起搏脉冲。
7、无需充电，由传感器供电。
8、计时准确性：24h内误差≤30s。
9、耐极化电压：不少于±300mV。
10、输入阻抗： ≥10MΩ。
11、共模抑制： ≥60dB。
12、增益误差：不超过±10%；稳定性：24h，波动≤3%。
13、道间干扰（三通道）≤0.2mV。
14、最小监测信号：≤50μV@10Hz正弦信号。
15、时间轴对齐：不超过±20ms或不超过±0.5mm@同一频率响应限值。
16、有线传输：USB 数据传输。
17、无线传输：实时监测及片段记录实时传输。
二、主要配置（共配置）：
1、穿戴式动态心电记录仪：10台。
2、数据分析工作站（含动态心电分析软件）：1套。
3、穿戴式心电传感器：10片。



第13包品目13-2体外除颤监护仪
数量4台，技术参数如下：
一、技术参数：
1、主机整体要求：
1.1、可急救车车载使用（提供使用说明书或第三方证明资料）。
1.2、防尘防水等级：IP44。
1.3、交直流两用。
1.4、整机重量：≤7kg（含手柄、电池、打印纸）。
1.5、工作环境温度： 5～50℃。
1.6、彩色液晶显示屏：≥7英寸。
1.7、电池：
1.7.1、具备电量提示功能。
1.7.2、可实现最大能量放电≥100次；当出现“电量过低”提示后，可进行最大能量放电次数≥10次。
1.7.3、0电量充电至90%所需时间≤4h。
2、除颤：
▲2.1、除颤模式：手动除颤、半自动除颤（AED）、同步电复律。
2.2、除颤波形：双相波。
▲2.3最大除颤能量≤270J；能量级别≥17级可调
2.4、充电至最大能量的时间≤7s。
2.5、同步除颤：屏幕可显示同步信息，屏幕及打印报告均有放电位置标记。
2.6、适配患者阻抗范围：15～300Ω。
▲2.7、除颤手柄：成人儿童一体式手柄，可通过手柄控制能量选择、充电、放电和打印。
2.8、打印报告包含电击次数、选中除颤能量、释放能量、病人阻抗值、波形平均电流及同步除颤标记等内容。
3、起搏:
3.1、起搏模式：按需起搏，固定起搏。
3.2、脉冲波形：矩形；脉宽：40ms±10%
3.3、输出电流调节范围：10～140mA；
3.4、起搏频率：30～180ppm;
▲3.5、起搏治疗时，可在不停止起搏电流输出的情况下观察患者自主心率。
4、心肺复苏辅助功能：
4.1、CPR反馈电极片连接到设备时，反馈功能自动启动，屏幕可实时显示按压深度、按压频率、CPR深度条状图、CPR持续时间和中断时间等。
4.2、具备胸外按压频率节拍器和中文语音提示功能。
4.3、配备中文版心肺复苏管理软件。
5、监护：
5.1、心电监护:
5.1.1、数据获取：心电电缆（≥3导）、多功能电极、除颤手柄。
5.1.2、心电扫描速度调节范围：12.5mm/s～50mm/s；扫描速度≥3档可选。
5.1.3、心率监测范围：20～300bpm。
5.1.4、心率报警限值可自行设定。
5.2、无创血压：
5.2.1、测量模式：手动模式、自动模式、紧急模式
5.2.2、自动测量间隔：最低≤3min、最长≥120min；测量间隔≥10档可选
5.2.3、成人压力测量范围：收缩压，40～260mmHg；舒张压，10～200mmHg；平均压：20～220mmHg；
5.2.4、儿童压力测量范围：收缩压，40～240mmHg；舒张压，10～180mmHg；平均压：20～200mmHg。
5.3、血氧饱和度：
5.3.1、可用于成人及儿童患者血氧饱和度监测。
5.3.2、血氧饱和度测量范围：0%～100%，分辨率≤1%；
5.3.3、脉率范围：25～240bpm。
6、打印：
6.1、内置热敏打印机，打印纸宽≥80mm。
6.2、输出模式：手动或自动。
6.3、打印速度：25mm/s、50mm/s，具有延迟打印功能。
6.4、打印注释：包括时间、日期、导联、心电增益、心电频率响应、心率、除颤和起搏参数、治疗总结事件等信息。
7、数据储存和传输:
7.1、内置存储容量≥2GB；事件储存数量≥1000个或急救病例≥100个，记录内容包括事件信息、CPR数据及生理参数波形。
[bookmark: OLE_LINK29]7.2、具有快照功能，可记录事件发生前≥6s及发生后≥12s的全部数据，可自动启动或手动启动。
7.3、数据传输：可支持USB、WiFi等方式导出患者数据;
8、自检功能:
8.1、具备开机自检、手动放电自检等功能，可进行≥30J充放电检测。
8.2、手动自检成功后，自动打印自检报告；


第14包品目14-1脑电测量系统
数量1台，技术参数如下：
一、技术参数：
1、脑电采集放大器:
▲1.1、通道数：≥32导，其中多功能双极通道≥4对、心电专用通道≥3个、直流通道≥4个、地线通道≥2个、参考通道≥2个、血氧通道≥1个、事件标记通道≥1个
1.2、放大器与主机传输方式：网线或无线。
1.3、输入阻抗：≥150M
1.4、共模抑制比：≥120dB
1.5、噪音：≤1.0V pk-pk
1.6、采样率：最低≤256Hz，最高≥16384Hz，采样率≥5档可选（提供第三方检测报告证明） 
1.7、灵敏度：最低≤1μV/mm，最高≥500μV/mm，灵敏度≥15档可选。
1.8、高频滤波截止频率：最低≤10Hz，最高≥5000Hz，截止频率≥25档可选。
[bookmark: OLE_LINK30]1.9、低频截止频率：最低≤0.01Hz，最高≥530Hz，截止频率≥25档可选。
1.10、陷波滤波器：开关、50/60Hz
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]1.11、扫描速度：最低≤0.5mm/s，最高≥240mm/s，扫描速度≥25档可选；或最低≤0.5秒/屏，最高≥100秒/屏，扫描速度≥10档可选。
1.12、具备数据自动上传功能，放大器断开后，数据可继续存储在放大器中，恢复连接后，放大器内部数据可自动上传到软件中。
2、闪光刺激器
2.1、光源：LED，光功率：≤20mW
2.2、最大照度：≥1500lx
2.3、刺激频率设置范围：1～60Hz。
3、视频系统： 
3.1、摄像头：网络高清摄像头，最高分辨率≥1920×1080。
3.2、可实现全景和局部放大的双视频监测，双视频均为独立窗口显示。
3.3、旋转范围：≥360°。
[bookmark: OLE_LINK45]4、一体式数据采集分析工作站：
4.1、CPU：≥4核；内存：≥8G；固态硬盘：≥1T；彩色液晶显示器：≥21英寸，分辨率≥1920×1080；打印机：黑白激光打印机。
4.2、具备正版操作系统和中文办公软件，中文操作界面
4.3、具有阻抗实时监测功能，可对病人阻抗进行实时监测和记录，阻抗过高时系统自动标记并报警
4.4、具备事件列表，可对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置。
4.5、具备屏幕拷贝、趋势图拷贝、区域拷贝功能，可将拷贝的内容换到其他文档内。
4.6、具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量功能。
4.7、脑电自动测量功能：
▲4.7.1、可框选任意一通道或多通道的脑电，自动测量各波形的波幅和频率。
4.7.2、可将波幅数值直接导出至txt或excel文档。
▲4.8、可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、血氧、脉率等数值，可设置数值提示的上下限范围。 
4.9、回放速度≥5挡可调。
4.10、脑电地形图：
▲4.10.1、具备绝对/相对功率地形图及幅度地形图，可显示为图谱模式、等位线模式和数值模式。
4.10.2、图谱模式下颜色图谱≥10种可选。
4.11、具备一键锁屏功能。
4.12、可一键生成报告，报告模板可编辑。
4,13、软件系统终身免费升级。
[bookmark: OLE_LINK92]二、主要配置：
1、32导放大器： 1套
2、全景高清摄像头： 2套
3、闪光刺激器：1套。
4、一体式数据采集分析工作站：1台(含脑电采集回放软件、脑电视频同步软件)
5、事件标记按钮：1套。
6、电极帽：2套。
7、台车：1辆。
8、高压氧舱电极线延长接头：2个。


2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
[bookmark: OLE_LINK165]2.2投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
[bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK167]2.3投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
[bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK169]2.4投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
2.5投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务（详见各包技术参数的相关要求）。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.4工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.5培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求
无
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