品目1-1 单细胞原位空间组学表型分析系统
1、 主要技术参数：
1.检测原理及系统
[bookmark: OLE_LINK13]1.1检测原理：基于微流控的全自动染色系统及光学显微镜的自动扫描成像一体化方案，实现单细胞水平的组织原位生物信息识别，所有荧光染色和扫描过程均实现无人值守的自动化机载操作。
1.2支持一机两用：具有超多靶标（≥100靶标）的单细胞空间蛋白组检测和高通量多光谱（≥7色）扫描成像两种模式。
1.3封闭系统设计：实验过程中始终保证样品在同一个封闭式染色扫描样品仓内运行。
1.4检测系统：染色成像所需设备、配套试剂及分析软件均完全兼容。
2.检测能力
2.1检测靶标数目：单一切片≥100种蛋白标志物；厂家可提供目录抗体≥150种。
2.2自动全景成像：支持对组织样本区域的自动识别和自动扫描全景成像，无需通过预先HE染色或免疫荧光作为参照来手动选择感兴趣区域。
2.3 检测面积：支持自动全片扫描功能和感兴趣区域圈选两种模式；超多靶标样本可成像面积≥30×15mm2；明场、荧光或多光谱扫描可成像面积≥25×50 mm2。支持单切片成像区域内多个样本同时检测，支持单切片内≥100个1mm2 芯点的TMA组织芯片样本检测。
2.4成像速度：20x物镜下，15x15 mm2大小组织的一轮4荧光通道自动染色及成像≤60分钟；7色复染样本的多光谱荧光拍摄≤20分钟/张。
2.5检测通量：对于超多靶标检测，可满足≥50靶标/样本，且每次实验可同时检测≥2张玻片，每周检测样本数量≥10张载玻片；对于7色（含）以内复染样本，每次同时检测≥4张载玻片，每周检测通量≥100张。
2.6成像结果需满足单细胞空间分析需求，像素分辨率≤0.25um。
▲2.7数据分析：每张切片全景扫描成像数据大小≤20GB（样本≥50个蛋白标志物，且检测面积≥15x15mm2），数据处理和分析在本地工作站完成。
3.适用样本
▲3.1适用样本类型：兼容多种样本类型，包括人和小鼠新鲜冷冻切片（FF）、石蜡包埋切片（FFPE）、组织芯片等样本类型。
3.2样本规格：标准病理玻片（26x75mm2），无需特制专用载玻片。
▲3.3 配备两种类型的样本适配器：配备1-4片通量标准载玻片适配器和2片式标准载玻片自动循环染色适配器。
3.4检测过程对样本无损害，可以重复上机检测。
4.实验自动化
▲4.1 抗体孵育流程：所有抗体一步法孵育，无需对抗体标记顺序进行优化。
4.2 配备液压系统：支持≥3种实验缓冲液的自动吸取，自动化废液回收。
4.3 上样系统：配备机械臂和电动升降采样针，支持最高≥100种荧光检测试剂的自动化上样。
4.4 缓冲液重量测量系统：支持实验前自动化测量缓冲液重量。
4.5 自动化检测：无需第三方设备支持，可独立实现多轮荧光“染色-成像”循环的无人值守自动化染色和扫描成像。
▲4.6自动扣除自发荧光：检测结束后自动生成扣除自发荧光的全景组织图片，
4.7循环染色实验采用非光漂白或光淬灭的荧光去除方式。
4.8过曝保护：支持成像过程中自动调节曝光时间，以防止图像曝光过度。
5.光学显微成像系统
5.1 原位信息来源：通过光学显微成像直接获取样本原位信息。
5.2 成像模式：具备明场、荧光和多光谱多种扫描方式，包括7色荧光快速多光谱扫描。
5.3光源配置：
（1）明场光源：LED光源，透射明场成像；
（2）荧光光源：长寿命6波段固态LED光源，落射式荧光成像，支持DAPI、FITC、CY3、TexRed、CY5、CY7等通道荧光染料的有效激发，寿命≥20000小时。
[bookmark: OLE_LINK14]5.4液晶可调谐滤光器（LCTF）：配备光谱型sCMOS相机和电控液晶可调谐滤光器，波长发射范围440-780nm，支持≥7种荧光基团在同一样本中的标记和成像，通过光谱拆分及自发荧光去除得到每种荧光基团的准确图像信号。
5.5配置滤色块转轮：电动转轮≥8位，装载≥7组荧光滤色块，满足发射光波长在440-780nm范围内的荧光基团成像需求。 荧光滤片包括DAPI/570/690、480/620/780、520、Sample AF、HSO、FITC/Cy5、DAPI/Atto550/Cy7。
5.6 物镜：自动化物镜转轮设计，配置不少于4个物镜，包括4x，10x，20x（STD）和20x（LWD）物镜各一个，可通过光学变倍技术实现最高40X物镜端放大倍率。
6.软件配置及功能
6.1 显微镜和流控系统操作软件：支持一次实验运行不同样本，并设定不同实验Panel方案。
6.2 图像浏览软件：支持快速光谱成像结果的一键全景光谱拆分预览；支持荧光一键反转成明场病理视图。
6.3 TMA识别功能：支持不同直径大小、芯点数目的组织芯片全自动扫描，兼容明场、荧光染色样本；自动输出独立芯点的完整数据，并进行后续高通量分析。
▲6.4 具备智能细胞分割功能，实现组织原位的准确单细胞分割。
6.5 专业空间表型分析软件：可自动分割和定量组织结构；识别细胞，区分细胞核、细胞浆、核细胞膜，基于图像学习自动进行细胞表型分析；支持细胞空间互作关系的分析，包括细胞邻域、细胞间距离等。同时支持全片批量分析以及ROIs分析方式。
6.6 兼容第三方免费图像单细胞空间分析软件，支持不限电脑台数免费安装。
7.技术服务及试剂支持
7.1 提供不少于10张切片的培训试剂一套，包括基础试剂及不少于6个抗体试剂；
7.2 试剂支持：提供可检测50张切片的60个免疫相关抗体及配套基础试剂，用于设备使用期间教学培训。
7.3 提供7色荧光染料试剂盒2套，用于不同样本稳定性测试和方法学验证，实验室检测流程方法学建立。
7.4 提供偶联试剂盒1套，作为自建抗体库的方法学建立。
7.5 提供全程技术指导服务，包括仪器安装调试、操作培训及数据分析方法学建立等支持，协助实验者掌握平台使用方法。
7.6 整机质保期5年，质保期内免费提供所有零部件更换及维修服务。
2、 配置要求
1 自动化微流控染色组件（含循环染色适配器） 1套。
2 标准载玻片适配器1套。
3 显微成像系统1套。
4 专用处理工作站1套。
5 配套独立图像采集控制软件1套、图像数据分析软件1套。
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