采购需求

1、 采购标的
	包号
	包名称
	标的名称
	分包预算金额（万元）
	数量
（台/套）
	单价最高限价（万元）
	是否为核心产品

	01
	高流量呼吸湿化治疗仪、便携式牙科治疗机
	高流量呼吸湿化治疗仪
	4.35
	1
	4
	是

	
	
	便携式牙科治疗机
	
	1
	0.35
	否

	03
	全自动玻片处理系统
	全自动玻片处理系统
	5.80
	1
	5.80
	单一产品采购包

	06
	手术动力系统、牙科微动力系统
	手术动力系统1
	74.5
	4
	15.00
	是

	
	
	手术动力系统2
	
	5
	2.90
	否

	08
	树脂3D打印机
	树脂3D打印机
	30.00
	1
	30.00
	单一产品采购包


二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：自合同签订之日起30日内交货并完成安装、调试。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
（四）售后服务
★1.质量保证期（保修期）及服务要求：
★1.1整机质保3年。保证8年配件供应，提供主要配件价格清单。（如技术要求中规定的质保年限大于3年 则以技术要求中规定的质保年限为准），投标人须提供原厂或代理商售后服务承诺函并加盖公章。
★1.2售后服务应符合以下要求；①每季度巡检1次，进行全面检修，并提供检修检测记录。②负责医院使用、维修人员培训工作。提供中文使用、维修手册。③提供一次免费移机及移机后安装调试服务。④接到设备报修电话，24小时内技术人员到场维修。维修周期超过72小时，须提供备用机（件）。⑤如包内技术要求中有其它需求的，按包内要求执行。
★1.3依据医院需求，配合完成设备管理工作。需计量检验，质量检验等强检设备，安装使用前需要到指定部门进行检验并取得证书。首次检验费用由供应商承担。
★1.4采购标的的设计使用年限不得低于六年。 
（五）采购标的物验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（六）保险：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“2026医用设备购置项目（第一批）”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。
★2.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。
2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
（二）具体要求
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]01包：	
标的名称1：高流量呼吸湿化治疗仪
1.露点温度：29-37℃可调。
2.流量范围：2-80L/min可调。
3.氧浓度：21-100%可调，可实现60L/min高流速的情况下气体温度达到37℃，同时氧浓度可设置为100%。
4.具备显示屏，可显示温湿度、氧浓度、报警信息等参数。
5.具备温湿度控制功能。
6.具备温湿度检测、氧浓度检测、报警功能。
7.具备管路加热功能。
8.管路消毒方式：高温消毒。
9.治疗头方式：面罩、鼻塞、气切等。
10.工作电压：AC 220V,50HZ。
11.配置要求：主机1、台车1、输液架1。
标的名称2：便携式牙科治疗机
1.气额定流量:≥60L/min@4Bar。
2.储气罐容积:≥5L。
3.净水瓶容积:≥1L。
4.净重:≤25kg。
5.噪音值:≤55dB(A)。
6.内嵌式静音无油空压机提供动力气源。
7.罐体内涂层处理技术，防锈防菌。
8.配备三用喷枪、高低速手机管线、净水瓶、脚踏板。
9.配置要求：主机1套、小推车1个、储水瓶1个、高速管线1条、低速马达管线1条、三用枪1套、脚踏1个。
03包：
标的名称：全自动玻片处理系统
1.样本片放入样本槽后，可设定或用户自定义运行参数（包括时间、温度、步骤），自动完成样本的预处理（包括烤片、脱蜡、煮片、消化、脱水）及变性/杂交、杂交后的洗涤过程，实现FISH实验流程的自动化和标准化。
2.适用于细胞学样本（如尿液、宫颈脱落细胞、冲洗液、羊水等）、组织学样本（如穿刺、大体石蜡包埋样本、胎儿组织等）和血液样本（如外周血、骨髓样本等）。
3.具备自动预热功能。
4.具备高精度温、湿度控制技术。
5.温度与湿度不受玻片数量影响。
6.温控范围：室温+5℃-100℃。
7.温度设置范围：35-99℃。
8.最大样本量：≥12片。
9.温控精度：≤1℃。升温时间≤2分钟，降温时间≤6分钟。
10.自动化：除加探针盖片复染外其余全部自动化完成。	
11.实验过程能够实时显示。
12.配置要求：主机1套



06包：
标的名称1：手术动力系统1
1.用途：用于无菌拔牙、去骨增隙、正颌手术、种植牙。
2.供水方式：双供水方式可切换（生理盐水+蒸馏水）。
3.使用方式：插电即用，不需接水气管。
4.马达：直流无刷电机，含内喷水装置、高光LED灯（色温5000-5500K）。
5.操作控制：无级变速脚踏控制及切换子菜单程序（各模块带有子菜单）。
6.操控面板：≥7英寸TFT液晶触控显示屏+触控程序设置调节系统。
7.界面控制：液晶触控显示屏可调节转速、扭力、灯光、水量大小等。 
8.转速范围：100-40000转/min可调。
9.扭力：≥2.5N.cm。
▲10.操作系统：具备电动骨刀、外科拔牙、电动高速、电动低速、种植牙等功能。
11.电工骨刀：往复锯，摆动锯，矢状锯等可进行各类型外科手术。	
12.马达管线可拆卸、可消毒灭菌。
13.配置要求：
13.1主机1套；
13.2水箱1套；
13.3马达管线1条 ；
13.4 1：5手机2支；
13.5 40:1手机4支；
13.6 1: 4.2手机（迷你头）3支；
13.7往复锯1套；
13.8摆动锯1套；
13.9矢状锯1套；
13.10小推车1个。
标的名称2：手术动力系统2
1.供水方式：自供水+外接生理盐水冷却（无菌冷却）。
2.转速范围：100-40000转/分钟。
3.马达参数：扭矩≥2.5N.cm，抖动≤0.02mm，噪音≤45dB。
4.工作温升：≤8℃。
5.插电即用：无需外接水气管线，故障自诊+保护系统。
6.电源：AC220V ，50Hz。
7.马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置。
8.光源：高光LED灯，色温：5000-5500K。
9.冷却系统：内置风冷系统。
10.多功能脚踏：程序切换、正/反转、水开关控制、无级变速控制。
11.操控面板：≥7英寸TFT液晶触控显示屏+触控程序设置调节系统。
12.功能模式包含：1:5、1:1、1:4.2。
13.消毒方式：马达可承受135℃高温高压灭菌。
14.配置要求：
14.1主机1套；
14.2水箱1套；
14.3马达管线1条；
14.4 1: 4.2手机（迷你头）3支；
14.5 小推车1台。
08包：树脂3D打印机
▲1.屏幕分辨率：≥3840*2400。
2.光源类型：405nm UV光学模组。
3.打印尺寸：≥190*120*180mm（标准平台），70*70*180mm（小平台）。
4.最高打印速度：≥100mm/h（与切片层厚及打印材料有关）。
▲5.打印精度：≤±35μm。
6.操作方式：≥5英寸触摸屏。
7.运动模组：丝杆电机+双直线导轨。
8.打印平台：一键锁扣快拆式安装，并采用陶瓷贴面结构。
▲9.光功率控制：打印过程光源系统自适应匹配原厂材料参数包。
10.LCD屏幕设计：模块化设计，高强度钢化膜防硬力冲击设计+防渗漏边缘保护
11.文件传输：U盘、Wi-Fi、以太网等。
12.USB接口：3.0。
13.打印仓：打印仓内附带高精度温湿度传感器并附带恒温加热系统、异味吸附功能。
▲14.云平台BI分析：云端掌控设备状态并可提供年周期性订单的打印产品耗材消耗数据。
15.后处理设备：可匹配内置耗材后处理参数的铲件清洗一体机及光固化设备后处理设备
16.切片软件：支持不同种类齿科模型“一键打印”及远程传输功能，并附带齿科设计软件模块（口扫数据编辑、托槽粘接导板、保持器等设计），设计-打印一键互联
17.软件及固件更新：支持互联网在线及线下更新。
▲18.可用耗材：支持第三方材料打印。
19.配置要求：
19.1打印设备1台；
19.2固化箱1台；
19.3清洗机1台；
19.4模型打印液1瓶；
19.5导板打印液1瓶；
19.6工具盒1个。


（三）特别说明：
[bookmark: _GoBack]1.对于技术规格中标注“★”号（如有）的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。
3.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中标注“★”“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料（如有）外，其余“★”“▲”号的技术指标可提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或检验/检测报告或实验图谱或实物图片或软件功能界面截图等。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予认可，并可认为该技术应答不符合招标文件要求，由此产生的风险由投标人承担。
4.对于采购需求“三、技术要求”中“（二）具体要求”所列的技术指标，如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但投标人不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，投标人对该项指标的响应为“负偏离”。
