采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	骨科电钻1
	30
	套
	否

	
	1-2
	骨科电钻2
	30
	套
	否

	
	1-3
	骨科电锯
	30
	套
	否

	
	1-4
	骨科小摆锯
	25
	套
	否

	
	1-5
	骨科往复锯
	5
	套
	否

	
	1-6
	手术器械1
	1
	批
	是

	
	1-7
	手术器械2
	1
	批
	是

	
	1-8
	手术器械8
	1
	批
	否

	
	1-9
	手术器械3
	1
	批
	是

	
	1-10
	手术器械9
	1
	批
	否

	
	1-11
	气动吸脂仪
	1
	台
	否

	
	1-12
	手术器械4
	1
	批
	是

	
	1-13
	手术动力系统
	1
	套
	否

	
	1-14
	手术器械5
	1
	批
	是

	
	1-15
	手术器械6
	1
	批
	是

	
	1-16
	手术器械7
	1
	批
	是

	
	1-17
	电动骨钻
	3
	套
	是

	2
	2-1
	体外冲击波治疗仪1
	1
	台
	否

	
	2-2
	体外冲击波治疗仪2
	1
	台
	否

	
	2-3
	医用离心机
	3
	台
	否

	
	2-4
	冷冻离心机
	3
	台
	否

	
	2-5
	阴道微生态检测系统
	2
	套
	否

	
	2-6
	全自动电泳仪
	1
	台
	是

	
	2-7
	玻片打号机
	1
	台
	否

	
	2-8
	荧光定量PCR仪
	1
	台
	否

	
	2-9
	自动融浆机
	1
	台
	否

	
	2-10
	医用冷藏箱
	2
	台
	否

	
	2-11
	手术头灯
	5
	台
	是

	
	2-12
	超声骨动力系统
	1
	套
	否

	
	2-13
	神经血管红外线治疗仪
	1
	台
	否

	
	2-14
	正置显微镜
	1
	台
	否

	
	2-15
	靶控泵
	4
	台
	否

	
	2-16
	输血输液加温仪
	4
	台
	否

	
	2-17
	电动监护病床
	3
	套
	否

	
	2-18
	输注工作站1
	3
	套
	否

	
	2-19
	红外线治疗仪
	4
	台
	否

	
	2-20
	输液泵
	6
	套
	否

	
	2-21
	注射泵
	4
	套
	否

	
	2-22
	肠内营养泵1
	4
	套
	否

	
	2-23
	肠内营养泵2
	2
	套
	否

	
	2-24
	肠内营养泵3
	2
	套
	否

	
	2-25
	心肺复苏机
	1
	台
	否

	
	2-26
	医用内窥镜冷光源机
	2
	台
	否

	
	2-27
	经皮氧分压监测仪
	1
	台
	是

	
	2-28
	手术无影灯
	1
	台
	否

	
	2-29
	医用内窥镜图像处理器
	3
	套
	否

	
	2-30
	控温毯
	2
	套
	否

	
	2-31
	高频电刀
	1
	套
	否

	
	2-32
	电子血压计1
	1
	台
	否

	
	2-33
	电子血压计2
	11
	台
	否

	
	2-34
	防褥疮垫
	10
	套
	否

	
	2-35
	过床易
	7
	套
	否

	
	2-36
	输注工作站2
	2
	套
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
无
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：合同签订后60日内。
2、交付地点：首都医科大学附属北京积水潭医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、合同签字盖章，且采购人收到中标人提供的正式发票并审核无误后，采购人将根据财政资金拨付情况向中标人履行付款义务。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，采购人不够成逾期付款或其他违约。
2、双方签订合同后，中标人需要向采购人提供相当于合同总金额10%的履约保证金，以非现金形式提交，形式不限，建议以保函形式提交。具体开具起始日期，以银行书面保函为准，不作为采购人付款条件。
（1）中标人具有所供货物生产厂家或国内总代理商质量保证承诺书的，需向采购人提供有效期1年的履约保函。
（2）中标人所供货物无生产厂家或国内总代理商质量保证承诺书的，需向采购人提供有效期满足合同约定的质保期限时长的履约保函。

（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
第1包：
品目1-1骨科电钻1：整体不少于5年。
品目1-2骨科电钻2：整体不少于5年。
品目1-3骨科电锯：整体不少于5年。
品目1-4骨科小摆锯：整体不少于5年。
品目1-5骨科往复锯：整体不少于5年。
品目1-6手术器械1：整体不少于5年。
品目1-7手术器械2：整体不少于3年。
品目1-8手术器械8：整体不少于3年，除外断钉取出包及1mm椎板咬骨钳保修不少于1年。
品目1-9手术器械3：整体不少于1年。
品目1-10手术器械9：整体不少于3年。
品目1-11气动吸脂仪：主机、脚踏开关及振动手柄不少于5年。
品目1-12手术器械4：整体不少于3年。
品目1-13手术动力系统：整体不少于5年。
品目1-14手术器械5：整体不少于3年。除外刃宽1mmm椎板咬骨钳保修不少于1年。
品目1-15手术器械6：整体不少于3年。
品目1-16手术器械7：内窥镜不少于5年，器械不少于3个月。
品目1-17电动骨钻：整机不少于5年。
第2包：
品目2-1体外冲击波治疗仪1：整体不少于1年。
品目2-2体外冲击波治疗仪2：整体不少于5年，除外手柄不少于100万次使用。
品目2-3医用离心机：整体不少于5年。
品目2-4冷冻离心机：整体不少于5年，除外提篮保修不少于1年。
品目2-5阴道微生态检测系统：整体不少于5年。
品目2-6全自动电泳仪：整体不少于10年。
品目2-7玻片打号机：整体不少于5年。
品目2-8荧光定量PCR仪：整体不少于5年。
品目2-9自动融浆机：整体不少于5年。
品目2-10医用冷藏箱：整体不少于5年。
品目2-11手术头灯：整体不少于5年。
品目2-12超声骨动力系统：整体不少于5年，除外手机不少于12个月，刀头与管路无保修。
品目2-13神经血管红外线治疗仪：整体不少于5年。
品目2-14正置显微镜：整体不少于5年。
品目2-15靶控泵：整体不少于5年，除外电池保修不少于2年。
品目2-16输血输液加温仪：整体不少于5年。
品目2-17电动监护病床：整体不少于8年。
品目2-18输注工作站1：整机保修期不少于5年，除电池保修不少于1年。
品目2-19红外线治疗仪：整体不少于5年。
品目2-20输液泵：整机不少于5年，除外电池不少于6个月。
品目2-21注射泵：整机不少于5年，除外电池不少于6个月。
品目2-22肠内营养泵1：整机不少于5年，除外加热器不少于2年。
品目2-23肠内营养泵2：整机不少于5年，除外加热器不少于2年。
品目2-24肠内营养泵3：整机不少于5年，除外加热器不少于2年。
品目2-25心肺复苏机：整体不少于5年。
品目2-26医用内窥镜冷光源机：整体不少于1年。
品目2-27经皮氧分压监测仪：整体不少于5年。
品目2-28手术无影灯：整体不少于5年。
品目2-29医用内窥镜图像处理器：整体不少于5年。
品目2-30控温毯：整体不少于5年。
品目2-31高频电刀：整体不少于5年。
品目2-32电子血压计1：整体不少于5年。
品目2-33电子血压计2：整体不少于5年，除外适配器和袖带保修不少于3个月。
品目2-34防褥疮垫：整体不少于5年。
品目2-35过床易：整体不少于5年。
品目2-36输注工作站2：整机不少于5年，除外线缆不少于6个月、电池不少于2年。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京积水潭医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
★5、投根据《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》(财库(2025)19)号的规定，如投标人所投产品为欧盟进口的医疗器械(根据产品进口报关单上的原产国确定)视为无效投标。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
第1包 品目1-1	骨科电钻1
一、技术参数：
▲1、可整机高温高压消毒（≥134℃）。
2、电机最大输出功率：≥100W。
3、转速调节范围：0～1200rpm。
▲4、最大扭矩：≥2.8N·m。
5、钻夹头有效夹持：0.1mm～8.0mm。
6、急停时间：≤0.1s。
7、使用免消毒电池，容量≥1800mAh。
8、主机外壳：铝合金。
9、噪音：≤40dB（A）。
10、最大温升：≤25℃。
11、生厂商通过ISO13485认证并提供证书复印件。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1个。
2、电池 ：2组。
3、充电器：1个。
4、消毒通道：1个。
5、钻夹头钥匙：1个。
6、麻花钻头：6个


品目1-2	骨科电钻2
一、技术参数：
▲1、可整机高温高压消毒（≥134℃）。
2、最大转速：≥650rpm。
▲3、最大扭矩：≥5.0N·m。
4、使用免消毒环保电池，容量≥1800mAh。
5、主机外壳：铝合金。
6、钻夹头夹持口径：0.1mm～8.0mm。
7、噪声：≤75dB（A）。
8、最大温升：≤25℃。
9、可通过克氏针最大直径：4.0mm±0.2mm。
10、生厂商通过ISO13485认证并提供证书复印件。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1个。
2、电池：2组。
3、充电器：1个。
4、消毒通道：1个。
5、钻夹头钥匙：1个。


品目1-3	骨科电锯
一、技术参数：
▲1、可整机高温高压消毒（≥134℃）。
2、电机最大输出功率：≥90W。
▲3、最大锯频：≥15000次／分。
4、使用免消毒电池，电池容量≥1800mAh。
5、主机外壳：铝合金。
6、噪声：≤75dB（A）。
7、最大温升：≤25℃。
8、生厂商通过ISO13485认证并提供证书复印件。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1个。
2、电池：2组。
3、充电器：1个。
4、消毒通道：1个。
5、配套锯片：5个。


品目1-4	骨科小摆锯
一、技术参数：
▲1、可整机高温高压消毒（≥134℃）。
▲2、最大锯频：≥15000次／分。
3、使用免消毒电池，电池容量≥1800mAh。
4、主机外壳：铝合金。
5、噪声：≤40dB（A）。
6、最大温升：≤25℃。
7、锯片材质：医用不锈钢；
8、生厂商通过ISO13485认证并提供证书复印件。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1个。
2、电池：2组。
3、充电器：1个。
4、消毒通道：1个。
5、配套锯片：5个。


品目1-5	骨科往复锯
一、技术参数：
▲1、可整机高温高压消毒（≥134℃）。
▲2、最大锯频：≥15000次／分。
3、使用免消毒电池，电池容量≥1800mAh。
4、主机外壳：铝合金。
5、噪声：≤75dB（A）。
6、最大温升：≤25℃。
7、锯片材质：医用不锈钢；
8、生厂商通过ISO13485认证并提供证书复印件。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1个。
2、电池：2组。
3、充电器：1个。
4、消毒通道：1个。
5、配套锯片：5个。



品目1-6	手术器械1
一、技术参数：
1、空心钻
1.1、可用于关节镜下手术。
1.2、材质：不锈钢。
1.3、直径：4.5mm±0.2mm。
1.4、长度：175mm±5mm。
1.5、数量：1个。
2、空心钻：
2.1、可用于关节镜下手术。
2.2、材质：不锈钢。
2.3、直径：4.0mm±0.2mm。
2.4、长度：175mm±5mm。
2.5、数量：1个。
3、空心钻：
3.1、可用于关节镜下手术。
3.2、材质：不锈钢。
3.3、直径：5.0mm±0.2mm。
3.4、长度：175mm±5mm。
3.5、数量：1个。
4、导向器：
4.1、可用于肘关节镜下手术。
4.2、材质：不锈钢。
4.3、直径：5.0mm±0.2mm。
4.4、长度：75mm±2mm。
4.5、数量：1个。
5、髓腔扩大钻：
5.1、可用于尺骨及肱骨的扩髓。
5.2、直径：4.5mm±0.2mm；
5.3、可手持使用。
5.4、数量：1个。
6、髓腔扩大钻：
6.1、可用于尺骨及肱骨的扩髓。
6.2、直径：5.0mm±0.2mm。
6.3、可手持使用。
6.4、数量：1个。
7、瞄准器：
7.1、用于肱骨定位使用。
7.2、直径：4.5mm±0.2mm。 
7.3、数量：1个。
8、导向器：
8.1、可镜下使用。
8.2、材质：不锈钢。
8.3、直径：4.5mm±0.2mm。
8.4、导向可调节。
8.5、数量：1个。
9、肱骨钻： 
9.1、可镜下使用.
9.2、材质：不锈钢。
9.3、直径：2.0mm±0.2mm。
9.4、长度：95mm±2mm。
9.5、数量：1个。
10、肱骨钻：
10.1、可镜下使用.
10.2、材质：不锈钢。
10.3、直径：3.5mm±0.2mm。
10.4、长度：95mm±2mm。
10.5、数量：1个。
11、肱骨钻：
11.1、可镜下使用.
11.2、材质：不锈钢。
11.3、直径：4.0mm±0.2mm。
11.4、长度：95mm±2mm。
11.5、数量：1个。
12、测量器：
12.1、可测量肌腱的直径及长度。
12.2、直径测量范围：3.0mm～6.0mm，最小分度值：≤0.5mm。
12.3、长度测量范围：150mm～200mm，最小分度值：≤0.5mm。
12.4、数量：1个。
13、导钻： 
13.1、可用于肘关节手术。
13.2、直径：3.5mm±0.2mm。
13.3、数量：1个
14、钻孔瞄准器： 
14.1、可用于肘关节手术。
14.2、可双侧定位。
14.3、角度：55°±2°。
14.4、数量：1个。
15、导向器：
15.1、偏侧导向器，可用于肘关节手术。
15.2、角度：55°±2°。
15.3、数量：1个。
16、闭孔器：
16.1、可镜下使用。
16.2、材质：不锈钢。
16.3、直径：3.5mm±0.2mm。
16.4、数量：1个。
17、导向器： 
17.1、可用于肘关节手术。
17.2、直径：3.5mm±0.2mm。
17.3、数量：1个。
18、导向器
18.1、偏侧导向器，可用于肘关节手术
18.2、直径：7.0mm±1mm。
18.3、数量：1个。
19、大号刮匙：
19.1、可用于肘关节手术。
19.2、2#大凹锐口。
19.3、角度：45°±2°。
19.4、长度：17cm±2cm。
19.5、数量：1个。
20、中号刮匙： 
20.1、可用于肘关节手术。
20.2、3-0#中凹锐口。
20.3、角度：45°±2°。
20.4、长度：17cm±2cm。 
20.5、数量：1个。
21、小号刮匙：
21.1、可用于肘关节手术。
21.2、4#小凹锐口。
21.3、角度：45°±2°。
21.4、长度：17cm±2cm。 
21.5、数量：1个
22、器械盒
22.1、用于器械固定区域收纳
22.2、材质：铝合金。
22.3、内部尺寸：≥680×300×90mm。
22.4、可高温高压消毒。
22.5、数量：1个。


品目1-7	手术器械2
一、脊柱常备18套，每套包含
1.椎板咬骨钳，数量：1把
1.1 材质：不锈钢
1.2 头宽3mm，向上130°标准款，总长:200mm±5mm
2.椎板咬骨钳，数量：1把  
2.1材质：不锈钢
2.2头宽4mm，向上130°标准款，总长:200mm±5mm
3.拉钩，数量：1把
3.1材质：不锈钢
3.2 叶片18×70mm， 总长:210mm±5mm
4.拉钩，数量：2把
4.1材质：不锈钢
4.2叶片16×80mm，总长:215mm±5mm
5.髓核钳，数量：1把
5.1材质：不锈钢
5.2 头宽2mm，直头，总长:180mm±5mm
6.髓核钳，数量：1把
6.1材质：不锈钢
6.2 头宽3mm，直头，总长:180mm±5mm
7.拉钩，数量：1把
7.1 材质：不锈钢
7.2 S型，头宽7.5mm，总长:240mm±5mm
8.骨刮匙，数量：1把
8.1材质：不锈钢
8.2 上弯15°，方形头，头宽4mm，总长:220mm±5mm
9.骨刮匙，数量：1把
9.1材质：不锈钢
9.2反向45°，头宽4mm，总长:210mm±5mm
10.骨刮匙，数量：1把
10.1材质：不锈钢
10.2角弯，头宽3.5mm，总长:210mm±5mm
11.吸引管，数量：2把
11.1材质：不锈钢
11.2弯型，外径φ4mm，总长:180mm±5mm
12.拉钩，数量：1把
12.1材质：不锈钢
12.2  单头，90° 球头，头长7mm，总长:250mm±5mm
13.拉钩，数量：1把  
13.1材质：不锈钢
13.2单头，90° 球头，头长9mm，总长:250mm±5mm
14.剥离器，数量：1把
14.1 材质：不锈钢
14.2 直型，头宽4.5mm，总长:230mm±5mm
15.剥离器，数量：1把  
15.1材质：不锈钢
15.2枪型，头宽4.5mm，总长:230mm±5mm
二、脊柱显微器械 1套，每套包含
1.显微镊，数量：1把
1.1材质：不锈钢，钻石涂层
1.2 直头，头宽0.7mm，总长:210mm±5mm
2. 显微剪，数量：1把  
2.1材质：不锈钢
2.2 枪形直头，尖，总长:210mm±5mm
3. 剥离器，数量：1把  
3.1 材质：不锈钢
3.2 双头，总长:190mm±5mm
4.剥离器，数量：1把  
4.1 材质：钛合金
4.2 半圆形，微弯，头宽2mm，总长:210mm±5mm
5.剥离器，数量：1把  
5.1材质：钛合金
5.2 枪型，叶片形，上弯，头宽1.5mm，总长:240mm±5mm
6.骨刮匙，数量：1把
6.1 材质：不锈钢
6.2 实心铝合金手柄， Z型，下弯，头宽2.3mm，总长:260mm±5mm
7.显微镊，数量：1把  
7.1材质：不锈钢
7.2枪型直头，头宽3mm，总长:220mm±5mm
8.显微镊，数量：1把  
8.1材质：不锈钢
8.2 枪型直头，环形，有齿，头宽5mm，总长:220mm±5mm
9.显微持针钳，数量：1把  
9.1材质：不锈钢，钻石涂层
9.2 枪型弯头，头宽0.5mm，带锁扣，总长:235mm±5mm
10.显微镊，数量：1把  
10.1材质：不锈钢
10.2 枪型直头，头宽1.0mm，总长：220mm±5mm
11.显微镊，数量：1把  
11.1材质：不锈钢
11.2 枪型直头，环形有齿，头宽3mm，总长：220mm±5mm
12.显微镊，数量：1把  
12.1材质：不锈钢
12.2枪型直头，环形碗状，头宽5mm，总长：220mm±5mm
三、颈前路器械包 4套，每套包含
1.牵开器，数量：2把  
1.1材质：不锈钢
1.2 牵开器，固定式单钩，总长：130mm±5mm
2. 椎板咬骨钳，数量：1把  
2.1材质：不锈钢
2.2 头宽2mm，向上130°超薄刃口，总长：200mm±5mm
3.椎板咬骨钳，数量：1把  
3.1材质：不锈钢
3.2头宽1mm，向上130°超薄刃口，总长：200mm±5mm
4. 髓核钳，数量：1把  
4.1 材质：不锈钢
4.2 指圈式，直，头宽2mm，总长：180mm±5mm
5.骨刮匙，数量：1把  
5.1材质：不锈钢
5.2 单头，头宽2mm，总长：210mm±5mm
6.骨刮匙，数量：1把
6.1材质：不锈钢
6.2 单头，角弯，头宽3mm，总长：210mm±5mm
7.骨膜剥离器，数量：2把  
7.1材质：不锈钢
7.2刃宽8mm，刃口上翘，总长：220mm±5mm
8.骨膜剥离器，数量：1把  
8.1材质：不锈钢
8.2弯，头宽25mm，总长：240mm±5mm
9.剥离器，数量：2把  
9.1 材质：不锈钢
9.2 头宽6mm，圆头，总长：180mm±5mm
10.组织剪，数量：1把；
10.1 材质：不锈钢，硬质合金镶片
10.2 弯，圆头，总长：200mm±5mm
11.小探钩，数量：1把
11.1 材质：不锈钢
11.2 直角，单头，头长3mm，总长：180mm±5mm
12.骨刮匙，数量：1把  
12.1材质：不锈钢
12.2 角弯，头宽2.0mm，总长：210mm±5mm
13.椎体牵开器，数量：1套  
13.1 材质:不锈钢
13.2 左侧（含撑开器1个，钻头导向器2个、3.0mm螺钉4个、手柄1个)，总长：240mm±5mm
14.椎体牵开器，数量：1套  
14.1材质:不锈钢
14.2 右侧（含撑开器1个，钻头导向器2个、3.0mm螺钉4个、手柄1个)，总长：240mm±5mm
15. 牵开器，数量：1把  
15.1 材质:钛合金
15.2 三关节，牵开宽度90mm±5mm，工作臂长110mm±5mm
16. 牵开器，数量：1把  
16.1 材质:不锈钢
16.2 颈椎横向，牵开宽度65mm±5mm，工作臂长106mm±5mm
17. 拉钩，数量：2片
17.1 材质：钛合金
17.2 五爪，总长：（24mm×40mm）±5mm
18.拉钩，数量：2片  
18.1材质：钛合金
18.2 五爪，总长：（24mm×45mm）±5mm
19. 拉钩，数量：2片  
19.1材质：钛合金
19.2 五爪，总长：（24mm×50mm）±5mm
20. 拉钩，数量：2片  
20.1 材质：钛合金
20.2 五爪，总长：（24mm×55mm）±5mm
21.拉钩，数量：2片  
21.1材质：钛合金
21.2 五爪，总长：（24mm×60mm）±5mm
22 拉钩，数量：2片  
22.1 材质：钛合金
22.2 钝头，总长：（24mm×50mm）±5mm
23. 拉钩，数量：2片  
23.1材质：钛合金
23.2钝头，总长：（24mm×55mm）±5mm
24. 拉钩，数量：2片  
24.1 材质：钛合金
24.2 钝头，总长：（24mm×60mm）±5mm
25. 拉钩，数量：2片
25.1 材质：钛合金
25.2 钝头，总长：（24mm×65mm）±5mm
四、颈后路包6套，每套包含
1.牵开器，数量：2把  
1.1 材质：不锈钢
1.2 固定式单钩，总长：130mm±5mm
2.牵开器，数量：1把  
2.1材质：不锈钢
2.2 角弯90°，头长40mm，总长：180mm±5mm
3.骨刮匙，数量：1把  
3.1材质：不锈钢
3.2 头宽2.0mm，直，单头，总长：210mm±5mm
4.骨膜剥离器，数量：1把  
4.1材质：不锈钢
4.2 弯圆刃，头宽19mm，总长：240mm±5mm
5.椎板咬骨钳，数量：1把  
5.1材质:不锈钢
5.2 头宽2mm，直头，向上130°，超薄刃口，总长：200mm±5mm
6.髓核钳，数量：1把
6.1 材质:不锈钢
6.2 头宽2mm，直头，总长：180mm±5mm
7.显微钩，数量：1把  
7.1 材质：钛合金
7.2 角弯90°，头长2.5mm，直径0.3mm，总长：210mm±5mm
8.显微钩，数量：1把  
8.1 材质：钛合金
8.2 角弯90°，头长2.5mm，直径0.6mm，总长：210mm±5mm
9.剥离器，数量：2把  
9.1 材质：不锈钢
9.2 双头，总长：190mm±5mm
五、颈椎特殊器械 1套，每套包含                       
1.骨凿，数量：4把  
1.1材质：不锈钢
1.2直，单斜平刃，刃宽6mm，总长：170mm±5mm
2.骨锤，数量：1把   
2.1材质：不锈钢
2.2  20cm球平面，重140g±10g，总长：200mm±5mm
3.椎板咬骨钳，数量：5把  
3.1 材质：不锈钢
3.2 头宽2mm，向上130°，超薄刃口，总长：200mm±5mm
4.咬骨钳，数量：1把   
4.1 材质：不锈钢
4.2 双关节角弯型，头宽5.0mm，总长：180mm±5mm
5.咬骨钳，数量：1把   
5.1材质：不锈钢
5.2 双关节角弯型，头宽4.0mm，总长：180mm±5mm
6.骨凿，数量：2把  
6.1材质：不锈钢
6.2直圆刃，刃宽3mm，总长：170mm±5mm
7.髓核钳，数量：1把
7.1材质：不锈钢
7.2 头宽2mm，直头，总长：180mm±5mm
8.咬骨钳，数量：3把   
8.1材质：不锈钢
8.2双关节,头宽20mm总长：300mm±5mm
六、腰椎特殊器械 4套，每套包含                  
1.骨凿，数量：4把  
1.1材质：不锈钢
1.2单斜平刃，刃宽6mm，总长：170mm±5mm
2.骨锤，数量：1把  
2.1材质：不锈钢
2.2 20cm球平面，重140g±10g，总长：200mm±5mm
3.髓核钳，数量：2把  
3.1材质：不锈钢
3.2头宽2mm，直头，总长：180mm±5mm
4.咬骨钳，数量：1把
4.1材质：不锈钢
4.2 双关节角弯型，头宽5mm，总长：180mm±5mm
七、椎板咬骨钳，每套包含
1.椎板咬骨钳，数量：4把
1.1材质:不锈钢
1.2 头宽1mm，向上130°超薄刃口，总长：230mm±5mm
2.椎板咬骨钳，数量：4把
2.1材质:不锈钢
2.2 头宽2mm，向上130°超薄刃口，总长：230mm±5mm
3.椎板咬骨钳，数量：6把
3.1材质:不锈钢
3.2 头宽1mm，向上130°超薄刃口，总长：200mm±5mm
4.椎板咬骨钳，数量：6把
4.1材质:不锈钢
4.2 头宽2mm，向上130°超薄刃口，总长：200mm±5mm
5.椎板咬骨钳，数量：1把
5.1材质:不锈钢
5.2 带弯，Z型，头宽2mm，向上110°标准款，总长：260mm±5mm


品目1-8	手术器械8
设备一、
一、数量：2套。
二、技术参数：
1、骨科手术通用手柄：
1.1、T型快装手柄。
1.2、材质：不锈钢材质、手柄硅胶材质。
1.3、长度：105mm±5mm。
1.4、数量：1把。
2、骨科手术通用手柄：
2.1、直型快装手柄。
2.2、材质：不锈钢材质、手柄硅胶材质。
2.3、长度：150mm±5mm。
2.4、数量：1把。
3、断钉取出器：
3.1、钳型断钉夹持钳。
3.2、材质：不锈钢材质。
3.3、长度：200mm±10mm。
3.4、数量：1把。
4、骨凿：
4.1、材质：不锈钢材质。
4.2、直型。
4.3、长度：205mm±10mm；刃宽：8mm±1mm。
4.4、数量：1把。
5、骨铰刀：
5.1、材质：不锈钢材质。
5.2、扁头，快装。
5.3、长度：150mm±5mm。
5.4、数量：1把。
6、拉钩：
6.1、材质：不锈钢材质。
6.2、单头，锐。
6.3、长度：150mm±5mm。
6.4、数量：1个。
7、骨科钻头：
7.1、材质：钨钢。
7.2、直型。
7.3、直径：4mm，长度：60mm±5mm。
7.4、数量：1个。
8、骨科钻头：
8.1、材质：钨钢。
8.2、直型。
8.3、直径：5mm，长度：60mm±5mm。
8.4、数量：1个。
9、骨科钻头：
9.1、材质：钨钢。
9.2、直型。
9.3、直径：6mm，长度：60mm±5mm。
9.4、数量：1个。
10、骨科钻头
10.1、材质：不锈钢材质。
10.2、环钻、直型。
10.3、大号，工作端：6.5mm±1mm。
10.4、数量：1个。
11、骨科钻头：
11.1、材质：不锈钢材质。
11.2、环钻、直型。
11.3、中号，工作端：5mm±1mm。
11.4、数量：1个。
12、骨科钻头：
12.1、材质：不锈钢材质。
12.2、环钻、直型。
12.3、小号，工作端：4mm±1mm。
12.4、数量：1个。
13、骨科用螺丝刀：
13.1、材质：不锈钢材质。
13.2、四方型、快装式。
13.3、直径：1.2mm，长度：150mm±5mm。
13.4、数量：1把。
14、骨科用螺丝刀：
14.1、材质：不锈钢材质。
14.2、四方型、快装式。
14.3、直径：1.5mm，长度：150mm±5mm。
14.4、数量：1把。
15、骨科用螺丝刀：
15.1、材质：不锈钢材质。
15.2、一字型、快装式。
15.3、直径：3mm，长度：150mm±5mm。
15.4、数量：1把。
16、骨科用螺丝刀：
16.1、材质：不锈钢材质。
16.2、一字型、快装式。
16.3、直径：6mm，长度：150mm±5mm。
16.4、数量：1把。
17、骨科用螺丝刀：
17.1、材质：不锈钢材质。
17.2、十字型、快装式。
17.3、对径：2mm，长度：90mm±5mm。
17.4、数量：1把。
18、骨科用螺丝刀：
18.1、材质：不锈钢材质。
18.2、三角型、快装式。
18.3、直径：5.2mm，长度：90mm±5mm。
18.4、数量：1把。
19、骨科用螺丝刀：
19.1、材质：不锈钢材质。
19.2、梅花型、快装式。
19.3、直径：1.5mm，长度：90mm±5mm。
19.4、数量：1把。
20、骨科用螺丝刀：
20.1、材质：不锈钢材质。
20.2、梅花型、快装式。
20.3、直径：1.75mm，长度：90mm±5mm。
20.4、数量：1把。
21、骨科用螺丝刀：
21.1、材质：不锈钢材质。
21.2、梅花型、快装式。
21.3、直径：2mm，长度：90mm±5mm。
21.4、数量：1把。
22、骨科用螺丝刀：
22.1、材质：不锈钢材质。
22.2、梅花型、快装式。
22.3、直径：2.3mm，长度：90mm±5mm。
22.4、数量：1把。
23、骨科用螺丝刀:
23.1、材质：不锈钢材质。
23.2、梅花型、快装式。
23.3、直径：2.7mm，长度：90mm±5mm。
23.4、数量：1把。
24、骨科用螺丝刀：
24.1、材质：不锈钢材质。
24.2、梅花型、快装式。
24.3、直径：3.0mm，长度：90mm±5mm。
24.4、数量：1把。
25、骨科用螺丝刀：
25.1、材质：不锈钢材质。
25.2、梅花型、快装式。
25.3、直径：3.4mm，长度：90mm±5mm。
25.4、数量：1把。
26、骨科用螺丝刀：
26.1、材质：不锈钢材质。
26.2、梅花型、快装式。
26.3、直径：3.9mm，长度：90mm±5mm。
26.4、数量：1把。
27、骨科用螺丝刀：
27.1、材质：不锈钢材质。
27.2、梅花型、快装式。
27.3、直径：4.3mm，长度：90mm±5mm。
27.4、数量：1把。
28、骨科用螺丝刀：
28.1、材质：不锈钢材质。
28.2、梅花型、快装式。
28.3、直径：4.5mm，长度：90mm±5mm。
28.4、数量：1把。
29、骨科用螺丝刀：
29.1、材质：不锈钢材质。
29.2、梅花型、快装式。
29.3、直径：5.3mm，长度：90mm±5mm。
29.4、数量：1把。
30、骨科用螺丝刀：
30.1、材质：不锈钢材质。
30.2、六角型，快装式。
30.3、直径：1.5mm，长度：90mm±5mm。
30.4、数量：1把。
31、骨科用螺丝刀：
31.1、材质：不锈钢材质。
31.2、六角型，快装式。
31.3、直径：2.0mm，长度：90mm±5mm。
31.4、数量：1把。
32、骨科用螺丝刀：
32.1、材质：不锈钢材质。
32.2、六角型，快装式。
32.3、直径：2.5mm，长度：90mm±5mm。
32.4、数量：1把。
33、骨科用螺丝刀：
33.1、材质：不锈钢材质。
33.2、六角型，快装式。
33.3、直径：3mm，长度：90mm±5mm。
33.4、数量：1把。
34、骨科用螺丝刀：
34.1、材质：不锈钢材质。
34.2、六角型，快装式。
34.3、直径：3.5mm，长度：90mm±5mm。
34.4、数量：1把。
35、骨科用螺丝刀：
35.1、材质：不锈钢材质。
35.2、六角型，快装式。
35.3、直径：4.0mm；长度：90mm±5mm。
35.4、数量：1把。
36、骨科用螺丝刀：
36.1、材质：医用不锈钢材质。
36.2、六角型，快装式。
36.3、直径：4.5mm，长度：90mm±5mm。
36.4、数量：1把。
37、骨科用螺丝刀：
37.1、材质：不锈钢材质。
37.2、六角型，快装式。
37.3、直径：5mm，长度：90mm±5mm。
37.4、数量：1把。
38、骨科用螺丝刀：
38.1、材质：不锈钢材质。
38.2、六角型，快装式。
38.3、直径：5.5mm，长度：90mm±5mm。
38.4、数量：1把。
39、断钉取出器：
29.1、快装打滑取出。
39.2、材质：不锈钢材质。
39.3、直径：2.5mm，长度：90mm±5mm。
39.4、数量：1把。
40、断钉取出器：
40.1、快装打滑取出：
40.2、材质：不锈钢材质。
40.3、直径：2.7mm，长度：90mm±5mm。
40.4、数量：1把。
41、断钉取出器：
41.1、快装打滑取出。
41.2、材质：医用不锈钢材质。
41.3、直径：3.5mm，长度：90mm±5mm。
41.4、数量：1把。
42、断钉取出器
42.1、快装打滑取出。
42.2、材质：医用不锈钢材质。
42.3、直径：4.0mm，长度：90mm±5mm。
42.4、数量：1把。
43、骨锯：
43.1、材质：不锈钢材质。
43.2、快装断钉空心锯。
43.3、直径：2.0mm，长度：90mm±5mm。
43.4、数量：1把。
44、骨锯：
44.1、材质：不锈钢材质。
44.2、快装断钉空心锯。
44.3、直径：2.7mm，长度：90mm±5mm。
44.4、数量：1把。
45、骨锯：
45.1、材质：不锈钢材质。
45.2、快装断钉空心锯。
45.3、直径：4mm，长度：150mm±5mm。
45.4、数量：1把。
46、骨锯：
46.1、材质：不锈钢材质。
46.2、快装断钉空心锯。
46.3、直径：5mm，长度：150mm±5mm。
46.4、数量：1把。
47、骨锯：
47.1、材质：不锈钢材质。
47.2、快装断钉空心锯。
47.3、直径：6.5mm，长度：150mm±5mm。
47.4、数量：1把。
48、骨锯：
48.1、材质：不锈钢材质。
48.2、快装断钉空心锯。
48.3、直径：8mm，长度：150mm±5mm。
48.4、数量：1把。
49、骨锯：
49.1、材质：不锈钢材质。
49.2、快装断钉空心锯。
49.3、直径：10mm，长度：150mm±5mm。
49.4、数量：1把。
50、打拔器：
50.1、材质：不锈钢材质。
50.2、拔出式。
50.3、长度：90mm±5mm。
50.4、数量：1把。
51、打拔器：
51.1、材质：不锈钢材质。
51.2、六角型，拔出式。
51.3、长度：90mm±5mm。
51.4、数量：1把。
52、断钉取出器：
52.1、快装手柄型断钉拔出器。
52.2、材质：不锈钢材质。
52.3、直径3.5mm，长度：180mm±5mm。
52.4、数量：1把。
53、断钉取出器：
53.1、快装手柄型断钉拔出。
53.2、材质：不锈钢材质。
53.3、直径：4.5mm，长度：180mm±5mm。
53.4、数量：1把。
54、器械盒：
54.1、材质：医用不锈钢材质。
54.2、尺寸：≥360×230×70mm。
54.3、数量：1个。

设备二、椎体牵开器械包
一、数量：1套
二、技术参数：
1、吸引管：
1.1、材质：不锈钢材质。
1.2、直径：4.0mm；长度：180mm±10mm。
1.3、数量：1根。
2、椎体牵开器：
2.1、材质：不锈钢材质。
2.2、框架式，左侧。
2.3、包括撑开器1个、钻头导向器2个、螺钉2个、手柄1个。
2.4、数量：1套。
3、椎体牵开器：
3.1、材质：不锈钢材质。
3.2、框架式，右侧。
3.3、包括撑开器1个、钻头导向器2个、螺钉2个、手柄1个。
3.4、数量：1套。
4、椎板咬骨钳：
4.1、材质：不锈钢材质。
4.2、向上 130°。
4.3、头宽：4mm±0.4mm，长度：200mm±10mm。
4.4、数量：6把。
5、椎板咬骨钳：
5.1、材质：不锈钢材质。
5.2、向上 130°。
5.3、头宽：4mm±0.4mm，长度：230mm±10mm。
5.4、数量：3把。
6、椎板咬骨钳：
6.1、材质：不锈钢材质。
6.2、向上130°。
6.3、头宽：3mm±0.3mm，长度：200mm±10mm。
6.4、数量：4把.
7、椎板咬骨钳：
7.1、材质：不锈钢材质。
7.2、向上130°。
7.3、头宽：3mm±0.3mm，长度：230mm±10mm。
7.4、数量：1把。
8、牵开器：
8.1、材质：不锈钢材质。
8.2、钳式，单钩。
8.3、长度：180mm±2mm。
8.4、数量：5把。
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设备一、自体软骨移植器械
一、数量：1套。
二、技术参数：
1、自体软骨移植器械：
1.1、可用于关节镜下手术。
1.2、包含骨导引器1个、打入器1个、测深器 1个、导向管1个、供体打拨器1个、受体打拨器 1个。
1.3、测深器直径：8mm±2mm。
1.4、供体打拨器直径：8mm±2mm。
1.5、受体打拨器直径：8mm±2mm。
1.6、无需额外配套电钻操作。
1.7、数量：10套。
2、自体软骨移植器械： 
2.1、可用于关节镜下手术。
2.2、包括骨导引器1个、打入器1个、测深器 1个、导向管1个、供体打拨器1个、受体打拨器 1个。
2.3、测深器直径：10mm±2mm。
2.4、供体打拨器直径：10mm±2mm。
2.5、受体打拨器直径：10mm±2mm。
2.6、无需额外配套电钻操作。
2.7、数量：20套。
3、膝关节韧带重建手柄
3.1、可用于全关节镜下前交叉韧带重建手术技术。
3.2、侧开口、带棘齿。
3.3、材质：不锈钢，可高温高压消毒。
3.4、数量：2把。
4、膝关节韧带重建套筒
4.1、可用于全关节镜下前交叉韧带重建手术技术。
4.2、可高温高压消毒。
4.3、带棘齿防滑。
4.4、直径：6.0mm±1mm；长度：120mm±5mm。
4.5、数量：2个。
5、韧带重建套筒： 
5.1、可用于全关节镜下前交叉韧带重建手术技术。
5.2、直径：2.4mm±2mm；长度：125mm±5mm。
5.3、数量：2个。
6、韧带重建套筒：
6.1、可用于全关节镜下前交叉韧带重建手术技术。
6.2、体部带棘齿。
6.3、直径：2.4mm±2mm。
6.4、数量：2个
7、股骨导向器
7.1、可用于全关节镜下前交叉韧带重建手术技术。
7.2、左侧导向。
7.3、长度：130mm±5mm。
7.4、数量：1个
8、股骨导向器： 
8.1、可用于全关节镜下前交叉韧带重建手术技术。
8.2、右侧导向。
8.3、长度：130mm±5mm。
8.4、数量：1个
9、股骨导向器：
9.1、可用于全关节镜下前交叉韧带重建手术技术。
9.2、点对点导向。
9.3、长度：130mm±5mm；
9.4、数量：1个。
10、股骨导向器：
10.1、可用于全关节镜下前交叉韧带重建手术技术。
10.2、点对点导向，可用于反向倒打。
10.3、材质：不锈钢。
10.4、数量：1个
11、胫骨导向器
11.1、可用于全关节镜下前交叉韧带重建手术技术。
11.2、点对点导向。
11.3、尖头长度：110mm±5mm。
11.4、数量：1个
12、后叉韧带定位器
12.1、可用于全关节镜下前交叉韧带重建手术技术。
12.2、钩型，带固定齿及限深孔。
12.3、长度：74mm±2mm。
12.4、数量：1个。
13、多用途定位器
13.1、可用于全关节镜下前交叉韧带重建手术技术。
13.2、钩型，可用于半月板根部修复导向。
13.3、长度：95mm±5mm；
13.4、数量：1个
14、倒打钻：
14.1、可用于全关节镜下前交叉韧带重建手术技术。
14.2、材质：不锈钢。
14.3、头端可翻转。
14.4、头端直径：8mm；长度：205mm±10mm。
14.5、数量：4把。
15、倒打钻：
15.1、可用于全关节镜下前交叉韧带重建手术技术。
15.2、材质：不锈钢。
15.3、头端可翻转。
15.4、头端直径：9mm；长度：205mm±10mm。
15.5、数量：4把。

设备二、软组织修复器械
一、数量：1套。
1、缝合钩手柄， 
1.1、材质：不锈钢；表面粗糙度：Ra≤1.6μm。
1.2、过线钩手柄。
1.3、长度：136mm±5mm。
1.4、数量：4把
2、缝合钩： 
2.1、材质：不锈钢；表面粗糙度：Ra≤1.6μm。
2.2、过线钩角度：45°，左弯。
2.3、长度：140mm±5mm。
2.4、数量：50个。
3、缝合钩：
3.1、材质：不锈钢；表面粗糙度：Ra≤1.6μm。
3.2、过线钩角度：45°，右弯。
3.3、长度：140mm±5mm
3.4、数量：50个。
4、盂唇缝合枪：
4.1、可y用于肩关节镜下盂唇手术。
4.2、材质：不锈钢；
4.3、杆部直径：4.5mm±0.5mm；工作长度：170mm±10mm；
4.4、数量：2把。
5、盂唇缝合枪枪芯：
5.1、适配盂唇缝合枪，可用于肩关节镜下盂唇手术使用。
5.2、材质：镍钛。
5.3、数量：25根。
6、肩袖缝合枪：
6.1、可用于肩关节镜下肩袖手术。
6.2、材质：不锈钢。
6.3、杆部直径：4.5mm±0.5mm；工作长度：170mm±10mm。
6.4、数量：2把。
7、肩袖缝合枪枪芯： 
7.1、适配肩袖缝合枪，可用于肩关节镜下肩袖手术使用。
7.2、材质：镍钛。
7.3、数量：25根。
8、灵活钩：
8.1、用于关节镜手术时缝线穿梭软组织。
8.2、材质：不锈钢。
8.3、左弯。
8.4、长：255mm±10mm、宽：105mm±5mm、高（直径）：3mm±0.2mm。
8.5、数量：8个。
9、灵活钩
9.1、用于关节镜手术时缝线穿梭软组织。
9.2、材质：不锈钢。
9.3、右弯。
9.4、长：255mm±10mm、宽：105mm±5mm、高（直径）：3mm±0.2mm。
9.5、数量：8个。
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一、技术参数：
1、显微镊：
1.1、数量：4把。
1.2、材质：不锈钢。
1.3、长度：150mm±5mm；工作端宽度：≤0.15mm。
2、显微镊：
2.1、数量：2把
2.2、材质：不锈钢。
2.3、长度：150mm±5mm；工作端宽度：≤0.15mm。
3、显微镊
3.1、数量：2把。
3.2、材质：不锈钢。
3.3、直型，1×2齿。
3.4、长度：150mm±5mm；工作端宽度：0.2mm±0.1mm。
4、显微剪：
4.1、数量：2把。
4.2、材质：不锈钢。
4.3、直型。
4.4、长度：150mm±5mm；工作端宽度：0.2mm±0.1mm。 
5、显微剪：
5.1、数量：2把。
5.2、材质：不锈钢。
5.3、弯型。
5.4、长度：150mm±5mm；工作端宽度：0.2mm±0.1mm。
6、显微持针钳：
6.1、数量：2把
6.2、材质：不锈钢。
6.3、直型，可夹持8/0-11/0针。
6.4、长度：150mm±5mm.
7、显微持针钳：
7.1、数量：2把
7.2、材质：不锈钢
7.3、弯型，可夹持8/0-11/0针。
7.4、长度：150mm±5mm， 
8、器械盒：
8.1、数量：2个。
8.2、材质：铝合金
8.3、尺寸：≥220×180×30mm。


品目1-11	气动吸脂仪
一、技术参数：
1、真空泵
▲1.1、数量：≥2台；支持单人吸脂操作及双人同台吸脂操作。
1.2、吸脂方向可一键转换。
1.3、吸引压力调节范围：-95kpa～-20kpa；
1.4、抽气速度调节范围：0L／min～240L／min。
2、脂肪存储系统：
2.1、使用一次性无菌防倒吸止溢存储袋。
2.2、储脂瓶最大容量：≥6000mL.
3、具备脂肪移植功能。
4、蠕动泵注液系统
4.1、流量调节范围：20mL/min～500mL/min；调节步长：1ml/min
4.2、转速调节范围：10rpm～240rpm。
5、控制系统
5.1、微处理器控制，数字显示吸引压力、注液流量 。
5.2、脚踏开关可控制负压、注液。
5.3、设备各功能设有应急开关。
6、进液防护程度：IP22
7、正常工作噪声：≤55db 
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台
2、吸脂针：12件。
3、硅橡胶吸脂医用导管：1根。
4、硅橡胶注水医用导管：1根。
5、脚踏开关：1个。
6、振动手柄：1个。
7、振动手柄吸脂针：4根。
8、硅橡胶振动吸脂医用导管：1根。
9、广口储液瓶：2个。
10、负压引流器：10个。
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1. 组织剪，数量：5把
1.1材质:不锈钢
1.2弯钝头，镶片超锋利，总长：140mm±5mm
2. 组织剪，数量：5把
2.1材质:不锈钢，超锋利硬质合金镶片
2.2弯圆，总长：140mm±5mm
3. 组织剪，数量：5把
3.1材质:不锈钢，超锋利硬质合金镶片
3.2窄头，总长：180mm±5mm
4.骨刀，数量：4把 
4.1材质:不锈钢
4.2弯头，半圆刃，刃宽20mm，总长：295mm±5mm
5.骨刀，数量：4把
5.1材质:不锈钢
5.2弯头，半圆刃，刃宽15mm，总长：295mm±5mm
6.骨刀，数量：4把 
6.1材质:不锈钢
6.2弯头，双斜平刃，刃宽10mm，总长：280mm±5mm
7.骨刀，数量：4把
7.1材质:不锈钢
7.2弯头，双斜平刃，刃宽15mm，总长：280mm±5mm
8. 骨刀，数量：4把
8.1材质:不锈钢
8.2弯头，双斜平刃，刃宽18mm，总长：280mm±5mm
9.骨凿，数量：4把 
9.1材质:不锈钢
9.2超薄刃，刃宽10mm，硅胶手柄，总长：270mm±5mm
10.骨凿，数量：4把
10.1材质:不锈钢
10.2超薄刃，刃宽15mm，硅胶手柄，总长：270mm±5mm
11. 骨凿，数量：4把 
11.1材质:不锈钢
11.2超薄刃，刃宽18mm，硅胶手柄，总长：270mm±5mm
12.复位钳，数量：3把
12.1材质:不锈钢
12.2复位钳，弯形，总长：200mm±5mm
13复位钳，数量：3把 
13.1材质:不锈钢
13.2弯形，总长：300mm±5mm
14牵开器，数量：2把 
14.1材质:不锈钢
14.2固定式，2×3钝钩，总长：100mm±5mm
15.牵开器，数量：4把
15.1材质:不锈钢
15.2固定式，3×4钝钩，总长：130mm±5mm
16.牵开器，数量：4把
16.1材质:不锈钢
16.2固定式，3×4钝钩，总长：160mm±5mm
17.骨科撑开器，数量：4把
17.1材质:不锈钢
17.2叶片8mm×15mm，总长：175mm±5mm
18. 骨科撑开器，数量：4把
18.1材质:不锈钢
18.2钢针撑开φ1.6mm，φ2.6mm，总长：200mm±5mm
19.分离钳，数量：4把
19.1材质:不锈钢
19.2弯型，全齿，总长：210mm±5mm
20.分离钳，数量：6把
20.1材质:不锈钢
20.2角弯90°竖槽，总长：250mm±5mm
21.骨撬，数量：2把
21.1材质:不锈钢
21.2头宽16mm，总长：160mm±5mm
22.骨撬，数量：2把
22.1材质:不锈钢
22.2头宽4.5mm，总长：140mm±5mm
23. 骨撬，数量：2把
23.1材质:不锈钢
23.2头宽2.8mm，总长：140mm±5mm
24.骨撬，数量：2把
24.1材质:不锈钢
24.2头宽6mm，总长：160mm±5mm
25.钢丝剪，数量：2把  
25.1材质:不锈钢，硬质合金镶片
25.2双关节，弯，总长：220mm±5mm
26.钢丝切割钳，数量：2把
26.1材质:不锈钢，硬质合金镶片
26.2双关节，总长：230mm±5mm


品目1-13	手术动力系统
一、技术参数：
（一）、主机：
1、独立输出通道：≥2通道。
2、转速调节范围：0～50000rpm，误差≤10%。
3、最大输出功率：≥70VA。
4、具备冲水功能，可同时给刃具和手柄降温。
5、冲水最大流量≥100mL/min。
6、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，可调节转速和冲水流量。
（二）、手柄：
1、刃具径向圆跳动：≤0.1mm。
2、轴向窜动：≤0.5mm。
3、噪音：≤75dB（A计权）。
（三）、刀具：
1、材质：不锈钢
2、直径：1.9～5.0mm，长度：8～25mm。
二、主要清单（单台）：
1、主机：1台
2、脚踏开关：1个
3、手柄及刀具：1套。
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一、显微器械包
1.显微镊，数量：2把 
1.1材质：不锈钢
1.2直头，头宽0.3mm，带平台，钻石涂层，总长：150mm±5mm
2.显微持针钳，数量:1把 
2.1材质：不锈钢
2.2直头，头宽0.2mm，总长：150mm±5mm
3.显微持针钳，数量:1把 
3.1材质：不锈钢
3.2直头，头宽0.2mm，总长：180mm±5mm
4.显微剪，数量:1把 
4.1材质：不锈钢
4.2直尖头，刃长10mm，总长：150mm±5mm
5. 显微剪，数量:1把 
5.1材质：不锈钢
5.2弯尖头，刃长10mm，总长：150mm±5mm
二、骨肿瘤基础器械包
1.牵开器，数量：2把  
1.1材质:不锈钢
1.2牵开宽度65mm±5mm，工作臂长106mm±5mm，颈椎横向
2. 拉钩，数量：4片  
2.1材质：钛合金
2.2钝头，总长：（24×40mm）±5mm
3.拉钩，数量：4片  
3.1材质：钛合金
3.2钝头，总长：（24×50mm）±5mm
4,拉钩，数量：4片  
4.1材质：钛合金
4.2钝头，总长：（24×60mm）±5mm
5.拉钩，数量：4片 
5.1材质：钛合金
5.2钝头，总长：（24×70mm）±5mm
6.分离钳，数量：2把 
6.1材质：不锈钢
6.2弯型半齿，角弯90°，总长：180mm±5mm
7.分离钳，数量：2把 
7.1材质：不锈钢
7.2弯型半齿，角弯110°，总长：180mm±5mm
8.分离钳，数量：2把 
8.1材质：不锈钢
8.2弯型半齿，S型弯柄，总长：210mm±5mm
9.分离钳，数量：2把 
9.1材质：不锈钢
9.2弯型半齿，S型弯柄，总长：185mm±5mm
10.组织镊，数量：3把 
10.1材质：钛合金
10.2 1×2钩，总长：180mm±5mm
11.组织剪，数量：2把
11.1材质:不锈钢
11.2弯圆头，硬质合金镶片，总长：200mm±5mm
12.髓核钳，数量：2把
12.1.材质:不锈钢
12.2弯头，头宽3mm，总长：180mm±5mm，
13.髓核钳，数量：2把
13.1材质:不锈钢
13.2直头，头宽3mm，总长：180mm±5mm，
14.髓核钳，数量：2把
14.1材质:不锈钢
14.2钳柄式，直头，头宽4mm，总长：180mm±5mm
15.髓核钳，数量：2把
15.1材质:不锈钢
15.2钳柄式，直头，头宽5mm，总长：180mm±5mm
16.椎板咬骨钳，数量：4把
16.1材质:不锈钢
16.2普通型 130°，刃口向上，刃宽4mm，总长：200mm±5mm
17.拉钩,数量：5把
17.1材质：不锈钢
17.2直角球头，头长7mm,总长:250mm±5mm
18.咬骨钳，数量：3把
18.1材质：不锈钢
18.2双关节弯头，头宽18mm，总长:270mm±5mm
19.咬骨钳，数量：3把
19.1材质：不锈钢
19.2双关节侧弯头，头宽6mm，总长:230mm±5mm
20.咬骨钳，数量：3把
20.1材质：不锈钢
20.2双关节直头，头宽9.5mm，总长:220mm±5mm
21.骨刮匙，数量：2把
21.1材质：不锈钢
21.2直头，头宽2mm，总长:270mm±5mm
22.骨刮匙，数量：2把
22.1材质：不锈钢.
22.2直头，头宽3mm，总长:270mm±5mm
23.骨刮匙，数量：2把
23.1材质：不锈钢,
23.2直头，头宽4mm，总长:270mm±5mm
24.骨刮匙，数量：2把
24.1材质：不锈钢
24.2直头，头宽5mm，总长:270mm±5mm
25.骨刮匙，数量：2把
25.1材质：不锈钢
25.2角弯25°，头宽2mm，总长:270mm±5mm
26.骨刮匙，数量：2把
26.1材质：不锈钢
26.2角弯25°，头宽8mm，总长:270mm±5mm
27.牵开器，数量：2套
27.1材质：不锈钢
27.2三叶双圆梗 叶片35×100/70×100mm，牵开距离:200mm±5mm
28.骨刀，数量：4把
28.1材质：不锈钢
28.2双斜平刃，刃宽6mm，总长:245mm±5mm
29.骨刀，数量：4把
29.1材质：不锈钢
29.2双斜平刃，刃宽8mm，总长:245mm±5mm
30.骨刀，数量：4把
30.1材质：不锈钢
30.2双斜平刃，刃宽10mm，总长:245mm±5mm
31.骨刀，数量：4把
31.1材质：不锈钢
31.2双斜平刃，刃宽14mm，总长:245mm±5mm
32.骨刀，数量：4把
32.1材质：不锈钢
32.2 双斜平刃，刃宽20mm，总长:245mm±5mm
三、脊柱肿瘤包
1.吸引管，数量：5根
1.1材质：不锈钢
1.2直径4mm，柔性,总长:240mm±5mm
2.吸引管，数量：5根
2.1材质：不锈钢
2.2直径4mm，柔性,总长:260mm±5mm
3.手术剪，数量：6把
3.1材质：不锈钢
3.2直圆头，总长:160mm±5mm
四、骨肿瘤常备包
1.骨刮匙，数量：4把
1.1材质：不锈钢
1.2弯头，头宽13.5mm，,总长:300mm±5mm
2.骨刮匙，数量：4把
2.1材质：不锈钢
2.2直头，头宽13.5mm，总长:300mm±5mm
3.骨刮匙，数量：4把
3.1材质：不锈钢
3.2右侧弯，头宽8.5mm，总长:340mm±5mm
4.骨刮匙，数量：4把
4.1材质：不锈钢
4.2右侧弯，头宽10mm，总长:340mm±5mm
5.骨刮匙，数量：4把
5.1材质：不锈钢
5.2直头，头宽6mm，总长:270mm±5mm
6.骨刮匙，数量：4把
6.1材质：不锈钢
6.2直头，头宽7mm，总长:270mm±5mm
7.骨刮匙，数量：4把
7.1材质：不锈钢
7.2.直头，头宽8mm，总长:270mm±5mm
8.骨刮匙，数量：4把
8.1材质：不锈钢
8.2角弯25°，头宽3mm，总长:270mm±5mm
9.骨刮匙，数量：4把
9.1材质：不锈钢
9.2.角弯25°，头宽4mm，总长:270mm±5mm
10.骨刮匙，数量：4把
10.1材质：不锈钢
10.2角弯25°，头宽5mm，总长:270mm±5mm
11.骨刮匙，数量：4把
11.1材质：不锈钢
11.2.角弯25°，头宽6mm，总长:270mm±5mm
12.骨刮匙，数量：4把
12.1材质：不锈钢
12.2角弯25°，头宽7mm，总长:270mm±5mm
13. 椎板咬骨钳，数量：4把
13.1材质:不锈钢
13.2刃宽1mm，上开口130°超薄刃口，总长：200mm±5mm
14.椎板咬骨钳，数量：4把
14.1材质:不锈钢
14.2刃宽2mm，上开口130°超薄刃口，总长：200mm±5mm
15.椎板咬骨钳，数量：4把
15.1材质:不锈钢
15.2刃宽3mm，上开口130°普通刃口，总长：200mm±5mm
16. 剥离器，数量：2把
16.1材质:不锈钢
16.2双头，5/7mm，总长：210mm±5mm
17.剥离器，数量：2把
17.1材质:不锈钢
17.2双头，带钩，弧弯宽5mm，钩头长6mm，总长：270mm±5mm
18.剥离器，数量：2把
18.1材质:不锈钢
18.2枪型，头宽 4.5mm，总长：230mm±5mm
19.剥离器，数量：2把
19.1材质:不锈钢
19.2枪型，头宽 6.0mm，总长：230mm±5mm
20.拉钩，数量：4把
20.1材质:不锈钢
20.2叶片75×30mm，总长：230mm±5mm
21.显微镊，数量：2把
21.1材质:钛合金
21.2直头，头宽1.5mm，无损伤齿，总长：200mm±5mm
22.显微镊，数量：2把
22.1材质:钛合金
22.2直头，头宽2.0mm，无损伤齿，总长：150mm±5mm
23.组织镊，数量：2把
23.1材质:钛合金
23.2直头，1×2钩，总长：140mm±5mm
24.骨刀，数量：4把
24.1材质:不锈钢
24.2弯，双斜平刃，刃宽15mm，总长：280mm±5mm
25.骨刀，数量：4把
25.1材质:不锈钢
25.2弯，双斜平刃，刃宽10mm，总长：280mm±5mm
26.骨刮匙,数量：4把
26.1材质：不锈钢
26.2反向45°，头宽4mm,总长:210mm±5mm
27.骨刮匙,数量：4把
27.1材质：不锈钢
27.2反向45°，头宽6mm,总长:210mm±5mm
28. 组织镊，数量：4把
28.1材质：不锈钢，硬质合金镶片
28.2直头，1×2钩,总长:160mm±5mm
29.骨膜剥离器，数量：2把
29.1材质：不锈钢
29.2头宽25mm，总长:300mm±5mm
30.血管钳，数量：2把
30.1材质：不锈钢
32.2中弯，无损伤齿，总长:190mm±5mm
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设备一、微创瓣膜手术器械包
一、数量：1套。
二、技术参数：
1、二尖瓣膜拉钩： 
1.1、材质：医用不锈钢
1.2、包含手柄1支、调节杆1支、中号叶片1个、小号叶片1个、器械盒1个。
1.3、手柄：可调节工作端角度。
1.4、叶片：
1.4.1、可上下左右调节,带单侧金属侧翼。
1.4.2、中号叶片：35×40mm，可上下浮动±2mm。
1.4.3、小号叶片：28×40mm±5mm，可上下浮动±2mm。
1.5、调节杆：长度270mm±10mm；改锥长：270mm±10mm。
1.6、数量：1套。
2、持针钳：
2.1、材质：医用不锈钢。
2.2、工作端：带卡槽，钝头，夹持直径：6mm±0.5mm。
2.3、长度：230mm±10mm。
2.4、数量：1把。
3、动脉瘤夹钳： 
3.1、材质：医用不锈钢
3.2、可拆卸，包含夹持钳1个、操作杆1个、改锥1把、直钳钳头1个、 左折弯钳头1可、左弯钳头1个。 
3.3、钳头
3.3.1、工作端：2×3 DeBakey齿。
3.3.2、直钳头：全长，9.5cm±5mm；工作端，80mm±5mm。
3.3.3、左折弯钳头：全长，9.5cm±5mm；工作端：80mm±5mm。
3.3.4、左弯钳头：全长，9.5cm±5mm；工作端：80mm±5mm。
3.4、夹持钳：长，250mm±5mm；管腔直径：7mm±1mm；工作端夹持直径：5mm±1mm。
3.5、操作杆：全长，380mm±5mm；工作端外径，6mm±1mm；内径，六棱状，直径4mm±1mm；
3.6、改锥：全长，220mm±5mm。
3.7、数量：1套。
4、胸腔心血管外科用剪：
4.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢。
4.2、工作端：角度30°，弯头，加强型。
4.3、刃片厚度：1.4mm±0.1mm，刃片宽：3.8/5.2mm±1mm。
4.4、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：240mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm；总长度：360mm±10mm。
4.5、数量：1把。
5、胸腔心血管外科用剪：
5.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢。
5.2、工作端：角度30°，弯头，精细型。
5.3、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：240mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm；总长度：360mm±10mm。
5.4、数量：1把。
6、胸腔心血管外科用剪：
6.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢。
6.2、工作端：角度50°，弯头，加强型。
6.3、刃片厚度：1.4mm±0.1mm；刃片宽：3.8/5.2mm±1mm
6.4、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：240mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm，总长度：360mm±10mm。
6.5、数量：1把。
7、胸腔心血管外科用持针钳：
▲7.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢；工作端：碳化钨镶片。
7.2、直头,可夹持0-0到4-0针。
7.3、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：240mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm，总长度360mm±10mm。
7.4、数量：1把。
8、胸腔心血管外科用持针钳：
▲8.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢；工作端碳化钨镶片。
8.2、弯头,可夹持0-0到4-0针。
8.3、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：240mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm，总长度：360mm±10mm。
8.4、数量：1把。
9、胸腔组织镊：
9.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢。
9.2、单向开口，可抓心包。
9.3、工作端：3.0×15mm，可上下浮动1mm。
9.4、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：240mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm；总长度：360mm±10mm。
9.5、数量：1把。
10、胸腔组织镊：
10.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢。
10.2、工作端：2.8mm±0.5mm，双向开口，直头，DeBakey无损齿。
10.3、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：240mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm；总长度：360mm±10mm。
10.4、数量：1把。
11、胸腔组织镊：
11.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢。
11.2、工作端：弯头45°，宽：2.8mm±0.5mm，双向开口，DeBakey无损齿。
11.3、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：240mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm；总长度：360mm±10mm。
11.4、数量：2把。
12、拉钩： 
12.1、材质：医用不锈钢。
12.2、加长神经拉钩，精细型，圆柄。
12.3、工作端：弯头90°。
12.4、长度：360mm±10mm。
12.5、数量：1个。
13、拉钩：
13.1、材质：医用不锈钢。
13.2、加长神经拉钩，加强型，圆柄
13.3、工作端：弯头90°。
13.4、长度：360mm±10mm。
13.5、数量：1个。
14、拉钩：
14.1、材质：医用不锈钢。
14.2、微创加长勾线器。
14.3、长度：300mm±10mm
14.4、数量：1个。
15、手术刀柄： 
15.1、材质：医用不锈钢。
15.2、圆手柄。
15.3、长度：300mm±10mm。
15.4、数量：1把。
16、胸腔组织钳： 
16.1、材质：医用不锈钢
16.2、90°直角，带锁扣。 
16.3、轴直径：10mm±1mm；长度：340mm±10mm。
16.4、数量：1把。
17、胸腔组织钳：
17.1、材质：医用不锈钢。
17.2、深弯，滑杆式 ，带锁扣。
17.3、工作端长：95mm±5mm；全长：355mm±10mm。
17.4、数量：1把。
18、胸腔心血管外科用剪：
18.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢。
18.2、工作端：弯头30°，加强型。
18.3、刃片厚度：1.4mm±0.1mm；刃片宽：3.8/5.2mm±1mm。
18.4、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：180mm±10mm；操作杆直径5mm±1mm；总长度：300mm±10mm。
18.5、数量：1把。
19、胸腔心血管外科用剪：
19.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢。
19.2、工作端：弯头50°， 加强型。
19.3、刃片厚度：1.4mm±0.1mm；刃片宽：3.8/5.2mm±1mm。
19.4、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：180mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm；总长度：300mm±10mm
19.5、数量：1把。
20、胸腔心血管外科用持针钳：
▲20.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢， 工作端碳化钨镶片。
20.2、直头，可夹持0-0到4-0针。
20.3、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：180mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm；总长度：300mm±10mm。
20.4、数量：2把。
21、胸腔心血管外科用持针钳：
▲21.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢， 工作端碳化钨镶片。
21.2、弯头，可夹持0-0到4-0针。
21.3、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：180mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm。总长度：300mm±10mm。
21.4、数量：1把。
22、打结器：
22.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢。
22.2、微创专用打结器，工作端：弯 45°,勾状，
22.3、手柄长：120mmm±10mm；操作杆工作距离：180mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm；总长度：300mm±10mm。
22.4、数量：1个。
23、胸腔组织镊：
23.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢。
23.2、微创大齿镊抓钳，直头，头宽3.0mm±1mm，单向开口。
23.3、手柄长：120mmm±10mm；操作杆工作距离：180mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm，总长度：300mm±10mm。
23.4、数量：1把。
24、胸腔组织镊：
24.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢
24.2、微创无创宽镊，头宽：2.8mm±1mm，弯头，DEBAKEY齿。
24.3、手柄长：120mmm±10mm；操作杆工作距离：180mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm；总长度：300mm±10mm。
24.4、数量：1把。
25、咬骨钳：
25.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢。
25.2、握笔式，工作端直径：4.5mm±1mm，弯头。
25.3、手柄长：120mm±10mm；操作杆工作距离：240mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm；长度：360mm±10mm。
25.4、数量：1把。
26、拉钩：
26.1、材质：医用不锈钢
26.2、加长片拉钩
26.3、宽：10mm±1mm；全长：300mm±10mm
26.4、数量：1个。
27、胸腔组织钳：
27.1、医用不锈钢材质。
27.2、环柄带锁扣。
27.3、工作端：1×2无损齿，工作端工作距离：90mm±10mm；纯齿长：75mm±10mm
27.4、长度：310mm±10mm。
27.5、数量：1把。
28、血管阻断钳： 
28.1、材质：医用不锈钢
▲28.2、链式阻断钳，握柄式，Debakey无损伤齿，可控制开口大小，中间带可伸缩不锈钢管，内芯链式可直弯变形，头端工作距离：86mm±5mm。
28.3、长度：350mm±10mm。
28.4、数量：1把。
29、器械盒：
29.1、微创双层器械盒，材质：铝合金。
29.2、外形尺寸（长×宽×高）：≥450×280×75mm。
29.3、内置硅胶垫和固定支架。
29.4、数量：2套。

设备二、微创搭桥器械包
一、数量：1套。
二、技术参数
1、胸腔心血管外科用持针钳：
▲1.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢，工作端碳化钨镶片。
1.2、工作端：1×10mm，可上下浮动1mm；直头，缩窄型，适用于5/0到6/0针。
1.3、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：180mm±10mm；总长度：300mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm。
1.4、数量：1把。
2、胸腔心血管外科用持针钳： 
▲2.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢，工作端金刚砂涂层。
2.2、直头，窄弯，适用于6/0-8/0针。
2.3、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：180mm±10mm；总长度300mm±10mm；操作杆直径3mm±1mm
2.4、数量：1把。
3、胸腔组织镊：
3.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢，工作端金刚砂涂层
3.2、圈形，头宽：1.0mm±0.1mm, 单侧开口。
3.3、操作杆直径：3mm±0.1mm；手柄长：120mm±10mm；操作杆长：180mm±10mm；总长度：300mm±10mm。
3.4、数量：2把。
4、胸腔组织镊，数量：1件
4.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢
4.2、头宽：1.5mm±0.1mm，DeBakey无损齿,单向开口。
4.3、手柄长：120mm±10mm；操作杆长：180mm±10mm；总长度300mm±10mm；操作杆直径：3mm±1mm
4.4、数量：1把。
5、打结器， 
5.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢
5.2、工作端：角度45°,适用于5-0到8-0线，用于深部推结。
5.3、操作杆直径：3mm±1mm；手柄长：120mm±10mm；操作杆长：180mm±10mm；总长度：300mm±10mm
5.4、数量：1个。
6、胸腔心血管外科用剪：
6.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢。
6.2、工作端：30°弯头,加强型。
6.3、刃片厚度：1.4mm±0.1mm；刃片宽：3.8/5.2mm±1mm。
6.4、手柄长：120mm±10mm；操作杆工作距离：180mm±10mm；操作杆直径：5mm±1mm；长度：300mm±10mm。
6.5、数量：1把。
7、银夹钳，数量：1件
7.1、材质（含手柄部分）：医用不锈钢
7.2、工作端：弯15°，适用于中号红色钛钉。
7.3、操作杆直径：5mm±1mm；手柄长：120mm±10mm；操作杆长：240mm±10mm。总长度：360mm±10mm。
7.4、数量：1把。
8、银夹钳：
8.1、材质：医用不锈钢。
8.2、中号，工作端：弯15°。
8.3、长度：360mm±10mm。
8.4、数量：1把。
9、血管钳：
9.1、材质：医用不锈钢
9.2、钳口：30×36mm，可上下浮动1mm；弯头，DeBakey无损齿，S型，适用于微创搭桥手术暴露吻合口。
9.3、弓部：25mm±1mm，圆弧形；后身圆弧过渡；全长：250mm±10mm。
9.4、数量：1把。
10、胸骨牵开器：
10.1、用于微创多支冠脉搭桥手术及开胸冠脉搭桥取双乳内动脉手术。
10.2、材质：医用不锈钢
10.3、包含床旁主力臂1个、直形横臂1个、横齿臂1个、万向转换头1个、单拉钩1个、 双齿乳内拉钩1个。
10.4、床旁主力臂：底座，40×135mm，可上下浮动5mm； 主力臂长度：760mm±10mm；主力臂直径：25mm±2mm。
10.5、直形横臂：长度，490mm±10mm；直径，12.5mm±1mm。
10.6、横齿臂：长度，290mm±10mm。
10.7、万向转换头：长，95mm±10mm；大孔径，25.5mm±5mm；小孔径，12.7mm±2mm。
10.8、双头拉钩：深度，95mm±10mm；宽度，15mm±2mm。
10.9、单头拉钩：长度，115mm±10mm。
10.10、数量：1套
11、牵开器：
11.1、材质：医用不锈钢
11.2、最大牵开长度：75mm±10mm；
11.3、大叶片：110×50mm，可上下浮动5mm；小叶片：45×40mm，可上下浮动5mm。
11.4、数量：1套。
12、牵开器叶片：
12.1、材质：医用不锈钢
12.2、取乳内牵开器叶片。
12.3、中悬吊叶片尺寸：170×35×90mm，可上下浮动5mm；对侧叶片： 55×35×16mm，可上下浮动±5mm。
12.4、数量：1对。
13、牵开器叶片：
13.1、材质：医用不锈钢
13.2、肋间牵开器叶片.
13.3、叶片尺寸：50×55×10mm，可上下浮动5mm。
13.4、数量：1对。
14、牵开器叶片：
14.1、材质：医用不锈钢
14.2、肋间牵开器叶片。
14.3、叶片尺寸：55×35×5mm，可上下浮动2mm
14.4、数量：1对。
15、器械盒： 
15.1、微创双层器械盒，材质：铝合金
15.2、尺寸（长×宽×高）：≥450×280×75mm
15.3、数量：1个。
设备三：
一、技术参数：
1、隧道器， 
1.1、包含隧道器通用手柄1件、隧道器弯轴（短）1件、隧道器弯轴（长）1件、隧道器橄榄头1件。
1.2、材质：医用不锈钢
1.3、隧道器弯轴（短）长度：225mm±10mm；隧道器弯轴（长）长度540mm±10mm；隧道器橄榄头直径：8mm±1mm。
1.4、数量：1套。
2、双关节乳突牵开器：
2.1、材质：医用不锈钢。
2.2、双关节，4×4齿。
2.3、长度：210mm±10mm；深度：30mm	±2mm。
2.4、数量：2个。
3、双关节乳突牵开器：
3.1、材质：医用不锈钢。
3.2、双关节，4×4齿。
3.3、长度：210mm±10mm，深度：16mm±2mm。
3.4、数量：2个。
4、血管剪刀：
4.1、材质：医用不锈钢。
4.2、超锋利，前端收窄。
4.3、长度：180mm±10mm。
4.4、数量：2把。
5、圆柄镊
5.1、材质：医用不锈钢。
5.2、工作端：1.3mm±0.1mm，无损伤DeBakey齿，夹持力≥180GR。
5.3、平衡柄，长度：210mm±10mm。
5.4、数量：2把。
6、组织镊：
6.1、材质：医用不锈钢。
6.2、工作端：2mm±0.1mm，无损伤DeBakey齿，夹持力≥200GR
6.3、平柄，长度200mm±10mm。
6.4、数量：2把。
7、执笔针持： 
▲7.1、材质：医用不锈钢材质，工作端TC镶片。
7.2、工作端：直头， 2.0mm±0.1mm，适用于5/0-7/0的针。
7.3、高尔夫式手柄，长度：205mm±10mm。
7.4、数量：2把。
8、阻断钳： 
8.1、材质：医用不锈钢
8.2、工作端：角度60°，无损伤COOLEY齿。
8.3、长度：170mm±10mm。
8.4、数量：4把。
9、升主动脉阻断钳
9.1、材质：医用不锈钢。
9.2、工作端：角度60°，120±10mm，无损伤DeBakey齿。
9.3、长度：305mm±10mm。
9.4、数量：1把。
10、升主动脉阻断钳：
10.1、材质：医用不锈钢。
10.2、无损伤DeBakey齿。
10.3、长度：250mm±10mm。
10.4、数量：2把。
11、主动脉弓部阻断钳：
11.1、材质：医用不锈钢。
11.2、弯头，1×2齿。
11.3、长度：270mm±10mm。
11.4、数量：1把。
12、主动脉弓部阻断钳：
12.1、材质：医用不锈钢。
12.2、弯，2×3齿。
12.3、长度：310mm±10mm。
12.4、数量：1把。
13、腹主动脉阻断钳：
13.1、材质：医用不锈钢。
13.2、S双弯钳身
13.3、长度：300mm±10mm。
13.4、数量：1把。
14、大侧壁钳：
14.1、材质：医用不锈钢。
14.2、双弯。
14.3、长度：250mm±10mm
14.4、数量：1把。
15、小侧壁钳：
15.1、材质：医用不锈钢。
15.2、双弯。
15.3、长度：170mm±10mm。
15.4、数量：1把。
16、弓上分支阻断钳：
16.1、材质：医用不锈钢。
16.2、V形工作端，COOLEY无损伤齿。
16.3、长度：195mm±10mm。
16.4、数量：1把。
17、弓上分支阻断钳：
17.1、材质：医用不锈钢。
17.2、工作端角度：10°。
17.3、长度：190mm±10mm。
18、弓上分支阻断钳：
18.1、材质：医用不锈钢。
18.2、工作端角度：45°。
18.3、长度：190mm±10mm。
18.4、数量：2把。
19、执笔针持
▲19.1、材质：医用不锈钢，工作端镶钻。
19.2、工作端：直头，0.5mm±0.1mm。
19.3、高尔夫手柄，长度：205mm±10mm。
19.4、数量：1把。
20、执笔针持 
20.1、材质：不锈钢钳体，高分子材质手柄。
20.2、直头，头宽：2.0mm±0.1mm，适用于5/0到6/0针
20.3、高尔夫手柄，长度210mm±10mm。
20.4、数量：2把
21、执笔针持：
▲21.1、材质：医用不锈钢，工作端碳钨合金。
21.2、直头，带锁扣，适用于5/0到6/0针。
21.3、加重圆形手柄，手柄直径：10mm±1mm，长度：230mm±10mm。
21.4、数量：2把。
22、针持：
▲22.1、材质：医用不锈钢，工作端TC镶片。
22.2、手柄带锁扣
22.3、长度：300mm±10mm。
22.4、数量：2把。
23、针持：
▲23.1、材质：医用不锈钢，工作端TC镶片。
23.2、手柄带锁扣。
23.3、长度：260mm±10mm。
23.4、数量：2把。
24、针持：
▲24.1、材质：医用不锈钢，工作端TC镶片。
24.2、弯头。
24.3、长度：230mm±10mm。
24.4、数量：2把。
25、针持：
▲25.1、材质：医用不锈钢，工作端TC镶片。
25.2、无损伤DEBAKEY齿，环柄。
25.3、长度：230mm±10mm。
25.4、数量：2把。
26、针持：
▲26.1、材质：医用不锈钢，工作端TC镶片。
26.2、直，适用于1/0到4/0针。
26.3、长度：240mm±10mm。 
26.4、数量：2把。
27、针持： 
27.1、材质：医用不锈钢，工作端TC镶片。
27.2、工作端：收窄头，0.4mm±0.1mm，适用于4/0到6/0针。
27.3、长度：260mm±10mm。
27.4、数量：2把。
28、小圆柄镊：
▲28.1、材质：医用不锈钢，工作端TC镶片。
28.2、工作端：头宽1.3mm±0.1mm，无损伤DeBakey齿，夹持力≥180GR，
28.3、平衡柄，长度：210mm±10mm。
28.4、数量：2把。
29、主动脉镊：
29.1、材质：医用不锈钢。
29.2、工作端：直头，头宽3.5mm±1mm，无损伤DeBakey齿，强抓取厚重型，夹持力≥240GR。
29.3、防滑手柄，长度：210mm±10mm，直径：10mm±1mm。
29.4、数量：1把。
30、小圆镊： 
30.1、材质：医用不锈钢。
30.2、圈直径：1mm±0.1mm，夹持力≥180GR。
30.3、平衡柄，长度：210mm±10mm。
30.4、数量：1把。
31、血栓镊：
31.1、材质：医用不锈钢。
31.2、长度：200mm±10mm。
31.4、数量：2把。
32、多关节镊：
▲32.1、材质：钛合金。
32.2、多关节，可用于瓣膜、脏器、接针的开放及微创小切口术式。
32.3、长度：280mm±10mm
32.4、数量：2把。
33、无损伤组织镊：
33.1、材质：医用不锈钢。
33.2、工作端：2.8mm±0.1mm，无损伤DeBakey齿，夹持力≥200GR.
33.3、平柄，长度：240mm±10mm。
33.4、数量：2把。
34、平柄组织镊：
34.1、材质：医用不锈钢。
34.2、工作端：2mm±1mm，无损伤DeBakey齿，夹持力≥200GR。
34.3、长度：200mm±10mm。
34.4、数量：2把。
35、精细剪刀：
35.1、材质：医用不锈钢。
35.2、超锋利刀刃，弯头。
35.3、长度：200mm±10mm.
35.4、数量：1把。
36、精细剪刀：
36.1、材质：医用不锈钢。
36.2、超锋利刀刃，弯头。
36.3、长度：230mm±10mm。
36.4、数量：1把。
37、梅氏剪刀：
37.1、材质：医用不锈钢，TC镶片
37.2、长度：230mm±10mm 
37.3、数量：1把。
38、神经拉钩：
38.1、材质：医用不锈钢。
38.2、长度：185mm±10mm。
38.3、数量：1个。
39、神经拉钩：
39.1、材质：医用不锈钢。
39.2、窄头。
39.3、长度：185mm±10mm。
39.4、数量：1个。
40、橄榄头血管探子：
▲40.1、材质：记忆合金。
40.2、一套共3个，不同弯度。
40.3、直径：φ1.5mm±0.2mm 。
40.4、数量：1套。
41、橄榄头血管探子：
▲41.1、材质：记忆合金。
41.2、直径：φ3mm±0.5mm。
41.3、数量：1个。
42、血管探子： 
▲42.1、材质：记忆合金。
42.2、直径：1.0mm±0.2mm，工作段：140mm±10mm。
42.3、数量：1个。
43、血管探子：
▲43.1、材质：记忆合金。
43.2、直径：1.5mm±0.2mm，工作段：140mm±10mm。
43.3、数量：1个。
44、血管探子：
▲44.1、材质：记忆合金。
44.2、直径：2.0mm±0.2mm，工作段：140mm±10mm。
44.3、数量：1个。
45、弓部阻断钳：
45.1、材质：医用不锈钢。
45.2、双弯。
45.3、长度：260mm±10mm。
45.4、数量：1把。
46、阻断钳：
46.1、材质：医用不锈钢。
46.2、工作端：角度60°，无损伤COOLEY齿。
46.3、长度：170mm±10mm
46.4、数量：2把。
47、枪式显微剪刀：
47.1、材质：医用不锈钢。
47.2、S形，一边超锋利刀刃，一边带锯齿刀刃。
47.3、长度：220mm±10mm。
47.4、数量：2把。
48、经胸双关节管道抓钳：
48.1、材质：医用不锈钢。
48.2、带锁扣，弧形钳身。
48.3、长度：240mm±10mm
48.4、数量：1把。
49、专用吸引管：
49.1、材质：医用不锈钢。
49.2、双曲面，平面吸引头，防滑手柄。
49.3、长度：260mm±10mm。
49.4、数量：1根。
50、精细剪：
50.1、材质：医用不锈钢。
50.2、长度：240mm±10mm。
50.3、数量：1把。
51、环状瓣膜缝线区分固定器：
51.1、材质：医用不锈钢。
51.2、带固定锁扣，可复用。
51.3、直径：220mm±10mm。
51.4、数量：1个。
52、微创/开放两用瓣膜腱索测量卡尺：
52.1、材质：医用不锈钢。
52.2、弯，可拆卸，防滑手柄。
52.3、长度：380mm±10mm。
52.4、数量：1把。
53、无损伤抓线器：
53.1、材质：医用不锈钢材质。
53.2、用于抓取心包悬吊线。
53.3、长度280mm±10mm。
53.4、数量：1个
54、微创可调节长度主动脉拉钩
54.1、材质：记忆合金
▲54.2、工作端：可塑形，精细无损伤齿，头宽：20mm±1mm
54.3、防滑手柄，长度调节范围：230～300mm。
54.4、数量：1个。
设备四：
一、技术参数：
1、微创持针器
▲1.1、材质：手柄为医用不锈钢，工作端杆轴为钛合金，碳镶嵌弯头
1.2、带锁定齿, 适合2-0缝线。
1.3、工作长度：170mm±10mm；总长：310mm±10mm。
1.4、数量：1把。
2、显微镊：
2.1、材质：医用不锈钢，
▲2.2、圆柄，直，钻石涂层阶梯状头端。
2.3、总长：210mm±10mm
2.4、数量：1把。
3、显微持针器
3.1、材质：医用不锈钢
▲3.2、圆柄，带锁扣，直，钻石涂层，普通锁槽，适合7-0缝线或更小。
3.3、总长210mm±10mm
3.4、数量：1把。
4、手摇升降器：
4.1、微创搭桥配件
4.2、宽：140mm±10mm
4.3、数量：1个。
5、微创组织镊：
▲5.1、材质：手柄为医用不锈钢，工作端杆轴为钛合金。
5.2、无锁定齿，直头，工作端防夹划，
5.3、工作端直径：2.5mm±0.1mm；工作长度：170mm±10mm；总长：310mm±10mm
5.4、数量：1把。
6、主动脉钳：
▲6.1、材质：钛合金。
6.2、非创伤性颌。
6.3、夹持工作端：30mm±2mm，总长200mm±10mm。
6.4、数量：1把。
设备五：
一、技术参数：
1、成人胸骨牵开器：
1.1、材质：医用不锈钢
▲1.2、可翻动轴柄和叶片，可用于主动脉手术。
1.3、最大牵开宽度：200mm±10mm 
1.4、数量：1件
2、成人胸骨叶片
2.1、材质：医用不锈钢
2.2、可用于主动脉手术
2.3、叶片尺寸：34×100mm，可上下浮动5mm。
2.4、数量：1对


品目1-16	手术器械7
一、技术参数：
1、内窥镜
1.1、分辨率:4K，适配4K内窥镜摄像系统。
1.2、视向角:0°
▲1.3、视场角:≥75°
1.4、直径:4mm，误差±0.3mm。
1.5、工作长度:180mm,误差±5mm。
1.6、有效景深范围:至少覆盖3mm～120mm。
▲1.7、耐受灭菌次数:压力蒸汽灭菌≥150次且低温等离子灭菌≥150次。
1.8、数量：1根
2、剥离器
▲2.1、材质：硅胶材质或橡胶材质，带防反光镀层
▲2.2、直型，旋拧式无级锁定伸缩机构，高尔夫球纹防滑设计，可重复高温高压消毒
2.3、长度：≥105mm
2.4、数量：2把
3、剥离器
3.1、材质：不锈钢，带防反光镀层
3.2、分体模块化，需配套专用持控手柄，直型，旋拧式锁定，≧9级刻度可视
3.3、圆盘状头端，角度：45～60度；直径：2.5～3.5mm；总长度：160～190mm；工作长度：80～180mm
3.4、数量：1把
4、剥离器
4.1、材质：不锈钢，带防反光镀层
4.2、分体模块化设计，需配套专用持控手柄，直型，旋拧式锁定，≧9级刻度可视，刃口锋利，头端带保护
▲4.3、角度：45～60度；刃口长度：1.5～2.5mm；总长度：160～190mm，工作长度：80～180mm
4.4、数量：1把
5、剥离器
5.1、材质：不锈钢，带防反光镀层
5.2、分体模块化，需配套专用持控手柄，直型，旋拧式锁定，≧9级刻度可视，刮圈状
5.3、角度：90度；直径：2.5～3.5mm；总长度：160～190mm；工作长度：80～180mm
5.4、数量：1把
6、显微剪
6.1、材质：不锈钢
6.2、精细型，环把枪状，直头。
6.3、工作端长度：160～190mm
6.4、数量：1把
7、显微剪
7.1、材质：不锈钢
7.2、精细型，环把枪状，上弯，带球头保护
7.3、工作端长度：160～190mm，角度：40～60度
7.4、数量：1把
8、鼻组织钳
8.1、材质：不锈钢
8.2、精细型，环把枪状，上弯，碗口状
8.3、工作端长度：160～190mm，直径：2.0～3.0mm
8.4、数量：1把
9、鼻组织钳
9.1、材质：不锈钢
9.2、精细型，环把枪状，直头，碗口状
9.3、工作端长度：160～190mm，直径：3.0～5.0mm
9.4、数量：1把
10、鼻组织钳
10.1、材质：不锈钢
10.2、精细型，环把枪状，上弯，尖圆头
10.3、工作端长度：160～190mm，头端宽度：1.1～2.1mm
10.4、数量：1把
11、鼻组织钳
11.1、材质：不锈钢
11.2、环把枪状，直，长圆头
11.3、工作端长度：130～170mm，刃口宽度：2.5～3.5mm
11.4、数量：1把
12、鼻组织钳
12.1、材质：不锈钢
12.2、环把枪状，反向咬切，360度可旋转
12.3、工作端长度：130～170mm，头端宽度：2.0～3.0mm
12.4、数量：1把
13、鼻剪
13.1、材质：不锈钢
13.2、环把枪状，右弯头
13.3、工作端长度：100～130mm
13.4、数量：1把
14、椎板咬骨钳
14.1、材质：不锈钢，带防反光镀层
14.2、向上成角型
14.3、角度：120～150度，工作端长度：180～230mm，咬口宽度：1.5～2.5mm
14.4、数量:1把
15、剥离器
15.1、材质：不锈钢
15.2、直型，水滴头
15.3、总长度：220～280mm，角度：90度，头端0.6～3.0mm
15.4、数量：1把
16、剥离器
16.1、材质：不锈钢
16.2、直型，叶片状头
16.3、总长度：220～280mm，角度：10～30度，头端：2.0～3.0mm
16.4、数量：1把
17、剥离器
17.1、材质：不锈钢
17.2、直型，圆盘状头端
17.3、总长度：220～280mm，角度：30～50度，头端直径：1.8～2.8mm
17.4、数量：1把
18、剥离器
18.1、材质：不锈钢
18.2、直型，无刃，刮圈状
18.3、总长度：220～280mm，角度：40～60度，直径：2.5～3.5mm
18.4、数量：1把
19、剥离器
19.1、材质：不锈钢
19.2、直型，无刃，刮圈状
19.3、总长度：220～280mm，角度：40～60度，直径：4.0～6.0mm
19.4、数量：1把
20、剥离器
20.1、材质：不锈钢
20.2、直型，无刃，刮圈状，侧角弯环型
20.3、总长度：220～280mm，直径2.5～3.5mm
20.4、数量：1把
21、剥离器
21.1、材质：不锈钢
21.2、双头，直型，钝
21.3、工作端长度：70～90mm，总长度：220～280mm，头宽2～5mm
21.4、数量：1把
22、剥离器
22.1、材质：不锈钢
22.2、直型，镰刀状头端，锋利
22.3、总长度：220～280mm
22.4、数量：1把
23、器械盒
23.1、材质：不锈钢
23.2、带盖，带锁扣及透气孔，支持重复高温高压灭菌
23.3、尺寸（长×宽×高）：≥360×220×45mm
23.4、数量：1个

品目1-17	电动骨钻
一、技术参数：
1、操作方式：按钮操作
2、空载转速范围：1300rpm～2000rpm
3、具备工作指示灯
4、穿刺针与电钻连接方式：磁吸力连接。
5、电池：密封锂电池,可完成≥ 500 次穿刺操作
6、具备电量指示功能。
7、工作噪音：≤70dB（A）@距离 1 m。
二、主要配置：
1、电动骨钻：1把。
2、电钻包：1件
3、45mm一次性使用穿刺针套件：5套
4、25mm一次性使用穿刺针套件：5套
5、15mm一次性使用穿刺针套件：5套


第2包品目2-1	体外冲击波治疗仪1
一、技术参数：
（一）主机：
▲1、冲击波源：电磁式冲击波源，治疗深度调节无需调节水囊高度或更换硅胶垫。
2、冲击波发射孔径：40mm±5mm。
3、最大有效能量：20mJ:10%
4、能级：多级可调。
5、有效能量治疗深度调节范围：0～70 mm，可随能级自适应调节。
6、能流密度调节范围：0.01～0.3 mJ/mm²，可随能级自适应调节。
7、频率调节范围：0.5～20 Hz。
9、冲击波脉宽持续时间 ：1.5µs±10%。
10、控制系统：
10.1、液晶触摸显示屏≥8英寸。
10.2、可调节能级、频率、冲击波数或总有效能量或治疗时间。
10.3、可选择显示冲击波能量、冲击波发射频率、冲击波数或总有效能量或治疗时间。
10.4、可预设冲击波总能量值或冲击波数。启动后可倒计数，当达到预设值时，自动停止发射冲击波。
10.5、可保存治疗数据≥100 例，可存储治疗参数≥50 个。
10.6、主机屏幕可实时显示治疗头温度，具备过热保护安全功能。
11、具有封闭水循环冷却系统，设备可连续操作工作≥24小时。
（二）手柄：
1、手柄可调节治疗剂量。
2、具备集成式治疗头，治疗头内集成温度传感器。
▲3、聚焦体径向直径≤10mm，轴向距离≤40mm。
▲4、压力脉冲焦点至压力脉冲发生器端口平面距离：≥4mm。
5、压力脉冲上升时间：≤2.5μs。
6、冲击波膨胀声压峰值： 3Mpa±10%。
7、待命声级≤55dB（A）。
8、手柄重量≤500g。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1 台。
2、手柄：1把。


品目2-2	体外冲击波治疗仪2
一、技术参数：
▲1、可用于治疗骨骼附近软组织慢性疼痛（提供注册证或说明书证明）。
2、主机：
2.1、工作压力调节范围：1.5bar ～ 4bar；治疗时可连续可调。
2.2、工作频率调节范围：5～20Hz
3、空气压缩机：
3.1、最大气流量：≥50L/min。
▲3.2、具备多级过滤系统，滤芯过滤精度≤0.01μm。
3.3、工作最大噪音：≤45dB（A）。
4、气压弹道式手柄：
▲4.1、配备2把不同能量的治疗手柄，手柄能流密度分别为：1.5mJ/mm²±10%、2.5mJ/mm²±10% 。
4.2、手柄具备独立计数器和开关。
4.3、手柄治疗头可伸缩，有施压指示器。 
4.4、每把手柄治疗头≥5种可任选。
4.5、冲击波治疗头最大工作脉宽：2.5μs～3.0μs。
5、电源：AC 100～240V，50Hz±1 Hz。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台
2、推车：1台
3、空气压缩机：1台
4、手柄：2把。
5、冲击头：10个。


品目2-3	医用离心机
一、技术参数：
1、最高转速：≥4000rpm；转速误差：不超过±10rpm。
2、最大相对离心力：≥2800×g。
3、定时范围：0～99min。
4、变频电机驱动。
5、金属机箱，配备电子安全门锁，离心机运行时，门锁不能打开。
6、一体拉伸离心腔，离心腔直径：≥350mm。
7、控制系统：
7.1、微处理器控制，可显示转速、时间等参数。
7.2、可设置转速、离心力，运行中参数可修改；可自动计算显示RCF值， 
7.3、升速曲线≥9种可选、减速曲线≥3种可选。
7.4、具备故障自动报警功能。
7.5、具备紧急开锁，超速、不平衡自动保护功能。
7.6、具备自动平衡功能，无需配平。
8、整机噪音：≤70dB（A）。
9、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤1000 VA
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台
2、4×6孔水平转子：1个。
3、吊篮：4个。
4、6孔隔架：4个。

品目2-4	冷冻离心机
一、技术参数：
1、变频电机驱动。
2、压缩机制冷，无氟环保制冷剂。
3、最高转速：≥6000rpm；转速精度：不超过±10rpm。
4、最大相对离心力：≥5400×g。
▲5、温控范围：-20℃～40℃；温控精度：不超过±1℃。
6、具备快速预制冷功能，从室温降到4℃所需时间≤6min。
7、定时范围：1s～99h59min59s。
8、不锈钢离心腔体，最大容量：750mL×4，内腔底部带排水孔
9、平衡最大允许偏差≥30g。
10、控制系统：
10.1、微电脑控制，可显示设定参数和实时运行参数及运行状态
10.2、工作程序≥10种，可设定离心参数。
10.3、可设定转速、离心力，可自动计算RCF值；运行中可随时更改参数。
10.4、升降速档位≥10个
10.5、计时模式：启动计时、定速计时。
10.6、具备瞬时离心功能
10.7、启动后自动锁紧门盖；具备一键开门功能和急开锁装置。
10.8、离心结束时可声音提示。
10.9、工作异常时隔报警停转
10.10、具备不平衡、超速、超温、过流等保护功能， 
11、噪音：≤60dB（A）
12、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率：≤2000VA
13、提篮可适配不同高度试管
二、主要配置：
1、主机：1台。
2、水平转子（4x 750mL）：1个
3、96孔提篮：2套
4、96孔脱帽器：1套。


品目2-5	阴道微生态检测系统
一、技术参数：
（一）阴道分泌物检测仪：
▲1、具备样本前处理、干化学检测、抗原检测、形态学检测、自动制片及涂片、自动采图、自动识别、废弃试剂耗材回收等全流程一体化功能。
2、进样与样本处理：
2.1、全自动进样，支持采样原管上机、自动读取条码。
2.2、批量最大上样量≥48个。
2.3、拭子样本可自动添加稀释液及模拟人工洗脱，具备持浊度监测与高浓度样本自动稀释功能。
3、加样与检测模式：
3.1、具备自动加样功能。
3.2、形态学、干化学、抗原检测可自由切换组合。
3.3、具备急诊优先检测功能。
3.4、形态学检测：
▲3.4.1、形态学检测项目（油镜及40倍镜下）：至少包含菌群密集度、菌群多样性、优势菌、白细胞、Nugent评分、乳杆菌分级、AV评分、真菌（孢子、芽生孢子、假菌丝）和滴虫等。
3.4.2、基于形态学自动判读符合率≥90%，支持快速染色模式。
3.4.3、高倍镜（×40）下可拍摄动态视频。
3.5、试剂卡测定项目：至少包含氧化酶、pH、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、乙酰氨基葡糖苷酶、白色念珠抗原、阴道毛滴虫抗原检测，支持多联项目。
4、检测速度：
4.1、干片革兰氏染色检测速度≥40 片/小时，快速染色检测速度≥60 片/小时；
4.2、湿片形态学检测速度：≥60 样本/小时；
▲4.3、全自动阴道分泌物分析仪单机测试速度≥50 样本/小时，首个样本检测时间≤12min。
5、可不停机加载耗材。
6、具备试剂余量报警、空吸/堵管报警功能。
7、具备加样臂及舱门监测和防碰撞功能。
8、自动生成符合《阴道微生态评价的临床应用专家共识》的报告。
9、历史数据存储≥100 万条，具备统计分析功能。
10、具备USB接口、双向通讯功能；与医院信息系统对接，负责相关接口费用。
▲11、干化学试剂具有配套的质控品，并取得注册证
（二）染色机：
▲1、流水线传送+倾斜式沥水自动化染色。
2、具备多点喷染式染色功能，可自动进行革兰染色
▲3、快速连续模式染色速度≥48片/小时，支持连续进样。
4、控制系统：
4.1、中文操作界面，染色参数可调（包括染色区域、时间等）
4.2、可自动记录玻片数量与染色时间。
4.3、具备自动制片、自动清洗及液路监测功能。
4.4、具备故障报警功能。
（三）显微镜
1、电动载物台：支持 X/Y轴自动扫描、Z 轴自动聚焦，扫描路径可自定义；
2、相机分辨率≥230万像素，帧率≥150帧/s。
3、扫描速度：≥60片/小时。
4、与染色仪联机（自动传送至显微镜）。
5、可自动滴加镜油
（四）其他要求
1、使用期限，所有仪器使用期限≥10年。
2、所有仪器的生厂商具备ISO13485 认证并提供证书复印件。
二、主要配置（单套）：
1、阴道分泌物检测仪：1台
2、全自动染色机：1台
3、全自动显微镜：1台

品目2-6	全自动电泳仪
一、技术参数：
（一）、电泳功能：
▲1、原始抽血管（直径：13～16mm，高：75～100mm）可直接上机,，仪器自动侦测液面。
▲2、可一次完成多种不同测试项目。
3、检测原理：琼脂凝胶。
4、电压调节范围：100～1500V。
5、电流范围：0～200mA。
6、电泳槽温度控制范围：10℃～30℃；调节步长：≤1℃。
7、电泳时间控制范围：1s～90min；调节步长：≤1s。
8、电泳速度：血清蛋白≥500检体/8h；免疫固定：≥80检体/8h.
（二）、染色脱色功能：
1、样品量：≤500uL。
2、一次点样量：≤0.5 uL
▲3、抗体位置：≥6个，自动添加抗体。
▲4、每个凝胶片最大样品数：血清蛋白≥100人份/片，免疫固定≥15人份/片；一次上机完成。
▲5、自动化：自动取样本、自动加样、自动加抗血清、自动孵育、自动清洗、自动染色、自动脱色、自动烘干、自动扫描。
6、点样次数：1～10次。
7、具备自动稀释功能。
8、所有试验步骤处理条件可人工设定、编程。
9、孵育槽温度控制范围: 30℃～62℃；调节步长：≤1℃。
10、烘干槽温度控制范围：30℃～65℃；调节步长：≤1℃。
（三）、判读部分：
1、光源：白色荧光灯。
2、数据采集分析工作站：
2.1、CPU：≥4核，主频≥2.7GHz；内存≥8G；彩色液晶显示器≥24英寸。
2.2、可与医院信息系统对接，负责相关接口费用。
二、配置清单（单台）：
1、全自动电泳仪：1台
2、自动染色脱色机配件
2.1、清洗桶：3个
2.2、废液瓶：2个
2.3、脱色瓶：1个
2.4、厚滤纸安装架：1个
2.5、稀释瓶：1个
2.6、样品架：10个
2.7、加抗血清涂抹头：1包
2.8、染色滚筒：2个。
3、全自动电泳仪配件：
3.1、刀片支架：1个。
3.2、水平仪：1个。
3.2、实验项目梳子标识板：1包
3.3、凝胶架：2个。
3.4、凝胶铲：1个。
4、工作站：1套



品目2-7	玻片打号机
一、技术参数
1、热转印色带方式打印，分辨率≥300dpi。
2、配备阵列式打印头。
▲3、玻片输入仓总容量：≥250张玻片，可以同时装载普通玻片和免疫组化玻片，具备不停机添加玻片功能。
4、载玻片输出存储能力：≥20张。
5、内置扫码模块，也可外接扫码设备；
6、数据接口：具有USB、Wifi、以太网行接口。
7、打印字符在续氙灯照射260小时和二甲苯等溶剂浸泡的试验中不褪色、字符耐刮擦，提供第三方检测机构出具的检测报告证。
8、适配不同颜色的组织盒；
9、具备联机打印功能，支持病理打印驱动打印。
10、控制系统：
10.1、彩色触摸液晶屏≥7英寸，中文操作界面，无需外接电脑、平板、手机，可独立运行。
10.2、可显示打印任务数量、包埋盒余量、色带余量、总打印数量。
10.3、打印头浓淡比参数可根据玻片类型进行调节。
10.4、与医院LIS、HIS、病理系统兼容，可发送TXT文档自动打印。
10.5、信息录入方式至少包含：触屏输入、单机独立信息录入（键盘、鼠标）、外接电脑信息录入、条码扫描器录入、连接HIS/LIS系统信息录入。
二、主要配置（单台）：
1、主机（含载玻片热转印书写仪软件）：1台
2、热转印载玻片：100片。
3、毛刷：1个。


品目2-8	荧光定量PCR仪
一、技术参数：
（一）主机：
▲1、激发光源：LED光源
2、检测器：
▲2.1、光电传感器：
2.2、荧光检测波长：
2.2.1、通道1：470nm～510nm之间。
2.2.2、通道2：530nm～565nm之间。
2.2.3、通道3：580nm～620nm之间。
2.2.4、通道4：630nm～665nm之间。
2.3、可检测的荧光素及染料：FAM、SYBR、VIC、HEX、Joe、TET、TMRA、CY3、ROX, Texas Red、CY5。
3、反应模块
▲3.1、配备双反应模块，单模块样本容量：≥48孔。
3.2、控温模式：半导体热电模块。
3.3、模块温度控制范围：4℃～99℃。
3.4、最大升温速率：≥4℃/s
▲3.5、温控精度（HRM高分辨熔解曲线）：不超过±0.1℃。
▲3.6、样品间温度均匀性：不超过±0.1℃。
3.7、反应容积：15ul～100ul。
▲4、激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输。
5、检测动力学范围：100～1010。
6、最小检测模板：单个拷贝。
7、配备电子自动锁控热盖.
8、具备断电保护功能
9、可信度：区分1000与2000拷贝浓度差异
（二）数据采集分析工作站：
1、CPU：≥2核，主频≥2GHz；内存≥16G；彩色液晶显示器≥23英寸。
2、具备定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、实时荧光等温扩增功能
二、配置清单：
1、主机：1台
2、数据采集分析工作站：1套。

品目2-9	自动融浆机
一、主要用途：用于对血小板、血液细胞、医疗冰冻制品、麻醉剂和药品的复温加热。
二、技术参数
1、配备可分解解冻腔体、可分解式水箱。
2、储水量：58L±5%。
3、配备双循环系统，循环能力：≥35kg/min。
4、温度控制：
4.1、双路温控系统，具备超温自动断电报警功能
4.2、控温范围：室温～60℃
4.3、控温精度：不超过±0.1℃
4.4、最大加热功率：≥2000W
4、化浆量：≥15袋/次（冰冻血浆：50～200ml/袋）
5、解冻时间：≤15min
6、控制系统：
[bookmark: OLE_LINK3]6.1、液晶触摸显示屏≥7英寸。
6.2、解冻模式：至少包含常规解冻、快速解冻、连续解冻、血小板和血液制品的解冻复温、手动控制、浮动终点、急诊插入解冻模式。
▲6.3、可实时显示温度/时间的变化曲线；能实时记录存储融浆过程的温度数据
可设置医院名称、操作人员编号，保存操作记录。
6.4、具备USB接口，可连接移动存储设备。
7、具备待机自动补水、一键清洗功能、具有温度和水位保护功能。
8、具有上排水功能。
9、解冻完成可自动控干血袋。
三、主要配置：（单台）：
1、主机：1台。
2、水龙头：1个。
3、三通管：1个。
4、进水管：1根。


品目2-10	医用冷藏箱
一、技术参数：
1、结构、材质：
1.1、立式，单开门体；箱内有效容积：≥300L。
1.2、内胆材质：PS吸附成型内胆；外壳材质：预涂钢板。
1.3、门：
1.3.1、门体材质：双层钢化玻璃，具备上吹风功能。
1.3.2、具有自关门设计。
1.3.3、门体带暗锁，同时支持挂锁。
1.4、温度测试孔：≥1个。
1.5、搁架≥6个，间距可调，配价目条。 
1.6、柜内照明： LED照明灯。
1.7、具备脚轮及止动底脚。
2、制冷系统
▲2.1、制冷方式：风冷；环保制冷剂。
2.2、控温范围：2～8℃。
2.2、控温精度：不超过±0.1℃。
2.3、可实时显示箱内温度，显示精度：不超过±0.1℃。
2.4、箱体温度均匀度：≤3℃；波动度：≤4.5℃；
2.5、冷凝水汇集后自动蒸发。
2.6、噪音：≤45dB（A）.
3、控制系统：
3.1、温度传感器≥2路，包括显示传感器、控制传感器。
3.2、感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；
3.3、具备高低温报警、传感器故障报警、断电报警功能；报警方式：声光报警。
3.4、断电后可继续显示箱内的实时温度，持续时间≥24h。


品目2-11	手术头灯
一、技术参数：
1、光源：LED，功率≤5W，寿命≥50000h。
2、色温：6400k～6600k之间。
3、最大照度 ：≥32000Lux@距离400mm；照度可调节。
4、视野直径: ≥100mm@距离400mm。
5、电源：充电电池，满电工作时长：≥5h；充电时间≤2.5h，充电次数：≥1500次；电池重量：≤200g。
6、头灯重量（不含电池）：≤50g。
二、主要配置：
1、头戴式镜框：1个
2、灯筒：1个。
3、绑带：1个。
4、电池组：1组。
5、充电器：1个。
6、手提箱：1个。


品目2-12	超声骨动力系统
一、技术参数：
（一）、主机：
1、主机具备切骨、磨骨和肿瘤消融功能。
2、具有冲洗功能，切骨手术中可持续冲洗，流速调节范围：1mL/min～40mL/min。
▲3、冲洗模式：具备默认模式和同步模式。
4、连续操作最大功率：≥100W。
5、主机具有自检功能。
（二）、超声手柄：
1、工作频率：30±3kHz，手机质量≤125克。
▲2、换能方式：压电式，手柄无需水冷却。
3、手柄与刀头分离式。
▲4、同一把超声手柄可以连接骨性切割和移除刀头及软组织刀头，具有切骨、磨骨及软组织吸引功能。
5、超声振幅：骨性组织刀头最大振幅≥170μm；软组织刀头最大振幅≥300μm。
6、手柄及连线可高温高压消毒。
（三）、刀头：
1、钛合金材质。
2、骨爪刀头和狼牙棒状刀头可同时实现纵向运动及横向扭转。
3、可选锯齿形超声骨刀头、狼牙棒状超声刀头，可实现360°全方位快速切割；可选骨爪刀头，用于骨性结构移除。
▲4、刀头配置套管，且套管长度可分级调节
二、主要配置（单台）：
1、主机(包含脚踏）：1台。
2、压电式通用超声弯角手柄：1把。
3、扭力扳手及托盘：1套。
4、刀头：≥4个（纤维化软组织刀头≥2个）。
5、管路：5条。
6、台车：1辆。
7、重复使用抽吸罐：1个。


品目2-13	神经血管红外线治疗仪
一、技术参数：
▲1、治疗通道≥2，治疗片可分时控制，可同时用于≥8个部位的治疗。
▲2、每个治疗片具备红外、红光组合LED光源。
3、LED光源波长：
3.1、红光峰值波长640nm±10%；
3.2、红外峰值波长880nm±10%。
4、治疗脉冲频率调节范围：75Hz～4600Hz；调节档位≥10档；误差：不超过±5%。
5、治疗片输出功率密度调节范围：0mW/cm2～5mW/cm2；误差：不超过±20%。
6、治疗时间调节范围：10min～60min；误差：不超过±5%。
7、治疗时间到可提醒。
8、治疗片可弯曲，配备身体各部位绑带。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台。
2、治疗片：8片。
3、固定绑带：8条。
4、仪器台车：1辆。


品目2-14	正置显微镜
一、技术参数：
▲1、可作明场观察，齐焦距离≤55mm。
2、光学系统：无限远校正光学系统；
3、调焦系统：
3.1、载物台垂直运动行程≥25mm。
3.2、具备聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调。
3.3、最小微调刻度单位≤1μm；
4、观察镜筒：
4.1、宽场三目观察筒，倾角：30°±1°.
4.2、视野数：≥22。
4.3、双目/摄像分光比：100%：0、20%：80%、0：100%。 
5、照明装置：
5.1、内置透射光柯勒照明器，光源：LED，功率≥10W，寿命≥50000h。
5.2、支持相差、DIC微分干涉、偏光、暗视野等观察方式。
▲5.3、具备光强预设管理功能。
6、物镜：
6.1、配置：至少包括4×平场消色差物镜1个、10×平场消色差物镜1个、20×平场消色差物镜1个、40×平场消色差物镜1个。
6.2、4×物镜：N.A.≥ 0.1，W.D.≥ 18.5mm。
6.3、10×物镜：N.A.≥0.25，W.D.≥10.6mm。
6.4、20×物镜：N.A.≥0.4，W.D.≥1.2mm。
6.5、40×物镜：N.A.≥0.65，W.D.≥ 0.6mm。
▲7、载物台：可旋转载物台。
8、目镜：
8.1、10×宽视野目镜，视野数≥22。
8.2、屈光度调节范围：-5D～+5D。
9、物镜转盘：≥5孔。
10、聚光镜：阿贝聚光镜一套，N.A.≥1.1。
二、配置清单（单台）：
1、显微镜主机：1套。
2、物镜：1套。
3、痛风病偏光附件：1套。


品目2-15	靶控泵
一、技术参数：
▲1、TCI模式支持丙泊酚、瑞芬太尼、苏芬太尼，具备丙泊酚小儿药代模型。
▲2、注射精度：不超过±1.8%。
3、速率调节范围：0.01～2200ml/h；最小调节步长≤0.01ml/h。
4、预置输液总量范围：0.01～2200mL。
5、快进流速范围：0.01～2200ml/h，自动和手动快进可选。
6、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式。
7、支持注射器规格： 5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL。
▲8、注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作
9、具备联机功能。
10、控制系统：
10.1、彩色液晶触摸显示屏≥3英寸，中文操作界面支持滑动操作。
10.2、可自动统计24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
10.3、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。
10.4、自动锁屏功能。
10.5、具备药物库，可储存5000种药物信息；选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上。
10.6、报警时可提示报警信息。
10.7、具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值。
10.8、压力报警阈值≥10档可调.
10.9、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并提示。
10.10、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
10.11、信息储存：可存储≥3500条的历史记录。
11、电池工作时间≥5小时@5ml/h
12、防尘防水等级：IP33。
13、整机重量：≤2kg。
▲14、泵需通过NMPA三类注册。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台。
2、电池组：1个。



品目2-16	输血输液加温仪
一、技术参数：
（一）、主机：
▲1、双加温通道，每个通道可单独设定温度和独立控制加温，也可串联使用。 
2、温度设置范围：33～42℃；调节步长：≤0.1℃；控温精度：不超过±1℃。
3、控制系统：
3.1、液晶显示屏，中文操作界面，可同时显示两个通道的控制信息，包括设定温度、加热温度、加热时间、故障信息、工作状态等。
3.2、具备超温、低温、温度传感器故障、温度保护报警、空气进入报警功能。 
3.3、低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温。
3.4、超温断电保护：超过43℃±0.5℃，系统声光报警自动停止加热。
3.5、安全保护：软件、硬件双重独立安全保护。 
4、防水等级：IPX2。
5、电气安全保护等级：I类，防除颤BF型。
6、电源： AC220V±10%，50Hz±2%，功率≤200VA；
（二）加热套管：
1、加热套管：生物相容性柔性材质，细胞毒性、皮内反应、迟发型超敏反应均符合生物相容性标准要求
2、可全程包裹管路，对加热管路无要求，无需专用耗材。
3、加热套管长度≥3种可选。
4、加热套管预热时间： 20℃至36℃≤2min。
5、加热套管为插拔式。 
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台。
2、加热套管：2根。



品目2-17	电动监护病床
一、技术参数：
1、结构、材质
1.1、病床外形尺寸：长≥2250mm，宽≥950m；床体可延长≥200mm.
1.2、具备可拆卸床头及床尾挡板。
▲1.3、整床全部采用可透X光床板，可使用C臂机对床上病人进行透视；支持床上病人胸腔、腹腔和盆腔位置的X光拍摄；配备背板片盒及片盒滑轨，可实现坐位拍摄胸片。
1.4、病床两侧设有挂钩，每侧≥2个。
1.5、护栏：
1.5.1、分段式侧护栏，双侧护栏具备控制器。
1.5.2、具备抗菌涂层。
1.6、具备角度显示器，控制器液晶屏上可显示床板角度。
1.7、床体四角配有防撞轮。
1.8、床底配备夜灯。
1.9、配备静音双面脚轮，直径150mm，配有中央第五轮。
1.10、具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置，四个脚轮上方均配有制动踏板。
1.11、床底部床架有ABS绝缘外壳保护。
1.12、整床承重：≥250kg。
2、调节功能：
▲2.1、可电动整体前后倾斜、整体升降、左右侧翻、背板升降、大腿板升降。
2.2、可一键调节心衰病人椅位、一键归零位、一键半卧位、一键头低脚高位、一键C臂机检查位。
2.3、病床高度调节范围：500mm～850mm.
2.4、背板调节最大角度：≥70° 。
2.5、大腿板调节最大角度：≥40°。
2.6、头低脚高位最大角度：≥15°
2.7、脚低头高位最大角度：≥15°
[bookmark: _Hlk46393824]2.8、床体左右侧翻最大侧翻角度：≥25°。
[bookmark: _Hlk46393840]3、电动侧翻：
3.1、在低位、半卧位和心脏椅位等任何体位均可实现病人侧翻。
[bookmark: _Hlk46393868]3.2、护栏落下时，床体具有自身保护装置，侧翻功能无法使用。
[bookmark: _Hlk39753459]4、具备电动及手动CPR功能，在紧急情况或停电时，可使床板在上升状态迅速恢复到水平状态。
[bookmark: _Hlk39753795]5、背板和大腿板具备自动回退功能，背板回退距离≥120mm，腿板回退距离≥90mm。
6、中央控制器：液晶触摸屏，可实时显示各个体位操作角度；带有锁定功能，可锁定手持控制器及护栏控制面板。
[bookmark: _Hlk39753704]7、具备蓄电池，可显示电量，充满电后可续航≥5天，在床的转运过程中也可操控其所有电动功能， 
[bookmark: _Hlk39753740]8、床垫：
8.1、材质：高密度海绵
8.2、防压疮床垫，内芯分层
8.3、厚度≥100mm
[bookmark: _Hlk39753507]▲9、升降结构配备立柱式电机
二、主要配置（单台）：
1、电动监护病床：1张。
2、背板片盒及滑轨：1个
3、侧护栏控制器：4个。
4、手持有线遥控器：1个。
5、床旁挂钩：4个。
6、床垫：1张。

品目2-18	输注工作站1
一、技术参数：
（一）主机：
▲1、最多支持≥8通道，泵即插即用。
2、只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电。
3、任意输注模块之间具备联机功能。
4、输液信息采集系统具有网络端口，支持有线联网。
5、输液信息采集系统需通过NMPA三类注册证
（二）注射泵：
1、注射精度：不超过±1.8%
2、速率设置范围：0.01～2200mL/h；最小调节步长≤0.01mL/h。
4、预置输液总量范围：0.01～2200mL。
5、快进流速范围：0.01～2200mL/h；自动和手动快进可选.
6、可自动统计24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
7、支持注射器规格： 5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL。
▲8、注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作
9、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。
10、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；具备联机功能
11、控制系统
11.1、彩色触摸显示屏≥3英寸，中文操作界面。
11.2、具备自动锁屏功能，自动锁屏时间可调。
11.3、具备药物库，可储存≥5000种药物信息。
11.4、具备药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上。
11.5、具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值。
11.6、压力报警阈值≥10档可调.
11.7、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
11.8、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
11.9、信息储存：可存储≥3500条的历史记录。
11.10、报警时可提示报警信息。
12、电池工作时间：≥5h@5mL/h。
13、防尘防水等级：IP33
114、整机重量（含电池）：≤2kg。
▲15、注射泵需具备NMPA三类注册证。
（三）输液泵：
▲1、具备输血功能，支持临床常用输血管路，无需专用输血管路。
2、具备肠内营养液输液功能。
3、输液精度：不超过±5%。
4、输液速率设置范围：0.1～2200mL/h, 最小调节步长≤0.01mL/h。
5、预置输液总量范围：0.1～9000mL。
6、快进流速设置范围：0.1～2200mL/h，自动和手动快进可选。
7、泵门电动控制，可自动关闭或打开。
8、无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。
9、输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能。
10、控制系统：
10.1、彩色触摸显示屏≥3英寸，中文操作界面。
10.2、具备自动锁屏功能，自动锁屏时间可调。
10.3、可自动统计24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累量。
10.4、具备药物库，可储存≥5000种药物信息。
10.5、具备药物色彩标识功能，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上。
10.6、压力监测
10.6.1、具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值；
10.6.2、具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化。
10.7、最低压力报警阈值：≤50mmHg。
10.8、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
10.9、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
10.10、气泡检测：
10.10.1、具备双超声气泡检测技术。
10.10.2、具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小≤20μL的单个气泡报警。
10.11、无需滴数传感器，可自动识别空瓶状态并报警。
10.12、报警时可提示报警信息。
10.13、信息储存：可存储≥3500条的历史记录
11、电池工作时间：≥5h@25mL/h。
12、防尘防水等级：IP33。
13、整机重量（含电池）：≤2kg。
▲14、输液泵需具备NMPA三类注册证。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台。
2、输液泵：2台。
3、注射泵：6台。


品目2-19	红外线治疗仪
一、技术参数：
▲1、辐射体外壳：非金属绝缘材质。
▲2、电磁波谱波长范围：200nm～25000nm，辐射照度增效比：≥300%（提供检测报告）
3、可对创面分三区控制，温度设定范围：20～55℃。
4、立柱：
4.1、电动升降，高度调节行程：≥300mm。
4.2、具备升降限位装置
5、控制系统：
5.1、配备面板及无线遥控器，
5.2、控制面板可设置显示温度、可累积计时。
6、配备隔离暖帘和暖帘导管
7、输入功率：≤1800 VA。
8、外形尺寸：≥1900×750×750mm。
▲9、设备使用期限≥8年。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台。
2、遥控器：1个。
3、保暖帘：2个。
4、暖帘导管：4个。

品目2-20	输液泵
一、技术参数
▲1、具备输血功能、肠内营养液输注功能。
▲2、具备镇痛药、化疗药、胰岛素输注功能。
3、输液精度：不超过±5%。
4、输液速度设置范围：0.1～2000mL/h；最小调节步长≤0.01mL/h.
5、快推速度设置范围：0.1～2000mL/h.
6、输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式
7、控制系统：
7.1、彩色触摸显示屏≥3英寸。
7.2、具备药物库，可储存≥5000种药物信息。
7.3、具备药物色彩标识功能，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上。
7.4、具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值。
7.5、阻塞压力报警阈值≥10档可选，最低≤50mmHg。
7.6、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
7.7、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
7.8、具备气泡报警功能，单个气泡报警最低限值≤15μL。
7.9、具有历史记录功能，可存储≥5000条的历史记录。
7.10、可自动统计24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
8、电池工作时间：≥5h@25ml/h
9、防尘防水等级：IP44。
10、整机重量（含电池）：≤1.5kg。
11、整机使用期限：≥10年（提供铭牌照片或说明书证明）
▲12、输液泵需具备NMPA三类注册证。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台
2、电池组：1个.
3、紧固夹：1个。


品目2-21	注射泵
一、技术参数：
▲1、注射精度：不超过±1.8%，机械精度：不超过±0.5%。
2、注射速度设置范围：0.01～2200mL/h；最小调节步长≤0.01mL/h。
3、快推速度设置范围：0.01～2200mL/h；最小调节步长≤0.01mL/h。
3、支持注射器规格： 5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL.
▲4、具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动。
5、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式
▲6、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。
7、控制系统
7.1、彩色触摸屏显示屏≥3英寸
7.2、具备药物库，可储存≥5000种药物信息
7.3、具备药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上。
7.4、具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值。
7.5、阻塞压力报警限值≥10档可选，最低≤50mmHg。
7.6、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
7.7、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，自动重新启动输液。
7.8、具有历史记录功能，可存储≥5000条的历史记录。
7.9、可自动统计24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
8、电池工作时间：≥6h@5ml/h。
9、防尘防水等级：IP44。
10、整机重量（含电池）：≤2kg。
11、使用期限≥10年，提供铭牌照片或使用说明书证明。
▲12、注射泵需具备NMPA三类注册证。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台。
2、电池组：1个。
3、紧固夹：1个。

品目2-22、23、24	肠内营养泵1、肠内营养泵2、肠内营养泵3
一、技术参数：
1、挤压方式：蠕动挤压式。
2、喂养速度调节范围：1～1200mL/h；最小调节步长≤1mL/h。
3、喂养精度：不超过±5%。
4、冲洗速度调节范围：1～1200mL/h。
7、排气速度：≥2000mL/h。
8、KTO速度调节范围：1～30mL/h。
9、具有连续喂养模式和间歇喂养模式。
10、具有防堵管功能。
11、具备加温系统，加温范围：32～50℃，精度：不超过±3℃、
12、控制系统：
12.1、液晶触摸显示屏≥4英寸
12.2、具有锁屏功能。可自动和手动锁屏。
12.3、可自动完成泵管管路充盈。
12.4、具备夜间工作模式。
12.5、报警：具备遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽、即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障、管路异常报警功能。报警方式：声光报警。
12.6、可储存≥2000条历史记录。
12.7、可通过无线或有线联网与输注中央站连接。
13、充电天池：
13.1、续航时间：可连续使用≥24h@25ml/h。
13.2、充电时间≤4h@关机条件。
14、具备透明泵门、内置把手。
15、防护等级：IP34。
16、重量：≤1kg（含电池）。
17、固定夹可调向，支持水平和垂直固定。
二、配置清单（单台）：
1、主机：1台
2、固定夹：1个


品目2-25	心肺复苏机
一、技术参数：
▲1、便携式电动胸腔按压机，可用于院内院外心肺复苏急救。
2、具备3D按压技术。
▲3、按压频率可通过主机直接调节，至少包含100次/min、110次/min、120次/min；按压频率误差：不超过±1次/min。
▲4、按压深度调节范围：45mm～55mm；调节档位≥3档；误差：不超过±2mm。
5、按压释放比范围: 50%±5%。
6、按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。
7、支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥55°。
8、可记录按压深度、按压频率、按压波形图、按急救时间、按压时间、暂停时间并可统计实时CCF，生成抢救报告。
9、具备WiFi接口，免费开放WiFi接入协议。
10、防电击的程度分类：CF型。
11、主机绷带挂钩内侧宽度：≤200mm。
12、主机绷带挂钩高度：≥30mm。
13、无需硬质背板支撑，不受软床垫影响。
14、主机重量（含电池）：≤2.5Kg。
15、工作条件：
15.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，无需专用接地线；DC：锂电池，支持连续运行时间≥60min，充放电次数≥300次，可提示电池电量。
15.2、工作环境相对湿度：≥90%，无冷凝；环境温度：-10℃～45℃。
16、使用寿命：≥10年，提供铭牌照片或说明书证明。
二、主要配置：
1、主机：1台	
2、可充电电池：1组	
3、电源适配器：1台	
4、数据线：1个	
5、胸腔按压设备固定带（M号）：1个
6、胸腔按压设备固定带（L号）：2个
7、按压头护套：1套	


品目2-26	医用内窥镜冷光源机
一、技术参数
1、主机：
1.1、光源：LED, 寿命≥20000h。
1.2、输出总光通量：≥600lm。
1.3、最大照度：≥15001m，照度无级可调。
1.4、色温：3000K～7000K 之间。
1.5、多种转换接口可选，可用于Storz、Wolf、Stryker、Olympus光纤。
2、导光束：
2.1、直径：4.8mm±0.2mm；长度≥3.0m。
2.2、可高温高压和等离子消毒， 
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台
2、导光束：1根


品目2-27	经皮氧分压监测仪
一、技术参数：
▲1、监测参数：经皮氧分压
2、经皮氧分压测量范围及精度：
2.1、常压下测量范围及精度：0mmHg～760mmHg，允差：±8%或±8 mmHg,两者取大者；
2.2、高压下测量范围及精度：760mmHg～1999mmHg，允差：±8%。
3、响应时间：在常压下，氧分压值从标定值下降到5mmHg的响应时间≤60s；氧分压值从低值（如16mmHg或等效基准点）上升到高值（如146mmHg或等效基准点）的响应时间≤15s，或提供等效临床响应性能验证资料。
4、显示分辨率：1mmHg
5、温度范围及精度：加热设置温度范围为37℃～44℃，步进为0.1℃，允差：±0.5℃
6、界面显示功能
▲6.1、计时监测功能：经皮氧分压监测过程中，应具备防误触设计，避免监测期间因误操作触发标定流程而影响连续监测（如功能锁定、操作确认、权限管理等等效方式）；
6.2、温度显示功能：可同时显示设置温度和实时温度，数值单位可选择℃或F；
6.3、具备温度超限提示功能
6.4、可同时显示经皮氧分压波形及数值，
6.4.1波形显示模式可选：包括如填充模式、扫描线模式，
6.4.2波形幅值可根据临床需要自适应或固定比例显示，数值单位可选择mmHg或kPa
6.5、具备经皮氧分压值超限提示功能：当监测值超过上限或低于下限时，显示超限提示信息
7、病人信息显示功能：可显示并可修改病人基本信息（至少包括姓名、性别、年龄、病历号/ID号）；
8、标定状态显示功能:可显示未标定、标定中、标定成功、标定失败四种状态
9、电池在充满电的条件下连续工作时间不少于4h。
二、配置清单
1、主机：1台
2、经皮氧分压传感器：1件



品目2-28	手术无影灯
一、技术参数：
1、灯头:
▲1.1、双灯灯头,扰流指数均≤20%。
1.2、灯头操作扶手与灯头一体成型，无螺钉。
1.3、灯头背部均有抗菌涂层，抗菌涂层对大肠杆菌的抗菌活性值≥5.5，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性值≥5.8。
1.4、灯头的外壳防尘防水等级均为IP55或以上。
▲2、光源： LED，每组LED光源有单独的透镜聚光。
▲3、双灯灯头的中心照度均≥150,000Lx。
▲4、色温调节范围：3000K～6000K；调节档位≥5档。
5、双灯光斑直径调节方位：150m～200mm；调节档位≥5档。（提供第三方检验检测报告文件证明）
6、光斑分布直径：照度达到中心照度 50%区域的光斑分布直径d50与光斑直径d10的比值≥55%。
7、20%光柱深度（大光斑）：≥1100mm；60%光柱深度（大光斑）≥600mm。
8、单遮板无影率≥45%；偏置单遮板无影率≥80%；双遮板无影率≥55%
9、单遮板深腔无影率≥45%；偏置单遮板深腔无影率≥85%；双遮板深腔无影率≥55%。
10、显色指数Ra≥95。
11、显色指数R9≥85。
▲12、最大照度下辐照度≤545 W/m2；普通照明模式辐照度≤235 W/m2；辐照度/中心照度≤3.5 mW/(m2·lx)。
13、弹簧臂围绕延伸臂旋转范围无限位，且C臂绕弹簧臂旋转范围无限位。
14、具备照度稳定功能。
15、具备普通腔镜环境光。
二、主要配置（单台）：
1、双灯悬吊系统：1个。
2、灯头（带C臂组件）：2个。
3、灭菌手柄：2个。
4、天花吊顶装饰组件：1个。
5、普通手柄：2个。
6、按键臂控：2个。


品目2-29	医用内窥镜图像处理器
一、技术参数：
▲1、可处理和输出最高分辨率≥1920×1080的视频图像。
2、液晶触摸显示屏≥15英寸，分辨率：≥1920×1080@60Hz；
3、色彩还原能力：≥4级；
4、信噪比≥55dB；
5、有拍照、录像、冻结、图像翻转等功能；
6、具有白平衡、色彩、锐度、亮度等调节功能；
▲7、内窥镜接口≥2个，即插即拔，无需关机重启
8、内部图像存储容量：≥64G；
9、图片视频储存分辨率：≥1280×720；
10、具备HDMI USB3.0、RJ45接口和WIF功能，可连接打印机打印病例。；
11、可编辑病人ID等信息，可设置病例权限编辑。
二、配置清单（单台）：
1、医用内窥镜图像处理器：1台
2、内镜连接线：1根.
3、HDMI线：1根。


品目2-30	控温毯
一、技术参数：
1、加热方式：充气升温。
2、温度控制范围： 32℃～43℃ ；档位≥3档可选；误差：不超过±1℃。
3、最高风速：≥40CFM，最大工作噪音：≤55分贝。
4、过滤器：采用两层空气过滤系统，高效空气过滤器过滤精度≤0.2μm。
5、温度传感器≥3个。
6、控制系统：
6.1、显示屏可显示设置温度、设置风速、当前温度、室内温度、工作时间、工作状态信息。
6.2、温度显示精准度≤0.1℃。
6.3、具备开机自检功能。
6.4、报警：
6.4.1、出风口温度高于45℃可高温报警并停机。
6.4.2、出风口温度高于/低于设置温度2℃时，可高温/低温报警并停机。
6.4.3、开机运行6分钟出风口的温度达不到设置温度，可低温报警并停机。
6.4.4、报警方式：声音报警和报警信息提示。
6.5、可记录运行时间和工作时间，运行到规定时间可提示更换过滤器。
7、功率≥1600VA，3分钟内稳定在设置温范围内。
8、升温毯型号多种可选，可提供无纺布体表升温毯
9、软管有弹性，长度≥1.8m。
10、主机防水等级：IPX3。
11、主机重量：≤7kg。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台
2、无纺布体表升温毯：1张。


品目2-31	高频电刀
一、技术参数：
1、控制系统：
1.1、多微处理器协同工作，具备自我检测、自我诊断技术，可显示故障代码。
1.2、具备中性极板安全报警功能。
2、电切、电凝、双极具有独立的工作频率。电切工作频率：390KHz±20KHz，电凝工作频率：240KHz～470KHz。
▲3、具备单极双路同步输出功能。
4、可配合膀胱电切镜实施前列腺气化电切术及配合宫腔镜进行电切治疗
5、最大输出功率：
5.1、纯切：300W±5%。
5.2、低压切：300W±5% 。    
5.3、混切：200W±5%。
5.4、干燥：120W±5%。   
5.5、电灼：120W±5%。      
5.6、低压电灼：120W±5%。   
5.7、喷凝：120W±5%。
5.8、精确双极：70W±5%。     
5.9、标准双极：70W±5%。     
5.10、宏双极：70W±5%。
6、设备类型：1类CF型。
7、电源：AC220V±22V,50Hz±1Hz。
二、配置清单（单台）：
1、主机 ：1台。
2、一次性使用高频电刀笔（手控）：1支。
3、双极镊子：1套。
4、单极脚踏开关（双脚踏）：1只。
5、双极脚踏开关（双脚踏）：1只。
6、转接头8mm（万用）：1只。
7、极板夹头：1根。
8、导电粘胶极板（带连线）：2片。


品目2-32	电子血压计1
一、技术参数：
▲1、臂筒电子血压计，臂筒可转动，具备肘部检测功能
2、显示方式：液晶显示
3、测量方法：示波测定法
4、压力测量范围：0 mmHg～300mmHg；误差：不超过±2mmHg。
5、脉搏：40～200 次/min；误差：不超过±2%或不超过±2 次/min。
6、适用臂围：20～45cm
7、加压方式：智能加压与固定加压双模式。
8、排气方式：自动快速排气
9、全自动测量，具备动画语音提示功能和测量结果语音播报功能。
10、记忆组数：≥300 组
11、具备打印机功能，打印测量血压值
12、具备USB、以太网和 RS-232接口和蓝牙、Wi-Fi功能，可传输测量数据
13、防水等级：IPXO
14、使用期限：≥10 万次
二、主要配置（单台）：
1、主机：1 台。
2、搁手版：1 个。
3、袖套：2 个。
4、打印纸：1 卷。
5、提示牌：1 个


品目2-33	电子血压计2
一、技术参数：
1、适用臂围 12～50cm 的儿童、小儿及成人患者。
2、测量原理:示波法、听诊法
3、测量位置: 上臂
4、压力测量范围：0～300mmHg；误差：不超过±3mmHg
5、脉搏测量范围：40～200 次/min；误差：不超过±5%
6、测量过程中自动判定合适的充气速度和自动收紧臂套软硬度。
7、具备听诊法测量功能，可通过按键记录。
▲8、具备不规则脉搏检测功能。
9、具备测量过程中身体移动检测功能
10、显示：液晶屏，具备背光灯。
▲11、气泵使用次数≥10 万次，测量按键使用寿命≥20 万次。
二、主要配置：（单台）：
1、主机：1 台
2、中号袖带：1 个
3、电池组：1 组
4、电源适配器：1 个


品目2-34	防褥疮垫
一、技术参数：
（一）主机：
1、主机流量：≥4L/min。
2、波动交替时间： 3.2min±0.5 min
3、压力调整范围：30～80mmHg。
4、主机面板具有体重(Kg)调整数标示。
5、主机材质：防火型ABS。 
6、噪音：≤40dB
7、具备可调式挂钩。
（二）床垫：
1、最大载重：≥140kg。
▲2、具备CPR快速泄气功能，拉带式CPR可单手操作。
3、具备头枕功能，头部（≥3管）不交替。
4、波动交替方式：三管交替。
5、可更换单管
6、充气后床垫尺寸(长×宽×高)：≥190×80×10cm。
7、床罩：
7.1、全覆拉链式，材质：Nylon/PU，可完全拆卸及清洗。
7.2、通过细胞毒性、刺激性、皮肤过敏等生物兼容性测试。
二、主要配置（单套）：
1、主机：1台
2、床垫：1个。


品目2-35	过床易
一、技术参数：
1、尺寸（长×宽）： 170cm×50cm，可上下浮动5%。
2、手柄：POM材质。
3、内板：PC板，抗弯曲，可折叠。
▲4、可透X射线
5、重量：≤4kg。
6、承重：≥200kg。



品目2-36	输注工作站2
一、技术参数：
1、主机：
▲1.1、通道≥6通道，泵即插即用。
1.2、只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电。
1.3、任意输注模块之间具备联机功能。
1.4、具有RJ45端口，支持有线联网。
▲1.5、可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
1.6、通过中央站可远程控制工作站内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改。
1.7、采集系统需具备NMPA三类注册证
2、注射泵
2.1、注射精度：不超过±1.8%。
2.2、注射速率设置范围：0.01～2200mL/h；最小调节步长≤0.01mL/h。
2.3、预置输液总量范围：0.01～2200mL。
2.4、快进流速设置范围：0.01～2300mL/h；自动、手动快进可选。
2.5、支持注射器规格： 5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL。
2.6、注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作。
2.7、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。
2.8、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；具备联机功能。
2.9、控制系统：
2.9.1、彩色触摸显示屏≥3英寸，中文操作界面。
2.9.2、具备自动锁屏功能，自动锁屏时间可调。
2.9.3、具备药物库，可储存≥5000种药物信息。
2.9.4、具备药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上。
2.9.5、具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值。
2.9.6、压力报警阈值≥10档可调
2.9.7、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
2.9.8、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，自动重新启动输液。
2.9.9、报警时可提示报警信息。
2.9.10、可存储≥3000条的历史记录。
2.9.11、可自动统计累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
2.10、电池支持主机工作时间：≥5h@5mL/h。
2.11、防尘防水等级：IP33。
2.12、整机重量（含电池）：≤2kg。
▲2.13、注射泵需具备NMPA三类注册证
3、整机使用年限：≥10年，提供铭牌图片或说明书证明。
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台。
2、注射泵：6个。


2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.2、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
4.3.1、仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
4.3.2如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无

（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（四）其他要求
无
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