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1、 采购标的
	序号
	标的名称
	数量
（台/套）
	单价最高限价
（万元/台（套））
	是否允许进口
	是否为核心产品

	1
	脑电图仪
	1
	48
	是
	单一产品采购项目


二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后90日内完成交货。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
（四）质保期：≥5年。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“国家重点研发计划课题科研设备购置项目”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
1.放大器要求
1.1放大器采用模块化设计，基本单元为≥64通道数字化放大器，可搭配系统控制器作为单套≥64通道长程视频脑电来使用。
1.2采用直流耦合式放大器
▲1.3通道总孔数：≥74个（此为单个放大器参数，多个单体放大器拼装无效）
1.4参比通道：≥64个（此为单个放大器参数，多个单体放大器拼装无效）
1.5双极信号通道：≥4个（此为单个放大器参数，多个单体放大器拼装无效）
▲1.6高密度脑电，通道数具备扩展空间，增加放大器单元可继续对≥64通道进行扩展，最高可扩展到≥512通道。
1.7数据传导方式：网线传输
▲1.8同步控制盒：单个控制盒最多可控制≥4个放大器，确保放大器采集数据的同步性，支持系统在原有基础上最高可升级至≥512导联；
▲1.9输入阻抗≥10GΩ
1.10共模抑制比(CMRR)：≥110dB
1.11内部噪音水平：≤1.5μVp-p
1.12信号采样：各电极同步采样，原始信号记录
▲1.13 A/D转换：≥24位
1.14每通道采样频率：≥20000Hz
▲1.15每通道存储频率：≥10000Hz
▲1.16带宽：DC：0Hz-3500Hz
1.17高通数字滤波，软件基础显示0.5,1,3,10Hz,根据需要可自定义设置
1.18低通数字滤波，软件基础显示15,30,70或者关闭,根据需要可自定义设置
1.19 Notch信号通路:50Hz,60Hz或者关闭
1.20直流偏移：±200mv（设备参考点和输入端之间）。
▲1.21在进行≥64通道脑波记录的同时进行睡眠研究，可完成完整的睡眠分析诊断，具备：压力鼻气流传感器、热敏口鼻气流传感器、腹式呼吸绑带、胸式呼吸绑带、体位探头传感器、呼吸模块、血氧模块、血氧饱和度探头等
1.22具备事件按钮输入通道
1.23有延长式的背夹头盒
1.24 ≥64导脑电极帽，所有电极都很清楚地标记在帽子上，不是在放大器的接口上
2.脑电采集软件功能要求
2.1中文软件操作界面脑电分析软件
2.2具备两种阻抗测试系统（软件和硬件测试），均可获知当前阻抗情况，软件测试中有颜色和数值双重显示。
2.3导联组合及多导图的设定，可根据需要创建所需要的波形显示方式，可创建多个监测导联组合以满足不同的监测需要,在监测过程中可以修改
2.4诱发试验检查流程预设功能：可对过度换气、闪光刺激等进行流程预设，系统按照自定义顺序自动完成检查。
▲2.5双采样率功能：支持双采样率记录。可同时存储高采样和低采样率脑电图，高采样率进行精确分析，低采样率进行快速浏览和查找。（提供软件功能截图加盖供应商单位公章）
2.6多窗口工作功能：可以同时打开多个回放窗口对多个病例进行回放和分析操作。
2.7在线脑地形图分析功能。要包括：2维脑地形图、3D脑地形图、脑地形图动画、频谱图和颅脑相干图。
2.8快速傅立叶转换FFT查看功能。任意选择一段曲线就可以进行FFT转换并显示频域的曲线和数据。
▲2.9具有高频振荡HFO检测和分析功能（提供软件功能截图加盖供应商单位公章）
2.10内置Butterworth，Besse，Chebyshev等三钟不同滤波器，进行不同的临床信号呈现方式。
2.11具有心率分析功能。包括：高于率值、低于率值、滞后、阈值和心脏停搏等事件
2.12具有血氧分析功能。包括：血氧下降、滞后、漏失时间
2.13可以用ASCII码读入和输出数据
3.PSG睡眠软件功能
3.1 R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。
3.2软件具备在记录病人数据的同时可对数据进行实时自动或手动分析。
3.3高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用≥12种扫描速度同屏显示。
3.4专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、睡眠微结构分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。
3.5采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警。
3.6采用开放式通道设置，可任意增加信号导联。
3.7功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等。并可进行远程呼吸机压力滴定、多发小睡试验（MSLT）和清醒维持试验（MWT）。
3.8具有学术研究管理软件。
3.9采用Word中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。
3.10数据采集和回顾时，可实时添加或改变灯光状态等事件。
3.11睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。
3.12每帧都有纺锤波、Delta波等的自动数量统计图。
3.13具备AHI和RDI（包括AHI、RERA和气流受限等不确定呼吸事件）指标。
3.14 RBD特殊事件分析软件stream，可以分析RAM期肌张力增高程度
3.15具有对EEG、EOG、EMG等滤除心电干扰软件。
3.16数据可转成EDF以及MATLAB格式输出ASCII格式输出。
▲3.17具备教学软件。不同医生可对同一病例进行分析，分析结果可进行匹配对比，软件能自动标记不同之处，并提供链接快速跳转相应数据界面。
3.18提供在线帮助软件；在线滤波及增益调节。
3.19具备呼吸流速-容量环，监测上呼吸道阻力；具备胸腹相位二维图，帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸。
3.20 FFT脑能量分析软件，对不同睡眠分期，统计不同脑波的频域范围。提供波形输出端口。
3.21软件具备连续小波频谱转换图查看功能、快速傅里叶变换直方图查看功能。
3.22具备PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能辅助呼吸事件判断。
▲3.23 CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关性微觉醒并可出具报告。
3.24具有≥128个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事件。
4.工作站：≥16G内存、1T以上硬盘、DVD刻录机、独立显卡，附带一套脑电软件
5.视频
5.1视频同步软件
5.2 ≥1080P高清数字摄像头
5.3支持H.265视频编码标准
6.多模态分析系统
6.1 EEG软件的ERP事件标记和记录的数据格式支持Curry信号处理分析软件。
▲6.2提供信号处理分析软件，具备头部模型重建，偶极子分析，源定位，影像融合分析，信号采集以及分析功能。（提供软件功能截图加盖供应商单位公章）
6.3能够进行基于刺激类型的分类叠加、记录反应的正确率和反应时、顺序识别。
6.4在线进行脑电频谱分析及时域特征分析、叠加平均；
6.5在线进行多种方式的数据呈现；
6.6在线分析功能，根据用户需求须提供现场演示；
6.7根据实验和研究需求进行数据滤波、去除眼电干扰及伪迹剃除；
6.8提供宏命令，可一键式完成操作。
6.9数据分段：可以根据不同实验需要,选择从1到10十种的刺激信号标记进行分段；
6.10可直接读取*.cdt和*.cnt等格式数据。
（三）其他要求
1.供应商必须提供专业的安装服务，并确保设备投入运行符合所有功能要求。
2.培训：免费提供设备到达现场后的安装调试，应用培训，直至操作人员掌握为止。培训讲师师资力量构成，为技术专业人员，要求提供具体学历资质证书。
3.提供操作使用培训，提供完整的操作手册。
4.技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。
5.维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。
6.出保后软件终身免费升级，硬件老化更换只收取配件成本费用不收人工费。
7.验收：产品到货后，采购人使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标供应商退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。
8.投标人应在投标文件中提供：
8.1供货、安装、验收方案，内容包括但不限于：
8.1.1供货保障方案；
8.1.2安装实施方案；
8.1.3验收标准与流程方案；
8.1.4项目进度保障措施。
8.2售后服务方案：内容包括但不限于：
8.2.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；
8.2.2售后备品备件情况；
8.2.3售后人员配置及回访方案。
8.3培训方案：内容包括但不限于：
8.3.1培训的时间、培训方式、培训内容；
8.3.2培训师资与保障措施
8.3.3培训效果评估及考核方案。
（四）特别说明
1.对于技术规格中标注“★”号（如有）的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致其投标无效。
2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，投标人不满足任意▲指标，将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。
3.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告（下文有特殊规定的从其规定）。若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术应答的证明材料不一致，将以技术应答的证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供技术应答的证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。


