采购需求
一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	数量
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	是否允许进口产品
	简要技术需求或服务要求

	1
	二氧化碳培养箱
	2
	6
	12
	否
	详见第五章采购需求

	
	高性能样本处理系统
	1
	75
	75
	否
	详见第五章采购需求

	
	全身吸入暴露系统
	1
	50
	50
	否
	详见第五章采购需求

	
	高速冷冻离心机1
	1
	8.5
	8.5
	是
	详见第五章采购需求

	
	高速冷冻离心机2
	1
	12
	12
	否
	详见第五章采购需求

	
	高速冷冻离心机3
	1
	24
	24
	否
	详见第五章采购需求

	
	超微量紫外/荧光全功能分光光度计
	1
	15
	15
	否
	详见第五章采购需求


2. 项目背景/项目概述（如有）
北京市结核病胸部肿瘤研究所2026年科研设备购置项目
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
[bookmark: OLE_LINK12]交货时间：自合同签订之日起90日内
交货地点：北京市结核病胸部肿瘤研究所
2. 付款条件（进度和方式）
签订合同后，供方出具100%金额发票，需方取得全额发票后15个工作日内支付首款，首款占合同总价的80%，即人民币___________元；在货物到货且需方验收合格后，根据财政资金拨付情况向供方支付尾款，尾款占合同总价的20%，即人民币___________元。若甲乙双方任何一方发生不可预见造成2026年11月30日无法完成安装验收，供方需于2026年11月10日前，交付合同总价20%（即人民币___________）的履约保函，需方在收到履约保函后支付供方余下的尾款即人民币___________元。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）（如适用）
5. 保险（如适用）
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为北京市结核病胸部肿瘤研究所2026年科研设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
3. 验收标准（如有）
4. 其他要求（如有）

技术参数
[bookmark: OLE_LINK11]设备一 ：二氧化碳培养箱
一、数量：2台
二、用途：用于细胞、组织、细菌等培养进行体外培养。
三、技术参数:
3、性能指标及要求
3.1工作环境温度： 5 - 40℃
3.2工作环境湿度： 30 - 80%
3.3电源:  330V  10% ，50/60 Hz 
▲3.4工作体积与尺寸：≥180L，外部尺寸（WXD)不大于67CMX66CM。
▲3.5 腔室内壁：圆角设计，无冲压到内壁上的支撑横条或支撑支点设计，易于擦拭清洁。 
3.6标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/16块
3.7 温度控制范围：高于室温5℃～50℃
3.8温度控制精度：±0.1℃
3.9温度均一性: ±0.3℃ (在37℃下)
3.10温度跟踪报警：有
3.11温度显示：绿色LED
3.12加热方式：直热式
3.13二氧化碳控制范围：0～30%
3.14二氧化碳控制精度：±0.1%
3.15二氧化碳跟踪报警：有
3.16二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器，位置为腔室内。设备进行高温干热灭菌时探头可保持原位。
3.17风扇：设备顶部有风扇设计，辅助气流快速循环。
3.18静音：支持一键静音，使声音警报处于无声
▲3.19 过滤器：配置HEPA高效过滤系统，在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。需提供证明材料证明其有效性。
3.20 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度。
3.21断电自动启动：有
3.22 高温灭菌：具有不低于140℃干热灭菌程序，灭菌周期为13-14小时。需提供证明文件验证其有效性。




设备二：高性能样本处理系统
1、品名、数量及用途
1.1品名； 高性能样本处理系统；
1.2数量： 1台；
1.3用途：DNA/RNA/染色质剪切；从FFPE中提取DNA/RNA/总NA/蛋白质；cfDNA 提取（血浆）；从血斑中提取DNA；高分子量DNA 提取；细胞裂解
2、工作条件
2.1工作环境温度：15-25℃；
2.2工作环境湿度： 20 - 80%； 
2.3电源:  100-240 VAC 500 VA, 50-60Hz, 5A fuse
3、技术参数
3.1原理：基于自动声波聚焦原理，利用几何聚焦声波能量，通过≥0.5MHz的球面固态超声传感器可将波长为≥1mm的声波能量聚焦在样品上。该技术整合了非线性、高强度、会聚性声学冲击波和高级计算机控制系统。配有专业的操作软件及预置程序，可根据应用范围和样品量来选择波频率和波形来控制聚焦带的尺寸和声波强度。
3.2 软件：预装操作软件及预置程序，可根据应用范围和样品量来选择波频率和波形来控制聚焦带的尺寸和声波强度，软件与主机同一品牌；
3.3 通量：1个样品/轮
▲3.4样品体积：15uL-25mL
3.5等温过程：配备安全外壳的恒温水浴循环系统，样品处理在等温下进行，无热损伤，提高样本回收率，样品水浴带温度监控装置，软件能实时显示系统温度；
▲3.6封闭的非接触体系：样品在密闭的非接触体系中，无需探头，没有交叉污染，不同样本之间无需清洁；
▲3.7超声传感器频率：≥0.5MHz （500k Hz）；高频产热少，更有效的处理样本，无热损伤。超声波输出功率100W，能量可自由调节； 
3.8声波波长：≤1 mm； 
3.9循环水浴系统：制冷温度≤ 0℃，总容积≥8L；
3.10 DNA剪切：
3.10.1剪切片段范围：100 bp-5 kb，DNA剪切的片段均匀分布在预定大小内，
3.10.2优化程序：≥20种，无需条件摸索
3.10.3专用剪切管DNA剪切长度最高可达20kb
3.10.4剪切管带二维码标记，方便追踪记录，实现实验流程化
▲3.10.5样本最小体积：≤16ul
3.11. 染色质剪切
3.11.1 ChIP 配套试剂盒：三种配套试剂盒及优化Protocol，最低细胞起始量＜105cell
3.11.2 单次处理最多3x107个细胞，可检测60个靶标；
▲3.11.3 标准转录因子和组蛋白芯片检测仅需5x104个细胞；
3.11.4最低使用5ng DNA即可检测到组蛋白H2B和低含量转录因子Suz12的富集效果；
4、配置
4.1主机1台；
4.2水浴循环仪1台，配套制冷水浴外接循环水连接套件1套；
4.3 相匹配电脑一台，软件一套；
4.4均质器1台；


设备三：全身吸入暴露系统
一、技术参数
1. 智能型屏蔽柜体：全不锈钢材料的智能化彩色双屏幕显示屏蔽柜，可防止染毒气体泄漏污染操作者,保障操作人员安全。彩色触摸工控电脑液晶显示屏≥10寸。
2. 全身暴露染毒内腔：防腐仿蛋形结构内胆体积≥0.3m3无空气动力学死角、之少可同时染毒小鼠120-200只，大鼠30-80只。可无障碍从四面八方观察内部状况、专用ϕ700mm不锈钢网透气平台上进行模拟特定环境的吸入毒理动物试验；
3. 气体流量控制系统；气体控制采用最先进的原装进口流量控制阀和电子流量传感器并充分考虑到温度、湿度、压差和大小流量兼容等参数补偿，保证了气体流量的控制精确和稳定，电子流量显示监测范围0-200L/min，精度控制≤±1L。
4. 液气类气溶胶发生控制系统：拥有国家专利保护的超声波二相流重力预筛选重复阵式雾化装置具有予筛选及加强样品雾化功能,雾化效果是可吸入的超大浓度的超细颗粒物；预设的染毒剂量给药速度0.001-9.999ml/min连续可调，染毒时间：0-24小时自动控制。气溶胶浓度最大：≥10000mg/ m3，符合世界经合组织OECD标准和国内新标准能提供10μm以下雾化颗粒占99%以上,MMAD1-3μm并在整个舱体内部均匀分布，几何标准差１.5-3。浓度均匀性、一致性误差≤10%
5. 染毒专用带温控液体样本混匀搅拌装置：可对试验药物进行加温搅拌防凝固、防沉淀；高温控制温度：≥90℃；、中温控制温度：≥50℃, 搅拌转速可控范围：0-800RPM
6. 温湿氧压环境参数检测系统：整体环境具有温度、湿度、压力和氧浓度、进气流速等指标检测功能；
6.1染毒腔内环境温度显示，检测范围0--100℃可检测, 分辨率≤0.1℃；
6.2染毒腔内环境湿度显示，检测范围0—99.99%可检测, 分辨率≤0.1%；
6.3动物实验舱内压力可调整范围大于-150Pa—+150Pa；动物实验舱内环境氧浓度控制在19％--21％范围内；氧浓度监测范围0-30%，精度≤±0.1%；
6.4染毒腔内环境CO2浓度检测，检测范围0-10%，控制CO2浓度小于1%，控制精度±0.1%。
7. 染毒实验控制软件：实验中动物环境具有温度、湿度、压差、和氧浓度以及其浓度、进气流量、染毒时间、剩余时间都可以实现全程监控，并动态显示数据和实时曲线。
8. 设备故障报警系统：具有智能型数码文字滚动提示的设备状态屏幕可以在发生诸如：温度失控、氧气不足、屏蔽失效、电路故障等设备故障时自动显示文字提示或声光报警；蓝色滚动中文显示故障报警屏幕尺寸：520×66mm，字符宽高60×40mm。
9. 染毒柜紫外和臭氧消毒系统：可自动控制消毒时间：0-120min连续可控；
10. 分阶段运行程序，至少包括实验，静态保持，消杀三个程序，并可分别设置时间，连续实验无须反复操作。
11. 废气处理系统：800℃高温消杀、固相吸附、高低效5级过滤，处理后排放出室外；废气处理效率：≥99.9%；处理能力：10m3/h。

二、配置要求：
1	动物实验舱(0.3立方米)                        1个
2	智能不锈钢染毒安全屏蔽柜（能容纳上述实验舱）	1个
3	吸入染毒实验室管理系统                      	1套 
4	液气类动式染毒控制系统                      	1套
5	一体化液体雾化装置                          	1套
6	智能报警系统                                	1套
7	染毒内腔内二氧化碳浓度监测系统              	1套
8	染毒内腔内温度监测系统                      	1套
9	染毒内腔内湿度监测系统                      	1套
10	染毒内腔内氧气浓度测定系统                  	1套
11	染毒内腔内微压力控制和压力检测装置          	1套
12	屏蔽柜微负压电子微压表检测与控制装置        	1套
13	染毒专用带温控液体样本混匀搅拌装置          	1套
14	流量控制器                                  	2套
15	加热挥发液体雾化装置                        	1套
16	自动定时控制的专用紫外消毒灯和臭氧气体消毒器	1套
17	废气处理装置                                	1套

三、质保期≥5年


设备四：高速冷冻离心机1
一、数量：1台
二、用途：用于分离和纯化生物样品，如细菌、细胞、蛋白质、DNA等。
三、技术参数
1.最高转速：≥ 17000转/分；最大离心力：≥ 30,000×g；转速设定：300 rpm 起， 10 rpm/ 10 xg 递增
2.▲水平转头最大离心容量：≥4×145 mL ：角转头最大容量：≥8×50 mL
3.配置水平转头，转速≥4500rpm，离心力≥3200*g，可离心4*50ml 尖底离心管，8*15ml尖底离心管，24*5ml采血管。
4.配置角转头24*2ml，转速≥17000rpm，离心力≥30000*g
5.酶标板转头：可以离心4块酶标板，转速≥4400rpm，离心力≥2500*g
6.温度设定：-10℃~ +40℃， 1℃ 递增
7.驱动系统：无碳刷电机直接驱动；
8.控制系统：微处理器控制系统，大屏幕数字显示, 可显示离心程序、运行状态、报警及维修信息。
9.离心时间设定：10秒-99小时59分钟50秒，10 秒递增；正计时方式连续离心；瞬时离心
10.转头自动识别功能：具有
11.加/减速选择：2/2
12.快速制冷按键：一键设置快速预冷离心腔室和空转头
13.▲快捷程序按钮：≥3个 附加程序可设定≥96个
14.▲程序模式：只能加载程序、启动和停止离心分离运行、打开离心机门，实现用户和使用管理
15.▲转头自动锁定装置，可以≤3秒实现转头更换和安全锁定
16.▲生物安全认证：可提供水平转头、角转头的防生物污染密封盖，提供经第三方认证的密封性证书。
17.离心控制系统可对转头最高转速、不平衡监测，提高运行安全性和运行效果
18.可选择运行结束提示功能， 包括腔盖自动开启，显示器全屏闪烁，音量可调的声音报警
19.显示器：可选择多语种，显示程序、运行状态、报警和维修信息
四：质保期：调试验收合格后不少于5年



设备五：高速冷冻离心机2
数量:1台
1、 用途：用于分离和纯化生物样品，如细菌、细胞、蛋白质、DNA等。
2、 技术参数：
▲2.1  最高转速：≥ 15200 rpm  
▲2.2  最大离心力：≥25830 xg 
2.3  水平转头最大容量: ≥4×400 mL；转速≥5000rpm，离心力≥4600*g
2.4  角转头最大容量：≥6×100 mL,转速≥13000rpm，离心力≥18000*g
2.5 温度设定范围：-10℃至+40℃
2.6 加减速控制：9级加速, 10级减速
▲2.7 转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换
▲2.8 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。
2.9驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动
▲2.10程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序
2.11运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式
2.12 转速设定：300 rpm 起，步进50rpm/ 50xg
2.13 控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和参数；
2.14 自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能
2.15 配置角转头6*100ml， 转速≥13000rpm，离心力≥18000*g
2.16 配置酶标板转头，可离心6个酶标板，转速≥4000rpm，离心力≥2200*g
2.17 配置30*2ml角转头， 转速≥15000rpm， 离心力≥25800*g
设备六：高速冷冻离心机3
1、 数量：1台
2、 用途：用于细菌、酵母等的菌液收集，细胞及培养上清收集，血液离心，蛋白质离心分离，反应液混匀离心，核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取），组织匀浆细胞裂解物去除，工作板离心。
3、 技术参数：
[bookmark: _Hlk67913037]1、固定角转最大转速≥14000rpm，最大相对离心力（rcf）≥22130xg。水平转子最大相对离心力（rcf）≥5000xg（5000rpm）。可实现低至1xg的转速/离心力设定，并实现以1rpm/1xg 为步进的精细转速调节，用于传代细胞等低于50xg的低速离心。
▲2、水平转子最大离心力≥5263xg，且≥5100rpm,满足相邻吊篮载重量差不小于1000g，且转子上明确标示。
3、运转时间控制：10秒–99小时59分钟，调节精度1s，可实现连续离心的要求。 
4、温度设定范围：-11℃至40℃，可实现转子腔温度控制（含转子及适配器）。可在转速最大时满足温控精度为4℃±2℃。
5、可满足0.2-50mL离心管，冻存管，HPLC管，175-1000mL离心瓶，1-10mL真空采血管、流式细胞管，PCR板、微孔板、深孔板，载玻片的离心。
▲6、通用吊篮设计，一套吊篮可实现≥9种离心管/离心瓶/工作板的离心，无需购买单独的工作板吊篮。
▲7、固定角转应可扩展5mL锥底离心管固定角转 (≥20900xg,≥13100rpm，离心≥20个5mL锥底离心管)，应可扩展6x250mL大容量高速固定角转,且6x250mL重量≤5.3kg，50mL锥底管高速固定转子重量≤3.3kg。
8、单个水平转子可直接扩展到工作板吊篮，既能离心锥底管又可离心工作板，而无需采购新转子，可实现混合离心使用。
9、具有≥9个转子，具有符合医院生物安全要求的气密性配件，且转子、转子盖、吊篮、吊篮盖的气密性根据IEC61010-2-020标准的附录AA 进行检测。可提供经由英国Porton Down的应用微生物研究中心（CAMR）或健康保护机构（HPA/PHE）测试并颁发的气密性证书。
▲10、气密性配件应具有操作便捷性，固定角转应具有快速锁定功能，无需旋拧，气密性吊篮盖在盖好后可实现单手提起。
▲11、用户操作页面采用触屏控制，可用手指、戴实验操作手套或电容触摸屏触摸笔进行操作，也可锁屏并解除锁定。
▲12、支持中文操作界面，三级权限管理，最多可创建≥999个用户账号。用户名可筛选并通过U盘导出。
▲13、具有常用参数收藏功能，方便快速完成离心参数设置（最多64个程序快速设定）。
14、可创建≥99个预储存程序，快速调用程序，开启离心。
▲15、实现USB端口导出离心参数报告（PDF和CSV格式），并可通过日期、用户名、程序名、程序编号、运行状态类型搜索，便于数据溯源及报告的撰写。
16、应可保存≥1000条运行记录和最高≥100000条通知和提醒，并可通过日期、用户名、事件类型、状态类型、关键词搜索，可实现USB端口导出。
17、离心机应可以链接互联网和内部网络。
18、可创建周期性的清洁维护提醒，跟踪转子使用次数，使设备常用常新，保障安全。
▲19、所有转子、转子盖、吊篮均为金属材质。转子及适配器均可进行高温高压灭菌（121℃，20分钟），确保生物安全可防可控。
20、具有第一类医疗器械备案，且符合ISO 9001,ISO 13485，ISO 14001以及IEC 61010-1, IEC 61010-2-020，IEC 61010-2-101，IEC 61010-2-011，UL61010-1 等要求。
21、应具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、位于机身两侧的紧急开盖功能等，确保最佳的离心安全性。
▲22、具有水平及固定角度转子可选，且转子及吊篮醒目标示生产日期及使用期限，转子使用寿命不少于100000个循环（cycles），确保安全使用，正常维护保养的情况下主机使用寿命应无限制。
▲23、具有快速制冷功能，无需样品，快速使转子腔（包括转子和适配器）达到设定温度。预冷结束后具有结束计时。
▲24、专利的动态压缩机控制技术降低振动，保护样品。
25、达到转子最大转速所需时间可低至23秒，从转子最大转速降低到0所需时间可低至23秒。
26、操作页面主页显示加减速控制按钮，至少可选10 个加速档和10 个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬。
▲27、应具有单独的RCF、RPM切换按键，单独的瞬时离心按键，应具有定速计时、待机功能，运行过程进度条大屏展示，运行结束应可显示离心结束时间，方便判断离心样品是否会发生重悬。
28、使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定某转速限制，防止样品（如细胞）失活或受损。
29、不少于5个高速转子具有专利快速锁定功能的转子盖，且材质为金属材质。
30、应具有单独的设备待机及运行状态切换键（待机键），延长压缩机使用寿命，降低能耗，专利低能耗吊篮设计。
31、可根据需要设定持续冷冻，开机并关盖即持续进行温度控制，无时间限制。
▲32、4L离心机中，占地面积尽量小，其中 宽≤71.5cm，深≤62cm，高≤36.8cm；开盖高度距桌面不高于85cm ，重量轻≦110kg（不含转子）。
[bookmark: OLE_LINK15]▲33、应满足静音运行，噪音水平最低<53 dB(A)，方便提高工作环境舒适度。
34、主机1台
35、水平转子(包含吊篮4个)1套
36、50ml 锥形管适配器(可以离心工作板)4个
37、15m 锥形管适配器(可以离心工作板)4个
38、流式管适配器(可以用于12mm直径流式管)4个
39、50ml 固定角转子1个
40、15ml 锥形管适配器6个


设备七：超微量紫外/荧光全功能分光光度计
一、技术参数
1.  光源：长寿命脉冲氙灯
2.  悬臂式测量模式，可感应浓度自动调节最佳检测光程
▲3.  采用非拉伸自动下压多点检测技术，终生无需校准
4.  触摸屏操作，具备操作系统，无需外接电脑
5.  自动wifi及网络连接，方便传输
6.  波长范围：190-850nm全波长扫描
7.  波长精度：≤0.5nm
8.  波长分辨率：≤1.5nm
9.  光程：≤0.05 mm
10. 样品量：最小支持0.5ul
11. 吸光值精确度：≤0.001AU或优于1%
12. 吸光值测量范围：0-750 (等效于10mm)
▲13 核酸测量范围：0.5pg-37500 ng/μl dsDNA
▲14. 蛋白测量范围：12.5ug-1125mg/ml BSA
15. 检测时间：≤4秒
▲16. 激发光源：蓝色LED（470nm)，绿色LED（525nm)，红色LED(635nm)及UV LED(375nm)
17. 荧光模式检测器：光电二极管，300-1000nm
二、配置需求
1、超微量紫外/荧光全功能分光光度计主机1台
2、使用说明书1套
3、电源线1套
三、质保要求≥3年

