采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	超声高频电外科工作站
	1
	套
	否

	
	1-2
	体外冲击波治疗仪
	1
	套
	否

	
	1-3
	手术器械1
	1
	批
	是

	
	1-4
	电子胆道镜系统
	1
	套
	否

	
	1-5
	射频控温热凝器
	1
	套
	否

	
	1-6
	手术器械2
	1
	批
	是

	
	1-7
	手术器械4
	2
	批
	否

	
	1-8
	手术头灯
	6
	套
	是

	
	1-9
	手术器械3
	1
	批
	是

	
	1-10
	手术器械5
	1
	批
	否

	
	1-11
	手术器械6
	1
	批
	否

	
	1-12
	电子支气管镜
	1
	套
	否

	
	1-13
	心电图机
	2
	套
	否

	
	1-14
	可视喉镜
	1
	套
	否

	
	1-15
	电动监护病床
	2
	套
	否

	
	1-16
	输注工作站
	2
	套
	否

	
	1-17
	吊塔
	3
	套
	否

	
	1-18
	电子血压计
	4
	套
	否

	
	1-19
	抢救车
	1
	套
	否

	
	1-20
	注射泵
	2
	套
	否

	
	1-21
	输液泵
	1
	套
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
无
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：合同签订后60日内。
2、交付地点：首都医科大学附属北京积水潭医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、合同签字盖章，且采购人收到中标人提供的正式发票并审核无误后，采购人将根据财政资金拨付情况向中标人履行付款义务。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，采购人不够成逾期付款或其他违约。
2、双方签订合同后，中标人需要向采购人提供相当于合同总金额10%的履约保证金，以非现金形式提交，形式不限，建议以保函形式提交。具体开具起始日期，以银行书面保函为准，不作为采购人付款条件。
（1）中标人具有所供货物生产厂家或国内总代理商质量保证承诺书的，需向采购人提供有效期1年的履约保函。
（2）中标人所供货物无生产厂家或国内总代理商质量保证承诺书的，需向采购人提供有效期满足合同约定的质保期限时长的履约保函。

（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
第1包：
品目1-1超声高频电外科工作站：整机（不含换能器）保修期不少于5年，换能器保修期不少于1年或150次（以先到者为准）。
品目1-2体外冲击波治疗仪：整机保修期不少于5年。
品目1-3手术器械1：整体（不含钻头）保修期不少于5年，钻头保修期不少于3个月。
品目1-4电子胆道镜系统：主机保修期不少于5年，其他附件保修期不少于1年。
品目1-5射频控温热凝器：全保5年，相关附件1年。
品目1-6手术器械2：整体（不含钻头）保修期不少于5年，钻头保修期不少于3个月。
品目1-7手术器械4：整体保修不少于5年。
品目1-8手术头灯：整体保修不少于5年。
品目1-9手术器械3：整体保修不少于5年。
品目1-10手术器械5：整体保修不少于5年。
品目1-11手术器械6：整体保修不少于5年。
品目1-12电子支气管镜：整体保修不少于5年。
品目1-13心电图机：整体保修不少于5年。
品目1-14可视喉镜：整体保修不少于5年。
品目1-15电动监护病床：整体保修不少于5年。
品目1-16输注工作站：整机（不含锂电池组）保修期不少于5年，锂电池组保修期不少于6个月。
品目1-17吊塔：整体保修不少于5年。
品目1-18电子血压计：整体（不含蓄电池、袖带、电源适配器）保修期不少于5年，蓄电池、袖带、电源适配器保修期不少于3个月。
品目1-19抢救车：整体保修不少于5年。
品目1-20注射泵：整机（不含锂电池组）保修期不少于5年，锂电池组保修期不少于6个月。
品目1-21输液泵：整机（不含锂电池组）保修期不少于5年，锂电池组保修期不少于6个月。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京积水潭医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
第1包 品目1-1	超声高频电外科工作站
1.1、主机：
1.1.1、接口可自动识别器械。
1.1.2、可同时连接超声刀头、单极器械和双极器械。
1.1.3、所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。
1.1.4、具备器械激发次数统计功能。
1.1.5、系统软件可更新升级。
1.1.6、具备自检功能及声音报警功能。
1.2、超声刀功能：
1.2.1、功率可调节。
1.2.2、刀头振动频率≥55,500Hz, 最大可安全处理7mm及以下血管。
▲1.2.3、可根据钳口中的组织量调整系统能量输出。
1.2.4、具备4个器械接口及一个中性电极接口，每个接口具备自检功能。
1.2.5、具备开放14cm规格刀头及腔镜刀头，刀头型号≥10种。
1.2.6、刀头有不同的工作面，可以360度旋转。
1.2.7、刀头工作时有声音提示，并可显示功率档位。
1.2.8、可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。
1.2.9、具备器械激发次数统计功能。
▲1.2.10、刀头尖端工作面及夹持臂具备防粘连涂层。
▲1.2.11、刀杆具备刻度标识，支持尺寸测量功能。
1.3、高频单极功能：
1.3.1、单极切割模式：纯切、混切。
1.3.2、单极凝结模式：软凝、电灼、喷凝。
1.3.3、工作频率：430kHz（±10kHz）。
1.3.4、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。
1.3.5、具备中性电极监测电路，可连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。
1.3.6、纯切模式功率：0～300W可调，峰值电压≥1200 Vp。
1.3.7、混切模式功率：0～200W可调，峰值电压≥2000Vp。
1.3.8、软凝模式功率：0～120W可调，峰值电压≥250Vp。
1.3.9、电灼模式功率0～120W可调，峰值电压≥3000Vp。
1.3.10、喷凝模式功率0～120W可调，峰值电压≥3500Vp。
1.4、高频双极功能：
1.4.1、双极凝结模式：精细、标准、宏，以及双极柔和电凝。
1.4.2、双极凝结工作频率：350kHz～430kHz（±10kHz）。
1.4.3、双极凝结模式功率：0～70W可调，峰值电压≥150Vp。
1.5、主要配置清单（单台）：
1.5.1、超声高频集成手术设备：1台。
1.5.2、脚踏-电刀双踏板：1个。
1.5.3、脚踏-电刀单踏板：1个。
1.5.4、换能器：2个。
1.5.5、台车：1台。
1.5.6、一次性使用超声刀头：5把。


品目1-2	体外冲击波治疗仪
[bookmark: _Toc237162008]1.1、技术参数：
1.1.1、冲击波源：
1.1.1.1、高压放电治疗电压：10KV～18KV连续可调；  
1.1.1.2、触发频率： 0.3Hz～2Hz，连续可调； 
1.1.1.3、高压放电电容储能：50J～160J；
1.1.1.4、焦点冲击波压力峰值：6 MPa～30MPa，膨胀声压峰值：≤6.0MPa；
1.1.1.5、焦点冲击波压力场参数：脉冲前沿 ≤0.5s、脉宽 ≤1s；
1.1.1.6、焦点聚焦范围：径向≤±7mm ，轴向≤-45mm～50mm；
1.1.1.7、治疗深度：110mm～150mm；
1.1.1.8、冲击波源具有故障报警功能，振膜漏水时自动切断高压系统； 
1.1.1.9、冲击波源具备实时自动抽真空功能；
1.1.1.10、冲击波源、高压开关、高压电容可独立维修更换。
1.1.2、治疗床及主机：
1.1.2.1、治疗床载重量：≥135Kg；
1.1.2.2、治疗床可放置泌尿手术附件，进行一般的泌尿手术；
1.1.2.3、大C臂摆角：-8°～30°，具备0°提示功能；
1.1.2.4、小C臂（带冲击波源）沿圆弧滑轨滑动角度范围：0°～45°；
1.1.2.5、小C臂（带冲击波源）顺时针上翻最大角度：≥180°，转动角度范围0°～215°；
1.1.2.6、小C臂左右转动（带冲击波源）角度范围：≥±15°；
1.1.2.7、治疗床电动控制，横向运动范围：≥90mm，纵向运动范围：≥90mm，上下移动范围：≥100mm；
1.1.3、X射线定位系统：
1.1.3.1、采用C臂运动X射线透视定位；
1.1.3.2、球管最大功率：≥3.5KW，最高管电压≥110KV，最大管电流≥80mA；
1.1.3.3、配备X射线影像增强器，尺寸≥9英寸；
1.1.3.4、图像分辨率：≥16 LP/cm；
1.1.3.5、CCD摄像机，分辨率：≥1392×1040，像素≥100万；
1.1.3.6、配备碎石病例工作站，可储存图像、打印病例和图像。
1.1.4、超声定位系统：
1.1.4.1、超声探头定位装置可环绕冲击波源锥形多角度运动；
1.1.4.2、探头能对焦点作直线和环形运动，定位误差≤1mm；
1.1.4.3、定位装置最小位移在各移动方向上均≤1mm；
1.1.4.4、探头电动进给，数字显示，进给范围：25mm～125mm；
1.1.4.5、超声探头治疗深度可直读和直显，两种模式可设置和保存。
1.1.5、操作系统：
1.1.5.1、带隔离室操作系统，主控制台配彩色触摸显示屏及摇杆运动控制系统操作，彩色触摸显示屏尺寸≥10英寸；
1.1.5.2、床边配彩色触摸显示屏≥7英寸，与主控制台显示屏同步显示；
1.1.5.3、配备彩色医用显示器≥24英寸；
1.1.5.4、病例管理系统配备显示器≥24英寸、主机及图像采集卡；
1.1.5.5、自动显示机器故障位置；
1.1.5.6、具备自动排气功能；
1.1.5.7、主控制台配备波源进水、排水功能，可通过操作台控制波源的进水/排水。
★1.1.6、X射线C臂及小C臂需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件。
1.2、主要配置清单（单套）：
1.2.1、主机：1台。
1.2.2、X射线C臂：1套。
1.2.3、治疗床：1台。
1.2.4、小C臂：1个。
1.2.5、超声：1台。
1.2.5、主控制台：1套。
1.2.6、副控制台：1个。
1.2.7、彩色医用显示器：1台	。
1.2.8、病历管理系统：1套。
1.2.9、离体碎石架、定位盘（含大水囊）：1套。
1.2.10、压腹带：1条。
1.2.11、小水囊：1个。
1.2.12、对讲系统：1套。
1.2.13、工具箱：1套。




品目1-3	手术器械1
1.1、高速磨钻手柄：
1.1.1、手柄包含马达和连线
▲1.1.2、可搭配手控开关
1.1.3、最高转速≥75000转/分
1.1.4、兼容多种不同规格的高速钻接头、规格种类≥4个
1.1.5、数量：15个；需配置手控开关15个。
1.2、磨钻接头
1.2.1、具备直型和弯角两种规格，转角过渡圆润。
1.2.2、工作长度≥7cm
1.2.3、不同型号的接头之间可以通用同一种钻头
1.2.4、近工作端压花工艺处理
1.2.5、所有接头使用同一长短制式的钻头，术中更换方式无需区分
1.2.6、数量：长接头15个；短接头11个；弯角接头9个，磨钻头354个。
1.3、微型矢状锯
▲1.3.1、机身材质：钛合金
1.3.2、运行速度 ≥25000 次/分钟
▲1.3.3、锯头可旋转角度≥6个
1.3.4、上锯片无需工具
1.3.5、振幅≥4°
▲1.3.6、手机及连线可高温高压消毒
1.3.7、手机无需术后拆卸保养
▲1.3.8、兼容手控开关
1.3.9、数量：8个，标准连线8个，通用开关10个，锯片48片。
1.4、多功能枪式手机：
1.4.1、最高转速≥1500转/分 
1.4.2、手机及连线可高温高压消毒
1.4.3、手机无需术后拆卸保养
1.4.4、可往返转动
▲1.4.5、至少具备：矢状锯接头，克氏针接头，金属丝接头以及梅花接头。
1.4.6、数量：8个；需配置梅花接头4个、克氏针接头10个、标准连线11条。
1.5、膝关节前后叉工具
1.5.1、关节镜用手术探针
1.5.1.1、不锈钢材质
1.5.1.2、带5mm标记
1.5.1.3、工作长度≥150mm，工作端长度：3.4mm±0.2mm
1.5.1.4、数量：1个
1.5.2、空心钻
1.5.2.1、材质：不锈钢材质
1.5.2.2、内窥镜下使用
1.5.2.3、长度：≥170mm
1.5.2.4、数量：1个

1.5.3、导针
1.5.3.1、不锈钢材质
1.5.3.2、用于骨定位
1.5.3.3、光杆型
1.5.3.4、直径：1.1mm±0.1mm
1.5.3.5、数量：1个

1.5.4、取腱器
1.5.4.1、不锈钢材质
1.5.4.2、锐性刃头
1.5.4.3、数量：1个

1.5.5、带尾孔导针
1.5.5.1、不锈钢材质
1.5.5.2、导引针
1.5.5.3、直径：2.4mm±0.2mm，长度：≥400mm
1.5.5.4、数量：2个

1.5.6、抓线器 
1.5.6.1、不锈钢材质
1.5.6.2、关节镜用手术钳
1.5.6.3、杆部直径：4.2mm±0.2mm，工作长度：≥130mm
1.5.6.4、数量：1个

1.5.7、蘑菇头钻
1.5.7.1、不锈钢材质
1.5.7.2、空心球头钻
1.5.7.3、直径：5mm±0.5mm,长度：≥170mm
1.5.7.4、数量：1个

1.5.8、蘑菇头钻
1.5.8.1、不锈钢材质
1.5.8.2、空心球头钻
1.5.8.3、直径：6mm±0.5mm,长度：≥170mm
1.5.8.4、数量：1个

1.5.9、蘑菇头钻
1.5.9.1、不锈钢材质
1.5.9.2、空心球头钻
1.5.9.3、直径7mm±0.5mm，长度：≥170mm
1.5.9.4、数量：1个

1.5.10、蘑菇头钻
1.5.10.1、不锈钢材质
1.5.10.2、空心球头钻
1.5.10.3、直径：8mm±0.5mm，长度：≥170mm
1.5.10.4、数量：1个

1.5.11、蘑菇头钻
1.5.11.1、不锈钢材质
1.5.11.2、空心球头钻
1.5.11.3、直径：9mm±0.5mm，长度：≥170mm
1.5.11.4、数量：1个

1.5.12、蘑菇头钻
1.5.12.1、不锈钢材质
1.5.12.2、空心球头钻
1.5.12.3、直径：10mm±0.5mm，长度：≥170mm
1.5.12.4、数量：1个

1.5.13、定位器
1.5.13.1、不锈钢材质
1.5.13.2、股骨导向器
1.5.13.3、弯曲，长度≥130mm
1.5.13.4、数量：1个

1.5.14、钻头套袖，1个
1.5.14.1、不锈钢材质
1.5.14.2、限深导针钻套，体部带齿防滑
1.5.14.3、总长度：≥120mm
1.5.14.4、数量：1个

1.5.15、导向器手柄
1.5.15.1、可高温高压消毒 
1.5.15.2、侧开口
1.5.15.3、带棘齿防滑
1.5.15.4、数量：1个

1.5.16、股骨定位钩
1.5.16.1、不锈钢材质
1.5.16.2、适用于PCL
1.5.16.3、钩型
1.5.16.4、长度：≥95mm
1.5.16.5、数量：1个

1.5.17、胫骨定位钩
1.5.17.1、不锈钢材质
1.5.17.2、适用于PCL
1.5.17.3、钩型
1.5.17.4、长度：≥70mm
1.5.17.5、数量：1个

1.5.18、胫骨定位器
1.5.18.1、不锈钢材质
1.5.18.2、适用于ACL
1.5.18.3、长度：≥90mm
1.5.18.4、数量：1个

1.5.19、铲头钻
1.5.19.1、不锈钢材质
1.5.19.2、直径：4mm±0.2mm，长度：≥400mm
1.5.19.3、数量：1个

1.5.20、导针套袖
1.5.20.1、不锈钢材质
1.5.20.2、用于2.4mm钻套
1.5.20.3、直径：6mm±0.2mm，工作长度：≥120mm
1.5.20.4、数量：1个

1.5.21、前内入路瞄准器
1.5.21.1、不锈钢材质
1.5.21.2、ACL股骨导向
1.5.21.3、5mm偏移
1.5.21.4、数量：1个

1.5.22、前内入路瞄准器
1.5.22.1、不锈钢材质
1.5.22.2、ACL股骨导向
1.5.22.3、6mm偏移
1.5.22.4、数量：1个

1.5.23、前内入路瞄准器
1.5.23.1、不锈钢材质
1.5.23.2、ACL股骨导向
1.5.23.3、7mm偏移
1.5.23.4、数量：1个

1.5.24、肌腱测量模块
1.5.24.1、可测量肌腱的直径及长度
1.5.24.2、直径测量范围：4.5mm～12.0mm；
1.5.24.3、长度测量范围：0mm～180mm
1.5.24.4、数量：1个

1.5.25、螺丝刀
1.5.25.1、头部为不锈钢材质
1.5.25.2、骨科用，六方形头部
1.5.25.3、数量：1个

1.5.26、抓线钳
1.5.26.1、不锈钢材质
1.5.26.2、直头
1.5.26.3、工作长度：≥130mm，杆部直径：3.4mm±0.2mm
1.5.26.4、数量：1个

1.5.27、定位器：
1.5.27.1、不锈钢材质。
1.5.27.2、ACL钻孔导向，尖头。
1.5.27.3、长度：≥110mm。
1.5.27.4、数量：1个。

1.6、髋关节工具
1.6.1、金属槽缝套管
1.6.1.1、不锈钢材质
1.6.1.2、关节镜用导向器
1.6.1.3、锥头，低切迹
1.6.1.4、数量：1个

1.6.2、金属槽缝套管
1.6.2.1、不锈钢材质
1.6.2.2、关节镜用导向器
1.6.2.3、钝头，低切迹
1.6.2.4、数量：1个

1.6.3、交换棒
1.6.3.1、不锈钢材质
1.6.3.2、长，空心
1.6.3.3、直径：3.5mm±0.2mm,：长度：≥375mm
1.6.3.4、数量：1个

1.6.4、导向器
1.6.4.1、不锈钢材质
1.6.4.2、髋关节专用
1.6.4.3、长度：≥140mm
1.6.4.4、数量：1个

1.6.5、套筒
1.6.5.1、不锈钢材质
1.6.5.2、髋关节专用
1.6.5.3、长度：≥80mm
1.6.5.4、数量：1个

1.6.6、扩孔器手柄
1.6.6.1、长度：≥25mm，宽度：≥10mm
1.6.6.2、数量：1个

1.6.7、扩孔器
1.6.7.1、不锈钢材质
1.6.7.2、用于骨科手术扩孔使用
1.6.7.3、直径：4mm±0.2mm，工作长度：≥220mm
1.6.7.4、数量：1个

1.6.8、扩孔器
1.6.8.1、不锈钢材质
1.6.8.2、用于骨科手术扩孔使用
1.6.8.3、直径：6mm±0.2mm，工作长度：≥195mm
1.6.8.4、数量：1个

1.6.9、探钩
1.6.9.1、不锈钢材质
1.6.9.2、用于探查组织
1.6.9.3、尖端长度：4.8mm±0.2mm，工作长度：≥220mm
1.6.9.4、数量：1个

1.6.10、推结器
1.6.10.1、不锈钢材质
1.6.10.2、直径：3mm±0.5mm，工作长度：≥220mm
1.6.10.3、数量：1个

1.6.11、软组织起子
1.6.11.1、不锈钢材质
1.6.11.2、剥离器
1.6.11.3、15°角度
1.6.11.4、长度：≥220mm
1.6.11.5、数量：1个

1.6.12、软组织起子
1.6.12.1、不锈钢材质
1.6.12.2、剥离器
1.6.12.3、30°角度
1.6.12.4、工作长度：≥220mm
1.6.12.5、数量：1个

1.6.13、鸟嘴钳
1.6.13.1、不锈钢材质
1.6.13.2、关节镜用手术钳
1.6.13.3、杆部直径：3.4mm±0.2mm，工作长度：≥220mm
1.6.13.4、数量：1个

1.6.14、抓线器
1.6.14.1、不锈钢材质
1.6.14.2、关节镜用手术钳
1.6.14.3、45°上弯
1.6.14.4、杆部直径：4.2mm±0.2mm，工作长度：≥220mm
1.6.14.5、数量：1个

1.6.15、开口剪线器
1.6.15.1、不锈钢材质
1.6.15.2、关节镜用手术剪
1.6.15.3、杆部直径：4.2mm±0.2mm，工作长度：≥220mm
1.6.15.4、数量：1个

1.6.16、软骨锥
1.6.16.1、不锈钢材质
1.6.16.2、骨科用锥
1.6.16.3、尖端60°
1.6.16.4、杆部长度：≥220mm
1.6.16.5、数量：1个

1.6.17、渔夫嘴多用抓钳
1.6.17.1、不锈钢材质
1.6.17.2、关节镜用手术钳
1.6.17.3、手柄带锁
1.6.17.4、长度：≥220mm
1.6.17.5、数量：1个

1.6.18、髋关节盂唇一体化过线器
1.6.18.1、不锈钢材质
1.6.18.2、髋关节使用
1.6.18.3、可通过8.25mm套管
1.6.18.4、数量：1个

1.6.19、过线器枪芯
1.6.19.1、镍钛诺合金材质
1.6.19.2、关节镜下使用
1.6.19.3、配合髋关节过线器使用
1.6.19.4、直径：1.5mm±2mm
1.6.19.5、数量：10根

1.6.20、双面刮匙
1.6.20.1、不锈钢材质
1.6.20.2、关节镜用手术刮匙
1.6.20.3、环形
1.6.20.4、长度：≥220mm
1.6.20.5、数量：1个

1.6.21、软骨锥
1.6.21.1、不锈钢材质
1.6.21.2、骨科用锥
1.6.21.3、尖端角度40°
1.6.21.4、长度：≥220mm
1.6.21.5、数量：1个

1.6.22、软骨锥
1.6.22.1、不锈钢材质
1.6.22.2、骨科用锥
1.6.22.3、尖端角度90°
1.6.22.4、长度：≥220mm
1.6.22.5、数量：1个

1.7、篮钳
1.7.1、探钩
1.7.1.1、不锈钢材质
1.7.1.2、带5mm标记
1.7.1.3、工作长度：≥150mm，工作端长度：3.4mm±0.2mm
1.7.1.4、数量：1个

1.7.2、篮钳
1.7.2.1、不锈钢材质
1.7.2.2、半月板篮钳
1.7.2.3、直径：4.2mm±0.2mm，工作长度：≥130mm
1.7.2.4、数量：1个

1.7.3、篮钳
1.7.3.1、不锈钢材质
1.7.3.2、关节镜下使用半月板篮钳
1.7.3.3、直头
1.7.3.4、工作长度：≥130mm，工作端宽度：2.75mm±0.2mm
1.7.3.5、数量：1个

1.7.4、中号篮钳
1.7.4.1、不锈钢材质
1.7.4.2、关节镜下使用半月板篮钳
1.7.4.3、直杆，右角尖45°
1.7.4.4、工作长度：≥130mm，工作端宽度：3.4mm±0.2mm
1.7.4.5、数量：1个

1.7.5、中号篮钳
1.7.5.1、不锈钢材质
1.7.5.2、关节镜下使用半月板篮钳
1.7.5.3、直杆，左角尖45°
1.7.5.4、工作长度：≥130mm，工作端宽度：3.4mm±0.2mm
1.7.5.5、数量：1个

1.7.6、抓线钳
1.7.6.1、不锈钢材质
1.7.6.2、关节镜用手术钳
1.7.6.3、杆部直径：4.2mm±0.2mm，工作长度：≥130mm
1.7.6.4、数量：1个

1.7.7、推结器
1.7.7.1、不锈钢材质
1.7.7.2、封闭式
1.7.7.3.3、数量：1个

1.7.8、剪线器
1.7.8.1、不锈钢材质
1.7.8.2、关节镜用手术剪
1.7.8.3、直径：2.8mm±0.2mm，工作长度：≥130mm
1.7.8.4、数量：1个

品目1-4	电子胆道镜系统
1.1、技术规格：
1.1.1、内窥镜图像处理器：
1.1.1.1、具备白平衡调节功能；
▲1.1.1.2、具备红色R、绿色G、蓝色B三色调独立调节功能，支持多档或连续调节，档位≥50级；
1.1.1.3、具备平均消光和峰值消光模式
1.1.1.4、多级锐度可调，档位≥10级；
1.1.1.5、具备图像3D降噪处理功能；
1.1.1.6、术野画面电子放大≥2倍；
1.1.1.7、具备实时图像冻结和释放功能，图像边框调节≥5种；
1.1.1.8、具备USB数据接口，支持视频录像和图片存储；
1.1.1.9、输出端口：CVBS、S端子、DVI等
1.1.1.10、防电击类型：BF型；
[bookmark: 048_HP66]1.1.2、医用内窥镜冷光源
▲1.1.2.1、主机光源分体设计；（所投产品（含光源）须具有有效的医疗器械注册证，若光源为单独注册的，提供光源注册证复印件；若光源包含在整机注册证中的，提供整机注册证复印件及技术要求中关于光源的章节证明。）
1.1.2.2、灯泡类型：LED
1.1.2.3、灯泡寿命：≥10000h 
1.1.2.4、显色指数：Ra≥85
1.1.2.5、相关色温：≥6000K
1.1.2.6、输出总光通量：≥300 lm 
1.1.2.7、气泵压力：0.035 MPa ～ 0.06 MPa	
1.1.2.8、气泵流量：0.2 m3/h ～ 0.6 m3/h
1.1.2.9、输入功率：≤80VA
1.1.2.10、防电击类型： BF型
1.1.3、电子胆道镜（规格1）
1.1.3.1、照度：≥60000 lx
1.1.3.2、视场角：≥120°
1.1.3.3、视向角：0°
1.1.3.4、观察景深：3～100 mm
1.1.3.5、分辨率：≥9.9 lp/mm 
1.1.3.6、工作长度：≥400 mm
▲1.1.3.7、先端部外径：≤4.5mm
1.1.3.8、插入软管外径：≤4.5mm
▲1.1.3.9、钳道孔径：≥2.0mm
1.1.3.10、弯曲角度：向上≥200º，向下≥120º
1.1.3.11、吸引量：≥400mL/min
1.1.3.12、防水等级：IPX7
1.1.3.13、防电击类型：BF型
1.1.4、电子胆道镜（规格2）
1.1.4.1、照度：≥60000 lx
1.1.4.2、视场角：≥120°
1.1.4.3、视向角：0°
1.1.4.4、观察景深：3～100 mm
1.1.4.5、分辨率率：≥9.9 lp/mm 
1.1.4.6、工作长度：≥400 mm
1.1.4.7、先端部外径：≤3 mm
1.1.4.8、插入软管外径：≤3 mm
1.1.4.9、钳道孔径：≥1.0 mm
1.1.4.10、弯曲角度：向上≥200º，向下≥120º
1.1.4.11、吸引量：≥120mL/min
1.1.4.12、防水等级：IPX7
1.1.4.13、防电击类型：BF型

1.2、主要配置清单（单套）：
1.2.1、医用电子内窥镜图像处理器：1台
1.2.2、医用内窥镜冷光源：1台
1.2.3、医用监视器：1台
1.2.4、电子胆道镜（规格1）：1支
1.2.5、电子胆道镜（规格2）：1支
1.2.6、医用台车:1台


品目1-5	射频控温热凝器
1.1、适用范围：用于脊神经根痛（颈椎神经痛和腰椎神经痛）三叉神经痛。腰椎间盘突出引起的疼痛的射频消融髓核成形术的治疗。
1.2、技术要求: 
1.2.1、人体生物阻抗显示范围：30～2999Ω。
1.2.2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能。
1.2.3、射频治疗模式：单极模式、功率模式。
1.2.4、脉冲射频模式： 
▲1.2.4.1、高温脉冲射频温度：30℃～95℃
1.2.4.2、脉宽脉冲射频模式：3～40ms
▲1.2.4.3、脉冲射频电压有效值：20～99V
1.2.5、连续射频时间设定：0～10min，脉冲射频时间设定0～30min。
1.2.6、射频输出功率：≥50W。
1.2.7、连续射频工作模式：正常模式、阶段跳跃连续模式。
1.2.8、热凝工作频率：485KHz±5KHz。
1.2.9、触摸屏：≥8英寸。
1.2.10、工作显示界面：数字式、图示式。
1.2.11、具备负极片粘贴状态显示。
1.2.12、具备常用参数储存功能。
1.2.13、具备术前测试功能。 
1.2.14、设备可自动检测并识别电极的连接数量和情况，选择工作模式，并根据射频治疗模式选择相应常用参数组。
1.2.15、系统具备安全测试程序，自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能，中文提示错误信息。
1.2.16、工作过程中温度可直接调节，无需停机。
1.2.17、可以预先设定射频模式下各个温度所需要的各个时间，启动后自动工作直到完成全部温度和时间后自动停止。
▲1.2.18、手术电极能接受高温高压消毒灭菌方式
1.2.19、射频针种类：尖针，弯钝针，平口针、钛合金针。
1.2.20、带订制移动式台车. 
1.2.21、可显示时间，温度，功率曲线与柱状体。
1.2.22、具备病例管理功能。
1.2.23、具备影像信息导入功能。可印病例，手术过程数据，治疗报告。 
1.2.24、具备录像功能。 
1.2.25、上位机软件可与热凝器同步，热凝器上显示基本的设定信息，并且有声音提示上位机的操作。

1.3、主要配置清单（单套）：
1.3.1、射频主机：1 台
1.3.2、射频消融电极：2 支
1.3.3、射频热凝套管针：6 支
1.3.4、高温消毒盒：1 个
1.3.5、中性电极：5 片
1.3.6、疼痛电极适配电缆：2 条
1.3.7、中性电极连接电缆：1 条
1.3.8、自检测试工具：1个


品目1-6	手术器械2
1.1、技术参数
1.1.1、高速磨钻手柄
1.1.1.1、手柄包含马达和连线。
1.1.1.2、可搭配手控开关
1.1.1.3、最高转速：≥75000转/分
1.1.1.4、兼容多种不同的高速钻接头，接头规格种类≥4
1.1.2、磨钻接头
1.1.2.1、具备直型和弯角两种规格，转角过渡圆润。
1.1.2.2、工作长度≥7cm。
1.1.2.3、不同型号的接头之间可以通用同一种钻头。
1.1.2.4、近工作端压花工艺处理。
1.1.2.5、所有接头使用同一长短制式的钻头，术中更换方式无需区分
1.1.3、微型矢状锯
▲1.1.3.1、机身材质：钛合金
1.1.3.2、运行速度：≥25000 次/分钟
▲1.1.3.3、锯头可旋转角度≥6个
1.1.3.4、锯片安装无需工具
1.1.3.5、振幅：≥ 4 °
▲1.1.3.6、手机及连线可高温高压消毒
1.1.3.7、手机无需术后拆卸保养
1.1.3.8、兼容手控开关
1.1.4、多功能枪式手机：
1.1.4.1、最高转速：≥1500转/分
1.1.4.2、手机及连线可高温高压消毒
1.1.4.3、手机无需术后拆卸保养
1.1.4.4、可往复转动
▲1.1.4.5、至少具备：矢状锯接头，克氏针接头，金属丝接头以及梅花接头。
1.1.5、钻头、锯片：
1.1.5.1、钻头暴露长度可调节。
1.1.5.2、钻头规格：至少包含金刚砂及圆形多叶钻头，且钻头尺寸需满足直径1.0mm～6.0mm。

1.2、主要配置清单：
1.2.1、高速磨钻手柄：2个
1.2.2、手控开关：2个
1.2.3、多功能枪式手机：2个
1.2.4、标准连线：2个
1.2.5、矢状锯：2个
1.2.6、克氏针夹头：4个
1.2.7、梅花夹头：2个
1.2.8、高速钻接头：4个
1.2.9、磨头：88个
1.2.10、锯片：75片

品目1-7	手术器械4
1.1、技术参数：
1.1.1、普通穿刺器	
1.1.1.1、材质：医用不锈钢
1.1.1.2、十字型
1.1.1.3、直径：10mm±2mm,工作长度：95mm±10mm
1.1.1.4、数量：4个

1.1.2、普通穿刺器	
1.1.2.1、材质：医用不锈钢
1.1.2.2、十字型
1.1.2.3、直径：5mm±2mm,工作长度：95mm±10mm
1.1.2.4、数量：6个

1.1.3、转换器	
1.1.3.1、材质：医用不锈钢
1.1.3.2、直径：10mm转5mm
1.1.3.3、数量：4个

1.1.4、密封帽	
1.1.4.1、直径：10mm
1.1.4.2、数量：10个

1.1.5、密封帽	
1.1.5.1、直径：5mm
1.1.5.2、数量：10个

1.1.6、十字密封帽	
1.1.6.1、直径：10mm
1.1.6.4、数量：10个

1.1.7、十字密封帽	
1.1.7.1、直径：5mm
1.1.7.2、数量：10个

1.1.8、钛夹钳	
1.1.8.1、材质：医用不锈钢
1.1.8.2、工作端直径：10mm±2mm，长度：330mm±10mm
1.1.8.3、数量：2个

1.1.9、鸭嘴抓钳	
1.1.9.1、材质：医用不锈钢
1.1.9.2、带孔
1.1.9.3、工作端直径：4mm±1mm，长度：350mm±10mm
1.1.9.4、数量：2个
	
1.1.10、系膜抓钳
1.1.10.1、材质：医用不锈钢
1.1.10.2、弯头单动
1.1.10.3、工作端直径：4mm±1mm，长度：350mm±10mm
1.1.10.4、数量：2个
	
1.1.11、大鼠齿抓钳	
1.1.11.1、材质：医用不锈钢
1.1.11.2、单动，2×3齿
1.1.11.3、工作端直径：10mm±1mm，长度：350mm±10mm
1.1.11.4、数量：2个
	
1.1.12、大鼠齿抓钳	
1.1.12.1、材质：医用不锈钢
1.1.12.2、工作端直径：10mm±2mm，长度：350mm±10mm
1.1.12.3、数量：2个
	
1.1.13、弯分离钳	
1.1.13.1、材质：医用不锈钢
1.1.13.2、工作端直径：5mm±2mm，长度：350mm±10mm
1.1.13.3、数量：2个
	
1.1.14、系膜抓钳	
1.1.14.1、材质：医用不锈钢
1.1.14.2、弯头，精细锯齿
1.1.14.3、工作端直径：5mm±2mm，长度：350mm±10mm
1.1.14.4、数量：2个
	
1.1.15、肠抓钳	
1.1.15.1、材质：医用不锈钢
1.1.15.2、带孔，横齿
1.1.15.3、工作端直径：5mm±2mm，长度：350mm±10mm
1.1.15.4、数量：2个	

1.1.16、输卵管钳	
1.1.16.1、材质：医用不锈钢
1.1.16.2、工作端直径：5mm±2mm，长度：350mm±10mm
1.1.16.3、数量：2个
	
1.1.17、弯剪	
1.1.17.1、材质：医用不锈钢
1.1.17.2、工作端直径：5mm±2mm，长度：350mm±10mm
1.1.17.3、数量：2个
	
1.1.18、分离钳	
1.1.18.1、材质：医用不锈钢
1.1.18.2、弯
1.1.18.3、工作端直径：5mm±2mm，长度：350mm±10mm
1.1.18.4、数量：4个
	
1.1.19、直角分离钳	
1.1.19.1、材质：医用不锈钢
1.1.19.2、工作端直径：5mm±2mm，长度：350mm±10mm
1.1.19.3、数量：2个
	
1.1.20、钩状单极电凝	
1.1.20.1、材质：医用不锈钢
1.1.20.2、工作端直径：5mm±2mm，长度：330mm±10mm
1.1.20.3、数量：2个
	
1.1.21、单极高频电线	
1.1.21.1、插头外径：5mm±1mm，长度：3200mm±10mm
1.1.21.2、数量：2个
	
1.1.22、三通冲洗管	
1.1.22.1、材质：医用不锈钢
1.1.22.2、工作端直径：10mm±2mm，长度：330mm±10mm
1.1.22.3、数量：2个
	
1.1.23、气腹针	
1.1.23.1、材质：医用不锈钢
1.1.23.2、工作端直径：2.5mm±0.5mm，长度：140mm±5mm
1.1.23.3、数量：2个
	
1.1.24、双极弯分离电凝钳	
1.1.24.1、材质：医用不锈钢
1.1.24.2、工作端直径：5mm±2mm，长度：360mm±10mm
1.1.24.3、数量：2个
	
1.1.25、双极细齿电凝钳	
1.1.25.1、材质：医用不锈钢
1.1.25.2、带孔
1.1.25.3、工作端直径：5mm±2mm，长度：360mm±10mm
1.1.25.4、数量：2个
	
1.1.26、双极高频电线	
1.1.26.1、插头外径：5mm±1mm，长度：3200mm±10mm
1.1.26.2、数量：4个
	
1.1.27、持针钳	
1.1.27.1、材质：钛合金
1.1.27.2、直V形，左弯
1.1.27.3、工作端直径：5mm±2mm，长度：330mm±10mm
1.1.27.4、数量：2个

1.1.28、直剪	
1.1.28.1、材质：医用不锈钢
1.1.28.2、工作端直径：5mm±2mm，长度：350mm±10mm
1.1.28.3、数量：2个
	
1.1.29、器械消毒盒	
1.1.29.1、双层器械盒
1.1.29.2、尺寸：≥550×250×100mm
1.1.29.3、数量：4个


品目1-8	手术头灯
1.1、技术参数
1.1.1、光源：冷色温LED；
1.1.2、亮度：≥34,000 Lux，可无极调节；
1.1.3、使用寿命：≥50,000小时；
1.1.4、材质：轻型铝制材料，头灯质量≤20克；
1.1.5、视野照明无阴影；
1.1.6、内置锂电池，续航时间≥7小时，充电时间≤2小时；
1.1.7、配备黄色滤光片。

1.2、主要配置清单（单套）：
1.2.1、头灯：1个
1.2.2、锂电池：1块
1.2.3、黄色滤光片：1个




品目1-9	手术器械3
1.1、技术参数
1.1.1、抓线钳
1.1.1.1、材质：医用不锈钢
1.1.1.2、取线器
1.1.1.3、直径：≤3.5mm
1.1.1.4、数量：3个
1.1.2、推结器
1.1.2.1、材质：医用不锈钢
1.1.2.2、长度：≤155mm
1.1.2.3、数量：3个
1.1.3、缝合钩手柄
1.1.3.1、材质：医用不锈钢
1.1.3.2、长度≤140mm
1.1.3.3、数量：3个



品目1-10	手术器械5
1.1、适用范围：用于与拉钩配合使用，牵开组织。
1.2、技术参数：
1.2.1、床旁固定支撑杆
1.2.1.1、材料：医用不锈钢，表面喷砂无镀层
1.2.1.2、长度：51.5cm±2cm，直径：19mm±0.2mm
1.2.1.3、数量：1件           

1.2.2、拉钩固定支架
1.2.2.1、材料：医用不锈钢，表面喷砂无镀层
1.2.2.2、工作杆长：45cm±2cm，最大张开距离：≥72cm±2cm
1.2.2.3、数量：1件

1.2.3、拉钩
1.2.3.1、材料：医用不锈钢，表面喷砂无镀层
1.2.3.2、Deaver拉钩
1.2.3.3、尺寸：7.6cm×7.7cm ±0.2cm
1.2.3.4、数量：4件

1.2.4、拉钩
1.2.4.1、材料：医用不锈钢，表面喷砂无镀层
1.2.4.2、Deaver拉钩
1.2.4.3、尺寸：3.8cm×8cm ±0.2cm
1.2.4.4、数量：4件

1.2.5、拉钩数量
1.2.5.1、材料：医用不锈钢，表面喷砂无镀层
1.2.5.2、Mayo 旋转拉钩
1.2.5.3、尺寸：7.6cm×7.6cm ±0.2cm
1.2.5.4、数量：4件

1.2.6、拉钩固定锁扣
1.2.6.1、材料：医用不锈钢，表面喷砂无镀层
1.2.6.2、大孔直径：19mm±0.2mm，小孔直径：9mm±0.2mm
1.2.6.3、数量：4件

1.2.7、配备专用消毒盒
1.2.7.1、材料：医用不锈钢，表面喷砂无镀层
1.2.7.2、规格（长×宽×高）：≥500×300×150mm
1.2.7.3、数量：4件



品目1-11	手术器械6
1.1、技术参数
1.1.1、帕巾钳
1.1.1.1、材质：医用不锈钢；
1.1.1.2、尖头
1.1.1.3、长度≥140mm	
1.1.1.4、数量：40个
1.1.2、止血钳
1.1.2.1、材质：医用不锈钢；
1.1.2.2、直，全齿
1.1.2.3、长度≥125mm
1.1.2.4、数量：30个
1.1.3、止血钳	
1.1.3.1、材质：医用不锈钢；
1.1.3.2、弯，全齿
1.1.3.3、长度≥125mm	
1.1.3.4、数量：60个
1.1.4、组织钳	
1.1.4.1、材质：医用不锈钢；
1.1.4.2、长度≥160mm，工作端宽：5mm±1mm
1.1.4.3、数量：20个
1.1.5、组织钳
1.1.5.1、材质：医用不锈钢；
1.1.5.2、长度≥180mm，工作端宽：5mm±1mm	
1.1.5.3、数量：20个
1.1.6、止血钳	
1.1.6.1、材质：医用不锈钢；
1.1.6.2、弯，全齿
1.1.6.3、长度≥160mm	
1.1.6.4、数量：20个
1.1.7、止血钳	
1.1.7.1、材质：医用不锈钢；
1.1.7.2、弯，全齿
1.1.7.3、长度≥180mm	
1.1.7.4、数量：60个
1.1.8、持针钳	
[bookmark: OLE_LINK1]1.1.8.1、材质：医用不锈钢，工作端镶有硬质合金片；
1.1.8.2、直 粗针
1.1.8.3、长度≥200mm，工作端宽0.5mm±0.1mm	
1.1.8.4、数量：15个
1.1.9、持针钳	
1.1.9.1、材质：医用不锈钢；工作端镶有硬质合金片
1.1.9.2、直，粗针
1.1.9.3、长度≥250mm，工作端宽0.5mm±0.1mm 	
1.1.9.4、数量：15	个
1.1.10、持针钳
1.1.10.1、材质：医用不锈钢，工作端镶有硬质合金片；
1.1.10.2、直，细针，圆鳃
1.1.10.3、长度≥220mm，工作端宽0.3mm±0.1mm 	
1.1.10.4、数量：15	个
1.1.11、皮管钳
1.1.11.1、材质：医用不锈钢；
1.1.11.2、长度≥180mm	
1.1.11.3、数量：30	个
1.1.12、皮管钳	
1.1.12.1、材质：医用不锈钢；
1.1.12.2、长度≥200mm	
1.1.12.3、数量：20个
1.1.13、止血钳	
1.1.13.1、材质：医用不锈钢；
1.1.13.2、弯，全齿
1.1.13.3、长度≥240mm	
1.1.13.4、数量：20	个
1.1.14、分离结扎钳	
1.1.14.1、材质：医用不锈钢；
1.1.14.2、90°×15全齿
1.1.14.3、长度≥ 180mm 
1.1.14.4、数量：5个
1.1.15、分离结扎钳
1.1.15.1、材质：医用不锈钢；
1.1.15.2、90°×18全齿
1.1.15.3、长度≥220mm
1.1.15.4、数量：5个
1.1.16、肾蒂钳	
1.1.16.1、材质：医用不锈钢；
1.1.16.2、R23×35 唇头齿
1.1.16.3、长度≥250mm	
1.1.16.4、数量：6个
1.1.17、肾蒂钳
1.1.17.1、材质：医用不锈钢；
1.1.17.2、R25×22 凹凸齿
1.1.17.3、长度≥250mm	
1.1.17.4、数量：5个
1.1.18、无损伤腔静脉钳
1.1.18.1、材质：医用不锈钢；
1.1.18.2、Debakay齿或Cooley齿；双角弯60°，1×2齿
1.1.18.3、长度≥260mm，工作端长度：33mm±2mm
1.1.18.4、数量：5个
1.1.19、无损伤腔静脉钳	
1.1.19.1、材质：医用不锈钢；
1.1.19.2、Debakay齿或Cooley齿；双角弯60°，1×2齿
1.1.19.3、长度≥220mm，工作端长度：20mm±2mm
1.1.19.4、数量：5	个
1.1.20、止血钳	
1.1.20.1、材质：医用不锈钢；
1.1.20.2、弯，有钩
1.1.20.3、长度≥180mm
1.1.20.4、数量：60个
1.1.21、钢丝结扎钳	
1.1.21.1、材质：医用不锈钢；
1.1.21.2、长度≥180mm	
1.1.21.3、数量：10个
1.1.22、钢丝剪	
1.1.22.1、材质：医用不锈钢；
1.1.22.2、双关节，角弯，圆头
1.1.22.3、长度≥170mm	
1.1.22.4、数量：5个
1.1.23、静脉拉钩	
1.1.23.1、材质：医用不锈钢；
1.1.23.2、长度≥200mm	
1.1.23.3、数量：10个
1.1.24、心室拉钩	
1.1.24.1、材质：医用不锈钢；
1.1.24.2、圆弯6.5×8.5/圆弯5×7
1.1.24.3、长度≥180mm	
1.1.24.4、数量：5个
1.1.25、组织拉钩	
1.1.25.1、材质：医用不锈钢；
1.1.25.2、同向直角/直角	
1.1.25.3、数量：10个
1.1.26、不锈钢长把勺子
1.1.26.1、材质：不锈钢；
1.1.26.2、长度≥305mm，直径：36mm±5mm
1.1.26.3、数量：5个
1.1.27、骨刮匙	
1.1.27.1、材质：医用不锈钢；
1.1.27.2、直，匙形
1.1.27.3、长度≥210mm,,工作端宽：8mm±2mm
1.1.27.4、数量：5个
1.1.28、骨刮匙
1.1.28.1、材质：医用不锈钢；
1.1.28.2、直，匙形
1.1.28.3、长度≥210mm，工作端宽：5mm±2mm
1.1.28.4、数量：5个
1.1.29、分离钳	
1.1.29.1、材质：医用不锈钢；
1.1.29.2、弯，全齿，有锁牙
1.1.29.3、长度≥190mm 	
1.1.29.4、数量：2个
1.1.30、分离钳	
1.1.30.1、材质：医用不锈钢；
1.1.30.2、弯，全齿，有锁牙
1.1.30.3、长度≥220mm 
1.1.30.4、数量：2个
1.1.31、三角肺叶钳	
1.1.31.1、材质：医用不锈钢；
1.1.31.2、直，有齿
1.1.31.3、长度≥200mm，工作端宽：18mm±2mm	
1.1.31.4、数量：5个
1.1.32、压肠板
1.1.32.1、材质：医用不锈钢；
1.1.32.2、长度≥300mm
1.1.32.3、数量：2个
1.1.33、压肠板
1.1.33.1、材质：医用不锈钢；
1.1.33.2、长度≥250mm	
1.1.33.3、数量：1个
1.1.34、消毒篮(丝网包角型)
1.1.34.1、材质：医用不锈钢；
1.1.34.2、尺寸：≥490×230×75mm
1.1.34.3、数量：10	个
1.1.35、弯盘
1.1.35.1、材质：医用不锈钢；
1.1.35.2、尺寸≥190×110×25mm	
1.1.35.3、数量：10个
1.1.36、换药碗
1.1.36.1、材质：医用不锈钢；
1.1.36.2、直径：140mm±10mm
1.1.36.3、数量：10	个
1.1.37、乳内牵开器
1.1.37.1、材质：医用不锈钢；
1.1.37.2、双叶转动式
1.1.37.3、叶宽：30×35mm
1.1.37.4、数量：2个
1.1.38、开胸器
1.1.38.1、材质：医用不锈钢；
1.1.38.2、尺寸≥200×140mm
1.1.38.3、数量：3个
1.1.39、组织镊	
1.1.39.1、材质：医用不锈钢；
1.1.39.2、直形，凹凸齿 
1.1.39.3、长度≥220mm，夹持宽度：2.4×3.2mm±0.2mm
1.1.39.4、数量：5个
1.1.40、组织镊	
1.1.40.1、材质：医用不锈钢；
1.1.40.2、直形，凹凸齿 
1.1.40.3、长度≥200mm，夹持宽度：2.4×3.2±0.2mm
1.1.40.4、数量：10	个
1.1.41、脑压板	
1.1.41.1、材质：医用不锈钢；
1.1.41.2、板式，双圆头7/9，带刻度
1.1.41.3、长度≥200mm	
1.1.41.4、数量：1个
1.1.42、脑压板	
1.1.42.1、材质：医用不锈钢；
1.1.42.2、板式，双圆头11/13，带刻度
1.1.42.3、长度≥200mm	
1.1.42.4、数量：1个
1.1.43、吸针板
1.1.43.1、尺寸≥100×50mm
1.1.43.2、数量：5个
1.1.44、组织镊
1.1.44.1、材质：钛；
1.1.44.2、弯形，凹凸齿
1.1.44.3、长度≥180mm，夹持宽度：1.8×1.8mm±0.2mm
1.1.44.4、数量：5个
1.1.45、组织镊	
1.1.45.1、材质：医用不锈钢；
1.1.45.2、直形，1×2钩
1.1.45.3、长度≥125mm	
1.1.45.4、数量：10	个
1.1.46、组织剪
1.1.46.1、材质：医用不锈钢；
1.1.46.2、弯
1.1.46.3、长度≥180mm
1.1.46.4、数量：10	个
1.1.47、组织剪	
1.1.47.1、材质：医用不锈钢；
1.1.47.2、弯
1.1.47.3、长度≥200mm
1.1.47.4、数量：5个
1.1.48、组织剪	
1.1.48.1、材质：医用不锈钢；
1.1.48.2、弯，窄头，精细
1.1.48.3、长度≥180mm
1.1.48.4、数量：10	个
1.1.49、组织剪	
1.1.49.1、材质：医用不锈钢；
1.1.49.2、弯，窄头，精细
1.1.49.3、长度≥200mm
1.1.49.4、数量：10	个
1.1.50、组织剪
1.1.50.1、材质：医用不锈钢；
1.1.50.2、弯，窄头，精细
1.1.50.3、长度≥220mm
1.1.50.4、数量：10	个
1.1.51、手术刀柄	
1.1.51.1、材质：医用不锈钢；
1.1.51.2、长度≥145mm	
1.1.51.3、数量：10	个
1.1.52、手术刀柄	
1.1.52.1、材质：医用不锈钢；
1.1.52.2、长度≥155mm	
1.1.52.3、数量：10	个
1.1.53、手术刀柄	
1.1.53.1、材质：医用不锈钢；
1.1.53.2、长度≥165mm
1.1.53.3、数量：10	个
1.1.54、胸骨牵开器
1.1.54.1、材质：医用不锈钢；
1.1.54.2、双叶滑动式，带限位
1.1.54.3、叶宽：35×30mm±2mm
1.1.54.4、数量：1个
1.1.55、组织拉钩
1.1.55.1、材质：医用不锈钢；
1.1.55.2、同向直角/折角，有孔
1.1.55.3、数量：10	个
1.1.56、心房拉钩
1.1.56.1、材质：医用不锈钢；
1.1.56.2、长度≥250mm
1.1.56.3、数量：5个
1.1.57、海绵钳	
1.1.57.1、材质：医用不锈钢；
1.1.57.2、弯，无齿
1.1.57.3、长度：≥250mm，工作端宽：10mm±2mm
1.1.57.4、数量：10	个
1.1.58、磁板
1.1.58.1、材质：橡胶；
1.1.58.2、尺寸：≥300mm×350mm
1.1.58.3、数量：2个
1.1.59、不锈钢药杯
1.1.59.1、材质：医用不锈钢；
1.1.59.2、直径：≥50mm，深度≥50mm
1.1.59.3、数量：10	个
1.1.60、神经根拉钩
1.1.60.1、材质：医用不锈钢；
1.1.60.2、长度≥210mm，工作杆直径：0.8mm±0.2mm，工作长度：5mm±0.2mm
1.1.60.3、数量：10	个
1.1.61、结扎缝合引线器
1.1.61.1、材质：医用不锈钢；
1.1.61.2、长度≥250mm，直径：2.5mm±0.2mm
1.1.61.3、数量：5个
1.1.62、结扎缝合引线器
1.1.62.1、材质：医用不锈钢；
1.1.62.2、长度≥250mm，直径：1.5mm±0.2mm
1.1.62.3、数量：5个
1.1.63、腹腔吸引管
1.1.63.1、材质：医用不锈钢；
1.1.63.2、直形圆头，短套管
1.1.63.3、长度≥260mm，直径：10mm±2mm
1.1.63.4、数量：5个
1.1.64、大开胸器
1.1.64.1、材质：医用不锈钢；
1.1.64.2、叶片尺寸≥60×52mm，齿条×臂长尺寸≥240×170mm
1.1.64.3、数量：1个
1.1.65、肋骨合拢器
1.1.65.1、材质：医用不锈钢；
1.1.65.2、长度≥200mm
1.1.65.3、数量：1个
1.1.66、骨剪
1.1.66.1、材质：医用不锈钢；
1.1.66.2、单关节，肋骨，有钩，左
1.1.66.3、长度≥340mm
1.1.66.4、数量：1个
1.1.67、咬骨钳	
1.1.67.1、材质：医用不锈钢；
1.1.67.2、双关节，弯，单角柄，肋骨
1.1.67.3、长度≥300mm，刃宽：22mm±2mm
1.1.67.4、数量：1个
1.1.68、肩胛骨拉钩	
1.1.68.1、材质：医用不锈钢；
1.1.68.2、长度≥90mm
1.1.68.3、数量：1个
1.1.69、膀胱拉钩	
1.1.69.1、材质：医用不锈钢；
1.1.69.2、月牙形
1.1.69.3、长度≥230mm
1.1.69.4、数量：1个
1.1.70、骨膜剥离器	
1.1.70.1、材质：医用不锈钢；
1.1.70.2、直角/弯，弹性
1.1.70.3、长度≥190mm	
1.1.70.4、数量：1个
1.1.71、深部拉钩	
1.1.71.1、材质：医用不锈钢，叶片哑光无镀层；
1.1.71.2、板式 
1.1.71.3、长度≥240mm，叶宽≥35×170mm
1.1.71.4、数量：2个
1.1.72、深部拉钩	
1.1.72.1、材质：医用不锈钢，叶片哑光无镀层；
1.1.72.2、板式
1.1.72.3、长度≥200mm，叶宽≥24×100mm 
1.1.72.4、数量：4个
1.1.73、双锁扣U型架
1.1.73.1、材质：医用不锈钢；
1.1.73.2、带锁
1.1.73.3、尺寸≥250×95mm
1.1.73.4、数量：15	个
1.1.74、洗涤盆
1.1.74.1、材质：医用不锈钢；
1.1.74.2、直径：220mm±20mm
1.1.74.3、数量：10个
1.1.75、腹壁牵开器
1.1.75.1、材质：医用不锈钢；
1.1.75.2、梗式，三叶，双方梗
1.1.75.3、长度≥250mm
1.1.75.4、数量：1个
1.1.76、手术器械布包
1.1.76.1、材质：棉
1.1.76.2、尺寸：≥400×500mm
1.1.76.3、数量：5个
1.1.77、手术器械布包
1.1.77.1、材质：棉
1.1.77.2、尺寸：≥240×400mm
1.1.77.3、数量：5个
1.1.78、钢尺
1.1.78.1、材质：不锈钢：
1.1.78.2、长度：200mm，最小分度：1mm
1.1.78.3、数量：5个
1.1.79、分离结扎钳
1.1.79.1、材质：医用不锈钢；
1.1.79.2、全齿
1.1.79.3、长度≥240mm，工作长度：71mm±2mm，弧弯高度：12mm±2mm
1.1.79.4、数量：2个
1.1.80、分离结扎钳
1.1.80.1、材质：医用不锈钢；
1.1.80.2、角弯70°，全齿
1.1.80.3、长度≥220mm，角弯高度：14mm±2mm
1.1.80.4、数量：1个
1.1.81、分离钳	
1.1.81.1、材质：医用不锈钢；
1.1.81.2、角弯80°，全齿，有锁牙
1.1.81.3、长度≥220mm，角弯高度：14mm±2mm 
1.1.81.4、数量：2个
1.1.82、止血钳
1.1.82.1、材质：医用不锈钢；
1.1.82.2、弯，有钩
1.1.82.3、长度≥260mm
1.1.82.4、数量：2个
1.1.83、骨膜剥离器	
1.1.83.1、材质：医用不锈钢；
1.1.83.2、弯/弯，弹性
1.1.83.3、长度≥240mm
1.1.83.4、数量：1个
1.1.84、骨膜剥离器
1.1.84.1、材质：医用不锈钢；
1.1.84.2、直角球头/弯，弹性
1.1.84.3、长度≥270mm
1.1.84.4、数量：1个
1.1.85、组织镊	
1.1.85.1、材质：医用不锈钢；
1.1.85.2、1×2齿，带定位
1.1.85.3、长度≥175mm，工作端宽：1.2mm±0.2mm
1.1.85.4、数量：6个
1.1.86、持针钳	
1.1.86.1、材质：医用不锈钢，工作端镶片；
1.1.86.2、右双弯，粗针，侧弯柄
1.1.86.3、长度≥230mm
1.1.86.4、数量：3个
1.1.87、深部拉钩	
1.1.87.1、材质：医用不锈钢，叶片哑光无镀层；
1.1.87.2、板式 
1.1.87.3、长度≥240mm，叶宽：≥30×140mm
1.1.87.4、数量：2个
1.1.88、消毒盒
1.1.88.1、材质：PVC；
1.1.88.2、尺寸：≥390×260×20mm
1.1.88.3、数量：2个
1.1.89、止血钳
1.1.89.1、材质：医用不锈钢；
1.1.89.2、弯，全齿，精细
1.1.89.3、长度≥125mm
1.1.89.4、数量：40	个
1.1.90、组织镊
1.1.90.1、材质：医用不锈钢；
1.1.90.2、直形，凹凸齿
1.1.90.3、长度≥220mm，夹持宽度：2.4×3.2mm±0.2mm 
1.1.90.4、数量：10个
1.1.91、组织镊
1.1.91.1、材质：医用不锈钢；
1.1.91.2、直形，凹凸齿
1.1.91.3、长度≥250mm，夹持宽度：2.4×3.2mm±0.2mm
1.1.91.4、数量：10个
1.1.92、组织镊
1.1.92.1、材质：医用不锈钢；
1.1.92.2、直形，凹凸齿
1.1.92.3、长度≥250mm，夹持宽度：3.0×3.4±0.2mm
1.1.92.4、数量：5个


品目1-12	电子支气管镜
一、技术参数
（一）图像处理器
1、	触摸显示屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1920×1200；
2、	支持拍照、录像、冻结、缩放、截屏、录屏、画面轮廓选择、显示模式切换等；没有对图像格式做约定（不约定了）
3、	支持多路数据源同时接入，分屏同时显示；
4、	内置气道管理影像报告模板，支持自主创建，外连打印；
5、	配置HDMI输出接口；
6、	支持无线数据传输；
7、	内置可充电锂离子电池，电池规格≥6500mAh；
8、	配备（不少于）3个航空插头，USB2.0端口*2，HDMI端口*1，TYPE-C端口*1；
9、	自带存储≥64G，支持影像数据采集、保存、拷贝读取，支持对接气道数据管理系统；
10、	具备息屏功能，并支持快速唤醒；
11、	充电次数≥ 500次；
12、	单图像工作时间≥240分钟；
（二）电子支气管镜-手柄部件
1、	影像传感器：CMOS 
2、	视场角≥120°，允差±15%；
3、	工作软管有效长度≥600mm，允差±10%；
4、	分辨率：≥9.9 lp/mm，工作距为7mm±1mm；
5、	景深：3mm～100mm；
▲6、	插入管外径≤5.5mm（允差±10%）
7、	工作通道内径≥2.5mm；
8、	插入管前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°；
▲9、	插入部最大旋转角度：≥120°；
10、	光照度：≥1000Lux；
11、	吸引量：≥600ml/min，
12、	兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式；
13、	操控部手柄遥控按钮功能按键≤2个，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能；
14、	插入部前端部采用医用高分子材质，具备良好的生物兼容性，内外绝缘；
15、	前端内置LED光源，全密封防水，具备防雾功能，无需预热，即可观察；
16、	色彩还原：在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥24种颜色；
17、	全镜体支持浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消；

二、主要配置清单（单套）：
1、 图像处理器主机（含电源适配器）：1套
2、 电子支气管镜-手柄部件：1套
3、 保护帽：1个
4、 ETO通气帽：1个
5、 吸引按键：1个
6、 测漏仪：1个
7、 一次性清洗刷：1套
8、 吸引通道清洗刷：1套
9、 软管冲洗管路：1套
10、 防喷装置：5个
11、 一体化台车：1个
12、 HDMI信号线：1个


品目1-13	心电图机
一、技术参数：
▲1、导联：标准12导联,Cabrera导联，12道同步采集及同步记录。
2、耐极化电压：≥±590mV。
3、幅频特性：0.05～500Hz
4、滤波器：
4.1交流滤波：50Hz、60Hz
4.2漂移滤波：0.25Hz、0.5Hz
4.3肌电滤波：25Hz、35Hz
4.4高频滤波：75Hz、100Hz、150Hz、250Hz
5、输入电压范围：0.03～5mV,且所有记录波形无失真。
6、恢复时间：耐极化电压恢复时间≤1S。
7、显示器：彩色触摸操作显示屏≥7英寸。
8、记录器：可同时兼容卷纸和折叠纸，支持自动送纸与切纸功能。
9、主机内置存储器可存储≥900件心电图数据。
10、具有卧位、坐位、立位等信息输入功能。
11、检查方式：标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查。
▲12、记录方式：自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录、复制记录（提供产品说明书或功能界面截图作为证明材料）。
13、具备向量图记录及合成18导联记录功能。
14、具备智能一键记录功能：连接电极并确认信号质量合格后，可通过单次按键快速启动并完成标准12导联心电图采集与打印。
15、具备回顾记录功能。
16、分析方式：婴幼儿、儿童、青少年男性、青少年女性、成年人。
▲17、分析报告：支持多种专业分析报表，包括但不限于：标准波形报告、测量数值报告、急性冠脉综合征(ACS)辅助分析报告、Brugada综合征辅助分析报告、心律失常分析指导报告、运动负荷评估报告、综合诊断建议报告等。
18、具备心脏整体示意图、心脏正面示意图及心脏上方截面图。
19、具备起搏脉冲显示功能（须提产品供注册证产品技术要求证明）。
20、可自动决定R波检出导联并可进行切换，切换为最适合R波检出的最佳导联组合。
21、数据传输方式：有线，无线，支持多种数据格式。
22、具备设置自定义键功能。
23、支持网络打印。
24、内置可充电锂电池，连续工作时长≥2小时。

二、主要配置清单（单套）：
1、主机：1台
2、电源线：1根
3、等电位线：1根
4、导联线：1根
5、四肢电极、胸部电极：1套
6、记录纸：1卷
7、附属品盒：1个
8、使用说明书：1份
9、充电电池：1块
10、擦拭布：1块
11、仪器车：1辆


品目1-14	可视喉镜
一、技术参数
1、	触控显示屏尺寸：≤3英寸；
2、	显示器具备WiFi功能；
3、	显示器前后转动角度：110°±10%；
4、	显示器左右转动角度：270°±10%；
5、	充电时间：≤3h；
6、	待机时长：≥3.5h；
▲7、	软管长度：115±5mm；
▲8、	软管直径：5.3±2mm；
▲9、	头端长度：6±1mm；
10、	镜片支架部件防水等级：IPX7；
11、	连接方式：直插式；
12、	观察视角：60°±15%；
13、	光照度：≥150 Lux；
14、	图像分辨率：≥7.80 lp/mm；
15、	景深：5～100mm；
16、	可分辨灰阶度：≥32；
17、	储存空间：≥32G；
18、	可储存照片数量≥30万张，或可储存录像时长≥16小时；
19、	支持低电量提示功能；
20、	充电次数：≥300 次；
二、主要配置清单（单套）
1、 显示部件：1个
2、 镜片支架部件：1个
3、 充电器：1个
4、 数据线：1根
5、 消毒帽：1个




品目1-15	电动监护病床
一、技术参数：
1、结构、材质
1.1、病床外形尺寸（±20mm）：长≥2250mm，宽≥950m；床体可延长≥200mm.
1.2、具备可拆卸床头及床尾挡板。
▲1.3、整床全部采用可透X光床板，支持床上病人胸腔、腹腔和盆腔位置的X光拍摄；配备背板片盒及片盒滑轨，可实现坐位拍摄胸片。
1.4、病床两侧设有挂钩，每侧≥2个。
1.5、护栏：
1.5.1、分段式侧护栏，双侧护栏具备控制器。
1.5.2、具备抗菌涂层。
1.6、具备角度显示器，控制器液晶屏上可显示床板角度。
1.7、床体四角配有防撞轮。
1.8、床底配备夜灯。
1.9、配备静音双面脚轮，直径150mm，配有中央第五轮。
1.10、具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置，四个脚轮上方均配有制动踏板。
1.11、床底部床架有ABS绝缘外壳保护。
1.12、整床承重：≥250kg。
2、调节功能：
2.1、可电动整体前后倾斜、整体升降、左右侧翻、背板升降、大腿板升降。
2.2、可一键调节心衰病人椅位、一键归零位、一键半卧位、一键头低脚高位、一键C臂机检查位。
2.3、病床高度调节范围：500mm～850mm.
2.4、背板调节最大角度：≥70° 。
2.5、大腿板调节最大角度：≥40°。
2.6、头低脚高位最大角度：≥15°
2.7、脚低头高位最大角度：≥15°
[bookmark: _Hlk46393824]2.8、床体左右侧翻最大侧翻角度：≥25°。
[bookmark: _Hlk46393840]3、电动侧翻：
3.1、在低位、半卧位和心脏椅位等任何体位均可实现病人侧翻。
[bookmark: _Hlk46393868]3.2、护栏落下时，床体具有自身保护装置，侧翻功能无法使用。
[bookmark: _Hlk39753459]4、具备电动及手动CPR功能，在紧急情况或停电时，可使床板在上升状态迅速恢复到水平状态。
[bookmark: _Hlk39753795]5、背板和大腿板具备自动回退功能，背板回退距离≥120mm，腿板回退距离≥90mm。
6、中央控制器：液晶触摸屏，可实时显示各个体位操作角度；带有锁定功能，可锁定手持控制器及护栏控制面板。
[bookmark: _Hlk39753704]7、具备蓄电池，可显示电量，充满电后可续航≥5天，在床的转运过程中也可操控其所有电动功能， 
[bookmark: _Hlk39753740]8、床垫：
8.1、材质：高密度海绵
8.2、防压疮床垫，内芯分层
8.3、厚度≥100mm
[bookmark: _Hlk39753507]9、升降结构配备立柱式电机
二、主要配置清单（单台）：
1、电动监护病床：1张。
2、背板片盒及滑轨：1个
3、侧护栏控制器：4个。
4、手持有线遥控器：1个。
5、床旁挂钩：4个。
6、床垫：1张。



品目1-16	输注工作站
一、技术参数
（一）输液信息采集系统
1、	输液信息采集系统通道支持拓展，最大通道数≥16，泵即插即用，与系统数据无缝连接；
2、	输液信息采集系统可为站内输液泵/注射泵模块集中供电；
3、	输液信息采集系统支持有线联网；
4、	输液信息采集系统模块之间具备联机功能；
5、	可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
（二）注射泵
1、	注射泵需通过NMPA三类注册证
2、	注射精度≤±1.8%
▲3、速率范围：0.01～2200ml/h, 最小步进0.01ml/h
▲4、预置输液总量范围：0.01～9999.99ml
▲5、快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选；
6、	可自动统计累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
7、	支持注射器规格：支持5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
8、	注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作
9、	无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称
10、	注射模式：支持速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式，具备联机功能等；
11、	彩色触摸显示屏≥3英寸，全中文软件操作界面；
12、	锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；
13、	支持药物库，可储存≥5000种药物信息；
14、	支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上；
15、	报警时可通过示意图片直观提示报警信息；
16、	在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
17、	压力报警阈值≥10档可调；
18、	具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；
19、	具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；
20、	信息储存：可存储≥3000条的历史记录；
21、	电池工作时间≥5小时@5ml/h；
22、	防异物及进液等级：不低于IP33；
23、	整机重量（含电池）≤2kg。

（三）输液泵
▲1、	输液泵需通过NMPA三类注册证
2、	支持输血功能，并提供证明文件
3、	支持临床常用输血管路，无需专用输血管路
4、	支持肠内营养液输液功能输液精度≤±5%
5、	速率范围：0.1～2200ml/h, 最小步进0.01ml/h
6、	预置输液总量范围：0.1-9999.99ml
7、	快进流速范围：0.1～2200ml/h，具有自动和手动快进可选；
8、	可自动统计累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等
9、	泵门智能电动控制，可自动关闭或打开
10、	无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称
11、	多种种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能
12、	彩色触摸显示屏≥3英寸，全中文软件操作界面
13、	锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
14、	支持药物库，可储存≥5000种药物信息。
15、	支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上；
16、	报警时可通过示意图片直观提示报警信息
17、	在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
18、	压力报警最低阈值≤50mmHg
19、	具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
20、	具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
21、	具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化
22、	具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题
23、	具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警
24、	无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
25、	信息储存：可存储≥3000条的历史记录
26、	电池工作时间≥5小时@25ml/h
27、	防异物及进液等级：IP33
28、	整机重量（含电池）≤2kg
29、	满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。
二、主要配置清单（单套）：
1、主机（八通道）：1套
2、输液泵：2台
3、注射泵：6台


品目1-17	吊塔
一、参数要求：
（一）整体性能
1、吊塔主体材料：高强度铝合金，方形全封闭式，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗。
2、吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，符合JIS Z 2801:2010标准大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%要求。
3、吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到等级0。
4、吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级为10。
▲5、吊塔宣称承重≥300Kg，同时安全承重应为宣称承重的4倍。
▲6、滑车最大移动范围≥ 650mm，终端箱转动范围≥ 300°。
7、吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无损坏，且相对于负载表面的偏移应≤2°。
8、所有吊塔配备气体刹车系统。
9、配备一体成型纯平托盘，铝合金材质，表面无螺钉。
10、基础架平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，持续10分钟，法兰盘水平偏角≤1°；基础架平缓施加荷载至16000N.m的试验扭矩，持续10分钟，法兰盘水平偏角≤2°。
11、吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥12万次。
[bookmark: _Hlk169502396]▲12、吊塔所有气体终端和接头为德标制式，金属外壳。
▲13、气源终端具有原位待接通状态功能，支持带气维修，符合GB/T 42062-2022风险管理程序要求，并提供10万次插拔测试证明。
14、工作噪声≤ 35dB（A）。
15、吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。
[bookmark: _Hlk169502489]▲16、吊桥可承受200 kg 物体撞击30 次，不发生断裂坍塌。
17、吊桥外观件可耐受以下消毒剂：戊二醛 2%、乙醇 70%、双氧水 3%，不发生变色开裂等外观破损现象。
18、吊塔外观件具有耐黄变性能，可耐受紫外线照射，色差小于7。
（二）干区
1、配备德式气体终端（含插头）：空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个。
2、配备电源插座≥10个，其中16A插座≥1个。
3、配备网络接口≥4个，等电位柱≥2个。
4、配备二层托盘，其中一层带抽屉。
5、配备导联线、电源线收纳方案。
6、配备医用气管挂钩1个。
7、配备双臂延伸臂1个，输液架≥1个；
（三）湿区
1、配备德式气体终端（含插头）：空气≥1个，负压吸引≥1个，氧气≥1个。
2、配备电源插座≥10个。
3、配备网络接口≥4个。
4、配备二层设备托盘，其中一层带抽屉
5、配备双臂延伸臂1个，输液架≥1个；
6、配备边轨式收纳盒1个。


品目1-18	电子血压计
一、技术参数：
1、测量原理：示波法
2、显示：LCD显示
3、测量位置：上臂
4、适应手臂周长：12～50cm（标配袖带 22～32cm）
5、压力测量范围：0～300mmHg，脉搏测量范围:40～190次/分
6、压力测量精度：≤±3mmHg（±0.4KPa），脉搏测量精度:≤±5%
7、数据储存：≥100条
8、电源:交直流两用，配备可充电电池(新电池充满电状态下可测量≥300次)
9、袖带使用次数：≥10万次
10、具备身体移动检测功能
11、具备不规则脉波检测功能
12、具备听诊测量模式
13、内置背光灯
14、主机和袖带均支持酒精擦拭消毒

二、主要配置清单（单套）：
1、主机：1台
2、袖带：1个
3、电池组：1套

品目1-19	抢救车
一、技术参数：
1、尺寸：700mm×475mm×980mm  （±10mm）
2、台面材质：ABS工程塑料一次注塑成型，与不锈钢板结合；
3、主体材质：车体立柱采用铝合金专业型材，专业模具成型；
4、台面围栏材质：304不锈钢；
5、侧板背板材质：铝塑板；配侧拉板，增加使用面积；
6、抽屉数量：5层，抽屉内配防滑垫；
7、车下配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置；

二、主要配置清单（单套）：
1.抢救车：1台
2.不锈钢输液架：1个
3.氧气瓶支架：1个
4.插线板：1个
5.心肺复苏板：1个
6.仪器托架：1个
7.污物桶：2个
8.钢制挂筐：1个
9.锐器盒支架：1个
10.一次性锁：15个


品目1-20	注射泵
一、技术参数
1、	注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证；
2、	整机使用期限≥10年；
3、	注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%；
4、	注射速度范围：0.01～2200ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h
5、	快推速度范围：0.01～2200ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h；
6、	可自动统计累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；
7、	支持注射器规格：支持2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
8、	注射泵具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外Bolus；
9、	注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；
▲10、	支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注；
11、	彩色触摸显示屏尺寸≥3英寸；
12、	支持药物库，可储存≥5000种药物信息；
▲13、	支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上；
14、	在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；；
15、	阻塞压力报警档位≥10档，最低报警阈值≤50mmHg；
16、	具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；
17、	具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；
18、	具有历史记录功能，可存储≥5000条的历史记录；
19、	电池工作时间：≥6.5小时@5ml/h；
20、	防异物及进液等级：不低于IP44；
21、	整机重量（含电池）：≤2kg；
22、	注射泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看；
23、	注射泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息；



二、主要配置清单（单套）：
1、主机：1台
2、锂电池组：1组


品目1-21	输液泵
一、技术参数
▲1、	输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证
2、	整机使用期限≥10年3、	支持输血功能4、	支持输肠内营养液功能5、	输液精度≤±5%
6、	输液速度范围：0.1～2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h
7、	快推速度范围：0.1～2000ml/h
8、	可自动统计累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
9、	输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式
▲10、	支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注11、	彩色触摸显示屏尺寸≥3英寸
12、	支持药物库，可储存≥5000种药物信息
13、	支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上
14、	在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
15、	阻塞压力报警档位≥10档，最低报警阈值≤50mmHg
16、	具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
17、	具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
18、	具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警
19、	具有历史记录功能，可存储≥5000条的历史记录
20、	电池工作时间≥5小时@25ml/h
21、	防异物及进液等级：IP44
22、	整机重量（含电池）≤2kg
23、	输液泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
24、	输液泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息


二、主要配置清单（单套）：
1、主机：1台
2、锂电池组：1组


2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.2、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
4.3.1、仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
4.3.2如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无

（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（四）其他要求
无
[bookmark: _GoBack]
