采购需求
一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	阻抗控制子宫内膜切除系统
	1
	是

	
	1-2
	全自动细菌培养系统
	2
	是

	
	1-3
	血液成份分离机
	1
	是



（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]本次招标采购项目为2026年度财政资金购置设备项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：合同签订后60个工作日。
2、交付地点：首都医科大学附属北京佑安医院。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本-合同特殊条款。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后72个月。
2. 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
3. 保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
4. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
5. 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
6. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为2026年度财政资金购置设备项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

第1包 品目1-1 阻抗控制子宫内膜切除系统
数量：1台/套
一、主要用途：用于去除子宫内膜，治疗女性月经过多。
二、技术参数
（一）主机：
▲1、具备术前宫腔完整性评估系统，可自动检测有无子宫穿孔。
2、可自动检测术中组织阻抗，当组织阻抗达到限值或切除时间达到限值，设备自动终止能输出量
3、可依据患者宫腔长度和宽度，自动提供适宜的输出功率。
4、具备湿气传输装置。
5、平均手术时间≤90s。
6、无需术前预处理，并可在月经周期的任何时段内进行手术，患者可在24-48小时内回复正常生活
7、液晶显示屏，可显示手术操作状态。
8、基本工作频率：≥480kHz±1%
9、输出功率范围：12-180W±20%

（二）操作手柄 
1、具有网状电极展开宽度、长度设定装置及宽度显示功能。
2、控制网状电极在宫腔内的展开状态。
（三）耗材：
1、可提供配套一次性使用双极消融器。
2、双极3D弹性网状电极，展开宽度设置范围：2.5～5.5cm，展开长度设置范围：4.0～6.5cm。
三、主要配置：
1、主机：1台。
2、脚踏开关：1个。
3、一次性双极消融器：1 套（双极消融器电极、连接电缆及吸入管路干燥剂组件）。
4、CO2 气罐：1个。


第1包 品目1-2 全自动细菌培养系统
数量：2台/套
设备一（1台）：
一、技术参数
[bookmark: OLE_LINK1]（一）、主机
1、检测原理：荧光增强连续检测法，检测技术为瓶外非侵入性连续检测                       
2、模块自由组合，总培养位≥400个，可同时检测≥400样本。
3、检测菌种种类至少包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、普鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌
4、具备延迟放入功能。室温下，培养瓶最长可延迟放入≥48h。
5、培养瓶拿出后5小时内再放入，相关数据不丢失，可以继续检测
6、培养瓶可放置任意瓶位，无需事先分配。
7、每个孔位具备自动检错和自动纠错功能，无需手工校正。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]8、（补充培养条件设置范围，如温度、CO2等）。经核实，培养温度范围25℃-45℃，无需CO2培养环境
9、补充箱体材质。箱体材质主要为不锈钢，面板部分为防火材料。
10、不同设备间移动培养瓶后其生长曲线不断连。
11、控制系统：
11.1、内置控制系统，无需外加电脑、
11.2、配备图文输出装置。
11.3、数据录入方式：条码扫描。
11.4、可灯光提示仪器工作状态。
11.5、具有采血量监测功能。
11.6、可进行数据分析，可对生长曲线的平缓期和衰减期进行监测
（二）、培养瓶
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]1、可提供配套的单独分枝杆菌培养瓶，可与普通细菌培养瓶共用同一台箱体。
▲2、可提供配配套的树脂需氧瓶，树脂儿童瓶、含溶血素厌氧瓶、含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶，所有品类血瓶均可室温保存。
▲3、树脂培养瓶具备吸附抗生素功能。
4、培养瓶采用标准瓶口设计，与常规真空采血管共用同一直径持针器（核实）。经核实，不同品牌所需不同，其中一个可与日常真空采血管共用同一直径持针器，另一个无法共用日常采血持针器。
二、主要配置：
1、培养箱：3台。
2、控制系统：1套。
3、稳压电源：1台。
设备二（1台）：
一、主要用途：用于血液和脑脊液、胸腹水等其他无菌体液中微生物的培养、和检测；用于临床血培养阳性分离的细菌、真菌的鉴定和药敏试验。
二、技术参数：
（一）、全自动微生物培养系统：
1、检测原理：采用非侵入式显色法。
2、血培养装载≥400个，无需增加单独的控制模块既可实现血培养孔位扩容。
3、将培养瓶放到传送带上，设备即可自动扫描条码并且装载至孔位。阳性培养瓶和阴性培养瓶仪器可自动卸载，无需人工操作。
4、全封闭系统，培养瓶装载、卸载过程中无需打开培养舱或者抽屉，保证培养过程中温度和光学的稳定性。
5、具备3天预报阴功能。
▲6、培养瓶灵敏度：≤4CFU/瓶。
7、培养温度范围25℃-45℃，无需CO2培养环境
8、控制系统
8.1、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，中文操作界面。
8.2、具备血量实时监测功能，可对对每个成人需养瓶和成人厌氧瓶的采血量进行实时监测并记录、报告血量，对不符合采血量要求的血培养瓶进行自动报警，帮助临床和实验室进行样本质量控制。
8.3、可自动保存血培养瓶瓶身条码的图像信息，自动将培养瓶信息传输到lis。
8.4、具备培养瓶状态查看、曲线查看和打印功能。
8.5、具备培养瓶信息编辑、数据导出等功能。
8.6、具备阴阳性培养结果自动检测和提示功能，支持远程智能警报系统。
8.7、可连入微生物实验室数据管理系统（LIS），将培养瓶信息、实验数据传输到lis。
8.8、无须通过LIS等第三方软件，仪器可与鉴定药敏系统直接进行连接，实现数据自动传输。
8.9、实时统计血培养污染率、阳性率、报阳时间，采血量等数据。
9、配备不间断电源，不间断电源功率2200VA，续航时间1小时。
10、培养瓶
[bookmark: OLE_LINK49]10.1、所有类型培养瓶均为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂，适用于气动样本传输系统。
10.2、培养瓶：配套培养瓶种类至少包括标准需氧瓶、标准厌氧瓶、中和抗生素需氧瓶、中和抗生素厌氧瓶、中和抗生素儿童瓶。
[bookmark: OLE_LINK3]10.3、需氧微生物培养瓶能同时培养细菌、真菌，无需单独的真菌瓶即可进行真菌培养。
10.4、中和抗生素需氧瓶和中和抗生素厌氧瓶均具备抗菌药物吸附成分，，能够吸附碳青霉烯类抗生素。
10.5、阳性血培养瓶可用于快速药敏试验。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]（二）全自动鉴定药敏检测系统： 
1、鉴定药敏分析仪自动填充样本、自动装载卡片、自动读取卡片条码、自动密封卡片、自动孵育检测，自动传输结果至LIS，自动卸载试卡、并自动打印结果。
[bookmark: OLE_LINK64]2、可对各种最新的细菌耐药模式进行检测，可检测≥3000种以上耐药表型以及可提供≥40000个MIC分布图。可提示≥100种耐药机制。
3、可自动评估药敏结果的准确性并可提示。
4、可鉴定法定甲类传染病。
5、细菌鉴定总数≥600种，可鉴定种类需包含：革兰阴性杆菌、革兰阳性菌（葡萄球菌、肠球菌、链球菌、李斯特菌等）、厌氧菌、棒状杆菌、真菌、苛养菌（嗜血杆菌、奈瑟菌属等）、芽孢杆菌等。
6、获取MIC值所需检测时间：≤8h。
7、电子比浊仪定标管永不过期。
8、可自动识别过期卡片，终止试验，
9、耗材：
9.1、鉴定和药敏测试卡全封闭，可提供卡片类型、卡片批号、效期等参数；鉴定和药敏试验无需额外添加鉴定肉汤、药敏肉汤、氧化还原指示剂等辅助试剂，即可完成试验。 
9.2、鉴定卡和药敏卡单独包装，既可单独进行鉴定或药敏，又可复合进行鉴定和药敏。
9.3、对于多重耐药菌，可进行头孢哌酮/舒巴坦、替加环素、米诺环素、多西环素、粘菌素、头孢他啶/阿维巴坦、头孢洛生/他唑巴坦（又名头孢洛扎/他唑巴坦）、依拉环素等药物的药敏检测，葡萄球菌药敏卡具备五代头孢菌素。
三、主要配置：
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK72]1、全自动微生物培养系统：1套。
2、全自动鉴定药敏检测系统：1套。
3、废物箱：1个。


第1包 品目1-3 血液成份分离机
数量：1台/套
一、技术参数
[bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK127]▲1、采集分离方式：具备单针式和双针分离方式。
[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125]2、具有独立抗凝剂泵，抗凝剂可自动控制，抗凝剂比例设置范围：1:6～1:20。
3、体外循环血量：≤200mL，适用于儿童；可显示体外循环量监测数据。
4、全血流速调节范围：15～120mL/min。
▲5、具备血小板和血浆采集功能，血小板封闭式管路采集有效保存≥5天。
6、具备多种外周血干细胞采集模式。
7、干细胞采集程序时，具备CD34+ 细胞产量自动预测功能。
8、具备治疗性血浆置换模式，可自动计算去除血浆量及置换量。
9、控制系统
9.1、彩色液晶显示屏≥10英寸，中文操作界面，可实时显示数据、更改程序参数。
9.2、具备采血压力感受器、回血压力传感器以及具备第三方压力监测接口。
9.3、具备压力、空气、抗凝剂、漏血、温度、抗凝剂滴速监测及报警功能；
9.4、具备血浆吸附治疗程序，配套耗材具备通用接口，可兼容匹配多种血浆吸附器；
9.5、具备离心室温度及血浆管路溶血监测器；
9.6、发生报警或故障时自动提供盐水滴注。
10、内置可充电电池，可支持主机运行≥8min。
 二、主要配置
1、血液成分分离机主机：1台 。 
2、分离盘：1个。



[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
2.1.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
2.1.2、投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）。

2.2采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后72个月。
2. 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
3. 保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
4. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
5. 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
6. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
[bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK200]4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.1.2、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.3、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无

（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（四）其他要求
无
[bookmark: _GoBack]
