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一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否允许采购进口产品
	质保期限


	1
	1-1
	全自动染片机
	1
	否
	5年

	
	1-2
	荧光显微镜
	1
	否
	5年

	
	1-3
	荧光定量PCR仪
	1
	否
	5年

	
	1-4
	全自动杂交仪
	1
	否
	5年

	
	1-5
	全自动核酸提取仪
	1
	否
	5年

	
	1-6
	冷冻切片机
	1
	否
	5年

	
	1-7
	玻片打号机
	1
	否
	5年

	2
	2-1
	体外冲击波治疗仪
	1
	否
	10年

	
	2-2
	空气波压力治疗仪
	1
	否
	5年

	
	2-3
	睡眠监测仪
	3
	否
	5年

	
	2-4
	呼吸湿化治疗仪
	3
	否
	5年

	
	2-5
	医用离心机
	1
	否
	5年

	
	2-6
	医用冷藏箱1
	1
	否
	5年

	
	2-7
	医用冷藏箱2
	1
	否
	5年

	
	2-8
	全自动酶联免疫分析仪
	1
	否
	5年

	
	2-9
	内镜清洗消毒机
	1
	否
	5年

	
	2-10
	内镜干燥储存柜
	1
	否
	5年

	
	2-11
	电子血压计
	3
	否
	5年

	
	2-12
	蜡疗仪
	1
	否
	5年

	
	2-13
	神经肌肉刺激仪
	1
	否
	5年

	
	2-14
	短波治疗仪
	1
	否
	5年

	
	2-15
	近红外线治疗仪
	2
	否
	5年

	
	2-16
	防褥疮垫
	2
	否
	5年

	
	2-17
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1
	否
	5年

	
	2-18
	一氧化氮治疗仪
	1
	否
	5年

	
	2-19
	加压输血装置
	1
	否
	5年



二、商务要求
1.交货时间和地点：
[bookmark: _Toc256196753][bookmark: _Toc23382][bookmark: _Toc14802][bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc24278]1.1 交货时间：签订合同后60日内交货
[bookmark: _Toc30936][bookmark: _Toc6107][bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc194115436]1.2 交货地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点。
2.付款条件（进度和方式）：
合同签署后，供方出具100%金额发票。设备安装周期小于7天且2026年9月1日前完成设备安装调试验收合格，需方根据财政资金拨付情况支付合同款；设备安装周期小于7天且甲乙双方任何一方发生不可预见造成2026年9月1日前无法完成安装验收，供方需于2026年9月10日前提交未验收设备总价的履约保函，需方收到履约保函后根据财政资金拨付情况支付合同款；设备安装周期大于7天，需方支付不超过合同总价50%的首款（根据财政资金拨付情况），即人民币___________元，货物安装验收合格后根据财政资金拨付情况支付尾款，即人民币___________元。
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.质保服务：
1.1、提供设备原厂售后服务承诺书并加盖厂家公章：承诺整机质保详见“采购标的（货物需求一览表）”，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。
整机质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起算。在质保期内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。
终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。
1.2、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京胸科医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品属于医疗器械的，应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。
★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

01包：
品目1-1：全自动染片机
1、试剂槽
1.1、规格和容量：试剂槽规格≥2种 ，每种试剂槽的容量：160-180mL、680-820mL。
▲1.2、可放置总槽数≥50个。
2、染色处理量：每小时处理≥350片组织切片的染色。
▲3、每个染色缸一次染色玻片数量≥60张。
4、染色设置程序/染色步骤：
4.1、可同时设置≥50个不同的染色程序，每个程序可设≥50个染色步骤。
4.2、可设置不同的药液名≥100个。
4.3、每个步骤处理时间设置范围：0-100分，可调。
5、篮筐
5.1、组织篮筐在染色时的振荡幅度≥5挡可调。
5.2、振荡次数：≥5挡可选。
5.3、振荡速度：≥5档可选。
6、具备有尾气双层活性碳过滤系统和外接排放系统。
7、控制系统：
7.1、彩色液晶触摸显示屏
7.2、屏幕可≥270度调节。
7.3、具备以太网络接口和存储器。
7.4、中文操作界面。 
8、药液槽≥40个。
9、烘箱≥2个（脱蜡）。
10、加温槽≥2个（特殊染色用）。
11、水洗槽≥4个。
12、设有二种规格的染色架，可分别放置20片和10片的组织切片 。
13、单个染色缸可放置≥3个染色篮筐 
14、封片机
14.1 提供封片机注册（或备案）证
▲14.2封片机结构要求：封片机需与染色机 相连组成染色封片一体工作站系统。
▲15、封片速度：每小时≥1000张组织切片 。
17、封片要求：封片过程不需要中性树脂胶和盖玻片进行封片，封片后不需要晾片可直接在显微镜下诊断。
18、封片后的处理：封片后的组织切片自动装入烘干装置，干燥装置每次可容纳载玻片≥240片。
19、化学尾气处理：具备双层活性炭过滤器、排风系统和尾气的外排系统，可同时对封片后的组织切片上的残留二甲苯尾气进行置换处理。
20、封片尺寸 ≥4档可调节，包含：45mm、50mm、55mm、60mm等。
21、具备自动检测封片耗材使用量功能 。
22、封片参数设定：调节二甲苯使用量≥5档 。 
23、电压范围：电源AC 220V 50Hz 。

品目1-2：荧光显微镜
1.正置显微镜，具备医疗器械注册证，可作明场及暗场荧光观察。
2.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。
3．调焦系统：载物台垂直运动方向距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米
4．观察镜筒：三目观察筒，倾角≥30°
5．照明装置：具有光强预设按钮，具备 LED灯 配 色温调整滤光片，带有光闸。
6．物镜： 4X 半复消色差物镜（N.A. 0.13，W.D. 17）
10X半复消色差物镜（N.A. 0.3，W.D. 10）
20X半复消色差物镜（N.A. 0.5，W.D. 2.1）
40X半复消色差物镜（N.A. 0.75，W.D. 0.51）
100X半复消色差物镜（N.A. 1.30，W.D. 0.2）
7．载物台：右手油式载物台，具备旋转装置和扭矩调节装置
8．超宽视野镜筒，配超宽视野10X目镜，带屈光度校准，视场数≥26
9．物镜转换器，五孔位物镜转盘。
10．聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1；
11. 荧光照明器：八孔荧光照明器，配ND25、ND6中灰滤色片
12. 荧光光源：LED荧光光源，光源寿命≥20000小时。
13. 具备FISH专用激发块，滤色镜带有干涉镀膜，包含DAPI 荧光滤色组, FITC荧光滤色组,TRITC荧光滤色组，红绿双通滤荧光滤色组等 。
14. 荧光显微相机含专业FISH分析软件：
1）相机：制冷相机，兼容IHC和FISH成像，像素≥800万；
2）分析处理软件：具备明场和荧光成像采集功能；
图像处理功能：多通道荧光合成；可调节曝光时间、可调节对比度(手动和自动）等
3)景深扩展功能；荧光信号点的手动增强和减弱，背景杂质的去除；
4）图像分析功能：具备组织细胞的自动分割、每个细胞内不同颜色荧光信号点的自动计数统计；各通道信号总数比值、每个细胞内各通道信号点平均数统计；可人工复核并修改自动计数结果
5）图像工作站：处理器≥I5、内存≥16G、硬盘≥1TB、液晶显示器≥23英寸。

品目1-3：荧光定量PCR仪
1.样本容量:96孔；
2.适用耗材：0.2ml 96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)等；
3.检测通道:≥4；
4.适用荧光素：
通道1：FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green；
  通道2：HEX, VIC, TET, JOE；
  通道3：ROX、Texas Red；
  通道4：Cy5；
5.反应体系：0-100μl；
6.光源：免维护LED光源；
7.荧光检测方式：光电二极管（PD） 检测器，顶部激发、顶部扫描，4个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应； 
8.模块控温范围：0～100℃；
9.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术；
10.温度均匀性：≤±0.1℃；
11.温度速率：最大升温速度：4-8℃/s,最大降温速度：5-8℃/s；
12.梯度温度：宽度：1℃～40℃,温度数：12列；
13. 操控方式：
单机运行：触摸屏；
    与工作站连接：仪器 连接工作站后，可在工作站 上进行实验设置、运行监控、数据分析等操作；
14.自动样本仓：可通过触摸屏控制；
15. 软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等；
16.实验数据实时保存，且具备断电 恢复后自动完成实验功能， 
17.维保期内负责每年校准一次，；
18.配备便携式工作站、UPS电源。

品目1-4：全自动杂交仪
1．每批次实验标本通量≥12张；
2．具备≥3个反应模块，每个模块可独立运行，各个模块参数能独立设定；
3．杂交时间 0-24h可调；
4．反应模块加液精度≤ ±1mm；
5．反应模块温度调节范围30℃-98℃；
6．反应模块控温精度≤±2℃；
7．反应模块温度均匀性≤±1℃；
8．升温速度 25℃-95℃≤10min ；
9．降温速度 95℃-37℃≤15min；
10．试剂反应时间1 min -60min可调；
11．额定功率 ≤1100VA；
12．电源输入：交流220VAC/50Hz；


品目1-5：全自动核酸提取仪
1、可处理标本类型：抗凝外周血、血斑、羊水、唾液、组织、石蜡包埋组织、血凝块、培养细菌、合格痰液（干酪痰、血痰或黏液痰）、灌洗液、冲洗液、结核培养菌等
2、可处理样本体积：1 µl～5000 µl
3、每次提取样本数量：1-24份
4、样本处理时间：5-70min 
5、核酸提取方法：自动化磁珠法
6、磁珠回收率：≥99％ 
7、具备多档可调振荡混合模式功能 
8、具有控温模块，控温：室温～98℃ 
9、具备定时门控式紫外灭菌功能
10、使用一次性试剂与耗材 
11、相邻样本的试剂孔间距≥8 mm，防止溶液溅入
12、核酸提取工作位≥10个 
13、配套试剂具备预分装模式， 一条试剂提取一个标本
14、实验程序一键操作，预储存程序≥500 个
15、显示屏可 显示核酸提取运行情况 
16、抽拉式提取试剂载架 

品目1-6：冷冻切片机
1、压缩机：≥2个独立压缩机制冷
2、进样方式：纯按键版操作的电机驱动样本头进样，样本头行程≤5mm时，具备显著提示
▲3、冷冻位点：≥20个，其中半导体快速制冷位点≥2个，最低温度≤-60℃。
4、 具有触摸屏操作功能。
5、切片厚度设置：0.5-100μm，最小0.5μm增幅步进；修片厚度设置：5-600μm;可以设定以5μm、10μm、20μm等不同增幅步进，样本回缩：1-100μm，5μm增幅；
6、水平行程范围：≥30㎜，垂直行程范围：≥60㎜；
7、自动除霜功能：具备。
8、冷冻切片机箱体蒸发器具备单独除霜功能，可在主界面快速开启。
▲9、工作箱体独立制冷位点≥4点，独立制冷位点温度 可调。
10、样本头：具有单独制冷功能，温度范围-10℃～-50℃，可调，具有样品定位系统，样本目标定位X轴和Y轴通用8°；
11、刀架制冷温度：-15℃～-30℃，温度可调节；
12、按键板：可对样本位置、切片模式、制冷位点温度等进行调节；
13、按键板区域配小屏辅助显示，小屏尺寸≥1.4英寸,可显示切片值、修片值、可设置温度参数等。
14、具有独立玻片放置区，放置区内玻片倾斜摆放便于识别。
15、具有抗菌纳米银离子涂层，降低生物污染的风险；
16、温度程序存储功能：预设温度程序≥3种，温度程序可设置点位≥3种。
▲17、样本记忆功能：样本头任意位置可记忆，并可一键复位到记忆位置；
18、具有状态指示功能：指示灯颜色≥3种
19、用户管理：≥2级用户管理，包括但不限于管理员账户和普通账户
20、从室温20℃开机，制冷时间≤1.5 小时可实现切片

品目1-7：玻片打号机
▲1、打印原理：具备紫外冷激光打印功能 ；
▲2、激光功率：激光器功率≥2W；
3、人机交互：彩色触控屏，首页字段可设置，可设置字段
4.脱机打印：多种交互界面可 切换，可实时显示已打印数、待打印数等；
5、玻片保护：推杆具备回缩保护功能
6、病理系统：兼容≥4种病理系统，支持文件打印类型和驱动打印类型，可解析文件格式≥4种；
7、连机打印：接口具备USB Type B 等，可连接电脑使用。
[bookmark: _Hlk57884799]8、装载通量：配≥2种不同类型加载槽，包括但不限于特殊加载槽和批量加载槽，特殊加载槽支持带组织切片打印，批量加载槽容量≥150片；
9、加载槽玻片<1张时具备自动语音提示及页面提示；
10、打号指令输入方式≥4种，至少包含扫描二维码、USB接口、LIS系统、屏幕输入等；
11、扫码打印：内置扫描器也可外接扫描器使用，可同时有线连接≥2个扫描器扫码打印。
[bookmark: _Hlk57884835]12、输出方式：配置收集槽类型≥2种，至少包括单片收集槽和批量收集槽，批量集槽容量≥50片；
13、玻片输出：具备滚珠式导轨输出，无需电机驱动。
14、打印顺序：≥3种，具有优先打印和补打功能；
15、任选字段：无分隔符情况下，可对解析字段中的任意位置进行分割并重新排列打印；
▲16、打印速度：打印速度≤3s/张；
17、打印效果：打印分辨率≥2500dpi；
18、净化系统：具有内置的多重过滤净化系统，滤芯碘吸附值≥1200；具备滤芯堵塞检测提示功能； 
19、设备工作状态，噪音值≤60db； 
20、权限管理：权限等级≥3级，至少包含操作员、管理员、厂家等不同级别权限，可设置操作员作员账户≥100个；
21、物连功能：具备；可实时同步至病理系统，同步信息种类≥3种至少包括操作人员、设备运行时长、已打印数量等；
22、粘片检测：推片过程具备粘片检测，玻片发生粘片实时提示，提示方式≥3种；
23、智能化设计：可根据不同玻片油漆面大小设置玻片打印实时情况。

02包：
品目2-1：体外冲击波治疗仪
1.柜式一体机，冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单；
2.电源使用标准：交流电压220V±10%,电源频率：50Hz±2％；额定输入功率：≤300VA；
3.≥10英寸真彩触摸显示屏；
4.工作压力：1～4Bar可调，最大工作压力误差不超过±10%，步长0.1Bar；
5.工作频率调节范围1～21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz；
6.治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过±10%；
7.具有不少于6种治疗探头；
8.最大能流密度≥1.8mJ/mm2；
9.内置≥20种全身各部位的治疗处方；
10.自定义处方可自由新增患者治疗处方并储存；
11.计数功能:具有计数、显示和重置功能；
12.阶梯压力模式：50%-90%可调，步长10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长10%；；
13.内置疼痛评估评价系统
14.患者数据库管理，可存储10000个以上的患者信息；
15.治疗计数范围：0～9999次,0～10时，步长为1；10～100时，步长为10；100～9900时，步长为100；9000～9999时，步长为99；
16.默认冲击次数2000，默认冲击强度2.0Bar，默认冲击频率8Hz；
17.输出压力波的脉宽为300us，误差不超过±10%；
18.有双重过压安全装置；
19.核心部件：品牌空气压缩机，静音设计；品牌SMC电磁阀；
20.设备寿命不少于8年；
21.全程质保（含子弹体及弹道）；
22.适应症不少于10种，必需要含有：肌筋膜炎、非特异性腰背疼痛、肩周炎、跟腱炎、足底筋膜炎的辅助治疗等。

品目2-2：空气波压力治疗仪
1、可调压力范围：至少1-26kPa（8-200mmHg）
2、气泵流量≥ 17 L/min（需提供相应材料进行证明）
3、压力显示单位：可选kPa与mmHg两种压力显示单位
4、可调治疗时间：至少1-1080min，并支持不间断治疗。
5、充气间歇时间：至少5-70s可调
6、压力持续时间：至少0-20s可调
7、输出控制方式：至少包括左右侧双路同时充、放气和双路交替充、放气
8、最大充气腔数：≥12腔
9、支持的气囊种类：≥25种且具有一类医疗器械备案，至少包括下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）等且至少配备全腿套、小腿套和足套。
10、显示屏：≥7寸彩色液晶触摸屏，且可同屏显示治疗模式、治疗压力、治疗时间、剩余时间、实时压力、实时加压部位等。
11、蓝牙通信功能：具有
12、与VTE防治管理系统进行无线和有线两种联网功能：具有
13、治疗部位动态显示功能：具备
14、治疗部位选择功能：具有完整人形躯干图，且与卧床患者角度一致、可加压部位选择与实际连接气囊腔数一致。
15、治疗模式：≥12种，且至少包括持续加压、梯度持续加压、序贯加压、蠕动加压等标准治疗模式，及自定义治疗模式，并可排列组合拓展。
16、单腔零压力功能：具备
17、智能记忆功能：具备
18、安全提示功能：具有
19、独立泄压功能：具有
20、锁屏功能：具有
21、移动台车：配备

品目2-3：睡眠监测仪
1、具有5G远程监测功能，适用于儿童及成人。
2、原始采集而非软件分析指标的通道数≥14导，包括呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记等参数。
3、设备腕部主机具备Type-C四合一接口，可以同时进行数据通讯传输与充电功能，无需对设备进行拔卡读取数据。
4、具备全彩液晶内屏，具备钢化全面外屏，表面硬度蓝宝石硬度级别。可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记事件。
5、设备采用内置锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时，可重复使用；电池无需拆卸更换。
6、主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，主机可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备。
7、设备内存≥32Gb，设备主机具有可连续记录三位患者数据的功能，并同时存储于内存卡中，可同时在分析软件中依次下载这三位患者数据进行分析。
8、设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器。
9、软件软件可以一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作。
10、具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。
11、可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，具有滤除心电伪迹、眼电伪迹功能；
12、可手动或自动分析呼吸事件、缺氧等事件，并最终生成统计结果和报告软件可自动翻页和滚动，速度≥30s/屏，时间可调；
13、睡眠报告具有血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图。

品目2-4：呼吸湿化治疗仪
1.温度控制：温度调控范围 29℃～37℃；高流量模式 ≥9 档调节，步进 
1℃；低流量 / CPAP 模式恒定 34℃，患者界面近端配置温度传感器。
2.湿化系统：一体化加温湿化器，湿化档位多 档可调。
3.流量调控：一体化流量调节范围 2～80LPM，低流量模式流量步进 0.5LPM，
具备低流量、高流量双工作模式，覆盖成人、儿童全年龄段使用。
4.流量爬坡功能：时间可调范围 0～20min，步进 2min。
5.压力监测：高 / 低流量模式均支持管路末端压力实时监测，全程监控管路状
态。
6.通气模式：具备持续正压通气（CPAP）模式，压力范围 4～20cmH2O，步进 
0.5cmH2O。
7.操作显示：≥7英寸触摸式液晶显示屏，戴手套 / 触控笔均可正常操作。
8.配备监测：内置血氧饱和度、脉率监测与记录，标配儿童款重复性血氧探
头。
9. 同屏显示：流量、温度、氧浓度、SpO₂、脉率、呼吸频率、ROX 指数、管
道压力、氧源压力实时同屏展示。
10.通气附件：标配成人、儿童鼻塞，适配多科室与全年龄段治疗。
11.感染防控：单向气路设计，气体不回流主机，主机免消毒；高密度过滤棉，
带更换提醒。
12.数据记录：独立日志记录，事件、报警记录分屏显示。

品目2-5：医用离心机
1、采用金属机箱，电动自吸门锁，交流变频电机； 
2、微机控制， LCD液晶显示； 
3、具有开盖自动停机及多种保护功能及停机选择自动/手动开盖功能； 
4、到达设定转速计时模式,有瞬时离心功能； 
5、不少于15档加速16档减速曲线选择，并可设定自由停机模式； 
6、采用软启动控制技术； 
7、停机采用防回荡技术； 
8、≥20组程序储存功能，并有多个快捷程序键，可随时保存及调用常用的离心程序； 
9、运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。
10、最高转速：4000r/min
11、转速偏差：±1%
12、最大相对离心力：2860×g
13、定时范围：1-99min
14、整机噪音：≤65dB（A）
15、电源：AC220V   50HZ
16、配置：水平转子-吊篮*4组：适配器5ml*4、15ml*4、50ml*4

品目2-6：医用冷藏箱1
一、技术参数
1.样式：立式，单门；
2.有效容积：≥460L；
3.外形尺寸：≤600×750×2000mm；
4.内部尺寸：≥500×550×1600mm；
5.温度范围：2-8℃，温度显示精度0.1℃；
6.耗电量：≤2kWh；
7.温度均匀度：≤±1.5℃；
8.噪音：≤40dB；
9.门体：玻璃门，具备电加热功能，在32℃、80%湿度下无凝露，具备自动关门功能；
10.具备后备电池，能满足断电后温度显示≥24小时；
11.传感控制：≥7种，包括上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；
12.报警类型：≥7种，包括低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、冷凝风机故障报警、冷凝器脏堵报警、电源板故障报警；
13.报警方式：具备声音和灯光闪烁报警；
14.具备WIFI物联模块，通过手机等移动设备远程监控冰箱实际状况，报警提醒功能；
15.具备四个万向脚轮，两个底角；
16.具备双锁，机械锁、挂锁；
17.具备搁架价目条；
二、配置清单:
1、主机一台；
2、WIFI物联模块一个；
3、搁架六个；
4、药筐一个；
5、文件资料一套。

品目2-7：医用冷藏箱2
1. 微电脑控制，内置≥3个数字温度传感器，控温精度0.1℃；
2. 通电稳定运行后，箱内温度可稳定至2~6℃；
3. 内嵌式PCM冰排蓄冷，空箱保温时间≥1hour；
4. 具备多重故障报警:≥3种，包括高低温报警、传感器故障报警、断电报警等；报警方式≥2种；
5. 制冷方式:半导体主动制冷；
6. 散热风机：名牌风机；
7. 材料：箱体采用ABS；内胆采用铝板，聚氨酯发泡材料填充；
8. 电源可支持12V与220V转换，点烟插头，便于车载；
9. 具备后备电池，断电后仍可实时显示箱内温度；
10.具备门体扣锁结构；
11.具备NFC打卡开锁；
12.具备冷链监控模块，温湿度数值显示，信息可上传至云平台，随时随地查询；上传数据可通过WIFI或4G两种方式；
13.具备GPS定位，产品位于空旷地带下通过平台可查询设备运动轨迹；
14.支持蓝牙打印；
15.箱内摄像头可判别箱内有无储物，储物信息可上传。     

品目2-8：全自动酶联免疫分析仪
1、功能：全自动完成ELISA实验，包括样本自动扫描、加样本（包括加样本及样本稀释）、加阴阳性对照、加质控品、加试剂、微板自动转移、振荡混匀、孵育、洗板、判读、结果分析。
2、加样工作舱机械臂
2.1加样工作舱机械臂：具备≥2个独立机械臂，加样工作平台上两个机械臂之间可分开间距≥70cm。
2.2加样通道：≥8个加样通道。
2.3非等间距加样：相邻2个加样通道可分开最大间距≥300mm，最小间距≤9mm； 
2.4加样吸头：白色透明的一次性加样吸头，容量≥1000ul。
2.5加样精度：加样量为100ul时，精度（CV）≤1%，准确度±2.5%；加样量为1000ul时，精度（CV）≤0.8%，准确度±1%；
2.6抓手工作模式：抓手的上下（Z方向）运行采用≥1根螺旋丝杆传动。
3、平台载架系统：
3.1样本位：可同时加载装载样本数≥190个；
3.2标本条码扫描：具备≥1个自动标本条码扫描仪，装载标本时自动扫描标本条码。
3.3提篮式试剂槽：提篮式试剂槽内置≥1个金属提手。提篮式试剂槽长宽尺寸均＜14cm，每个提篮式试剂槽可装载至少7个50ml试剂盒。
3.4试剂盒：每个试剂盒具备≥2个磁铁，用于霍尔感应检测试剂名称。
3.5试剂位识别：每个试剂位具备≥30个霍尔感应器，用于自动识别试剂盒的磁铁。
3.6质控槽：采用长宽尺寸均＜14cm质控槽，可摆放质控瓶≥40个/槽，非轨道式长载架。
3.7质控槽的兼容性：质控槽具备≥4种孔径的橡胶座组合，至少满足直径为φ12.3mm、φ16.4mm、φ19mm、φ22.2mm等不同直径的质控瓶、对照瓶。
3.8振荡孵育模块：每个振荡孵育模块集成多个功能于一体，包括微板加样、振荡混匀和控温孵育。
3.9振荡孵育模块数量：≥8个振荡孵育模块。微板从加样到孵育步骤不需移板，孵育时自动加盖密封孵育。
3.10振荡孵育功能：振荡孵育模块具备同一块微板在避光孵育时，同时实现振荡功能。
4、洗板机
4.1洗板机数量：≥2台独立的洗板机，≥2个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头）。
4.2洗板残留量：洗板清洗残留液量≤1μl/孔。
4.3洗板头：挂式洗板头，不需拆卸螺丝即可进行维护。
4.4洗板头运行方式：洗板时，微板托盘静止不动，由洗板头做横向和竖向2个方向移动，其中:洗板头横向移动范围≥120mm，竖向移动范围≥20mm。
4.5每个洗液壶（瓶）具备≥1个磁铁，用于霍尔感应检测洗液名称。
4.6洗液实时监测：内置≥4个称重电子天平实时检测每个洗液壶（瓶）的液量，并实时显示在软件界面；洗液壶（瓶）液量不足时，自动切换到备用洗液壶（瓶）不需人工干预。
4.7洗液壶（瓶）管理：洗液壶（瓶）采取≥3层抽屉式层叠立体摆放更换洗液壶（瓶）时无需拔掉洗液壶（瓶）感应线。
5、酶标仪
5.1酶标仪：酶标仪有独立的注册证；有独立操作软件，可以脱离主系统软件单独使用。
5.2酶标仪摆放区域：酶标仪位于加样工作舱，与加样机械臂在同一工作舱。
5.3测量方式：≥8个测量通道，可单、双波长判读。
5.4滤光片：至少配置405nm、450nm、492nm、630nm四种滤光片。
5.5LED光源：酶标仪采用LED光源，LED光源数量≥4个，每个波长的滤光片配置对应一个独立的LED光源。
6、 软件
6.1运行环境：全中文操作软件，能在Windows 10或以上的操作系统运行。
6.2系统对接：操作软件能与实验室管理系统（Lis系统）连接。
7、 其他
7.1使用期限：设备使用期限≥10年。

品目2-9：内镜清洗消毒机
一、技术参数
1.适用范围：适配各种消毒剂，可用于EBUS内窥镜清洗消毒的清洗、消毒灭进水。
2.彩色液晶显示，触摸屏控制，内置打印机。
3.一键式操作，设备自动完成内镜的测漏、初洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗，吹气酒精灌流等流程。
4.具备测漏监控功能，如有漏气设备具有声光报警功能。
▲5.单镜洗消≤20min。
6.消毒剂使用方式为一用一排，根据消毒剂使用要求按比例自动添加。
7.设备有专用消毒液取样窗口。
8.洗消机具有自身消毒功能，对内镜清洗、消毒、漂洗阶段所使用的洗消机的所有腔体、管道和水槽进行消毒。
9.可以选择启动全流程加热功能。
10.具有可视化自动玻璃窗口；具备脚踏开关。
11.内镜洗消槽采用全封闭结构。
12.水槽内部采用岛式设计，可自由添加消毒液，确保不同厂家的内镜均可以实现全浸泡清洗消毒。
13.设备设计有旋转式进水喷淋装置，可以全方位对内镜外表面进行消毒、冲洗、吹干。
14.根据不同的清洗需求，可选择不同清洗消毒模式。
15.具备全过程故障报警功能并提示解决方法，智能预警，对不符合标准的操作及时干预。
16.信息系统：基于RFID物联网系统，对内镜清洗进行管理，清洗人员、清洗时间登记和记录，清洗记录存储时间≥3年，便于内镜清洗的流程的回溯和追溯。
二、配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	全自动内镜清洗消毒机主机
	1
	台
	

	2
	全自动内镜清洗消毒机流程控制系统
	1
	套
	

	3
	全自动内镜清洗消毒机人机交互系统
	1
	套
	

	4
	电源线
	1
	套
	




品目2-10：内镜干燥储存柜
▲1、无菌存储：消毒灭菌后的内镜存入柜内7天内无细菌繁殖生长。提供第三方检测机构出具的检测报告
2、内置8套独立的干燥循环系统，独立对应每条存入的内镜，每条内镜互不影响。
▲3、腔道干燥方式：采用正压吹气方式对内镜腔道进行干燥。
4、≥7英寸液晶屏，实时显示每条内镜的存入时间、状态、温湿度、气体压力等参数。
5、具备紫外线和酒精喷雾双重自身消毒系统，确保柜体内部清洁无菌。
6、采用气动脚踏开关门，无需手动。
▲7、无需外接气体装置：内置8套独立的压缩机，无需外接气源。（需提供设备内置气泵布局真实照片）
8、设备长度≤60cm，宽度≤55cm，高度≤180cm。
▲9、使用寿命：整机寿命不小于10年。

品目2-11：电子血压计
1.结构：臂筒式
2.显示方式：LCD 显示
3.测量方法：示波测定法
4.压力测量范围：0 mmHg~300mmHg(0.0kPa～40.0kPa)
5.脉搏：40~200次/分钟
6.精度：压力传感器准确性：±2mmHg(±0.267kPa) 脉搏：±2%或±2次/分钟(取大者)
7.适用的臂围：17~45cm(厘米)
8.记忆组数：300组
9.运行模式分类：连续运行
10.电击保护：I 类设备，BF 型应用部分
11.安全程度分类：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮
12.混合的易燃麻醉气情况下使用的设备
13. 进液防护分类：IPXO
14.电磁兼容性：1组，A 类设备
15.排气方式：自动快速排气

品目2-12：蜡疗仪
1、全自动：自动熔蜡、冷却、恒温，自动制作蜡饼，无需人工看守或接舀蜡；
2、电源: AC220V±10% ，50Hz；
3、功率：≥1100W；
4、温控范围：30℃～85℃，温控精度：±0.1℃；
5、显示：液晶触屏操控，仪器工作状态全程实时显示；
6、控制方式： 24小时循环控制，自动开关机、休眠和工作运行；
7、一键急融、急冷、恒温、一键假期设定，程序完成后自动回复正常工作状
态；
8、蜡饼厚度: 根据临床需求10mm-20mm自主控制；

品目2-13：神经肌肉刺激仪
1、膈肌和腹肌治疗通道数≥4个；
2、单次最大治疗时间≤30min，且治疗时间可调；
3、呼吸频率调节范围：(5-30)次/min，增量1次/min，可调；
4、脉冲重复频率调节范围：(20-80)Hz，增量5Hz，可调；
5、膈肌模块刺激电流幅度：调节范围：(0.5－20)mA，1mA以下时，增量
0.5mA，可调；1mA以上时，增量1mA，可调；缺少整体调节范围
6、 腹肌通道刺激电流幅度：调节范围：(0.5-20)mA，1mA以下时，增量
0.5mA，可调；1mA以上时，增量1mA,可调；缺少整体调节范围
7、呼吸实时同步：设置呼吸参数后，通过呼吸动态图及语音引导患者呼吸锻
炼。

品目2-14：短波治疗仪
1、工作频率：27MHz ±5%。 
2、输出功率：≤200W（连续波） 
3、输出波形：具有连续波、脉冲调制波（矩形波）两种波形。
4、脉冲调制频率：
4.1、70Hz 脉冲:矩形波，脉冲间隔,10.7ms，误差士 20%。 
4.2、350Hz 脉冲:矩形波，脉冲间隔，1.9ms，误差士 20%
5、治疗时间：满足10、15、20、25、30min五档可调，允许偏差±1%
6、治疗功率：满足五档可调
7、显示方式：≥8寸彩色触摸屏  中文菜单操作简单快捷
8、设备具有双路可切换，单路输出功能
9、配备永久电极片，兼容多个部位使用

品目2-15：近红外线治疗仪
1. 立式可移动。
2. 控制面板调节。
3. 频谱范围：至少为600nm-3400nm。
4. 具备定时，功率调节功能。
5. 红外线头数量：≥1个
6. 功率：≥30W

品目2-16：防褥疮垫
一、用途：用于压疮的预防
二、技术参数：
1、主机流量	：≥4升/分。
2、波动交替时间：≥3分钟
3、压力调整范围：满足30mmHg80mmHg。
4、主机面板具备体重(Kg)数值调整数显示功能，可以更加快速有效操作
5、主机材质：采用防火型ABS. 
6、工作噪音：≤40分贝
7、具备可调式挂钩，方便挂于病床边。
8、最大载重：≥140KG。
9、具备CPR快速泄气功能：拉带式CPR可单手操作。
10、具备头枕功能：头部3管不交替，提升患者睡眠质量.
11、床罩为全覆拉链式，材质Nylon/PU，可完全拆卸及清洗通过生物兼容性测试：细胞毒性，刺激性，皮肤过敏，符合加州防火标准116及117。
12、床垫尺寸：≥190*80*10cm(充气后).
13、单管可单独更换、维修、清洗方便。
14、波动交替方式：三管交替。

品目2-17：便携式彩色多普勒超声诊断仪
一、技术参数
1、系统主机： 
1.1 LED高清显示器尺寸: ≥10″；
1.2 全触摸操作，无需键盘操作；
1.3重量≤5kg(含电池)；
1.4 内置电池：≥2小时续航，保障紧急需求
1.5快速开关机，符合手术室快速应急需求
1.6 可旋转把手设计，显示器屏幕可调节角度，便于不同的操作环境；
2、系统探头：
2.1具有线阵探头
2.2线阵探头与导针架为一体化，可配合导针器使用,具有可以安装导针器的装置；
2.3 线阵超声探头支持按钮快捷键自定义功能；
[bookmark: _Hlk170828773]2.4 线阵探头支持频率范围：6.0MHz～11.0MHz；
3、系统软件：
3.1 具有二维，彩色，PW频谱模式，PW 频谱一键包络功能；
3.2 具有血管专用预设值选择界面，且可针对不同的血管部位预设超声参数；
3.3 屏幕可直观显示导管尺寸示意图；
3.4 具有导管占比测量软件，且能直观显示导管与血管的占比（直径百分比和面积百分比）；
3.5 显示定位标尺方式：至少包括网格线和中心线2种，且标尺刻度可明确显示出目标血管深度；
3.6 具有组织谐波成像技术，复合成像技术,图像优化技术
3.7 病人信息界面可录入置管信息；
3.8 操作时可根据工作需要对显示图像进行冻结、图片存储、电影存储、打印；
3.9 超声图像回放：具备手动及自动播放；
[bookmark: _Hlk170827060]4、ECG功能：用于中心静脉导管尖端定位，实时显示心率，可调节ECG波形大小和位置；线夹式三导联，外接专用心电导联线，适合临床使用.
5、支持磁导航定位功能：用于中心静脉导管尖端追踪及定位。
6、附件：
6.1推车的高度可调，且有储物篮；
6.2推车有较大的轮子和推动把手，方便设备移动；
6.3设备和推车可分离。
二、配置清单：
	1
	主机
	台
	1

	2
	显示器
	台
	1

	3
	线阵探头
	个
	1

	4
	中心静脉导管尖端追踪技术及定位用辅助装置
	个
	1

	5
	内置锂电池
	个
	1

	6
	电源适配器
	个
	1

	7
	推车
	套
	1



品目2-18：一氧化氮治疗仪
1、应用人群：可用于小儿及成人。
2、一氧化氮(NO）气体来源：电化学即时生发，或储气钢瓶
3、所使用的气体中不含有害气体NO2及金属颗粒物。
4、用99%以上浓度的氮气作为NO载气，确保气体纯度。
5、NO输注浓度范围：0~90ppm。
6、NO输出浓度精准度：当1ppm≤NO输出浓度≤4ppm, 误差不超过±0.8ppm;当5ppm≤NO输出浓度≤90ppm,误差不超过±2ppm或者±10%（取其大者）
7、NO 浓度监测范围及精准度：0ppm～100ppm
8、NO2浓度监测范围：0～50ppm 
9、呼吸机在156L/min 流量下，设备NO 最大输出浓度不低于65ppm
10、在呼吸设备6L/min 分钟通气量下，设置NO 20ppm，平均NO输注流量≤1L/min。
11、NO生成和监测双通道独立运行，互不干扰，双重保险
12、具有一次性使用的NO输注管和气体采样管，也可以选择使用重复性使用管路。
13、显示屏幕尺寸：≥11英寸。
14、监测模块传感器类型：内置电化学传感器，含NO传感器、NO2传感器和O2传感器。
15、报警级别：具备高中低三档。
16、报警控制：仪器支持用户对各参数（NO,NO2,O2)报警限进行设置。
17、打开电源到规定工作性能的时间：普通模式：3~5 min，紧急模式：1 min
18、NO注入和采样口应该分离。采样口位置应置于呼吸机管路Y型口15CM左右。
19、设备具有开机自检功能，显示详细自检项目和结果，NO、NO2、O2浓度监测具有零点自动校准功能，确保监测值的准确性。
20、产品内置锂电池，可在断电的情况下仍然能够保证仪器运行≥30分钟。
21、数据导出功能：可进行数据导出。
22、主机的使用寿命：≥5年

品目2-19：加压输血装置
1、基本要求
1.1适用范围：主要用于压力控制下的持续加压、加温快速输血输液；不与液体接触。
1.2产品为能够实现加温、加压、气管插管气囊压监测与控制、输注管断流检测等功能的一体机。
2、输血输液加温功能
2.1 加温温度范围为：
2.1.1低温范围：31℃—34℃
2.1.2高温范围：42℃—45℃。
2.2 0.1℃≤温度调节步长≤1℃，温度精度≤0.1℃。
2.3 具有双通道输血输液加温功能，通道可独立工作互不干扰。
3、气泡检测功能
3.1气泡检测装置与主机可进行插拔式连接。
3.2气泡检测装置具有独立的物理启动开关。
3.3气泡检测装置与主机连接线长度≥0.5米，能够放在输液滴壶以下、近患者端输液管路上。
4、加压袋加压功能
4.1具备输血输液加压功能插拔接口，禁止使用加压舱。
4.1.1加压袋加压范围：
①低压范围：0mmHg—5mmHg ，
②高压范围：290mmHg—310mmHg。
4.1.2 1mmHg≤压力调节步长≤10mmHg，压力调节精度≤1mmHg。 
4.1.3加压袋压力误差≤±3mmHg。这两个灰色值不矛盾吗？
4.1.4 加压袋接头承受拉力≥20N。
4.2具备气道球囊加压功能螺纹接口。
4.2.1球囊加压范围：20cmH2O～35cmH2O。
4.2.2对球囊输出压力精度≤1cmH2O。
5、产品要求 
5.1产品使用年限≥10年。
5.2主机外观尺寸：≤150mm（长）*150mm（宽）*250mm（高）
6、配置清单
6.1主机1台
6.2加温管 2 根
6.3加压袋 1 个
6.4气泡断流检测装置 2 个
6.5气囊监测管路 1 条

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。
5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购标的（货物需求一览表）”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。 
（3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。 
（4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。  
3.采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。 
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。 
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
