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一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	干式生化仪
	2
	台/套
	否

	2
	2-1
	热合机
	20
	台/套
	否

	3
	3-1
	智能体检系统
	6
	台/套
	否

	4
	4-1
	全血采血系统
	14
	台/套
	否

	5
	5-1
	半自动体外除颤器
	30
	台/套
	否



（二）项目背景/项目概述（如有）
本次招标采购是为北京市红十字血液中心购置采血点设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：第1包、第5包：投标人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由投标人承担。合同签订后15日内。货物运抵采购人指定现场前的风险由卖方承担。
第2包、第4包：投标人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由投标人承担。合同签订后30日内。货物运抵采购人指定现场前的风险由卖方承担。
第3包：合同生效后，签订合同后60天内将设备送达到合同指定交货地点并完成设备的安装、调试。

2、交付地点：北京市红十字血液中心（北京市海淀区北三环中路37号）。
（二）付款条件（进度和方式）
参照合同文本中的付款方式及进度执行。

（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）
第1包、第4包：货物质保三年，自验收合格之日计算。
第2包：货物质保期72个月，自验收合格之日起计算。
第3包：设备安装调试完成之日起12个月。保修期内投标人保证采购人正常使用，设备的维修维护服务、更换零件均不收取任何费用。收到采购人通知立即给予答复，48小时内工程师到达现场。应急情况下，24 小时内到达现场。故障平均修复时间为2 小时。保修期内乙方保证库存设备配件为原厂配件，且型号规格齐全，供应及时、准确，更换后的配件质保期为自更换之日起12个月。设备在维修过程中，投标人可提供备用机供采购人使用。
第5包：本合同确定的货物质保期60个月，自验收合格之日起计算。


三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京市红十字血液中心购置采血点设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
第1包 品目1-1干式生化仪
数量：2台/套
1.检测项目：谷丙转氨酶（ALT）；
2.标本类型：全血、血清、血浆等；
3.标本量：30～40微升；
★4.检测时间：≤2分钟/人次，三个独立通道，≥90次/小时；
5.校准：厂家配套的校准程序；
6.质控品：可提供配套质控品；
7.打印机：具备内置打印机，也可外接打印机；
8.工作环境：温度5～40℃，相对湿度：10～80%；
9.检测结果数据库容量：≥8000个；
10.在6U/L-600U/L线性范围内，斜率：1.00±0.05，相关系数：r≥0.975；
#11.批内精密度：对于浓度40～60U/L的企业参考品，变异系数：CV≤12%，对于浓度100～300U/L的企业参考品，变异系数：CV≤5%；
12.准确度测量值和靶值的偏移范围：靶值±15%；
#13.尺寸:≤350mm*250mm*180mm；
14.净重：≤5kg。


第2包 品目2-1热合机
数量：20台/套
一、基本性能参数
1.工作原理：高频射频热合（非明火，熔断+封口一体）；
2.适用管路：PVC医用血袋管路，外径3～6mm，壁厚0.3～0.8mm；
#3.热合方式：机械触发，自动熔断封口；
4.热合时间：0.3–2s可调；
5.封口质量：封口严密无渗漏、无碳化、无毛刺；
二、电气与功率参数
1.输入电源：AC220V±10%，50Hz±2%；
2.工作室额定功率：≤250w；
3.待机功耗：＜5W；
4.安全防护：漏电保护、防溅保护；
三、结构与环境参数
#1.外形尺寸：≤310×170×160mm；
2.整机重量：≤2.5kg；
3.工作温度：10～40℃；
4.消毒方式：电极可75%酒精擦拭，整机可表面消毒；
四、合规与认证
1.适配《血站技术操作规程》血袋管路热合要求

第3包 品目3-1智能体检系统

数量：6台/套
1. 设备采用一体化设计，具备身份证识别、测量血压、健康征询、表格打印的功能。
2. ＃系统具有放置血压计的操作平台，支持外置袖筒式血压计，可拓展血压测量功能，操作平台可带动血压计可前后移动≥10cm。（提供所投同型号设备的技术白皮书或者宣传画册并加盖公章）
3. ＃血压计测量范围：压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］，测量精度：±2mmHg；脉搏测量范围：30～200次/分，测量精度：±2%。袖带适用周长范围：17cm～42cm。（提供血压计的技术说明书、原厂家医疗器械注册证等证明资料）
4. 配备液晶电容触摸屏，屏幕尺寸：≥15寸，分辨率：≥1920（H）×800（V）。
5. 具有读取身份证信息及扫描献血预约二维码功能，接入血站的业务系统，自动填入献血征询表。
6. 具有屏幕填写献血征询表问答题功能，献血征询表问答题由血站自定义，接入血站的业务系统，自动填入献血征询表。
7. 具有内置A4打印机，可打印献血登记表。（提供所投同型号设备的技术白皮书或者宣传画册并加盖公章）
8. ＃因献血屋场地空间限制，设备整体尺寸（宽×深×高）：≤950×550×1150mm（提供所投同型号设备的技术白皮书或者宣传画册并加盖公章）
9. ★实现与血站业务系统无缝对接，自动提取相关信息，并能上传采血数据至业务系统。（提供承诺函并加盖投标人公章）
10. 主机参数：主机和操作系统符合国产，内存：≥4G、固态硬盘：≥64G；I/O接口：USB接口≥7个， 485接口≥1路，路可扩展串口≥4，GP10≥8路，ADC接口≥1路。
11. 具备摄像头模块，内嵌隐藏式设计，像素≥200W。
12. 配备身份证读卡模块：符合二代居民身份证读卡器通用技术要求，采用非接触式IC卡技术。
13. 具备二维码读取模块：支持动态二维码、条码识别。
14. 网络：有线接口及无线WIFI，数据接口：USB，RS485，RS232。
15. 电源：AC 220V/50Hz

第4包 品目4-1全血采血系统
数量：14台/套
1、 自动化采血系统（13套）
#1.设备总宽度尺寸：≤350mm，符合献血屋和献血车的安装空间要求。
★2.支持双采血位一体化模式，也可支持两台单个全血采血位拼装模式，独立运行，互不干扰。
3.具备集条码核对、导管热合、针头处理、信息登记等功能。
4.具备对献血登记码、血袋标签码、各留样管码的标签进行自动核对功能。
#5.具备主针头自动留样功能与无遮挡横排试管架，试管架横排放置标本管≥4支，同时具备灯光辅助判别标本管留样是否足量功能，支持4～8mL留样标本管。
#6.具备机械手自动抓取、自行拉断分离针头，自动丢弃针头到锐器盒功能。（提供具备第三方检测机构出具的检测报告）
7.具备可视化自动摇匀标本管功能。
8.自动留样过程中，具有自动控制血液留样速度控制功能。（提供具备第三方检测机构出具的检测报告）
9.具有采血登记信息数据存储管理功能，储存容量：≥100万条采血登记信息。
#10.采血主针头自动热合断离过程中，具备对连接主针头的血袋导管进行连续两道自动热合功能，两个热合口的间距：≤4cm。（提供具备第三方检测机构出具的功能检测报告）
#11.实现与血站业务系统无缝对接，自动提取相关信息，并能上传采血数据至业务系统。（提供承诺函并加盖投标人公章）
#12.具备锐器盒盒盖自动开启和关闭功能，具有监测其容纳情况及提醒功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
13.集成采血秤2台，支持系统主屏幕可控制采血秤。采血秤放置平台可兼容体积适宜的其他品牌采血秤使用。
14.具备机械手，可自动打开和关闭一次性塑料针头回收盒盖，无需手动加盖锐器盒，无暴露风险，同时具备针头回收盒针头容纳数量的统计及更换提醒功能。
15.设备具备伸缩采血秤放置平台，放置平台尺寸(长宽)：≥400×230mm。（提供具备 第三方检测机构出具的功能检测完整版报告）
16.质保期内提供全面原厂售后服务，问题响应时间：≤2小时，到现场时间：≤48小时。
17.提供科室工作人员培训≥2次。
二、应急便携采血系统，1台
1.★设备整机一体化设计，不可拆分，集成热合模块≥1个、采血秤模块≥2个，折叠工作台≥1个，折叠献血扶手台≥2个，扫码模块≥2个。（外置可拆分设备实现上述功能视为不符合招标文件要求，提供所投同型号设备由第三方检测机构出具的功能检测完整版报告）
2.#设备具备快速收纳功能，收纳后尺寸(宽深高)：≤700×450×600mm，整机收纳时间：≤2分钟，整机自带四轮万向滑动，手持拉杆，便携拉运。（提供所投同型号设备由具第三方检测机构出具的功能检测完整版报告；
3.#设备具备快速展开工作台功能，展开后尺寸(宽深高)：≥700×400×900mm，整机展开时间：≤2分钟，设备一体化展开后可形成折叠工作台与折叠献血扶手台。（提供所投同型号设备由第三方检测机构出具的功能检测完整版报告；
4.#具备一体化折叠桌面：整机展开一体化集成折叠工作台面，折叠工作台可自形成工作台面≥2层，同时两侧支持献血扶手台，献血扶手台长宽：≤650×450mm，折叠桌面与扶手台高度距离地面≥700mm。（外置可拆分的折叠桌面视为不符合招标文件要求，提供所投同型号设备由第三方检测机构出具的功能检测完整版报告
5.配备折叠献血椅：整机支持折叠献血椅≥2套，座椅承重：≥100KG。
6.具备采血秤功能：称重、摇摆、采血异常报警，预设采血量，献血过程中血液流速监控，采血信息记录，采集血液量误差：≤3ml,采血信息显示屏幕尺寸：≥6英寸。
7.具备热合机功能：无需预热，单次热合时间：≤2s，热合宽度：≥4mm
8.#设备整机重量：≤22kg。
9.#设备内置一体化电池组供电，无需外接电源线，电池可随手更换，电池更换时间：≤5秒钟，支持智能采血秤工作续航时间：≥4小时。
10.提供所投同型号设备符合GB/T 14710-2009标准的振动试验检测完整版报告，确保设备的使用稳定性。（提供第三方检测机构出具的完整检测报告）
11.提供所投同型号设备符合GB/T 14710-2009标准的额定工作低温试验、低温贮存试验、额定工作高温试验、高温贮存试等试验检测完整版报告，原件备查，确保设备的使用稳定性。


第5包品目5-1 半自动体外除颤器
数量：30台/套
1.机器自身具备便携把手，便于携带。 重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。（提供产品说明书或产品技术资料作为证明材料） 
2.具备中英文双语语音提示，并可一键快速切换中英文，无需重启。 
#3.配备彩色显示屏、尺寸：≥7 英寸，屏幕分辨率：≥780×480像素，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，心肺复苏（CPR)等操作，指导普通人员紧急情况下准确施救。（提供动画截图作为证明材料）
4.能根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用。（提供产品说明书作为证明材料）
#5.为保障产品先进性，本次所投产品为2020年以后上市机型，且上市时间≥24个月，以产品注册证首次批准日期为准。（提供医疗器械注册证作为证明材料）
#6.具有智能环境除噪功能：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。（提供产品说明书作为证明材料）  
7.在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 （提供产品说明书作为证明材料）
8.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。（提供产品说明书或产品技术资料作为证明材料） 
★9.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量：≥360J。（提供产品说明书作为证明材料） 
10.支持成人/小儿模式，且可一键切换。切换后根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。 （提供小儿/成人不同模式下提示内容的截图作为证明材料）
#11.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/黄灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。（提供产品说明书或技术资料作为证明材料）
#12.数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）等，可存储自检报告数量：≥ 3999份。（提供产品说明书作为证明材料）
★13.数据导出：设备具备USB接口，可直接通过USB闪存设备导出抢救记录数据。（提供产品说明书作为证明材料）
#14.单副电极片出厂有效期：≥60个月（提供电极片照片作为证明材料）
★15.为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的开关及按键数量：≤3个(包括功能按键和非功能按键)。（提供主机实物图照片和使用说明书作为证明材料）
#16.为避免使用过程中误关机，设备仅支持开盖开机和关盖关机的开机关机方式。（提供说明书作为证明材料）
★17.电池仓采用螺丝固定，提高设备稳定性。（提供主机相应部位照片作为证明材料）


2、 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.1合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：合同生效后 7 天之内，投标人应将中文技术资料一套，如目录索引、产品说明书等提供给采购人。随同每批货物提供该批货物相关的资料。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人将在收到采购人通知后 5 天内将这些资料免费交给采购人。
2.2安装调试工作结束后，在采购人现场进行免费培训，培训的具体内容包括：实机操作、故障排除、日常维护保养等，直到采购人人员能够完全独立操作为止。
  2.3投标人须保证系统完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
投标人须保证所提供产品经在质量保证期之内，并须对由于产品质量而发生的任何问题负责。
根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现系统的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实系统存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的部分等，采购人应尽快通知投标人。投标人在收到通知后 24 小时内应答并解决问题。
如果投标人在收到通知后 24 小时内未应答或72小时内未解决问题，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由投标人承担。
投标人365×24小时响应质量问题通知；投标人接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。因产品以外原因造成的问题投标人承诺在最快的时间内解决。
 在仪器使用前，当投标人产品相关技术指标发生变化时，应及时通知采购人。同时投标人应提供主要零配件及工时费价目表，并保证此价目表至少五年内有效。
投标人应为采购人提供实验室人员培训，确保实验人员操作符合要求，并能上岗操作。在仪器投入使用后，投标人应能满足采购人提出的培训要求。
保修期内投标人应免费为采购人提供每季度一次维护并出具维护报告，每12个月提供一次年度维护校准，并提供年度维护校准报告。
投标人应在投标文件中声明终身售后服务方式和能力。
投标人应在投标文件中声明在不涉及硬件的情况下，优先免费为采购人提供升级软件。


3、为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求
4.1 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人公章。对于技术规格中标注“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.2投标人须提供售后服务、培训方案、维修团队及响应时间、零配件清单。
4.3投标人提供产品的设计、制作、工艺等，应不侵犯任何第三方的知识产权，代理销售的产品应具有合法有效的销售权，投标人不得擅自使用采购人的标志、技术、信息及其他资料，如因知识产权、代理销售权等纠纷引发的任何责任由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。如因此给采购人造成损失的，投标人负责全额赔偿。保密方因签署或履行本合同而了解或接触到对方的商业秘密及其他保密资料或信息均应保守秘密，非经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、给予或转让该保密信息。保密期限不以本合同期限为限，合同到期仍然要履行保密义务。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无

（3） 验收标准
第1包、第2包、第4包、第5包：
在交货前，采购人应进行详细而全面的验收，并开具验收清单。但有关功能、性能等重要指标检验不应视为最终检验。
在投标人将产品提交采购人进行验收之前，必须保证投标人本身已经对产品进行必要的检测。
 仪器交货后，投标人应负责仪器设备的安装、运行和性能确认，直至可以投入使用后移交采购人，并向采购人提供全部的确认数据和记录。
第3包：货物交货10个工作日之内验收，逾期验收或超过10个工作日未验收的视为验收合格。安装前，双方共同开箱验货，安装后，以设备说明书和双方认定的标准为设备的各项技术指标进行检验调试，乙方提供加盖乙方公章的验收报告，经甲方验收合格后，双方在验收报告单上签字，签字之日即为验收合格之日。


（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]无
