采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	实验台
	具体数量详见“（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”。
	[bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK161]否


（二）项目背景/项目概述
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]本项目为完善过敏性疾病创新药物国家工程研究中心实验室建设，对实验室相关配套相应实验台、实验动物笼具、实验设备、装备进行采购。投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。本次采购内容划分为五个大类，分别为：（1）中控室设备；（2）实验家具设备；（3）动物设施配套装备；（4）动物饲养笼具；（5）病理实验设备，同步包含设备安装调试、操作培训、质保售后全流程服务。
[bookmark: OLE_LINK368]二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：自合同签订之日起60天交货内交货内将所有货物送达医院指定地点，并负责免费安装调试，确保正常使用。供应商需随货提供材质检测报告、出厂合格证，双方共同核对包装完整性，破损件由供应商7日内补发。
2、交付地点：首都医科大学附属北京同仁医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输
1、投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
2、本包所涉及货物需2层包装，1层塑料膜，1层瓦楞纸箱，避免运输磨损。
[bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK367]（四）售后服务（质保期）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：原厂质保不少于3年。在设备使用期间，投标人负责每年至少提供两次免费维护。投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
2、投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
3、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK16]4、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK71]三、技术要求
（一）基本要求
1、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★1.1投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
1.3投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK73]（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	[bookmark: OLE_LINK53]序号
	设备名称
	具体参数和指标
	是否进口
	用途
	数量（台/套）

	1
	控制台
	1.外形尺寸：3联1800*600*950mm
2.台面为25mm白色防火板
3.基柜钢制、可内置主机及显示器                                                  
4. 框架材质≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂喷涂
	否
	监视器安装台，便于监视实验室情况
	1

	2
	全钢实验台(带吊柜）(1000*1000*850mm)
	1.满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求；
2.材质：台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢材质；
3.台面：台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面与支腿立面厚度≥50mm；
4.框架结构：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧双层护板；
5.柜体
5.1.材料：304不锈钢材质，表面彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；
5.2.结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构；
5.3.具备满足坐姿操作要求的容腿空间；
6.布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；
7.冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；
8.抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理；
9.地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；
10.防火性能符合GB8624-2012的A（A1）等级。
	否
	用于实验操作
	5

	3
	全钢实验台（带吊柜）(1000*750*850mm)
	
	否
	用于实验操作
	1

	4
	全钢实验台（带吊柜）(1100*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	5
	全钢实验台(1150*1150*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	6
	全钢实验台（带吊柜）(1350*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	7
	全钢实验台(带水槽、带吊柜）(1400*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	2

	8
	全钢实验台              (1500*750*850mm )
	
	否
	用于样本接收、样本处理、质控室、冷库的实验操作的使用
	2

	9
	全钢实验台（带水槽）(1500*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	10
	全钢实验台            (1940*900*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	11
	全钢实验台           (2000*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	12
	全钢实验台（带水槽）(2000*900*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	13
	全钢实验台           (2050*1500*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	14
	全钢实验台            (2100*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	2

	15
	全钢实验台（带吊柜）(2350*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	16
	全钢实验台（2400*600*850mm）(2400*600*850mm )
	
	否
	用于样本接收、样本处理、质控室、冷库的实验操作的使用
	1

	17
	全钢实验台（带吊柜）(2400*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	18
	全钢实验台（带水槽）(2440*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	19
	全钢实验台（带吊柜）(2450*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	20
	全钢实验台(带水槽）(2700*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	21
	全钢实验台              （带吊柜+试剂架（一层））           (2700*1500*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	22
	全钢实验台（带吊柜）(3000*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	2

	23
	全钢实验台（带吊柜+试剂架（一层））(3000*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	3

	24
	全钢实验台（带吊柜）(3050*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	25
	全钢实验台(3200*750*850mm )
	
	否
	用于样本接收、样本处理、质控室、冷库的实验操作的使用
	1

	26
	全钢实验台(带吊柜）(3250*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	27
	全钢实验台（带水槽、带吊柜））(3300*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	28
	全钢实验台（带吊柜）(3350*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	29
	全钢实验台（带吊柜）(3600*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	30
	全钢实验台(带水槽、带吊柜）(3700*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	31
	全钢实验台（带吊柜）(3700*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	32
	全钢实验台        (4000*1200*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	33
	全钢实验台（带吊柜）(4000*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	2

	34
	全钢实验台(带水槽、带吊柜）(4300*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	35
	全钢实验台(带水槽、带吊柜）(4700*750*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	36
	全钢实验台(带水槽、带吊柜）(4900*900*850mm )
	
	否
	用于实验操作
	1

	37
	实验动物消毒传递窗
	一、工作条件：
1、电源：AC220V,50Hz，功率≤700W；
2、温度范围：-5-40℃；
3、安装：镶嵌安装；
二、主要技术参数：
1、外形尺寸：≤850×660×1000mm；
2、箱体内部尺寸：≥600×600×600mm；
3、箱门观察窗：采用≤8mm钢化玻璃作；
4、灭菌消毒功能：紫外灭菌汞灯≥100W，时间设置：0-60分钟； 
5、材质：设备主体均采用优质SUS 304板材，设备主体板材厚度：≥1.4mm，其他部件厚度≥1.2mm；
6、外侧板材使用不锈钢拉丝板，内部采用镜面板；
7、内腔角：均为全圆弧式设计；
8、密封：箱门内侧具有密封条；
9、设备操作屏幕：≥7.0英寸彩色屏幕，系统采用PLC控制，一键启动杀菌时间、双门互锁；
10、内部采用可拆卸分层格栅，可适用不同体积的物品传递。 
	否
	物品传递消毒
	3

	38
	手术感应洗手池
	一、工作条件：
1、供水：4分接头；
2、排水：DN40排水管；
3、安装：落地安装；
二、主要技术参数：
1、材质：主体均采用优质SUS 304板材，主体板材厚度：≥1.2mm；
2、产品尺寸：≥1200×600×1800mm；
3、水池上方设有两个感应冷热混水龙头；
4、水池槽与台面设计有坡度高度落差，配整衣镜；
	否
	术前洗手池
	1

	39
	动物洗澡池
	一、工作条件：
1、供水：4分接头；
2、排水：DN40排水管；
3、安装：落地安装，水平调节；
二、主要技术参数：
1、材质：主体均采用优质SUS 304板材，主体板材厚度：≥1.2mm；
2、产品尺寸：≥1600×800×700mm；
3、水池上方设置冷热混水花洒龙头；
4、水池槽与台面设计有坡度高度落差。  
	否
	动物洗澡
	1

	40
	智能控制生物安全取材工作站
	1.微电脑智能控制系统，液晶触控式人机交互界面≥10英寸，整机防尘防水等级≥IP65，提供多种工况下一站式管理和监测，支持远程控制，具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能；
2.整机316L不锈钢材质，台面、台顶≥2mm厚不钢板一体冲压成型，无接缝，框架结构、柜体钢板厚度≥1.5mm，所有边角倒圆弧角处理。台面两侧具有可抽拉透视隔离装置，除排水孔外无其它任何管孔；
3.配置LED照明灯，照度≥4000LUX（40W）；
4.材工作站静压装置钢板厚度≥1.0mm，三级升降，升降范围≥370mm，内置通风导流装置无软接。可无缝对接通排风系统，提供其与取材工作站接驳的实物照片
	否
	用于实验操作防止有害气体外泄
	1

	41
	全不锈钢智能控制排毒柜
	1.控制系统：微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；触摸显示屏≥7英寸，整机防尘防水等级：≥IP65；
2.病理废气智能排风装置：顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h，可与分室监测控制系统及总控站三方互联，多地互联互锁的监测和操控；
整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢；
3.台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面及支腿正立面厚度≥75mm，上柜两侧为透明可视玻璃；
4.电动及手动两种开启模式，承载力≥3.5KN； 
5.地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T。
6.配备LED照明灯、紫外线消毒灯、符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口；
7.静压装置：全不锈钢钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统
	否
	用于实验操作防止有害气体外泄
	2

	42
	实验动物氙光传递窗
	一、工作条件：
1、电源：AC220V,50Hz，功率≤1.5kW；
2、温度范围：-5-40℃；
3、安装：镶嵌安装；
二、主要技术参数：
1、外形尺寸：≤950×810×1300mm；
2、箱体内部尺寸：≥600×750×750mm；
3、箱门观察窗：采用≤8mm钢化玻璃作；
4、灭菌消毒功能：紫外灭菌汞灯≥100W，高强度脉冲氙光灭菌≥300W，紫外灭菌消毒时间设置范围：3-5min；
5、设备操作屏幕：≥7.0英寸彩色屏幕，系统采用PLC控制，一键启动、多种杀菌形式选择、杀菌时间、双门互锁；
6、材质：设备主体均采用优质SUS 304板材，设备主体板材厚度≥1.4mm，其他部件厚度≥1.2mm；
7、外侧板材使用不锈钢拉丝板，内部采用镜面板；
8、内腔角：均为全圆弧式设计；
9、密封：箱门内侧具有密封条；
10、内部采用可拆卸分层格栅，可适用不同体积的物品传递。
	否
	物品传递消毒
	4

	43
	不锈钢猴笼
	1、挤压式双层笼具，外尺寸1000*910*2140mm±5%，笼内深*长*高尺寸710*850*850mm±5%，材质均为不锈钢3042B板，满焊。配备料槽、水果槽、标牌架、标牌、316L不锈钢镜等配件。
2、框架：30*30*1.5mm304不锈钢管。
3、两侧半封板：采用不锈钢304板厚≥1.5mm；右侧小移门门外框为25*13*1.0mm亚光不锈钢管，门内框为Ф8mm不锈钢圆钢，栅栏采用Ф4mm钢丝焊接而成，网间隙为25*25mm，小移门拉杆采用Ф12mm不锈钢圆钢；左侧小移门门外框为25*13*1.0mm亚光不锈钢管及不锈钢304板厚≥1.0mm封板。
4、后封板：采用不锈钢304板，厚≥1.0mm。
5、顶网片：外框：Ф8.0mm不锈钢圆钢，栅栏采用Ф4.0mm钢丝，网间隙为25*25mm。
6、水冲式托盘：采用不锈钢304板厚≥1.0mm，托盘中间固定，带上下调节插销，上下调节具有冲洗及收集尿液功能。
7、门：外框Ф8.0mm不锈钢圆钢，上下栅栏采用Ф4.0mm不锈钢丝，中间小门采用Ф6.0mm不锈钢，带卡片座，食盒：采用不锈钢304板厚≥1.2mm，门栓带插销，带饮水盒。
8、挤压装置：拉杆采用Ф12mm不锈钢圆钢，后网板采用外框为Ф10mm不锈钢圆钢，栅栏采用Ф4mm钢丝，网间隙为25*50mm。
9、钢丝网片式挤压板中间加三角突出装置，在动物打针给药固定时防止乱动，取出猴时可挤压到运输笼内。
10、底网垫：外框：Ф8.0mm不锈钢圆钢，栅栏采用Ф4.0mm钢丝，网间隙为25*25mm。
11、多个猴笼可排连在一起，中间小门可移动达到水平贯通，动物可在多个笼内自由走动以拓展活动空间；笼内设有凳杆，宜猴子玩耍与休息。
12、脚轮：采用304不锈钢支架，聚氨酯轮，4英寸带刹车。
	否
	安置动物
	6

	44
	实验操作边台
	1.外形尺寸：2000×750×850mm；
2.全钢制柜体、理化板台面、桌面带岛插；AC220V,50Hz，电流≤10A；
3.基柜内层板可调上抽下柜门，底部安装调平地脚；                                                     4.材质≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂喷涂
	否
	用于实验操作及安置仪器设备
	2
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	实验操作边台
	1.外形尺寸：2100×750×850mm；
2.全钢制柜体、钢玻试剂架、理化板台面带电源插座；AC220V,50Hz，电流≤10A；
3.基柜内层板可调、上抽下柜门，底部安装调平地脚；
4.材质≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂喷涂
	否
	用于实验操作及安置仪器设备
	1
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	实验操作边台
	1.外形尺寸：3200×750×850mm；
2.全钢制柜体、钢玻试剂架、理化板台面带电源插座；AC220V,50Hz，电流≤10A；
3.基柜内层板可调上抽下柜门，底部安装调平地脚                                                             4.材质≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂喷涂
	否
	用于实验操作及安置仪器设备
	1
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	实验操作边台
	1.外形尺寸：3200×750×850mm；
2.全钢制柜体、理化板台面带电源插座；AC220V,50Hz，电流≤10A；   
3.基柜内层板可调上抽下柜门，底部安装调平地脚；
4.材质≥1.2mm冷轧钢板、环氧树脂喷涂
	否
	用于实验操作及安置仪器设备
	1
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	实验操作边台
	1.外形尺寸：3450×750×850mm
2.全钢制柜体、理化板台面、桌面放岛插AC220V,50Hz，电流≤10A；
3.基柜内层板可调上抽下柜门，底部安装调平地脚                                                             4.材质≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂喷涂
	否
	用于实验操作及安置仪器设备
	1

	49
	监视大屏
	1. 外形尺寸：1233×718×80mm；
2.分辨率≥2849×2160；
3.运行内存≥2GB、存储内存≥32GB；                                                              4.连接方式:有线/无线  整机功率≤110W，能效4级
	否
	监控动物房内部情况、挂墙大屏
	1
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	手术台
	一、工作条件：
1、电源：AC220V,50Hz，功率≤750W；
2、温度范围：-5-40℃；
3、排水：DN40排水管；
4、安装：落地安装，水平调节；
二、主要技术参数：
1、外形尺寸：≥1500×650×760-1060mm高度可调；
2、材质：设备主体均采用优质SUS 304板材，设备台面厚度：≥1.4mm，其他部件厚度≥1.2mm；
3、台面电控：操作台面高度、角度电动可调；
4、台面高度调节范围：≥760-1060mm电动调节；
5、台面角度调节范围：≥-5°-15°角度电动调节；
6、V型角度调节：≥45°调节；
7、设备配有手术器械托架1件、输液架1件；
8、设备配有动物固定装置：两侧动物绑定装置；
	否
	多功能(电动)不锈钢  动物手术台，产品用于对动物进行快速检  查、手术、更换敷料、缝合、牙科检查等。 可配合手术影像设备使用。
	1
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	垫料收集台
	1、电源供应：AC220V, 50Hz。
2、空气过滤：初、高效双重过滤，高效过滤率≥99.99%。
▲3、气帘流速：≥0.5m/s，提供第三方权威机构出具的检测报告。
4、运行噪音：≤65dB。
▲5、外形尺寸:≤1250×850×2250mm。
▲6、工作台面积≥1100×600mm。 
7、通道口高度：≥570mm。
8、升降：操作台面一键升降，升降行程≥400mm。
9、工作台面：ABS材质表面耐化学消毒剂，易使用和清洁。
10、照明：工作区域照明亮度可调范围150-1200lm。
11、紫外消毒：消毒时间可设置，消毒完成自动切断电源。
12、控制系统：控制器采用可编程逻辑控制器，智能气流流速控制，实时监测显示层流风及屏障风速并提供稳定气流。
13、触摸屏：采用≥5英寸高清触控屏。
▲14、报警功能：流速过低，高效堵塞更换报警提示，设置声光报警装置，报警内容实时显示在屏幕报警界面，须提界面照片。
15、提供高效更换记录及维护记录查询存储功能。
16、垃圾推车容积≥60升
▲17、设备要求重金属与阻燃剂等含量合格，提供具有CNAS认证的第三方机构出具检测报告。
	否
	设备用于更换动物笼盒内的垫料，此设备能够有效保护操作人员在倾倒垫料时不受过敏原和气源性污染的危害
	2

	52
	排风系统
	1、 风机外形尺寸：550×550×600mm；
2.风机箱：风量≥4500m³/h；
3．离心风机：380V，≤2.5KW,风量4260-5685m³/h，全压520-560pa，转速≥1250转/分钟；
4.排除通风柜废气及设备废气；                                                                                                                  5.16mφ250pp管道机防腐风机
	否
	排除仪器废气
	1
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	数据处理台
	1.外形尺寸：1200×600×780mm；
2.全钢立腿、带推柜、台面为白色实芯理化板；
3.基柜钢制、上抽下柜门，底部安装地轮；                                                    4.材质≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂喷涂
	否
	质谱数据分析工位
	2

	54
	实验通风柜
	1.外形尺寸：1500×850×2350mm；
2.全钢制柜体、钢化玻璃推拉视窗、陶瓷台面；
3.下基柜内层板可调下柜门，底部安装调平地脚；                                                             4.材质≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂喷涂；                 
5.风速≥0.45m/s
	否
	用于操作有毒有害样品制备等
	1

	55
	全自动滚筒洗衣干衣机
	1.外形尺寸：595×683×850mm；
2.全钢制柜体，上排水，桶直径≥525mm；
3.容量≥12kg，具备清洗机烘干功能；                                                             4.电机：变频直驱，AC220V，10A 
	否
	实验用品清洗及干燥
	2

	56
	低温保存箱
	1.温度控制：采用电脑板控制，冷藏温度范围2-8℃,冷冻温度范围-10~-30℃可调，冷藏精度0.1℃，冷冻精度1℃
2.安全系统：
上下门配备独立锁扣
报警功能；超温报警、传感器故障报警、环温超标报警、断电报警、远程报警、电池电量低报警、开门报警
报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警
	否
	产品主要用于储存冻存血浆、生物材料、疫苗、药品试剂、电子器件及特殊材料的低温试检等
	5
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	实验仪器台
	1.形尺寸：1800×900×800mm；
2.钢制柜体、理化板台面、背部带电源；
3.钢架结构、底部安装调平地脚；                                                            
4.材质≥1.2mm钢管焊接，环氧树脂喷涂，承载≥400kg。
	否
	放置质谱仪
	2

	58
	实验操作中央台
	1.外形尺寸：3800×1500×850mm；
2.全钢制柜体，钢玻试剂架带电源；AC220V,50Hz，电流≤10A；理化板台面
3.基柜内层板可调上抽下柜门，底部安装调平地脚                                                             4.材质≥1.2mm冷轧钢板，环氧树脂喷涂
	否
	用于实验操作及安置仪器设备
	1

	59
	小鼠IVC笼
	一、主机
1产品适用于SPF级实验动物的饲养，具有独立供排风系统，运行指标智能控制和实时显示，有效防止笼盒间的交叉感染。产品设计生产主要依据《GB14925-2023 实验动物环境及设施》。
2主机主体采用304不锈钢外壳，表面拉丝处理，内壁表面光滑，焊点无毛刺。
3斜面操作界面，顶部送、回风管道可根据笼架高度进行调节。
▲4空气过滤器：送排风提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.995%。初效等级≥G4,高效等级≥H14，供风洁净度≥5级。（提供产品制造厂家公开发布的技术白皮书（技术书册）或产品官网截图或实物照片。）主机的进风初效过滤器设置于主机背部（提供实物照片）。
▲5内部送排风集气室采用模块化组合，高效压嵌于风机与高效集气室之间（提供实物照片）。主机底部4个万向耐腐蚀耐抗压尼龙脚轮，其中2个脚轮带刹车。
6主机同笼架分离，一台主机可连接2个双面架或4个单面架，主机运行噪音≤55dB，采用静压微风技术，可对每个笼盒独立送气。笼盒内静态技术指标：气流速度≤0.18m/s。
7排风口设置排风量自调节结构，防止接入的排风波动对IVC系统运行指标的影响。
▲8控制系统采用可编程控制器，智能PID风量调节目标值控制方式，根据实际笼盒拖载量实时调节相应供排风风量，支持modbusRTU/TCP通信协议。
9人机交互界面采用≥7英寸真彩色高清触摸屏，在线实时反映IVC各项运行指标。
▲10系统支持正/负压运行模式切换，空气洁净度：正压状态达到5级，落下菌数0个/皿；换气次数应≥50次/h；各笼盒间换气次数、气流速度、静压差的相对偏差均≤10％（提供具有CNAS或CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件）。
11风机采用无刷调速驱动电机，模拟量或PWM脉宽调制控制，送排风系统分置。
▲12专用测试笼在线监测笼盒内压差、换气次数、温度、湿度等技术参数，实时提供系统换气次数、风量比、笼内相对压差、温湿度等异常报警（提供实物图片（需体现异常报警内容包括换气次数、风量比、笼内相对压差、温湿度））。温湿度传感器放置于排风出口处，实时反映系统笼盒内数值。
13主机的风速传感器、压差传感器、高效过滤器等，应采用品牌部件。
14预留数据接口，支持多套IVC系统联网监控，用图形组态软件管理。系统软件实时免费升级。预留USB数据传输接口，支持运行历史数据的存储与备份，数据保留时间≥1年。
▲15外形尺寸≤300×600×1600mm；送排风高效尺寸≥370×250×65mm；排风初效尺寸≥365×200×10mm；送风初效尺寸≥370×180×10mm。
▲16、主机铅、汞含量≤1000mg/kg。(提供具有CNAS或CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件）
二、笼架
1、笼架尺寸要求：小鼠单面架（7列x10层，70笼位），尺寸（长×宽×高）≤1530×490×2000mm。（提供实物测量照片）
2、笼架为304不锈纲材质，不锈钢厚度≥1.5mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，可高压灭菌。笼架进风、排风管孔采用冲压式结构，无需工具即可拆卸清洗。
3、笼架底部的四个边角必须为弧度角带防撞轮，底轮必须承重带固定装置；笼架每个笼盒的塑料导轨有笼盒入位指示标识；笼盒导轨无螺钉固定在笼架上。（提供实物测量照片）
4、笼架的两侧纵向具有坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置须带有坐标编号A、B、C、D…，坐标为激光打印。
5、笼架与笼盒的进出风嘴应用硅胶软连接。笼架中每层装满笼盒后的距离适中，移动下方笼盒时不会碰到上方笼盒。
三、笼盒：
▲1、小鼠笼盒规格要求390×198×162mm±2mm，笼盒空间符合GB14925国标要求，小鼠底盒笼内净高度≥13cm，笼底净面积≥490cm²。（提供实物测量照片）。小鼠盒底叠放高度≤55mm，叠放后留有足够的空间，保证灭菌时穿透。（提供叠放和测量图片）
2、笼盒的材料要求，必须是全新聚苯砜PPSU原料，不接受回收料。耐干热灭菌温度≥180℃，保证灭菌≥400次不变形。（提供具有检测资质第三方检测机构出具的笼盒检测报告)。
3、笼盒采用上部送风、上部排风方式。（提供实物照片证明材料）。
▲4、笼盖配置圆形防停电窒息生命窗（需提供笼具断电后的小鼠72小时可继续生存的第三方检测报告），生命窗面积≥0.014m²，并覆盖过滤膜，过滤膜对≥0.2µm的粒子过滤效率≥99.999%。（提供具备检测资质的第三方检测机构出具的滤膜细菌透过率为0的检测报告。）。
5、当笼盒从笼架上取出时，笼盒上的进排气阀门会自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC笼盒内。
▲6、笼盒内正负压可调；静压差：正压状态≥5Pa；空气洁净度：正压状态达到5级，落下菌数0个/皿；换气次数应≥50次/h；各笼盒间换气次数、气流速度、静压差的相对偏差均≤10％，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告并标记出评审内容。
7、笼盒密封：笼盖与笼底采用侧密封。
8、小鼠笼盒两侧设计与笼底一体注塑成型的锁筋装置，只需将笼盖放在笼底上轻松推按即可开关笼盖并确保笼盒完美密封，笼底短边加强筋间距≤65mm。（提供官方网站截图、彩页、照片或检测报告等相关证明材料）
9、笼盒与笼架连接：笼盒导轨与笼架滑道终端处带锁止功能。（提供官方网站截图、彩页、照片或检测报告等相关证明材料）
10、外置式饮水瓶，水瓶容积≥245ml，水瓶置放槽为自动定心导入式结构，水瓶嘴进出口处具有自动关闭装置。饮水瓶方形带液位刻度，材质均采用全新PPSU原材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为316不锈钢材质，电抛光处理，无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象。（提供瓶嘴材316不锈钢材质证明，官方网站截图、彩页、照片或检测报告等相关证明材料）
11、隔栏为304不锈钢全网罩结构，表面电镀处理，边框钢丝直径≥3mm，网盖钢丝直径≥2mm，且缝隙间距＜7mm。隔栏设有堆叠支撑平衡装置。
12、食槽和饮水瓶插入口设计在同一侧，无需取出笼盒即可从正面观察实验动物及检查食物和水余量等情况（提供实物照片证明）。
13、笼盒标牌位置设计不易脱落且易于挂取，笼盖与笼底均有放置标牌的卡槽，材质要求耐高温防磨损。
14、笼盒重金属与阻燃剂等含量合格，（提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。）
15、质量技术保障：生产厂家应提供相应的质量保障体系认证： ISO9001、ISO14001、OHSAS18001，优先选择IVC主机通过TUV认证的产品（提供TUV认证编码查询截图，以www.www.certipedia.com网站公布为准）。
四、配置：每套含1台主机，2架7列10层70笼位笼架（含全套笼盒）。
	否
	实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染
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	60
	小鼠IVC笼
	一、主机
1产品适用于SPF级实验动物的饲养，具有独立供排风系统，运行指标智能控制和实时显示，有效防止笼盒间的交叉感染。产品设计生产主要依据《GB14925-2023 实验动物环境及设施》。
2主机主体采用304不锈钢外壳，表面拉丝处理，内壁表面光滑，焊点无毛刺。
3主机采用斜面操作界面，顶部送、回风管道可根据笼架高度进行调节。
▲4空气过滤器：送排风提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.995%。初效等级≥G4,高效等级≥H14，供风洁净度≥5级。（提供产品制造厂家公开发布的技术白皮书（技术书册）或产品官网截图或实物照片。）主机的进风初效过滤器设置于主机背部（提供实物照片）。
▲5内部送排风集气室采用模块化组合，高效压嵌于风机与高效集气室之间（提供实物照片）。主机底部4个万向耐腐蚀耐抗压尼龙脚轮，其中2个脚轮带刹车。
6主机同笼架分离，一台主机可连接2个双面架或4个单面架，主机运行噪音≤55dB，采用静压微风技术，可对每个笼盒独立送气。笼盒内静态技术指标：气流速度≤0.18m/s。
7排风口设置排风量自调节结构，防止接入的排风波动对IVC系统运行指标的影响。
▲8控制系统采用可编程控制器，智能PID风量调节目标值控制方式，根据实际笼盒拖载量实时调节相应供排风风量，支持modbusRTU/TCP通信协议。
9人机交互界面采用≥7英寸真彩色高清触摸屏，在线实时反映IVC各项运行指标。
▲10系统支持正/负压运行模式切换，空气洁净度：正压状态达到5级，落下菌数0个/皿；换气次数应≥50次/h；各笼盒间换气次数、气流速度、静压差的相对偏差均≤10％（提供具有CNAS或CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件）。
11风机采用无刷调速驱动电机，模拟量或PWM脉宽调制控制，送排风系统分置。
▲12连接专用测试笼在线监测笼盒内压差、换气次数、温度、湿度等技术参数，实时提供系统换气次数、风量比、笼内相对压差、温湿度等异常报警（提供实物图片（需体现异常报警内容包括换气次数、风量比、笼内相对压差、温湿度））。温湿度传感器放置于排风出口处，真实反映系统笼盒内的实时数值。
13主机风速传感器、压差传感器、高效过滤器等，采用品牌部件。
14预留数据接口，支持多套IVC系统联网监控，用图形组态软件管理。系统软件实时免费升级。预留USB数据传输接口，支持运行历史数据的存储与备份，数据保留时间≥1年。
▲15外形尺寸≤300×600×1600mm；送排风高效尺寸≥370×250×69mm；排风初效尺寸≥365×200×10mm；送风初效尺寸≥370×180×10mm。
▲16、主机铅、汞含量≤1000mg/kg。(提供具有CNAS或CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件）
二、笼架
▲1、笼架大小尺寸要求：小鼠单面架（7列x10层，70笼位），尺寸（长×宽×高）≤1530×490×2000mm。（提供实物测量照片）
2、笼架为304不锈纲材质，不锈钢厚度≥1.5mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，可高压灭菌，易清洗。笼架进风、排风管孔采用冲压式结构，无需工具即可拆卸清洗。
3、笼架底部的四个边角必须为弧度角带防撞轮，底轮必须承重带固定装置；笼架每个笼盒的塑料导轨有笼盒入位指示标识；笼盒导轨无螺钉固定在笼架上。（提供实物测量照片）
4、笼架的两侧纵向须带有坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置须带有坐标编号A、B、C、D…，坐标为激光打印。
5、笼架与笼盒的进出风嘴应用硅胶软连接。笼架中每层装满笼盒后的距离适中，移动下方笼盒时不会碰到上方笼盒。
三、笼盒
▲1、小鼠笼盒规格要求390×198×162mm±2mm，笼盒空间符合GB14925国标要求，小鼠底盒笼内净高度≥13cm，笼底净面积≥490cm²。（提供实物测量照片）。小鼠盒底叠放高度≤55mm，叠放后留有足够的空间，保证灭菌时穿透。（提供叠放和测量图片）
2、笼盒的材料要求，必须是全新聚苯砜PPSU原料，不接受回收料。耐干热灭菌温度≥180℃，保证灭菌≥400次不变形。（提供具有检测资质第三方检测机构出具的笼盒检测报告)。
3、笼盒采用上部送风，上部排风方式。（提供实物照片证明材料）。
▲4、笼盖配置圆形防停电窒息生命窗（需提供笼具断电后的小鼠72小时可继续生存的第三方检测报告），生命窗面积≥0.014m²，并覆盖过滤膜，过滤膜对≥0.2µm的粒子过滤效率≥99.999%。（提供具备检测资质的第三方检测机构出具的滤膜细菌透过率为0的检测报告。）。
5、当笼盒从笼架上取出时，笼盒上的进排气阀门会自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC笼盒内，以避免交叉污染。
▲6、笼盒内正负压可调；静压差：正压状态≥5Pa；空气洁净度：正压状态达到5级，落下菌数0个/皿；换气次数应≥50次/h；各笼盒间换气次数、气流速度、静压差的相对偏差均≤10％，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告并标记出评审内容。
7、笼盒密封：笼盖与笼底采用侧密封。
▲8、小鼠笼盒两侧设计与笼底一体注塑成型的锁筋装置，只需将笼盖放在笼底上轻松推按即可开关笼盖并确保笼盒完美密封，笼底短边加强筋间距≤61mm。（提供官方网站截图、彩页、照片或检测报告等相关证明材料）
9、笼盒与笼架连接：笼盒导轨与笼架滑道终端处带锁止功能，防止笼盒脱离笼架造成动物伤害。（提供官方网站截图、彩页、照片或检测报告等相关证明材料）
10、外置式饮水瓶，水瓶容积≥245ml，水瓶置放槽为自动定心导入式结构，防止饮水瓶放置不到位，水瓶嘴进出口处具有自动关闭装置。饮水瓶方形带液位刻度，材质均采用全新PPSU原材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为316不锈钢材质，电抛光处理，无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象。（提供瓶嘴材316不锈钢材质证明，官方网站截图、彩页、照片或检测报告等相关证明材料）
11、隔栏为304不锈钢全网罩结构，表面电镀处理，边框钢丝直径≥3mm，网盖钢丝直径≥2mm，且缝隙间距＜7mm。隔栏设有堆叠支撑平衡装置，避免堆放过高倾斜倒塌并可防止隔栏堆叠时挤压卡死，导致分离困难。
12、食槽和饮水瓶插入口设计在同一侧，方便观察饲养情况,无需取出笼盒即可从正面更容易地观察实验动物及检查食物和水余量等情况，减少对实验动物的刺激（提供实物照片证明）。
13、笼盒标牌位置设计合理，不易脱落且易于挂取，笼盖与笼底均有放置标牌的卡槽，材质要求耐高温防磨损。
14、笼盒重金属与阻燃剂等含量合格，（提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。）
15、质量技术保障：生产厂家应提供相应的质量保障体系认证： ISO9001、ISO14001、OHSAS18001，优先选择IVC主机通过TUV认证的产品（提供TUV认证编码查询截图，以www.www.certipedia.com网站公布为准）。
四、配置：每套含1台主机，1架7列10层70笼位笼架（含全套笼盒）。
	否
	实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染
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[bookmark: OLE_LINK372][bookmark: OLE_LINK371]2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后8年的备件供应。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK201]4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.1.2、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
[bookmark: OLE_LINK65]4.3、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
4. 货物验收时，如投标产品为进口产品，投标人须提供相应的进口产品报关单。
（四）其他要求
1、安装实施要求，投标人需根据院方使用需求，提供安装实施方案，内容包括：①制作周期及供货进度安排、②配送服务方案、③安装调试计划、④质量保障措施及验收服务方案。
1.1制作周期及供货进度安排
1）中标人收到采购人书面开工指令后，须完成现场勘测、工厂生产、配送、安装调试直至竣工验收全部工作，满足项目总体工期节点。所有产品工厂预制，严禁现场切割、焊接柜体钢架。
2）供货执行按采购人现场条件分批次供货，不得断供误工，也不得大量提前到货占用现场场地。
3）进度管理：中标人每周提交进度周报；因中标人原因造成工期延误，承担相应违约责任，并无偿加班赶工；工期顺延须提供书面申请并取得采购人书面批复。
1.2 配送服务方案
1）产品须做护角、防震、防潮包装，封闭式车辆运输，做好固定防护，防止磕碰、淋雨、暴晒变形。
2）货物到场后配合采购人开箱核验规格、数量、外观及资料；出现破损、错货、缺料，中标人须 24 小时内响应，免费更换补货，不得影响工期。
1.3 安装调试计划
1）电工等特种作业人员须持证上岗，资质报采购人存档。
2）整体调试：全部工序完成后对结构、五金、给排水、电气做全项调试，排查隐患；做到工完场清，垃圾全部清运出场。
1.4 质量保障措施方案
1）原材料管控：所有主材辅材须符合招标参数及国家标准，提供合格证、检测报告、材质证明；不合格材料必须清退出场，不得使用。
2）生产管控：工厂各工序设置质检节点，成品检验合格后方可出厂。
3）全过程成品保护，防止磕碰、划伤、污染成品。
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