综合内科医用设备购置项目招标公告和采购需求
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：0701-264106071002
2.项目名称：综合内科医用设备购置项目
3.项目预算金额：559万元、项目最高限价（如有）：/ 万元
4.采购需求：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
（套）
	采购品目预算金额（万元）
	简要技术需求或服务要求

	1
	1-1
	磁刺激仪
	1
	30
	详见第五章采购需求

	
	1-2
	生物刺激反馈仪
	1
	12
	详见第五章采购需求

	
	1-3
	新生儿辐射台
	2
	50
	详见第五章采购需求

	2
	2-1
	动脉硬化分析仪
	2
	48
	详见第五章采购需求

	
	2-2
	人体成分分析仪
	2
	30
	详见第五章采购需求

	
	2-3
	血液回收机
	3
	75
	详见第五章采购需求

	3
	3-1
	亚低温治疗仪
	3
	96
	详见第五章采购需求

	4
	4-1
	NO治疗仪
	2
	50
	详见第五章采购需求

	
	4-2
	射频消融系统
	1
	48
	详见第五章采购需求

	
	4-3
	胃动力系统
	1
	120
	详见第五章采购需求



















5.合同履行期限：详见第五章《采购需求》。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。
2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：2026年8月21日至2026年8月28日，每天上午9:00至11:30，下午13：30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件，并在中国通用招标网（http://cgci.china-tender.com.cn/）进行免费注册报名。
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标截止时间、开标时间：2026年9月11日09点00分（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK61]2.地点：采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，无须投标人到达现场。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：
（1） 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（2） 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
（3） [bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]支持本国产品政策：根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体落实情况详见招标文件。
（4） 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。
2.申请人的资格要求补充：
（1） 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。
（2） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。
1)本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2)本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:
a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；
b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3)本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。
注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。
（3） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。
（4） 按照招标公告要求购买了招标文件。
（5） 符合法律、行政法规规定的其他要求。
[bookmark: OLE_LINK64]3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线   010-58511086 
电子营业执照服务热线  400-699-7000 
技术支持服务热线      010-86483801
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK11]3.1 办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电 子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后， 在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的投标无效。
3.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密， 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上 传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7 电子开标
供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
4.本项目资金情况：财政性资金，资金已落实。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：首都医科大学附属北京安贞医院
地    址：北京市朝阳区安贞路2号
联系方式：010-64456407
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：中技国际招标有限公司
地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010-81168492
3.项目联系方式
项目联系人：姚玮、孙薇
电      话：010-81168492


[bookmark: _Toc219713209]采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购项目为综合内科医用设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按国家药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购标的的数量 ：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
（套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	磁刺激仪
	1
	否

	
	1-2
	生物刺激反馈仪
	1
	否

	
	1-3
	新生儿辐射台
	2
	否

	2
	2-1
	动脉硬化分析仪
	2
	否

	
	2-2
	人体成分分析仪
	2
	否

	
	2-3
	血液回收机
	3
	否

	3
	3-1
	亚低温治疗仪
	3
	否

	4
	4-1
	NO治疗仪
	2
	否

	
	4-2
	射频消融系统
	1
	否

	
	4-3
	胃动力系统
	1
	否



（二）采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90日内。
2.采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
2. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1. [bookmark: _GoBack]质量保证期（保修期）及服务要求：原厂质保三年起。
2. 投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3. 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4. 承诺提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额的5%。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
5. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6. 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
7. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
五、采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
4. 投标人提供的设备必须是原厂出厂最新产品（合同签订时12个月以内生产的产品）。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）技术证明支持材料
1. 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK189]（二）供货及安装要求
1. [bookmark: OLE_LINK8]投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（三）培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	



第1包 品目1-1 磁刺激仪
一、数量：1套
二、主要用途：用于人体中枢神经和外周神经（含盆底）功能的检测、评定和对神经损伤性疾病及腰骶神经功能障碍的辅助治疗。
三、技术参数： 
1、磁刺激模块：
▲1.1、脉冲磁场最大磁感应强度：≥6T。
1.2、脉冲磁场刺激频率调节范围：0～80Hz，误差：±3%以内；频率调节步长：≤0.01Hz@脉冲频率≤1Hz；≤1Hz@脉冲频率≥1Hz。
▲1.3、磁感应强度变化率调节范围：10kT/s～80kT/s。
1.4、脉冲上升时间：50μs±15μs；
1.5、单个脉冲持续时间：340μs±20μs。
2、运动诱发电位检测模块：
▲2.1、运动诱发电位检测模块≥2通道
2.2、采样率：≥4000Hz。
▲2.3、运动诱发电位测量范围：1～3000μV；最小分辨率≤0.2μV
2.4、检查频率范围：20Hz～550Hz。
3、工作站：
3.1、CPU：≥8核，主频≥4.5GHz；内存≥16G；硬盘≥512G；彩色液晶显示屏≥14英寸。
3.2、可存储患者基本信息及治疗记录。
3.3、具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。
▲3.4、内置多种临床治疗方案，至少包括压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等治疗方案，内置方案参数可查看，可以导入导出。
3.5、刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位。
3.6、可与生物刺激反馈类设备之间数据共享，可自动接收生物刺激反馈类设备生成的磁电疗程化治疗方案及患者基本信息、治疗记录等数据。
4、冷却系统：
4.1、液态内循环冷却系统，系统温度≤40℃。
4.2、实时监测线圈温度，超过限值则暂停工作。
5、刺激线圈：≥2个，至少包括盆底刺激线圈和外周刺激线圈。
6、治疗座椅：
▲6.1、可电动调节座椅靠背和腿托角度。
6.2、座椅靠背角度调节范围：90°～180°；
6.3、座椅腿托角度调节范围：0～90°可调。
7、工作条件：
7.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。
7.2、环境温度：5℃～35℃；相对湿度：≤80%。
8、具有物联网采集功能。
★四、主要配置：
1、磁刺激模块：1个
2、冷却系统：1套
3、运动诱发电位检测模块：1个。
4、工作站（含磁刺激软件）： 1套。
5、盆底刺激线圈：1个。
6、外周刺激线圈：1个。
7、治疗座椅：1台。
8、座椅脚凳：1个。
9、电极耗材：1套。



第1包 品目1-2 生物刺激反馈仪

一、数量：1台
二、技术参数：
(一)、生物刺激反馈仪：
1、硬件：
1.1、集成化一体式设计，信号采集和电刺激模块与工作站封装于同一机箱内。
▲1.2、主机多功能物理通道≥4个，其中电刺激通道（STIM）≥4个，每个电刺激通道均可独立控制，可实现多通道不同强度刺激；肌电采集通道（EMG）≥3个。
1.3、肌电采集：
1.3.1、采集范围：2～2500μV（r.m.s）。
1.3.2、分辨率：≤0.5μV（r.m.s）。
1.3.3、通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB)。
1.4、电刺激：
1.4.1、刺激电流强度调节范围：0～100mA；调节步长≤0.5mA。
1.4.2、电刺激脉冲宽度调节范围：50～900μs；调节步长≤10μs。
1.4.3、电刺激脉冲频率调节范围：1～500Hz；调节步长≤1Hz。
1.4.4、上升/下降时间调节范围：0s～18s。
1.5、彩色液晶显示器≥21英寸，配备显示器支架。
1.6、打印机：黑白激光打印机。
2、软件功能：
2.1、筛查模式:
2.1.1、用于短时间内筛查出盆底肌异常者，标准筛查耗时≤3min。
2.1.2、筛查指标包括前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。
2.2、盆底表面肌电标准评估（Glazer评估）：
2.2.1、对盆底肌肉进行标准化的评估，耗时≤6min；
▲2.2.2、评估指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性；
2.3、肌电筛查、评估报告：
2.3.1、包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。
▲2.3.2、系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。
2.3.3、系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果；可选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。
2.4、监测盆底肌电信号时，若腹肌肌电幅值高于阈值，则系统自动弹出提示标志。
▲2.5、系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。
2.6、训练治疗：
2.6.1、系统可将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备，医生可通过手机APP查看患者的训练数据，安卓和IOS系统均支持该APP。
2.6.2、治疗模式：包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、多媒体游戏训练。
2.6.3、内置多种盆底康复方案和产后康复方案，且所有内置方案参数可查看，也可以导入、导出。
2.6.4、具有方案自定义功能，可用于疗程化方案设置和单独方案设置；所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案；单次治疗至少可设置≥8个治疗模式组合；
2.6.5、所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。
2.6.6、盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间参数进行调节。
2.6.7、单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中≥2种频率以及脉宽之间转换。
2.6.8、肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，系统可根据肌肉收缩情况自动调整阈值。
2.6.9、Kegel训练具备肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）模式；MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度。
2.6.10、触发电刺激、Kegel训练可查看训练记录，且Kegel训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图。
2.7、筛查、评估和治疗过程中，系统提供语音指导。
2.8、多台设备可实现筛查评估及治疗数据的自动实时同步。
2.9、系统配备扫描器，扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等。
2.10、与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能.
2.11、专科病例记录系统：
2.11.1、包括妇科检查、POP-Q测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊断结果、治疗建议；
2.11.2、诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项；
2.11.3、可打印集成POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、妇科检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。
3、具有物联网采集功能。
（二）、盆底肌肉康复器： 
1、盆底肌肉康复器：≥5种型号阴道哑铃。
2、康复器主体由高分子材料（ABS）和内置配重金属块（钢材）组成；尾部引线由热塑弹性体（TPE）组成。
★三、主要配置：
1、一体式主机(含生物刺激反馈软件)：1台。
2、电刺激线：4套。
3、阴道电极：1个。
4、直肠电极：1个。
5、粘胶电极片（50×50mm，可上下浮动10%）：2对。
6、乳房粘胶电极片：2对。
7、塑形粘胶电极片：2对。
8、水滴型粘胶电极片：2对。
9、耳机：1副。
10、推车：1辆；
11、盆底肌肉康复器：1套。
12、一次性使用阴道电极转接线1根、一次性使用阴道电极5个（含隔棉）


第1包 品目1-3 新生儿辐射台
一、技术参数：
1、工作模式：
1.1、具备预热、手动、肤温控制、亲子模式。
1.2、肤温控制模式：
1.2.1、肤温控制范围：32.0℃～38.0℃；调节步长≤0.5℃。
1.2.2、肤温传感器误差：不超过±0.2℃。         
1.2.3、肤温模式温度显示范围：30℃～40℃。
1.3、亲子模式：袋鼠式护理。  
2、辐射头：
2.1、石英加热管。
2.2、辐射头水平转动最大角度≥360°；调节档位≥5档。
3、婴儿床： 
3.1、具备倾斜角度电动调节装置。
3.2、床体最大倾斜角度≥14°。
▲3.3、具备称重装置，体重测量范围：200g～8000g。
3.4、具备防水床垫，采用TPU材质，柔软透气，床垫尺寸：≥520×730mm。
3.5、婴儿床下可放置X光射线拍片盒。
4、整机高度电动可调，床面高度调节范围：850～950mm。
▲5、具备T型复苏装置、空氧混合装置、负压吸引装置。
6、具备检查灯，光照角度可360°调节。
7、照明灯亮度：无极可调，可提供覆盖床垫的均匀光线；可设置夜间模式。
8、床面高度电动调节范围：810～950mm。
9、控制系统：
9.1、彩色液晶触摸显示屏≥5英寸，分辨率≥1000×750，可同步显示倾斜角度。
9.2、具有APGAR评分计时功能和CPR 计时功能。
9.3、具备非接触式的报警静音功能。
9.4、具备脉搏血氧监测功能，监测范围：70%～100% 。
9.5、具备三重独立超温保护功能和声光报警提示功能。
9.6、可录入患者信息录入。
10、温度传感器：电阻肤温传感器。
11、双向抽拉式储物抽屉。
12、使用寿命：≥10年（提供产品铭牌照片或说明书）。
13、具有物联网采集功能。
（二）、转运病人监护仪：
1、主机基本参数
1.1、液晶显示屏≥5英寸。
1.2、可插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。
1.3、事件回顾≥800条，每条报警事件可存储≥30s三道相关波形以及报警触发时所有测量参数值。
1.4、整机重量≤1kg，
2、监测参数
2.1、可监测孕妇及新生儿心电、无创血压、血氧饱和度、有创血压。
2.2、心电监测：
2.2.1、导联≥3导联。
2.2.2、心率测量范围：15～300。
2.3、无创血压监测：
2.3.1、监测模式：手动、自动间隔、连续、序列；
2.3.2、收缩压测量范围：30～280mmHg。
2.4、血氧饱和度监测范围：70%～100%。
2.5、有创血压监测范围：0～300mmHg。
3、具有物联网采集功能。
★二、主要配置：
1、新生儿辐射台：1台。
2、转运病人监护仪：1台。



第2包 品目2-1 动脉硬化分析仪

▲1、检测模式：具备四肢同步检测模式、单侧检测模式、单肢体检测模式；在同一心动周期内，可四肢血压同步测量，包括收缩压 、舒张压、平均动脉压脉压差。
2、血压检测：
2.1、血压测量范围：0mmHg～300mmHg；分辨率：≤1mmHg；重复性：不超过±4mmHg。
▲2.2、气泵自动加压、线性放气。
3、脉率测量范围：35～185bpm；分辨率：≤1bpm；测量误差：不超过±2bpm。
4、心率测量范围：30次/min～300次/min；误差：不超过±1次/分或不超过±5%。
5、波形监测：心电波形、心音波形 (PCG)。
6、计算参数包括：
6.1、下肢血管阻塞检测：踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）。
▲6.2、上肢血管阻塞检测：臂踝指数（BAI）（提供证明材料）。
6.3、血管僵硬度检测：PWV。
6.4、R-R间期检测：HR（心率）、心率均值、R-R间期均值、R-R间期标准差、R-R间期变异系数、R-R间期统计直方图、R-R间期趋势曲线图。 
6.5、运动负荷事件对比：ABI历史数据趋势图、血压检测列表。
6.6、与心脏功能评价相关的测量参数：射血前期（ PEP）、ET（射血时间）、射血指数（ET/PEP）；
6.7、PVR波形以及与PVR波形相关的定量测量参数：脉搏波上行时间（ UT）、%MAP；
6.8、反射波增强指数（AI）。
6.9、体质指数（BMI）。
7、控制系统：
7.1、液晶触摸显示屏≥14英寸。
7.2、可设置充气目标值。
7.3、具备滤波功能，可设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉。
7.4、配备激光打印机，可打印报告单，可编辑报告单字段。
7.5、具备有线、WIFI联网功能，支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，可将检测数据传输至各医院网络系统，
7.6、可通过Wi-Fi或串口连接身高体重等其他外接设备，自动获取外接设备的检测信息
7.7、病案管理：
7.7.1、可保存、显示、搜索、修改、删除病案；
7.7.2、具备病例导出功能。
7.7.3、可追加检测、重新检测。
7.7.4、具有多种查询方式，可按病案号、姓名、出生日期等信息进行病例检索；支持今日、本周、本月等病例的筛选统计；支持检测结果的筛选。
8、具有物联网采集功能。



第2包 品目2-2 人体成分分析仪

▲1、适用人群范围：年龄范围，3岁～100岁；体重测量范围，2kg～300kg；
身高范围，70cm～210cm。
2、工作原理：多频率生物电阻抗测试。
3、电极：接触式电极≥8点。
▲4、检测电流：≤80uA。
5、阻抗测量频率≥4种；频率范围：1kHz～250kHz；测量节段至少包括右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢。
6、电抗测量频率≥3种；频率范围：？kHz～？kHz；测量节段至少包括：右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢。
7、全身相位角测量频率：50kHz±10%
8、阻抗测量测量范围：10Ω～1250Ω；阻抗测量误差：躯干，不超过±3%；肢体误差，不超过±1%（提供产品技术白皮书或第三方检验报告证明）。
9、体重测量测量范围：2kg～250kg；测量误差：不超过±0.1kg。（提供产品技术白皮书或第三方检验报告证明）。
10、测量时间：≤1min。
11、报告参数
11.1、人体成分参数包括：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐。
11.2、肌肉参数包括：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析。
11.3、脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度。
11.4、无机盐参数包括：骨矿物质含量。
11.5、体围度参数包括：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比。
12、综合评估至少包括：人体成分总评分、基础代谢率、身体细胞量、历史记录、生长图表、体重控制、体型评估、肥胖评估、身体均衡评估、营养建议、运动建议。
13、控制系统：
13.1、彩色液晶显示屏≥10英寸，分辨率≥1280×800，具备多点触控功能，可显示完整报告单并可对测量档案进行管理操作。
▲13.2、可自动监控用户测量姿势并通过算法判断用户姿势是否正确并给出指导。
13.4、测量过程中实时显示测量进度。
13.5、内置多人种判断标准，支持WHO、亚洲及中国人判定标准。
13.6、内置成人报告单、儿童报告单等多种报告单模板，用户可对报告单模板进行自定义编辑。
▲13.7、内置报告单解读页、个性化运动营养建议页，支持用户根据需求设置是否打印。
13.8、配备打印机，可打印所有测量参数报告。
13.9、数据存储：本地可存储档案数≥10万例。
13.10、具有多重密码保护，普通用户无法更改系统设置以及病例管理，保护用户数据隐私。
13.11、在外接U盘的情况下可以实现档案的导出、备份、恢复操作。
13.12、数据接口：具备USB、LAN、WIFI、蓝牙多种数据传输接口，支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统进行数据对接。
14、整机可折叠。
15、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；DC：可充电电池，容量≥6000mAh ，待机工作时间≥4h。
16、产品使用期限≥8年（提供铭牌照片或使用说明书证明）
17、具有物联网采集功能。



第2包 品目2-3 血液回收机

▲1、工作模式：自动模式、半自动模式、手动模式；手动模式可在没有电源的情况下手动操作滚动泵，完成清空。
▲2、可将血液分离成红细胞、血小板、血浆。
3、液体滚压泵泵流量调节范围：20～1000mL/min.
4、离心机转速：5600rpm±200rpm、2400rpm±200rpm。
▲5、血细胞回收率：≥95%；
6、回收后血球压积：≥50%。
7、肝素（抗凝剂）清除率：≥99％。
8、游离血红蛋白清除率：≥98％。
9、白蛋白清除率≥98％。
10、处理速度：三分钟可处理回收≥250mL浓缩血细胞。
11、具备电子秤，采血过程中可判定血浆置换采血量与置换液回输量间动态平衡。
12、控制系统：
12.1、微处理器控制系统，中文操作界面。
12.2、彩色液晶显示屏≥5英寸，可实时显示工作状态、回收量、清洗量及报警内容。
12.3、具备慢速、中速、快速和紧急大出血等等处理方式。
12.4、可自动统计出回收血量、清洗量。
12.5、具备断流监测及血层监测传感器和离心机盖安全报警功能。
12.6、具有断电保护功能，电源忽然切断时，管道夹夹位维持原状态。
13、噪声：≤55dB（A）
14、主机尺寸：长≤500mm，宽≤400mm，高≤350mm；重量：≤35kg。
15、安全类型：Ⅰ类B型设备。
16、工作条件：
16.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤300VA。
16.2、工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%。
17、具有物联网采集功能。

第3包 品目3-1 亚低温治疗仪
一、技术参数
1、主机：
▲1.1、制冷方式：压缩机制冷。
1.2、控温模式：手动降温、手动升温、常规降温、常规升温。
1.3、目标水温设定范围： 5.0℃～39.0℃，调节步长≤0.1℃。
1.4、目标体温设定范围： 32.0～38.5℃，调节步长≤0.1℃。
▲1.5、体温监测方式：血液温度或膀胱温度。
1.6、体温监测范围：28.0～43.0℃，分辨率≤0.1℃。
1.7、控温速率：降温速率≥1.5℃/min@环境温度23℃，升温速率≥1℃/min@环境温度23℃。
1.8、控制系统：
1.8.1、彩色液晶触摸显示屏≥8英寸，可显示工作模式、目标体温、实时水温、患者实时体温等变化曲线。
1.8.2、可实时监测和显示毯内水循环流量。
▲1.8.3、具有水温自适应调节算法，可根据患者体温反馈自动匹配合适的水温。
1.8.4、体温报警设定范围：30.0～42.0℃，调节步长≤0.1℃。
1.8.5、报警功能：具备水温超限报警、体温超限报警、缺水报警、循环液流速低报警、电量低报警、设备故障报警功能；报警方式：声光和显示界面提示。
1.8.6、记录功能：每≤1min记录一次，设备可查阅和保存≥5000小时患者实时体温变化数据，可用U盘导出数据。
1.8.7、可建立患者档案，添加录入患者ID、姓名、年龄、性别等信息。
1.9、具备水路防接错快速插接装置。
1.10、具备全塑密封直接加水装置。
1.11、外形尺寸：≤400×300×200mm，机器重量≤15kg。
1.12、电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz，功率：≤500W；内置锂电池，支持主机正常工作≥2h。
1.13、使用年限：≥8年（提供产品铭牌图片或说明书证明）。
1.14、生产厂商通过ISO13485质量管理体系认证并提供证书复印件。
2、控温毯：
2.1、毯面采用TPU材质，亲肤不致敏，提供生物相容性检测报告。
2.2、可配备包裹型胸腹躯干毯、股动脉毯、控温帽等多种毯型。
3、具有物联网采集功能。
★二、主要配置：
1、主机：1台。
2、3毯：3条。
3、控温帽：3顶
4、台车：1辆。



第4包 品目4-1 NO治疗仪
一、技术参数：
▲1、可用于新生儿、儿童及成人有创通气、无创通气、高流量氧疗、鼻氧管治疗模式下的NO输注。
2、可即时生成NO，无需储气钢瓶。
3、NO气体输出浓度控制范围：1ppm～80ppm，调节步长≤1 ppm。
4、NO气体输出浓度误差：不超过±20%@输出浓度1ppm～4ppm，不超过±2ppm 或±10%输出浓度5ppm～80ppm。
▲5、具备与呼吸机气流同步功能，在有创、无创通气模式下皆可实现同步。
6、具备雾化辅助功能。
7、一氧化氮最大输入流量：1L/min±10%
8、内置一氧化氮（NO），二氧化氮（NO2），氧气（O2）传感器。、监测气体位置应靠近病人端，与气体输注位置分离。
9、NO 浓度监测范围：0ppm～120ppm；分辨率≤0.1ppm；误差：不超过±4%或不超过±1ppm（取其大者）。
10、NO2浓度监测范围：0～30ppm；误差：不超过±4%或±不超过0.5ppm
11、O2浓度监测范围：21%～100%；误差：不超过2.5%。
12、更换气瓶或更换过滤器时，不会中断治疗。
13、控制系统。
13.1、液晶触摸显示屏≥12英寸；显示模式：具备波形模式、大字体模式、日间模式、夜间模式。
13.2、可同时显示三道波形或三道趋势或波形与趋势的组合；可同时显示呼吸机流量波形及NO输送流量波形。
▲13.3、可显示同步率。
13.4、具备锁屏功能。
13.5、NO高报警线设置范围：5ppm～200ppm；档位调节≥3档。
13.6、NO低报警线设置范围：0ppm～195ppm；档位调节≥3档。
13.7、NO2高报警线设置范围：1ppm～50ppm；档位调节≥3档
13.8、具备RJ45接口或USB接口，可导出数据。
14、可提供具备注册证的配套一次性管路包。
15、具有物联网采集功能。



第4包 品目4-2 射频消融系统

一、主要用途：下食管括约肌的射频消融治疗
二、技术参数
▲1、输出通道≥4个，单通道额定输出功率：10W±1W。
2、射频输出频率：461kHz±2%。
3、预置恒温温度调节范围：50℃～95℃； 恒温波动范围：不超过±5℃。
4、测温范围：15℃～100℃，测量误差：不超过±3℃。
5、治疗时间设置范围：10s～600s；调节步长≤10s；误差：不超过±2%。
6、负载电阻测量范围：100Ω～1000Ω，误差：不超过±10%。
7、 蠕动泵流速调节范围：15mL/min～60mL/min；调节步长≤15mL/min；误差：不超过±20%。
8.具有物联网采集功能。





第4包 品目4-3 胃动力系统
一、技术参数
1、压力测量主机主机：
1.1、食道测压：≥192000个数据/min。
▲1.2、肛门直肠测压：≥138000个数据/min。
1.3、压力测量范围：0～300mmHg。
1.4、压力校准范围：0～300mmHg。
2、食道测压电极导管：
2.1、电极材质：316不锈钢+铜
2.2、测压通道：≥30通道；
2.3、直径：≤4.5mm。
3、肛肠电极导管：
3.1、电极材质：316不锈钢+铜
3.2、测压通道：≥20通道；
3.3、直径：≤4.5mm。
4、导管材质：TPU材质；
5、PH值和阻抗检测仪：
5.1、数据采集频率：≥50Hz。
5.2、PH测量范围：1.0～9.0。
▲5.3、可记录≥4个患者数据。
6、一次性电极导管：
6.1、一次性电极导管含有PH传感器。
6.2、可提供成人、儿童、婴幼儿一次性电极导管。
7、数据采集分析工作站：
7.1、CPU：主频≥2.0GHz；内存：≥8G；硬盘：≥1TB ；彩色液晶显示器≥22英寸；打印机：彩色打印复印一体机。
7.2、食管测压采集软件：具备静态食管测压、动态食管测压、食管下括约肌、                                          食管上括约肌、食管体动力学评估、pH电极定位功能。
7.3、食管测压分析软件：具备静态食管下括约肌和食管上括约肌压力自动分析、 食管下括约肌和食管上括约肌残余压力、分析裂孔疝评估功能。
7.4、肛门直肠压力采集软件：可提供三维压力分布图、三维压力柱状图，可量化评估肛门、直肠的维持自制和排便的运动功能,分析肛门内括约肌功能、肛门外括约肌功能、直肠顺应性、肛门直肠抑制反射。
7.5、患者在采集过程中，卧位和立位无需切换，方便操作。
7.6、胃食管反流测酸：最长检测时间≥48h，软件可显示阻抗轮廓图、pH 曲线图、阻抗曲线图、叠加图；可提供平均夜间基线阻抗参数。
7.7、系统功能：
7.7.1、显示模式：彩色轮廓图模式、传统线性图模式、维压力柱状图模式、轮廓图/线形图混合模式。
7.7.2、可设定电子袖套的位置和长度。
7.7.3、可实时显示动态压力。
7.7.4、等压线图：等压线≥2条，可任意设定压力强度。
7.7.5、具备记录回放分析功能。
7.7.6、具备压力反转点定位功能。
7.7.7、具备检测前温度自动校准功能、压力自动校准功能。
7.7.8、具备检测后温度自动补偿功能、压力自动补偿功能。
7.7.9、可连接HIS。
8、具有物联网采集功能。
★二、主要配置：
1、压力测量主机：1台。
2、PH值和阻抗检测仪：1台。
3、食道测压电极导管：1根。
4、肛肠电极导管：1根。
5、压力校准固定装置：1套。
6、校准仓：1套。
7、数据采集分析工作站（含系统数据分析软件）：1套。
8、台车：1辆
9、一次性电极导管：5条。

