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一、采购标的
1.采购标的需求一览表
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	服务期限

	1
	1-1
	医用血管造影X射线系统维修保养服务
	一项
	2年

	
	1-2
	血管造影X射线系统维修保养服务
	一项
	3年

	
	1-3
	医用血管造影X射线系统维修保养服务
	一项
	3年

	
	1-4
	医用血管造影X射线系统维修保养服务
	一项
	3年

	2
	2-1
	医用诊断X射线系统维修保养服务
	一项
	3年

	
	2-2
	移动式C型臂X线成像系统维修保养服务
	一项
	3年

	
	2-3
	X射线骨密度检测仪维修保养服务
	一项
	3年

	
	2-4
	移动式C形臂X射线机维修保养服务
	一项
	3年

	
	2-5
	正电子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统维修保养服务
	一项
	3年

	
	2-6
	X射线计算机体层摄影设备维修保养服务
	一项
	3年

	
	2-7
	X射线计算机体层摄影设备维修保养服务
	一项
	2年

	
	2-8
	数字X线摄片机维修保养服务
	一项
	3年

	
	2-9
	数字乳腺摄片机维修保养服务
	一项
	3年

	
	2-10
	多排数字螺旋CT维修保养服务
	一项
	3年

	3
	3-1
	骨科手术导航定位系统维修保养服务
	一项
	3年

	4
	4-1
	正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统维修保养服务
	一项
	3年

	5
	5-1
	X射线计算机体层摄影设备维修保养服务
	一项
	3年

	6
	6-1
	便携式彩色超声诊断系统维修保养服务
	一项
	3年

	
	6-2
	便携式彩色超声诊断系统维修保养服务
	一项
	3年

	
	6-3
	彩色超声诊断系统维修保养服务
	一项
	3年

	
	6-4
	彩色超声诊断系统维修保养服务
	一项
	3年

	
	6-5
	便携式彩色超声诊断系统维修保养服务
	一项
	3年

	
	6-6
	彩色超声诊断系统维修保养服务
	一项
	3年

	7
	7-1
	彩色超声诊断仪维修保养服务
	一项
	3年

	
	7-2
	超声诊断仪维修保养服务
	一项
	3年

	
	7-3
	彩色多普勒超声诊断仪维修保养服务
	一项
	3年

	
	7-4
	彩色超声诊断仪维修保养服务
	一项
	3年

	
	7-5
	超声诊断仪维修保养服务
	一项
	2年

	
	7-6
	超声诊断仪维修保养服务
	一项
	3年

	
	7-7
	超声诊断仪维修保养服务
	一项
	3年

	
	7-8
	超声诊断仪维修保养服务
	一项
	3年

	
	7-9
	彩色超声诊断仪维修保养服务
	一项
	3年

	
	7-10
	超声诊断仪维修保养服务
	一项
	3年

	
	7-11
	超声诊断仪维修保养服务
	一项
	3年

	8
	8-1
	超声图像诊断仪维修保养服务
	一项
	3年


二、商务要求
1.采购项目交付或者服务的时间和地点：
[bookmark: _Toc30905][bookmark: _Toc24426]1.1采购项目（标的）实施的时间：按首都医科大学附属北京朝阳医院要求
[bookmark: _Toc31467][bookmark: _Toc24878]1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京朝阳医院指定地点
2.付款条件（进度和方式）：
详见“拟签订的合同文本”。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为首都医科大学附属北京朝阳医院提供医疗设备维修保养服务。供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
2.服务内容及要求
2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

01包：
品目1-1：医用血管造影X射线系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	1-1
	医用血管造影X射线系统
	飞利浦
	UNIQ FD20
	1
	65
	2
	130


二、技术要求
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]▲1、投标报价包括此台设备（含原厂后处理工作站）不限次人工费用、所有故障备件(含球管、高压、探测器等高值备件)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤20min。
3、工程师1小时内到达现场，宕机备件24小时到达现场。
4、开机率≥95%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
5、专业保养≥2次/年，保养内容至少包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等，并提供定期维护保养报告
6、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
▲7、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲8、最终服务商现场DSA维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲9、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
10、提供设备维修保养、稳定性检测所需使用的工具列表，并提供照片证明。
11、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。

品目1-2：血管造影X射线系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	1-2
	血管造影X射线系统
	荷兰飞利浦
	Allura Xper FD20
	1
	65
	3
	195


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备（含原厂后处理工作站）不限次人工费用、所有故障备件(含球管、高压、探测器等高值备件)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤20min。
3、工程师1小时内到达现场，宕机备件24小时到达现场。
4、开机率≥95%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
5、专业保养≥2次/年，保养内容至少包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等，并提供定期维护保养报告
6、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
▲7、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲8、最终服务商现场DSA维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲9、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
10、提供设备维修保养、稳定性检测所需使用的工具列表，并提供照片证明。
11、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。
12、提供3DRA功能升级。

品目1-3：医用血管造影X射线系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	1-3
	医用血管造影X射线系统
	飞利浦
	UNIQ FD20
	1
	60
	3
	180


二、技术要求
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]▲1、投标报价包括此台设备（含原厂后处理工作站）不限次人工费用、所有故障备件(含球管、高压、探测器等高值备件)更换及维护保养费用（含耗材）。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]2、专业保养≥2次/年，保养内容至少包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等，并提供定期维护保养报告
3、具备400或800报修热线，7*24小时在线技术支持，电话响应时间≤20min
4、工程师1小时内到达现场，宕机备件24小时到达现场。
5、包含维修服务涉及的人工费用、交通差旅费及备件费。
6、全年工作日开机率95%，停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
7、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
▲8、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲9、最终服务商现场DSA维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲10、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
11、提供设备维修保养、稳定性检测所需使用的工具列表，并提供照片证明。
12、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。

品目1-4：医用血管造影X射线系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	1-4
	医用血管造影X射线系统
	飞利浦
	Azurion 3 M15
	1
	60
	3
	180


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备（含原厂后处理工作站）不限次人工费用、所有故障备件(含球管、高压、探测器等高值备件)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤20min。
3、工程师1小时内到达现场，宕机备件24小时到达现场。
4、开机率≥98%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
5、专业保养≥2次/年，保养内容至少包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等，并提供定期维护保养报告
6、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
▲7、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲8、最终服务商现场DSA维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲9、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
10、提供设备维修保养、稳定性检测所需使用的工具列表，并提供照片证明。
11、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。


02包：
品目2-1：医用诊断X射线系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	2-1
	医用诊断X射线系统
	中国GE
	DR-F
	1
	5.5
	3
	16.5


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件(探测器、管球等除外)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤4小时8小时内给予技术答疑，24小时内专业人员到现场，72小时内修复故障。
开机保证率≥70%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
3、专业保养≥4次/年，保养内容至少包括：机器清洁、性能测试及校准，必要的机械或电器的检查以及非紧急性质的补救性维修并提供定期维护保养报告。
4、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
▲5、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲6、最终服务商现场维修工程师≥2名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲7、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
8、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。
9、年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。
10、 投标人须具相关专用工具和设备，并提供相应资料证明。
11、最终服务商通过ISO9001质量认证并提供证书复印件。

品目2-2：移动式C型臂X线成像系统维修保养服务
品目2-4：移动式C形臂X射线机维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	2-2
	移动式C型臂X线成像系统
	GE
	GE OEC Fluorostar Compact PD
	1
	4
	3
	12

	2-4
	移动式C形臂X射线机
	GE
	GE OEC Fluorostar Compact D
	1
	4
	3
	12


二、技术要求
1、投标报价包括所列设备不限次人工费用、所有故障备件(除球管、探测器外)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤2h，8小时内给予技术答疑，24小时内专业人员到现场，72小时内修复故障。
3、开机率≥95%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
4、提供专业保养≥2次/年，保养内容至少包括：设备清洁、系统性能测试及校准、电气环境检测等。
5、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
▲6、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲7、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明，
▲8、最终服务商现场维修工程师≥2名，均具有原厂培训考核合格的有效期内的服务资质证，具备相关专用工具和设备。 
9、年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。
10、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。
11、最终服务商通过ISO9001质量认证并提供证书复印件。

品目2-3：X射线骨密度检测仪维修保养服务
品目2-6：X射线计算机体层摄影设备维修保养服务
品目2-7：X射线计算机体层摄影设备维修保养服务
品目2-8：数字X线摄片机维修保养服务
品目2-9：数字乳腺摄片机维修保养服务
品目2-10：多排数字螺旋CT维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	2-3
	X射线骨密度检测仪
	GE
	Prodigy Primo
	1
	5
	3
	15

	2-6
	X射线计算机体层摄影设备
	GE
	Revolution Apex
	1
	160
	3
	480

	2-7
	X射线计算机体层摄影设备
	通用电气
	Revolution CT ES
	1
	90
	2
	180

	2-8
	数字X线摄片机
	GE
	XR DEFINIUM6000III
	1
	18
	3
	54

	2-9
	数字乳腺摄片机
	GE
	XR SENO DS
	1
	22.3
	3
	66.9

	2-10
	多排数字螺旋CT
	GE
	Discovery CT 750HD
	1
	157
	3
	471


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7*24小时热线服务和在线支持。电话响应时间≤2h，8小时内给予技术答疑，24小时内专业人员到现场，72小时内修复故障。
3、开机率≥95%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
4、投标人服务机构须通过相关质量管理体系认证，并提供加盖投标人公司公章的ISO质量认证证书复印件。
▲5、最终服务商在国内设有备零备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
6、投标人在设备所在市设有一个稳定的常驻服务机构（人员）。
▲7、最终服务商现场维修工程师≥2名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。
8、CT提供整机维修及保养（包含主机、探测器、管球等配件）。 
▲9、维修工程师可显示全套原厂诊断软件，且需持有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key)，以解决相应故障。
10、投标人须具相关专用工具和设备，并提供相应资料证明。
11、每台设备每年提供定期保养6次/年，保养内容至少包括：设备清洁、系统性能测试及校准、电气环境检测等，并提供定期维护保养。
12、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
13、具有电气环境保障团队和设备，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。要求提供仪器资料、检测报告样本作证明。
14、供应商有权限访问原厂的全球维修经验数据库，能提供有效的访问用户名供核实。
15、供应商应提供基于现有平台的AI辅助诊断工具、系统升级软件及最新科研序列。
16、提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明。
17、保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。
18、提供医院培训课程，包括理论培训和上机培训。
19、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。
20、年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。

品目2-5：正电子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	2-5
	正电子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统
	GE
	Discovery MI
	1
	160
	3
	480


二、技术要求
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47]▲1、投标报价包括此台设备（含原厂工作站）不限次人工费用、所有故障备件(含球管、高压、PET探测器、CT探测器等高值备件)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤20min。
3、工程师12小时内到达现场，宕机备件24小时到达现场；
4、开机率≥97.5%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。；
5、原厂专业保养≥4次/年，包括清洁、性能测试及校准、必要的机械及电气检查，冷却系统滤网更换、非紧急性质的补救性维修和确保系统能按照原厂产品规格运行的维修。
6、稳定性检测≥2次/年，稳定性检测应符合国家相关标准。
7、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
▲8、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]▲9、最终服务商现场PET CT维修工程师≥3名，均具备PET CT设备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲10、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
11、提供设备维修保养、稳定性检测所需使用的工具列表，并提供照片证明。
12、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。
13、年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。

03包：
品目3-1：骨科手术导航定位系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	3-1
	骨科手术导航定位系统
	天智航
	TiRobot
	1
	80
	3
	240


二、技术要求
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]▲1、投标报价包括此套设备不限次人工费用、所有故障备件(更换及维护保养费用（含耗材）。
2、开机率≥95%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
3、专业保养≥2次/年。保养时间根据医院的保养通知后一周内，维护设备正常运行，且调试校准相关功能，并在维护后告知用户保养结果。
▲4、在全保合同保修期内，为医院升级所安装的系统软件、对整机及手术定位工具包提供维修和校准服务。
5、具备维修热线电话，全年365天，每天24小时有经验丰富的专家在线服务。
6、接到报修电话后，在2小时内给予响应，8小时内给予技术答疑，24小时内专业人员到现场，72小时内修复故障。
▲7、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件，如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。
▲8、最终服务商现场维修工程师≥3名，均具备设备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲9、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。

04包：
品目4-1：正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	4-1
	正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统
	联影
	uMI Vista
	1
	130
	3
	390


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备（含原厂工作站）不限次人工费用、所有故障备件(含球管、高压、PET探测器、CT探测器等高值备件)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤20min。
3、工程师12小时内到达现场，宕机备件24小时到达现场。
4、开机率≥97.5%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
5、原厂专业保养≥4次/年，包括清洁、性能测试及校准、必要的机械及电气检查，冷却系统滤网更换、非紧急性质的补救性维修和确保系统能按照原厂产品规格运行的维修。
6、稳定性检测≥2次/年，稳定性检测应符合国家相关标准。
7、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
▲8、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲9、最终服务商现场PET CT维修工程师≥3名，均具备PET CT设备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲10、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
11、提供设备维修保养、稳定性检测所需使用的工具列表，并提供照片证明。
12、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。
13、年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。


05包：
品目5-1：X射线计算机体层摄影设备维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	5-1
	X射线计算机体层摄影设备
	赛诺威盛
	InsitumCT 728
	1
	32
	3
	96


二、技术要求
▲1、投标报价包括设备（含原厂后处理工作站）不限次人工费用、所有故障备件(含球管、高压、探测器等高值备件)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备报修热线电话，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤20min。
3、工程师12小时内到达现场，宕机备件24小时到达现场。
4、开机率≥95%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
5、每台设备原厂专业保养≥6次/年，包含但不限于：设备清洁、系统性能测试及校准、电气环境检测等。
6、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
▲7、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲8、最终服务商现场CT维修工程师≥3名，均具备设备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲9、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
10、最终服务商具备相关专用工具和设备，并提供相应资料证明。
11、提供设备维修保养、稳定性检测所需使用的工具列表，并提供照片证明。
12、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。
13、年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。
14、供应商提供基于现有平台的AI辅助诊断工具、系统升级软件。保证所有系统软件为最新版本。
15、提供医院培训课程，包括理论培训和上机培训。
16、最终服务商通过ISO9001质量认证并提供证书复印件。


06包：
品目6-1：便携式彩色超声诊断系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	6-1
	便携式彩色超声诊断系统
	飞利浦
	CX50
	1
	19.23
	3
	57.69


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件(含所配全部探头)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤20min。
3、工程师2小时内到达现场，宕机备件4小时到达现场。
4、开机率≥97%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
5、专业保养≥4次/年，并提供定期维护保养报告
6、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK90]▲7、每台设备每年提供所配一支常规探头和一支食道探头免费换新服务。
8、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲9、最终服务商现场超声维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲10、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
11、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。
12、设备维修期间提供同等级别备用机器。

品目6-2：便携式彩色超声诊断系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	6-2
	便携式彩色超声诊断系统
	飞利浦
	CX50
	1
	16.68
	3
	50.04


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件(含所配全部探头)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤20min。
3、工程师2小时内到达现场，宕机备件4小时到达现场。
4、开机率≥97%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
5、专业保养≥4次/年，并提供定期维护保养报告
6、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
▲7、设备每年提供所配一支常规探头免费换新服务。
8、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲9、最终服务商现场超声维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲10、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
11、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。
12、设备维修期间提供同等级别备用机器。

品目6-3：彩色超声诊断系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	6-3
	彩色超声诊断系统
	飞利浦
	EPIQ 5
	1
	9.48
	3
	28.44


二、技术要求
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件(含所配全部探头)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤20min。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3、工程师2小时内到达现场，宕机备件24小时到达现场。
4、开机率≥70%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
5、专业保养≥4次/年，并提供定期维护保养报告
6、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
▲7、每台设备每年提供所配一支常规探头的免费换新服务。
8、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲9、最终服务商现场超声维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]▲10、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
11、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。
12、设备维修期间提供同等级别备用机器。

品目6-4：彩色超声诊断系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	6-4
	彩色超声诊断系统
	美国飞利浦
	EPIQ 7C
	1
	16
	3
	48


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件(含所配全部探头)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、提供专门负责本院设备维修的项目负责人及工程师电话，提供7*24小时免费在线维修服务热线，提供远程在线技术咨询和维修诊断，电话响应时间≤20min。
3、现场维修响应时间：<2小时，宕机备件8小时到达现场。
4、提供无限次现场人工服务。
5、专业保养≥4次/年，并提供定期维护保养报告。
6、保养内容包含：
1）机器外观检查及保养：包含机器主机外壳、机器监视器、键盘轮、探头、轨迹球等内容。
2）机器功能检查：包含B模式、M模式、CF模式、PW/CW模式、4D模式功能正常，参数可调节；其它模式测量功能是否正常及附件功能检查等内容。
3）机器清洁：包含机身清洁、键盘清洁、探头清洁、过滤网清洁、作台内部风扇及防尘网等内容。
4）机器调试调整：包含维修诊断、电源检测和调整、UPS电池检测、键盘升降系统检测、参数校准等内容。
5）机器其它系统检查：系统文件、存储系统状态数据、系统时间的准确性、 图像存储磁盘剩余空间、DVD-RAM和MOD驱动器的读写性能。
7、保证所保设备开机率>97%（按照每年365个工作日计算），每低于一个百分点相应延长保修期7天。
▲8、最终服务商现场超声维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供工程师原厂培训资质证书。
9、如设备在8小时内不能修复，需提供同等及以上高端机型的备用机器供科室免费使用。
▲10、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
11、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件并提供原厂证明。
12、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
13、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。

品目6-5：便携式彩色超声诊断系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价（万元/年）
	年限
	总预算
（万元）

	6-5
	便携式彩色超声诊断系统
	飞利浦
	CX50
	1
	7.46
	3
	22.38


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件(含所配全部探头)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤20min。
3、工程师2小时内到达现场，如设备在8小时内不能修复，需同时提供同等及以上高端机型的备用机器供科室免费使用。
4、开机率≥97%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
5、专业保养≥4次/年，预先排查问题及时解决，并提供定期维护保养报告
6、保养内容包含：
1）机器外观检查及保养：包含机器主机外壳、机器监视器、键盘轮、探头、轨迹球等内容。
2）机器功能检查：包含B模式、M模式、CF模式、PW/CW模式、4D模式功能正常，参数可调节；其它模式测量功能是否正常及附件功能检查等内容。
3）机器清洁：包含机身清洁、键盘清洁、探头清洁、过滤网清洁、作台内部风扇及防尘网等内容。
4）机器调试调整：包含维修诊断、电源检测和调整、UPS电池检测、键盘升降系统检测、参数校准等内容。
5）机器其它系统检查：系统文件、存储系统状态数据、系统时间的准确性、 图像存储磁盘剩余空间、DVD-RAM和MOD驱动器的读写性能。
7、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件，并提供原厂证明。
▲8、设备每年提供所配一支常规探头免费换新服务。
9、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲10、最终服务商现场超声维修工程师≥2名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲11、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
12、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。

品目6-6：彩色超声诊断系统维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价
(万元/年 )
	年限
	总预算
(万元)

	6-6
	彩色超声诊断系统
	飞利浦
	EPIQ 5
	1
	9.48
	3
	28.44


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件(含所配全部探头)更换及维护保养费用（含耗材）。
▲2、最终服务商现场超声维修工程师≥2名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）
3、最终服务商须具有投标设备维修专业相关工具、仪器、高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
4、投标人必须保证设备开机率达到95%以上（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
5、具备400或800报修热线，提供7×12h在线技术支持。
6、接获报修电话后3小时内提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施，到达现场时间≤48小时。
7、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
▲8、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
9、每年提供现场设备保养≥1次，使设备保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并提供定期维护保养报告，
10、机器清洁≥1次/年，
11、性能测试及校准≥2次/年，
▲12、设备每年提供所配一支常规探头免费换新服务。
13、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。
14、设备维修期间提供同等级别备用机器。


07包：
品目7-1：彩色超声诊断仪维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价
(万元/年 )
	年限
	总预算
(万元)

	7-1
	彩色超声诊断仪
	GE
	LOGIQ S7 Expert
	1
	5
	3
	15


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件(含所配全部探头)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持。报修后12小时内响应，48小时内到场。
3、保养：每年提供现场设备保养≥1次、每月定期巡检≥1次。
4、开机率≥95%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
5、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件，所更换配件质保期≥1年。
▲6、每年探头检测，不达标探头直接更换，提交检测报告。
7、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲8、最终服务商现场超声维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲9、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
10、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。
11、设备维修期间提供同等级别备用机器。

品目7-2：超声诊断仪维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价
(万元/年 )
	年限
	总预算
(万元)

	7-2
	超声诊断仪
	GE
	LOGIQ E9
	1
	8
	3
	24


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件(含所配全部探头)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤20min。
3、工程师2小时内到达现场，宕机备件24小时到达现场。
4、开机率≥70%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
5、专业保养≥4次/年，并提供定期维护保养报告
6、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
▲7、设备每年提供所配一支常规探头免费换新服务。
8、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲9、最终服务商现场超声维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲10、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
11、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。
12、设备维修期间提供同等级别备用机器。

品目7-3：彩色多普勒超声诊断仪维修保养服务
品目7-4：彩色超声诊断仪维修保养服务
品目7-6：超声诊断仪维修保养服务
品目7-7：超声诊断仪维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价
(万元/年 )
	年限
	总预算
(万元)

	7-3
	彩色多普勒超声诊断仪
	通用电气
	LOGIQ e
	1
	5.8
	3
	17.4

	7-4
	彩色超声诊断仪
	挪威GE
	Vivid E95
	1
	12
	3
	36

	7-6
	超声诊断仪
	GE
	Voluson E10
	1
	10
	3
	30

	7-7
	超声诊断仪
	GE
	Voluson E10
	1
	11
	3
	33


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件(含所配全部探头)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、提供专门负责本院设备维修的项目负责人及工程师电话，提供7*24小时免费在线维修服务热线，提供远程在线技术咨询和维修诊断，电话响应时间≤20min。
3、现场维修响应时间：<2小时，宕机备件8小时到达现场。
4、提供无限次现场人工服务。
5、专业保养≥4次/年，并提供定期维护保养报告。
6、保养内容包含：
1）机器外观检查及保养：包含机器主机外壳、机器监视器、键盘轮、探头、轨迹球等内容。
2）机器功能检查：包含B模式、M模式、CF模式、PW/CW模式、4D模式功能正常，参数可调节；其它模式测量功能是否正常及附件功能检查等内容。
3）机器清洁：包含机身清洁、键盘清洁、探头清洁、过滤网清洁、作台内部风扇及防尘网等内容。
4）机器调试调整：包含维修诊断、电源检测和调整、UPS电池检测、键盘升降系统检测、参数校准等内容。
5）机器其它系统检查：系统文件、存储系统状态数据、系统时间的准确性、 图像存储磁盘剩余空间、DVD-RAM和MOD驱动器的读写性能。
7、保证所保设备开机率>97%（按照每年365个工作日计算），每低于一个百分点相应延长保修期7天。
▲8、最终服务商现场超声维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供工程师原厂培训资质证书。
9、如设备在8小时内不能修复，需提供同等及以上高端机型的备用机器供科室免费使用。
▲10、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
11、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件并提供原厂证明。
12、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
13、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。

品目7-5：超声诊断仪维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价
(万元/年 )
	年限
	总预算
(万元)

	7-5
	超声诊断仪
	通用电气
	LOGIQ Fortis Pro
	1
	6
	2
	12


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件(含所配全部探头)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤20min。
3、工程师2小时内到达现场，宕机备件8小时到达现场。
4、开机率≥97%（365天计算），每低于一个百分点相应延长保修期7天。
5、专业保养≥4次/年，并提供定期维护保养报告。
6、保养内容包含：
1）机器外观检查及保养：包含机器主机外壳、机器监视器、键盘轮、探头、轨迹球等内容。
2）机器功能检查：包含B模式、M模式、CF模式、PW/CW模式、4D模式功能正常，参数可调节；其它模式测量功能是否正常及附件功能检查等内容。
3）机器清洁：包含机身清洁、键盘清洁、探头清洁、过滤网清洁、作台内部风扇及防尘网等内容。
4）机器调试调整：包含维修诊断、电源检测和调整、UPS电池检测、键盘升降系统检测、参数校准等内容。
5）机器其它系统检查：系统文件、存储系统状态数据、系统时间的准确性、 图像存储磁盘剩余空间、DVD-RAM和MOD驱动器的读写性能。
7、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。
8、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲9、最终服务商现场超声维修工程师≥3名，均具备维修资质，提供工程师原厂培训资质证书。
▲10、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
11、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析
12、如设备在8小时内不能修复，需提供同等及以上高端机型的备用机器供科室免费使用。

品目7-8：超声诊断仪维修保养服务
品目7-9：彩色超声诊断仪维修保养服务
品目7-10：超声诊断仪维修保养服务
品目7-11：超声诊断仪维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价
(万元/年 )
	年限
	总预算
(万元)

	7-8
	超声诊断仪
	奥地利GE
	Voluson E10
	1
	10
	3
	30

	7-9
	彩色超声诊断仪
	韩国GE
	VOLUSON S6
	1
	7.5
	3
	22.5

	7-10
	超声诊断仪
	奥地利GE
	Voluson E10
	1
	10
	3
	30

	7-11
	超声诊断仪
	奥地利GE
	Voluson E8
	1
	10
	3
	30


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件(含所配全部探头)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、具备400或800报修热线，提供7×24h在线技术支持。
3、接到报修电话后，1小时内响应，4小时到场
4、每年提供现场设备保养≥1次、每月≥1次定期巡检，
无限次紧急人工服务
5、开机率≥95%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。
6、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件，所更换配件质保期≥1年。
▲7、探头质控原厂全新探头，每年探头检测，不达标探头直接更换，提交检测报告。
8、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
▲9、最终服务商现场超声维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。
▲10、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
11、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。
12、设备维修期间提供同等级别备用机器。

08包：
品目8-1：超声图像诊断仪维修保养服务
一、维保设备清单：
	品目号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	预算单价
(万元/年 )
	年限
	总预算
(万元)

	8-1
	超声图像诊断仪
	SuperSonic
	Aixplorer
	1
	10.3
	3
	30.9


二、技术要求
▲1、投标报价包括此台设备不限次人工费用、所有故障备件(含所配全部探头)更换及维护保养费用（含耗材）。
2、提供专门负责本院设备维修的项目负责人及工程师电话，提供7*24小时免费在线维修服务热线，提供远程在线技术咨询和维修诊断，电话响应时间≤20min。
3、现场维修响应时间：<2小时，宕机备件8小时到达现场。提供无限次现场人工服务。
4、专业保养≥4次/年，并提供定期维护保养报告。
5、保养内容包含：
1）机器外观检查及保养：包含机器主机外壳、机器监视器、键盘轮、探头、轨迹球等内容。
2）机器功能检查：包含B模式、M模式、CF模式、PW/CW模式、4D模式功能正常，参数可调节；其它模式测量功能是否正常及附件功能检查等内容。
3）机器清洁：包含机身清洁、键盘清洁、探头清洁、过滤网清洁、作台内部风扇及防尘网等内容。
4）机器调试调整：包含维修诊断、电源检测和调整、UPS电池检测、键盘升降系统检测、参数校准等内容。
5）机器其它系统检查：系统文件、存储系统状态数据、系统时间的准确性、图像存储磁盘剩余空间、DVD-RAM和MOD驱动器的读写性能。
6、保证所保设备开机率>97%（按照每年365个工作日计算），每低于一个百分点相应延长保修期7天。
▲7、最终服务商现场超声维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供工程师原厂培训资质证书。
8、如设备在8小时内不能修复，需提供同等及以上高端机型的备用机器供科室免费使用。
▲9、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。
10、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件并提供原厂证明。
11、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。
12、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
详见“采购标的需求一览表”
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。（本项目不适用）
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
投标人需按照招标文件要求提供常驻服务机构整体情况介绍、技术支持团队整体情况及人员安排、对本次服务目的理解、整体服务方案、以及应急预案等。
3.采购标的的验收标准
[bookmark: _Toc181860788][bookmark: _Toc15601]3.1符合采购人服务范围要求。
[bookmark: _Toc26326][bookmark: _Toc181860789]3.2供应商配置的硬件设备（如涉及）符合采购人要求。
[bookmark: _Toc181860790][bookmark: _Toc11917]3.3完成采购人要求的工作内容。
[bookmark: _Toc32098][bookmark: _Toc181860791]3.4达到采购人要求的服务和质量标准。
