
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	包名称
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	4
	经颅电刺激仪等
	4-1
	经颅电刺激仪
	1
	否

	
	
	4-2
	脉冲磁场刺激仪
	1
	否

	9
	尿动力学分析仪等
	9-1
	尿动力学分析仪
	1
	否

	
	
	9-2
	超短波电疗机（五官）
	1
	否

	
	
	9-3
	医用离心机
	2
	否

	
	
	9-4
	外周神经丛刺激器
	1
	否

	14
	脑电测量系统
	14-1
	脑电测量系统
	1
	否



（二）项目背景/项目概述
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]本次招标采购项目为2025年自有资金医用设备购置（第三批），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
[bookmark: OLE_LINK368]二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：自合同签订后30天内。
2、交付地点：首都医科大学附属北京天坛医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK367]（四）售后服务（质保期）
1. [bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK71]质量保证期（保修期）及服务要求：为自设备安装、调试、验收合格之日起36个月，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。
2. 投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3. 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4. 投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
5. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
三、技术要求
（一）基本要求
1、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK64]★1.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★1.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★1.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★1.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
1.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


[bookmark: OLE_LINK53]
第4包品目4-1 经颅电刺激仪
数量1套，技术参数如下：
[bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK372][bookmark: _Toc9288]一、技术参数：
（一）、电刺激器：
1、可以通过工作站控制软件统一设置治疗处方并下传刺激器，也可以在刺激器终端设定个性化方案；
2、充电方式：能给多个刺激器同时充电。
3、数据传输：蓝牙有效传输距离≥10M。
▲4、刺激模式：具备tDCS直流、tACS正弦、tPCS脉冲、tRNS随机波、三角波、方波等≥6种刺激波形。每种刺激模式均可设置伪刺激。
5、tDCS模式
5.1、输出调节范围：0uA-2500uA，误差不超过：±5uA；
5.2、实时显示阻抗值范围：5kΩ～40kΩ，误差≤10%。
5.3、阻抗超过50KΩ无法输出，治疗期间超过50KΩ自动切断输出。
6、 tACS模式：
6.1、输出调节范围：0uA～2500uA，误差不超过：±5uA；电流颅直流电刺激仪主机设置相应参数,电刺激器具有单独刺激功能。误差：±5%。
6.2、频率范围：0.1-250Hz范围内可调，频率误差：±1%。
6.3、电流控制：电流全程淡入、淡出时间15s。
7、具备双向触发功能，可联机脑电、TMS等其他设备。
8、电极片：配备专用盐水电极片（可供生物相容性检测报告）。
（二）、工作站
1、CPU：I5以上性能；内存≥8G；硬盘≥256G；液晶显示屏≥23英寸。
▲2、控制软件分别能够同时连接≥16台，后期可直接增加刺激器升级成为32台经颅电刺激仪电刺激器。
3、具有病人病历数据库管理系统：可添加、修改、查询病人信息，能查看患者的治疗记录
4、具有用户类型及权限管理功能；
5、电刺激器可以通过蓝牙向软件传输数据，软件可通过蓝牙发送控制信息实时控制电刺激器。
6、能实时显示电刺激仪主机输出参数、设置功能、电池电量等功能。
7、通过中心控制器控制电刺激器，响应延时≤1s。
二、主要配置：
1、电刺激器：≥16个。
2、刺激电极：16对。
3、电极导联线：16对。
4、定位帽：16对。
5、中心控制器：1个。
6、推车：1台。
7、工作站（含软件）：1套。


第4包品目4-2脉冲磁场刺激仪
数量1套，技术参数如下：
一、主要用途：用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及治疗。
二、技术参数：
1、刺激发生器：
▲1.1、主机内置彩色液晶显示屏≥7寸，可实时显示主机状态及刺激方案参数信息，可脱离电脑端独立操作。
1.2、具备预置治疗处方，可调节刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数。
1.3、刺激频率调节范围：0Hz～100Hz；调节步长≤0.1Hz@脉冲频率≤1Hz；
当脉冲频率在1Hz以下时，步长为 0. 1Hz, 超过1Hz时步长为1Hz。
1.4、主机可兼容液冷线圈、自然冷线圈、风冷线圈，与主机可实现热插拔。
1.5、主机内置USB接口，可连接存储设备。
1.6、具备TTL触发接口，可兼容EMG、EEG等设备。
2、独立冷却系统：
2.1、独立智能液态循环冷却技术
2.2、 液冷主机独立彩色液晶屏，可显示温度、循环量和循环状态。
3、刺激线圈：
3.1、最大磁感应强度：≥7T。
3.2、磁感应强度最大变化率范围：10～50KT/s。
3.3、脉冲上升时间范围：40～120μs。
3.4、双向波单边脉冲宽度调节范围：100～200μs
▲3.5、刺激线圈表面温度≤39℃，当线圈表面温度达到39°时系统将会自动停机并过热报警。
3.6、线圈内置液晶显示屏，可实时呈现温度和强度，同时可通过线圈上的按键单手调节强度大小。
▲3.7、线圈与主机插口位置内置液晶显示屏，脉冲输出自动计数功能，客观评估线圈使用寿命。
4、运动诱发电位监测（MEP）模块：
4.1、通道数：≥2通道。
4.2、采样率：≥110KHz/通道。
4.3、A/D：≥24位。
4.4、共模抑制比：≥110dB。
4.5、输入阻抗：≥105MΩ。
5、刺激工作站
5.1、刺激模式：具备单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式，爆发刺激模式、成对脉冲刺激模式，各模式可自由调整。
5.2、可设置刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、串间歇时间等。
5.3、刺激延时调节范围：0～10s。
5.4、可设置强度递增式释放，强度从运动阈值(MT)的0-200%可调。
5.5、可根据需要设置串刺激间隔时间提醒，调节范围：0～10s@下一组脉冲释放前；
5.6、系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。
具备HIS系统，负责相关接口费用，可直接调用HIS的患者信息。
5.7、可根据需要设置串刺激间隔时间提醒，在下一组脉冲释放前0-10s可调，并声音提醒病人和医生，准备好下一组治疗。
5.8、系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。
报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板。
5.9、具备HIS接入功能，直接调用HIS的患者信息；便于医生工作和保留完整的数据。
6、推车：具备线圈固定支臂，长度≥1m，可360度旋转调节，高度可调。
三、主要配置：
1、刺激发生器（主机）：1台。
2、液冷冷却系统：1套。
3、8字型刺激线圈：1个。
4、刺激工作站：1套。
5、MEP模块：1套。
6、推车：1辆。
7、定位帽：10个。	
8、耳塞：10套。



第9包品目9-1尿动力学分析仪
数量1台，技术参数如下：
一、技术参数
1、中央集线器主机：具备无线蓝牙模块、灌注泵接口、重力传感器接口、尿道牵引接口。
2、压力传感器：
▲2.1、数量：≥4个。
2.2、测量范围：-50～+200cmH2O。
2.3、误差：不超过±2%。
2.4、通过中央集线器主机，压力传感器与工作站之间无线蓝牙传输数据。
3、灌注泵
▲3.1、数字式灌注泵，可以实时调节灌注速度，灌注速度调节范围：5～140ml/min
3.2、灌注量设置范围：0～1000 mL。
3.3、当压力及容量超过预设值时，泵停止运转。
3.4、灌注泵通过中央集线器与工作站蓝牙无线通讯。
4、尿道测压牵引器系统
4.1、工作站控制，无级变速，多次牵拉可计算出平均值。
4.2、牵引速度调节范围：0.5 ～ 3 mm/s，到达顶端自动停止。
4.3、尿道测压：具有恒压灌注装置及限流灌注系统。
4.4、通过中央集线器主机，工作站蓝牙无线控制尿道测压牵引器。
5、工作站：
5.1、CPU:i5 或以上性能；内存≥8G；固态硬盘≥250G，机械便盘≥4TB；彩色液晶显示器≥24英寸；打印机：黑白激光打印机
5.2、中文尿动力分析软件，开放式设计。
▲5.3、可同步检测膀胱压、腹腔压、逼尿肌压、尿道压、尿道闭合压、肌电图，尿流量、尿流率、膀胱灌注量、膀胱灌注速度。
5.4、中文报告，可打印各项检查内容，也可选择片段打印。 
5.5、检测参数自定义，可自动启动、自动储存和自动备份。
5.6、可一键式全通道置零，各个通道也可分项置零，可自定义单个通道的数值。
5.7、尿流率分析系统：
5.7.1、可根据病人排尿后数据，自动生成该病人生理条件下的正常尿流曲线与实际排尿曲线，可叠加比较。
5.7.2、病人检查的尿流率数据与正常参考值可实时对比显示。
5.7.3、可自动计算膀胱顺应性。
5.7.4、具备片段误差分析功能，如果有误差或者假象，可以自动辨别。
5.7.5、具备压力—流率分析功能，可提供梗阻、膀胱作功图、尿道阻力因子图。
5.7.6、具有自动分析功能。
5.7.7、具备漏尿点压力分析及尿道压力描计分析功能。



第9包品目9-2超短波电疗机（五官）
数量1台，技术参数如下：
一、主要用途：用于对人体五官各部位进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗
二、技术参数
1、输出通道：≥2通道。
2、单通道输出功率：≥50W，误差：不超过±10%。
3、工作频率：27.12MHz±10%
4、治疗时间设置范围：10～30min；调节步长≤5min；误差：不超过±10%。
5、连续工作时间：≥4h。
三、主要配置：
1、主机：1台
2、大、中、小号硅橡胶圆电极：各1对
3、治疗臂：2支。 
4、测试用日光灯管：1支。 
5、硅胶输出线：2条。 


第9包品目9-3医用离心机
数量2台，技术参数如下：
一、技术参数
1、制备模式：具备贫白细胞富血小板血浆（L-PRP）制备模式和贫白细胞富血小板血浆(P-PRP) 制备模式。
2、最高转速：≥4000r/min。
3、最大相对离心力：≥3200×g。
4、最大容量：4×60mL.
二、主要配置（单台）：
1、主机：1台。
2、转子：1个。
3、金属杯托：4个。


第9包品目9-4外周神经丛刺激器
数量1台，技术参数如下：
一、技术参数
1、刺激电流调节范围：0～5 mA。
2、刺激电压调节范围：0～95 V。
3、刺激频率：1Hz±1%、2Hz±1%。
4、刺激持续时间：最低≤0.05 ms，最高≥1.00ms；刺激持续时间≥5档可调；误差：不超过±1%。
5、负载电阻范围：0Ω～12Ω。
6、电流测量误差：不超过±0.02 mA。
7、电阻测量范围：1kΩ～90 kΩ@目标刺激电流＞0.5 mA。
8、电阻测量误差：不超过±10%@目标刺激电流＞1mA ；不超过±20%@目标刺激电流≤1mA。
9、具有刺激、报警、错误信息提示功能。
10、电源：可充电电池，支持主机连续工作≥720h。
二、主要配置：
1、外周神经丛刺激器：1台。
2、外周神经丛刺激器电极线：1条。



[bookmark: _GoBack]第14包品目14-1脑电测量系统
数量1台，技术参数如下：
一、技术参数：
1、脑电采集放大器:
▲1.1、通道数：≥32导，其中多功能双极通道≥4对、心电专用通道≥3个、直流通道≥4个、地线通道≥2个、参考通道≥2个、血氧通道≥1个、事件标记通道≥1个
1.2、放大器与主机传输方式：网线或无线。
1.3、输入阻抗：≥150M
1.4、共模抑制比：≥120dB
1.5、噪音：≤1.0V pk-pk
1.6、采样率：最低≤256Hz，最高≥16384Hz，采样率≥5档可选（提供第三方检测报告证明） 
1.7、灵敏度：最低≤1μV/mm，最高≥500μV/mm，灵敏度≥15档可选。
1.8、高频滤波截止频率：最低≤10Hz，最高≥5000Hz，截止频率≥25档可选。
[bookmark: OLE_LINK30]1.9、低频截止频率：最低≤0.01Hz，最高≥530Hz，截止频率≥25档可选。
1.10、陷波滤波器：开关、50/60Hz
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]1.11、扫描速度：最低≤0.5mm/s，最高≥240mm/s，扫描速度≥25档可选；或最低≤0.5秒/屏，最高≥100秒/屏，扫描速度≥10档可选。
1.12、具备数据自动上传功能，放大器断开后，数据可继续存储在放大器中，恢复连接后，放大器内部数据可自动上传到软件中。
2、闪光刺激器
2.1、光源：LED，光功率：≤20mW
2.2、最大照度：≥1500lx
2.3、刺激频率设置范围：1～60Hz。
3、视频系统： 
3.1、摄像头：网络高清摄像头，最高分辨率≥1920×1080。
3.2、可实现全景和局部放大的双视频监测，双视频均为独立窗口显示。
3.3、旋转范围：≥360°。
[bookmark: OLE_LINK45]4、一体式数据采集分析工作站：
4.1、CPU：≥4核；内存：≥8G；固态硬盘：≥1T；彩色液晶显示器：≥21英寸，分辨率≥1920×1080；打印机：黑白激光打印机。
4.2、具备正版操作系统和中文办公软件，中文操作界面
4.3、具有阻抗实时监测功能，可对病人阻抗进行实时监测和记录，阻抗过高时系统自动标记并报警
4.4、具备事件列表，可对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置。
4.5、具备屏幕拷贝、趋势图拷贝、区域拷贝功能，可将拷贝的内容换到其他文档内。
4.6、具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量功能。
4.7、脑电自动测量功能：
▲4.7.1、可框选任意一通道或多通道的脑电，自动测量各波形的波幅和频率。
4.7.2、可将波幅数值直接导出至txt或excel文档。
▲4.8、可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、血氧、脉率等数值，可设置数值提示的上下限范围。 
4.9、回放速度≥5挡可调。
4.10、脑电地形图：
▲4.10.1、具备绝对/相对功率地形图及幅度地形图，可显示为图谱模式、等位线模式和数值模式。
4.10.2、图谱模式下颜色图谱≥10种可选。
4.11、具备一键锁屏功能。
4.12、可一键生成报告，报告模板可编辑。
4,13、软件系统终身免费升级。
[bookmark: OLE_LINK92]二、主要配置：
1、32导放大器： 1套
2、全景高清摄像头： 2套
3、闪光刺激器：1套。
4、一体式数据采集分析工作站：1台(含脑电采集回放软件、脑电视频同步软件)
5、事件标记按钮：1套。
6、电极帽：2套。
7、台车：1辆。
8、高压氧舱电极线延长接头：2个。


2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
[bookmark: OLE_LINK165]2.2投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
[bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK167]2.3投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
[bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK168]2.4投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
2.5投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务（详见各包技术参数的相关要求）。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.4工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.5培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求
无


