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1、 采购标的
	包号
	包名称
	分包预算金额
（万元）
	标的名称
	数量（台）
	单价最高限价
（万元）
	是否允许进口
	是否为核心产品

	01
	自动推片机等
	185
	自动推片机
	1
	29
	否
	是

	
	
	
	自动阅片机
	1
	29
	否
	否

	
	
	
	全自动化学发光免疫分析仪
	1
	4.5
	否
	否

	
	
	
	全自动恒温核酸扩增分析系统
	1
	4.8
	否
	否

	
	
	
	二氧化碳培养箱
	1
	4.5
	否
	否

	
	
	
	全自动数字PCR仪
	1
	25
	否
	否

	
	
	
	全自动酶免疫分析仪
	1
	29.5
	否
	否

	
	
	
	低速离心机
	4
	1.5
	否
	否

	
	
	
	数显混匀器
	2
	0.4
	否
	否

	
	
	
	通风厨
	2
	3
	否
	否

	
	
	
	医学图像工作站
	1
	28
	否
	否

	
	
	
	即时凝血分析仪
	2
	0.5
	否
	否

	
	
	
	床旁下肢主被动型运动康复机
	1
	9
	否
	否

	
	
	
	脑电双频指数监测（BIS）模块
	1
	6.5
	否
	否

	
	
	
	呼吸机湿化器的加热导丝连接线
	5
	0.11
	否
	否

	
	
	
	呼吸机湿化器的温度传感器
	5
	0.17
	否
	否

	02
	自动化分血工作站等
	220
	掌上彩色多普勒超声显像仪（静脉用）
	2
	7
	否
	否

	
	
	
	掌上彩色多普勒超声显像仪(腹部用)
	1
	7
	否
	否

	
	
	
	手动/AED一体式除颤监护仪
	1
	8
	否
	是

	
	
	
	可视喉镜
	4
	3
	否
	否

	
	
	
	紫外线消毒器
	10
	3
	否
	否

	
	
	
	智能紫外线消毒仪（非无磁款）
	1
	15
	否
	否

	
	
	
	智能紫外线消毒仪（无磁款）
	1
	35
	否
	否

	
	
	
	半自动化程序降温仪
	1
	16
	否
	否

	
	
	
	自动化分血工作站
	1
	75
	否
	是

	
	
	
	移液器
	14
	0.2
	否
	否

	
	
	
	多道移液器
	4
	0.6
	否
	否

	
	
	
	医用冰箱
	2
	1.4
	否
	否



二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后30日内完成交货。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“传染病防控综合服务能力提升医用设备（含配件）采购项目”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3投标产品属于消毒产品的，应提供制造厂商有效的消毒产品生产企业卫生许可证。（不适用的情况除外）
★2.4投标产品属于消毒产品的，应完成卫生安全评价报告且卫生安全评价为合格，提供有效的卫生安全评价报告和备案凭证（网站截图等证明文件）。（不适用的情况除外）
2.5投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
01包：自动推片机等
标的1：自动推片机
1.用途：用于对样本进行自动推染片，为后续血涂片镜检做准备
2.功能：全自动推片、染片一体机
3.全自动推片、染片速度：≥100样品/小时
▲4.推染片模式：可单独进行样本的自动推片、染片
5.推片速度和角度调整：具备HCT自适应自动调整功能，可设定≥6个水平选择。
6.吸样量：自动模式用血量：≤100μl；微量血模式≤40μl
7.染色方案的设定：染色方案≥5种
8.玻片的标识：可在玻片上直接打印数字、一维和二维条码等
9.样品推片标准设定：具备自定义设定样本推片规则
10.玻片干燥设定：干燥强度设定≥20个档位
11.仪器连接方式：支持同特定血液分析仪连接，组成流水线。
12.配套标本前处理系统，支持人工倾倒批量进样，自动分拣速度≥900管/小时，支持样本自动卸载，归档，自定义设定归档的规则
13.配置清单
13.1全自动血涂片制备仪主机：1
13.2进样器轨道：1
13.3标本前处理系统：1
13.4全自动血液分析仪：5
标的2：自动阅片机
1.用途：用于外周血涂片血细胞的形态学分析，包括白细胞分类、计数，红细胞形态描述及血小板计数。
2.智能化自动处理：从进样、滴加试剂、扫描、定位、拍摄、出样、预分类到报告全流程自动化处理。
3.实验对象：外周血涂片
4.支持连续进样，进样通量≥50个
5.自动滴加试剂并处理收集
6.具备试剂剩余量提示功能
7.条码自动阅读功能：可读条码格式一维码、二维码等
8.单张外周血涂片（100WBC+RBC+PLT）每小时处理速度≥60张，100x油镜全片扫描速度每小时≥6张
▲9.支持多种扫描模式：个数扫描模式：100WBC+RBC+PLT、200WBC+RBC+PLT、500WBC+RBC+PLT等；支持100x全片扫描模式
10.数据存储：具备外周血涂片的数据和细胞图片存档
11.高清成像系统物理分辨率：≥200万像素，光学成像分辨率≤0.1微米；
12.具备分析软件
13.白细胞识别准确率≥85%；可自动识别细胞种类≥45种，包括但不限于有毒性改变的中性粒细胞、P-H畸形、中性多分叶粒细胞、浆质体等。
14.支持细胞定位、放大、测距等。实现细胞图像在血涂片上的溯源
15.具备全玻片血膜电子化扫描、呈现及浏览等，支持≥750亿像素的血膜整体电子化图像成像
16.通讯连接：连接LIS实现检验的双向传输
17.可兼容其他品牌全自动推染机、手工涂片
18.系统支持离线本地运算；全部检测数据、细胞图像本地加密存储，断网状态下可完整完成扫描、识别、报告输出等
19.配置清单
19.1自动阅片机：1套
19.2显示器：1台
标的3：全自动化学发光免疫分析仪
1.方法学：磁微粒载体ALP酶促化学发光
2.主机尺寸：≤900mm（长）*750mm（宽）*650mm（高）
3.屏幕显示器：≥15英寸彩色触摸
4.检测速度：≥200T/H
5.检测模式：一步法、两步法
6.样本类型：血清、血浆
7.上样本方式：钢针自动加样
8.样本管理：具备急诊优先检测、样本自动稀释、样本复测、批处理样本处理功能
9.试剂耗材管理：具有试剂耗材设置，试剂耗材及固体废弃物状态查看、试剂效期管理、射频自动识别试剂信息的功能
10.接口：4个USB接口，1个网口
11.打印：支持USB直连打印机
12.发光值稳定性：发光值的变化≤±10%；发光值重复性：变异系数（CV）≤5%
13.线性相关性：在≥3个发光值数量级范围内，线性相关系数（r）≥0.99
14.反应区温度：正确度在设定值±0.2℃，波动度≤0.1℃
15.样本位数量：≥50个样本位
16.试剂位数量：≥20个试剂位
17.反应杯：可容纳≥500个，支持散装反应杯上机
18.制冷模式：风冷模式
19.仪器规格：台式机
20.底物液数量≥2个
▲21.仪器可配套试剂开展血栓六项（TAT/TM/t-PAIC/PIC/FDP/D-Dimer）检测、肿瘤标志物、胃功能、炎症标志物、甲功等检测
▲22.软件具备室间质评分组管理功能
标的4：全自动恒温核酸扩增分析系统
1.设备功能：设备可全自动完成样本加样、核酸提取纯化、反应体系的配置、扩增、实时荧光检测和数据自动分析等步骤
2.支持≥5个不同检测项目同时核酸提取及扩增检测；支持检测项目：生殖道病原体（CT/NG/MG/UU）、呼吸道病原体（MP/IAV）和乙肝RNA检测等
3.检测通量：8个小时可完成≥380个测试，24小时完成≥1400个测试
4.上样通量：一次最大加载样本量≥110个
5.连续上样：具备连续上样、连续出结果，并同时记录扩增曲线功能
6.支持中途添加耗材、样本和试剂等
7.适用样本类型：尿液、拭子、血清、血浆、痰液等
8.支持多种规格采样管、采血管原管上机，不同规格样本管可同一批上机
9.完成与医院LIS连接，相关接口费用包含在投标总价中，采购人不再另行支付。
10.加样准确性：10μl≤10%；11-50μl≤8%；51-200μl≤5%；大于200μl≤2%
11.加样重复性：变异系数≤2%
12.移液通道：独立加样通道≥4个；排枪移液通道荧光通道≥8个
13.荧光通道：≥4个
14.荧光检测重复性：CV≤3%
15.扩增模块：1*96孔扩增检测模块
16.温育：包含≥2个温育模块，温度控制范围42±0.5℃
17.温度控制：42℃恒温扩增，无需升降温
18.软件终身免费升级,维保终身免费
19.配置清单
19.1全自动恒温核酸扩增分析系统主机：1
19.2全自动核酸检测分析系统：1
19.3文件袋：1
19.4移动工作站：1
19.5工控机和触屏显示器：1
19.6工作站支架：1
19.7金属浴：1
标的5：二氧化碳培养箱
1. 直热式CO2培养箱≥170L
2.灭菌功能：具有≥90℃高温湿热循环灭菌
3.灭菌全程时间：≤20h
4.温度控制范围（℃）：环境温度+3~55℃
5.温度控制精度（℃）：≤±0.1℃
6.内腔设计为强制空气对流，加热单元≥8个，加热模式6面，温度均匀性≤±0.3℃
7.开门1min后，37℃温度恢复时间≤5min，5%浓度时CO2恢复时间≤6min
8.CO2控制范围：0～20％，CO2控制精度≤±0.1%
9.二氧化碳检测系统采用IR二氧化碳浓度传感器，具有CO2浓度自校准功能
10.灭菌过程中无需拆卸二氧化碳传感器
11.搁板数量≥3块，最大搁板数量：≥20块
12.一体式不锈钢内胆
13.水盘式加湿方式
14.内、外门可左右换向
15.箱体涂层：箱体外部有抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生
16.具备气体在线过滤器
17.具备气流流经水盘表面设计，湿度：环境湿度～95%RH。
18.箱内气体循环配备ULPA高效空气滤器，空气洁净度≥ISO5级洁净度。
19.微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时及CO2钢瓶耗竭，ULPA报警提示等参数的报警及设置。
20.智能化数据和事件检测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，可在LCD显示屏上调取记录的数据，内置闪存运行数据长期储存
21.配有RS485数据输出端口
22.配置清单
22.1二氧化碳培养箱：1台
22.2不锈钢搁板：4块
22.3电源线：1套
标的6：全自动数字PCR仪
[bookmark: OLE_LINK1]1.在一台设备上能够实现全自动液滴生成、PCR扩增、生物芯片阅读、数据分析等功能
2.液滴生成方式：具备微流控芯片生成油包水液滴，非物理分区方式
3.液滴检测方式：CMOS检测器
4.样本量：10-20μL
5.LED激发光源：≥7个
6.灵敏度：能检测到单拷贝基因
7.精确度：≤±10%
8.液滴制备量：单个样本生成液滴数：≥25000个，液滴体积：≤1nL
9.最低检测限：0.1copies/μL
10.样本处理数：可同时处理1-32个样品
11.浓度动态范围：≥5个数量级
12.生物安全风险控制：检测过程全密封，上样后全自动操作，无需振动注射、开盖、封盖或封膜等操作
13.全自动操作一体化设计：在一台设备上实现全自动液滴生成、PCR扩增、多通道荧光检测分析等
14.检测通道数≥7色荧光检测通道
15.激发滤光片≥7片；发射滤光片≥7片；二向分色镜数量≥7片
16.分析软件：具备定量分析、拷贝数变异分析，支持手动或自动划分阈值线，每个样本可单独设定阈值或者多样本并行划分阈值，在点状图中，对单个或者多个液滴进行圈选，进行液滴的标记和回看，直接给出可视化的所选取的液滴的原始荧光图像数据等；可输出每个液滴通道的荧光信号，≥7种荧光信号，输出阴阳性点数柱状图、直方图、一维图、二维图、三维图、95%置信度不确定性区间等；能自动识别复杂液滴并进行分簇，具备中文和英文分析软件
17.液滴数据质控功能，软件可视化质控液滴体积的分析图和液滴原始图，通过质控获取有效的总液滴数，排除无效液滴对结果进行质控
18.配置全自动数字PCR体系构建系统；自动配置PCR反应液实现核酸提取纯化、PCR反应体系构建、样本混合和自动加样等用途
19.操作界面：彩色触摸屏≥8英寸
20.检测项目包括：血流感染病原菌核酸检测，涵盖铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌、金黄色葡萄球菌、念珠菌、肠球菌、链球菌等血流感染常见菌种
21.配置清单
21.1全自动数字PCR仪主机：1台
21.2全自动数字PCR体系构建系统：1台
21.3控制分析软件：1套
21.4装机验证提供≥7色多重装机验证试剂，并保障7色荧光通道
标的7：全自动酶免疫分析仪
1.全自动完成ELISA实验，包括标本分配、试剂加注、微孔板振荡及孵育、洗板、判读结果全过程。
2.设备结构：≥2个机械臂，1个加样针机械臂，1个抓板机械臂
3.试剂应用：开放式操作平台，可适配不同品牌酶联免疫试剂
4.工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做等。具备微板连续插入功能，有空位即可上机插入新实验
5.加样模块：
5.1加样通道：≥4个加样通道
5.2加样针：使用透明的一次性吸头，可观察吸头内液体状态，非钢针直接加样
5.3吸头实时监测功能：每个加样通道均采用光电传感器可独立检测吸头有无状态，运行过程中出现掉吸头或脱不下吸头等异常情况，可报警提示
5.4探测技术：具备液面监测、凝块监测和空管监测报警功能
5.5移液设置范围：5～1000μL
5.5.1加样量50μL，精度（CV）≤2%
5.5.2加样量100μL，精度（CV）≤1%
5.5.3加样量500μL，精度（CV）≤0.7%
5.5.4加样量1000μL，精度（CV）≤0.5%
6.机械臂模块：具有压力感应式原理抓板，可自动调整不同尺寸微板宽度，抓板断电也不掉板。具备微板状态检测功能，实时监测抓板状态
7.孵育模块：
▲7.1具有平铺式孵育结构，从加样到孵育无需移板，可观监测每个板位孵育状态，孵育时可自动加盖密封
▲7.2孵育板位≥9个，每个板位均独立振荡和独立控温孵育，可自定义每个板位功能，控温范围不低于室温～60℃
8.洗板模块
8.1洗板机：独立洗板机，不与其他模块串联
8.2每个洗板头≥48通道。具备≥2个清洗板位
8.3洗液残留量≤1μl/孔
8.4洗板监测：每个洗液瓶均配有液量监测传感器，监测每个洗液瓶液量，出现异常及时报警提示
8.5洗板系统维护阶段（实验前后）启动堵针检测：微孔板自动移动，通过≥8个传感器进行≥12次扫描，完成96孔板全区域检测
9.判读模块
9.1内置1台独立酶标仪
9.2测量通道：≥8个测量通道，支持单/双波长测量
9.3滤光片配置：≥4个，配405nm、450nm、492nm和630nm四个波长，另需具备多个空余位置可用于后续升级需求
10.样本位：全部采用轨道式装载，可与全部试剂位通用，支持≥190个样本装载量的自定义设置，可原始试管上机，自动扫描标本条码
11.试剂位：采用轨道式装载，可与全部样本位通用，支持≥40个试剂装载量的自定义设置
12.加样位：≥12个微板加样位，可同时对至少≥12块微板进行加样，每个加样位均集成微板加样、振荡混匀和控温孵育3个功能于一体
13.仪器平台：具备载物架平台，试验结束后可将整个载物架放置于冷藏环境无需每个试剂单独取放。平台上所有载物架（包括样本、质控、试剂载架）可根据实验需求更改位置或者数量。
14.操作软件：
14.1控制系统CPU：≥4核，主频≥3.5GHz；内存≥8G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥24英寸；具有打印功能
14.2全中文操作软件，支持中文操作系统运行，操作系统与医院LIS连接，实现数据共享通讯，支持双向通讯
14.3可对同一批上机检测的每个标本定义其所检测的项目
14.4具备多个项目拼板功能
15.设备终身免费维保（包括日常维修保养、更换配件、定期校准）
16.配置清单
16.1加样通道：使用一次性加样枪头
16.2机械臂：用于微孔板等的转移
16.3孵育位：用于96孔微孔板孵育
16.4洗板机：48通道，2个洗板位
16.5酶标仪：8通道
16.6载物架轨道	
16.7脱针器	
16.8条码扫描器：自动，用于样本条码扫描
16.9板盖位	
16.10洗液瓶	
16.11废液瓶	
16.12废针桶：用于暂存废弃枪头
16.13针盒载架：放置96枪头
16.14吸头托盘：96孔
16.15样本载架	
16.16试剂载架	
16.17微板盖	
16.18试剂盒	
16.19吸头	
16.20工作站	
16.21打印机	
16.22随机工具：通针/软件光盘
16.23 LIS工作站	
标的8：低速离心机
1.最高转速：≥5000r/min
2.转速偏差：≤±10rpm
3.最大相对离心力：≥4450×g
4.定时范围：1-99min59s
5.加减速曲线：1/0-9档
6.整机噪声：≤65dB（A）
7.电源：AC220V 50Hz
8.输入功率：≥0.75kW
9.金属机箱，不锈钢离心腔
10.微机控制，装有测速采集系统
11.具有开盖自动停机及多种保护功能
12.可设定启动计时模式、到达转速计时模式，具有瞬时离心功能
13.采用软启动控制技术
14.具有停机防回荡技术
15.配置清单
15.1主机：1台
15.2水平转子-吊篮*4组：1套
15.3适配器：1套
15.4电源线：1条
标的9：数显混匀器
1.数显混匀器用于梅毒非特异性抗体（RPR/TRUST）检测
2.旋转模式：360°水平圆周旋转
3.转速范围：100-200r/min（可调）
4.转速/时间显示：智能数字显示，可设定并倒计时显示剩余时间
5.定时功能：具备循环式多批次定时设定功能
6.偏心回转直径：20mm± 1 m
7.托盘与生物安全：配备可卸式水平托盘和透明防尘/防护罩
8.工作盘尺寸：能容纳常规梅毒反应板≥12个孔位8块，工作盘尺寸（200mm×160mm）±5mm
9.电源与功耗	220V，50Hz；输入功率≤25VA
10.配置清单
10.1主机：1台
10.2可卸式水平工作盘：≥2个
10.3透明防护罩：1个
10.4电源线：1根
标的10：通风橱
1.适用范围：用于有毒有害气体、试剂挥发气体安全排风
2.外部尺寸：≥（L×D×H）1500mm×800mm×2200mm
3.结构形式：全钢落地式
4.吸入口风速：0.3～0.8m/s（恒定可调）
5.系统排风量：≥900m³/h
6.噪声等级：≤65dB
7.柜体材质：≥1.0mm厚冷轧钢板，酸洗磷化+环氧树脂静电喷涂
8.工作台面：实芯理化板/环氧树脂台面
9.内胆材质：耐腐蚀PP/不锈钢材质，圆角设计
10.视窗玻璃：≥5mm厚钢化防爆玻璃，无段升降/手动升降
11.底柜：双开门储物，防腐防锈
12.照明系统：LED日光灯，功率≥40W，照度≥300lx
13.消毒配置：紫外杀菌灯
14.控制面板：数码显示/液晶显示，风机、照明、紫外一键控制
15.插座配置：通风柜配置10A多功能三孔插座≥1个，实验室专用防水防溅插座，带过载保护
16.视窗限位报警：开口过高自动提示
17.风机故障报警/异常停机提示
18.电控系统：具有漏电保护、过载保护
19.配置清单
19.1通风橱主机：1台
19.2底柜：1套
19.3排风风机组件：1套
19.4 PVC排风管道：1套
19.5 LED照明系统：1套
19.6紫外消毒灯：1套
19.7防水插座组件：1套
标的11：医学图像工作站
1.技术要求
1.1新旧数据全兼容，新增客户端可对接
1.2采用服务器/客户端架构。支持高并发多机资源共享，实时数据同步
2.功能要求
2.1图像处理功能
2.1.1图像存储：提供jpg，bmp，gif等存储方式
2.1.2图像测量：可对选定细胞的直径、面积进行测量，计算核浆比等
2.1.3图像标注：文字标注和图形标注
2.2数据处理功能
2.2.1具备标准条形码、二维码智能解析接口
2.2.2标本编号既可按既定规则自动增加，也可手工调整
2.2.3病历信息自动追踪，一键获取既往病例
2.2.4单独或批量显示当前病例的进度状态
2.2.5基于SQL数据库技术的数据储存和管理
2.2.6智能查询功能，可对同一病例不同病程或同一疾病不同病人进行同屏对比
▲2.2.7具备全自动工作量核算系统，支持跨终端、多角色的实时产出追踪与数据同步，统计结果可一键生成标准化管理报表并支持多格式导出
2.3细胞计数功能
▲2.3.1具备骨髓、血片、巨核、组化、巨核酶标、体液≥6个计数模式
2.3.2计数结果实时上报系统，可全程无纸化、免手工录入干预的闭环数据流
2.3.3自动计算细胞百分比、粒红比、各系所占比率
2.3.4支持自定义音量
2.4打印输出功能
2.4.1可自动生成标准化图文报告，支持报告单格式、内容自定义等
2.4.2开放式报表，可打印A4，B5，A5等多种尺寸
▲2.4.3具备跨院区报告传输体系：在医院内网环境下实现报告的一键式跨院区传输，支持多院区数据实时互联互通
2.4.4报告单可自动或手动导出html、PDF和JPG等格式
2.4.5支持中英文双语报告模式
2.5安全性
2.5.1多用户多身份权限设定，严格限制越权操作，控制非授权修改
▲2.5.2报告单防篡改机制：支持输出打印后数据状态自动硬锁定，确保终末医疗报告的绝对防伪与合规
2.5.3高并发多用户环境下的无缝会话管理：支持在不退出主程序情况下的账户热切换，保障业务连续性
2.5.4支持电子签名。
3.配置要求
3.1显微镜及照相系统
3.1.1无限远校正光学系统，齐焦距离：≤45mm
3.1.2载物台垂直运动方向距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调最小微调刻度单位≤1μm
3.1.3内置LED透射光照明器，具有光强预设按钮，
3.1.4物镜：
10X(N.A.0.25, W.D.10.6)
20X(N.A.0.4, W.D.1.2spring)
40X(N.A.0.65, W.D.0.6spring)
100X(N.A.1.30, W.D.0.2spring)
3.1.5CCD芯片像素：≥600万
3.2数据处理系统：工作站一套
3.3报告输出系统：多功能彩色激光一体机
标的12：即时凝血分析仪
1.上样本方式：使用移液器或定量采血管加样，采血量≤20μl/测试
2.配套试剂：配套凝血测试卡PT/APTT/TT/FIB/ACT
3.工作模式：将试剂卡插入仪器内，自动扫描条码并进行温度控制，将样本加入加样孔内，仪器自动识别样本并开始测试
4.测试速率：≥60个PT测试/小时，完成5个检测项目时间≤10min
5.检测通道：≥1个检测通道
6.显示系统：彩色触摸屏≥3.5英寸
7.具备软件系统：
8.结果数据管理：最多可存储≥300条历史记录，质控记录≥10条
9.扫描系统：内置条码扫描器，可扫描测试卡上的一维条码
10.打印系统：可用USB2.0或3.0接口或者蓝牙连接外部打印机
11.通讯硬件接口：网口、RS232串口、打印机接口、电源适配器连接口，ID卡插口
12.通讯支持：、LIS连接、电脑连接、外置打印机连接、Wi-Fi、蓝牙
13.电源：电源适配器AC220V 50Hz，输入功率≤50VA，配内部电池
标的13：床旁下肢主被动型运动康复机
1.床旁设计，用于卧床患者下肢的运动康复训练
2.阻力设定范围：0-20Nm,档间距1Nm,允许误差≤±1Nm
3.被动训练转数：0-60rpm,步距1rpm,允许误差≤±10%
4.被动训练下肢电机动力最大输出≥16Nm，允许误差≤±20%
5.训练时间：0-120min,步进可调，步距1min，允许误差≤±10%
6.痉挛等级：高、中、低三档，根据使用者情况进行设定
7.电机等级：高、中、低三档
8.下肢训练臂纵向0-10cm可伸缩
9.显示屏：可进行180°旋转，彩色液晶触摸显示≥7英寸
10.电动身高度调节，调节范围≥10cm
11.机身底部采用4轮支撑，一踏式控制开关，可推行移动与固定
12.脚踏部位，护腿板高度可调节，腿围可伸缩调节，悬吊绳长可根据需要进行收放
13.患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理等功能；可用智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果
14.对称性训练：具有左下肢和右下肢的对称性训练功能，实时显示两侧肢体运动百分比
15.具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能
16.具有语音提示功能，实时播报患者当前运动状态
17.具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置
18.训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛等显示
19.训练结束后显示运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性等
20.安全防护：异常声音控制、按键控制的急停功能、急停按钮
21.主、被动训练模式可自由转换或可手动选择
22.训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向
23.训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式等
24.设备自检功能：开机时，设备自动检测运行
25.电源：220V 50Hz；输入功率：≤400VA
标的14：脑电双频指数监测（BIS）模块
1.麻醉深度监测采用脑电双频指数（BIS）技术，模块化设计，支持BISx4监测，可对单侧或双侧大脑半球进行BIS监测，支持在同品牌监护仪连接使用
2.脑电双频指数显示范围：0-100
3.肌电活动（EMG）通过棒图显示，监测范围：30-55dB
4.抑制比（SR）监测
5.频谱边缘频率（SEF）监测
6.信号质量指数（SQI）实时监测，范围：0-100%
7.总功率（TP）监测，监测范围（40-100）dB
8.使用BISx4监测时，左右大脑半球监测数据分别显示
9.使用BISx4监测时，提供左右大脑半球不对称性（ASYM）监测，监测范围：0-100%
10.波形显示区提供脑电波形或BIS趋势显示
标的15：呼吸机湿化器的加热导丝连接线
1.加热丝连接线可用于医院现有品牌湿化器配套使用
2.加热丝可用于单管路或双回路加热呼吸管路
3.长度≥450mm
标的16：呼吸机湿化器的温度传感器
1.温度传感器可用于医院现有品牌湿化器配套使用
2.可用于单管路或双回路加热呼吸管路

02包：自动化分血工作站等
标的1：掌上彩色多普勒超声显像仪（静脉用）
1.用途：用于人体临床超声检查。
2.扫描方式：电子阵列扫描
3.阵元数：≥192
4.通道数：≥32
5.探头频率：7.5/10MHz
6.扫描深度：20～100mm，可调
7.扫描宽度：≥40mm
8.显示模式：B、B/M、Color、PW、PDI等
9.图像调节：增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪等
10.穿刺辅助功能：平面内穿刺引导线功能，平面外穿刺引导与血管自动测量功能，针尖显影增强功能等
11.电池工作时间：≥5小时
12.充电方式：无线充电/USB充电
13.测量功能：距离、面积、周长、心率、产科等
14.电影回放：手动和自动回放，可设置回放帧数为100/200/500/1000等
15.图像保存：jpg,mp4,png,DCM等格式
16.探头与主机连接方式：wifi无线连接
17.Wifi类型：802.11n/2.4G/5G双频450Mbps
18.图像帧频：≥18f/s
19.软件支持系统：苹果iOS和安卓Android，Windows等
20.尺寸：≤160mm×60mm×20mm
21.重量：≤200g
22.配置：
22.1主机探头：1套
22.2充电线：1个
22.3背包或铝箱：1个
标的2：掌上彩色多普勒超声显像仪(腹部用)
1.用途：用于人体临床超声检查
2.扫描方式：电子阵列扫描
3.阵元数：≥192
4.通道数：≥32
5.探头频率：3.2/5.0MHz
6.扫描深度：90/160/220/305mm等，可调
7.扫描角度：R60
8.显示模式：B、B/M、Color、PW、PDI等
9.图像调节：增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪等
10.穿刺辅助功能：平面内穿刺引导线功能，平面外穿刺引导与血管自动测量功能，针尖显影增强功能等
11.电池工作时间：≥5小时
12.充电方式：无线充电/USB充电
13.测量功能：距离、面积、周长、心率、产科等
14.电影回放：手动和自动回放，可设置回放帧数为100/200/500/1000等
15.图像保存：jpg,mp4,png,DCM等格式
16.探头与主机连接方式：wifi无线连接
17.Wifi类型：802.11n/2.4G/5G双频450Mbps
18.图像帧频：≥18f/s
19.软件支持苹果iOS和安卓Android，Windows等系统
20.配置：
20.1主机探头：1套
20.2充电线：1个
20.3背包或铝箱：1个
标的3：手动/AED一体式除颤监护仪
▲1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）、血氧饱和度、无创血压、起搏功能，AED功能适用于29天以上人群
2.重量：≤4.5kg（含电池）
3.彩色电容触摸屏≥8英寸,分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节
4.具备图形化故障排除指引
5.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s
6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能
7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量≥360J
8.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换
9.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作，支持病人接触状态和阻抗值实时显示
10.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时
11.除颤充电迅速，充电至200J≤4s
12.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s
13.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引
14.体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，具备降速起搏功能
15.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训等
16.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具等
17.心电波形速度支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。阻抗呼吸波形速度支持25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。血氧饱和度波形速度支持25mm/s、12.5mm/s
18.支持ST/QT实时分析，通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥25种
19.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。
20.无创血压：收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）
21.具备血氧饱和度监护功能；提供SpO2,PR和PI参数的实时监测；SpO2测量范围：0～100%；来自于血氧的PR测量范围：20~300bpm；具有根据SpO2值的变化自动调节心跳音或脉搏音的音调功能
22.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限
23.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信
24.配备≥1块外置锂电池，支持200J除颤≥300次
25.具备生理报警和技术报警功能
26.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印≥3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大≥30s；支持连续波形记录
27.可存储≥120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看
28.支持手动自检，设备自检后支持对自检报告进行自动打印或按需打印
29.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）
30.防尘防水级别IP55及以上
31.具备抗跌落性能，裸机可承受≥0.75米跌落冲击
标的4：可视喉镜
1.镜体结构为全包型结构设计
2.使用一次性喉镜片
3.显示屏尺寸≤3英寸
4.具备触摸/Wi-Fi功能
5.显示器前后转动角度110°±10%
6.显示器左右转动角度270°±10%
7.充电时间≤3h
8.待机时长≥3.5h
9.软管长度（儿童及成人）：115±5mm
10.软管直径（儿童及成人）：5.3±2mm
11.头端长度（儿童及成人）：6±1mm
12.镜片支架部件防水等级IPX7及以上
13.连接方式：直插式
14.观察视角60°±15%
15.光照度≥150Lux
16.摄像头分辨率≥7.87lp/mm
17.景深5-100mm
18.可分辨灰阶度≥32
19.储存空间≥32G
20.可储存照片数量≥30万张，照片格式为JPG，像素为≥1088*720
21.可储存录像时长≥16小时，视频格式为AVI，像素为≥1088*720
22.支持低电量提示功能：电量不足时亮灯
23.喉镜片和喉镜配合后具备防雾性能
24.充电次数≥300次
25.使用期限≥6年；支持戊二醛消毒≥3000个周期
标的5：紫外线消毒器
1.用途：用于物表和空气消毒
2.主要杀菌因子：以222nm为中心波长的远紫外线
3.技术及服务要求	
3.1工作环境	
3.1.1使用环境：有人或无人环境均可
3.1.2工作电源：DC24V
3.1.3额定功率：15W
3.2技术性能指标	
3.2.1外形材质：ABS
▲3.2.2光源：氯化氪准分子灯
3.2.3紫外线灯管寿命（h）：≥3000h
▲3.2.4滤波片：光学滤波片
3.2.5具备人体与测距感应器
3.2.6紫外线辐射照度：≥21μW/cm2（1米处）
3.2.7臭氧浓度：≤0.005mg/m³
3.2.8对冠状病毒的杀灭率测试：运行3分钟，实现对冠状病毒的杀灭率≥99.99%
3.2.9对大肠杆菌的杀灭率测试：对大肠杆菌的杀灭率≥99.9%
3.2.10对白色葡萄球菌的杀灭率测试：对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%
3.2.11对金黄色葡萄球菌的杀灭率测试：对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%
3.2.12对绿脓杆菌的杀灭率测试：对绿脓杆菌的杀灭率≥99%
3.2.13适用面积（m2）：吸顶3米处，覆盖面积≥25㎡
3.2.14主机的显示器：≥0.96英寸OLED显示屏，能实时显示时间、点灯/关灯、运行模式等
▲3.2.15带360度旋转系统的底座	：垂直地面到水平90度可调；360度可调节照射
3.2.16具备智能化控制系统：
3.2.16.1配备遥控器≥1英寸显示屏
3.2.16.2遥控器控制主机的运行
3.2.16.3可自动开关机控制（开关机时间可调）
3.2.16.4可自动控制≥6种消杀模式交替运行
3.2.17运行模式设定：手动模式/自动模式
3.2.18安装方法：支持吸顶、侧挂式、移动安装等
标的6：智能紫外线消毒仪（非无磁款）
1.消毒范围：CT室、门诊、病房等室内仪器、家具等所有物体表面，及室内空气消毒
2.消毒方法：通过紫外线UVC波长253.7nm照射破坏微生物的DNA和RNA的分子结构
3.消毒时长设定：3min、5min、10min、15min、20min等及用户自定义时长
4.消毒操作方式≥2种，遥控器操作和智能平板遥控终端操作等
5.消毒工作模式≥3种，如标准模式、预约模式、循环模式等
6.完成消毒时间≤5min
7.有效消毒距离≥5m
8.设备功率≥2000W
9.工作辐照强度≥2800μW/cm2
10.紫外线灯管性能
10.1紫外线灯管类型UVC汞齐合金灯管，无臭氧型，空载保护
10.2紫外线灯管数量≥6根
10.3紫外线灯管长度≥1.5m
10.4紫外线单根灯管功率≥320W
10.5紫外线灯管寿命≥16000H
11.结构外观：立式柱体360°环绕排列，具备反光板，无需人工拿出灯管及灯管无需两侧展开
12.报警方式≥2种：蜂鸣器声和LED指示灯等
13.具备电源工作状态传感器和电源管理系统
▲14.具备活动生物体雷达探测功能，避免消毒中人员误闯入，智能报警并中断消毒流程
15.具备紧急启停功能
16.系统配置功能：灯管工作状态，累计工作时间、安装状态、控制延时等
17.具备消毒工作日志功能，提供PDF消毒日志报告输出或数据EXCEL表格导出。
标的7：智能紫外线消毒仪（无磁款）
1.消毒范围：磁共振室、CT室、门诊、病房等室内仪器、家具等所有物体表面，及室内空气消毒。
2.消毒方法：通过紫外线UVC波长253.7nm照射破坏微生物的DNA和RNA的分子结构
▲3.磁共振兼容≥3T（提供3.0T磁共振环境兼容检测测试报告证明）
4.具备人冠状病毒消杀检测报告
5.结构外观：立式柱体360°环绕排列，具备反光板，无需人工拿出灯管及灯管无需两侧展开
6.消毒时长设定：5min、10min、15min、20min等及用户自定义时长
7.消毒操作方式≥3种，机器手柄操作、遥控器操作和遥控终端磁兼容平板工作站操作
8.消毒工作模式≥3种
9.完成消毒时间≤5min
10.工作温度0℃～50℃，工作湿度≤95%
11.有效消毒距离≥5m
12.紫外线灯管性能
12.1紫外线灯管类型UVC汞齐合金灯管，符合《水俣公约》的规定，无臭氧型，空载保护
12.2紫外线灯管数量≥8根
12.3紫外线灯管长度≥1.5m
12.4紫外线单根灯管功率≥190W
12.5紫外线灯管寿命≥16000H
13.报警方式≥2种：蜂鸣器声和三色LED指示灯
14.配备手柄LED显示屏
▲15.具备磁场强度传感器
16.具备电源工作状态传感器
▲17.具备活动生物体雷达探测功能
18.具备紧急启停功能
19.系统配置功能：灯管工作状态，累计工作时间、安装状态、磁场报警阈值、手柄控制器启动开关、控制延时等
20.具备消毒工作日志功能
21.设备额定功率≥1800W
▲22.紫外线辐照强度≥2700μW/cm2
▲23.兼容磁场强度≤1000高斯
24.保护状态自动触发方式≥2种：人员闯入，磁场强度超限
标的8：半自动化程序降温仪
1.配置：主机、保温输液软管等
2.腔体规格与样品承载
2.1样品腔容积≥30L；单次实验样品处理容量：2ml冻存管≥800个、5ml冻存管≥400个、50ml血袋≥50个、250ml血袋≥20个
2.2设备外形尺寸：长度≤1100mm、宽度≤550mm、高度≤600mm，整机重量≤100kg，侧开门结构。
2.3内置带防护网循环风扇；配备一键干燥功能，腔体恢复至20℃常温时间≤60s。
[bookmark: OLE_LINK2]3.温控系统核心参数
3.1降温介质为液氮，控温范围：+50℃～-190℃；降温速率0.1～99.9℃/min，升温速率0.1～12℃/min，温度控制偏差≤2℃
3.2具备双路T型温度传感器，独立采集样本温度、腔体温度；支持探头手动校准，可录入对应偏差值完成温度修正
3.3双进液阀组设计，通过触摸屏自主切换工作电磁阀
4.控制系统与程序功能
4.1触摸屏控制，同步显示腔体、样本两路温度，实验全程自动采集、绘制降温曲线，实验结束自动生成完整结果文件等
4.2内置≥6套程序；可存储≥30组自定义程序，支持按需编辑多阶梯升降温工艺；配备手动越控功能，实验过程中可一键跳转至下一程序阶段
4.3控制系统软件设置三级分级用户权限并加密保护，实验数据可追溯、防篡改
5.数据存储、导出与打印
5.1支持U盘导出PDF格式降温曲线与完整运行记录；配外置打印机，直接打印曲线、实验日志
5.2搭载二维码解码模块，可自动批量识别预制二维码冻存管，冻存管信息自动与运行曲线、实验记录绑定，开放数据输出接口支持第三方系统调用；对接院内样本库管理软件，自动抓取冻存管信息与降温曲线数据
6.安全组件：配备电子门锁，仪器运行全程锁闭腔体
7.配套配件：配备样本转运车，用于超低温样本转运、样品盒更换作业
8.售后与培训保障
8.1提供设备免费保修、定期保养服务，配套完善、响应及时、落地可行的故障维修及全周期维保方案；明确区分本地、外地维修人员现场到达时效，建立完备耗材、零配件快速供应渠道。
8.2根据设备操作需求及采购人使用要求，不限次数免费开展操作人员实操培训。
标的9：自动化分血工作站
1.样本承载与通量
1.1上样配置：配≥6通道、16位采血管条架，单次放置1～96根采血管；配24位条架可提升至单次144根，配10个SBS冻存盒位、4个吸头盒载架
1.2分装效率：血浆、白膜层分装每小时处理≥96根采血管，4根采血管全套分装耗时≤5min
2.移液机械臂系统
2.1基础配置：4通道ADP一体化机械臂，空心杯电机，压力+电容双探测，台面全域覆盖；配套专用工作站与定制控制软件，软件支持≤20min编写全新分装程序
2.2移液参数：量程0.5μL～1000μL，适配10/50/300/1000μL吸头；精度：0.5μL≤6%、50μL≤0.75%、1000μL≤0.5%；移液间距9-500mm可调，兼容SBS板、采血管、冻存管、EP管，支持一对一、多对多、单点挑取分液模式等
2.3定位与双轴结构：具备伺服丝杆定位：X轴≤±0.005mm，Y轴≤±0.005～0.01mm，Z轴±≤0.01～0.03mm，R轴≤±0.01°。双轴同步作业，主轴移液、副轴扫码并行；预留≥4个ADP通道，可后期扩容
2.4分层吸取功能：多轴插补螺旋取液，白膜层提取优于多点吸取；支持血浆、白膜层、红细胞等分装；相位探测识别液面，无需拍照测高
3.扫码识别与原位分装：底部二维码扫描仪支持≥40mm隔空扫描，单板扫码≤1s；具备智能血液识别模型。可识别采血管一维、二维码，条架自动载入，≥16根采血管扫码拍摄≤15秒；扫码后原位分装，无需转运样本减少污染。系统自动匹配最优分装位，也可手动指定
4.生物安全、防护与消杀：内置HEPA系统，风道优化，舱内达P2+安全等级；舱门设手套操作窗口，覆盖全部污染区域。配备智能门锁、正面急停按钮、电动自动门；实验结束自动紫外消杀，消杀完成自动开门。台面配温控模块保障样本活性；前端预留150mm操作区，配有冻存管盖存放器，分装后采血管自动推送至人工关盖工位
5.数据、软件与耗材：分液日志、实验图像可永久存储可追溯，自动标记溶血、脂血异常样本，分装前可选择是否处理。全流程2D动画实时展示进度，支持自定义分装体积、份数、组分；软件开放接口，可对接院内样本库，分级加密权限，数据防篡改。
6.售后维保与培训：故障2小时内响应，24小时工程师到场检修；每年1次维保，含精度校验、HEPA检测、电气及自动化模组检测。软硬件、电气工程师上门不限人次、不限次数培训，覆盖操作、脚本编辑、故障处理；整机自验收合格起按合同质保
标的10：移液器
1.通道：单道
2.量程：2～20μL、10～100μL、20～200μL、100～1000μL
3.适配吸头：2～20μL、10～100μL、20～200μL适配200μL吸头，100～1000μL适配1000μL吸头。
4.功能：体积连续可调；量程锁定，防止误调；可单手吸液、排液、退头等。
5.消毒灭菌：可高温高压灭菌
6.耐磨、耐腐蚀，长期使用气密性稳定
7.适用：医学实验室
8.配置清单
8.1移液器主机：1支
8.1.1单通道2～20：2
8.1.2单通道10～100：6
8.1.3单通道20～200：2
8.1.4单通道100～1000：4
标的11：多道移液器
1.通道：8通道
2.量程：0.5～20μL、20～200μL
3.适配吸头：0.5～20μL适配20μL吸头，20～200μL适配200μL吸头。
4.功能：体积连续可调；量程锁定，防止误调；可单手吸液、排液、退头等。
5.消毒灭菌：可高温高压灭菌
7.耐磨、耐腐蚀，长期使用气密性稳定
8.适用：医学实验室
9.配置清单
9.1移液器主机：1支
9.2出厂校准报告：1份
9.3备用密封套件：1套
9.4移液器挂架：1个
9.5申购数量
9.5.1 8通道0.5～20：1
9.5.2 8通道20～200：3
标的12：医用冰箱
1.温度性能参数
1.1冷藏温度范围：2℃～8℃
1.2冷冻温度范围：-15℃～-25℃
1.3温度控制精度：≤±1℃
1.4温度显示精度：≤0.1℃
1.5温度校准：支持多点校准
1.6温度均匀性：箱内温度分布均匀，无明显温差
1.7具有超温报警功能
1.8适用范围：医学实验室
1.9计量要求：符合国家计量检定相关规范
2.结构与材质参数
2.1箱体材质：冷轧钢板，防腐耐磨涂层
2.2内胆材质：食品级不锈钢/ABS工程塑料
2.3搁架/抽屉：可调节、可拆卸
2.4门锁设计：双锁设计

（三）其他要求 
1.质保期：整机系统（验收合格后）保修≥6年。
2.供应商必须提供专业的安装服务，并确保设备投入运行符合所有功能要求。
3.培训：免费提供设备到达现场后的安装调试，应用培训，直至操作人员掌握为止。
培训讲师师资力量构成，为技术专业人员，要求提供具体学历资质证书。
4.提供操作使用培训，提供完整的操作手册。
5.技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。
6.维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。
7.验收：产品到货后，采购人使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标供应商退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。 
8.投标人应在投标文件中提供：
8.1供货、安装、验收方案，内容包括但不限于：
8.1.1供货保障方案；
8.1.2安装实施方案；
8.1.3验收标准与流程方案；
8.1.4项目进度保障措施。
8.2售后服务方案：内容包括但不限于：
8.2.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；
8.2.2售后备品备件情况；
8.2.3售后人员配置及回访方案。
8.3培训方案：内容包括但不限于：
8.3.1培训的时间、培训方式、培训内容；
8.3.2培训师资与保障措施、培训效果评估及考核方案。
（四）特别说明
1.对于技术规格中标注“★”号（如有）的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致其投标无效。
2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，投标人不满足任意▲指标，将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。
3.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告（下文有特殊规定的从其规定）。若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术应答的证明材料不一致，将以技术应答的证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供技术应答的证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。
