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1、 采购标的
	序号
	标的名称
	数量（台/套）
	单价最高限价（万元）
	是否允许进口
	是否为核心产品

	1
	经颅磁刺激用立体定位系统
	1
	110
	是
	是

	2
	可编程式多通道高精度经颅电刺激系统
	2
	71.5
	是
	否


二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后180日内完成交货。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
（四）质保期：经颅磁刺激用立体定位系统保修≥5年；可编程式多通道高精度经颅电刺激系统保修≥3年。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“痴呆队列数据库建设及神经调控项目科研设备购置”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
标的1：经颅磁刺激用立体定位系统
1.导航专用影像工作站：
1.1八核以上处理器，内存≥8G，≥22英寸显示器，预装MAC OS、Windows、Linux、UNIX等操作系统；
▲1.2高精度双摄数码无源红外光学定位器，精度达到≤2.5毫米；
1.3配备医疗级专业安全隔离电源防止供电干扰；
1.4配备校准工具及导航定位工具包一套；
▲1.5每个追踪器所需反射球数量≤3个。
1.6针对用户指定线圈配备专用线圈校准适配器辅助校准
1.7追踪器需为金属材质，且钢体具有独立编号及识别配置文件
1.8独立双通道MEP模块，支持双通道MEP测量，采样频率：≥2kHz，总带宽：16-470Hz，共模抑制比：≥110dB
▲1.9独立I/O接口盒，支持POE供电
1.9.1BNC触发输入接口：≥2个；
1.9.2USB接口：≥1个；
1.9.3脚踏开关接口：≥1个；
1.9.4网络接口：≥4个。
▲1.10配备便携式近红外脑血氧脑功能监测模块1个。
1.10.1全套硬件重量≤65g；
1.10.2支持脑组织血氧饱和度的连续无创监测，可监测指标：脑氧饱和度百分比；
1.10.3可利用便携设备在刺激过程中进行持续脑功能监测。
2.软件
2.1支持导入被试真实影像数据，并对皮层及头皮进行全自动三维重建 
▲2.2支持导入的文件类型包括DICOM、ACR/NEMA、Analyze7.5、MINC、NIfTI-1、PAR/REC、BrainVoyager™ anatomical(.vmr)等
2.3支持融合导入MNI坐标和Talairach坐标；
2.3.1支持手动标定AC/PC进行配准；
2.3.2支持导入MATRIX注册文件进行自动坐标系配准；
2.3.3支持基于全脑模板(MNI152)的三维影像导航。
2.5支持标记点、含角度信息的轨迹标记、轨迹矩阵等多种靶点设置
2.5.1支持通过输入坐标自动选定靶点；
2.5.2支持输入角度数值或拖动调整工具调整靶点水平角度和垂直角度；
2.5.3支持对靶点位置进行垂直方向的微调；
2.5.4矩阵靶点支持根据皮层弧度自动垂直优化。
2.6导航系统实时显示并记录信息：
2.6.1实时显示并记录：刺激靶点三维坐标、刺激点距靶点距离及水平角度误差和垂直角度误差；
2.6.2实时在影像上实时显示刺激线圈三维模型；
2.6.3可以完整记录整个刺激过程并以支持回放查看；
▲2.6.4支持导入通用免费开源磁刺激仿真软件SimNIBS的电场模拟分析结果。
2.7支持将记录到的刺激位点直接转化设置为靶点。
2.8支持在三维影像上标定记录EEG电极位置、NIRS探头位置功能。
2.9导航系统软件支持MEP测量及显示功能。
2.10支持EEG数据和MEP数据offline导入。
2.11支持三维影像文件及MEP标记信息以DICOM格式导出。
2.12支持语音识别控制。
2.13支持升级导入并显示NIRS数据的接口方便多模态研究。
▲2.14支持升级动物开颅手术定位。
2.15支持升级全自动机器人控制实现全自动导航刺激。
▲2.16导航软件开放权限，支持在多套计算机同时安装运行，无需加密狗。
3.主要配置
3.1专用导航定位软件（U盘）：1个；
3.2数码无源红外捕捉器：1个；
3.3捕捉器支架：1个；
3.4校准工具：1个；
3.5被动反射目标追踪器：1个；
3.6被动反射线圈追踪器：1个；
3.7被动反射指示器：1个；
3.8头带式固定带：1个；
3.9眼镜式固定架：1个；
3.10 I/O接口盒：1个；
3.11脚踏开关：1个；
3.12双通道MEP套装：1套；
3.13隔离变压器：1个；
3.14导航定位系统：1台；
3.15 一体式工作站主机：1台；
3.16导航系统仪器车：1套；
3.17便携式近红外脑血氧脑功能监测模块：1个。

标的2：可编程式多通道高精度经颅电刺激系统
1.刺激主机系统：
▲1.1刺激主机输出功能要求：台式整机，可通过Type-C进行连接有线输出，非头戴式或小型便携式有线传输或无线蓝牙传输；
▲1.2通道数：≥9通道，可同时实现刺激多组脑区刺激，具备基本模式（可实现常规设定）和自由模式（可根据研究人员自行设定参数，且每通道电流、延迟时间、波形频率等参数均可独立设定，可最大化实现实验编程）；
1.3刺激模式：tDCS 经颅直流电刺激，tACS 经颅交流电刺激，toDCS 振荡波形刺激，tRNS随机噪声刺激、AM调幅波形刺激、通过软件个性化编程波形等；
1.4电极指标：多种电极搭配方案可选择：1×8、2×3等，高精度电极：≥9个 Ag/AgCl 环形电极，直径≤12mm；
1.5定位装置：≥9个扣锁式环形电极托，嵌入可穿戴式标准脑电电极帽固定电极；
1.6设备具备BNC接口；
1.7供电方式：使用Type-C连接供电，无需接入固定电源；
▲1.8频率参数：每通道频率调节范围：0~5KHz，每通道频率分辨率：≤0.01Hz；
1.9时间参数：刺激时间0~60分钟可调，最低最小时间可设为≤3s（取决于电流上升或下降时间为0时），刺激开始前与结束后电流缓升缓降范围 0-100s，分辨率≤1s；
1.10电流参数设定：单通道电流输出强度：0~±2.5mA，设备最大总输出电流±6.0mA，电流精度：1%；
▲1.11通道功能：可切换Single或Multiple通道。
2.电刺激控制软件：
▲2.1具备 basic（基础）和arbitrary（任意）两种设置模式，允许使用者导入自己生成的电流波形文件（txt格式）；
2.2独立调节功能：每个通道可单独设置，实现tDCS、tACS、tPCS和tRNS等多种刺激同时输出；
2.3单双相调节功能：配备切换功能，每通道单双相可调；
2.4伪刺激功能，可实现伪刺激，生成对照组；
2.5阻抗检测功能：每通道可实时进行电阻检测，可通道颜色和数值进行电阻监控；
▲2.6阻抗功能：在设备连接状态下，可随时关闭阻抗功能；
▲2.7方案存储和单双盲功能：可个性化建立并通过软件内部存储被试方案（支持中英文输入存储），可随时通过软件加载已存储被试方案，无需重复输入参数，具备单双盲对照实验功能；
2.8账户管理功能：支持创建多个账户管理；
2.9可通过第三方程序对设备编程控制功能，实现闭环等实验设计。
3.仿真可视化软件：
3.1应具备高精度软件实现模拟电刺激在脑模上形成的电流及电场图（可实现2D或3D）；
▲3.2刺激方案自动探索功能：预设≥322个脑部区域，操作者只需选择刺激最大电流值、电极放置位置、电极极性、电极数量，软件将自动模拟出电场在脑膜中的分布图形（MRI、电场）。操作者可以通过软件的模拟结果来确定如何摆放电极能够达到最佳的刺激位置；
3.3电场可视化功能：三步便可实现刺激电场在颅内分布可视化。模拟脑部电场分布，通过MRI下预设脑膜和虚拟电场整合的方式显示颅内电流场位置；提供冠状、矢量、横切面三种视角图形显示，可360°观测刺激聚焦位置；
▲3.4影像脑模：预设三种正常成人以及一种标准脑模，可定制任意个体的脑模存入软件库，实现个体化的应用及实验设计；
3.5可以颜色标识区分电流强度；
3.6可自行编辑设定应用方案，方案及数据可存储；
3.7实时MNI坐标显示场强。
4.主要配置
4.1硬件：≥9通道台式刺激仪主机1台。
4.2软件：可编程式HD-SC电刺激控制软件、仿真可视化软件1套。

（三）其他要求
1.供应商必须提供专业的安装服务，并确保设备投入运行符合所有功能要求。
2.培训：免费提供设备到达现场后的安装调试，应用培训，直至操作人员掌握为止。
培训讲师师资力量构成，为技术专业人员，要求提供具体学历资质证书。
3.提供操作使用培训，提供完整的操作手册。
4.技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。
5.维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。
6.出保后软件终身免费升级 ，硬件老化更换只收取配件成本费用不收人工费。
7.验收：产品到货后，采购人使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标供应商退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。
8.投标人应在投标文件中提供：
8.1供货、安装、验收方案，内容包括但不限于：
8.1.1供货保障方案；
8.1.2安装实施方案；
8.1.3验收标准与流程方案；
8.1.4项目进度保障措施。
8.2售后服务方案：内容包括但不限于：
8.2.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；
8.2.2售后备品备件情况；
8.2.3售后人员配置及回访方案。
8.3培训方案：内容包括但不限于：
8.3.1培训的时间、培训方式、培训内容；
8.3.2培训师资与保障措施、培训效果评估及考核方案。
（四）特别说明
1.对于技术规格中标注“★”号（如有）的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致其投标无效。
2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，投标人不满足任意▲指标，将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。
3.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告（下文有特殊规定的从其规定）。若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术应答的证明材料不一致，将以技术应答的证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供技术应答的证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。
