采购需求

1、 采购标的
	包号
	包名称
	标的名称
	分包预算金额（万元）
	数量
（台/套）
	单价最高限价（万元）
	是否为核心产品

	03
	全自动玻片处理系统
	全自动玻片处理系统
	5.80
	1
	5.80
	单一产品采购包


二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：自合同签订之日起30日内交货并完成安装、调试。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
（四）售后服务
★1.质量保证期（保修期）及服务要求：
★1.1整机质保3年。保证8年配件供应，提供主要配件价格清单。（如技术要求中规定的质保年限大于3年 则以技术要求中规定的质保年限为准），投标人须提供原厂或代理商售后服务承诺函并加盖公章。
★1.2售后服务应符合以下要求；①每季度巡检1次，进行全面检修，并提供检修检测记录。②负责医院使用、维修人员培训工作。提供中文使用、维修手册。③提供一次免费移机及移机后安装调试服务。④接到设备报修电话，24小时内技术人员到场维修。维修周期超过72小时，须提供备用机（件）。⑤如包内技术要求中有其它需求的，按包内要求执行。
★1.3依据医院需求，配合完成设备管理工作。需计量检验，质量检验等强检设备，安装使用前需要到指定部门进行检验并取得证书。首次检验费用由供应商承担。
★1.4采购标的的设计使用年限不得低于六年。 
（五）采购标的物验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（六）保险：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“2026医用设备购置项目（第一批）”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。
★2.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。
2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
（二）具体要求
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]03包：
标的名称：全自动玻片处理系统
1.样本片放入样本槽后，可设定或用户自定义运行参数（包括时间、温度、步骤），自动完成样本的预处理（包括烤片、脱蜡、煮片、消化、脱水）及变性/杂交、杂交后的洗涤过程，实现FISH实验流程的自动化和标准化。
2.适用于细胞学样本（如尿液、宫颈脱落细胞、冲洗液、羊水等）、组织学样本（如穿刺、大体石蜡包埋样本、胎儿组织等）和血液样本（如外周血、骨髓样本等）。
3.具备自动预热功能。
4.具备高精度温、湿度控制技术。
5.温度与湿度不受玻片数量影响。
6.温控范围：室温+5℃-100℃。
7.温度设置范围：35-99℃。
8.最大样本量：≥12片。
9.温控精度：≤1℃。升温时间≤2分钟，降温时间≤6分钟。
10.自动化：除加探针盖片复染外其余全部自动化完成。	
11.实验过程能够实时显示。
[bookmark: _GoBack]12.配置要求：主机1套


（三）特别说明：
1.对于技术规格中标注“★”号（如有）的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。
3.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中标注“★”“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料（如有）外，其余“★”“▲”号的技术指标可提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或检验/检测报告或实验图谱或实物图片或软件功能界面截图等。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予认可，并可认为该技术应答不符合招标文件要求，由此产生的风险由投标人承担。
4.对于采购需求“三、技术要求”中“（二）具体要求”所列的技术指标，如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但投标人不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，投标人对该项指标的响应为“负偏离”。
