[bookmark: _Toc240007613]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套/件）
	是否接受进口

	3
	3-1
	全自动细菌培养系统
	1
	否

	
	3-2
	微量元素分析仪 
	1
	否

	4
	4-1
	耳声发射仪
	1
	否

	
	4-2
	听力计
	1
	否

	
	4-3
	中耳分析仪
	1
	否

	5
	5-1
	肌电诱发电位仪
	1
	否

	
	5-2
	运动功能障碍辅助评估软件
	1
	否

	
	5-3
	平衡测试系统
	1
	否

	6
	6-1
	悬吊康复训练系统
	1
	否

	
	6-2
	多体位康复床
	3
	否

	
	6-3
	电动康复直立床
	3
	否

	7
	7-1
	能量代谢车
	1
	否

	8
	8-1
	生物反馈治疗仪
	9
	否

	10
	10-1
	脉冲治疗仪
	2
	否

	11
	11-1
	染色封片一体机
	1
	否

	12
	12-1
	切片扫描系统
	1
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
本次采购是为北京老年医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。供应商应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：自合同签订之日起45天内。设备交货时，出厂日期不得＞3个月。
2、交付地点：中标人负责将采购人所采购货物运至采购人指定的地点。软、硬件经安装、调试完毕，由采购人负责验收，中标人应随货物向采购人提供使用说明书和质量标准及所要求的相关资料。
（二）付款条件（进度和方式）
详见本项目招标文件“第六章拟签订的合同文本”“买卖合同书”中的约定
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK27]（四）售后服务（质保期）（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：为自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月的原厂保修，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备及配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。设备和医院His等信息化系统接口费由供应商承担。设备如搭载软件系统的，需在设备使用有效期内终身免费升级。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、投标人还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
（五）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方式）、包装和运输、售后服务（质保期）等其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为北京老年医院医用设备购置采购项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]第3包  品目3-1  全自动细菌培养系统 
一、数量：1套
二、设备用途：用于培养、检测血液和体液标本中需氧菌、厌氧菌、真菌和分枝杆菌。
三、技术要求：
1、全自动微生物培养监测系统1套，检测瓶位≥200个，配套提供微生物实验室管理系统。
2、检测原理:比色法。
3、培养方式:固体加热，摇摆震动恒温培养。
▲4、标本位:单机检测瓶位≥60个，可拓展瓶量≥350瓶位。
5、样本类型:可检测临床血液、体液标本等。
6、标本采集:培养瓶内为负压，同时在瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血。
7、检测菌株:检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、真菌和分枝杆菌等。
8、检测时间:每隔10分钟仪器自动对每份标本检测1次并记录，同时形成曲线，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。
▲9、培养瓶种类:培养瓶种类应包含：标准瓶、树脂瓶、分枝杆菌瓶等。
10、成人培养瓶同时支持血液和无菌体液的培养，并提供无菌体液培养相关注册证。
11、培养瓶材质:采用高强度复合聚合物塑胶材料，瓶身具备中文标识，可识别血瓶种类。
12、树脂厌氧瓶，树脂厌氧瓶肉汤含量≥40ml。
▲13、≥16种智能算法。
14、培养条件设置:预设的培养时间与温度可随时修改设置。
▲15、自动校正:仪器培养检测位有自我检测和校正功能，自我完成质量控制。
16、中和抗生素方式:采用多种规格树脂吸附残留抗生素。
17、营养成份:具有多种营养成分，其中包含V因子和X因子等生长因子。
18、培养提示:血培养仪器可指示不同的培养状态。
19、血量监测:配备血量监测模块，可实现每瓶样本的血量监测，支持数据上传LIS。
20、使用条形码:可撕贴的双条形码置瓶、取瓶、数据查询，条形码信息区分不同类型培养瓶。
21、操作界面:仪器控制电脑为触摸屏一体机，屏幕尺寸≥13英寸，电脑存储≥128G，操作系统为中文windows系统，可存储≥10万条血瓶生长信息。
22、可以自动进行数据找回。
23、可直接进行血培养瓶随机条码扫描上机，血瓶上机无需点击上机按钮。
24、温控性能:温度准确度偏差应≤±1.0℃，温度波动应≤2.0℃。
▲25、具备延迟放入功能:支持≥48小时延迟放瓶功能。
26、具备放回功能:培养瓶拿出后≥2小时内再放入，相关数据不丢失，可继续检测。
27、具备仪器随时查看生长曲线、报警时间、采血量监测等功能,仪器培养结果及阶段如培养中，阴性，阳性在控制屏均可查看并打印。
28、仪器必须可与医院LIS系统连接，支持双向通讯，支持双条码（医嘱条码和培养瓶条码）。
▲29、配套提供微生物实验室管理系统。
30、配备微生物实验室数据管理系统:可对多台、多模块仪器数据进行统一管理。
31、自动统计功能:具有整体阳性率；科室阳性率；阳性培养时间；每日检测量等≥6种统计方式。
32、培养提示:培养过程中特定时长后提醒功能，具体时长可根据需要自行设置。
33、电源:AC220V±22V，50Hz±1Hz。
34、设备使用年限≥10年。
35、提供配套试剂报价单。
四、主要配置：
1、全自动微生物培养监测系统：1套。
2、微生物实验室管理系统软件：1套。
3、输出终端：1台。
4、微生物医用生化培养箱：2台。（需具有医疗注册证）
第3包  品目3-2  微量元素分析仪
一、数量：1台
二、设备用途：用于检测人体血液中铅、铜、锌、铁、钙、镁、镉、锰的含量。
三、技术要求：
1、全自动检测：自动进样，自动清洗；无需易燃易爆气体,无需点火。
2、双通道测量：溶出、极谱同时测量；分别检测血液中铅、铜、锌、铁、钙、镁、镉、锰等元素，可以单通道独立测量。
3、各元素独立试剂。
4、对溶出电极自动超声清洗。
5、支持Lis/His系统；设备开放标准通讯接口，对接医院LIS系统，实现标本信息双向传输、结果自动上传，提供多种打印格式模板。
6、自动智能寻峰。
7、样本类型：静脉血、末梢血；无需高温消解。
8、样品位≥30个（溶出、极谱均≥30个）。
9、测试速度：≥30个样本/小时,支持连续批量检测。
10、准确度：
10.1、偏差：≤±2%。
10.2、重复性：CV≤2%(极谱),CV≤4%（溶出）。
10.3、线性关系R≥0.98。
11、提供配套试剂报价单。
12、设备有效使用年限：≥10年。
13、图文工作站：
13.1、CPU：i7同等或以上性能。
13.2、内存：≥8G×2。
13.3、硬盘：≥1TBSSD+2TBHDD。
13.4、输出终端：激光输出终端。
13.5、图像显示终端：≥27英寸，分辨率≥1280×1024。
13.6、输出终端：A4黑白激光图文输出设备；连接：标配USB2.0接口；打印分辨率≥1200×1200dpi，能清晰打印含曲线图的检查报告；标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
4、 主要配置：
1、微量元素分析仪：1台。		
2、工作站系统：1套。	
3、电脑一体机（含输出终端）：1套。		
4、离心机：1台。		
5、润滑脂：1瓶。		
6、废液桶：1个。		
7、试管架：3个。	
第4包  品目4-1  耳声发射仪
一、数量：1套
二、设备用途：主要用于客观听力测试，诊断与听觉和听力相关的病变。 
三、技术要求：
（一）、DPOAE畸变产物耳声发射：
1、刺激声：原始音对，F2/F1 = 1.24 。
▲2、可用测试频率：F2 的范围≥1、1.5、2、3、3.5、4、5和6 kHz。 
3、默认测试频率：f2 = 2、3、4 和5 kHz （4个频率中有3个频率的测试结果为通过）。
4、测试水平：L1/L2 = 60/50 dB SPL 和L1/L2 = 65/55 dB SPL。
5、显示：DPOAE 水平、测试进度、噪音音量、听力图。
6、结果显示：整体通过/参考、带有DPOAE的DP-Gram 听力图和噪音音量。
 （二）、AABR快速脑干反应测听：
1、评估方法：噪音加权平均和模板匹配。
2、刺激声：≥35、40 或45 dB nHLChirp 声。
3、点击率：≥80 Hz。
4、输入带宽：70Hz-4 kHz。
5、阻抗测试范围：1-99kΩ。
▲ 6、测试可接受阻抗：≤12 kΩ。
7、阻抗控制：在测试之前和测试过程中进行控制，在阻抗控制过程中持续发出刺激声。
8、显示：统计图、测试进度、EEG 水平、ABR 检测概率。
（三）、主机：
1、显示：彩色TFT触摸屏，尺寸≥3.5英寸，分辨率≥240x320像素。 
2、键盘：电阻式触摸屏( 可以戴手套使用) 。
3、声音：内置扬声器，用于发出击键以及通过/清晰响应和未通过/无清晰响应声音。
4、主机内存：≥500 个测试。
5、实时时钟：集成的实时时钟，用于对测量结果添加时间戳。连接后时钟会自动与个人计算机时钟同步。 
6、电池：可充电锂电池≥1800 mAh。
7、电池寿命：≥连续使用8小时。 
8、电量指示器：多级电量指示器。
9、设备有效使用年限：≥10年。
（四）图文工作站：
1、CPU：i7同等或以上性能。
2、内存：≥8G×2。
3、硬盘：≥1TBSSD+2TBHDD。
4、输出终端：激光输出终端。
5、图像显示终端：≥23英寸，分辨率≥1280×1024。
四、配置要求：
1、主机：1台。
2、OAE 探头：1套。
3、耳塞：1套。
4、电池：1块。
5、携带包：1个。
6、坞站：1个。
7、学习工具包：1个。
8、工作站：1套。
9、报告输出终端：1台。
第4包  品目4-2  听力计
一、数量：1台
二、设备用途：常规听力检查，为听力障碍等疾病诊断提供依据和参考。
三、技术要求：
（一）主机：
▲ 1、通道数：独立双通道输出。
2、气导频率范围：≥125-8000Hz；骨导测试频率：≥250-6000Hz；频率误差：≤士2%。
3、气导声强范围：≥-10-120dB; 掩蔽声强范围：≥-10-110dB; 骨导声强范围：≥-10-70dB。
4、总谐波失真：气导≤2.5%、骨导≤5.5%。
5、声强步进：步进≤5dB，误差≤士1dB。
▲ 6、给声方式：同时具备≥2种。
▲ 7、输出：具备常规的气导、骨导和声场等三种输出类型测试，评估不同听力途径的听阈。
8、刺激声类型：纯音、啭音、脉冲音纯音、窄带噪声。
9、患者应答：外置应答手柄，显示屏显示指示条提示。
10、指示灯：各功能键均配有指示灯。
11、显示屏：≥7英寸TFT彩色液晶屏，分辨率≥800x480像素。
12、连机模式：上位机实时同步显示、PC端下行控制。
13、保护功能:具有保护受试者听力功能。
14、进行测试的气导、骨导测试频率点可自由选择，起始测试声。
15、主机内置麦克风，操作者与受试者者可在测试过程中的交流。
▲16、主机可独立进行听力测试操作，在屏幕上显示完整双耳听力测试图，也可以连接PC端操作。
17、气骨导可由用户自定义频率。
18、声场测试采用外置功放和内置声场校准功能。
19、管理平台：可在电脑端进行病历数据分析、管理、同步显示听力图；免费开放端口与医院HIS系统对接。
20、具备中文操作界面听力诊断辅助分析功能。
21、自定义计算精度：原始数据、保留整数、保留小数点后 1 位。
22、结果报告可进行个性化设置，报告参数可自由组合，具有多种报告表头模板可供选择，支持电子签名。
▲23、具有职业性纯音听力测试，年龄修正，高频、语频平均听力自动计算，单耳听阈加权值。
24、设备有效使用年限：≥10年。
（二）图文工作站：
1、CPU：i7同等或以上性能。
2、内存：≥8G×2。
3、硬盘：≥1TBSSD+2TBHDD。
4、输出终端：激光输出终端。
5、图像显示终端：≥23英寸，分辨率≥1280×1024。
四、配置要求：
1、听力计主机：1台。
2、气导耳机：1副。
3、骨导耳机：1副。
4、应答器：1个。
5、工作站：1套。
6、报告输出终端：1台。
第4包  品目4-3  中耳分析仪
一、数量：1台
二、设备用途：主要用于以对中耳炎症、听骨链中断、咽鼓管功能及镫骨肌反射等功能的客观测试，可鉴别传导性听力损失和混合听力损失等，为听力障碍、耳部不适等疾病的诊断提供客观依据，可以辅助医生对听觉神经、脑干及面部神经麻痹病变做定位。
三、技术要求：
▲1、探头探测音：≥4种226Hz、678Hz（85dB SPL）；800Hz、1000Hz（75dB SPL）。
 2、声导纳容积范围：测量平面鼓室图≥0-7.5cm3；外耳鼓室补偿图≥0-2.5cm3。
▲3、鼓室图测试（自动和手动测试），3个多点鼓室图扫描，可选择扫描方向。
4、测压范围：≥-600-400daP。加压速率：≥200-600daPa/s,200daPa/s±50daPa/s, 压力扫频速率可设置为15、50、100、200、300、400、600 daPa/s。
▲5、具备Y.B.G声导纳、声纳、声导测量。
6、刺激声频率：
6.1、同侧：500Hz，1000Hz，2000Hz，4000Hz，最大声强110dB HL；6000Hz，BBN（宽带噪声），LPN（低通噪声），HPN（高通噪声），无刺激。   
▲6.2、对侧: 500Hz，1000Hz，2000Hz， 4000Hz最大声强120dB HL；250Hz，3000Hz，6000Hz，8000Hz，BBN，LPN，HPN，无刺激。
7、刺激声声强：声强步进值：≤1dB、5dB。
8、具备自动/手动鼓室压测量。
9、镫骨肌反射测试持续给声时间：0.5-2.5s；给声停止后记录：0.5-2.5s；固定强度、递增强度。
10、声反射潜伏期测试：具备同侧和对侧刺激；给声时间：0.3-1.7s；可调整刺激声波的上升沿和下降沿；给声停止后记录：0.3-1.7s。
11、具备声反射衰减测试：同侧和对侧刺激；测试时间：10、20s。
12、具备完整鼓膜咽鼓管测试：Williams 测试法。
13、具备穿孔鼓膜咽鼓管测试：Toynbee测试法,测试时间和鼓室压范围可调。
14、具备快速测试：可以生成2个由用户编程的快速测试。
15、可以在计算机屏幕上看到正在进行的测试全景。
16、自定义快速测试模式。
17、具有≥7英寸彩色触摸显示屏及按键控制面板。
18、探头手柄内置控制灯和开关，可直接进行测试、切换测试耳。
19、设备有效使用年限：≥10年。
四、配置要求：
1、中耳分析仪主机：1台。
2、探头：1套。
3、对侧耳机：4副。
4、标准腔体：1组。
5、耳塞：4套。
6、电源适配器：1个。
7、校准件：1个。
8、探头固定装置：1套。
9、备用胶管：1套。
第5包  品目5-1  肌电诱发电位仪
一、数量：1套
二、设备用途：通过检测诱发电位、肌电图、神经电图等测试项目为医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉的客观评价指标,实时反馈大脑神经的活动,指导医生（如神经内科、神经外科、骨科、耳鼻喉甲状腺科、胸外科等科室）开展门诊肌电图检查。
三、技术要求： 
▲1、放大器通道数：≥6通道。
2、电压灵敏度：0.05μV/div-30mV/div范围内分档可调，电压测量误差：+5%～-10%以内。
▲3、共模抑制比：≥125dB。
4、共模输入阻抗：≥4000MΩ。
▲5、噪声电压：≤0.3μV。
6、阻抗测量检测：所有输入的电极及地电极都可检测。
7、幅频特性范围：0.5Hz～10kHz，电压测量误差+5%～-15%。
8、电刺激器：		
8.1、高恒流电刺激最大脉冲强度：100mA±5%；脉冲强度误差：≤±5%。
8.2、最大脉冲宽度：1ms±5%。
8.3、脉冲宽度误差：≤±5%。
9、声音刺激器：
9.1、最大Click声强范围：125-140dB(SPL峰值)。
9.2、最大白噪声强范围：105-115dB(SPL峰值)。
9.3、声强在25dB 至125dB 范围内以≤10dB 的加减量分档选择。
10、视觉刺激器：
10.1、黑白翻转变化的棋盘格图像显示终端。
10.2、分别给与左、右和双眼刺激的LED闪光器。
10.3、刺激输出：彩色液晶显示终端≥23英寸。
10.4、刺激视野：全视野、半视野、1/4视野。
11、软件功能：
11.1、肌电图软件包：包括干扰相、运动单位电位、静息电位、单纤维、同步电位测试功能。
▲11.2、神经传导速度软件包：包括运动传导、感觉传导、F波、H反射、重复刺激、瞬目反射、皮肤反应、心脏副交感。
11.3、听觉脑干诱发电位软件包：包括脑干听觉、脑干听阈。
11.4、体感诱发电位软件包：包括上肢体感、下肢体感、三叉体感、脊髓体感、阴部体感、自定义体感。
11.5、视觉诱发电位软件包：包括模式翻转、LED闪光测试功能。
▲11.6、运动诱发电位软件：包括上肢运动诱发、下肢运动诱发测试功能，无需另配设备可直接开展电运动诱发，也可链接磁刺激器做磁运动诱发。
▲11.7、前庭诱发功能：气导-眼肌前庭诱发、气导-颈肌前庭诱发、气导-咬肌前庭诱发。
12、图文工作站：
12.1、CPU：i7同等或以上性能。
12.2、内存：8G×2。
12.3、硬盘：1TBSSD+2TBHDD。
12.4、输出终端：激光输出终端。
12.5、图像显示终端：≥23英寸，分辨率≥1280×1024。
13、其他要求:配稳压隔离电源。
14、设备使用年限≥10年。
四、主要配置：
1、肌电图及诱发电位软件：1套。
2、主机：1台。
3、台车：1台。
4、工作站：1套。 
5、输出终端：1台。
6、脚踏开关：2个。
7、放大器：1个。
8、电刺激盒：1个。
9、闪光器：1个。
10、耳机：3个。
11、肌电针缆：1根。
12、医用一次针电极：10根。
13、指环电极：3根。
14、鞍形电极：3个。
15、神经和肌肉刺激器用体表电极：2包。
16、无关极缆：4根。
17、手持电极：2根。
第5包  品目5-2  运动功能障碍辅助评估软件
一、数量：1套
二、设备用途：通过对潜在或存在运动功能障碍的人群的全身静态及特定运动状态下采集的视频数据进行处理和分析，提取面部运动、对指、手部运动、脚趾拍地运动、腿部灵活性、站立平衡、姿态、步态的运动特征参数，结合相关评估量表以及治疗和用药情况对运动功能障碍进行辅助评估。
三、技术要求：
（一）、标准规范
1、数据采集全程无需穿戴传感器，具备红外功能的高清摄像头录像视频。
2、数据处理方式具备以人工智能算法对数据进行处理和分析的能力。
▲3、部署方式：移动端设备结合多机位相机对潜在或存在运动功能障碍的人群的全身静态及特定运动状态录制采集视频。
4、计算机视觉运动分析技术：
4.1支持骨架、计算机视觉关键点、皮肤等形象；人物形象支持360°旋转。
4.2支持对全身动作的全面追踪与AI分析，在运动过程中捕捉全身涵盖包括面部（眼睛、鼻子、嘴）、上肢（肩关节、肘关节、腕关节、掌指关节、指间关节）、躯干（脊柱上下）、下肢（髋关节、膝关节、踝关节、脚跟、脚尖）等在内的≥30个关键部位区域。
4.3支持帕金森病运动功能评估量表与全身关节及步态异常两种常模数据平台并输出相应的报告，评估数据与报告同步，拓展结合其他多模态数据关联。
5、面部运动分析特征呈现的结果参数：≥12项，支持瞬目高宽比及频率、张嘴高宽比及频率、动作间隔时长、震颤频率及幅度等运动特征参数的分析。
6、手部精细运动分析特征呈现的结果参数：≥30项，支持动作幅度、频率、间隔时长、冻结等运动特征参数的分析。
7、脚趾拍地运动及腿部灵活性运动分析特征结果参数：≥45项，支持动作幅度、频率、间隔时长、冻结等运动特征参数的分析。
8、身体平衡分析特征结果参数：≥36项，支持前倾、侧弯角度、站立时长、次数、直立伸展角度范围等。
9、步态时相分析参数：≥14项，支持支撑相、摆动相、支持承重反应期、单支撑相等运动特征参数的分析。
10、步态运动学分析参数：≥40项，支持距离、时长、步幅、步速、左右手臂运动参数(角速度、角度及对称性)、左右臂摆动幅度、左右手参数的相对偏差等运动特征参数的分析。
11、关节活动范围分析参数：≥16项，支持腕肘夹角、肘肩夹角等运动学参数的分析。
12、系统对于步态评估核心参数的测量误差≤5%。
13、提供红外功能的高清摄像头。
14、数据传输方式及协议：4G/5G/wifi传输，传输协议https。
15、视频影像格式：MP4等。
16、数据管理:支持PAD端、WEB端对账号、患者的管理。
17、性能要求:在4G/5G网络或同级别WIFI环境下，完成数据增强分析≤48小时。
（二）图文工作站：
1、数据采集分析终端：CPU，不低于12代I7或同级别性能，显卡不低于RTX3060或同级别性能，内存≥32G，硬盘≥1T；输出终端：网络传输输出；图像显示终端：≥19英寸（电脑一体机），分辨率：≥1280×1024。
2、数据采集控制平板电脑：≥9英寸，CPU不低于高通骁龙870或同级别性能，内存≥8GB，硬盘≥128GB，摄像头：≥13MP+8MP,分辨率≥2560×1600。
3、服务器:数据库服务器内存≥4GB，硬盘≥100GB；数据增强服务器内存≥32GB，硬盘≥50GB。
4、摄像头:≥200W像素，焦距： ≥2.8mm，视场角：≥100°，垂直视场角≥58°，对角视场角≥123°。
四、主要配置：
1、数据采集分析终端（包含实时图像监视器、输出终端）：1套。
2、数据采集控制平板电脑：1台。
3、摄像头：6个。
4、工作平台：1台。
5、网络路由器：1个。
6、校准套件：1套。
7、测量套件：1套。
第5包  品目5-3  平衡测试系统
一、数量：1套
二、设备用途：对帕金森病、阿尔茨海默病、脑小血管病、脑积水等患者进行治疗效果评价、以及治疗后运动功能监测。
三、技术要求：
1、传感器采样率≥30 Hz（或FPS）。
▲2、支持对步态进行自动动态分析，含步态测试、冻结步态、步态双任务等≥3种测试，检测结果含站立相、摆动相、双支撑相、步速、左右脚步频、步宽、左右脚步幅、左右脚步高等≥10种步态平衡指标，其中核心指标站立相、摆动相、步频、步速、步幅、步宽、步高的测量误差≤5%。
▲3、采用三维运动全身捕捉技术，可捕捉采集躯干、四肢等全身≥20个关键部位节点的运动数据。
▲4、测试采用无标记点技术，患者自然状态下完成检测，无需穿脱检测设备或传感器。
5、可采集记录人体运动轨迹，并生成运动轨迹图。
6、测试页面中有测试标准指导文字说明和标准动作演示视频。
7、支持测试全过程的视频录制，并可回放查看测试过程。
8、支持对步态测试过程进行动作语义解析，并进行关键动作语义的自动标注，可在测试视频回放中进行可视化呈现（关键动作标注支持人工校准）。
9、支持患者数据管理，包括录入、修改、删除等。
10、测试完成后，可自动生成评估报告，并可一键打印纸质报告。
11、支持评估结果与历史评估数据进行对比展示。
12、评估结果中有正常参考范围值作对比。
13、测试过程数据和评估结果数据永久保存，支持测试过程数据和评估结果数据一键导出。
14、硬件配置要求：		
14.1、配套专用台车，台车一体化集成主机、显示终端等部件。
14.2、主机CPU：i7同等或以上性能，内存≥8G×2，硬盘≥1TBSSD+2TBHDD。
14.3、彩色图像传感器分辨率≥1280x720（720P）。
14.4、图像显示终端为彩色触摸显示屏，尺寸≥23英寸，分辨率≥1920x1080。
14.5、输出终端：激光输出终端。
四、主要配置：
1、主机：1台。
2、台车：1台。
3、显示终端：1套。
4、传感器：1套。
5、步态平衡测试软件包：1套。
6、激光输出终端：1台。
第6包  品目6-1  悬吊康复训练系统 
一、数量：1套
二、设备用途：用于对脑中风、脑外伤等患者进行肢体运动康复训练或早期站立训练等。 
三、技术要求：
▲1、具备多点及多轴训练功能，≥18点及≥7轴。
2、悬吊轴具备线性移动功能，纵向移动范围≥160cm，横向移动范围≥70cm。
▲3、悬吊轴线性移动具备弹性限定功能。
4、悬吊轴数量≥7轴，悬吊轴轴径≥20mm，悬吊轴长度≥400mm。
5、悬挂块数量≥14个，悬挂块承重≥200KG，设备最大可实现≥28点悬挂训练。
6、上肢悬吊节点承重≥300KG，旋转角度≥360°。
7、下肢悬吊节点承重≥200KG，旋转角度≥360°。
▲8、悬吊轴360°旋转。
9、圆形滑轨：水平纵向滑轨长度≥2000mm，水平横向滑轨长度≥800mm。
10、方形滑轨：水平纵向滑轨长度≥1300mm，立柱内侧垂直滑轨长度≥1200mm，立柱外侧垂直滑轨长度≥1950mm。
11、悬吊架（长×宽×高）≥3200×1200×2000mm。
12、训练床面承载能力≥200kg。
13、挂件架尺寸（长×宽×高）≥800×500×180mm。
▲14、设备配置双侧横向悬吊轴。
▲15、具备悬吊架外侧悬吊轴。
16、配备双滑轮联动绳，可进行协同训练或悬挂沙袋进行恒定阻力的抗阻训练。配备柱形垫、平衡垫、沙袋，满足不同临床需求。
17、悬吊带≥12种：
17.1、四肢悬带：尺寸≥600x145x4mm，承重≥60KG，6个。
17.2、盆骨悬带：尺寸≥900x200x4mm，承重≥200KG，2个；尺寸≥900x300x4mm，承重≥200KG，2个。
17.3、头部悬带：尺寸≥600x145x4mm，承重≥60KG，2个。
17.4、胸部悬带：尺寸≥750x650x4mm，承重≥200KG，2个。
17.5、腰部悬带：尺寸≥900x450x4mm，承重≥200KG，2个。
17.6、自固定悬带：尺寸≥850x150x4mm，承重≥200KG，4个。
17.7、双点悬带：尺寸≥1200x95x4mm，承重≥200KG，4个。
17.8、通用悬带：尺寸≥780x150x4mm，承重≥60KG，4个。
17.9、足踝部悬带：尺寸≥400x65x4mm，承重≥60KG，4个。
17.10、鞋型悬带：尺寸≥200x150x35mm，承重≥60KG，2个。
17.11. 胸部固定悬带：尺寸≥1300x650x4mm，承重≥200KG，2个。
17.12、单手悬带：尺寸≥370x40x3mm，承重≥200KG，2个。
▲18、悬吊绳≥15根，承重≥200KG，悬吊绳具有快速锁止装置。
19.附件：
19.1、短弹性黑绳：长度≥40cm，承重≥60KG，4根。
19.2、长弹性黑绳：长度≥60cm，承重≥30KG，4根。
19.3、短弹性红绳：长度≥40cm，承重≥60KG，4根。
19.4、长弹性红绳：长度≥60cm，承重≥30KG，4根。
19.5、拉手：尺寸≥250x120x30mm，承重≥200KG，4根。
20、图文工作站：
20.1 CPU：i7同等或以上性能；内存：≥8G×2；硬盘：≥1TBSSD+2TBHDD；
20.2图像显示终端尺寸≥23英寸。
20.3输出终端：A4黑白激光图文输出设备；连接：标配USB2.0接口；打印分辨率≥1200×1200dpi，能清晰打印含曲线图的检查报告；标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
四、主要配置：
1、悬吊架：1台。
2、悬吊绳：≥14根。
3、双滑轮绳：≥1根。
4、悬带：≥12种。
5、拉手：≥4根。
6、长弹力绳：≥8根。
7、短弹力绳：≥8根。
8、沙袋：≥4个。
9、柱形垫：≥1个。
10、平衡垫：≥2个。
11、挂件架：1个。
12、图文工作站（含输出终端）：1套。
第6包  品目6-2  多体位康复床 
一、数量：3张
二、设备用途：通过改变体位、起立角度对患者进行训练促进康复，用于肢体运动障碍的患者进行肢体运动康复训练。
三、技术要求：
1、外形尺寸:长1950-2050×宽650-700×高900-950mm范围内。
▲2、床面升降范围≥450-930mm。
3、床面升降行程≥480mm。
▲4、具有2块腿板，腿板可实现正负角度的调节。
5、具备4块床面,≥3块可独立调节。
6、具备2块腿板，腿板可实现正负角度的调节.
7、折起角：头板调节范围≥0-80°；腿板调节范围≥-30-20°。
8、床体在负荷状态下的升降速度应控制在 10-30 mm/s 之间。
9、高密度海绵软包≥50mm。
10、伸缩脚轮设计，脚轮直径≥75mm。
11、升降电机最大输出力度≥6000N
▲12、双控电动升降系统，可通过360度脚控开关及手持控制器的双控方式实现床体升降。
13、具备控制系统，可对多张床体进行操作控制。
14、具备透气孔和孔塞。
15、头部、腿部气杆科控制角度的调整。
16、产品承重≥200kg。
四、主要配置：
1、电动多功能理疗床：1张。
2、手持控制器：2个。
3、绑带：8根。
第6包  品目6-3  电动康复直立床 
一、数量：3张
二、设备用途：通过改变体位、起立角度对患者进行训练促进康复，用于肢体运动障碍的患者进行肢体运动康复训练。
三、技术要求：
1、外形尺寸:长1950-2050mm×宽850-900mm×高750-850mm范围内
▲2、起立角度调节范围≥0-85°, 通过手持控制器实现床体倾斜角度调节。
3、起立床的床板从水平到垂直位置时的运行时间≥30s。
▲4、具备三个可独立控制的电机。
▲5、两块脚托板可电动独立调节。
▲6、脚托板角度调节范围≥-30-10°，允差±5°
7、床板尺寸（长×宽）≥1700×600mm。
8、脚托板尺寸（长×宽）≥320×170mm。
9、床体在负荷状态下的升降速度应控制在 10-30 mm/s 之间。
10、高密度海绵软包厚度≥50mm。
11、伸缩脚轮设计，医用脚轮直径≥75mm。
12、升降电机最大输出力度≥8000N。
13、可通过手持控制器调节床体起立角度及脚踏板的倾斜角度。
14、具备控制系统，可对多张床体进行操作控制。
15、产品承重≥200kg
四、主要配置：
1、电动康复直立床：1张。
2、绑带：8根。
3、手持控制器：2个。
第7包  品目7-1  能量代谢车
一、数量：1台
二、设备用途：用于测量人体摄氧量（VO2）和二氧化碳排出量（VCO2），为临床医生的营养评估提供数据支持。
三、技术要求：
1、测量参数：静息能量消耗量REE、静息能量代谢预计值REE pred、呼吸熵RQ、碳水化合物消耗占比CHO/REE*100%、脂肪消耗占比FAT/REE*100%、蛋白质消耗占比PRO/REE*100%、每分钟摄氧量VO2、每分钟产生二氧化碳量VCO2、非蛋白呼吸熵NPRQ、呼吸频率RR、变异系数REE-COVAR*100%等。
2、流量传感器采用涡轮式，配置≥2个可替换涡轮使用。
▲3、流量传感器性能：分辨率≤0.002L/s；精确度≤±3%；流量范围≥0-18L/s；12L/s 时阻力≤0.7cmH2O・s/L。 
4、氧分析器采用电化学式传感器。
5、氧分析性能：测量范围 ≥0-95%；测量误差≤±0.05%；分辨率≥0.01%；响应时间≤120ms。 
6、二氧化碳分析器采用非分散式红外传感器。
7、二氧化碳分析性能：测量范围≥0-19%；测量误差≤±0.05%。分辨率≥0.01%；响应时间≤120ms。 
8、设备主机配备≥10英寸触摸屏。具备便携提手使用，可配备台车工作台使用。
9、设备自带飞梭旋钮，物理按键，可一键实现息/亮屏、主页和设置界面功能。
10、系统可以自定义设置检测时间，测量结束可提示；支持一键定标（气瓶/气袋），实时显示过程曲线和数据。
11、设备内置锂电池，续航≥4小时，支持交直流两用。 
12、设备开机就可以测试，不需要预热等待。
13、系统具备多种代谢预计值公式。
14、系统可选择热敏纸和A4纸进行报告打印，可设置≥3种预制报告格式。
▲15、设备可与呼吸机连接，实时检测重症患者的REE、VO₂、VCO₂、VO₂Covar%、VCO₂Covar%数值。
▲16、呼吸机模式用流量传感器，测量范围≥0-90L/min，测量误差≤±5%。
17、系统具有呼吸机模式测试界面。
18、设备配备USB、TYPE‑C等接口，支持数据线下导出存储，存储用户测试信息≥10万条测量记录。
19、具有直流电源输入。
20、设备主机有效期≥8年。
四、主要配置： 
1、主机：1台。
2、台车：1台。
3、重复用面罩：4套。
4、流量传感器：2个。
5、重复消毒用涡轮：4个。
6、一次性麻醉面罩：20个。
7、校正气体：1瓶。
8、减压阀：2个。
9、定标筒：1个。
10、工作站：1套。
11、呼吸机专用流量传感器模块：1个。
12、输出终端：1台。
第8包  品目8-1 生物反馈治疗仪
一、生物反馈治疗仪一
（一）数量：8台套
（二）设备用途：用于功能性便秘患者的治疗，餐后不适综合征患者的治疗；动态检测并记录人体胃肠部体表生物电信号供胃肠病患者临床诊断参考。
（三）技术要求：
（1）、胃肠电检测分析系统
▲1、检测模式：胃电检测模式和肠电检测模式，胃电检测分为餐前检测和餐后检测。
2、胃电图检测参数：
▲2.1、胃电图检测主要参数范围：频率0.03-0.1Hz；幅值30-500uV。
2.2、检测结果输出参数及范围内允差：
2.2.1、胃电慢波百分比，允许误差≤±5%。
2.2.2、胃电节律紊乱百分比，允许误差≤±5%。
2.2.3、波形主频率，允许误差≤±5%。
2.2.4、慢波频率不稳定系数，允许误差≤±5%。
2.2.5、波形平均频率允许误差≤±5%；波形平均幅值允许误差≤±10%。
2.2.6、餐后/餐前功率比，允许误差≤±5%。
3、肠电图检测参数：	
▲3.1、肠电图检测范围：频率0.03-0.35Hz；幅值30-500uV。
3.2、检测结果输出参数及范围内允差：
3.2.1、升结肠频率、降结肠频率、横结肠频率，允许误差≤±5%。
3.2.2、升结肠幅值、降结肠幅值、横结肠幅值，允许误差≤±10%。
4、可实现胃肠同测功能，并自动生成检测报告。
（2）、功能性胃肠病治疗系统
▲1、治疗波形频率范围: 0.05-100Hz可设置，步进0.01Hz，允许误差≤±5%。
2、信号源频率范围: 2000-8000Hz可设置，精度1Hz，允许误差≤±5%。
3、信号源占空比范围: 20-80%可设置，精度1%，允许误差≤±5%。
4、治疗波形幅值设置: ≤18V可设置，步进0.1V。输出误差≤±10%。
▲5、间歇/断续时间设置: 间歇/断续治疗时间、间歇/断续间歇时间0.1-9.0s连续可调，步进0.1s，输出误差≤±5%。
▲6、治疗定时范围: 1-480min连续可调，步进1min，输出误差≤±2%。
（3）、整机功能
1、整机采用便携式设计。
2、触摸显示屏：≥13英寸LCD。
3、信息扫码录入功能：自动识别条码、二维码等。
4、患者信息录入：可完整录入患者就诊编号、姓名、性别、年龄等信息；软件设置有密码验证后方可进入。
5、数据接口：USB 2.0数据通讯接口，存储格式：CSV、PDF等。
6、设备使用年限≥8年。
▲7、设备输出为通用耗材接口，不接受专机专用耗材。
8、图文工作站：
8.1、 CPU：i7同等或以上性能；内存：≥8G×2；硬盘：≥1TBSSD+2TBHDD。
8.2、图像显示终端尺寸≥23英寸。
8.3、输出终端：A4黑白激光图文输出设备；连接：标配USB2.0接口；打印分辨率≥1200×1200dpi，可打印含曲线图的检查报告；标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
（四）主要配置：
1、生物反馈胃肠动力仪：8台。
2、心电导联线（检测用）：64/条。
3、心电导联线（治疗用）：32/条。
4、理疗用体表电极：640片。
5、图文工作站（含输出终端）：4套。
二、生物反馈治疗仪二
（一）数量：1套
（二）设备用途：用于盆底肌肌电评估、生物反馈训练及电刺激治疗，针对产后盆底损伤、衰老相关性疾病（压力性尿失禁、盆腔脏器脱垂）、慢性盆腔痛等盆底功能障碍性疾病，实现评估、治疗一体化干预。
（三）技术要求：
1、肌电监测通道：≥4通道，非电机线线路通道，非扩展通道。测量范围：2-2500μV；分辨率：≤1μV。
2、压力采集通道：≥1通道；测量范围：0-420mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。
3、盆底评估模式：至少包括Glazer评估、一分钟评估、三分钟评估、控尿评估等。
4、具备Glazer评估自动解读报告；可自动推荐个性化处方治疗方案。
5、电刺激基础输出波形至少包括方波、正弦波、三角波、交互三角波、指数波等。
6、刺激频率调节范围：1-1000Hz；最小调节步长≤1Hz。刺激强度调节范围：0-100mA，最小调节步长≤0.5mA。中频刺激频率：≥2500Hz。
7、输出脉冲宽度：≥2000μs；最小调节步长≤50μs。
8、具备耦合剂加热功能。
9、主机可拆卸，可单独工作,便携式主机，可远程操作。
10、具备两种供电方式：可交流电源供电，可内置电池供电。
11、配备扫描器，具备NFC扫码功能。
▲12、非外接显示终端（2台）：彩色液晶触摸显示屏≥12英寸；彩色液晶显示终端≥21英寸。
13、输出终端：A4黑白激光图文输出设备；连接：标配USB2.0接口；打印分辨率≥1200×1200dpi，可打印含曲线图的检查报告；标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
（四）主要配置：
1、主机：1台。
2、液晶显示终端：2台。 
3、生物刺激反馈仪软件：1套。
4、压力套件：2个。
5、台车：1台。
6、输出终端：1台。
7、扫描器：1台。
[bookmark: _GoBack]第10包  品目10-1  脉冲治疗仪
一、数量：2台
二、设备用途：用于兴奋神经肌肉组织、软化瘢痕、松解粘连，具有镇痛、促进炎症消散、改善局部血液循环，具有药物导入功能。
三、技术参数：
1、工作电源：AC220V、50Hz，功率≤200VA。
2、工作频率范围：覆盖1-10kHz，允差±10%。
3、低频调制频率范围：0-150Hz
4、输出电流范围：0-50mA(500Ω负载下)连续可调。
5、调制频率范围：≥0-150Hz。
6、调幅度范围：0-100%可调。
7、调制波形：方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、梯形波、扇形波、等幅波等波形。
8、调制方式：连续调制、交替调制、间歇调制、断续调制。
9、差频频率范围：≥0-100Hz
10、动态节律范围：4-10s。
11、差频变化周期范围：15-30s。
12、输出电流调节方式：用按键递增、递减每档1mA。
13、工作条件：环境温度范围5-40℃，相对湿度≤80%。
14、输出通道：16路8组输出，每1组可以独立输出；可同时做≥8组电疗，或≥4组干扰电，每1组都具备离子导入功能。
15、输出方式：脉冲波.
16、内存专家处方≥100个，可自编处方。
17、可做≥5种电流疗法。
18、≥10英寸触摸屏。
19、落地式。
20、安全类型：I类BF型。
21、设备有使用年限：≥10 年。
四、主要配置
1、主机：2台。
2、转接线：224根。
3、硅橡胶电极：128个。
4、布袋：64个。
5、绑带：128根。
第11包  品目11-1  染色封片一体机 
一、数量：1套
二、设备用途：通过程序控制自动完成组织切片的染色、清洗、干燥和封片等步骤，制作细胞玻片。 
三、技术要求：
（一）染色部分：
1、用户交互：内置≥10英寸彩色液晶触摸屏，主界面可预设≥4个染色快捷程序。
2、站点数量：总站点数量≥26个，其中水洗站点数≥4个，加卸载站点合计数≥4个；水洗站点及加卸载站点，可调整试剂站点。
3、试剂加热：具有≥4个试剂加热站点，温度范围室温至38℃可调。
4、烤箱：烤缸数量≤1个，烤箱温度在室温至75℃可调，具有温度实时监测功能。
5、防护机制：具有开盖保护功能和暂停功能，机械臂具有自动停止运行功能，具有提醒关闭防护罩，关闭后机械臂自动恢复运行。
6、加卸载站点提醒：加卸载站点具有检测传感器，自动检测站点中的玻片架状态；具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时提醒时间可调。
7、远程监控功能：具有远程报警、监控功能，可通过网页、微信小程序多种方式进行监控。
▲8、具备废气浓度监测功能。
（二）封片机部分：
1、封片速度：每小时封片量≥400片。
▲2、盖玻片装载盒单次上机≥5个，可实现不停机随时加载盖玻片；盖玻片单次上载量≥300片。
▲3、机器一次性输出样本存储容量：≥240片。
4、样本干燥：内置样本烘干装置，封片完成自动烘干。
5、 针头自动浸泡：封片完成后，出胶针头自动浸泡在清洗浸泡槽中，且浸泡槽中清洗剂可实现自动灌注和排放，出胶管路自动清洗。
▲6、针头自动排胶：封片机开机后自动排出管路中残胶，并收集到废液盒中。
7、液晶触摸显示屏≥10英寸，可显示运行状态、实时耗材余量、当天封片数量、输出存储量。
▲8、封固剂瓶、清洗剂瓶具有液位传感器，可实时监测并显示清洗液和封固剂余量。
9、封片胶量在线调节范围：20-120μL；调节步长≤1μL。
▲10、粘片分离：可实现盖玻片的粘片检测及分离。
11、 具备单片质控追溯系统、可对单张玻片样本所经的染色程序、染液的批次、封片过程等维度进行查询。
12、 医用生化培养箱，容积≥250L，具有注册证。
13、图文工作站：
13.1、CPU：i7同等或以上性能；内存：≥8G×2；硬盘：≥1TBSSD+2TBHDD。
13.2、图像显示终端尺寸≥23英寸。
13.3、输出终端：A4黑白激光图文输出设备；连接：标配USB2.0接口；打印分辨率≥1200×1200dpi，能打印含曲线图的检查报告；标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
14、试剂及耗材无需专用。
四、主要配置：
1、染色机主机：1台。
2、封片机主机：1台。
3、水洗缸组件：4个。
4、试剂缸：24个。
5、试剂缸盖：24个。
6、玻片架：10个。
7、通风管组件：2组。
8、调压阀组件：1个。
9、振荡器：4个。
10、冷台：1个。
11、捞片机：1个。
12、医用生化培养箱：2台。
13、图文工作站（含输出终端）：1套。
第12包  品目12-1  切片扫描系统 
一、数量：1台套
二、设备用途：用于HE染色切片、细胞学切片、免疫组化切片的扫描、浏览与存储。
三、技术要求：
▲1、成像设备：面阵CMOS相机，靶面尺寸≥1.1英寸，像素≥1200万，帧率≥30帧/秒，像元尺寸≤3.45x3.45μm，支持USB3.0。
2、光源：采用高速频闪光源。
3、对焦轴控制：双级对焦；预对焦重复定位精度≤1.0μm。
▲4、细对焦重复定位精度≤10nm，20μm阶跃定位时间≤40ms。
5、系统成像速度：15x15mm组织面积下换算速度：20倍物镜下扫描时间≤70s，40倍物镜下扫描时间≤200s。
▲6、扫描分辨率：20倍物镜下扫描分辨率≤0.20μm/pixel；40倍物镜下扫描分辨率≤0.10μm /pixel。
7、全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥40张。
▲8、系统同时搭载两个物镜， 20X物镜数值孔径≥0.80NA ；40X物镜数值孔径≥0.95NA，可以软件自由切换两种物镜，无需手动切换。
▲9、全自动推片式上片。
10、异常处理仓设计，片仓容量≥50张，异常玻片可直接推入异常处理仓。
11、片仓防脱落设计，保护切片安全。
12、全封闭一体化设计（非显微镜加装电动平台结构），防尘、防潮及防干扰光。
13、扫描玻片支持以dcm、dcmz、sdpc、tiff、svs、csp格式存储。
14、支持实时观察镜下图并手动对焦，实时显示玻片扫描状态及进度。
15、支持自定义存储路径并按日期归类文件；
16、支持一维码和二维码和OCR识别文字，支持自定义命名切片。
17、智能图像评分，对每张切片可以进行图像质量智能评分。
18、支持单层扫描和多层融合扫描，扫描层数≥90层。
19、支持一个屏幕同时显示≥9张数字病理图像，并对≥9张数字切片进行同步缩放、拖动、旋转，实现同一部位的对比图像浏览。
20、支持预览本地特定病理图像格式文件（dcm、dcmz、tiff、svs、csp）。
21、支持伽马、对比度、RGB等调节，支持颜色校正。
22、图像支持拓扑图、热力图、三维成图像浏览功能。
23、支持对图像标注（文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、画笔等）、撤销、截图以及保存，支持测量绘制图形面积和直线长度。
24、支持显示文件大小、图像尺寸、扫描分辨率、扫描倍率和扫描耗时等切片信息。
25、病理系统对接：支持与院内HIS、病理工作站等系统的对接。
26、图文工作站：
26.1、CPU：i7同等或以上性能；内存：≥64G；硬盘：≥4TB。
26.2、图像显示终端尺寸≥23英寸。
四、主要配置：
1、数字病理切片扫描仪主机：1台。
2、数字病理扫描工作站：1台。
3、扫描控制软件：1 套。
4、本地阅片软件：1 套。
5、鼠标键盘：1套。
6、电源线：3条。
7、片仓：8个。
8、图文工作站：1套。
9、高拍仪：1套。
[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。
2.2、投标人应保证提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的终身免费升级服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员以及维护人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（四）其他要求
无。
