[bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359001]市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组第11包、第18包-招标公告
项目概况
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组第四批的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台注册下载电子版招标文件，并于2026年10月21日08点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK32]一、项目基本情况
1.招标编号/包号：0701-264106070800
2.项目名称：市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组第四批
3.项目预算金额：3400万元、项目最高限价（如有）： / 万元
4.采购需求：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	采购包分品目预算金额（万元）
	简要技术需求或服务要求

	[bookmark: _Hlk219202749]11
	11-1
	800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）1
	1
	900
	详见第五章《采购需求》

	18
	18-1
	医用直线加速器
	1
	2500
	详见第五章《采购需求》


5.合同履行期限：详见第五章《采购需求》
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，须提供书面声明和证明材料，其中：
投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；
投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。
三、获取招标文件
1.时间：2026年9月30日至2026年10月13日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年10月21日08点00分（北京时间）。
地点：采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，无须投标人到达现场。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _GoBack]1.本项目需要落实的政府采购政策：鼓励节能、环保政策：
（1） 依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（2） 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
（3） [bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]支持本国产品政策：根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体落实情况详见招标文件。
（4） 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。
2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为 / 万元、当年安排数为 / 万元。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
4.本项目资金情况:财政资金，资金已落实。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市医院管理中心
地    址：北京市通州区达济街6号院1号楼
联系方式：010-55532433
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：中技国际招标有限公司
地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010-81168492
3.项目联系方式
项目联系人：姚玮、强文晓、吴萍、韩峰
电      话：010-81168492、81168541


采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	11
	11-1
	800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）1
	1
	否

	18
	18-1
	医用直线加速器
	1
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]本次招标采购项目为市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：由中标人分别与各市属医院通过签订分合同确定。
2、交付地点：各市属医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、履约保证金：最高缴纳比例不超过合同金额的10%，项目验收结束后及时退还。
2、首付款支付：首付款支付比例不低于合同金额的30%;对于中小企业、民营企业，首付款支付比例不低于合同金额的50%。
3、采购资金支付：在收到发票后10个工作日内将资金支付到中标供应商账户。
4、其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.2、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
★2.3、第4包至第18包：投标人和制造商具有有效期内的《辐射安全许可证》。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖投标人单位公章）。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]第11包 品目11-1 800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）1

	★一、总体要求
	1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	2. 响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。）

	
	4. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。

	
	5. 整机（含球管、探测器、导管床以及所配置的第三方产品等）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	6. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	7. 按照各医院实际需求提供与响应产品相匹配的高压注射器、配套的操作台桌椅等。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。注：如第三方产品属于医疗器械还应提供有效期内的医疗器械注册证和生产厂家的医疗器械生产许可证（国产产品提供）。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖公章）

	1
	机架系统：
	

	1.1
	落地式机架系统
	具备

	1.2
	机架多位置预设,存储位置 
	≥ 80种

	1.3
	C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：
	≥25°/S

	1.4
	C臂侧位旋转采集速度
	≥25°/S

	1.5
	智能控制系统可以控制机架和三方外科手术床的运动
	具备

	1.6
	CRA：
	≥50°

	1.7
	CAU：
	≥75°

	1.8
	RAO：
	≥100°

	1.9
	LAO：
	≥100°

	1.10
	旋转采集角度：
	≥220°

	1.11
	床旁具备手柄、可控制操作C型臂机架的运动；
	具备

	1.12
	血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照；
	具备

	1.13
	数码显示所有C型臂旋转角度信息；
	具备

	1.14
	C型臂弧深（不包括L臂补偿）：
	≥80cm

	1.15
	机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集；
	具备

	1.16
	机架可移至多种停泊位,机架可与三方外科手术床完全分离，便于开展外科手术
	具备

	1.17
	准直器和平板探测器具备跟踪旋转技术，当机架和手术床位置发生变化时准直器和平板探测器可跟踪旋转，保证无论投照角度如何，图像始终保持正直无偏转
	具备

	★2
	与医院现有外科MAQUET手术床联动
	具备

	3
	床旁液晶触摸屏控制系统：
	具备

	3.1
	液晶触摸控制屏显示屏
	≥5英寸

	3.2
	控制屏可置于导管床3边，或者控制室内；
	具备

	3.3
	控制系统可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置，可完成程序卡片操作，包括采集协议；
	具备

	3.4
	 程序卡片可自行定义和存储
	具备

	3.5
	可控制床和机架锁定；
	具备

	3.6
	可控制曝光、透视蜂鸣器复位, 
	具备

	4
	控制室工作站：
	　

	4.1
	透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作；
	具备

	4.2
	术中可执行像素位移和测量分析功能；
	具备

	4.3
	可同时浏览两个序列；
	具备

	4.4
	进行QCA后，可立即与检查室分享, 
	具备

	5
	高压发生器：
	　

	5.1
	功率：
	≥100KW

	5.2
	最大管电流：
	≥1000mA

	5.3
	高频逆变频率
	≥100KHz

	5.4
	最大管电压
	≥125KV

	5.5
	最小管电压
	≤40KV

	5.6
	最短曝光时间：
	≤1ms

	5.7
	SID自动跟踪功能；
	具备

	5.8
	全自动曝光控制功能，无需测试曝光；
	具备

	6
	X线球管：
	　

	6.1
	最大透视管电流
	≥160mA

	6.2
	球管阳极连续高速旋转，转速
	≥9600转/分，包括透视及采集

	▲6.3
	阳极热容量：
	≥5.0MHU

	▲6.4
	管套热容量：
	≥6.5MHU

	6.5
	球管阳极最大散热率
	≥6500W

	6.6
	液态金属轴承球管；
	具备

	6.7
	球管焦点：
	≥2个

	6.8
	球管内置栅控技术；
	具备

	▲6.9
	球管内置多档金属铜滤片，且可以自动进行切换
	具备

	6.10
	球管内金属铜滤片最小厚度
	≤0.1mm

	6.11
	配备通用型、虹膜型遮光器
	具备

	6.12
	遮光器位置可存储；
	具备

	6.13
	透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置
	具备

	6.14
	球管具备冷却装置
	具备

	7
	平板探测器
	　

	7.1
	数字化平板探测器技术
	具备

	▲7.2
	A/D 
	≥16bits

	7.3
	最大有效成像视野(边长)
	≥38×29cm

	7.4
	物理成像视野
	≥6种可选

	7.5
	平板外壳大小：
	≤550×410mm

	7.6
	平板探测器采集矩阵：
	≥2000×1900

	▲7.7
	像素尺寸：
	≤154μm

	7.8
	平板分辨率
	≥3.2LP/mm

	7.9
	平板可90°旋转；
	具备

	7.10
	平板探测器具备非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制功能；
	具备

	7.11
	平板检测器光子转换效率
	≥77% DQE 

	7.12
	平板探测器上具备控制平板升降、C臂旋转和机架运动的按键，按键≥3组
	具备

	8、
	图像显示器 
	　

	▲8.1、
	控制室：
	液晶显示器≥55英寸，分辨率：≥3840×2160，数量：1台

	8.2
	操作室：
	　

	8.2.1
	液晶显示器
	≥24英寸，数量：2台

	8.2.2
	配备显示器吊塔 
	具备

	8.2.3
	显示器上可显示X线使能、球管温度、曝光的kV,mA及ms、机架的旋转和成角信息、导管床高度、探测器视野、系统通用提示信息、选择的帧率、透视模式、累计透视时间、剂量率、累计剂量、DAP剂量面积乘积, 
	具备

	9
	图像采集系统
	　

	9.1
	外周采集、处理、存储矩阵：
	≥1k×1k

	9.2
	心脏采集、处理、存储矩阵：
	≥1k×1k

	9.3
	心脏采集帧率： 
	15-30帧/s

	9.4
	具备实时减影功能；
	具备

	9.5
	具备脉冲透视功能；
	具备

	9.6
	床旁可直接选择透视剂量：
	≥3档

	9.7
	可存储单幅及序列透视图象透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上；
	具备

	9.8
	脉冲透视速度设置范围：
	0.5p/s-30p/s

	9.9
	具有透视末帧图像保持功能；
	具备

	9.10
	硬盘图像存储量：≥50,000幅@2048×2048矩阵； 
	具备

	9.11
	后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记, 
	具备

	9.12
	具备血管序列实时DSA功能和DA功能, 
	具备

	9.13
	图像显示功能：可显示采集时间、日期显示、图像冻结、灰阶反转、图像标注、左／右标识、文字注释、解剖背景；, 
	具备

	9.14
	具备路径图造影剂自动峰值保持功能, 
	具备

	10
	测量分析（工作站系统）, 
	　

	10.1
	具备左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量；
	具备

	10.2
	室壁运动曲线测量方法；
	≥3种

	10.3
	具备冠脉分析软件，包括所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值测量；并实现机房内的床边测量, 
	具备

	11
	旋转采集, 
	　

	11.1
	最快采集速度：
	≥85幅/s@1024采集

	11.2
	可实时减影；
	具备

	12
	网络与接口：
	　

	12.1
	具有DICOM Send、DICOM Print；DICOM Query/Retrieve、DICOM Worklist、DICOM MPPS功能。
	具备

	12.2
	具备高压注射器接口。 
	具备

	13
	附件：
	　

	13.1
	具有双向对讲系统；
	具备

	13.2
	具有悬吊式射线防护屏, 
	具备

	13.3
	具有床旁射线防护帘, 
	具备

	13.4
	具有悬吊式手术灯；
	具备

	13.5
	具备高压注射器
	具备

	14
	智能路径图功能, 
	　

	14.1
	可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整, 
	具备

	14.2
	可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式； 
	具备

	14.3
	医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式, 
	具备

	14.4
	在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行独立调节；
	具备

	14.5
	液晶触摸屏可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影进行自动实时补偿校正；
	具备

	15
	组合蒙片功能,
	　

	15.1
	可用于实时DSA，蒙片数量可进行实时组合优化；
	具备

	15.2
	在实时DSA图像显示前，可显示组合蒙片图像, 
	具备

	15.3
	组合蒙片的数量
	可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥4幅

	16
	血管机类CT成像功能：
	　

	16.1
	能完成CT断层图像重建和显示；
	具备

	16.2
	能够进行机架正位和侧位的类CT采集，满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建；
	具备

	16.3
	类CT扫描协议最快扫描速率：
	≥85帧/s；

	16.4
	最大重建矩阵：
	≥512×512

	16.5
	最短传输及重建时间：
	≤60s；

	16.6
	可实现CT图像与三维血管的双容积显示；
	具备

	16.7
	床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作；
	具备

	17
	原厂工作站
	　

	17.1
	图像后处理基本功能包括：窗宽、窗位调节、ROI调窗、缩放、放大镜、漫游、翻转、图像剪切、伪彩、反白、旋转和恢复操作等功能；
	具备

	17.2
	具备心室功能分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏量；
	具备

	17.3
	具备血管定量分析软件，可测量血管狭窄位置、狭窄率、距离、长度及面积；
	具备

	17.4
	具备导管校正软件，可测量长度、面积、标准差、平均值
	具备






第18包 品目18-1 医用直线加速器

	★1、总体要求
	1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	2. 响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理）。

	
	4. 响应的产品适用范围应具备经NMPA(CFDA)注册的立体定向放射治疗和头部立体定向放射外科，在产品注册证或使用说明书的适用范围中需要有明确的说明。

	
	5. 按照医院实际需求提供响应产品经NMPA(CFDA)注册的配套治疗计划系统和放疗记录验证系统(原厂，包含且不限于物理师工作站、医生工作站、网络终端等)，若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证。

	
	6. 整机（含治疗计划系统和放疗记录验证系统以及所配置的第三方产品等）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	7. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	8. 按照医院实际需求提供与响应产品相匹配的激光定位灯、光学体表监测系统、水冷机等。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。注：如第三方产品属于医疗器械还应提供有效期内的医疗器械注册证和生产厂家的医疗器械生产许可证（国产产品提供）。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖公章）。

	2、基本参数：
	　

	2.1、加速管类型
	驻波或行波

	2.2、微波功率源
	磁控管或速调管，输出峰值功率≥4MW。

	▲2.3、电子枪
	数字化三极电子枪

	2.4、自动安全联锁装置
	具备，包括但不限于接触式防碰撞，非接触式防碰撞。

	2.5、临床应用模式
	具备摄片模式、物理模式、预执行模式。

	2.6、激光灯
	可遥控激光灯（一套4个）

	2.7、加速器控制功能模块、放射治疗记录与验证（RV）功能模块可导入患者处方
	　具备

	2.8、自动摆位功能
	具备，可按治疗单调整机架角、照射头角、照射野尺寸，可按照计划系统数据一键自动摆位。

	2.9、DICOM RT接口及门控接口
	具备，可与网络系统、治疗计划系统和其它第三方放射治疗产品相联接。

	▲2.10、治疗模式
	支持三维适形、调强、容积调强、非共面容积调强等治疗模式。

	2.11、机载加速器质控系统
	具备

	2.11.1、集成式加速器自动质控工具包
	加速器具备集成式自动质控功能。

	2.11.2、质控模体
	具备，模体同时兼容KV，MV影像验证。

	2.11.3、自检时间
	≤5分钟

	2.11.4、机械精度自检内容
	MLC到位精度及重复性检测、准直器等中心精度、机架等中心精度、六维床位置精度。

	2.11.5、影像自检内容
	kV 和 MV 成像系统的定位精度检测。

	2.11.6、束流自检内容
	束流输出稳定性检测。

	2.11.7、检测报告
	可自动生成检测报告。

	2.11.8、数据分析
	提供离线分析质控数据。

	2.11.9、图表分析
	根据所选参数自动生成趋势图，可自定义时间范围。

	▲2.12 中文加速器操作界面
	具备

	3、射线束
	　

	3.1、X射线
	　

	▲3.1.1、能量
	具备2档常规X线：6MV,10MV；具备2档高剂量率X线：6MV FFF,10MV FFF。

	3.1.2、射线质
	各档能量不超过厂家标称值的1%。

	3.1.3、X线射野尺寸
	调节范围：0.5×0.5cm至40×40cm连续可调(SSD=100cm)。

	3.2、电子线
	　

	▲3.2.1、能量
	选择范围：6MeV～20MeV；选择档位≥5档。

	3.2.2、电子线的X线污染
	≤10MeV时≤2%，＞10MeV时≤5%。

	3.2.3、电子线限光筒
	≥5种尺寸可选。

	3.2.4、安全机械连锁防碰装置
	具备

	3.2.5、准直器自动到位功能
	当加速器安装有多叶准直器时，能自动移动准直器到适当的位置。

	4、剂量率与剂量监测系统
	　

	▲4.1、6MV非均整模式：
	最大剂量率：≥1400MU/min。

	▲4.2、10MV非均整模式：
	最大剂量率：≥2400MU/min。

	4.3、电子线
	最大剂量率：≥1000MU/min。

	4.4、剂量监测系统
	　

	4.4.1、电离室结构
	多通道电离室。可分别用于监测剂量，能量，束流准直特性和照射野的对称性。

	4.4.2、电离室构造
	真空密封型。

	4.4.3、射线对称度的安全连锁
	射线的纵向和横向对称度参数超过下述数值，则启动连锁，纵向对称性不小于2%，横向对称性不小于2%。

	5、多叶光栅系统
	　

	5.1、叶片数量
	≥60对

	5.2、叶片等中心处到位精度
	≤1mm

	5.3、叶片平均透射率
	≤2.5%（不含独立准直器）；≤ 0.02%（含独立准直器）

	5.4、单一等中心最大调强射野
	≥40cm×40cm

	5.5、相邻、相对叶片运动
	可形成交指野，可一次完成多靶区治疗。

	▲5.6、叶片物理叶片在等中心处的最小投影宽度
	≤0.25cm

	6、电子射野影像系统（EPID）
	　

	6.1、空间分辨率
	≥1024×1024

	6.2、有效探测面积
	≥40cm×40cm

	6.3、整版非拼接
	具备

	6.4、运动方式
	由马达驱动，可在X,Y,Z三轴方向运动。病人进行摆位验证后可完全收回到初始安全位置，避免射线照射。

	▲6.5、操作方式
	平板的所有运动均可在控制室操作，操作人员无需进入治疗室。

	6.6、像素灰度分辨率：
	≥16bit/pixel

	6.7、动态图像采集速度：
	动态图像采集速度：≥20帧/秒。

	6.8、能量响应范围
	2-20MV

	6.9、支持高剂量率成像
	具备

	6.10、剂量率范围
	50-2000MU/min

	7.KV影像引导系统
	　

	7.1、KV级机载FBCT或KV级机载CBCT影像系统。
	具备

	7.2、如为机载FBCT影像系统
	　

	
	

	7.2.1、支持2D/3D/4D图像获取、浏览和图像操作。
	具备

	7.2.2、支持操作室切换治疗模式和CT成像模式。
	具备

	7.2.3、MV与KV的中心重合度
	≤0.5mm

	7.3、如为KV级机载CBCT影像系统
	　

	7.3.1、非晶硅平板探测器
	尺寸：≥30cm×40cm；具备防碰撞探测器。

	7.3.2、支持2D/3D/4D图像获取和浏览。
	具备

	▲7.2.3、操作方式
	图像探测器和X线球管的操作均可在控制室进行，操作人员无需进入机房进行操作。

	7.2.4、MV与KV的物理中心重合度
	≤0.5mm

	7.2.5、治疗时同步采集功能
	具备，可在治疗时采集患者靶区KV影像。

	7.2.6、CBCT图像拼接功能
	具备

	7.2.7、CBCT重建长度
	≥30cm

	7.2.8、自动KV，MV，CBCT影像中心检测及校准功能
	具备

	8、机械运动系统
	　

	8.1、机架旋转范围
	≥±185度，支持双向（顺时针及逆时针方向）弧形旋转治疗功能。

	8.2、机架旋转速度
	连续可调

	8.3、TAD距离
	100±0.2cm

	8.4、等中心高度
	130cm±10%

	8.5、加速器等中心精度
	≤0.5mm。

	8.6、准直器旋转范围
	≥±90°。

	▲8.7、机架防碰撞模式：
	包括但不限于接触式防碰撞，非接触式防碰撞。

	9、六自由度治疗床
	　

	★9.1、六维治疗床
	具备

	9.2、可调节运动速度
	具备

	9.3、最大负载能力
	≥130 kg

	9.4、全碳纤维治疗床面板
	具备

	9.5、左右运动行程（X轴）
	≥±20cm

	9.6、垂直运动行程（Z轴）
	≥60cm

	9.7、前后运动行程（Y轴）：
	≥100 cm

	9.8、等中心旋转范围
	≥+/-95度

	9.9、床面倾斜转动范围
	≥ ±3度

	▲9.10、控制方式
	治疗床的六个维度的运动均可在一个控制台上完成。

	10、VMAT容积旋转调强
	　

	▲10.1、控制系统
	可同步控制机架旋转运动、MLC叶片移动、准直器机头旋转运动、剂量率变化。

	10.2、运动弧
	顺时针、逆时针方向可调。

	10.3、单弧和多弧治疗
	具备

	10.4、单轴多弧度容积旋转调强的计划和执行
	具备

	11、治疗计划系统
	　

	★11.1、放疗专用治疗计划系统
	具备

	11.2、基本要求
	全套放射治疗计划系统，包含治疗计划工作站4台和医生工作站4台，以及支持运行所必需的软、硬件。

	11.2.1、数据共享
	放射治疗计划系统与放射治疗设备，共享同一数据库架构

	11.2.2、物理数据管理
	具有射线数据输入、分析和配置功能。

	11.2.3、虚拟模拟
	具有虚拟模拟功能。

	11.2.4、轮廓勾画
	具有轮廓勾画功能。

	11.2.5、图像融合
	具有图像融合配准功能。

	11.2.6、三维适形计划
	具有交互设置射野以及处方设置的功能，支持三维适形计划的逆向优化。

	11.2.7、调强计划
	具有静态、动态调强计划和容积旋转调强计划功能。

	11.2.8、计划评估
	具有计划评估功能，支持不确定性计算。

	11.2.9、脚本
	具有应用程序接口，支持编程访问系统信息。

	11.2.10、临床协议
	包括结构模板、计划模板、优化、评估模板。

	11.2.11、版本
	应为厂家最新最高版本，且基于中文字库基础开发的平台，所有界面均为中文界面。

	11.3、物理师工作站功能要求
	　

	11.3.1、轮廓勾画工具
	具备

	11.3.2、图像配准
	具备

	11.3.3、4D计划
	具备

	11.3.4、调强计划
	具备

	11.3.5、容积调强
	具备

	11.3.6、剂量计算
	具备蒙卡或类蒙卡级的算法。

	11.3.7、脚本及编程接口功能
	具备

	11.3.8、自动非共面容积调强计划功能
	具备

	11.3.9、快速计算功能
	支持GPU加速的优化和剂量计算。

	12、放疗记录验证系统
	　

	12.1、放疗专用网络系统
	具备

	12.2、网络构造
	　

	12.2.1、网络拓扑结构
	以太网结构

	12.2.2、可连接多台加速器
	具备，兼容不同品牌加速器

	12.2、硬件与存储
	网络服务器≥2台；终端工作站数量：≥2台；

	
	硬盘阵列容量：≥50T

	12.3、操作系统
	Windows Server 2019或以上版本。

	▲12.4、数据共享
	记录验证系统与放射治疗设备及治疗计划系统共享同一数据库。

	13、光学体表系统
	　

	13.1、硬件
	系统基于不少于三台立体视觉相机，从多个角度对患者体表同步建立立体视觉并自动数据融合成为统一的患者体表轮廓数据。

	13.2、摄像机分辨率
	≥2048×1024

	13.3、勾画感兴趣区域功能
	具备

	13.4、自动触发加速器射束停止（beam hold）
	具备

	13.5、位置误差维度
	包括三个平移维度和三个旋转维度。

	13.6、校准程序
	多台相机空间坐标达到协调一致，以实现多台相机间的精确图像数据融合。

	13.7、运动控制
	支持自由呼吸和深吸气屏气双体表技术。





2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
2.1.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
2.1.2、投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）。
2.2采购标的需满足的服务期限要求
2.2.1、质量保证期（保修期）及服务要求：本项目质量保证期（保修期）自设备（含第三方）验收合格之日起计算，详见各包技术参数。
2.2.2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
2.2.3、投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
2.2.4、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
2.2.5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。投标人应保证全年开机率达到95%（按一年365天计算），未达到该开机率将按设备停用时间的双倍时长对质保期进行顺延。
2.2.6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2.2.7、投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
★2.2.8、第1、2、3、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18包承诺质量保证期（保修期）结束后的设备维保费用报价，其中设备（含所有零配件）出保后维保费用最高不超过合同6%。该报价应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
★2.2.8、第4包、第5包：承诺质量保证期（保修期）结束后的设备维保费用报价，其中设备（含所有零配件）出保后维保费用最高不超过合同7%。该报价应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK201]4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.1.2、2.	投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号、“★”号、“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.3、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
4.4、验收标准：
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。
4.5、其他要求
无


