[bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359001]市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组（一）-招标公告
项目概况
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组（一）的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台注册下载电子版招标文件，并于2026年9月22日08点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK32]一、项目基本情况
1.招标编号/包号：0701-264106070800
2.项目名称：市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组（一）
3.项目预算金额：14247万元、项目最高限价（如有）： / 万元
4.采购需求：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	采购包分品目预算金额（万元）
	简要技术需求或服务要求

	[bookmark: _Hlk219202749]1
	1-1
	医用核磁共振成像设备（MR）1
	2
	3500
	详见第五章《采购需求》

	2
	2-1
	医用核磁共振成像设备（MR）2
	1
	1750
	详见第五章《采购需求》

	3
	3-1
	医用核磁共振成像设备（MR）3
	2
	3500
	详见第五章《采购需求》

	4
	4-1
	X线电子计算机断层扫描装置（CT）1
	1
	400
	详见第五章《采购需求》

	5
	5-1
	X线电子计算机断层扫描装置（CT）2
	3
	5097
	详见第五章《采购需求》


5.合同履行期限：详见第五章《采购需求》
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，须提供书面声明和证明材料，其中：
投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；
投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。
三、获取招标文件
1.时间：2026年9月1日至2026年9月8日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年9月22日08点00分（北京时间）。
地点：采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，无须投标人到达现场。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：鼓励节能、环保政策：
（1） 依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（2） 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
（3） [bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]支持本国产品政策：根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体落实情况详见招标文件。
（4） 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。
2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为 / 万元、当年安排数为 / 万元。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
4.本项目资金情况:财政资金，资金已落实。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市医院管理中心
地    址：北京市通州区达济街6号院1号楼
联系方式：010-55532433
[bookmark: _GoBack]2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：中技国际招标有限公司
地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010-81168492
3.项目联系方式
项目联系人：姚玮、强文晓、吴萍、韩峰
电      话：010-81168492、81168541


采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	医用核磁共振成像设备（MR）1
	2
	否

	2
	2-1
	医用核磁共振成像设备（MR）2
	1
	否

	3
	3-1
	医用核磁共振成像设备（MR）3
	2
	否

	4
	4-1
	X线电子计算机断层扫描装置（CT）1
	1
	否

	5
	5-1
	X线电子计算机断层扫描装置（CT）2
	3
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]本次招标采购项目为市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：由中标人分别与各市属医院通过签订分合同确定。
2、交付地点：各市属医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、履约保证金：最高缴纳比例不超过合同金额的10%，项目验收结束后及时退还。
2、首付款支付：首付款支付比例不低于合同金额的30%;对于中小企业、民营企业，首付款支付比例不低于合同金额的50%。
3、采购资金支付：在收到发票后10个工作日内将资金支付到中标供应商账户。
4、其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.2、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
★2.3、第4包至第18包：投标人和制造商具有有效期内的《辐射安全许可证》。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖投标人单位公章）。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

第1包 品目1-1 医用核磁共振成像设备（MR）1
	★1、总体要求
	1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	2.响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。）

	
	4. 所有配套线圈若采购单位需要均应按照各医院实际需求免费提供(包含且不限于头部、全脊柱、体部、乳腺、大小柔等)（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。

	
	5. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术、所有序列及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。

	
	6. 整机（含磁体、线圈、液氦以及所配置的第三方产品等）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	7. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	8. 按照各医院实际需求提供与响应产品相匹配的精密空调、水冷机等。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。注：如第三方产品属于医疗器械还应提供有效期内的医疗器械注册证和生产厂家的医疗器械生产许可证（国产产品提供）。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖公章）

	
	9. 双针筒式或蠕动泵高压注射器（提供至少两个品牌产品供采购方选择），耗材开放 ；铁磁性金属探测系统（双根立柱十分区式）、配无磁床、无磁轮椅；不间断电源ups，具备断电后可继续运行≥1h；

	2、磁体系统
	　

	2.1、磁场类型
	超导磁体

	★2.2、磁场强度
	≥3.0T （投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	2.3、屏蔽方式
	　

	2.3.1、主动屏蔽
	具备

	2.3.2、被动屏蔽
	具备

	2.4、匀场方式
	主动匀场+被动匀场

	2.5、中心共振频率
	≥120MHz

	2.6、磁场稳定度
	≤0.1ppm/h

	2.7、三维动态匀场
	具备

	2.8、线性匀场
	　

	2.8.1、一阶匀场
	具备

	2.8.2、二阶匀场
	具备

	2.9、磁场均匀度（VRMS典型值）
	

	2.9.1、50cmDSV
	≤2.3ppm

	2.9.2、40cmDSV
	≤0.33ppm

	2.9.3、30cmDSV
	≤0.07ppm

	2.9.4、20cmDSV
	≤0.016ppm

	2.9.5、10cmDSV
	≤0.002ppm

	2.10.1、裸磁体长度（不含外壳）
	≤175cm

	2.10.2、整机长度（含外壳）
	≤190cm

	2.11、裸磁体宽度
	≤205cm

	2.12、裸磁体高度
	≤215cm

	★2.13、磁体孔径（患者检查孔道内径）
	≥70cm（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	2.14、五高斯磁力线X轴、Y轴、Z轴
	X轴：≤3m

	
	Y轴：≤3m

	
	Z轴：≤5m

	
	（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	▲2.15、冷头类型 
	4K冷头

	2.16、磁体重量（含液氦）
	≤7吨

	2.17、液氦容量
	≤1600L

	2.18、液氦年消耗量(正常使用零液氦消耗)
	0升/年

	2.19、自动监控液氦水平技术
	具备

	3、梯度系统
	　

	3.1、梯度线圈冷却功能
	具备

	★3.2、最大单轴梯度场强（X轴、Y轴、Z轴，非有效值，非Peak峰值）且最大单轴梯度切换率（X轴、Y轴、Z轴，非有效值） 
	梯度场强：≥60 mT/m；

	
	梯度切换率：≥200 T/m/s

	
	梯度放大器最大电压：≥2000V;放大器最大输出电流：≥980A

	
	（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	3.3、梯度单轴最快最短爬升时间
	≤0.3 ms（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	3.4、最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到
	支持

	3.5、梯度放大器冷却功能
	具备

	3.6、梯度控制技术方式及说明：
	全数字实时控制

	3.7、软件及硬件降噪技术
	具备

	4、射频系统
	　

	4.1、多源射频发射技术
	具备

	4.2、全数字或双源射频控制系统
	具备

	★4.3、射频最大功率（若多源发射，提供单源功率和总功率）
	≥35kW（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	★4.4、射频发射通道数（或射频放大器个数）
	≥2个

	#4.5、最大射频独立接收通道数
	≥96个（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	4.6、并行采集技术平台
	具备

	4.7、多层激发采集成像技术
	具备

	4.8、每通道同时并行采样最大接收带宽
	≥1MHz

	4.9、射频发射带宽
	≥500kHz

	5、射频线圈（提供对应线圈技术及通道数）
	一体化线圈技术

	5.1、头颈线圈
	≥20通道

	5.2、全脊柱线圈
	≥24通道

	5.3、全神经（头颈脊柱一体化）组合线圈
	≥44通道

	5.4、体部线圈(单片或多片组合有效长度大于60cm)
	≥30通道

	5.5、乳腺专用线圈
	≥18通道

	5.6、多功能大柔性线圈
	≥18通道

	5.7、多功能小柔性线圈
	≥18通道

	5.8、膝关节专用线圈
	具备

	5.9、头部线圈
	具备

	5.10、肩关节专用线圈
	具备

	5.11、足踝关节专用线圈
	具备

	5.12、下肢血管线圈
	具备

	6、静音平台
	　

	6.1、系统硬件静音技术 （投标人须提供最新静音技术说明复印件，并加盖投标人单位公章）
	具备

	▲6.2、静音扫描技术（投标人须提供最新静音扫描技术说明复印件，并加盖投标人单位公章）
	具备

	6.3、序列静音平台适用范围
	　

	6.3.1、可用于T1对比
	支持

	6.3.2、可用于T2对比
	支持

	6.3.3、可用于Darkfluid对比
	支持

	6.3.4、可用于SWI对比  
	支持

	6.3.4.1、可用于DWI对比
	支持

	6.3.5、可用于TSE序列
	支持

	6.3.6、可用于SE序列
	支持

	6.3.7、可用于GRE序列
	支持

	7、主控计算机系统
	　

	7.1、主计算机CPU
	　

	7.1.1、主CPU主频（单个）
	≥3.5GHz

	7.1.2、主CPU个数
	≥1个

	7.2、系统内存
	≥64GB  

	7.3、系统硬盘容量
	≥1TB         

	7.4、最大重建矩阵
	≥1024×1024

	7.5、图像存储数(256×256)
	≥2000000幅

	7.6、图像重建速度（2D傅立叶变换,256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）
	≥160000次/秒

	7.7、阵列处理器主频
	≥3.5 GHz

	7.8、阵列处理器硬盘
	≥480 GB         

	7.9、阵列处理器内存
	≥48 GB

	7.10、计算机显示器
	≥24英寸彩色LCD

	7.11、显示图像分辨率
	≥1920×1200

	▲7.12、重建系统配备GPU或TPU
	具备

	8、系统后处理
	　

	8.1、3D后处理
	支持

	8.2、实时MPR后处理
	支持

	8.3、三维表面重建技术SSD后处理
	支持

	8.4、实时MIP后处理
	支持

	8.5、电影回放软件
	具备

	8.6、 图像评价软件
	具备

	8.7、实时互动重建
	支持

	8.8、ADC-map
	支持

	8.9、T1，T2值计算
	支持

	8.10、时间信号曲线
	支持

	8.11、图像减影、叠加
	支持

	9、后处理接口
	　

	9.1、软件控制照相技术
	支持

	9.2、光盘刻录机
	具备

	9.3、可同时回读至主机和PC机
	支持

	9.4、完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist等）的功能。如有产生接口费用，由中标方支付
	具备

	9.5、图像网络传输速度
	≥160幅/秒

	10.操作台、扫描床及环境调节系统
	　

	10.1、垂直移动时扫描床最大承重
	≥250kg

	10.2、扫描床移动精度
	≤±0.5mm

	10.3、单次进床扫描范围
	　

	10.3.1、扫描床最大水平移动范围
	≥280cm

	10.3.2、扫描床最大扫描范围
	≥200cm

	10.4、磁体床旁双侧扫描控制面板
	具备

	10.4.1、可双侧控制进床距离
	支持

	10.4.2、可双侧控制进床速度
	支持

	10.4.3、可双侧控制扫描床退至原始位置
	支持

	10.4.4、可双侧控制扫描床退至定位位置
	支持

	10.4.5、可双侧紧急暂停进床
	支持

	10.4.6、紧急情况下，可断电进行人工失超退磁
	支持

	10.4.7、磁体内具备缓解患者情绪的人性化功能
	支持

	10.5、扫描间内可操作并显示病人信息功能
	支持

	10.6、自动播报屏气呼气指令
	支持

	10.7、扫描床水平运动最大床速
	≥20 cm/秒

	10.8、扫描床垂直最底高度
	≤55 cm

	10.9、自动线圈选择
	支持

	10.10、自动步进扫描床
	支持

	10.11、足先进扫描模式
	具备

	10.12、磁体间摄像头和监视器
	配备

	10.13、特定吸收率SAR实时连续监控显示装置
	配备

	10.14、操作间及磁体间紧急制动系统
	配备

	10.15、无线蓝牙心电门控、呼吸门控、外周门控
	具备

	10.16、智能触控病人定位系统
	具备

	10.17、一键定位
	支持

	11、全景一体化成像系统（或提供类似功能参数）
	　

	11.1、一次摆位完成全部线圈扫描功能
	具备

	11.2、线圈组合扫描
	支持

	11.3、同时采集线圈数 
	≥6个

	11.4、组合扫描专用线圈控制软件
	具备

	11.5、智能定位技术
	支持

	11.6、脊柱线圈整合于床面设计
	支持

	11.7、线圈接口整合于床面设计
	支持

	11.8、线圈接口数目
	≥6个

	11.9、矩阵线圈通道选择模式
	具备

	11.10、矩阵线圈频谱成像模式
	具备

	11.11、实时扫描助手
	具备

	11.12、全中枢神经成像无缝连接
	支持

	11.13、自动检查计划
	支持

	11.14、自动结果生成
	支持

	12、多通道（源）射频发射技术平台
	　

	12.1、a-SPACE技术或同等技术
	具备

	12.2、B1 Filter技术或同等技术
	具备

	12.3、多次激发弥散成像技术，可实现冠、矢、轴三平面成像
	具备

	▲12.4、小视野高清弥散技术，可实现冠、矢、轴三平面成像
	具备

	13、扫描参数
	　

	▲13.1、最薄2D层厚
	≤0.1mm

	▲13.2、最薄3D层厚 
	≤0.05mm

	13.3、最大扫描视野（X、Y、Z轴均可同时达到）
	≥55cm

	13.4、最小扫描视野（X、Y、Z轴均可同时达到）
	≤0.5cm

	13.5、2D快速梯度回波最短TE（128X128矩阵）
	≤0.22ms

	13.6、2D快速梯度回波最短TE（256X256矩阵）
	≤0.22ms

	13.7、3D快速梯度回波最短TE（128X128矩阵）
	≤0.22ms

	13.8、3D快速梯度回波最短TE（256X256矩阵）
	≤0.22ms

	13.9、EPI最短TR（64采集矩阵）
	≤10ms

	13.10、EPI最短TE（64采集矩阵）
	≤2.2ms

	13.11、EPI最短回波间隔时间（256采集矩阵）
	≤0.7ms

	13.12、EPI最短回波间隔时间（128采集矩阵）
	≤0.4ms

	13.13、EPI最短回波间隔时间（64采集矩阵）
	≤0.3ms

	13.14、快速自旋回波最大回波链长度ETL
	≥512

	13.15、EPI最大回波链长度ETL
	≥256

	13.16、最大采集矩阵
	≥1024×1024

	13.17、弥散加权B值
	≥10000

	14、成像序列和技术
	　

	14.1、自旋回波（SE）序列
	支持

	14.1.1、2D/3D自旋回波序列
	支持

	14.1.2、TSE回波分享技术
	支持

	14.1.3、三维TSE/FSE序列
	支持

	14.1.4、单次激发SE
	支持

	14.1.5、脂肪抑制序列
	支持

	14.1.6、频率脂肪抑制
	支持

	14.1.7、水抑制序列
	支持

	14.2、反转恢复（IR）序列
	支持

	14.2.1、快速IR(脂肪、 水抑制）
	支持

	14.2.2、快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）
	支持

	14.2.3、STIR短T1压脂序列
	支持

	14.2.4、单次激发快速IR
	支持

	14.2.5、常规反转恢复序列
	支持

	14.2.6、真实影像反转恢复（灰白质强对比）
	支持

	14.2.7、脂肪/水激发技术
	支持

	14.2.8、翻转恢复脂肪抑制序列
	支持

	14.3、梯度回波(GRE) 序列
	支持

	14.3.1、2D/3D 快速稳态进动梯度回波
	支持

	14.3.2、in-phase和out-phase成像
	支持

	14.3.3、多回波合并成像序列
	支持

	14.3.4、亚秒T1扫描序列（2D/3D）
	支持

	14.3.5、亚秒T2扫描序列（2D/3D）
	支持

	14.3.6、单次多平面梯度回波序列
	支持

	14.3.7、多回波梯度回波序列
	支持

	14.3.8、除剩余磁化梯度回波
	支持

	14.3.9、利用剩余磁化梯度回波
	支持

	14.3.10、重T2 加权高对比序列
	支持

	14.4、平面回波(EPI)序列
	支持

	14.4.1、单次激发EPI
	支持

	14.4.2、多次激发EPI
	支持

	14.4.3、自旋回波EPI
	支持

	14.4.4、梯度回波EPI
	支持

	14.4.5、反转EPI
	支持

	15.体部成像
	具备

	15.1、肝脏T1加权3D高分辨动态成像
	支持

	15.2、自由呼吸动态增强技术，对腹部脏器的增强检查能实现多个动脉期供血血管的同时显示，快速精准定位血栓肿瘤的供血血管
	支持

	15.3、多期动态扫描层面精准对位技术
	支持

	15.4、全身弥散成像软件包
	具备

	15.5、同相位/去相位水脂分离技术
	支持

	15.6、MR结肠造影技术 （亮、暗腔）
	支持

	15.7、MR胰胆管造影技术(2D/3D)
	支持

	15.8、单次激发 2D/3D水成像
	支持

	15.9、呼吸导航技术
	具备

	15.10 、自由呼吸3D水成像
	支持

	15.10.1、 实时参量图成像技术
	具备

	15.10.2、实时T1参量图成像软件包
	具备

	15.10.3、实时T2参量图成像软件包
	具备

	15.11、肝脏定量参数成像（T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
	具备

	15.12、动态肾脏灌注成像技术
	支持

	15.13、MR尿路造影技术（2D/3D）
	支持

	15.14、MR脊髓造影技术（2D/3D）
	支持

	15.15、脂肪铁双定量成像技术
	支持

	15.16、3D ASL技术可用于腹部（肾脏、门静脉系统）
	具备

	16、神经系统成像
	支持

	16.1、弥散成像
	支持

	16.2、灌注成像
	支持

	16.3、磁敏感成像
	支持

	16.4、脑功能成像
	支持

	16.5、自动在线拟合高b值弥散图像技术（扫描两个b值，自动生成更高b值）
	具备，可拟合的最高b值（非扫描b值）≥5000 s/mm2

	16.6、其他成像
	支持

	17、心血管成像
	支持

	17.1、2D/3D时间飞越(TOF)血管成像
	支持

	17.2、相位对比(PC)血管成像
	支持

	17.3、门控法TOF/PC血管成像
	支持

	17.4、3D增强对比CE—MRA技术
	支持

	17.5、门静脉成像技术
	支持

	17.6、实时成像技术
	支持

	17.7、超快速血管造影成像技术
	支持

	17.8、磁化转移（MTC）技术
	支持

	17.9、造影剂实时跟踪触发技术
	支持

	17.10、导航技术
	支持

	17.11、下肢血管造影分段跟踪成像技术
	支持

	17.12、自动移床MRA
	支持

	17.13、电影回放
	支持

	17.14、最大强度投影
	支持

	17.15、多层面重建
	支持

	17.16、曲面重建
	支持

	17.17、常规心脏形态学成像
	支持

	17.18、心脏回波分享技术
	支持

	17.19、快速梯度回波/快速心脏采集
	支持

	17.20、黑血技术
	支持

	17.21、亮血技术
	支持

	17.22、正向心电触发
	支持

	17.23、反向心电触发
	支持

	17.24、二维/三维多相位成像
	支持

	17.25、快速心脏电影
	支持

	17.26、一站式心脏成像技术
	支持

	17.27、首过法灌注成像
	支持

	17.28、自动心肌活性成像（自动选择TI时间）
	支持

	17.29、放射采集技术
	支持

	17.30、双斜位成像
	支持

	17.31、压缩感知成像（提供压缩感知全身成像技术，包括心脏、颅脑、体腹部脏器成像）
	支持

	17.32、压缩感知成像可与并行采集成像同步使用
	支持

	17.33、不打药冠状动脉成像
	具备

	17.34、不打药外周血管成像
	具备

	17.35、心肌定量参数成像（T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
	具备

	17.36、流量定量成像
	具备

	18、波谱成像
	支持

	18.1、自动匀场方式
	具备

	18.2、手动匀场方式
	具备

	18.3、自动水抑制技术
	支持

	18.4、自动频谱分析
	支持

	18.5、实时频谱分析及实时显示
	支持

	18.6、高级频谱分析后处理软件
	具备

	18.7、用户可编辑后处理程序
	具备

	18.8、2D和3D频谱成像
	支持

	18.9、单体素和多体素频谱成像
	支持

	18.10、PRESS技术
	支持

	18.11、STEAM技术
	支持

	18.12、代谢产物浓度分布彩图
	支持

	18.13、代谢产物比例地图
	支持

	18.14、外周容积脂肪抑制技术
	支持

	18.15、半自动匀场方式
	支持

	18.16、快速频谱成像技术
	支持

	18.17、三维脑频谱成像
	支持

	18.18、化学位移成像(2D/3D CSI)
	支持

	18.19、多通道矩阵线圈完成头颅频谱
	支持

	19、骨关节成像
	支持

	20、并行采集技术
	具备

	20.1、基于图像算法
	支持

	20.2、基于k-空间算法
	支持

	20.3、基于两个相位编码方向同时加速算法
	支持

	20.4、并行采集加速因子
	≥8

	20.5、与并行采集技术兼容的射频线圈
	具备

	20.6、与并行采集技术兼容的扫描序列
	支持

	20.7、并行采集自动校准技术
	支持

	20.8、具有并行采集因子施加方向（X、Y、Z轴三方向）
	具备

	21、伪影校正技术
	具备

	21.1、流体补偿
	支持

	21.2、呼吸补偿
	支持

	21.3、头部伪影矫正
	支持

	21.4、去金属伪影技术
	支持

	21.5、消除磁敏感伪影
	支持

	21.6、卷积伪影去除
	支持

	21.7、前瞻性运动伪影校正
	支持

	21.8、回顾性运动伪影校正
	支持

	21.9、抑制头部运动伪影
	支持

	21.10、抑制腹部运动伪影
	支持

	21.11、抑制关节运动伪影
	支持

	21.12、抑制颈部运动伪影
	支持

	21.13、可应用于T1像
	支持

	21.14、可应用于T2像
	支持

	21.15、可应用于黑水像
	支持

	21.16、可应用于冠状位
	支持

	21.17、可应用于矢状位
	支持

	21.18、可应用于横断位
	支持

	22、其他先进技术
	　

	▲22.1、4D-flow成像技术及后处理软件
	具备

	★22.2、提供科研功能软件
	具备

	22.3、同时多层成像技术（可用于DWI、BOLD、TSE序列）
	具备

	23、原厂高级图像后处理工作站
	　

	23.1、内存
	≥8 GB

	23.2、主频
	≥1.5GHz

	23.3、硬盘容量
	≥128 G

	23.4、显示器
	≥24英寸彩色LCD

	23.5、显示器数量
	≥1个

	23.6、MIP,MPR,SSD等
	支持

	23.7、DICOM图像转换成JPG格式
	支持

	23.8、DVD/CD-RW光盘刻录机
	具备

	23.9、图像分析系统（测量、反转、滤波）
	具备

	23.10、工作站控制照相
	支持

	23.11、图像管理
	支持

	23.12、联网图像传输
	支持

	23.13、Dicom3.0软硬接口并负责连接
	具备

	23.14、提供三维动脉自旋标记技术（3D ASL）
	具备






第2包 品目2-1 医用核磁共振成像设备（MR）2
	★1、总体要求
	1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	2.响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。）

	
	4. 所有配套线圈若采购单位需要均应按照各医院实际需求免费提供(包含且不限于头部、全脊柱、体部、乳腺、大小柔等)（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。

	
	5. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术、所有序列及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。

	
	6. 整机（含磁体、线圈、液氦以及所配置的第三方产品等）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	7. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	8. 按照各医院实际需求提供与响应产品相匹配的精密空调、水冷机等。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。注：如第三方产品属于医疗器械还应提供有效期内的医疗器械注册证和生产厂家的医疗器械生产许可证（国产产品提供）。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖公章）

	
	9. 双针筒式或蠕动泵高压注射器（提供至少两个品牌产品供采购方选择），耗材开放 ；铁磁性金属探测系统（双根立柱十分区式）、配无磁床、无磁轮椅；不间断电源ups，具备断电后可继续运行≥1h；

	2、磁体系统
	　

	2.1、磁场类型
	超导磁体

	★2.2、磁场强度
	≥3.0T （投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	2.3、屏蔽方式
	　

	2.3.1、主动屏蔽
	具备

	2.3.2、被动屏蔽
	具备

	2.4、匀场方式
	主动匀场+被动匀场

	★2.5、中心共振频率
	≥127MHz

	2.6、磁场稳定度
	≤0.1ppm/h

	2.7、三维动态匀场
	具备

	2.8、线性匀场
	　

	2.8.1、一阶匀场
	具备

	2.8.2、二阶匀场
	具备

	2.9、磁场均匀度（VRMS典型值） 
	

	2.9.1、50cmDSV
	≤2.3ppm

	2.9.2、40cmDSV
	≤0.45ppm

	2.9.3、30cmDSV
	≤0.08ppm

	2.9.4、20cmDSV
	≤0.022ppm

	2.9.5、10cmDSV
	≤0.002ppm

	2.10.1、裸磁体长度（不含外壳）
	≤175cm

	2.10.2、整机长度（含外壳）
	≤190cm

	2.11、裸磁体宽度
	≤205cm

	2.12、裸磁体高度
	≤215cm

	★2.13、磁体孔径（患者检查孔道内径）
	≥70cm（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	2.14、五高斯磁力线X轴、Y轴、Z轴
	X轴：≤3m

	
	Y轴：≤3m

	
	Z轴：≤5m

	
	（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	▲2.15、冷头类型 
	4K冷头

	2.16、磁体重量（含液氦）
	≤7吨

	2.17、液氦容量
	≤1600L

	2.18、液氦年消耗量(正常使用零液氦消耗)
	0升/年

	2.19、自动监控液氦水平技术
	具备

	3、梯度系统
	　

	3.1、梯度线圈冷却功能
	具备

	★3.2、最大单轴梯度场强（X轴、Y轴、Z轴，非有效值，非Peak峰值）且最大单轴梯度切换率（X轴、Y轴、Z轴，非有效值） 
	梯度场强：≥80 mT/m；

	
	梯度切换率：≥200 T/m/s

	
	（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	3.3、梯度单轴最快最短爬升时间
	≤0.3 ms（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	3.4、最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到
	支持

	3.5、梯度放大器冷却功能
	具备

	3.6、梯度控制技术方式及说明：
	全数字实时控制

	3.7、软件及硬件降噪技术
	具备

	4、射频系统
	　

	4.1、多源射频发射技术
	具备

	4.2、全数字或双源射频控制系统
	具备

	4.3、射频有效最大功率（若多源发射，提供单源功率和总功率）
	≥30kW（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	★4.4、独立射频放大器个数
	≥2个

	#4.5、射频独立接收通道数（非同时连接的最大通道数）
	≥96个（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	4.6、并行采集技术平台
	具备

	4.7、多层激发采集成像技术
	具备

	4.8、每通道同时并行采样最大接收带宽
	≥1MHz

	4.9、射频发射带宽
	≥700kHz

	5、射频线圈（提供对应线圈技术及通道数）
	一体化线圈技术

	5.1、头颈线圈
	≥20通道

	5.2、全脊柱线圈
	≥24通道

	5.3、全神经（头颈脊柱一体化）组合线圈
	≥44通道

	5.4、体部线圈(单片或多片组合有效长度大于60cm)
	≥30通道

	5.5、乳腺专用线圈
	≥18通道

	5.6、多功能大柔性线圈
	≥18通道

	5.7、多功能小柔性线圈
	≥18通道

	5.8、膝关节专用线圈
	具备

	5.9、头部线圈
	具备

	5.10、肩关节专用线圈
	具备

	5.11、足踝关节专用线圈
	具备

	5.12、下肢血管线圈
	具备

	5.13、儿科专用头脊柱8通道线圈
	具备

	5.14、儿科专用腹部8通道线圈
	具备

	6、静音平台
	　

	6.1、系统硬件静音技术 （投标人须提供最新静音技术说明复印件，并加盖投标人单位公章）
	具备

	▲6.2、静音扫描技术（投标人须提供最新静音扫描技术说明复印件，并加盖投标人单位公章）
	具备

	6.3、序列静音平台适用范围
	　

	6.3.1、可用于T1对比
	支持

	6.3.2、可用于T2对比
	支持

	6.3.3、可用于Darkfluid对比
	支持

	6.3.4、可用于SWI对比  
	支持

	6.3.4.1、可用于DWI对比
	支持

	6.3.5、可用于TSE序列
	支持

	6.3.6、可用于SE序列
	支持

	6.3.7、可用于GRE序列
	支持

	7、主控计算机系统
	　

	7.1、主计算机CPU
	　

	7.1.1、主CPU主频（单个）
	≥3.5GHz

	7.1.2、主CPU个数
	≥1个

	7.2、系统内存
	≥64GB  

	7.3、系统硬盘容量
	≥1TB         

	7.4、最大重建矩阵
	≥1024×1024

	7.5、图像存储数(256×256)
	≥2000000幅

	7.6、图像重建速度（2D傅立叶变换,256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）
	≥160000次/秒

	7.7、阵列处理器主频
	≥3.5 GHz

	7.8、阵列处理器硬盘
	≥480 GB         

	7.9、阵列处理器内存
	≥48 GB

	7.10、计算机显示器
	≥24英寸彩色LCD

	7.11、显示图像分辨率
	≥1920×1200

	▲7.12、重建系统配备GPU或TPU
	具备

	8、系统后处理
	　

	8.1、3D后处理
	支持

	8.2、实时MPR后处理
	支持

	8.3、三维表面重建技术SSD后处理
	支持

	8.4、实时MIP后处理
	支持

	8.5、电影回放软件
	具备

	8.6、 图像评价软件
	具备

	8.7、实时互动重建
	支持

	8.8、ADC-map
	支持

	8.9、T1，T2值计算
	支持

	8.10、时间信号曲线
	支持

	8.11、图像减影、叠加
	支持

	9、后处理接口
	　

	9.1、软件控制照相技术
	支持

	9.2、光盘刻录机
	具备

	9.3、可同时回读至主机和PC机
	支持

	9.4、完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist等）的功能。如有产生接口费用，由中标方支付
	具备

	9.5、图像网络传输速度
	≥160幅/秒

	10.操作台、扫描床及环境调节系统
	　

	10.1、垂直移动时扫描床最大承重
	≥250kg

	10.2、扫描床移动精度
	≤±0.5mm

	10.3、单次进床扫描范围
	　

	10.3.1、扫描床最大水平移动范围
	≥280cm

	10.3.2、扫描床最大扫描范围
	≥200cm

	10.4、磁体床旁双侧扫描控制面板
	具备

	10.4.1、可双侧控制进床距离
	支持

	10.4.2、可双侧控制进床速度
	支持

	10.4.3、可双侧控制扫描床退至原始位置
	支持

	10.4.4、可双侧控制扫描床退至定位位置
	支持

	10.4.5、可双侧紧急暂停进床
	支持

	10.4.6、紧急情况下，可断电进行人工失超退磁
	支持

	10.4.7、磁体内具备缓解患者情绪的人性化功能
	支持

	10.5、扫描间内可操作并显示病人信息功能
	支持

	10.6、自动播报屏气呼气指令
	支持

	10.7、扫描床水平运动最大床速
	≥20 cm/秒

	10.8、扫描床垂直最底高度
	≤60 cm

	10.9、自动线圈选择
	支持

	10.10、自动步进扫描床
	支持

	10.11、足先进扫描模式
	具备

	10.12、磁体间摄像头和监视器
	配备

	10.13、特定吸收率SAR实时连续监控显示装置
	配备

	10.14、操作间及磁体间紧急制动系统
	配备

	10.15、无线蓝牙心电门控、呼吸门控、外周门控
	具备

	10.16、智能触控病人定位系统
	具备

	10.17、一键定位
	支持

	11、全景一体化成像系统（或提供类似功能参数）
	　

	11.1、一次摆位完成全部线圈扫描功能
	具备

	11.2、线圈组合扫描
	支持

	11.3、同时采集线圈数 
	≥6个

	11.4、组合扫描专用线圈控制软件
	具备

	11.5、智能定位技术
	支持

	11.6、脊柱线圈整合于床面设计
	支持

	11.7、线圈接口整合于床面设计
	支持

	11.8、线圈接口数目
	≥6个

	11.9、矩阵线圈通道选择模式
	具备

	11.10、矩阵线圈频谱成像模式
	具备

	11.11、实时扫描助手
	具备

	11.12、全中枢神经成像无缝连接
	支持

	11.13、自动检查计划
	支持

	11.14、自动结果生成
	支持

	12、多通道（源）射频发射技术平台
	　

	12.1、a-SPACE技术或同等技术
	具备

	12.2、B1 Filter技术或同等技术
	具备

	12.3、多次激发弥散成像技术，可实现冠、矢、轴三平面成像
	具备

	▲12.4、小视野高清弥散技术，可实现冠、矢、轴三平面成像
	具备

	13、扫描参数
	　

	13.1、最薄2D层厚
	≤0.5mm

	13.2、最薄3D层厚 
	≤0.05mm

	13.3、最大扫描视野（X、Y、Z轴均可同时达到）
	≥55cm

	13.4、最小扫描视野（X、Y、Z轴均可同时达到）
	≤0.5cm

	13.5、2D快速梯度回波最短TE（128X128矩阵）
	≤0.22ms

	13.6、2D快速梯度回波最短TE（256X256矩阵）
	≤0.22ms

	13.7、3D快速梯度回波最短TE（128X128矩阵）
	≤0.22ms

	13.8、3D快速梯度回波最短TE（256X256矩阵）
	≤0.22ms

	13.9、EPI最短TR（64采集矩阵）
	≤10ms

	13.10、EPI最短TE（64采集矩阵）
	≤2.2ms

	13.11、EPI最短回波间隔时间（256采集矩阵）
	≤0.7ms

	13.12、EPI最短回波间隔时间（128采集矩阵）
	≤0.4ms

	13.13、EPI最短回波间隔时间（64采集矩阵）
	≤0.3ms

	13.14、快速自旋回波最大回波链长度ETL
	≥512

	13.15、EPI最大回波链长度ETL
	≥255

	13.16、最大采集矩阵
	≥1024×1024

	13.17、弥散加权B值
	≥10000

	14、成像序列和技术
	　

	14.1、自旋回波（SE）序列
	支持

	14.1.1、2D/3D自旋回波序列
	支持

	14.1.2、TSE回波分享技术
	支持

	14.1.3、三维TSE/FSE序列
	支持

	14.1.4、单次激发SE
	支持

	14.1.5、脂肪抑制序列
	支持

	14.1.6、频率脂肪抑制
	支持

	14.1.7、水抑制序列
	支持

	14.2、反转恢复（IR）序列
	支持

	14.2.1、快速IR(脂肪、 水抑制）
	支持

	14.2.2、快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）
	支持

	14.2.3、STIR短T1压脂序列
	支持

	14.2.4、单次激发快速IR
	支持

	14.2.5、常规反转恢复序列
	支持

	14.2.6、真实影像反转恢复（灰白质强对比）
	支持

	14.2.7、脂肪/水激发技术
	支持

	14.2.8、翻转恢复脂肪抑制序列
	支持

	14.3、梯度回波(GRE) 序列
	支持

	14.3.1、2D/3D 快速稳态进动梯度回波
	支持

	14.3.2、in-phase和out-phase成像
	支持

	14.3.3、多回波合并成像序列
	支持

	14.3.4、亚秒T1扫描序列（2D/3D）
	支持

	14.3.5、亚秒T2扫描序列（2D/3D）
	支持

	14.3.6、单次多平面梯度回波序列
	支持

	14.3.7、多回波梯度回波序列
	支持

	14.3.8、除剩余磁化梯度回波
	支持

	14.3.9、利用剩余磁化梯度回波
	支持

	14.3.10、重T2 加权高对比序列
	支持

	14.4、平面回波(EPI)序列
	支持

	14.4.1、单次激发EPI
	支持

	14.4.2、多次激发EPI
	支持

	14.4.3、自旋回波EPI
	支持

	14.4.4、梯度回波EPI
	支持

	14.4.5、反转EPI
	支持

	15.体部成像
	具备

	15.1、肝脏T1加权3D高分辨动态成像
	支持

	15.2、自由呼吸动态增强技术，对腹部脏器的增强检查能实现多个动脉期供血血管的同时显示，快速精准定位血栓肿瘤的供血血管
	支持

	15.3、多期动态扫描层面精准对位技术
	支持

	15.4、全身弥散成像软件包
	具备

	15.5、同相位/去相位水脂分离技术
	支持

	15.6、MR结肠造影技术 （亮、暗腔）
	支持

	15.7、MR胰胆管造影技术(2D/3D)
	支持

	15.8、单次激发 2D/3D水成像
	支持

	15.9、呼吸导航技术
	具备

	15.10 、自由呼吸3D水成像
	支持

	15.10.1、 实时参量图成像技术
	具备

	15.10.2、实时T1参量图成像软件包
	具备

	15.10.3、实时T2参量图成像软件包
	具备

	15.11、肝脏定量参数成像（T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
	具备

	15.12、动态肾脏灌注成像技术
	支持

	15.13、MR尿路造影技术（2D/3D）
	支持

	15.14、MR脊髓造影技术（2D/3D）
	支持

	15.15、脂肪铁双定量成像技术
	支持

	15.16、3D ASL技术可用于腹部（肾脏、门静脉系统）
	具备

	16、神经系统成像
	支持

	16.1、弥散成像
	支持

	16.2、灌注成像
	支持

	16.3、磁敏感成像
	支持

	16.4、脑功能成像
	支持

	16.5、自动在线拟合高b值弥散图像技术（扫描两个b值，自动生成更高b值）
	具备，可拟合的最高b值（非扫描b值）≥5000 s/mm2

	16.6、其他成像
	支持

	17、心血管成像
	支持

	17.1、2D/3D时间飞越(TOF)血管成像
	支持

	17.2、相位对比(PC)血管成像
	支持

	17.3、门控法TOF/PC血管成像
	支持

	17.4、3D增强对比CE—MRA技术
	支持

	17.5、门静脉成像技术
	支持

	17.6、实时成像技术
	支持

	17.7、超快速血管造影成像技术
	支持

	17.8、磁化转移（MTC）技术
	支持

	17.9、造影剂实时跟踪触发技术
	支持

	17.10、导航技术
	支持

	17.11、下肢血管造影分段跟踪成像技术
	支持

	17.12、自动移床MRA
	支持

	17.13、电影回放
	支持

	17.14、最大强度投影
	支持

	17.15、多层面重建
	支持

	17.16、曲面重建
	支持

	17.17、常规心脏形态学成像
	支持

	17.18、心脏回波分享技术
	支持

	17.19、快速梯度回波/快速心脏采集
	支持

	17.20、黑血技术
	支持

	17.21、亮血技术
	支持

	17.22、正向心电触发
	支持

	17.23、反向心电触发
	支持

	17.24、二维/三维多相位成像
	支持

	17.25、快速心脏电影
	支持

	17.26、一站式心脏成像技术
	支持

	17.27、首过法灌注成像
	支持

	17.28、自动心肌活性成像（自动选择TI时间）
	支持

	17.29、放射采集技术
	支持

	17.30、双斜位成像
	支持

	17.31、压缩感知成像（提供压缩感知全身成像技术，包括心脏、颅脑、体腹部脏器成像）
	支持

	17.32、压缩感知成像可与并行采集成像同步使用
	支持

	17.33、不打药冠状动脉成像
	具备

	17.34、不打药外周血管成像
	具备

	17.35、心肌定量参数成像（T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
	具备

	17.36、流量定量成像
	具备

	18、波谱成像
	支持

	18.1、自动匀场方式
	具备

	18.2、手动匀场方式
	具备

	18.3、自动水抑制技术
	支持

	18.4、自动频谱分析
	支持

	18.5、实时频谱分析及实时显示
	支持

	18.6、高级频谱分析后处理软件
	具备

	18.7、用户可编辑后处理程序
	具备

	18.8、2D和3D频谱成像
	支持

	18.9、单体素和多体素频谱成像
	支持

	18.10、PRESS技术
	支持

	18.11、STEAM技术
	支持

	18.12、代谢产物浓度分布彩图
	支持

	18.13、代谢产物比例地图
	支持

	18.14、外周容积脂肪抑制技术
	支持

	18.15、半自动匀场方式
	支持

	18.16、快速频谱成像技术
	支持

	18.17、三维脑频谱成像
	支持

	18.18、化学位移成像(2D/3D CSI)
	支持

	18.19、多通道矩阵线圈完成头颅频谱
	支持

	19、骨关节成像
	支持

	20、并行采集技术
	具备

	20.1、基于图像算法
	支持

	20.2、基于k-空间算法
	支持

	20.3、基于两个相位编码方向同时加速算法
	支持

	20.4、并行采集加速因子
	≥8

	20.5、与并行采集技术兼容的射频线圈
	具备

	20.6、与并行采集技术兼容的扫描序列
	支持

	20.7、并行采集自动校准技术
	支持

	20.8、具有并行采集因子施加方向（X、Y、Z轴三方向）
	具备

	21、伪影校正技术
	具备

	21.1、流体补偿
	支持

	21.2、呼吸补偿
	支持

	21.3、头部伪影矫正
	支持

	21.4、去金属伪影技术
	支持

	21.5、消除磁敏感伪影
	支持

	21.6、卷积伪影去除
	支持

	21.7、前瞻性运动伪影校正
	支持

	21.8、回顾性运动伪影校正
	支持

	21.9、抑制头部运动伪影
	支持

	21.10、抑制腹部运动伪影
	支持

	21.11、抑制关节运动伪影
	支持

	21.12、抑制颈部运动伪影
	支持

	21.13、可应用于T1像
	支持

	21.14、可应用于T2像
	支持

	21.15、可应用于黑水像
	支持

	21.16、可应用于冠状位
	支持

	21.17、可应用于矢状位
	支持

	21.18、可应用于横断位
	支持

	22、其他先进技术
	　

	▲22.1、4D-flow成像技术及后处理软件
	具备

	★22.2、提供科研功能软件
	具备

	22.3、同时多层成像技术（可用于DWI、BOLD、TSE序列）
	具备

	23、原厂高级图像后处理工作站
	　

	23.1、内存
	≥8 GB

	23.2、主频
	≥1.5GHz

	23.3、硬盘容量
	≥128 G

	23.4、显示器
	≥24英寸彩色LCD

	23.5、显示器数量
	≥1个

	23.6、MIP,MPR,SSD等
	支持

	23.7、DICOM图像转换成JPG格式
	支持

	23.8、DVD/CD-RW光盘刻录机
	具备

	23.9、图像分析系统（测量、反转、滤波）
	具备

	23.10、工作站控制照相
	支持

	23.11、图像管理
	支持

	23.12、联网图像传输
	支持

	23.13、Dicom3.0软硬接口并负责连接
	具备

	23.14、提供三维动脉自旋标记技术（3D ASL）
	具备
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第3包 品目3-1 医用核磁共振成像设备（MR）3
	★1、总体要求
	1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	2. 响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。）

	
	4. 所有配套线圈若采购单位需要均应按照各医院实际需求免费提供(包含且不限于头部、全脊柱、体部、乳腺、大小柔等)（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）

	
	5. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术、所有序列及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。

	
	6. 整机（含磁体、线圈、液氦以及所配置的第三方产品等）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	7. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	8. 按照各医院实际需求提供与响应产品相匹配的精密空调、水冷机、放疗专用磁共振兼容移动激光灯、放疗专用图像质控模体、高压注射器、金属探测器、一体化体位固定架（包括头颈胸腹盆）、MR兼容转运床等。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。注：如第三方产品属于医疗器械还应提供有效期内的医疗器械注册证和生产厂家的医疗器械生产许可证（国产产品提供）。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖公章）

	2、磁体系统
	　

	2.1、磁场类型
	超导磁体

	★2.2、磁场强度
	≥3.0T （投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	2.3、屏蔽方式
	　

	2.3.1、主动屏蔽
	具备

	2.3.2、被动屏蔽
	具备

	2.4、匀场方式
	主动匀场+被动匀场

	2.5、中心共振频率
	≥120MHz

	2.6、磁场稳定度
	≤0.1ppm/h

	2.7、三维动态匀场
	具备

	2.8、线性匀场
	　

	2.8.1、一阶匀场
	具备

	2.8.2、二阶匀场
	具备

	2.9、磁场均匀度（VRMS典型值） 
	

	2.9.1、50cmDSV
	≤2.3ppm

	2.9.2、40cmDSV
	≤0.45ppm

	2.9.3、30cmDSV
	≤0.07ppm

	2.9.4、20cmDSV
	≤0.016ppm

	2.9.5、10cmDSV
	≤0.002ppm

	2.10、裸磁体长度（不含外壳）
	≤175cm

	2.10.1、整机长度（含外壳）
	≤190cm

	2.11、裸磁体宽度
	≤205cm

	2.12、裸磁体高度
	≤215cm

	★2.13、磁体孔径（患者检查孔道内径）
	≥70cm（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	2.14、五高斯磁力线X轴、Y轴、Z轴
	X轴：≤3m

	
	Y轴：≤3m

	
	Z轴：≤5m

	
	（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	▲2.15、冷头类型 
	4K冷头

	2.16、磁体重量（含液氦）
	≤5.5吨

	2.17、液氦容量
	≤1600L

	2.18、液氦年消耗量(正常使用零液氦消耗)
	0升/年

	2.19、自动监控液氦水平技术
	具备

	3、梯度系统
	　

	3.1、梯度线圈冷却功能
	具备

	★3.2、最大单轴梯度场强（X轴、Y轴、Z轴，非有效值，非Peak峰值）且最大单轴梯度切换率（X轴、Y轴、Z轴，非有效值） 
	梯度场强：≥60 mT/m；

	
	梯度切换率：≥200 T/m/s

	
	（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	▲3.3、梯度单轴最快最短爬升时间
	≤0.3 ms（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	3.4、最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到
	支持

	3.5、梯度放大器冷却功能
	具备

	3.6、梯度控制技术方式及说明：
	全数字实时控制

	3.7、软件及硬件降噪技术
	具备

	4、射频系统
	　

	4.1、多源射频发射技术
	具备

	4.2、全数字或双源射频控制系统
	具备

	▲4.3、射频有效最大功率（若多源发射，提供单源功率和总功率）
	≥30kW（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	★4.4、独立射频放大器或发射通道个数
	≥2个

	★4.5、射频独立接收通道数（非同时连接的最大通道数）
	≥96个（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章，如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	4.6、并行采集技术平台
	具备

	4.7、多层激发采集成像技术
	具备

	4.8、每通道同时并行采样最大接收带宽
	≥1MHz

	4.9、射频发射带宽
	≥500kHz

	5、射频线圈（提供对应线圈技术及通道数）
	一体化线圈技术

	5.1、头颈线圈
	≥20通道

	5.2、全脊柱线圈
	≥24通道

	5.3、全神经（头颈脊柱一体化）组合线圈
	≥44通道

	5.4、体部线圈(单片或多片组合有效长度大于60cm)
	≥30通道

	5.5、乳腺专用线圈
	≥18通道

	5.6、多功能大柔性线圈
	≥18通道

	5.7、多功能小柔性线圈
	≥18通道

	5.8、放疗定位头部成像专用线圈通道数
	≥36通道

	5.9、放疗定位头颈部成像专用线圈通道数
	≥54通道

	5.10、放疗定位体部成像专用线圈通道数
	≥32通道

	5.11、膝关节专用线圈
	具备

	5.12、头部线圈
	具备

	5.13、肩关节专用线圈
	具备

	5.14、足踝关节专用线圈
	具备

	5.15、下肢血管线圈
	具备

	6、静音平台
	　

	6.1、系统硬件静音技术 （投标人须提供最新静音技术说明复印件，并加盖投标人单位公章）
	具备

	▲6.2、静音扫描技术（投标人须提供最新静音扫描技术说明复印件，并加盖投标人单位公章）
	具备

	6.3、序列静音平台适用范围
	　

	6.3.1、可用于T1对比
	支持

	6.3.2、可用于T2对比
	支持

	6.3.3、可用于Darkfluid对比
	支持

	6.3.4、可用于SWI对比  
	支持

	6.3.4.1、可用于DWI对比
	支持

	6.3.5、可用于TSE序列
	支持

	6.3.6、可用于SE序列
	支持

	6.3.7、可用于GRE序列
	支持

	7、主控计算机系统
	　

	7.1、主计算机CPU
	　

	7.1.1、主CPU主频（单个）
	≥3.5GHz

	7.1.2、主CPU个数
	≥1个

	7.2、系统内存
	≥64GB  

	7.3、系统硬盘容量
	≥1TB         

	7.4、最大重建矩阵
	≥1024×1024

	7.5、图像存储数(256×256)
	≥2000000幅

	7.6、图像重建速度（2D傅立叶变换,256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）
	≥16000次/秒

	7.7、阵列处理器主频
	≥3.5 GHz

	7.8、阵列处理器硬盘
	≥480 GB         

	7.9、阵列处理器内存
	≥48 GB

	7.10、计算机显示器
	≥24英寸彩色LCD

	7.11、显示图像分辨率
	≥1920×1200

	▲7.12、重建系统配备GPU或TPU
	具备

	8、系统后处理
	　

	8.1、3D后处理
	支持

	8.2、实时MPR后处理
	支持

	8.3、三维表面重建技术SSD后处理
	支持

	8.4、实时MIP后处理
	支持

	8.5、电影回放软件
	具备

	8.6、 图像评价软件
	具备

	8.7、实时互动重建
	支持

	8.8、ADC-map
	支持

	8.9、T1，T2值计算
	支持

	8.10、时间信号曲线
	支持

	8.11、图像减影、叠加
	支持

	9、后处理接口
	　

	9.1、软件控制照相技术
	支持

	9.2、光盘刻录机
	具备

	9.3、可同时回读至主机和PC机
	支持

	9.4、完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist等）的功能。如有产生接口费用，由中标方支付
	具备

	9.5、图像网络传输速度
	≥160幅/秒

	10.操作台、扫描床及环境调节系统
	　

	10.1、垂直移动时扫描床最大承重
	≥250kg

	10.2、扫描床移动精度
	≤±0.5mm

	10.3、单次进床扫描范围
	　

	10.3.1、扫描床最大水平移动范围
	≥280cm

	10.3.2、扫描床最大扫描范围
	≥200cm

	10.4、磁体床旁双侧扫描控制面板
	具备

	10.4.1、可双侧控制进床距离
	支持

	10.4.2、可双侧控制进床速度
	支持

	10.4.3、可双侧控制扫描床退至原始位置
	支持

	10.4.4、可双侧控制扫描床退至定位位置
	支持

	10.4.5、可双侧紧急暂停进床
	支持

	10.4.6、紧急情况下，可断电进行人工失超退磁
	支持

	10.4.7、磁体内具备缓解患者情绪的人性化功能
	支持

	10.5、扫描间内可操作并显示病人信息功能
	支持

	10.6、自动播报屏气呼气指令
	支持

	10.7、扫描床水平运动最大床速
	≥20 cm/秒

	10.8、扫描床垂直最底高度
	≤55 cm

	10.9、自动线圈选择
	支持

	10.10、自动步进扫描床
	支持

	10.11、足先进扫描模式
	具备

	10.12、磁体间摄像头和监视器
	配备

	10.13、特定吸收率SAR实时连续监控显示装置
	配备

	10.14、操作间及磁体间紧急制动系统
	配备

	10.15、无线蓝牙心电门控、呼吸门控、外周门控
	具备

	10.16、智能触控病人定位系统
	具备

	10.17、一键定位
	支持

	11、全景一体化成像系统（或提供类似功能参数）
	　

	11.1、一次摆位完成全部线圈扫描功能
	具备

	11.2、线圈组合扫描
	支持

	11.3、同时采集线圈数 
	≥4个

	11.4、组合扫描专用线圈控制软件
	具备

	11.5、智能定位技术
	支持

	11.6、脊柱线圈整合于床面设计
	支持

	11.7、线圈接口整合于床面设计
	支持

	11.8、线圈接口数目
	≥6个

	11.9、矩阵线圈通道选择模式
	具备

	11.10、矩阵线圈频谱成像模式
	具备

	11.11、实时扫描助手
	具备

	11.12、全中枢神经成像无缝连接
	支持

	11.13、自动检查计划
	支持

	11.14、自动结果生成
	支持

	12、多通道（源）射频发射技术平台
	　

	12.1、a-SPACE技术或同等技术
	具备

	12.2、B1 Filter技术或同等技术
	具备

	12.3、多次激发弥散成像技术，可实现冠、矢、轴三平面成像
	具备

	▲12.4、小视野高清弥散技术，可实现冠、矢、轴三平面成像
	具备

	13、扫描参数
	　

	#13.1、最薄2D层厚
	≤0.5mm

	▲13.2、最薄3D层厚 
	≤0.05mm

	13.3、最大扫描视野（X、Y、Z轴均可同时达到）
	≥55cm

	13.4、最小扫描视野（X、Y、Z轴均可同时达到）
	≤0.5cm

	13.5、2D快速梯度回波最短TE（128X128矩阵）
	≤0.22ms

	13.6、2D快速梯度回波最短TE（256X256矩阵）
	≤0.22ms

	13.7、3D快速梯度回波最短TE（128X128矩阵）
	≤0.22ms

	13.8、3D快速梯度回波最短TE（256X256矩阵）
	≤0.22ms

	13.9、EPI最短TR（64采集矩阵）
	≤10ms

	13.10、EPI最短TE（64采集矩阵）
	≤2.2ms

	13.11、EPI最短回波间隔时间（256采集矩阵）
	≤0.7ms

	13.12、EPI最短回波间隔时间（128采集矩阵）
	≤0.4ms

	13.13、EPI最短回波间隔时间（64采集矩阵）
	≤0.3ms

	13.14、快速自旋回波最大回波链长度ETL
	≥512

	13.15、EPI最大回波链长度ETL
	≥256

	13.16、最大采集矩阵
	≥1024×1024

	13.17、弥散加权B值
	≥10000

	14、成像序列和技术
	　

	14.1、自旋回波（SE）序列
	支持

	14.1.1、2D/3D自旋回波序列
	支持

	14.1.2、TSE回波分享技术
	支持

	14.1.3、三维TSE/FSE序列
	支持

	14.1.4、单次激发SE
	支持

	14.1.5、脂肪抑制序列
	支持

	14.1.6、频率脂肪抑制
	支持

	14.1.7、水抑制序列
	支持

	14.2、反转恢复（IR）序列
	支持

	14.2.1、快速IR(脂肪、 水抑制）
	支持

	14.2.2、快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）
	支持

	14.2.3、STIR短T1压脂序列
	支持

	14.2.4、单次激发快速IR
	支持

	14.2.5、常规反转恢复序列
	支持

	14.2.6、真实影像反转恢复（灰白质强对比）
	支持

	14.2.7、脂肪/水激发技术
	支持

	14.2.8、翻转恢复脂肪抑制序列
	支持

	14.3、梯度回波(GRE) 序列
	支持

	14.3.1、2D/3D 快速稳态进动梯度回波
	支持

	14.3.2、in-phase和out-phase成像
	支持

	14.3.3、多回波合并成像序列
	支持

	14.3.4、亚秒T1扫描序列（2D/3D）
	支持

	14.3.5、亚秒T2扫描序列（2D/3D）
	支持

	14.3.6、单次多平面梯度回波序列
	支持

	14.3.7、多回波梯度回波序列
	支持

	14.3.8、除剩余磁化梯度回波
	支持

	14.3.9、利用剩余磁化梯度回波
	支持

	14.3.10、重T2 加权高对比序列
	支持

	14.4、平面回波(EPI)序列
	支持

	14.4.1、单次激发EPI
	支持

	14.4.2、多次激发EPI
	支持

	14.4.3、自旋回波EPI
	支持

	14.4.4、梯度回波EPI
	支持

	14.4.5、反转EPI
	支持

	15.体部成像
	具备

	15.1、肝脏T1加权3D高分辨动态成像
	支持

	15.2、自由呼吸动态增强技术，对腹部脏器的增强检查能实现多个动脉期供血血管的同时显示，快速精准定位血栓肿瘤的供血血管
	支持

	15.3、多期动态扫描层面精准对位技术
	支持

	15.4、全身弥散成像软件包
	具备

	15.5、同相位/去相位水脂分离技术
	支持

	15.6、MR结肠造影技术 （亮、暗腔）
	支持

	15.7、MR胰胆管造影技术(2D/3D)
	支持

	15.8、单次激发 2D/3D水成像
	支持

	15.9、呼吸导航技术
	具备

	15.10 、自由呼吸3D水成像
	支持

	15.10.1、 实时参量图成像技术
	具备

	15.10.2、实时T1参量图成像软件包
	具备

	15.10.3、实时T2参量图成像软件包
	具备

	15.11、肝脏定量参数成像（T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
	具备

	15.12、动态肾脏灌注成像技术
	支持

	15.13、MR尿路造影技术（2D/3D）
	支持

	15.14、MR脊髓造影技术（2D/3D）
	支持

	15.15、脂肪铁双定量成像技术
	支持

	15.16、3D ASL技术可用于腹部（肾脏、门静脉系统）
	具备

	16、神经系统成像
	支持

	16.1、弥散成像
	支持

	16.2、灌注成像
	支持

	16.3、磁敏感成像
	支持

	16.4、脑功能成像
	支持

	16.5、自动在线拟合高b值弥散图像技术（扫描两个b值，自动生成更高b值）
	具备，可拟合的最高b值（非扫描b值）≥5000 s/mm2

	16.6、其他成像
	支持

	17、心血管成像
	支持

	17.1、2D/3D时间飞越(TOF)血管成像
	支持

	17.2、相位对比(PC)血管成像
	支持

	17.3、门控法TOF/PC血管成像
	支持

	17.4、3D增强对比CE—MRA技术
	支持

	17.5、门静脉成像技术
	支持

	17.6、实时成像技术
	支持

	17.7、超快速血管造影成像技术
	支持

	17.8、磁化转移（MTC）技术
	支持

	17.9、造影剂实时跟踪触发技术
	支持

	17.10、导航技术
	支持

	17.11、下肢血管造影分段跟踪成像技术
	支持

	17.12、自动移床MRA
	支持

	17.13、电影回放
	支持

	17.14、最大强度投影
	支持

	17.15、多层面重建
	支持

	17.16、曲面重建
	支持

	17.17、常规心脏形态学成像
	支持

	17.18、心脏回波分享技术
	支持

	17.19、快速梯度回波/快速心脏采集
	支持

	17.20、黑血技术
	支持

	17.21、亮血技术
	支持

	17.22、正向心电触发
	支持

	17.23、反向心电触发
	支持

	17.24、二维/三维多相位成像
	支持

	17.25、快速心脏电影
	支持

	17.26、一站式心脏成像技术
	支持

	17.27、首过法灌注成像
	支持

	17.28、自动心肌活性成像（自动选择TI时间）
	支持

	17.29、放射采集技术
	支持

	17.30、双斜位成像
	支持

	17.31、压缩感知成像（提供压缩感知全身成像技术，包括心脏、颅脑、体腹部脏器成像）
	支持

	17.32、压缩感知成像可与并行采集成像同步使用
	支持

	17.33、不打药冠状动脉成像
	具备

	17.34、不打药外周血管成像
	具备

	17.35、心肌定量参数成像（T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
	具备

	17.36、流量定量成像
	具备

	18、波谱成像
	支持

	18.1、自动匀场方式
	具备

	18.2、手动匀场方式
	具备

	18.3、自动水抑制技术
	支持

	18.4、自动频谱分析
	支持

	18.5、实时频谱分析及实时显示
	支持

	18.6、高级频谱分析后处理软件
	具备

	18.7、用户可编辑后处理程序
	具备

	18.8、2D和3D频谱成像
	支持

	18.9、单体素和多体素频谱成像
	支持

	18.10、PRESS技术
	支持

	18.11、STEAM技术
	支持

	18.12、代谢产物浓度分布彩图
	支持

	18.13、代谢产物比例地图
	支持

	18.14、外周容积脂肪抑制技术
	支持

	18.15、半自动匀场方式
	支持

	18.16、快速频谱成像技术
	支持

	18.17、三维脑频谱成像
	支持

	18.18、化学位移成像(2D/3D CSI)
	支持

	18.19、多通道矩阵线圈完成头颅频谱
	支持

	19、骨关节成像
	支持

	20、并行采集技术
	具备

	20.1、基于图像算法
	支持

	20.2、基于k-空间算法
	支持

	20.3、基于两个相位编码方向同时加速算法
	支持

	20.4、并行采集加速因子
	≥8

	20.5、与并行采集技术兼容的射频线圈
	具备

	20.6、与并行采集技术兼容的扫描序列
	支持

	20.7、并行采集自动校准技术
	支持

	20.8、具有并行采集因子施加方向（X、Y、Z轴三方向）
	具备

	21、伪影校正技术
	具备

	21.1、流体补偿
	支持

	21.2、呼吸补偿
	支持

	21.3、头部伪影矫正
	支持

	21.4、去金属伪影技术
	支持

	21.5、消除磁敏感伪影
	支持

	21.6、卷积伪影去除
	支持

	21.7、前瞻性运动伪影校正
	支持

	21.8、回顾性运动伪影校正
	支持

	21.9、抑制头部运动伪影
	支持

	21.10、抑制腹部运动伪影
	支持

	21.11、抑制关节运动伪影
	支持

	21.12、抑制颈部运动伪影
	支持

	21.13、可应用于T1像
	支持

	21.14、可应用于T2像
	支持

	21.15、可应用于黑水像
	支持

	21.16、可应用于冠状位
	支持

	21.17、可应用于矢状位
	支持

	21.18、可应用于横断位
	支持

	22、其他先进技术
	　

	▲22.1、4D-flow成像技术及后处理软件、提供原厂放疗专用4D MR 定位技术
	具备

	▲22.2 提供原厂MR图像可直接合成CT图像，并用于放疗剂量计算。
	具备

	★22.3、提供科研功能软件
	具备

	22.4、同时多层成像技术（可用于DWI、BOLD、TSE序列）
	具备

	23、原厂高级图像后处理工作站
	　

	23.1、内存
	≥8 GB

	23.2、主频
	≥1.5GHz

	23.3、硬盘容量
	≥128 G

	23.4、显示器
	≥24英寸彩色LCD

	23.5、显示器数量
	≥1个

	23.6、MIP,MPR,SSD等
	支持

	23.7、DICOM图像转换成JPG格式
	支持

	23.8、DVD/CD-RW光盘刻录机
	具备

	23.9、图像分析系统（测量、反转、滤波）
	具备

	23.10、工作站控制照相
	支持

	23.11、图像管理
	支持

	23.12、联网图像传输
	支持

	23.13、Dicom3.0软硬接口并负责连接
	具备

	23.14、提供三维动脉自旋标记技术（3D ASL）
	具备

	23.15、MR图像合成CT技术
	具备

	23.16、放疗专用固定式平板床
	具备

	23.15、放疗定位专用线圈桥架
	具备

	23.16、放疗平板床长度
	放疗平板长度≥240cm

	23.17、放疗稳态平板床Z轴等中心点精度
	≤1.5mm

	23.18、放疗专用磁共振兼容移动激光灯
	采用龙门架安装的3个可移动激光光源；移动速度≤200mm/s可选；可实时反馈实际位置与预置位置误差。



第4包 品目4-1 X线电子计算机断层扫描装置（CT）1

	★一、总体要求
	1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	2. 响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。）

	
	4. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。

	
	5. 整机（包括不限于球管、探测器以及所配置的第三方产品等）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	6. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	7. 按照各医院实际需求提供与响应产品相匹配的水冷机、高压注射器等。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。注：如第三方产品属于医疗器械还应提供有效期内的医疗器械注册证和生产厂家的医疗器械生产许可证（国产产品提供）。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖公章）

	1
	探测器参数
	

	★1.1
	探测器Z轴排列设计
	≥64排

	1.2
	后准直器
	具备

	1.3
	每排探测器物理单元数 
	≥800

	1.4
	探测器Z轴单元最小物理尺寸（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））
	≤0.625mm

	1.5
	单圈最大扫描层数
	≥128层

	2
	球管和高压发生器参数
	　

	▲2.1
	高压发生器总功率（非等效）
	≥75kW（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	▲2.2
	最高输出管电流（非等效）
	≥600mA（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	2.3
	最低输出管电流
	≤20mA

	2.4
	高压发生器全程管电流最小增幅
	≤1 mA

	2.5
	管电压输出档位
	≥4档

	▲2.6
	最高输出管电压（非等效）
	≥140 kV（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	2.7
	球管阳极散热率
	≥1300 kHU/min（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	2.8
	球管焦点个数
	≥2

	2.9
	最低输出管电压
	≤70 kV（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	2.10 
	球管阳极热容量（非等效）
	≥7MHU（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））

	2.11
	最长连续曝光时间
	≥100秒

	3
	扫描机架参数
	　

	▲3.1
	机架孔径尺寸（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））
	≥70cm

	3.2
	滑环类型
	低压滑环

	3.3
	滑环数据传输方式
	光纤传输

	3.4
	床旁患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示
	具备

	★3.5
	机架物理最快转速（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））
	≤0.35s/圈

	3.6
	机架物理倾斜角度
	≥±30°

	3.7
	机架控制面板
	≥2块

	3.8
	语音呼吸导航系统
	配备

	4
	扫描床参数
	　

	4.1
	螺旋扫描最大可扫描范围
	≥160 cm

	4.2
	最大定位像可扫描长度
	≥160 cm

	4.3
	扫描床最大水平移动速度
	≥200 mm/s

	4.4
	扫描床垂直升降最低位置
	≤50 cm

	4.5
	扫描床最大承重（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））
	≥220 kg

	4.6
	在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面
	支持

	4.7
	扫描床控制脚踏开关
	支持

	4.8
	水平定位精度
	≤±0.25 mm

	5
	主控制台系统参数
	　

	5.1
	主控台计算机CPU
	核芯数：≥6核

	
	
	主频：≥2GHz

	5.2
	主控台计算机内存
	≥32 GB

	5.3
	主控台硬盘容量
	≥2000 GB

	5.4
	主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）
	≥8×105幅图像

	5.5
	显示器尺寸
	≥24英寸

	5.6
	显示器分辨率
	≥1920×1080

	5.7
	支持CD/DVD读取和刻录
	支持　

	5.8
	USB外置硬盘接口
	具备

	5.9
	DICOM3.0接口，支持DICOM格式数据的传输、接收、打印、归档、查询。如有产生接口费用，由中标方支付
	具备

	6
	扫描和重建参数
	　

	6.1
	螺旋扫描最大螺距
	≥1.5

	6.2
	门控和非门控融合扫描功能
	具备　

	6.3
	最薄扫描图像层厚
	≤0.625 mm

	6.4
	最大扫描FOV
	≥50 cm

	6.5
	双能量扫描最大FOV
	≥50 cm

	6.6
	最大图像重建矩阵
	≥512×512

	6.7
	图像显示矩阵
	≥1024×1024

	6.8
	图像重建速度
	≥60幅/s

	6.9
	散射伪影校正算法
	具备

	6.10 
	单能扫描去金属伪影算法
	具备

	6.11
	X-Y平面空间分辨率（MTF=0%）
	≥15 LP/CM

	6.12
	X-Y平面空间分辨率（MTF=10%）
	≥14 LP/CM

	6.13
	低对比度分辨率
	≤5mm @0.3%

	7
	心脏成像功能
	　

	7.1
	ECG实时监测
	支持

	7.2
	ECG自动毫安调控功能
	具备

	7.3
	主控台心电图显示和保存功能
	具备

	7.4
	通过冠脉运动容积分析进行最佳期相自动选择
	具备

	7.5
	智能异常心率管理：自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描
	具备

	8
	能量成像分析平台
	具备

	9
	原厂图像后处理工作站及应用软件
	　

	9.1
	原厂图像后处理工作站数量
	1台/套

	9.2
	CPU
	核芯数：≥6

	
	
	主频：≥2.7GHz

	9.3
	内存
	≥64 GB

	9.4
	硬盘容量
	≥2 TB

	9.5
	放射科信息管理系统自动连接功能
	具备

	9.6
	图像三维分析系统
	具备

	9.7
	肺结节分析软件
	具备

	9.8
	呼吸系统分析软件包
	具备

	9.9
	全自动去骨软件
	具备

	9.10 
	高级容积处理软件
	具备

	9.11
	一键式去骨功能
	具备

	9.12
	模拟手术刀
	具备

	9.13
	数字减影
	具备

	9.14
	容积测量评估软件
	具备

	9.15
	肺纹理增强软件
	具备

	9.16
	低剂量肺扫描软件
	具备

	9.17
	肋骨骨折分析软件
	具备

	9.18
	辐射剂量计算软件
	具备





第5包 品目5-1 X线电子计算机断层扫描装置（CT）2

	★一、总体要求
	1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	2. 响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。）

	
	4. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。

	
	5. 整机（包括不限于球管、探测器以及所配置的第三方产品等）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	6. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

	
	7. 按照各医院实际需求提供与响应产品相匹配的水冷机、高压注射器等。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。注：如第三方产品属于医疗器械还应提供有效期内的医疗器械注册证和生产厂家的医疗器械生产许可证（国产产品提供）。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖公章）

	1
	探测器参数
	　

	★1.1
	探测器排数
	单源≥256排或双源≥2×96排或双层探测器≥128排

	1.2
	后准直器
	具备

	1.3
	每排探测器物理单元数 
	≥650个

	1.4
	探测器Z轴单元最小物理尺寸 
	≤0.625 mm

	▲1.5
	单圈最大扫描层数
	512层或2x192层或2×256层

	1.6
	动态扫描范围
	≥16 cm

	1.7
	单心跳冠脉扫描最大成像层数
	≥512层或2x192层

	1.8
	覆盖全心心肌灌注功能
	具备

	2
	球管和高压发生器参数
	　

	★2.1
	高压发生器输出总功率（非等效）（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））
	≥105kW

	▲2.2
	最高输出管电流（非等效）（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））
	≥1000mA

	2.3
	最低输出管电流（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））
	≤20mA

	2.4
	管电压输出档位
	≥4档

	2.5
	最高输出管电压（非等效）
	≥140kV

	2.7
	球管阳极散热率
	≥1500 kHU/min

	2.8
	球管焦点个数
	≥2个

	2.9
	最低输出管电压
	≤80 kV

	2.10 
	球管阳极热容量（等效）（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））
	≥30MHU

	2.11
	双能量成像扫描最大管电压
	≥140kV

	2.12
	最长连续曝光时间
	≥60秒

	3
	扫描机架参数
	　

	3.1
	机架孔径尺寸（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））
	≥78cm

	3.2
	机架驱动方式
	电磁直驱

	3.3
	滑环数据传输方式
	非接触技术

	3.4
	床旁患者信息、扫描床位置的显示
	具备

	#3.5
	最快扫描速度（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））
	≤0.27s/圈

	3.6
	机架控制面板
	≥2个

	3.7
	语音呼吸导航系统
	具备

	4
	扫描床参数
	　

	4.1
	螺旋扫描最大可扫描范围
	≥1850 mm

	4.2
	最大定位像可扫描长度
	≥1850 mm

	4.3
	扫描床最大水平移动速度
	≥300 mm/s

	4.4
	扫描床垂直升降最低位置
	≤500 mm

	4.5
	扫描床最大承重（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟））
	≥225kg

	4.6
	扫描床控制脚踏开关
	具备

	4.7
	水平定位精度
	≤±0.25 mm

	5
	主控制台及重建计算机系统参数
	　

	5.1
	主控台计算机CPU
	≥8核、主频：≥3.0GHz

	5.2
	主控台计算机内存
	≥64 GB

	5.3
	主控台硬盘容量
	≥3TB

	5.4
	主控台图像存储量（512×512矩阵，非压缩图像）
	≥2×106幅

	5.5
	重建计算机CPU
	≥6核、主频：≥3.5GHz

	5.6
	重建计算机内存
	≥64 GB

	5.7
	重建计算机硬盘容量
	≥1024 GB

	5.8
	显示器尺寸
	≥19"LCD彩显，2台

	5.9
	显示器分辨率
	≥1920×1024

	5.10 
	具备USB外置硬盘接口
	具备

	5.11
	DICOM3.0接口，支持DICOM格式数据的传输、接收、打印、归档、查询。如有产生接口费用，由中标方支付
	具备

	6
	扫描和重建参数
	　

	6.1
	螺旋扫描最大螺距
	≥1.5:1

	6.2
	门控和非门控融合扫描功能
	具备

	6.3
	最薄扫描图像层厚
	≤0.625 mm

	6.4
	最大扫描FOV
	≥50 cm

	6.5
	双能量（单套、双套、立体）扫描最大FOV
	≥50 cm

	6.6
	最大图像重建矩阵
	≥512×512

	6.7
	图像显示矩阵
	≥1024×1024

	6.8
	图像重建速度
	≥65 fps（512X512）

	6.9
	散射伪影校正算法
	具备

	6.10 
	单能扫描去金属伪影算法
	具备

	▲6.11
	X-Y平面空间分辨率（MTF=0%）
	≥21 LP/cm

	6.12
	低对比度分辨率
	≤3 mm @0.3%

	6.13
	轴扫切换至螺旋扫描的切换时间
	≤3秒

	7
	心脏成像功能
	　

	7.1
	ECG实时监测
	具备

	7.2
	ECG自动毫安调控功能
	具备

	7.3
	不受心率和心律限制的前门控轴扫技术
	支持

	7.4
	房颤病人的单心动周期冠脉成像技术
	支持

	7.5
	不受心率和心律限制的单心动周期一站式心脏解剖+心功能成像技术
	支持

	7.6
	主控台心电图显示和保存功能
	具备

	7.7
	通过冠脉运动容积分析进行最佳期相自动选择
	支持

	7.8
	智能异常心率管理：自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描
	支持

	7.9
	具备动态心肌灌注扫描和分析
	支持

	8
	4D扫描及灌注扫描功能
	　

	8.1
	覆盖全心心肌灌注功能
	具备

	8.2
	全脑一站式功能成像，可以完成头颈部血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像
	具备

	8.3
	脑卒中一站式联合扫描,一站式脑血管侧枝循环分析、全脑动态灌注扫描
	具备

	#8.4
	不动床轴扫灌注范围
	≥5.76cm

	8.5
	动态心肌灌注评估及TAVI术前规划
	具备

	9
	能量成像
	　

	9.1 
	最快能量时间分辨率下的能谱成像扫描FOV
	≥50cm

	9.2
	操作台上同时自动重建能谱图像
	支持

	9.3
	操作台上重建能谱图像后直接发送能谱图像至PACS
	支持

	9.4
	原始数据空间能谱分析功能
	具备

	9.5
	重建出单能量图像
	支持

	9.6
	重建出能谱曲线
	支持

	9.7
	重建出有效原子序数
	支持

	9.8
	虚拟平扫技术
	支持

	9.9
	双能量成像时的高能量KV数据
	支持

	★9.10
	能谱成像方法
	双源或双层探测器或高压瞬切（瞬切频率≥2000次/圈）

	10
	能量成像分析平台
	　

	10.1
	能量肌腱韧带成像
	具备

	10.2
	能量结石分析功能
	具备

	10.3
	能谱物质分离种类
	≥10种

	10.4
	能谱物质拓展平台
	具备

	11
	原厂图像后处理工作站及应用软件
	　

	11.1
	原厂独立图像后处理工作站数量
	≥1套

	11.2
	放射科信息管理系统自动连接功能
	具备

	11.3
	图像三维分析系统
	具备

	11.4
	CT 4D灌注软件
	具备

	11.5
	肺结节分析软件
	具备

	11.6
	呼吸系统分析软件包
	具备

	11.7
	一键去骨软件
	具备

	11.8
	能谱分析平台
	具备

	11.9
	全自动心脏分析软件
	具备

	11.10 
	全息仿生成像
	具备

	11.11
	高分辨率实时渲染
	支持

	11.12
	多体积渲染模型融合
	支持

	11.13
	影像阈值独立调整
	支持

	11.14
	3D打印输出平台
	具备

	11.15
	多对象彩色导出功能
	具备

	11.16
	全景齿科成像
	支持

	11.17
	高级融合软件包
	具备

	11.18
	高级肝脏分析软件包
	具备

	11.19
	辐射剂量计算软件
	具备

	12
	深度学习重建算法应用于能谱
	具备

	13
	儿童低剂量扫描协议
	具备





2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
2.1.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
2.1.2、投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）。
2.2采购标的需满足的服务期限要求
2.2.1、质量保证期（保修期）及服务要求：本项目质量保证期（保修期）自设备（含第三方）验收合格之日起计算，详见各包技术参数。
2.2.2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
2.2.3、投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
2.2.4、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
2.2.5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。投标人应保证全年开机率达到95%（按一年365天计算），未达到该开机率将按设备停用时间的双倍时长对质保期进行顺延。
2.2.6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2.2.7、投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
★2.2.8、第1、2、3、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18包承诺质量保证期（保修期）结束后的设备维保费用报价，其中设备（含所有零配件）出保后维保费用最高不超过合同6%。该报价应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
★2.2.8、第4包、第5包：承诺质量保证期（保修期）结束后的设备维保费用报价，其中设备（含所有零配件）出保后维保费用最高不超过合同7%。该报价应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK201]4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.1.2、2.	投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号、“★”号、“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.3、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
4.4、验收标准：
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。
4.5、其他要求
无


