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1、 采购标的
1.采购标的
	包号
	包名称
	分包预算金额
	标的名称
	数量
	单价最高限价
	是否为核心产品

	03
	红外宫颈治疗仪
	40万元
	红外宫颈治疗仪
	2套
	17.5万元
	单一产品采购包


2.项目概况：
03包：用于慢性宫颈炎、宫颈柱状上皮异位等病症治疗
二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后30日内完成交货并具备安装条件。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 
1.设备到达指定地点且接到采购人通知后，供应商须安排厂家专职工程师到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。
2.设备安装后，应按国家标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。
3.免费提供中文维护手册1套。
4.供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：临床操作使用培训；日常使用保养与管理；设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。
★5.质量保证期（保修期）：
03包（红外宫颈治疗仪）：≥5年。
6.售后服务承诺：
6.1投标人应承诺所投设备中标后在北京地区有维修站（请列明已有维修站或中标后计划建设的维修站详细地址和电话），提供24小时服务支持电话。
6.2投标人应承诺开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。提供软件终身免费升级。
6.3投标人应承诺国内有备件库，保证10年（含）以上的零配件供应。
6.4投标人应定期回访采购人，负责设备终身维修，设备维修期间，应提供同型号设备作为备用以满足临床使用。
6.5投标人应提供针对本项目的售后服务保障措施。
7.售后响应及处理周期：接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场，如24小时内无法修复，供应商应提供应急备用机，投标人应提供针对本项目的售后服务响应时间及处理周期。
8.售后服务人员：具备相关技术能力及资质，负责处理设备出现的各种问题和售后服务，投标人应提提供售后工程师姓名、电话、厂家售后座机、厂家工程师姓名、手机、电子邮箱等人员配置情况。

三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“妇产医院医用设备购置”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
03包：红外宫颈治疗仪
1.技术参数
1.1.主机：
▲1.1.1具备复合修复模式、单一修复模式、高温短时间治疗模式、高温长时间治疗模式。
1.1.2复合修复模式：
（1）单次照射时间定时范围：1min～20min。时间连续可调；单次照射定时误差：不超过±1min。
（2）照射强度：1级～100级可调
（3）照射次数设定范围：1次～10次可调， 
1.1.3单一修复模式：
（1）修复时间定时范围：1min～99min，时间连续可调；定时误差：不超过±1min。
（2）照射强度：1级～100级可调， 
1.1.4高温短时间治疗模式：
（1）定时范围：1s～99s，时间连续可调；定时误差：不超过±1s。
（2）照射强度级数：1级～100级可调。
1.1.5高温长时间治疗模式：
（1）定时范围：1min～99min，时间连续可调；定时误差：不超过±1min。
（2）照射强度：1级～100级可调。
1.1.6红外输出波长范围： 0.8μm～3μm之间。
1.1.7开机预热：≤2min。
1.1.8具有液晶显示屏，可设置时间、级数。
1.2红外照射枪输出功率：2W～18W，分级可调；功率误差：不超过±15%。
1.3生理修复头：
1.3.1最大输出功率：20W±10%。
1.3.2生理修复头输出端子可自动伸缩。
1.4冲洗器
1.4.1具备多功能冲洗喷头，可柱状冲洗、雾状清洗
1.4.2冲洗压力流速大小可调
1.4.3最小压力：20kPa±5kPa，柱状冲洗流速：65ml/min±5ml/min。
1.4.4最大压力50kPa±5kPa，柱状冲洗流速：115ml/min±5ml/min。
1.5支架：悬臂升降支架，多方位、多角度可调。
2.单机主要配置：
2.1主机（需具备注册证）：1台。
2.2生理修复头：1个。
2.3红外照射枪：1把。
2.4光棒：1根。
2.5光源：1个。
2.6冲洗器：1套。
2.7支架：1套。
2.8脚踏开关：1个。 
（三）特别说明：
1.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在 第四章 “评标标准”中“对采购需求的响应情况”被扣除相应分值。
2.对于技术规格中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料外，其余“▲”号的技术指标需提供产品说明书或产品彩页或检测机构出具的检验报告。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。
（四）其他要求
投标人应在投标文件中提供：
1.项目实施方案：内容包括但不限于：
1.1供货周期及进度安排；
1.2安装调试计划；
1.3质量保障措施；
1.4验收服务方案。
2.售后及培训服务方案：内容包括但不限于：
2.1售后服务承诺及保障措施；
2.2售后响应及处理周期；
2.3售后服务人员配备情况；
2.4培训服务方案。

