采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	11
	11-1
	内窥镜摄像系统1
	2
	否

	
	11-2
	内窥镜摄像系统2
	2
	否

	12
	12-1
	内窥镜摄像系统3
	1
	否

	
	12-2
	内窥镜摄像系统4
	1
	否

	13
	13-1
	内窥镜摄像系统5
	1
	否

	15
	15-1
	内窥镜摄像系统10
	5
	否

	16
	16-1
	内窥镜摄像系统11
	1
	否

	
	16-2
	内窥镜摄像系统12
	1
	否

	
	16-3
	内窥镜摄像系统13
	4
	否

	
	16-4
	内窥镜摄像系统14
	1
	否

	
	16-5
	内窥镜摄像系统15
	1
	否

	17
	17-1
	内窥镜摄像系统16
	1
	否

	
	17-2
	内窥镜摄像系统17
	1
	否

	
	17-3
	内窥镜摄像系统18
	2
	否

	
	17-4
	内窥镜摄像系统19
	2
	否

	18
	18-1
	内窥镜摄像系统20
	2
	否

	19
	19-1
	内窥镜摄像系统21
	1
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]无。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：由中标人分别与各参与医院通过签订分合同确定。
2、交付地点：各参与医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、履约保证金：最高缴纳比例不超过合同金额的10%，项目验收结束后及时退还。
2、首付款支付：首付款支付比例不低于合同金额的30%;对于中小企业、民营企业，首付款支付比例不低于合同金额的50%。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]（四）售后服务（质保期）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：为自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月的原厂保修，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备及配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、投标人还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
（五）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方式）、包装和运输、售后服务（质保期）等其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购内镜组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK102]第11包	品目11-1	内窥镜摄像系统1、品目11-2	内窥镜摄像系统2
1、技术参数
1.1、内窥镜图像处理主机：
★1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥3840×2160的视频图像。
1.1.2、图像色域范围BT. 2020、BT. 709。
1.1.3、可同时连接≥2个摄像头。
▲1.1.4、可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。
1.1.5、主机可同时处理≥2路图像信号，标准画面与增强画面可同屏对比显示。
1.1.6、电子放大最大倍数：≥3倍，放大倍数多档可调。
1.1.7、术野画面可实现上下、左右及180°翻转。
1.1.8、主机集成图文工作站功能，具备刻录功能。可术中记录全高清录像（分辨率≥1920×1080）及超高清图片（3840×2160）。
1.1.9、输出端口：DP、12G-SDI、DVI-D数字端口。
1.1.10、电气安全：防除颤CF级别I类防护，可应用于心脏。
1.1.11、数据管理模块兼容2D和3D格式。
1.1.12、可与手术室转播系统连接。
1.1.13、主机为模块化设计。
1.1.14、具备≥5种影像增强功能，可根动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光。
1.2、摄像头：
★1.2.1、传感器采集矩阵：≥3840×2160。
1.2.2、重量≤230g。
1.2.3、可实现通过摄像头按键冷光源。
1.2.4、摄像头自定义功能柜按键≥2个，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。
1.2.5、电气安全： CF类，可应用于心脏。
1.3、内窥镜冷光源：
1.3.1、LED光源，色温≥6500K。
1.3.2、电气安全： CF-1类，可应用于心脏。
1.4、导光束：直径≤3.5mm，长≥230cm。
1.5、脑室镜：
1.5.1、视向角：30°，直径：≤4 mm，长≥17.5cm，集成光纤传输，可高温高压消毒。
1.6、监视器：彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率≥3840×2160。
1.7、手术器械：
1.7.1、剥离子1，数量1个：圆盘状，30°角，带有圆形手柄，直径：≥2.3mm，长≥23cm。
1.7.2、剥离子2，数量：1个：双头，钝头，头宽2.5mm/4mm，长≥245mm。
1.7.3、剥离子3，数量：1个：镰状刀样，锋利，长≥250mm。
1.7.4、钳，数量：1把：碗口状头端，直径：≤2.5 mm，有效工作长度≥18cm。
1.7.5、咬骨钳，数量：1把：向上前成角 130°，直径≤2mm，工作长度≤18cm 。
1.7.6、剥离子4，数量：1个：无刃，金柄刮圈，侧角弯环，内径：3 mm，长≥25 cm。
1.7.7、剥离子5，数量：1个：无刃，金柄刮圈，侧角弯环，内径：5mm，长≥25cm 。
1.7.8、环形刮匙1，数量：1把：50度成角，内径：3mm，长≥25cm 。
1.7.9、环形刮匙2：数量：1把：50度成角，内径：5mm，长≥25cm 。
1.7.10、鼻钳，数量：1把：反向咬切，可360°旋转，有效工作长度≥15cm。
1.7.11、鼻粘膜切钳，数量：1把：直头，有效工作长度≥ 15cm。
1.7.12、吸引管，数量：1根：可塑性，有细长洞眼和通条，有效工作长度≥17cm， 3mm直径。
1.7.13、剪刀1，数量：1把：直，有小手柄，有效工作长度≥18 cm。
1.7.14、剪刀2，数量：1把：上弯，有效工作长度≥18cm。
★2、主要配置（单套）（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、内窥镜图像处理主机：1台。
2.2、摄像头：1个。
2.3、内窥镜冷光源：1台。
2.4、导光束：1条。
2.5、脑室镜：2根。
2.6、台车：1辆。
2.7、手术器械：1套。
2.8、内镜消毒盒：1个。
2.9、器械消毒盒：1个。


第12包	品目12-1	内窥镜摄像系统3、品目12-2	内窥镜摄像系统4
1、设备用途：用于乳导管内疾病的诊断和治疗。
2、技术参数：
2.1、内窥镜摄像光源系统：
2.1.1、可处理和输出最高分辨率2000×1000的视频图像。
2.1.2、传感器像素：≥2000×1000，逐行扫描。
2.1.3、最低照度： ≤0.2lx@彩色、F1.2。
2.1.4、具备自动增益控制功能。
2.1.5、具备逆光补偿功能。
2.1.6、具备主光源和LED备用光源。
2.1.7、光源亮度可调。
2.2、内窥镜：
2.2.1、镜管外径：≤0.8mm。
2.2.2、手术通道内径：≥0.2mm。
2.2.3、镜管长度：≥80mm，金属材质。
2.2.4、传光、传像束与工作通道一体，免拆装。具有检查、活检、治疗功能。
2.2.5、视场角：≥40°。
2.2.6、导像束：≥6000像元。
2.2.7、无需鞘管，可以直接进行冲洗和注药。
2.3、图像处理工作站：
2.3.1、CPU：六核，≥3.0G；内存≥8G；硬盘≥500G；彩色液晶显示器≥19英寸；配备高清图像采集卡和彩色喷墨图文输出装置。
2.3.2、具有图像采集抓拍功能：可单帧采集和连续采集（录像）。
2.3.3、可对检查的图像进行放大、缩小、还原、冻结操作、对采集的图像进行注释。
2.3.4、具备图像对中，放大、同屏多帧显示、动态回放功能。
2.3.5、可通过手动输入或选择报告模板完成病历编写。
2.3.6、可通过不同颜色的标记点准确标明病灶点位置。包含对检查点进行标记定位、临床症状、镜检描述、镜检诊断说明。
2.3.7、具有多种报告打印样式供选用，也可自行设计或修改报告打印样式。
2.3.8、可打印、输出、存储病历报告、图像等功能。
★3、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
3.1、品目12-1：
3.1.1、内窥镜摄像光源系统：1套。
3.1.2、内窥镜：2根。
3.1.3、图像处理工作站：1套。
3.2、品目12-2：
3.2.1、内窥镜摄像光源系统：1套。
3.2.2、内窥镜：1根。
3.2.3、图像处理工作站：1套。


第13包	品目13-1	内窥镜摄像系统5
1、技术参数：
1.1、内窥镜影像系统主机：
1.1.1、一体化主机，集成光源、监视器和内窥镜图像处理器。
1.1.2、内窥镜影像系统主机：
1.1.2.1、可处理和输出最高分辨率≥1920×1080的视频图像。
1.1.2.2、信噪比：≥45dB。
1.1.2.3、视频信号输出接口：DVI、HDMI。
1.1.2.4、可一键切换检查、手术模式。
1.1.2.5、具备拍照、录像功能。
1.1.3、光源：
1.1.3.1、LED 冷光源，工作寿命：≥40000h。
1.1.3.2、输出总光通量：≥800 lm。
1.1.3.3、色温：≥5000K。
1.1.4、监视器：彩色液晶显示器≥24英寸。
1.2、摄像头： 
1.2.1、卡口：高清齐焦变焦卡口。
1.2.2、防水等级：≥IPX8。
1.3、导光束：直径≤4mm，长度≤2500 mm，可高温高压消毒。
1.4、泪道镜：
1.4.1、视向角：直视。
1.4.2、视野角：≥70°。
▲1.4.3、图像分辨率：≥6000pixel。
▲1.4.4、外径：≤0.55mm。
1.4.5、工作长度：≥45mm。
1.4.6、工作通道外径：≤0.4mm。
1.4.7、灌注通道：≤0.2mm。
1.4.8、三腔套管：外径：0.75mm、0.9mm、1.1mm。
1.5、手术器械：
1.5.1、泪道激光光纤：直径≤300μm，适用于波长980nm的泪道激光。
1.5.2、微型钻头：直径≤400μm，工作长度≥90mm。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、内窥镜影像系统主机：1台。
2.2、摄像头：1个。
2.3、目镜适配器:1个。
2.4、泪道镜：1条。
2.5、泪道激光光纤：2条。
2.6、微型钻头：2条。
2.7、消毒盒：1个。
2.8、台车：1辆。


第15包	品目15-1	内窥镜摄像系统10
1、技术参数
1.1、内窥镜摄像主机：
★1.1.1、摄像主机可连接4K白光摄像头、4K荧光摄像头、三维电子胸腹腔镜，可处理和输出最高分辨≥3840×2160的图像，2D、3D画面可切换显示。
1.1.2、具备光源联动功能，可全自动调节光源亮度。
1.1.3、显示模式：白光、黑白荧光、彩色荧光，白光图像与荧光显影图像可同屏对比显示。
▲1.1.4、最大电子放大倍数≥4倍，放大倍数多档可调。
1.1.5、具备去网格、去雾、细节增强、暗区提亮、光谱增强等功能。
1.1.6、荧光模式下具备融合强度、荧光阈值、荧光对比度等调节功能。
1.1.7、具备对比度、曝光亮度、锐度、增益控制、亮度、色彩饱和度、降噪等调节功能。
1.1.8、具备≥3种光谱增强电子染色功能。
1.1.9、具备排烟联动功能，自动识别烟雾并自动控制气腹机。
1.1.10、采用触控屏设计，内置录像和拍照功能，可录制3840×2160和1920×1080视频图像。
1.1.11、电击防护等级：防除颤CF型。
1.1.12、使用寿命≥10年（提供设备铭牌照片或说明书证明）。
1.2、内窥镜冷光源：
★1.2.1、双光源设计，可提供白光照明和近红外照明。
1.2.2、白光照明：
1.2.2.1、光源：LED；使用寿命≥60000h。
1.2.2.2、色温范围：4500K～6500K之间。
1.2.2.3、冷光源输出总光通量：≥2000 lm。
▲1.2.2.4、显色指数：≥93%。
1.2.2.5、最大中心照度：≥3000000Lux。
▲1.2.2.6、红外截止性能：≤4mW/lm。
1.2.3、近红外照明：
1.2.3.1、光源：近红外激光，使用寿命≥20000h。
1.2.3.2、峰值波长：785±20nm。
1.2.4、具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光。
1.2.5、具有光源寿命更换提示功能。
1.2.6、采用触控屏设计。
1.2.7、电击防护等级：防除颤CF型。
1.2.8、使用寿命≥10年（提供设备铭牌照片或说明书证明）。
1.3、导光束：
1.3.1、长度：≥3000mm；芯径：≥4mm。
1.3.2、可高温高压和低温等离子灭菌。
1.4、3D电子胸腹腔内窥镜电子镜：
★1.4.1、一体式三维电子镜，双路4K采集，输出分辨率≥3840×2160，具备荧光功能。
1.4.2、视向角：30°。
1.4.3、视场角：≥80°。
1.4.4、白光视场中心角分辨率≥8.5C/(°)；荧光视场中心角分辨率≥5C/(°)。
1.4.5、外径：≤10mm，工作长度≥330mm。
1.4.6、电子镜左右路单位相对畸变偏差≤1%。
1.4.7、手柄自定义功能按键≥4个，可设定功能至少包括拍照、录像、白平衡、场景模式、曝光亮度、图像增强、电子放大、模式切换等。
1.4.8、手柄和镜杆总体重量：≤350g。
1.4.9、防水等级：IPX8，可低温等离子消毒灭菌。
1.4.10、电击防护等级：防除颤CF型。
1.5、4K荧光摄像头：
1.5.1、可对800nm～900nm波长范围内的近红外光进行荧光显影成像。
1.5.2、具备光学变焦功能，焦距范围：15～30mm。
▲1.5.3、白光传感器成像：水平分辨率/力≥2000线；荧光传感器成像：水平分辨率/力≥1200线。
1.5.4、信噪比≥60dB。
1.5.5、自定义功能按键：≥4个，可自定义功能≥10种。
1.5.6、摄像头重量≤250g。
1.5.7、防水等级：≥IPX8，可低温等离子灭菌。
1.5.8、使用寿命≥10年（提供设备铭牌照片或说明书证明）。
1.6、30°白光腹腔镜：
1.6.1、视野角： ≥80°。
1.6.2、直径：≤5.5mm，长度≥300mm。
1.6.3、可高温高压、等温等离子消毒灭菌。
1.7、30°荧光腹腔镜：
1.7.1、视野角： ≥80°。
1.7.2、直径：≤5.5mm，长度≥300mm。
1.7.3、可高温高压、等温等离子消毒灭菌。
1.8、4K3D监视器：
1.8.1、彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率：≥3840×2160。
1.8.2、最大亮度：≥850cd/m²；最大对比度：≥1500:1。
1.8.3、响应时间：≤20ms。
1.9、气腹机：
1.9.1、液晶触摸屏控制。
1.9.2、流量设定范围：0.1～40L/min，调节步长≤0.1L/min。
1.9.3、压力设定范围：1～30mmHg，调节步长≤1mmHg。
1.9.4、具备恒温加热功能、智能排烟功能。
1.9.5、具备开机自检功能、过压报警和过压释放功能。
1.9.6、电击防护等级，CF型。
1.9.7、使用寿命≥10年（提供设备铭牌照片或说明书证明）。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、内窥镜摄像主机 ：1台。
2.2、内窥镜冷光源：1台。
2.3、导光束：5根。
2.4、3D电子胸腹腔内窥镜：1条。
2.5、4K荧光摄像头：1个。
2.6、30°荧光腹腔镜：4根。
2.7、30°白光腹腔镜：1根。
2.8、4K 3D监视器：1台。
2.9、气腹机：1台。
2.10、台车：1辆。


第16包	品目16-1	内窥镜摄像系统11
1、技术参数
1.1、内窥镜摄像主机：
1.1.1、可处理和输出4K白光信号、4K荧光信号、3D白光信号、3D荧光信号，可连接4K摄像头、4K3D荧光电子镜，视频输出分辨率≥3840×2160。
1.1.2、2D/3D图像可一键切换。
1.1.3、连接3D电子镜时在3D、2D模式下均支持镜身360°旋转实时水平校正，全程维持视野水平。
▲1.1.4、具备3D视差调节功能。
1.1.5、荧光增益、荧光显影饱和度、荧光对比度可调。
▲1.1.6、电子放大最大倍数≥4倍，光学放大最大倍数≥2倍。
1.1.7、具备图像降噪、轮廓增强、对比度增强、电子除烟、去摩尔纹功能。
1.1.8、主机具备气腹机联动功能。
1.1.9、主机具备光源联动功能，可通过摄像头或3D电子镜控制光源开关，亮度调节。
▲1.1.10、可显示白光、黑白荧光、多色荧光图像。
1.1.11、主机触摸屏设计，内置存储空间≥1TB，具备刻录存储功能，可刻录3D格式视频，同时支持外接存储设备同步录制。
1.1.12、色调≥5种可选，具有防红失真功能。
1.1.13、视频信号输出接口：HDMI、DP、DVI等，外接视频信号输入接口： HDMI、SDI、DVI。
1.1.14、主机防电击程度分类为CF级别I类。
1.2、内窥镜冷光源：
★1.2.1、具备白光照明和近红外光照明功能。
1.2.2、白光照明：
1.2.2.1、LED光源，寿命≥20000h。
1.2.2.2、色温≥7000K。
1.2.2.3、显色指数≥90。
1.2.2.4、光源输出总光通量≥2000lm，可自动调光，手动调光。
1.2.3、近红外光照明：激光光源。
1.2.4、液晶触摸显示屏≥8英寸。
1.2.5、未插入导光束时光源不出光并可提示。
1.2.6、医用设备电器安全I类CF型。
1.3、导光束：长度≥2500mm，有效芯径≥4mm
1.4、摄像头：
★1.4.1、成像矩阵：≥3840*2160，具备荧光成像功能。
▲1.4.2、焦距调节范围：15～30mm。
1.4.3、具有自动对焦功能。
1.4.4、自定义按键≥4个，可设置功能至少白平衡、录像、多源显示模式、画面亮度可调。
1.4.5、摄像头重量：≤250g。
1.4.6、摄像头防水等级：IPX7。
1.4.7、摄像头防电击程度分类:I类CF。
1.5、3D电子腹腔镜：
★1.5.1、4K3D荧光电子胸腹腔内窥镜，前置双COMS，分辨率≥3840*2160。
1.5.2、视野方向：30°。
1.5.3、视场角：≥80°。
1.5.4、外径：≤10mm，工作长度≥330mm。
1.5.5、自定义功能按键≥3个。
1.5.6、景深：30～200mm。
1.5.7、视场角中心分辨力：≥9C/（°）。
1.5.8、防电击类型：I类设备，电击防护程度：CF型。
1.6、白光腹腔镜：
1.6.1、视向角：30°，直径≤5mm。
1.6.2、可高温高压、低温等离子灭菌方式。
1.7、荧光腹腔镜：
1.7.1、视向角：30°，直径≤5mm。
1.7.2、可高温高压、低温等离子灭菌方式。
1.7.3、可传输白光和近红外光。
1.8、4K3D监视器：
1.8.1、彩色液晶显示屏≥32英寸，分辨率≥3840×2160。
1.9、气腹机：
1.9.1、流量调节范围：0.1 L/min～40L/min，流量最小调节步长≤0.1 L/min。
1.9.2、压力控制范围：1～30mmHg，调节步长≤1 mmHg。
1.9.3、具有气体加热功能，温度超过限值时，可声音提示。
1.9.4、具有过压提示报警功能。
1.9.5、具备儿童模式、成人模式、肥胖模式及自定义模式等。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、内窥镜摄像主机：1台。
2.2、内窥镜冷光源：1台。
2.3、导光束：5根。
2.4、摄像头：1个。
2.5、3D电子腹腔镜：1条。
2.6、白光腹腔镜：2根。
2.7、荧光腹腔镜：2根。
2.8、4K3D监视器：1台
2.9、气腹机：1台。
2.10、台车：1台。

品目16-2	内窥镜摄像系统12
1、技术参数：
1.1、内窥镜摄像主机：
★1.1.1、可处理和输出4K白光信号、4K荧光信号，可连接4K摄像头，视频输出分辨率≥3840×2160。
1.1.2、荧光增益、荧光显影饱和度、荧光对比度可调。
1.1.3、电子放大最大倍数≥4倍，放大倍数多档可调。
1.1.4、具备自动增益功能，图像增益可自动调节。
1.1.5、具备图像降噪、轮廓增强、对比度增强、电子除烟、去摩尔纹功能。
1.1.6、具备特殊光成像和光谱染色功能。
1.1.7、主机具备气腹机联动功能，可通过摄像头、电子镜按键调节气腹机工作参数，并可在监视器显示气腹机压力、流量数值。
1.1.8、具备多源显示功能，可以通过电子镜或摄像头快速一键切换画中画显示模式。
1.1.9、主机具备多种光源联动功能。可随镜头距离组织的远近变化调节光源输出。
1.1.10、显示方式：白光、黑白荧光、多色荧光。
1.1.11、主机触摸屏设计；内置存储空间≥2TB，具备刻录存储功能，可刻录3D格式视频。
1.1.12、视频信号输出接口：HDMI、12G-SDI、DP、DVI等。
1.1.13、防电击类型：I类CF。
1.2、内窥镜冷光源：
★1.2.1、具备白光照明和近红外光照明功能。
1.2.2、白光照明：
1.2.2.1、LED光源。
1.2.2.2、色温：≥7000K。
1.2.2.3、显色指数≥90。
1.2.2.4、光源输出总光通量≥2000 lm。
1.2.3、近红外光照明：激光光源。
1.2.4、可自动调光、手动调光。
1.2.5、导光束未插入时，可提示。
1.2.6、触摸屏设计，屏幕尺寸≥8英寸。
1.2.7、防电击类型：I类CF型。
1.3、导光束：长度≥2500mm；有效芯径≥4mm。
1.4、摄像头：
▲1.4.1、成像矩阵≥3840*2160，具备荧光成像功能。
▲1.4.2、焦距范围：15-30mm，支持一键自动光学变焦。
1.4.3、具有自动对焦功能。
1.4.4、自定义按键≥4个，可设置功能至少白平衡、录像、多源显示模式、画面亮度调。
1.4.5、摄像头重量≤230g。
1.4.6、摄像头防水等级：≥IPX7。
1.4.7、支持戊二醛消毒和低温等离子灭菌。
1.4.8、摄像头防电击程度分类：I类CF。
1.5、宫腔内窥镜1：
▲1.5.1、内窥镜镜芯和镜鞘一体，可持续循环灌流。
1.5.2、视向角：30°。
1.5.3、视场角：≥90°。
1.5.4、显色指数：Ra≥90%。
1.5.5、插入部外径：≤5mm。
1.5.6、工作长度：≥180mm。
1.5.7、进出水可360°旋转。
1.5.8、可采用高温高压消毒及低温等离子消毒，可耐受高温高压消毒≥300次。
1.5.9、可搭配手术器械≥5Fr，手术器械长度≥360mm。
1.6、宫腔内窥镜2：
▲1.6.1、Y型镜，斜光路，直型器械通道；内窥镜镜芯和镜鞘一体，可持续循环灌流。
1.6.2、视向角：30°。
1.6.3、视场角：≥70°。
1.6.4、景深范围：3～100mm。
1.6.5、鞘（外鞘）插入部最大外径：≤5.5mm，且可通过≥7Fr硬性手术器。
1.6.6、工作长度：≥180mm。
1.6.7、进出水口均可单独旋转。
1.6.8、双进水通道。
1.6.9、最大进水流速≥290mL/min。
1.6.10、可采用高温高压消毒及低温等离子消毒。
1.7、双极电切镜：
1.7.1、视向角：30°。
1.7.2、镜体外径：≤4mm。
1.7.3、视场中心角分辨力：≥2.9C/(°)。
1.7.4、有效景深：3-50mm。
1.7.5、器械通道：≥26Fr，可连续进出水冲洗对流。
1.7.6、具备内鞘进水接头，可配合内鞘实现腔内进水。
[bookmark: OLE_LINK5]1.8、4K监视器：
1.8.1、彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率≥3840*2160。
1.8.2、响应时间≤20ms。
1.9、冲洗吸引仪：
1.9.1、液晶显示屏,实时显示冲洗压力。
1.9.2、压力预置范围：70mmHg～600mmHg；调节步长：≤10mmHg。
1.9.3、流量预置范围: 50～1500mL/min；调节步长：≤10mL/min。
1.9.4、主机具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。
1.9.5、可实时自动检测压力，当实时压力达到预置值时，冲洗功能自动停止工作。
1.9.6、内置负压吸引功能，最大负压吸力≥70Kpa，峰值流量≥8L/min。
1.9.7、噪声：≤55dB(A)。
1.10、医用吸引系统：
1.10.1、可实时自动计量膨宫液用量并显示；可实时自动计算宫腔镜手术中的膨宫液亏空量。
1.10.2、负压吸引通道；≥2路，负压值可调节范围：10 mmHg～450 mmHg，吸引压力值≥100mmHg。
1.10.3、具备废液收集装置及废液测量功能。
1.10.4、触控液晶显示屏，可显示设定负压吸引值、亏空量、实时负压和亏空量。
1.10.5、最大亏空量设定范围：150-2500mL；可自行设定亏空量上限。
1.10.6、需具有多重安全预警功能，包含负压值报警和亏空量报警。
1.10.7、废液收集瓶容量≥12L。
1.11、等离子手术设备：
1.11.1、液晶触摸显示屏，可提示工作能量输出状态。
1.11.2、汽化、切割功率≥250W，消融、止血功率100±20W。
1.11.3、汽化切割输出频率≤100kHz；凝血消融输出频率≥450kHz。
1.11.4、如果达到手术最佳治疗状态时，主机能通过等离子刀头反馈负载的工作信息并自动调整阻抗和能量的输出。
1.11.5、具有各种手术刀头识别和保护功能、根据插入刀头的不同自动输出不同的功率。
[bookmark: _Hlk160787507]1.11.6、具备脉冲电切、连续电切、脉冲电凝、连续电凝功能模式。
1.11.7、主机可自动检测刀头和附件连接功能，如果连接不好，主机会有报警声音提示。
1.11.8、使用双脚踏分别控制汽化、切割和消融、止血。
1.12、台车：
1.12.1、带气弹簧显示器支臂，支臂可360°旋转。
1.12.2、多层设计，且层高可调。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、内窥镜摄像主机：1台。
2.2、内窥镜冷光源：1台。
2.3、导光束：3条。
2.4、摄像头：1个。
2.5、宫腔内窥镜1：1套。
2.6、宫腔内窥镜2：1套。
2.7、双极电切镜：1套。
2.8、4K监视器：1台。
2.9、冲洗吸引仪：1台。
2.10、医用吸引系统：1台。
2.11、等离子手术设备：1套。
2.12、5Fr手术器械(勺钳、剪刀)：1套。
2.13、7Fr手术器械(抓钳、剪刀)：1套。
2.14、台车：1辆。


品目16-3	内窥镜摄像系统13、品目16-4	内窥镜摄像系统14、品目16-5	内窥镜摄像系统15
1、技术参数
1.1、内窥镜摄像主机：
★1.1.1、可处理和输出4K白光信号、4K荧光信号、3D白光信号、3D荧光信号，可连接4K摄像头、4K3D 荧光电子镜，视频输出分辨率≥3840×2160。
1.1.2、2D/3D图像可一键切换。
1.1.3、连接3D电子镜时，在3D、2D模式下均支持镜身360°旋转实时水平校正，全程维持视野水平。
▲1.1.4、具备3D视差调节功能，调节范围≥200级。
1.1.5、荧光增益、荧光显影饱和度、荧光对比度可调。
▲1.1.6、电子放大最大倍数≥4倍，光学放大最大倍数≥2倍。
1.1.7、具备图像降噪、轮廓增强、对比度增强、电子除烟、去摩尔纹功能。
1.1.8、具备气腹机联动功能。
1.1.9、具备光源联动功能，可通过摄像头或电子一体镜控制光源开关、亮度调节。
1.1.10、可显示白光、黑白荧光、多色荧光图像。
1.1.11、主机采用触摸屏，存储空间≥1TB，具备刻录存储功能，可刻录3D格式视频。同时支持外接存储设备同步录制。
1.1.12、色调≥5种可选。
1.1.13、视频信号输出接口：HDMI、DP、DVI；外接视频信号输入接口： HDMI、SDI、DVI。
1.1.14、防电击类型：I类CF。
1.2、内窥镜冷光源：
★1.2.1、具备白光照明和近红外光照明功能。
1.2.2、白光照明：
1.2.2.1、LED光源，寿命≥20000h。
1.2.2.2、色温：≥7000K。
1.2.2.3、显色指数：≥90。
1.2.2.4、光源输出总光通量≥2000 lm，可自动调光、手动调光。
1.2.3、近红外光照明：激光光源。
1.2.4、导光束未插入时，可提示。
1.2.5、液晶触摸显示屏：≥8英寸。
1.2.6、防电击类型：I类CF型。
1.3、导光束：长度≥2500mm；芯径≥4mm。
1.4、摄像头：
★1.4.1、成像矩阵：≥3840×2160，具备荧光成像功能。
▲1.4.2、焦距调节范围：15～30mm，具有自动对焦功能。
1.4.3、自定义功能按键≥3个，可设置功能至少白平衡、录像、画面亮度调节。
1.4.4、重量：≤250g。
1.4.5、防水等级：IPX7，支持戊二醛消毒和低温等离子灭菌。
1.4.6、摄像头防电击程度分类：I类CF。
1.5、电子腹腔镜：
★1.5.1、4K 3D 荧光电子胸腹腔内窥镜，前置双COMS，分辨率≥3840×2160。
1.5.2、视野方向：30°。
1.5.3、视场角≥80°。
1.5.4、外径：≤10mm，工作长度≥320mm。
1.5.5、自定义按键≥3个，可自定义设置功能。
1.5.6、景深：30mm～200mm，免调焦。
1.5.7、视场中心角分辨力：≥9C/(°)。
1.5.8、防电击类型：I类设备，电击防护程度：CF型。
1.6、4K荧光胸腹腔镜 ：
1.6.1、工作长度≥300mm，工作直径≤10mm。
1.6.2、景深： 3～200mm。
1.6.3、视向角：30°，视场角：≥78°，中心角分辨力：≥9C/(°)。
1.7、4K 3D监视器：屏幕尺寸≥32英寸，分辨率≥3840*2160。
1.8、气腹机（含气腹管）：
1.8.1、压力控制范围：1～30mmHg，调节步长≤1mmHg。
1.8.2、流量调节范围：0.1L/min～40L/min,流量最小调节步长≤0.1L/min。
1.8.3、具有气体加热功能，温度超过限值时，可声音提示。
1.8.4、具有过压提示报警功能。
1.8.5、具备儿童模式、成人模式及自定义模式等。
★2、主要配置（单台套配置）（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.2、品目16-3（单台/套主要配置）：
2.2.1、内窥镜摄像主机：1台。
2.2.2、内窥镜冷光源：1台。
2.2.3、导光束：6条。
2.2.4、摄像头：1个。
2.2.5、电子腹腔镜：2条。
2.2.6、4K荧光胸腹腔镜：4条。
2.2.7、4K 3D监视器：2台。
2.2.8、气腹机（含气腹管）：1台。
2.2.9、显示器支架：1个。
2.2.10、台车：1辆。
2.3、品目16-4：
2.3.1、内窥镜摄像主机：1台。
2.3.2、内窥镜冷光源：1台。
2.3.3、导光束：5条。
2.3.4、摄像头：1个。
2.3.5、电子腹腔镜：2条。
2.3.6、4K荧光胸腹腔镜：2条。
2.3.7、4K 3D监视器：1台。
2.3.8、气腹机（含气腹管）：1台。
2.3.9、台车：1辆。
2.4、品目16-5：
2.4.1、内窥镜摄像主机：1台。
2.4.2、内窥镜冷光源：1台。
2.4.3、导光束：4条。
2.4.4、摄像头：1个。
2.4.5、电子腹腔镜：3条。
2.4.6、4K荧光胸腹腔镜：1条。
2.4.7、4K 3D监视器：2台。
2.4.8、气腹机（含气腹管）：1台。
2.4.9、显示器支架：1个。
2.4.10、台车：1辆。


第17包	品目17-1	内窥镜摄像系统16
1、内窥镜摄像主机：
★1.1、摄像主机可连接4K白光摄像头、4K荧光摄像头，可处理和输出最高分辨≥3840×2160的图像。
1.2、具备光源联动功能，可全自动调节光源亮度。
1.3、显示模式：白光、黑白荧光、彩色荧光，白光图像与荧光显影图像可同屏对比显示。
1.4、最大电子放大倍数≥4倍，放大倍数多档可调。
1.5、具备去网格、去雾、细节增强、暗区提亮、光谱增强等功能。
1.6、荧光模式下具备融合强度、荧光阈值、荧光对比度等调节功能。
1.7、具备对比度、曝光亮度、锐度、增益控制、亮度、色彩饱和度、降噪等调节功能。
1.8、具备≥2种光谱增强染色功能。
1.9、具备排烟联动功能，自动识别烟雾并自动控制气腹机。
1.10、采用触控屏设计，内置录像和拍照功能，可录制3840×2160和1920×1080视频图像；具备USB接口。
1.11、电击防护等级：防除颤CF型。
1.12、使用寿命≥10年（提供设备铭牌照片或说明书证明）。
2、内窥镜冷光源：
★2.1、双光源设计，可提供白光照明和近红外照明。
2.2、白光照明：
2.2.1、光源：LED；使用寿命≥50000h。
2.2.2、色温范围：4500K～6500K之间。
2.2.3、冷光源输出总光通量：≥2000 lm。
2.2.4、显色指数：≥95%。
▲2.2.5、最大中心照度：≥3000000Lux。
2.2.6、红外截止性能：≤4mW/lm。
2.3、近红外照明：
2.3.1、光源：近红外激光，使用寿命≥20000h。
2.3.2、峰值波长：785±5nm。
2.4、具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光。
2.5、具有光源寿命更换提示功能。
2.6、采用触控屏设计。
2.7、电击防护等级：防除颤CF型。
2.8、使用寿命≥10年（提供设备铭牌照片或说明书证明）。
3、导光束：
3.1、长度≥3000mm；有效芯径≥4mm。
3.2、可高温高压和低温等离子灭菌。
4、4K荧光摄像头：
4.1、可对800nm～900nm波长范围内的近红外光进行荧光显影成像。
▲4.2、具备光学变焦功能，焦距范围：15-30mm。
4.3、白光传感器成像：≥2000线；荧光传感器成像：≥1000线。
4.4、信噪比≥60dB。
4.5、自定义功能按键：≥4个，可自定义功能≥10种。
4.6、摄像头重量：≤250g。
4.7、防水等级：≥IPX8，可低温等离子灭菌。
4.8、使用寿命≥10年（提供设备铭牌照片或说明书证明）。
5、30°荧光腹腔镜：
5.1、视野角：≥80°。
5.2、直径：≤10mm，长度≥340mm。
5.3、可高温高压、低温等离子消毒灭菌。
6、4K监视器：
6.1、彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率3840×2160和1080P视频输入。
6.2、输入端口：HDMI、DVI-D、DP；输出端口：DVI-D、SDI、DP。
7、气腹机：
7.1、液晶触摸屏控制。
7.2、流量设定范围：0.1～50L/min，调节步长≤0.1L/min。
7.3、压力设定范围：1-30mmHg，调节步长≤1mmHg。
7.4、具备恒温加热功能、智能排烟功能。
7.5、具备开机自检功能、过压报警和过压释放功能。
7.6、电击防护等级，CF型。
7.7、使用寿命≥10年（提供设备铭牌照片或说明书证明）。
★8、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
8.1、内窥镜摄像主机 ：1台。
8.2、内窥镜冷光源：1台。
8.3、导光束：4根。
8.4、4K荧光摄像头：2个。
8.5、30°荧光腹腔镜：4根。
8.6、4K监视器：2台。
8.7、气腹机：1台。
8.8、台车：2辆。


品目17-2	内窥镜摄像系统17、品目17-3	内窥镜摄像系统18
1、参数需求：
1.1、内窥镜摄像系主机：
★1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥3840×2160的视频图像，具备荧光成像功能。
1.1.2、具有主机光源联动功能，可自动调节互联光源亮度。
1.1.3、具备自动测光、边缘增强、暗区增强等功能。
1.1.4、具备一键光学除雾功能，可对镜头前端进行光学加热除雾。
1.1.5、可调节荧光增益。
1.1.6、具备电子染色功能。
1.1.7、具备内置4K刻录功能，录像分辨率≥3840*2160。
1.1.8、具备12G SDI、HDMI接口。
1.1.9、具备USSB 3.0接口。
1.1.10、防电击程度：CF级别I类。
1.1.11、主机使用寿命≥10年。（提供设备铭牌照片或说明书证明）
1.2、摄像头：
★1.2.1、摄像头：4K荧光摄像头，成像矩阵≥3840*2160。
1.2.2、图像传传感器尺寸：≥1/1.8 英寸。
1.3、内窥镜冷光源：
★1.3.1、可同时输出白光和近红外光照明功能。
1.3.2、白光照明：
1.3.2.1、光源：LED，使用寿命≥40000小时。
1.3.2.2、显色指数≥90。
1.3.2.3、输出总光通量：≥2000 lm。
1.3.3、近红外光照明：
1.3.3.1、光源寿命：≥20000h。
1.3.3.2、主峰值：780nm±20nm。
1.3.4、白光亮度和近红外光亮度均可调节。
1.3.5、可实时监测发光源温度，温度高于设定阈值时可报警提示。
1.3.6、具备出光防护功能。
1.3.7、医用设备电器安全：I类CF型。
1.4、小儿内窥镜：
▲1.4.1、直径≤5.4mm，工作长度≥300mm。
1.4.2、支持荧光成像。
1.4.3、视场中心角分辨力≥8.5C/(°)。
1.4.4、支持压力蒸汽灭菌循环次数≥800次。
1.5、新生儿内窥镜：
1.5.1、直径：≤3.5mm，工作长度：≥240mm。
1.5.2、支持荧光成像。
1.5.3、视场中心角≥8.5C/(°)。
1.5.4、支持压力蒸汽灭菌循环次数≥800次。
1.6、4K显示器：
1.6.1、彩色液晶显示屏≥32英寸，分辨率≥3840×2160，具备双画面显示功能。
1.6.2、最大亮度：≥850cd/m2，最大对比度≥1800:1。
1.7、气腹机：
1.7.1、流量调节范围：0.1-50L/min。
1.7.2、具备气体加热功能。
1.7.3、触摸屏操作。
1.8、台车：
1.8.1、具备显示器支臂，显示器高度可调。
1.8.2、多层设计，且层高可调。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、品目17-2
2.1.1、内窥镜摄像系主机：1台。
2.1.2、摄像头：1个。
2.1.3、内窥镜冷光源：1台。
2.1.4、小儿内窥镜：6根。
2.1.5、新生儿内窥镜：3根。
2.1.6、4K显示器：1台。
2.1.7、气腹机：1台。
2.1.8、台车：1辆。
2.1.9、导光束：3条。
2.2、品目17-3
2.2.1、内窥镜摄像系主机：1台。
2.2.2、摄像头：1个。
2.2.3、内窥镜冷光源：1台。
2.2.4、小儿内窥镜：1根。
2.2.5、4K显示器：1台。
2.2.6、气腹机：1台。
2.2.7、台车：1辆。
2.2.8、导光束：1条。


品目17-4	内窥镜摄像系统19
1、技术参数：
1.1、内窥镜摄像主机：
★1.1.1、摄像主机可连接同品牌4K白光摄像头、4K荧光摄像头。
1.1.2、可处理和输出最高分辨率≥3840×2160的图像。
1.1.3、具备≥2路视频输入接口，具备双镜联合功能。
1.1.4、电子放大最大倍数≥4倍，多档可调。
1.1.5、荧光模式下荧光阈值、荧光对比度可调。
1.1.6、具备电子染色功能。
1.1.7、具备对比度、曝光亮度、锐度、R/B增益控制、亮度、色彩饱和度、降噪等调节功能。
1.1.8、显示模式：白光、黑白荧光、彩色荧光。
1.1.9、采用触控屏设计，触控屏尺寸≥7英寸。
1.1.10、内置录像和拍照功能，录像最高分辨率：≥3840x2160。
1.1.11、具备光源联动功能，可自动智能调节光源亮度。
1.1.12、具备排烟联动功能，可自动识别烟雾并自动控制气腹机。
1.1.13、具备去网格、去雾、细节增强、暗区提亮、光谱增强功能。
1.1.14、具备USB3.0接口。
1.1.15、使用寿命≥10年（提供设备铭牌图片或说明书证明）。
1.1.16、电击防护等级：防除颤CF型。
1.2、内窥镜冷光源：
1.2.1、采用触控屏设计。
★1.2.2、具备白光照明和近红外照明功能。
1.2.3、白光照明：
1.2.3.1、光源：LED，使用寿命≥40000h。
1.2.3.2、色温：≥5500K。
1.2.3.3、输出总光通量：≥2000 lm。
1.2.3.4、最大中心照度：≥3000000Lux。
1.2.3.5、冷光源红外截止性能：≤4mW/lm。
1.2.3.6、显色指数≥95%。
1.2.4、近红外照明：
1.2.4.1、光源：近红外激光，峰值波长：785±20nm。
1.2.4.2、激光使用寿命≥20000h。
1.2.5、具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时不发光。
1.2.6、具有光源寿命更换提示功能。
1.2.7、使用寿命≥10年（提供设备铭牌图片或说明书证明）。
1.2.8、电击防护等级：防除颤CF型。
1.3、导光束：
1.3.1、长度≥3000mm；有效芯径≥4mm。
1.3.2、可高温高压和低温等离子灭菌。
1.4、摄像头：
★1.4.1、图像传感器成像矩阵≥3840×2160，具备荧光成像功能。
1.4.2、自定义功能控制按键≥4个。
1.4.3、焦距调节范围：14-32mm，光学放大≥2倍。
1.4.4、摄像头防水等级：IPX8，支可低温等离子灭菌。
1.4.5、摄像头重量：≤230g。
1.5、荧光腹腔镜：
1.5.1、视向角：30°。
1.5.2、视场角：≥80°。
1.5.3、直径：≤5.8mm，长度≥320mm。
1.5.4、可高温高压和低温等离子灭菌。
1.6、4K监视器：
1.6.1、彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率：≥3840×2160。
1.6.2、最大亮度：≥850cd/m²，最大对比度：≥1500:1。
1.6.3、响应时间：≤20ms。
1.7、气腹机：
1.7.1、采用触控屏设计。
1.7.2、流量设定范围：0.1-50L/min，最小调节步长≤0.1L/min。
1.7.3、压力调节范围：1-30mmHg，最小调节步长≤1mmHg。
1.7.4、具备恒温加热功能、智能排烟功能。
1.7.5、具备开机自检功能，过压报警和过压释放功能。
1.7.6、使用寿命≥10年（提供设备铭牌图片或说明书证明）。
1.7.7、电击防护等级：防除颤CF型。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、内窥镜摄像主机：1台。
2.2、内窥镜冷光源：1台。
2.3、导光束：3条。
2.4、摄像头：1个。
2.5、荧光腹腔镜：3根。
2.6、4K监视器：1台。
2.7、气腹机：1台。
2.8、台车：1辆。


第18包	品目18-1	内窥镜摄像系统20
1、技术参数：
1.1、内窥镜摄像主机：
1.1.1、可处理和输出最大分辨率：≥1920*1080。
1.1.2、具备黏膜浅表血管图像增强功能。
1.1.3、可自动识别各类型电子内窥镜类别。
1.1.4、可连接全高清光学摄像头。
1.1.5、可手动调节白平衡。
1.1.6、具备图像冻结和解除冻结功能，录像和拍照存储功能。
1.1.7、内置LED光源，照度≥13000LUX。
1.1.8、输出模式：SDI、DVI、HDMI。
1.1.9、配备64G存储器。
1.2、监视器：彩色液晶显示器≥24英寸，分辨率≥1920（H）x 1080（V）。
1.3、电子输尿管肾盂镜：
1.3.1、视向角：0°。
1.3.2、视场角：≥120°。
▲1.3.3、成像矩阵：≥400*400。
1.3.4、景深：2-50mm。
1.3.5、尖端部外径：≤6Fr。
1.3.6、尖端部设计：锥形头端。
1.3.7、插入部外径：≤7.5 Fr。
1.3.8、工作长度：≥650 mm。
1.3.9、总长度：≥1050 mm。
▲1.3.10、器械通道：≥ 3.6 Fr。
1.3.11、弯曲角度：上弯≥275°，下弯≥275°。
1.3.12、具备角度锁定机构。
1.3.13、可用于低温等离子、环氧乙烷灭菌。
1.4、硬性电子输尿管肾镜：
▲1.4.1、外径：≤5.5Fr。
1.4.2、器械通道直径：≥1.2mm。
1.4.3、工作长度： ≥420mm。
1.4.4、视向角：12°。
1.4.5、视场角：≥120°。
1.4.6、分辨率：成像矩阵：≥400*400。
1.4.7、景深范围：2mm～50mm。
1.4.8、镜面：蓝宝石镜片密封。
1.4.9、可整体清洗和低温等离子灭菌。
1.4.10、具备双向双防水密封装置，可自动闭合，可双向插入器械、导丝、光纤。
1.4.11、内置记忆芯片。
★2、配置要求（2台共配）（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、电子内窥镜控制器2台。
2.2、高清监视器：2台。
2.3、电子输尿管肾盂镜 6套。
2.4、硬性电子输尿管肾镜 2套。
2.5、台车 2台。


第19包	品目19-1	内窥镜摄像系统21
1、技术参数：
1.1、内窥镜摄像系统：
★1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥3840×2160的视频图像。
1.1.2、主机面板液晶触摸屏,尺寸≥6英寸。
1.1.3、色调可调、亮度可调。
1.1.4、具有一键自动白平衡和自动白平衡记忆功能。
1.1.5、最大电子放大倍数≥1.5倍。
1.1.6、具备12G-SDI、3G-SDI、HDMI、DVI等多种接口。
1.2、内窥镜冷光源：
1.2.1、LED光源，寿命≥30000小时。
1.2.2、色温：3000~7000K。
1.2.3、可输出不同波长的照明光，至少包括绿光和蓝光。
1.2.4、光源主机面板为液晶触摸屏，≥7英寸。
1.2.5、具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。
1.2.6、噪声≤60dB（A）。
1.2.7、使用寿命≥10年（提供铭牌照片或使用说明书证明）。
1.3、导光束：直径≥3.5mm，长度≥300cm。
1.4、内窥镜摄像头：
★1.4.1、成像矩阵：≥3840×2160。
▲1.4.2、光学变焦≥2倍，可通过镜头上的调焦环进行调焦。
1.4.3、摄像头自定义功能按键≥3个，可自定义功能至少包括白平衡、亮度调节、拍照、录像、电子放大功能、缩小、色调切换、细节增强、暗场增强、色彩增强、去雾增强、双镜显示切换等。
1.4.4、防水等级：IPX7；支持低温等离子灭菌。
1.4.5、防电击程度分类： CF型。
1.5、膀胱镜：
1.5.1、直径≤4mm，工作长度≥300mm。
1.5.2、视向角：0°、12°、30°、70°可任选。
1.5.3、视场中心角分辨力≥5C/(°)。
1.5.4、视场角≥70°。
1.5.5、景深：5-50mm。
1.5.6、可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。
1.6、电子膀胱肾盂镜1：
1.6.1、传感器成像矩阵：≥1920×1080。
1.6.2、光学中心分辨率：≥14lp/mm。
1.6.3、视场角≥120°。
▲1.6.4、景深：3-100mm。
1.6.5、外径：≤5mm；工作长度≥380mm。
1.6.6、器械通道：≥2.2mm。
1.6.7、上弯曲角度≥210°；下弯≥130°，带锁定功能。
1.6.8、插入部向左旋转≥120°，向右旋转≥120°。
1.6.9、自定义功能按键≥4个，自定义功能至少包括画面拍摄、录像、白平衡、图像冻结。
1.6.10、可对不同波长范围的照明光成像。
1.6.11、可低温等离子灭菌。
1.6.12、防电击等级：BF型。
1.6.13、防水等级：IPX7。
1.7、电子膀胱肾盂镜2：
1.7.1、传感器成像矩阵：≥1920×1080。
1.7.2、光学中心分辨率≥8lp/mm。
1.7.3、视场角≥100°。
▲1.7.4、景深：3-100mm。
1.7.5、插入部头端直径：≤2.5mm。
1.7.6、插入部直径：≤2.5mm。
1.7.7、器械通道：≥1.2mm。
1.7.8、工作长度：≥700mm。
1.7.9、弯曲度：上弯曲角度≥275°，下弯曲角度≥275°，带锁定功能。
1.7.10、插入部可左向旋转：≥120°，右向旋转：≥120°。
1.7.11、自定义功能按键≥4个，自定义功能至少包括画面拍摄、录像、白平衡、图像冻结。
1.7.12、可对不同波长范围的照明光成像。
1.7.13、可低温等离子灭菌。
1.7.14、防电击等级：BF型。
1.7.15、防水等级：IPX7。
1.8、4K监视器：
1.8.1、尺寸≥27英寸，分辨率≥3840×2160。
1.8.2、最大亮度≥1000cd/m2。
1.9、台车：
1.9.1、具备屏幕支架，监视器角度、高度可调。
1.9.2、载物托架高度可调节。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、内窥镜图像处理器：1台。
2.2、内窥镜冷光源：1台。
2.3、导光束：2条。
2.4、内窥镜摄像头：1个。
2.5、膀胱镜：1条。
2.6、电子膀胱肾盂内窥镜1：1条。
2.7、电子膀胱肾盂内窥镜2：1条。
2.8、4k监视器：1台。
2.9、台车：1辆。
2.10、灭菌盒：3个。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。
2.2、投标人应保证提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的终身免费升级服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员以及维护人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]无。
