[bookmark: _Toc27638]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	13
	13-1
	呼吸机1
	3
	否

	
	13-2
	呼吸机2
	11
	否

	
	13-3
	呼吸机3
	1
	否

	14
	14-1
	呼吸机4
	48
	否

	
	14-2
	呼吸机5
	2
	否

	
	14-3
	呼吸机6
	2
	否

	15
	15-1
	呼吸机7
	4
	否

	
	15-2
	呼吸机8
	3
	否

	
	15-3
	呼吸机9
	34
	否

	
	15-4
	呼吸机10
	6
	否

	
	15-5
	呼吸机11
	5
	否

	16
	16-1
	呼吸机12
	5
	否

	
	16-2
	呼吸机13
	27
	否

	
	16-3
	呼吸机14
	6
	否

	17
	17-1
	呼吸机15
	2
	是

	
	17-2
	呼吸机16
	5
	是

	
	17-3
	呼吸机17
	5
	是

	18
	18-1
	呼吸机18
	8
	否

	
	18-2
	呼吸机19
	2
	否

	
	18-3
	呼吸机20
	2
	否

	
	18-4
	呼吸机21
	9
	否

	
	18-5
	呼吸机22
	1
	否

	
	18-6
	呼吸机23
	24
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购项目体征监测维持组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：由中标人分别与各市属医院通过签订分合同确定。
2、交付地点：各市属医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、履约保证金：最高缴纳比例不超过合同金额的10%，项目验收结束后及时退还。
2、首付款支付：首付款支付比例不低于合同金额的30%;对于中小企业、民营企业，首付款支付比例不低于合同金额的50%。
3、其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
[bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK370]投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK367]（四）售后服务（质保期）（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月的原厂保修，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。
投标人应保证所投设备终身提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务（如涉及）。
质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及第三方产品、配件、易损易耗件，同时投标人应定期对所有上述产品提供维护保养服务。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购项目体征监测维持组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]第13包 品目13-1呼吸机1
数量3台/套：技术参数如下：
[bookmark: OLE_LINK1]一、主要用途：适用于成人、儿童患者转运过程中的通气辅助及呼吸支持。
二、技术参数：
▲1、驱动方式：内置涡轮，电控驱动，无需外接空气气源。
2、通气功能：
▲2.1、具备有创通气、无创通气功能。
▲2.2、通气模式：容量控制模式、压力支持模式、双水平气道正压通气模式、持续正压通气模式、窒息后备等通气模式。
3、参数设置范围：
3.1、潮气量：20mL～2000mL。
3.2、吸气压力：5～60cmH2O。
3.3、呼气末正压：0～30cmH2O。
3.4、吸入氧浓度：21～100%。
3.5、吸气时间：0.2～10s。
3.6、压力触发灵敏度：-20～-0.5cmH2O。
3.7、流量触发灵敏度：0.5～20L/min。
4、监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等。
5、波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间。
6、控制系统：
6.1、彩色液晶触摸显示屏：≥7英寸。
6.2、具备潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等报警功能。
7、防水等级：IPX4。
8、呼气阀、吸气阀可重复使用。
9、工作条件：
9.1、电源：交流、内置锂电池；单块锂电池支持主机工作时间≥3h。
9.2、氧气源：支持医用高压氧气瓶、中心供氧双气源。
10、呼吸机主机重量：≤5kg。
三、主要配置（单台/套）：
1、转运呼吸机主机（含锂电池）：1台。
2、备用锂电池：1块。
3、可重复使用成人呼吸管路：3套。
4、可重复使用无创通气面罩（大号）： 2个。
5、可重复使用无创通气面罩（中号）： 2个。
6、一次性细菌过滤器：5个。
7、一次性进气口过滤棉/过滤膜：10片。
8、10L氧气瓶（含一体式减压阀）：1个。
9、 氧气连接软管（≥2m）：2条。
10、 模肺：1个。
11、移动推车（带氧气瓶支架）：1辆。


第13包 品目13-2呼吸机2
数量11台/套：技术参数如下：
一、主要用途：用于成人、儿童及婴幼儿患者转运过程中通气辅助及呼吸支持。
二、技术参数：
▲1、可在救护车中使用（提供说明书或注册证证明）。
▲2、驱动方式：内置涡轮，电控驱动，无需外接空气气源。
3、通气功能：
▲3.1、具备无创通气功能、有创和氧疗功能。
▲3.2、通气模式：容量控制模式、压力支持模式、双水平气道正压通气模式、持续正压通气模式、窒息后备通气模式、压力调节容积控制通气模式。
4、参数设置范围：
▲4.1、潮气量：2mL～2000mL。
4.2、吸气压力：1～60cmH2O。
4.3、呼气末正压：0～30cmH2O。
4.4、吸入氧浓度：21～100%。
4.5、吸气时间：0.2～10s。
4.6、压力触发灵敏度：-20～-0.5cmH2O。
4.7、流量触发灵敏度：0.5～20L/min。
5、监测参数：
5.1、氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率。
5.2、流量传感器可重复使用。
▲5.3、氧流量传感器：顺磁氧传感器或超声流量传感器。
6、波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间。
7、控制系统：
7.1、彩色液晶触摸显示屏：≥7英寸。
7.2、具备自动泄漏补偿功能和海拔补偿功能。
7.3、具备潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障报警功能。
7.4、具备脱机肺保护功能。
8、呼吸机重量（带电池）：≤6.5kg。
9、防水等级：IPX4。
10、工作条件：
10.1、电源：交流、车载直流、内置锂电池；单块锂电池支持主机工作时间≥3h。
10.2、氧气源：支持医用高压氧气瓶、中心供氧双气源。
三、主要配置（单台/套）：
1、主机（含锂电池）：1台。
2、备用电池：1块。
3、氧气软管：1条。
4、一次性呼吸回路套装：1套（含管路附件包+过滤器）。
5、重复使用NIV面罩：1个。
6、模拟肺：1个。
7、10L氧气瓶（含一体式减压阀）：1个。
8、移动推车（带氧气瓶支架）：1辆。


第13包 品目13-3呼吸机3
数量1台/套：技术参数如下：
一、主要用途：用于成人、儿童及婴幼儿患者转运过程中通气辅助及呼吸支持。
二、技术参数：
1、可在救护车中使用（提供说明书或注册证证明）。
▲2、驱动方式：内置涡轮，电控驱动，无需外接空气气源。
3、通气功能：
▲3.1、具备无创通气、有创通气功能。
3.2、通气模式：容量控制模式、压力支持模式、双水平气道正压通气模式、持续正压通气模式、窒息后备通气模式。
4、参数设置范围：
▲4.1、潮气量：2mL～2000mL。
4.2、吸气压力：1～60cmH2O。
4.3、呼气末正压：0～30cmH2O。
4.4、吸入氧浓度：21～100%。
4.5、吸气时间：0.2～10s。
4.6、压力触发灵敏度：-20～-0.5cmH2O。
4.7、流量触发灵敏度：0.5～20L/min。
5、监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等。
6、波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间。
7、控制系统：
7.1、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸。
7.2、具备自动泄漏补偿功能、海拔补偿功能。
7.3、具备潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等报警功能。
7.4、数据存储：可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等。
8、呼吸机主机重量：≤5kg。
9、防水等级：IPX4。
10、工作条件：
10.1、电源：交流、车载直流、内置锂电池；单块锂电池支持主机工作时间≥3h。
10.2、氧气源：支持医用高压氧气瓶、中心供氧双气源。
三、主要配置（单台/套）
1、主机（含电池）：1台。
2、成人一次性呼吸管路：1套。
3、一次性细菌过滤器：1套。
4、一次性流量传感器：1个。
5、成人模拟肺：1个。
6、婴儿模拟肺：1个。
7、湿化罐：1个。
8、面罩：1个。
9、10L氧气瓶（含一体式减压阀）：1个。
10、移动推车（带氧气瓶支架）：1辆。


第14包 品目14-1呼吸机4
数量48台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
▲1、气动电控呼吸机，可用于新生儿(含早产儿)和体重≤30kg的儿童进行通气支持。
2、通气功能：
▲2.1、通气模式：具备NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC模式。
▲2.2、NCPAP模式具备窒息监测及唤醒功能。
2.3、SNIPPV模式：具有窒息监测以及备用通气功能。
2.4、具备手动通气功能。通气时间设置范围，1s～15s；气道压力设置范围，2cmH2O～30cmH2O。
2.5、具备增氧功能。
3、参数设置范围：
3.1、NCPAP模式气道压力：2cmH2O～15cmH2O。
3.2、NIPPV模式：
3.2.1、呼气末正压：1cmH2O～15cmH2O。
3.2.2、吸气压力：2cmH2O～25cmH2O。
3.3、SNIPPV模式吸气压力：2cmH2O～25cmH2O。
3.4、吸气时间：0.1s～15s。
3.5、呼吸频率：1～120次/min。
3.6、氧疗最大可调流量：≥20L/min。
3.7、增氧时间可调，最长时间≥120s；增氧氧浓度调节范围：22%～100%。
3.8、手动通气通气时间设置范围：1s～15s；气道压力设置范围，2cmH2O～30cmH2O。
4、监测参数：
▲4.1、可监测呼气末正压、峰值压、平均压、氧浓度、流量、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率等。
4.2、具备血氧监测功能。
4.3、氧传感器：顺磁氧传感器，具备氧传感器自动校准功能。
4.4、氧浓度监测范围：0～100%，误差：不超过±2%。
5、波形显示：压力－时间波形、流量柱状图、血氧饱和度/吸入氧浓度（SpO2/FiO2）、氧饱和度指数（OSI）、氧浓度与平均压乘积（RSS）等。
6、控制系统：
6.1、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，分辨率≥1280×800。
▲6.2、具备泄漏补偿功能，可显示泄漏率。
6.3、具备系统自检功能。
6.4、具备氧反馈调节功能。
6.5、具备数据存储功能，可存储事件日志。
6.6、具备截屏功能。 
7、湿化器、吸气管路具备加热功能。
8、工作条件：
8.1、电源：AC 220V±10%；50Hz±2%；内置锂电池，续航时间≥3h。
8.2、空气气源压力范围：300～650kPa。
8.3、氧气气源压力范围，300～650kPa。
二、主要配置（单台/套）：
（一）、配置1（45台，单台配置）：
1、主机：1台。
2、台车：1辆。
3、空气气源软管：1条。
4、氧气气源软管：1条。
5、湿化器（含湿化罐）：1套。
6、一次性呼吸管路：10套。
7、一次性压力发生器：10套。
8、一次性鼻塞（XS、S、M码）：10套。
9、一次性鼻罩（S、M、L）：10套。
10、婴儿头带（20-24cm、24-28cm）：10套
11、氧疗鼻导管：1条。
12、重复血氧探头：2个。 
（二）、配置2（3台，单台配置）
1、呼吸机主机；1台。
2、台车：1辆。
3、湿化器：1套。
4、空气气源软管：1条。
5、氧气气源软管：1条。
6、湿化器（含湿化罐）：1套。
7、一次性呼吸管路：10套。
8、一次性压力发生器：10套。
9、一次性鼻塞（XS、S、M、L码）：10套。
10、一次性鼻罩（S、M、L）：10套。
11、婴儿头带（20-24cm、24-28cm）：10套
12、一次性氧疗鼻导管：10条。
13、重复血氧探头：2个。

第14包 品目14-2呼吸机5
数量2台/套：技术参数如下：
一、技术参数
▲1、可用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持。
2、内置涡轮供气，最大峰流速≥220L/min。
3、通气功能：
3.1、具备无创通气、有创通气功能。
▲3.2、通气模式：具备持续气道正压通气模式、自主通气模式、时控通气模式、自主/时控通气模式、压力控制/辅助通气模式、容量保证压力支持通气模式，
3.3、具备高流速氧疗功能。流速和氧浓度可调，氧疗最大流速≥60L/min。
3.4、吸气触发和呼气切换灵敏度可自动调节也可手动调节。
3.5、具备压力释放功能。
3.6、具备延时升压功能。
3.7、具备增氧功能。
4、参数设置范围：
4.1、持续气道正压（CPAP）压力：4～15cmH2O。
4.2、吸气正压（IPAP）：4～25cmH2O。
4.3、支持压力：4～40cmH2O。
4.4、呼气压力（EPAP）：4～25cmH2O。
4.5、潮气量：50mL～2000mL。
4.6、呼吸频率：1-60次/min。
4.7、吸气时间：0.2～5s。
4.8、氧传感器：氧电池。
4.9、氧浓度调节范围：21%～100%，调节精度≤1%。
4.10、具备自动漏气补偿功能，最大补偿量≥110L/min。
5、监测参数至少包括气道峰压、呼气末正压、潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量、呼吸频率、病人泄漏量和呼吸机总泄漏量等。
6、控制系统：
6.1、彩色液晶触摸显示屏：≥15英寸，分辨率≥1920×1080，中文操作界面。
6.2、可同屏显示≥4道波形。
6.3、可提供≥48h的监测参数趋势图、表分析。
6.4、具备气道压力、分钟通气量、潮气量、呼吸频率、氧浓度、电池电量等报警功能。
7、工作条件：
7.1、电源：AC 220V±10%；50Hz±2%；内置锂电池，续航时间≥2h。
7.2、氧气源：支持医用氧气瓶和医用气体带供氧。
二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、氧气软管（配接头，≥3m）：2套, 分别适用于吊塔及治疗带。
3、台车（带支撑臂）：1辆。
4、湿化器：1套。
5、一次性过滤器：1个。
6、一次性无创呼吸口鼻面罩：3套, 每套含大中小号各1个。
7、氧疗鼻导管（中）：1个。

第14包 品目14-3呼吸机6
数量2台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
▲1、气动电控呼吸机，可用于新生儿(含早产儿)和体重≤30kg的儿童进行通气支持。
2、通气功能：
▲2.1、通气模式：NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC。
2.2、NCPAP模式：支持窒息监测及窒息唤醒功能。
2.3、SNIPPV模式：具有窒息监测以及备用通气功能。
2.4、具备增氧功能。通气持续时间可调，最长时间≥100s，增氧氧浓度22%～100%连续可调。
3、参数调节范围：
3.1、NCPAP气道压力：1cmH2O～15cmH2O。
3.2、NIPPV模式呼气末正压：1cmH2O～15cmH2O；NIPPV模式吸气压力：2cmH2O～25cmH2O。
3.3、SNIPPV模式吸气压力：2cmH2O～25cmH2O。
3.4、高流量氧疗模式流量：0.5L/min～20L/min，具有压力监测功能。
3.5、吸气时间：0.1s～15s。
3.6、呼吸频率：1～120次/min。
3.7、吸呼比：4:1～1:10。
3.8、增氧时间可调，最长时间≥100s；增氧氧浓度：22%～100%，连续可调。
3.9、触发灵敏度可调。
3.10、手动通气时间设置范围：1s～15s；气道压力设置范围：2cmH2O～30cmH2O。
4、监测参数：
4.1、氧传感器：氧电池，氧传感器可自动校准。
4.2、氧浓度监测范围：0～100%；误差：不超过±2%。
4.3、具备血氧监测功能，可监测血氧饱和度、脉率和灌注指数。
4.4、可监测呼气末正压、峰值压、平均压、氧浓度、流量、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、血氧饱和度、血氧饱和度/吸入氧浓度、氧饱和度指数、氧浓度与平均压乘积等。
5、图形显示：压力－时间波形、流量柱状图、血氧饱和度/吸入氧浓度（SpO2/FiO2）、氧饱和度指数（OSI）、氧浓度与平均压乘积（RSS）等。
6、控制系统：
6.1、彩色液晶触摸显示屏：≥12英寸，分辨率≥1280×800。
6.2、具备泄漏补偿功能，可显示泄漏率。
6.3、具备氧反馈调节功能，可以通过设置氧浓度调节范围和目标血氧饱和度范围实现氧反馈功能。
6.4、具备系统自检功能。 
6.5、具备数据存储功能和截屏功能。
7、工作条件：
7.1、电源：AC 220V±10%；50Hz±2%；内置锂电池，续航时间≥2h。
7.2、空气气源压力范围：300～650kPa。
7.3、氧气气源压力范围，300～650kPa。
二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、台车：1辆。
3、湿化器：1台。
4、一次性呼吸管路：10套。
5、一次性压力发生器：10台。
6、鼻塞（XS、S、M、L）： 3套。
7、鼻罩（S、M、L）： 3套。
8、头带（S、M、L）： 2套。
9、氧疗鼻导管：1个。
10、重复血氧探头：1个。 

第15包 品目15-1呼吸机7
数量4台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、呼吸模式：NCPAP。
2、氧浓度调节范围：21%～100%。
3、流量调节：0～18LPM。
4、CPAP压力调节范围：3～10cmH2O。
5、可拆卸储水罐水容量：≥500mL,拆洗储水罐时CPAP不中断。
6、供气压力差＞0.1MPa时，可声音报警。
7、工作条件：
7.1、氧气压力范围：0.3MPa～0.4MPa；空气压力：0.3MPa～0.4MPa
7.2、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。
二、主要配置（单台/套）：
1、CPAP主机：1台。　
2、空氧混合器：1个。　
3、氧气高压供气管（配置接头）： 1条。
4、空气高压供气管（配置接头）：1条。 　
5、台车：1辆。 　
6、湿化器：1套。　
7、呼吸回路：2套。　
8、鼻管套装：2套，每套含鼻塞12个、接头1套、自粘绷带 1粒、硅胶导管2根。

第15包 品目15-2呼吸机8
数量3台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持。
▲2、电动电控呼吸机，涡轮供气方式。
3、通气功能：
★3.1、具备无创通气、高流速氧疗功能。
▲3.2、通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP）、自主通气模式（S）、时控通气模式（T）、 自主/时控通气模式（ST）、压力控制/辅助通气模式（P-A/C）。
3.3、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。
▲3.4、吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节也可手动多档调节。
3.5、具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿≥160L/min。
4、参数设置：
4.1、自主通气模式（S）、时控通气模式（T）、 自主/时控通气模式（ST）可以分别设置不同的吸气压力。
4.2、持续气道正压（CPAP）设置范围： 4～30cmH20。
4.3、吸气正压（IPAP）设置范围：4～50cmH2O。
4.4、支持压力设置范围：4～50 cmH2O。
4.5、呼气压力（EPAP）设置范围： 4～30cmH20。
4.6、潮气量设置范围：50mL～2500mL。
4.7、呼吸频率：1～60次/min。
4.8、吸气时间：0.2～5s。
4.9、延时升压时间：OFF；l～60min。
4.10、高流速氧疗流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥60L/min。
4.11、最大峰流速：≥220L/min。
4.12、可设置面罩类型和呼气端口类型。
5、监测参数：
5.1、具备气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率、病人触发百分比、病人端漏气量、总漏气量、吸气时间占比监测。
▲5.2、可测量病人近端压力。
5.3、具备自主呼吸率监测功能。
5.4、可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量。
5.5、氧传感器：氧电池。
[bookmark: _Hlk176354367]6、控制系统
6.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，分辨率≥1920×1080, 中文操作界面，具备多点触控功能。
[bookmark: bookmark9]6.2、最多可同屏显示≥3道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。
[bookmark: bookmark22]6.3、可提供≥192小时监测参数的趋势图表分析；报警和操作日志记录≥5000条
二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、氧气软管（配接头，≥3m）：1条。
3、台车（带支撑臂）：1辆。
4、湿化器（带湿化罐）：1套。
5、一次性过滤器：1个。
6、一次性无创呼吸口鼻面罩：1个。
7、氧疗鼻导管：1条。
8、挂水钩：1个。

第15包 品目15-3呼吸机9
数量34台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持。
▲2、电动电控呼吸机，涡轮供气方式。
3、通气功能：
★3.1、具备无创通气、有创通气、高流速氧疗功能。
▲3.2、通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP）、自主通气模式（S）、时控通气模式（T）、 自主/时控通气模式（ST）、压力控制/辅助通气模式（P-A/C）。
3.3、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。
▲3.4、吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节也可手动多档调节。
3.5、具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿≥160L/min。
4、参数设置：
4.1、自主通气模式（S）、时控通气模式（T）、 自主/时控通气模式（ST）可以分别设置不同的吸气压力。
4.2、持续气道正压（CPAP）设置范围： 4～30cmH20。
4.3、吸气正压（IPAP）设置范围：4～50cmH2O。
4.4、支持压力设置范围：4～50 cmH2O。
4.5、呼气压力（EPAP）设置范围： 4～30cmH20。
4.6、潮气量设置范围：50mL～2500mL。
4.7、呼吸频率：1～60次/min。
4.8、吸气时间：0.2～5s。
4.9、延时升压时间：OFF；l～60min。
4.10、高流速氧疗流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥60L/min。
4.11、最大峰流速：≥220L/min。
4.12、可设置面罩类型和呼气端口类型。
5、监测参数：
5.1、具备气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率、病人触发百分比、病人端漏气量、总漏气量、吸气时间占比监测。
▲5.2、可测量病人近端压力。
5.3、具备自主呼吸率监测功能。
5.4、可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量。
5.5、氧传感器：氧电池。
6、控制系统
6.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，分辨率≥1920×1080, 中文操作界面，具备多点触控功能。
6.2、最多可同屏显示≥3道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。
6.3、可提供≥192小时监测参数的趋势图表分析；报警和操作日志记录≥5000条
二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、氧气软管（配接头，≥3m）：1条。
3、台车（带支撑臂）：1辆。
4、湿化器（带湿化罐）：1套。
5、一次性过滤器：1个。
6、一次性无创呼吸口鼻面罩：1个。
7、氧疗鼻导管：1条。
8、挂水钩：1个。

第15包 品目15-4呼吸机10
数量6台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持。
▲2、电动电控呼吸机，涡轮供气方式。
3、通气功能：
★3.1、具备无创通气、有创通气、高流速氧疗功能。
▲3.2、通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP）、自主通气模式（S）、时控通气模式（T）、 自主/时控通气模式（ST）、压力控制/辅助通气模式（P-A/C）。
3.3、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。
▲3.4、吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节也可手动多档调节。
3.5、具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿≥160L/min。
4、参数设置：
4.1、自主通气模式（S）、时控通气模式（T）、 自主/时控通气模式（ST）可以分别设置不同的吸气压力。
4.2、持续气道正压（CPAP）设置范围： 4～30cmH20。
4.3、吸气正压（IPAP）设置范围：4～50cmH2O。
4.4、支持压力设置范围：4～50 cmH2O。
4.5、呼气压力（EPAP）设置范围： 4～30cmH20。
4.6、潮气量设置范围：50mL～2500mL。
4.7、呼吸频率：1～60次/min。
4.8、吸气时间：0.2～5s。
4.9、延时升压时间：OFF；l～60min。
4.10、高流速氧疗流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥60L/min。
4.11、最大峰流速：≥220L/min。
4.12、可设置面罩类型和呼气端口类型。
5、监测参数：
5.1、具备气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率、病人触发百分比、病人端漏气量、总漏气量、吸气时间占比监测。
▲5.2、可测量病人近端压力。
▲5.3、具备呼吸氧合指数监测（ROX)和自主呼吸率监测功能。
5.4、可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量。
5.5、氧传感器：氧电池。
6、控制系统
6.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，分辨率≥1920×1080, 中文操作界面，具备多点触控功能。
6.2、最多可同屏显示≥3道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。
6.3、可提供≥192小时监测参数的趋势图表分析；报警和操作日志记录≥5000条
二、主要配置（单台/套）：
（一）、配置1（5台，单台配置如下）
1、主机：1台。
2、氧气软管（配接头，≥3m）：1条。
3、台车（带支撑臂）：1辆。
4、湿化器（含湿化罐）：1套。
5、一次性过滤器：1个。
6、无创呼吸口鼻面罩：1个。
7、氧疗鼻导管：1条。
8、血氧探头：1个。
（二）、配置2（1台，配置如下）
1、呼吸机主机：1台。
2、长管呼吸回路（≥1.8m）：1套。
3、短管呼吸回路（≥1.6m）：1套。
4、正压通气面罩（M）：1个。
5、鼻氧管（M）：1个。
6、湿化器（含湿化罐）：1套。
7、台车（含吊臂）：1辆
8、欧标氧气连接管：1个。
9、空气过滤组件： 1个。
10、血氧探头：1个。

第15包 品目15-5呼吸机11
数量5台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持。
▲2、电动电控呼吸机，涡轮供气方式。
3、通气功能：
★3.1、具备无创通气、高流量氧疗功能。
▲3.2、通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP）、自主通气模式（S）、时控通气模式（T）、 自主/时控通气模式（ST）、压力控制/辅助通气模式（P-A/C）、容量保证压力支持通气（VAPS）、成比例压力通气模式（PPV）。
3.3、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。
▲3.4、吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节也可手动多挡调节。
3.5、具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿≥160L/min。
4、参数设置：
4.1、持续气道正压（CPAP）设置范围： 4～30cmH20。
4.2、吸气正压（IPAP）设置范围：4～50 cmH2O。
4.3、支持压力设置范围：4～50 cmH2O。
4.4、呼气压力（EPAP）设置范围： 4～30cmH20。
4.5、潮气量设置范围：50mL～2500mL。
4.6、呼吸频率：1～60次/min。
4.7、吸气时间：0.2～5s。
4.8、氧浓度：21%～100%可调，调节步长≤1%。
4.9、最大峰流速：≥220L/min。
5、监测参数：
5.1、具备气道峰压、呼气末正压、潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量、呼吸频率、病人泄漏量和呼吸机总泄漏量等监测功能。
5.2、可测量病人近端压力。
5.3、具备呼吸氧合指数监测（ROX）、自主呼吸率监测功能、连续内源性PEEP监测功能。
5.4、可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量。
5.5、氧传感器：顺磁氧传感器。
6、控制系统：
6.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，分辨率≥1920×1080, 中文操作界面。
6.2、最多可同屏显示≥5道波形。
6.3、可提供≥150小时监测参数的趋势图表分析；报警和操作日志记录≥5000条。
6.4、具备气道压力、分钟通气量、潮气量、呼吸频率、氧浓度、电池电量报警等功能。
6.5、具备无线WiFi连接功能，开放数据协议。
7、湿化罐、吸气管路、呼气管路具备加热功能。
8、工作条件：
8.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；内置锂电池，最大续航时间≥0.5h。
8.2、氧气源：支持医用氧气瓶和医用气体带供氧。
二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、氧气软管(配接头，≥3m)：1条。
3、台车（带支撑臂）：1辆。
4、湿化器（带湿化罐）：1个。
5、一次性进气口过滤器：40个。
6、一次性全脸面罩：20个。
7、加温线：5条。
8、测温线：5条。
9、氧疗鼻导管(中)：1条
10、血氧附件包：5套。
11、挂水钩：1个。

第16包 品目16-1呼吸机12
数量5台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、可用于新生儿（含早产儿）和体重≤30kg的幼儿。
▲2、气动电控呼吸机。
3、通气功能：
★3.1、具备高频通气、常频通气、无创通气、高流量氧疗等功能。
3.2、常频与高频通气可以使用同一呼吸管路。
3.3、通气模式：
▲3.3.1、高频通气：HFO、PC-HFO。
3.3.2、有创通气：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、APRV、PPS。
3.3.3、无创通气：NCPAP、NIPPV、HFNC、SNIPPV、NHFO。
3.3.4、兼容使用单支管路和双支管路。
3.4、具备容量保证和容量限制功能。
3.5、具备叹息功能。
4、参数设置
4.1、氧浓度设置范围：21～100%。
▲4.2、新生儿潮气量设置范围：2～100mL。
4.3、吸气压力设置范围：1～60cmH2O。
4.4、吸气时间设置范围：0.1s～9.5s。
4.5、呼末正压设置范围：0～30cmH2O。
4.6、呼吸频率设置范围：1～150/min。
4.7、支持压力设置范围：1～100cmH2O。
4.8、高频模式频率设置范围：2～20Hz；振幅设置范围：5～100cmH2O。
▲4.9、常频模式吸气流速设置范围：1～30L/min；呼气流速设置范围：2～20L/min。 
4.10、容量保证潮气量设置范围：0.1mL～30mL。
5、监测参数：
5.1、可监测气道峰压、平均压、呼气末正压、呼吸频率、吸气时间、呼气时间、呼出潮气量，呼出分钟通气量、吸呼比、氧浓度。
5.2、可同屏显示压力、容量、流速呼吸参数波形。
5.3、具备肺功能环图监测功能、动态肺视图功能。
5.4、流量监测：近端采用热丝式流量传感器进行流量监测。
5.5、氧传感器：氧电池。
6、控制系统：
6.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，中文操作界面。
6.2、具备屏幕截图功能。
6.3、日志存储：≥8000条，可通过USB导出。
6.4、具备压力、潮气量、频率和氧浓度报警和报警记录功能，可手动和自动设置报警上下限。
6.5、具备开机自检功能。
7、内置锂电池，续航时间≥2.5h。
8、整机噪声：≤50dB（A）。
二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、重复性婴幼儿加热呼吸管路：1套。
3、一次性呼吸管路：2套。
4、湿化器（带湿化罐）：1套。
5、模拟肺：1个。
6、高流量氧疗鼻导管：2条。
7、氧气气源软管：1个。
8、空气气源软管：1个。
9、一次性压力发生器和鼻塞（XS/S/M号）套装：1套。
10、重复使用流量传感器：5个。
11、一次性使用流量传感器：5个。
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数量27台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、可用于儿童和新生儿进行通气辅助及呼吸支持。
▲2、气动电控呼吸机。
3、通气功能：
★3.1、具备有创通气、无创通气、高流量氧疗、高频通气功能。
3.2、新生儿有创常规通气模式至少包括：指令通气 (PC-CMV)、辅助控制通气（PC-AC）、同步间歇指令通气（PC-SIMV）、压力支持通气（PC-PSV）、持续气道正压+压力支持（SPN-CPAP/PS）、持续气道正压+容量支持（SPN-CPAP/VS）、容量保证模式、分钟指令通气（PC-MMV）。
▲3.3、新生儿模式下高频振荡通气（HFO）可与容量保证VG相结合。其设置范围不小于：2-40ml。
3.4、新生儿高频模式具有自动叹息功能或HFO+CMV叠加功能。
3.5、具备吸痰程序，吸痰前或吸痰后可增氧。
3.6、具备吸气保持功能。
4、新生儿模式下参数设置：
4.1、通气频率设置范围：1～150次/分。
4.2、吸气时间设置范围：0.1～3s。
4.3、潮气量设置范围：2～100mL。
4.4、吸气压力设置范围：1～60cmH2O。
4.5、压力上升时间设置范围：0～2s。
4.6、PEEP设置范围：0～35cmH2O。
4.7、流速触发设置范围：0.2～5L/min。
4.8、高频VG功能设置最大值：≥35mL。
4.9、高频自动叹息吸气压力或HFO+CMV的PIP设置值上限：≥60cmH2O。
4.10、高流速氧疗流速设置最大值≥15L/min；压力限制范围设置范围：10～20cmH2O。
5、监测参数： 
5.1、流速监测：包含吸入分钟通气量（MVi）、呼出分钟通气量（MVe）、自主呼吸的分钟通气量、分钟通气泄漏量及分钟泄漏百分比。
5.2、呼吸频率监测：总呼吸频率RR、指令呼吸频率、自主呼吸频率。
5.3、气道压力监测：气道峰压、气道平均压、PEEP、最小气道压Pmin。
5.4、潮气量监测：包含吸入潮气量（Vti）、呼出潮气量（Vte）、泄漏补偿后的潮气量（Vt）。 
5.5、波形和环图监测：监测呼吸环≥2个；监测波形≥3道。
▲5.6、氧传感器：顺磁氧传感器监测氧浓度。
▲5.7、流量传感器：热丝式流量传感器。
6、控制系统：
6.1、液晶显示屏≥15英寸。
6.2、可以同屏显示≥1道波形（流量-时间或容量-时间波形）和≥2个呼吸环。6.3、阻力、顺应性、DCO2趋势图回顾≥8天。
6.4、具备USB接口，可导出患者趋势数据、截屏。
6.5、具备低流速P-V工具。
7、兼容使用单支管路和双支管路。
8、工作条件：
8.1、适用空气气源压力最低值≤270kpa。
8.2、适用氧气气源压力最低值≤270kpa。
二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、台车（带支持臂）：1辆。
3、中心供氧管道（≥3m）：1条。
4、中心供空气管道（≥3m）：1条。
5、流量传感器：10个。
6、压缩空气过滤器：1个。
7、模拟肺：1个。
8、一次性呼吸机管路：10套。
9、湿化器（含湿化罐）：1套。
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数量6台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、可用于新生儿(含早产儿)及25kg以下的儿童患者。
▲2、气动电控呼吸机。
3、通气功能：
▲3.1、具备无创通气、有创通气功能。
3.2、无创通气模式至少包括：nCPAP、P-A/C（或NIPPV）、PSV（或SNIPPV）、nHFOV双水平气道正压通气模式。
3.3、有创通气模式至少包括：VC-A/C模式、PC-A/C模式、SIMV-VC模式、SIMV-PC模式、CPAP/PSV模式、SIGH模式、压力调节容积控制通气 (PRVC或VG模式)、PRVC-SIMV通气模式、VS通气模式。
▲3.4、高级通气模式：HFOV(带VG或PRVC)、PC+HFOV(高频叠加常频)。
3.5、具备高流量氧疗功能。
3.6、具备呼吸同步技术，可自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间。
3.7、具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率，并有泄漏报警提示。
4、参数设置：
4.1、常频通气压力水平设置范围：1～100cmH2O。
4.2、常频通气潮气量设置范围：2mL～300mL。
4.3、吸气时间设置范围：0.1～9.5s。
4.4、呼气触发灵敏度设置范围：5%～80%。
4.5、高流量氧疗模式流量设置范围：0.5L/min～55L/min。
4.6、HFOV模式：
4.6.1、平均压设置范围： 0～55cmH2O。
4.6.2、振幅设置范围：5cmH2O～100cmH2O。
4.6.3、容量保证模式潮气量设置最大值：≥35mL。
4.6.4、频率设置范围：2～20Hz。
5、监测参数：
5.1、可监测呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间常数、C20/C、吸呼比、振幅、振荡频率。
5.2、可显示压力、流速、潮气量波形。
5.3、具备动态肺损伤视图，可提供对应参数柱状图。
5.4、流量传感器：重复使用热丝式流量传感器。
5.5、顺磁氧传感器。
6、控制系统：
6.1、液晶显示屏≥15英寸，可显示波形、趋势图、呼吸环和参数。
6.2、数据存储：可以显≥168小时的趋势数据，最多可以存储≥5000条事件日志。
7、兼容使用单支管路和双支管路。
二、主要配置（单台/套）：
1、呼吸机主机：1台。
2、台车：1辆。
3、氧气软管（配接头，≥3m）：1条。
4、空气软管（配接头，≥3m）：1条。
5、新生儿模拟肺： 1个。
6、湿化器（含湿化罐）：1套。
7、一次性呼吸管路：10套。
8、一次性细菌过滤器：1个。
9、振动筛网雾化装置：1个。
10、流量传感器：10个。
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数量2台/套：技术参数如下：
一、主要用途：用于危重新生儿重度呼吸衰竭抢救。
二、技术参数
▲1、通气形式：高频振荡呼吸机，双向主动吸/呼气。
2、参数设置：
2.1、氧浓度设置范围：21%～100%，调节步长≤1%。
▲2.2、高频振幅：≥90cmH2O。
▲2.3、基础气流设置范围：0～40L/min。
2.4、平均气道压力设置范围：3～45cmH2O。
2.5、频率设置范围：3～15Hz。
2.6、吸气时间百分比设置范围：30-50%。
3、可监测显示气道压力（Paw）、振幅（△P）、吸气时间（Ti%）、频率（f）、活塞位移、基础气流（bias flow）、工作小时数等。
4、具备平均气道压过高、平均气道压过低、振动器过热、电池电量低、气源低、电源连接失败、振动器停止工作报警功能。
5、具备加温湿化功能。
三、主要配置（单台/套）：
1、高频振荡呼吸机主机：1台。
2、氧气管：1条。
3、空气管：1条。
4、湿化器：1套。
5、 一次性呼吸回路：5套。
6、台车：1辆。
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数量5台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
▲1、气动电控呼吸机。
2、通气功能：
▲2.1、通气模式：容量控制通气、压力控制通气、压力调节容量保证通气、SIMV(PC+PS)、SIMV(VC+PS)、SIMV(PRVC+PS)、压力支持通气、容量支持通气、SPONT或CPAP、神经调节辅助通气、气道压力释放通气。
2.2、具备泄露补偿、呼吸回路补偿功能。
★2.3、具备神经调节通气辅助通气(NAVA)或呼吸功自动优化模式或适应性支持通气模式（ASV）。
2.4、具备雾化功能。
3、参数设置：
3.1、潮气量设置范围：20mL～3500mL。
3.2、呼吸频率设置范围：5～100BPM。
3.3、峰值流量设置范围：0～180L/min。
3.4、氧浓度设置范围：21～100%。
3.5、PEEP设置范围：1～45㎝H2O。
3.6、吸气时间设置范围：0.2～5s。
3.7、I:E设置范围：1:10～4:1。
3.8、CPAP压力设置范围：0～20cmH2O。
3.9、压力触发灵敏度设置范围：-0.5～-20㎝H2O。
3.10、膈肌电活动触发设置范围：0.1～2μV。
3.11、窒息时间设置范围：15～45s。
3.12、膈肌电活动吸气压力支持设置范围：0～12cmH2O/μV。
3.13、Phigh设置范围：5～40cmH2O。
3.14、最大气道压：≥120cmH2O。
4、参数监测：
★4.1、吸入、呼出端流量独自监测，呼出端具备非热丝式流量传感器。
4.2、流量测量范围：0～30L/min。
4.3、流量传感器压力：-140～+140cmH2O。
4.4、流量传感器死腔：≤1mL。
▲4.5、具备跨肺压监测功能，可显示食道压及肺间压的波形，可提供吸气末跨肺压、食道压差、跨肺驱动压及呼气末跨肺压的数值。
4.6、监测参数至少包括：吸入和呼出潮气量、分钟通气量、自主呼吸潮气量、自主呼吸分钟通气量、峰压、平台压、呼气末正压、平均压、峰值流速、平均流速、呼吸频率、自主呼吸频率、呼吸比、吸气时间、氧浓度、潮气量/理想体重、吸气末跨肺压、食道压差、跨肺驱动压、呼气末跨肺压。
4.7、肺功能监测参数至少包括：肺顺应性（动态和静态）、肺弹性、吸气及呼气阻力、呼吸功、总PEEP或内源性PEEP、浅快呼吸指数、呼吸时间常数、口腔闭合压、潮气量/理想体重（VT／PBW）。
5、控制系统：
5.1、液晶触摸显示屏：≥15英寸，中文界面。
5.2、可同屏显示氧浓度、分钟通气量、肺力学等参数。
5.3、具有供气压力、气道压力、分钟通气量、氧浓度、呼吸频率、窒息、供电、硬件故障等报警功能。
5.4、可记录和回顾报警事件≥1500条。
6、电池：内置可充电锂电池，续航时间≥1h。
▲7、使用寿命：≥9年（提供铭牌照片或说明书证明）。
二、主要配置（单台/套）：
1、呼吸机主机：1台。
2、台车或吊塔固定装置：1套。
3、膈肌电活动控制模块：1个。
4、高压空气管（配接头，≥5m）：1条。
5、高压氧气管5米（配接头，≥5m）：1条。
6、模拟肺：1个。
7、呼气阀和流量传感器：2套。
8、支撑臂：1个。
9、呼吸湿化器（含湿化罐）：1个。
10、呼吸管路：2套。

第17包 品目17-3呼吸机17
数量5台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
▲1、气动电控呼吸机。
2、通气功能：
▲2.1、通气模式：容量控制通气、压力控制通气、压力调节容量保证通气、SIMV(PC+PS)、SIMV(VC+PS)、SIMV(PRVC+PS)、压力支持通气、容量支持通气、SPONT或CPAP、神经调节辅助通气、气道压力释放通气。
2.2、具备泄露补偿、呼吸回路补偿功能。
2.3、具备神经调节通气辅助通气(NAVA)或呼吸功自动优化模式或适应性支持通气模式（ASV）。
2.4、具备雾化功能。
3、参数设置：
3.1、潮气量设置范围：20mL～3500mL。
3.2、呼吸频率设置范围：5～100BPM。
3.3、峰值流量设置范围：0～180L/min。
3.4、氧浓度设置范围：21～100%。
3.5、PEEP设置范围：1～45㎝H2O。
3.6、吸气时间设置范围：0.2～5s。
3.7、I:E设置范围：1:10～4:1。
3.8、CPAP压力设置范围：0～20cmH2O。
3.9、压力触发灵敏度设置范围：-0.5～-20㎝H2O。
3.10、膈肌电活动触发设置范围：0.1～2μV。
3.11、窒息时间设置范围：15～45s。
3.12、膈肌电活动吸气压力支持设置范围：0～12cmH2O/μV。
3.13、Phigh设置范围：5～40cmH2O。
3.14、最大气道压：≥120cmH2O。
4、参数监测：
★4.1、吸入、呼出端流量独自监测，呼出端具备非热丝式流量传感器。
4.2、流量测量范围：0～30L/min。
4.3、流量传感器压力：-140～+140cmH2O。
4.4、流量传感器死腔：≤1mL。
▲4.5、具备跨肺压监测功能，可显示食道压及肺间压的波形，可提供吸气末跨肺压、食道压差、跨肺驱动压及呼气末跨肺压的数值。
4.6、监测参数至少包括：吸入和呼出潮气量、分钟通气量、自主呼吸潮气量、自主呼吸分钟通气量、峰压、平台压、呼气末正压、平均压、峰值流速、平均流速、呼吸频率、自主呼吸频率、呼吸比、吸气时间、氧浓度、潮气量/理想体重、吸气末跨肺压、食道压差、跨肺驱动压、呼气末跨肺压。
4.7、肺功能监测参数至少包括：肺顺应性（动态和静态）、肺弹性、吸气及呼气阻力、呼吸功、总PEEP或内源性PEEP、浅快呼吸指数、呼吸时间常数、口腔闭合压、潮气量/理想体重（VT／PBW）。
5、控制系统：
5.1、液晶触摸显示屏：≥15英寸，中文界面。
5.2、可同屏显示氧浓度、分钟通气量、肺力学等参数。
5.3、具有供气压力、气道压力、分钟通气量、氧浓度、呼吸频率、窒息、供电、硬件故障等报警功能。
5.4、可记录和回顾报警事件≥1500条。
6、电池：内置可充电锂电池，续航时间≥1h。
▲7、使用寿命：≥9年（提供铭牌照片或说明书证明）。
二、主要配置（单台/套）：
1、呼吸机主机：1台。
2、台车或吊塔固定装置：1套。
3、膈肌电活动控制模块：1个。
4、高压空气管（配接头，≥5m）：1条。
5、高压氧气管5米（配接头，≥5m）：1条。
6、模拟肺：1个。
7、呼气阀和流量传感器：2套。
8、支撑臂：1个。
9、呼吸湿化器（含湿化罐）：1个。
10、呼吸管路：2套。
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数量8台/套：技术参数如下：
一、主要用途：适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。
二、技术参数
▲1、电动电控呼吸机。
2、通气功能：
▲2.1、具备无创通气功能、高流速氧疗功能和有创创通气功能。
2.2、呼吸模式：具备容量控制/辅助通气（VC-A/C）、容量同步间歇指令通气（SIMV-VC）、压力控制/辅助通气（PC-A/C）、压力同步间歇指令通气（SIMV-PC）、持续气道正压通气模式/压力支持通气（CPAP/PSV）、窒息通气、压力调节容量控制通气（PRVC）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气（PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气、气道压力释放通气、自适应分钟通气模式。
2.3、具备呼吸同步技术。
2.4、具备自动气管插管阻力补偿功能。
2.5、具备漏气自动补偿、管道的顺应性补偿功能。
2.6、具备加湿雾化功能。
2.7、具备吸痰功能。
3、参数设置：
3.1、潮气量设置范围：20mL～2000mL。
3.2、呼吸频率设置范围：1～100次/min。
3.3、吸气流速设置范围：10～160L/min。
3.4、吸呼比设置范围：4:1～1:10。
3.5、PEEP设置范围：0～40cmH2O。
3.6、压力触发灵敏度：-15～-0.5cmH2O。
3.7、流速触发灵敏度：0.5～20L/min。 
3.8、呼气触发灵敏度： 5～85%。
3.9、最大峰值流速：≥180L/min。
3.10、最大氧疗流速：≥60L/min。
4、监测参数：
4.1、可监测气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、分钟通气量、潮气量、呼吸频率、氧浓度、肺力学参数等。
▲4.2、可连续监测口腔闭合压（P0.1）。
4.3、具备旁流CO2模块，可监测CO2监测功能。
4.4、具备呼吸功监测、浅快呼吸指数监测、内源性PEEP监测、最大吸气负压监测功能。
4.5、具备动态肺视图，可实时动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数。
5、控制系统：
5.1、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，分辨率≥1280×800。
5.2、可同屏显示≥4道波形、≥3种环图，波形、环图、监测值可同屏显示。
5.3、具备气道压力、分钟通气量、呼出潮气量、呼吸频率、窒息报警功能。
5.4、具备开机自检功能。
6、吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并可高温高压蒸汽消毒。
7、内置锂电池，续航时间≥2h。 
二、主要配置（单台/套）：
（一）配置1（2台，单台配置如下）
1、主机：1台。
2、氧气软管（配接头，长度≥3m）：1条。
3、成人模拟肺：1个。
4、湿化器（含湿化罐）：1个。
5、雾化器：1个。
6、一次性过滤器：1个。
7、台车（含支撑臂）：1个。
8、NIV面罩：1个。
9、氧疗鼻导管：1条
[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK90]（二）配置2（1台，配置如下）
1、主机：1台。
2、气瓶：1个。
3、硅胶呼吸管路：1套。
4、成人模拟肺：1个。
5、湿化器（含湿化罐）：1个。
6、台车（含支撑臂）：1个。
（三）、配置3（5台，单台配置如下）
1、主机（含电池组）：1台。 
2、呼吸湿化器（含可重复使用湿化罐）：1套。　
3、可复消呼吸管路：2套。　
4、可复消成人无创呼吸面罩：1个。
5、模拟肺：1个。　
6、台车（含支臂）：1辆。
7、气源管路：1套。
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数量2台/套：技术参数如下：
一、主要用途：用于成人通气辅助及呼吸支持。
二、技术参数：
▲1、电动电控呼吸机。
2、通气功能：
▲2.1、具备无创通气、有创通气、高流速氧疗功能。
▲2.2、呼吸模式：容量控制/辅助通气（VC-A/C）、容量同步间歇指令通气（SIMV-VC）、压力控制/辅助通气（PC-A/C）、压力同步间歇指令通气（SIMV-PC）、持续气道正压通气模式/压力支持通气（CPAP/PSV）、窒息通气（SIGH）、压力调节容量控制通气（PRVC）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气（PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气（DuoLevel）、气道压力释放通气、自适应分钟通气模式。
2.3、具备呼吸同步技术。
2.4、具备自动气管插管阻力补偿功能。 
2.5、具备脱机辅助功能。
2.6、具备漏气自动补偿、管道顺应性补偿功能。
2.7、具备加湿雾化功能。
2.8、具备智能吸痰功能。
3、参数设置
3.1、潮气量设置范围：20mL～3000mL。
3.2、呼吸频率设置范围：4～100次/min。
3.3、吸气流速设置范围：10～160L/min。
3.4、吸呼比设置范围：4:1～1:10。
3.5、PEEP设置范围：0～50cmH2O。
3.6、压力触发灵敏度设置范围：-20～-0.5cmH2O。
3.7、流速触发灵敏度设置范围：1～20L/min。
3.8、呼气触发灵敏度设置范围：5～85%。
3.9、最大峰值流速：≥180L/min。
3.10、最大氧疗流速：≥60L/min。
4、参数监测：
4.1、可监测气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、分钟通气量、潮气量、呼吸频率、氧浓度、肺力学参数。
4.2、具备P0.1监测功能。
4.3、具备呼吸功监测功能。
4.4、具备浅快呼吸指数监测、内源性PEEP监测、最大吸气负压监测功能。
4.5、具备动态肺视图，可实时动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数（包含肺损伤、肺塌陷风险提示）。
4.6、氧浓度传感器：顺磁氧传感器。
4.7、流量传感器非一次使用。
5、控制系统：
5.1、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，分辨率≥1280×800。
5.2、可同屏显示≥4道波形、≥3种环图，波形、环图、监测值可同屏显示。
5.3、具备气道压力、分钟通气量、呼出潮气量、呼吸频率、窒息报警功能。
5.4、具备开机自检功能。
5.5、可回顾≥120h的监测参数趋势图、表；可存储≥5000条报警和操作日志。
6、内置锂电池，续航时间≥1h。
7、湿化罐可满足高流量氧疗模式100%湿化要求。
8、吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并可高温高压蒸汽消毒。
三、 主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、气源软管：1套。
3、台车（带支撑臂）：1辆。
4、模拟肺：1个。
5、细菌过滤器：1个。
6、湿化器（含湿化罐）：1个。
7、成人重复性呼吸管路：1套。
8、可重复使用雾化装置：1套。

第18包 品目18-3呼吸机20
数量2台/套：技术参数如下：
一、主要用途：用于成人、儿童的机械通气治疗。
二、技术参数：
▲1、气动电控呼吸机
2、通气功能：
▲2.1、具备有创通气、无创通气和高流速氧疗功能。
▲2.2、通气模式：控制通气（CMV）、 辅助控制通气（A/C）、同步间歇指令通气（SIMV）、持续气道正压（CPAP）通气、压力支持通气（PSV）、双水平气道正压通气、压力限制通气、容量保证通气、容量支持通气（VS）等模式。
2.3、具备叹息通气功能。
2.4、具备吸痰功能，吸痰过程中不送气、无报警，吸痰前预充氧时间≥3min。
2.5、具备流量自动调整功能。
2.6、具备加湿雾化功能。
3、参数设置：
3.1、潮气量设置范围：20～3000mL。
3.2、吸气流速设置范围：5～100L/min。
3.3、呼气末正压（PEEP）设置范围：0～50cmH2O。
3.4、通气频率设置范围：4～100次/min。
3.5、触发灵敏度设置范围：1～15L/min。
3.6、窒息通气间隔：5～60s。
3.7、最大峰流速：≥180L/min。
3.8、高流速氧疗最大流量≥60L/min，且在最高流量下氧浓度可维持100%；高流速氧疗模式中可设置压力限制，达到高压时可限制流量。
3.9、叹息间隔时间设置范围：30s～180min；叹息（ΔPEEP）≥20cmH2O。
3.10、可根据病人理想体重自动设定通气参数。
4、参数监测：
4.1、可监测分钟通气量、氧浓度、平台压、呼气末正压、气道峰压、气道平均压、气道最小压力、潮气量、气道阻力、肺顺应性、口腔闭合压、氧疗压力。
4.2、可动态实时显示呼吸力学参数，至少包括包括阻力、顺应性及自主/机控分钟通气量比例等。
4.3、可监测肺复张趋势。
4.4、可自动、连续动态监测口腔闭合压P 0.1。
▲4.5、氧传感器：顺磁氧传感器。
▲4.6、流量传感器：≥5个，呼出端配备非压差式流量传感器，可自动校准。
5、控制系统：
5.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，中文操作界面。
5.2、具备气道压力、呼吸频率、吸入潮气量、分钟通气量、窒息报警、吸入氧浓度、管道脱落/泄漏、机器故障报警功能。
5.3、趋势图回顾时间：≥216h。
5.4、口腔闭合压P 0.1记录数据：≥10个。
6、气源压力范围： 3～6bar。
三、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、台车（带支臂）：1辆。
3、中心供氧管（≥3m）：1根。
4、中心供空气管（≥3m）：1根。
5、重复性使用成人呼出阀：2个。
6、模拟肺：1个。
7、加温湿化器（含水罐、支架）：1套。
8、成人重复性呼吸管路：2套。

第18包 品目18-4呼吸机21
数量9台/套：技术参数如下：
一、主要用途：用于成人、儿童的机械通气治疗。
二、技术参数：
▲1、驱动方式：气动电控。
2、通气功能：
▲2.1、具备有创通气、无创通气和高流速氧疗功能。
▲2.2、通气模式：具备控制通气（CMV）、辅助控制通气（A/C）、同步间歇指令通气（SIMV）、持续气道正压（CPAP）通气、压力支持通气（PSV）、双水平气道正压通气、容量保证通气、容量支持通气（VS）、自动压力释放（APRV）等模式。
2.3、具备叹息通气功能。
2.4、具备吸痰功能。 
2.5、具备自动流量调整功能。
2.6、具备自动插管补偿功能。
2.7、具备加湿雾化功能。 
3、参数设置：
3.1、潮气量设置范围：20～3000mL。
3.2、吸气流速设置范围：5～100L/min。
3.3、呼气末正压（PEEP）设置范围：0～50cmH2O。
3.4、通气频率设置范围：4～100次/min。
3.5、触发灵敏度设置范围：1～15L/min。
3.6、窒息通气间隔设置范围：5～60s。
3.7、最大峰流速：≥180L/min。
3.8、氧疗最大流量：≥60L/min。
3.9、可根据病人理想体重自动设定通气参数。
4、监测功能：
4.1、可监测分钟通气量、氧浓度、平台压、呼气末正压、气道峰压、气道平均压、气道最小压力、潮气量、气道阻力、肺顺应性、口腔闭合压。
4.2、可动态实时显示呼吸力学参数，至少包括阻力、顺应性及自主/机控分钟通气量比例等。
4.3、可监测肺复张趋势功能。
▲4.4、氧传感器：顺磁氧传感器
▲4.5、流量传感器：呼出端配备压差式流量传感器，可自动校准。
5、控制系统：
5.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，中文操作界面。
5.2、具备气道压力、呼吸频率、吸入潮气量、分钟通气量、窒息、吸入氧浓度、管道脱落/泄漏、机器故障报警功能。
5.3、可导出时间≥120h趋势图。
5.4、具备自检功能。
6、吸气安全阀组件和呼气安全阀组件可拆卸，并可高温高压蒸汽消毒。
三、主要配置（单台/套）：
（一）、配置1（5台，单台配置如下）
1、主机：1台。
2、呼吸管路（成人）：1套。
3、模拟肺：1个。
4、成人高流量鼻管：1个。
5、氧气面罩：1个。
6、湿化器（含水罐）：1套。
7、微量加药型雾化器：1个。
8、氧气气源管路：1条。
9、空气气源管路：1条。
10、一次性细菌过滤器：2个。
11、备用流量传感器：1套。
12、台车（含支臂）：1辆。
（二）、配置2（4台，单台配置如下）
1、主机：1台。
2、儿童重复使用呼吸管路：1套。
3、可调模拟肺：1个。
4、儿童高流量鼻管：5个。
5、儿童氧气面罩：1个。
6、湿化器（含水罐）：1套。
7、振动筛孔雾化器：1个。
8、氧气气源管路：1条。
9、空气气源管路：1条。
10、一次性细菌过滤器：2个。
11、备用流量传感器：1套。
12、台车（含支臂）：1辆。

第18包 品目18-5呼吸机22
数量1台/套：技术参数如下：
一、主要用途：用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。
二、技术参数：
▲1、驱动方式：气动电控。
2、通气功能：
▲2.1、具备有创通气、无创通气和高流量氧疗。
2.2、呼吸模式：具备V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（SIGH）、PRVC、PRVC-SIMV、DuoLevel、APRV、VS模式。
2.3、具备自适应分钟通气功能。
2.4、具备呼吸同步技术。
2.5、具备自动插管阻力补偿功能。
▲2.6、具备脱机辅助功能。
2.7、具备加湿雾化功能。
2.8、具备智能吸痰功能。
3、参数设置：
3.1、潮气量设置范围：20mL～3000mL。
3.2、呼吸频率设置范围：4～100次/min。
3.3、吸呼比设置范围：4:1～1:10。
3.4、吸气压力设置范围：1～100 cmH2O
3.5、PEEP设置范围：0～50cmH2O。
3.6、压力触发灵敏度设置范围：-20～-0.5cmH2O。
3.7、流速触发灵敏度设置范围：1～20L/min。
3.8、呼气触发灵敏度设置范围：5～85%。
3.9、最大氧疗流速：≥60L/min。
4、参数监测：
4.1、可监测气道压力、通气量、潮气量、呼吸频率、氧浓度。
4.2、可监测牵张指数和肺过度膨胀系数。
4.3、具备机械能监测功能、呼吸功监测功能。
▲4.4、可实时监测食道压
4.5、具备内源性PEEP实时监测功能、浅快呼吸指数监测、P0.1监测、最大吸气负压监测功能。
4.6、具备胸壁顺应性和肺顺应性监测功能、自主呼吸努力监测功能。
4.7、具备动态肺视图，可实时显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化（包含肺损伤、肺塌陷对应参数的柱状图。） 
5、控制系统：
5.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸。
5.2、具有人机不同步事件自动识别功能、人机不同步事件统计功能。
5.3、具备气道压力、通气量、潮气量、呼吸频率、窒息、管路积水、人机不同步、湿化器水位报警功能
5.4、可回顾≥120h监测参数的趋势图，报警和操作日志记录≥5000条。
5.5、具备肺复张SI法。
5.6、具备无线网络连接功能。
6、吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并可高温高压蒸汽消毒。
三、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、氧气气源软管（配接头，≥3m）：1条。
3、空气气源软管（配接头，≥3m）：1条。
4、台车（含支撑臂）：1辆。
5、一次性细菌过滤器：1个。
6、成人模拟肺：1个。
7、NIV面罩（中号）：1个。
8、湿化器（含湿化罐）：1套。
9、成人氧疗鼻导管(中号)：1条。 
10、单囊辅助压导管：5套。

第18包 品目18-6呼吸机23
数量24台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
★1、气动电控呼吸机。
2、通气功能：
★2.1、具备无创通气、有创通气和高流速氧疗功能。
▲2.2、通气模式：具备控制通气（CMV）、 辅助控制通气（A/C）、同步间歇指令通气（SIMV）、持续气道正压（ CPAP）通气、压力支持通气（PSV）、双水平气道正压通气、压力限制通气、容量保证通气、容量支持通气（VS）、成比例辅助模式（或APRV气道压力释放通气）等模式。
2.3、容量控制模式下可自动调整流速。
2.4、容量保证模式全程支持自主呼吸。
2.5、具备智能吸痰功能，脱管吸痰时不送气，吸痰前后均提供增氧。
3、参数设置：
3.1、潮气量设置范围：成人，100～2000mL；儿童，20～300mL。
3.2、吸气压力设置范围：3～95cmH2O。
3.3、呼吸频率设置范围：成人，1～95bpm；儿童，1～150bpm。
3.4、吸气时间设置范围：成人，0.2～10s；儿童，0.1～10 s；误差：不超过±30ms。
3.5、APRV模式呼气向吸气切换设置范围：5～80%呼气峰值流速。
3.6、压力上升时间设置范围：0～2s。
3.7、呼气末正压PEEP设置范围：0～50 cmH2O。
3.8、叹息ΔPEEP：0～20cmH2O；叹息时间间隔：20s～180min。
3.9、手动吸气/吸气保持：单次最长可持续时间≥40s。
3.10、手动呼气/呼气保持，单次最长可持续时间≥45s。
3.11、氧疗模式压力限制值设置范围：10～25cmH2O。
3.12、压力支持过程中最大吸气时间设置范围：0.1～4s；误差：不超过±30ms。
▲3.13、高流速氧疗：最高流速≥60L/min，氧浓度调节21%～100%，且在最高流速时氧浓度可达100% 。
4、参数监测：
4.1、压力监测：可监测平台压力、呼气末正压、吸气峰压、平均气道压力、最低气道压力（Pmin）、指令呼吸的吸气末压力（EIP）、内源性 PEEP、口腔闭合压P0.1。 
4.2、容量监测：指令呼气每分钟通气量、自主每分钟呼气量、潮气量（泄漏补偿后的潮气量）VT、指令潮气量、自主呼吸潮气量、吸气潮气量、呼出潮气量、指令吸气潮气量、自主吸气潮气量、指令呼气潮气量、自主呼气潮气量。 
4.3、可监测气道阻力R、顺应性、患者阻力Rpat、弹性阻力E、肺膨胀系数C20/C，并可生成趋势表。
4.4、最大吸气负压监测范围：-70～0cmH2O。
4.5、可监测浅快呼吸指数。
4.6、可提供气道压力/时间波形、流量/时间波形、容积/时间波形、压力/容积环图、容积/流量环图、流量/压力环图。
▲4.7、氧传感器：顺磁式氧传感器。
4.8、远端呼出端流量传感器采用非压差式流量传感器，流量传感器可随时定标，无需暂停通气。
5、控制系统
5.1、彩色液晶显示器≥15英寸，中文操作界面，可同屏显示波形、趋势图以及呼吸环。
5.2、趋势存储≥240小时、日志≥5000条。
5.3、具备气源报警、呼气每分钟通气量报警、分钟通气量延迟报警、气道压力报警、呼吸频率报警、潮气量报警、窒息报警时间、吸入氧浓度报警功能；报警方式：三级声光报警。
5.4、具备截屏功能，截图可保存至U盘。
6、空气气源压力范围最低值：≤270kpa；氧气气源压力范围最低值≤270kpa。
二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、台车（含支臂）：1辆。
3、中心供氧管路（≥3m）：1条。
4、中心供空气管路（≥3m）：1条。
5、备用流量传感器	：5个。
6、压缩空气过滤器：1个。
7、湿化器（含湿化罐）：1套。
8、模拟肺：1个。
9、一次性呼吸机管路：2套。
10、振动筛孔雾化器：1个。


















2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。
2.2、投标人应保证提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的终身免费升级服务。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★、“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员以及维护人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求
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