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1、 采购标的
	序号
	标的名称
	数量（台）
	单价最高限价（万元/台）
	是否允许进口
	是否为核心产品

	1
	近红外光谱脑功能成像系统
	1
	110
	否
	是

	2
	医用事件相关电位仪
	1
	33
	否
	否


二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后60日内完成交货。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“首都医科大学附属北京安定医院功能检查相关设备购置项目”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
标的1：近红外光谱脑功能成像系统
1.技术路线：分频或分时采集；
2.检测光源：采用两波长光源进行测量；
3.波长间隔≥135nm；
▲4.检测波长：最长波长≤835nm；
▲5.光源类型：激光光源
▲6.激光光源安全等级不低于Class1M级；
7．激光光源模块化，可以单独增加升级、更换和维护光源模块；
8.探头防水等级：≥IPX7；
9.检测器模块化，可以单独增加升级、更换和维护探测模块；
10.光纤材质与长度：石英光纤，长度≥3.5m；
▲11.光源数量：≥20；
▲12.探头数量：≥20；
13.非断层下的有效测量（2.55cm≤最长发射-探测器距离≤4cm）的最大通道：≥65通道；
14.全通道采样频率：≥10Hz；
15.近红外设备为落地式一体机型设备；
16.临床检测专用光纤帽：一体式光纤帽；
17.光纤帽：支持定制不同规格及不同功能的光纤帽，包括前额叶、额顶叶、顶叶与语言区、顶叶等；
18.多模态同步研究：脑电图（EEG）、经颅直流电刺激（tDCS）、经颅磁刺激（TMS）等多模态同步研究；
19.检测软件支持全中文界面，可视化人机交互、软件组件：包括信号采集、临床测查、数据分析、数据结果可视化、报告管理、方案创建、功能设置等；
20.检测软件具有精神科VFT言语流畅刺激任务，以及数据分析与报告输出，输出指标包括波形特征、峰值、均值、重心值、积分值、斜率值等，且带各类精神疾病的评语模板；
21.检测软件具有go/nogo刺激任务，以及数据分析与报告输出，输出图像、指标包括:脑激活波形图谱、三维大脑t值图、Beta值、激活范围、积分值、均值、峰值、行为指标（反应时、正确率、漏报率、误报率、有效block数）等；
22.检测软件具有n-back刺激任务，以及数据分析与报告输出，输出图像和指标包括：脑激活波形图谱、三维脑图、Beta值、激活范围、积分值、均值、峰值、行为指标（反应时、正确率、击中率、虚报率、有效block数）等；
23.检测软件具有静息态任务，以及数据分析与报告输出，输出图像和指标包括：功能连接矩阵图、功能连接圈图、连接边数、连接强度等；
24.检测软件具有肢体运动功能评估任务，以及数据分析与报告输出，输出图像、指标包括:脑激活波形图谱、三维脑图、通道功能连接矩阵图、脑功能连接图、积分值、Beta值、连接强度、偏侧化等；
25.检测软件支持添加个性化检测方案；
26.多维度信号呈现：软件支持实时二维波形曲线图、三维脑功能定量图像，实时长窗口层叠曲线等多种实时信号显示；
▲27.设备具有数据分析模块，支持多数据滤波、典型信号特征（如均值、斜率、峰值、积分）提取、一般线性模型GLM脑激活分析、兴趣区ROI分析、静息态脑网络连接分析、可视化显示（组平均波形图、二维和三维脑拓扑图等）功能；（提供软件功能截图加盖投标人单位公章）
28.提供基于通用科研软件的一站式数据分析脚本全套脚本库，任务态与静息态脚本每种不少于10种；
29.具有分析软件
▲29.1软件支持数据预处理、伪影识别与校正、典型信号特征(如均值、斜率、峰值、积分)提取、一般线性模型GLM脑激活分析、静息态脑网络连接分析、统计分析、可视化显示(组平均波形图、二维和三维脑拓扑图、统计柱状图与散点图等)功能；
▲29.2软件支持脑功能连接矩阵、全通道的二维功能连接图谱、任意视角的三维脑功能连接图谱及多种脑网络连接参数的计算、展示和导出；支持脑网络连接系数群组统计分析，统计校验支持t检验或单因素方差分析；
▲29.3软件支持分块统计计算及空间位置配准：提供分块统计计算功能，能够自定义计算条件，能够设置均值、峰值、重心值、积分值、斜率等多种特征值的计算；支持导入定位信息；
30.生物安全相容性，探头和头帽可直接与人体接触；
31.配置清单
31.1设备主机：1台；
31.2显示器：1台；
31.3光纤：1套；
31.4光纤帽：1个；
31.5光纤支架：1套；
31.6光纤减重：1套；
31.7蓝牙音箱：1个；
31.8鼠标、键盘：1套	；
31.9无线网卡：1个。

标的2：医用事件相关电位仪
1.主机系统：一体式主机：中央处理器：≥四核处理器；内存：≥16G；硬盘：≥1T固态；鼠标、键盘：USB接口；网卡：≥1000MB；显示器：≥21英寸液晶，分辨率≥1920*1080。
2.脑电采集放大器：
2.1通道数：≥32导。≥25个脑电通道，≥3个心电专用通道，≥4对多功能双极通道，≥4个DC直流通道，≥2个地线通道，≥2个参考通道，1个事件标记通道
2.2放大器布局：电极插孔排列满足国际10-20脑电头模示意分布图，额、顶、枕、颞不同脑区的电极分布在头模上直观分布。
2.3放大器标签：同时具备国际10-20标准导联系统和10-10标准导联系统两种命名要求的标签符号。
2.4放大器与主机传输方式：网线传输
▲2.5输入阻抗：≥1000MΩ
▲2.6共模抑制比：≥130dB
▲2.7噪音：≤0.4μVpk-pk
2.8数模转换：≥16bits
▲2.9采样率：所有通道同时工作时，每通道256,512,1024,2048,4096、8192、16384Hz可选
2.10灵敏度：1-500μV/mm，多档可调
2.11高频滤波：10-5000Hz，多档调节
2.12低频滤波：0.01-530Hz，多档调节
2.13陷波滤波器：开关，50/60Hz
3.软件功能：
3.1具有操作系统，中文办公软件
3.2脑电采集回放软件，多种操作语言可自由切换
3.3具有阻抗实时监测功能，阻抗过高时系统需自动标记并报警
3.4放大器断开后，数据可继续存储在放大器中；恢复连接后，放大器内部数据可自动上传到软件。
3.5事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置
3.6具备屏幕拷贝功能、趋势图拷贝功能、区域拷贝功能
3.7具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量功能。
3.8脑电地形图：绝对/相对功率地形图及幅度地形图，可显示为图谱模式、等位线模式和数值模式，可调节图谱模式下的颜色分辨程度，十种颜色图谱可选。
3.9界面布局一键切换功能：具备至少四种预设界面布局，可一键切换
4.ERP软件功能
4.1 ERP刺激功能：预置多种刺激模板，用户可自定义编辑刺激范式，支持文本、图片和声音作为刺激呈现
▲4.2叠加分析功能：可将外部触发的事件诱发脑电波形进行叠加处理，得出事件相关电位,含P300，N400，AEP,VEP,CNV，MMN等
4.3实时同步脑电信号，刺激时可自动叠加波形
4.4自动测量功能：自动测量ERP波幅、潜伏期、面积等，可人工修改测量结果
4.5可一键生成ERP评估报告，支持报告定制功能
4.6可根据临床需求自定义设计任务范式，并可对接科研平台
5.视频系统：
5.1具有网络高清摄像头，分辨率≥1920*1080
5.2单摄像头支持全景和局部放大的双视频监测，双视频均为独立窗口显示
6.配置要求：
6.1一体式主机1台；
6.2放大器1套；
6.3脑电采集回放软件1套；
6.4 ERP评估软件1套；
6.5电极帽2个；
6.6 ERP耳机1套；
6.7 ERP事件触发器1套；
6.8高清摄像头1套；
6.9移动台车1台；
6.10显示器1个；
6.11打印设备1套。
（三）其他要求
1.质保期：整机系统（最终验收合格后）保修≥5年。
2.供应商必须提供专业的安装服务，并确保设备投入运行符合所有功能要求。
3.培训：免费提供设备到达现场后的安装调试，应用培训，直至操作人员掌握为止。
培训讲师师资力量构成，为技术专业人员，要求提供具体学历资质证书。
4.提供操作使用培训，提供完整的操作手册。
5.技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。
6.维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。
7.验收：产品到货后，采购人使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标供应商退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。
8.投标人应在投标文件中提供：
8.1供货、安装、验收方案，内容包括但不限于：
8.1.1供货保障方案；
8.1.2安装实施方案；
8.1.3验收标准与流程方案；
8.1.4项目进度保障措施。
8.2售后服务方案：内容包括但不限于：
8.2.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；
8.2.2售后备品备件情况；
8.2.3售后人员配置及回访方案。
8.3培训方案：内容包括但不限于：
8.3.1培训的时间、培训方式、培训内容；
8.3.2培训师资与保障措施、培训效果评估及考核方案。
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