[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc20096]  采购需求

1、 采购标的
	序号
	标的名称
	数量
（台/套）
	分项总价最高限价（万元）
	是否允许进口
	是否为核心产品

	1
	流式细胞仪
	1
	325
	是
	否

	2
	全景组织细胞成像系统
	1
	225
	是
	是


二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后60日内完成交货。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“首都医科大学附属北京安定医院高额资金购置科研设备项目（第二批）-流式细胞仪、全景组织细胞成像系统购置项目”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
[bookmark: OLE_LINK1]★2.1允许采购进口的产品，若有标人所投产品为进口产品，须提供制造厂商授权书。
2.2投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
标的1：流式细胞仪
1.技术要求
▲1.1激光规格：488nm 蓝色激光器 ，633nm±7nm红色激光器 ，405nm紫色激光器，355nm紫外激光器，561nm黄色激光器。 
1.2进样室样本温度控制多档可选。
▲1.3荧光通道：PMT检测器（光电倍增管），≥16个荧光检测器,前向散射光检测器、侧向散射光检测器。
▲1.4激发方式：激光固定校准光路系统，非空气式激发，开机无需调整光路。
1.5荧光收集光路：连续反射光路设计，采用光纤传递荧光信号至多角形和三角形荧光检测器单元。
1.6荧光检测敏感度：FITC≤90MESF，PE≤30MESF
1.7最大分析速度：≥100,000个细胞/秒。
1.8最大分选速度：≥70,000个细胞/秒，可进行1-4路分选，成份分选、索引分选，6-384微孔板分选。
1.9可使用多种规格进样管，分选舱及收集舱均有独立开关门，进样仓密封, 可有效控制气溶胶。可在分选过程中提供全封闭环境。
▲1.10喷嘴规格：70μm，85μm，100μm，130μm，自动实时调整监测液滴时间延迟，无需人工计算，通过微球自动设定延迟时间，红色二极管激光的系统可以自动实时设定液滴时间延迟，全自动液滴监测和时间延迟控制，确保准确分选细胞，自动优化液滴形成，并可通过摄像头自动监控，无需荧光显微镜肉眼观察验证等人工干预设置。
1.11全自动标准化无菌分选模式：具备自动无菌分选消毒功能，自动清洗管路模式：自动液流启动, 自动液流清洗和关闭，无菌状态下的液流关闭模式；自动清洗流动池；无菌分选自动清洗，分选舱及收集舱均有独立开关门，可在分选过程中提供全封闭环境，携带污染率0
1.12液流自动监控：可对液流断点进行自动监测，并自动调控，同时可以自动监测细胞堵塞，遇细胞堵塞能报警并自动终止分选。
1.13鞘液压力可调：5-75psi
▲1.14分选液滴分辨率: ≤1/32。
1.15检测池：石英杯流动池。
1.16数值孔径：≥1.2bit。
1.17准确报告仪器性能基线，仪器性能追踪（20项质控图），自动调整电压、激光参数，提高仪器设置的精确性，保证不同时间检测数据的一致性。
1.18荧光补偿：任意激光间的荧光间补偿，不受限制。
1.19提供离线软件，一个账号可供多人使用，随时随地开启分析。
1.20液流系统：具备完整且独立的液流车系统, 鞘液桶、废液桶、酒精桶、清洁液桶，鞘液桶和酒精桶为不锈钢材质，可实现高温高压灭菌。
1.21装机启动试剂：质控微球，液滴延迟荧光校准微球，多种喷嘴至少70μm，85μm，100μm，130μm，鞘液，清洗液。
2.配置要求
2.1流式细胞仪主机1台
2.2.数据分析工作站一套（含分析主软件）
2.3.稳压装置 1台
2.4.配套装机试剂一套
2.5.34英寸高清显示器一台
2.6.打印装置一台
标的2：全景组织细胞成像系统
1.用途：用于对活细胞微孔板及组织切片样本进行自动全景成像及蛋白原位定量分析。
2.工作条件
2.1电力供应：220V，50Hz。
2.2运行环境：温度10℃～25℃、相对湿度10％-60%
3.技术参数
3.1开放式倒置全电动显微成像主机，配备10x目镜1对，具有稀有单细胞镜下定位观测功能。
3.1.1光路设计：无限远反差与色差双重校正光学系统。
3.1.2成像系统可由软件一体化全电动控制，同时支持手动控制。
▲3.1.3电动物镜转换器：具有≥6个物镜安装孔位。配置物镜≥3颗，至少配置5×；20×；63×oil N.A.≥1.4。
3.1.4电动滤色块转盘：可同时搭载≥6组激发滤色块组件。
3.1.5配置≥4组滤光片组，至少包括：DAPI、FITC、Texas Red、Cy5。
▲3.1.6支持自动聚焦功能，Z轴最小移动精度≤0.01μm。
3.1.7聚光镜：配置电动聚光镜，N.A.≥0.55。
3.2纳米级精度电动扫描载物台
▲3.2.1电动扫描载物台平移最小步径≤0.01μm。
3.2.2电动扫描载物台重新定位误差＜1μm，运行速度≥200mm/秒。
▲3.2.3上样器：支持装载≥8张标准尺寸玻片（75mm×25mm）；支持装载6～384活细胞微孔板。
3.3成像系统光源
3.3.1明场光源：LED白光光源，根据物镜类型自动匹配亮度，寿命≥20000小时。
▲3.3.2荧光光源：配置≥6通道固态LED荧光光源，满足6通道荧光成像需求，使用寿命≥20000小时。
3.4图像采集相机
3.4.1明场彩色CMOS相机，适用于免疫组化等明场图像采集，分辨率≥2048×2048，像素≥5.5×5.5μm，全分辨率下帧率≥90fps。
▲3.4.2荧光单色sCMOS相机，适用于免疫荧光等荧光图像采集，分辨率≥2048×2048，像素≥6.5×6.5μm，全分辨率下帧率≥40fps，量子效率峰值≥82%，读出噪音≤0.8 e-，动态范围≥37500：1，支持16 bit图像数据存储。
3.5图像采集及定量分析软件
3.5.1支持2.5～100倍物镜下的全景图像自动采集，支持63x油镜全景扫描成像。
3.5.2支持Z-stack成像和延伸聚焦功能，扫描层数≥40层，扫描间隔≤100nm。
▲3.5.3组织三维重构功能，可实现Z-stack层扫厚组织样本3D重构成像。
3.5.4组织芯片(TMA)扫描功能，可自动识别TMA组织点并进行编号和分组，支持TMA组织点数量>300个。
3.5.5搭载样本数字化管理系统，可检索计算机内所有样本信息。
3.5.6多重免疫荧光分析功能，兼容DAPI、FITC/GFP、CY5等常规免疫荧光染色样本。
3.5.7细胞核识别及定量分析功能，可鉴别复杂组织样本中的单个细胞及细胞亚结构，可进行粘连细胞、细胞碎片杂质排除，进行细胞核染色强度，染色面积，染色周长等参数定量分析。
3.5.8细胞质、细胞膜识别及定量分析功能，可识别所有细胞的细胞质染色区域，可对每个细胞的细胞质marker染色强度、染色面积、阳性细胞数量及阳性率等进行定量分析。
▲3.5.9单细胞分析参数≥18种：包含染色强度、染色均一度、染色总强度、细胞染色面积、染色周长、细胞圆润度、最频强度、当量直径、曲率、质心XY坐标等。
3.5.10单细胞图像及数据导出功能，支持验证并导出每个单细胞的图像及分析结果。
3.5.11单细胞定位定量分析功能，支持按照不同组织区域或组织类型，对各类单细胞亚群进行定位定量分析。
3.5.12染色强度多级划分功能，进行二级（阴性、阳性数目比例）、四级（阴性，1+，2+，3+）或更多级划分功能。
3.5.13蛋白共表达分析功能，可进行同一细胞内两种或三种蛋白共表达分析，进行双阳或三阳性细胞比例及细胞计数等分析。
3.5.14 AI智能深度组织学习功能，基于可训练的深度学习算法进行神经组织结构识别及组织类型区域划分。
▲3.5.15小胶质细胞活化程度分析功能，可智能识别小胶质细胞并进行单细胞形态精细定量，区分活化和非活化小胶质细胞，进行数量及占比等分类统计。
3.5.16散点图、直方图具有cutoff临界值设定功能，可进行阳性细胞筛选、细胞分类分析，细胞表型分析等功能。
▲3.5.17散点图设门分析功能，可进行细胞亚群分类统计，也可连续设门对特定细胞亚群进行定位和筛选分析。
3.5.18图像与分析数据相互关联功能，可将图像中每个细胞对应的分析数据在数据图表中高亮显示，也可将分析结果对应的目标细胞群在图像中高亮显示，实时验证分析结果。
3.6具有原厂配套多色免疫荧光染色试剂盒，可实现≥7色荧光染色。
3.7工作站系统配置：12核及以上处理器，≥64GB内存，≥9TB高速硬盘，≥16G显存独立显卡，≥27英寸4K液晶显示器2台，操作系统：64位，稳压电源1套。
3.8系统基本配置
3.8.1开放式倒置全电动研究级显微成像主机：1台
3.8.2纳米级精度电动扫描载物台：1台
3.8.3荧光光源：1台
3.8.4图像采集及定量分析系统：1套
3.8.5工作站系统：1套
（三）其他要求 
1.质保期：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于5年。
2.安装：供应商在交货后30天内到现场开箱验货，并完成安装、调试。
3.培训：供应商免费提供设备到达现场后的安装、调试及应用培训，直至操作人员掌握为止。
4.技术支持：供应商免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。
5.维修要求：在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购人现场实施维修。
6.验收：产品到货后，采购人使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标供应商退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。 
7.投标人应在投标文件中提供：
7.1供货、安装、验收方案，内容包括但不限于：
7.1.1供货保障方案；
7.1.2安装实施方案；
7.1.3验收标准与流程方案；
7.1.4项目进度保障措施。
7.2售后服务方案：内容包括但不限于：
7.2.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；
7.2.2售后备品备件情况；
7.2.3售后人员配置及回访方案。
7.3培训方案：内容包括但不限于：
7.3.1培训的时间、培训方式、培训内容；
7.3.2培训师资与保障措施、培训效果评估及考核方案。 

