- 采购需求

一、采购标的

1.采购标的需求一览表

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-1 | 骨科手术导航定位系统维修保养服务 | 一项 | 3年 |
| 5 | 5-1 | X射线计算机体层摄影设备维修保养服务 | 一项 | 3年 |
| 13 | 13-1 | 内窥镜系统维修保养服务 | 一项 | 3年 |
|  | 13-2 | 内窥镜系统维修保养服务 | 一项 | 3年 |

二、商务要求

1.采购项目交付或者服务的时间和地点：

1.1采购项目（标的）实施的时间：按首都医科大学附属北京朝阳医院要求

1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京朝阳医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）：

详见“拟签订的合同文本”。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为首都医科大学附属北京朝阳医院提供医疗设备维修保养服务。供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

2.服务内容及要求

2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

03包：

品目3-1：骨科手术导航定位系统维修保养服务

一、维保设备清单：

| 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 预算单价（万元/年） | 年限 | 总预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 骨科手术导航定位系统 | 天智航 | TiRobot | 1 | 80 | 3 | 240 |

二、技术要求

▲1、投标报价包括此套设备不限次人工费用、所有故障备件(更换及维护保养费用（含耗材）。

2、开机率≥95%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。

3、专业保养≥2次/年。保养时间根据医院的保养通知后一周内，维护设备正常运行，且调试校准相关功能，并在维护后告知用户保养结果。

▲4、在全保合同保修期内，为医院升级所安装的系统软件、对整机及手术定位工具包提供维修和校准服务。

5、具备维修热线电话，全年365天，每天24小时有经验丰富的专家在线服务。

6、接到报修电话后，在2小时内给予响应，8小时内给予技术答疑，24小时内专业人员到现场，72小时内修复故障。

▲7、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件，如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。

▲8、最终服务商现场维修工程师≥3名，均具备设备维修资质（提供原厂培训证书）。

▲9、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。

05包：

品目5-1：X射线计算机体层摄影设备维修保养服务

一、维保设备清单：

| 品目号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 预算单价（万元/年） | 年限 | 总预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | X射线计算机体层摄影设备 | 赛诺威盛 | InsitumCT 728 | 1 | 32 | 3 | 96 |

二、技术要求

▲1、投标报价包括设备（含原厂后处理工作站）不限次人工费用、所有故障备件(含球管、高压、探测器等高值备件)更换及维护保养费用（含耗材）。

2、具备报修热线电话，提供7×24h在线技术支持，电话响应时间≤20min。

3、工程师12小时内到达现场，宕机备件24小时到达现场。

4、开机率≥95%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。

5、每台设备原厂专业保养≥6次/年，包含但不限于：设备清洁、系统性能测试及校准、电气环境检测等。

6、备件供应和更换：所更换的备件全部为原厂全新备件。

▲7、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。

▲8、最终服务商现场CT维修工程师≥3名，均具备设备维修资质（提供原厂培训证书）。

▲9、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。

10、最终服务商具备相关专用工具和设备，并提供相应资料证明。

11、提供设备维修保养、稳定性检测所需使用的工具列表，并提供照片证明。

12、最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。

13、年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。

14、供应商提供基于现有平台的AI辅助诊断工具、系统升级软件。保证所有系统软件为最新版本。

15、提供医院培训课程，包括理论培训和上机培训。

16、最终服务商通过ISO9001质量认证并提供证书复印件。

13包：

品目13-1：内窥镜系统维修保养服务

品目13-2：内窥镜系统维修保养服务

| 品目号 | 本部科室 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 设备序列号 | 预算单价（万元） | 年限 | 总预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目13-1 | 消化科 | 超声内镜图像处理装置(含超声探头驱动器） | 奥林巴斯 | EU-ME2 PP（MAJ-1720） | 7915142/7902971 | / | 3 | 259.957 |
|  | 消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 2951966 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H260AI | 2927575 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H260AI | 2927606 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290ZI | 2922297 | // | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290Z | 2935056 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2927209 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2927200 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 内窥镜冷光源 | 奥林巴斯 | CLV-290SL | 7924575 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 高清晰度液晶监视器 | 奥林巴斯 | OEV262H | 7984577 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 图像处理装置 | 奥林巴斯 | CV-290 | 7933943 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子十二指肠镜 | 奥林巴斯 | TJF-260V | 2101643 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | PCF-Q260JI | 2210643 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2001928 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2202733 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 2040094 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 2142566 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 2142567 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-2TQ260M | 2210919 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H260AZI | 2600798 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H260AI | 2204307 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H260AI | 2003378 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 台车 | 奥林巴斯 | WM-NP2(SET1) | 21729243 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 内窥镜用送水泵 | 奥林巴斯 | OFP-2 | 21732120 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260Z | 2734909 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2743575 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 超声探头驱动器 | 奥林巴斯 | MAJ-1720 | 7701771 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 超声内镜图像处理装置 | 奥林巴斯 | EU-ME2 PP | 7712880 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 图像处理装置 | 奥林巴斯 | CV-290 | 7725520 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 内窥镜冷光源 | 奥林巴斯 | CLV-290SL | 7728544 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 内窥镜用二氧化碳送气装置 | 奥林巴斯 | UCR | 7732253 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2746312 | / | 3 |  |
|  | 消化科 | 高清晰度液晶监视器 | 奥林巴斯 | OEV262H | 7760966 | / | 3 |  |
|  | 呼吸科 | 电子支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-260 | 2915040 | / | 3 |  |
|  | 呼吸科 | 电子支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-260 | 2915039 | / | 3 |  |
|  | 呼吸科 | 电子支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-260 | 2915030 | / | 3 |  |
|  | 呼吸科 | 电子胸腔内窥镜 | 奥林巴斯 | LTF-240 | 2800348 | / | 3 |  |
|  | 呼吸科 | 电子胸腔内窥镜 | 奥林巴斯 | LTF-240 | 2900361 | / | 3 |  |
|  | 呼吸科 | 电子胸腔内窥镜 | 奥林巴斯 | LTF-240 | 1500162 | / | 3 |  |
|  | 呼吸科 | 纤维气管插管镜 | 奥林巴斯 | LF-TP | 1323216 | / | 3 |  |
|  | 呼吸科 | 纤维气管插管镜 | 奥林巴斯 | LF-TP | 1524508 | / | 3 |  |
|  | 呼吸科 | 电子支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-F260 | 2900447 | / | 3 |  |
|  | 呼吸科 | 纤维支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-3C40 | 1210722 | / | 3 |  |
|  | 呼吸科 | 电子支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-1T260 | 2801181 | / | 3 |  |
|  | 呼吸科 | 电子支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-1T260 | 2801210 | / | 3 |  |
|  | 急诊科 | 纤维支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-P60 | 2444623 | / | 3 |  |
|  | 泌尿科 | 纤维膀胱软镜 | 奥林巴斯 | CYF-5A | 2041271 | / | 3 |  |
|  | 泌尿科 | 电子输尿管肾盂镜 | 奥林巴斯 | URF-V | 2661713 | / | 3 |  |
|  | 泌尿科 | 纤维输尿管肾盂镜 | 奥林巴斯 | URF-P6 | 2734121 | / | 3 |  |
|  | 手术室 | 3D成像装置 | 奥林巴斯 | 3DV-190 | 7511270 | / | 3 |  |
|  | 手术室 | 医用内窥镜冷光源 | 奥林巴斯 | CLV-190 | 7553315 | / | 3 |  |
|  | 手术室 | 图像处理装置 | 奥林巴斯 | CV-190 | 7505333 | / | 3 |  |
|  | 手术室 | 图像处理装置 | 奥林巴斯 | CV-190 | 7506581 | / | 3 |  |
|  | 手术室 | LTF-190-10-3D:3D电子腹腔镜 | 奥林巴斯 | LTF-190-10-3D | 2512562 | / | 3 |  |
|  | 手术室 | LTF-190-10-3D:3D电子腹腔镜 | 奥林巴斯 | LTF-190-10-3D | 2512506 | / | 3 |  |
|  | 手术室 | 内窥镜冷光源 CLV-S400 | 奥林巴斯 | CLV-S400 | 7913023 | / | 3 |  |
|  | 手术室 | 胸腹腔内窥镜 WA4KL130 | 奥林巴斯 | WA4KL130 | 800139 | / | 3 |  |
|  | 手术室 | 胸腹腔内窥镜 WA4KL130 | 奥林巴斯 | WA4KL130 | 800136 | / | 3 |  |
|  | 手术室 | 4K图像处理装置 OTV-S400 | 奥林巴斯 | OTV-S400 | 7943232 | / | 3 |  |
|  | 手术室 | 4K摄像头 CH-S400-XZ-EB | 奥林巴斯 | CH-S400-XZ-EB | 7924057 | / | 3 |  |
| 品目13-2 | 西院呼吸科 | 电子支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-1T260 | 2613184 | / | 3 | 115.945 |
|  | 西院呼吸科 | 电子支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-1T260 | 2202134 | / | 3 |  |
|  | 西院呼吸科 | 超声光纤电子支气管镜 | 奥林巴斯 | BF-UC260FW | 1510801 | / | 3 |  |
|  | 西院呼吸科 | 电子支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-1TQ290 | 2021969 | / | 3 |  |
|  | 西院呼吸科 | 电子支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-P290 | 2011708 | / | 3 |  |
|  | 西院呼吸科 | 图像处理装置 | 奥林巴斯 | CV-290 | 7040985 | / | 3 |  |
|  | 西院呼吸科 | 内窥镜冷光源 | 奥林巴斯 | CLV-290SL | 7037124 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H260AZI | 2102819 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H260AI | 2204316 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H260AI | 2204336 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2504301 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 2142518 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 2142500 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2303409 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2202737 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子十二指肠镜 | 奥林巴斯 | JF-260V | 2711295 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | PCF-Q260AZI | 2302108 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | PCF-Q260JI | 2310813 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | PCF-Q260JI | 2511105 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 单气囊电子小肠镜 | 奥林巴斯 | SIF-Q260 | 2200602 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2854546 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2056184 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2743586 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260Z | 2835380 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 2849707 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2062094 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2746288 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 图像处理装置 | 奥林巴斯 | CV-290 | 7597326 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 图像处理装置 | 奥林巴斯 | CV-290 | 7413964 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 内窥镜冷光源 | 奥林巴斯 | CLV-290SL | 7830432 | / | 3 |  |
|  | 西院消化科 | 内窥镜冷光源 | 奥林巴斯 | CLV-290SL | 7821773 | / | 3 |  |
|  | 西院ICU | 纤维支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-P60 | 2665590 | / | 3 |  |
|  | 西院急诊 | 纤维支气管内窥镜 | 奥林巴斯 | BF-P60 | 2665512 | / | 3 |  |
|  | 西院手术室 | 3D电子腹腔镜 | 奥林巴斯 | LTF-190-10-3D | 2512515 | / | 3 |  |
|  | 西院手术室 | 3D电子腹腔镜 | 奥林巴斯 | LTF-190-10-3D | 2512579 | / | 3 |  |
|  | 西院泌尿科 | 电子输尿管肾盂镜 | 奥林巴斯 | URF-V | 2551339 | / | 3 |  |

▲1、投标报价包括维保清单设备不限次人工费用、所有故障备件更换及维护保养费用。

2、所有更换的零件保证为全新、原厂生产零件，保证其安全合法性和渠道正规性。

3、更换的零配件保修时间为半年。

4、提供定期点检服务

4.1 至少3个月1次点检服务，并提供点检报告。

4.2 点检内容：外观检查（连接部、先端部、弯曲部、插入部、操作部）、功能检查（图像、送水、送气、吸引、角度、抬钳器、可变硬度、照明、遥控按钮）、测漏检查

5、提供定期巡检服务

5.1 至少1月1次巡检服务。

5.2 巡检内容：询问了解设备运行状况,根据现场情况针对性服务.

6、提供7*24小时专线电话客户服务。专人接听,报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。响应时间不超过4小时，需要上门服务的,24小时内上门。并配有经验丰富工程师提供指导服务。

7、维修时间超过3个工作日，提供同等级别备用机器。

8、根据用户需求，随时对维保范围内的镜子的使用、清洗和保养方法提供培训服务。

▲9、最终服务商现场超声维修工程师≥3名，均具备维修资质（提供原厂培训证书）。提供维修服务工程师名单、联系方式，及厂家认证资格证明文件复印件。

10、服务期内免费提供软件的更新服务

11、开机率≥95%（365天计算），停机时间每超过规定天数1天，保修期顺延3天。

12、最终服务商具备合法来源的高级故障诊断维修钥匙，可完全使用维修诊断和校准软件。

▲13、最终服务商在国内设有备件仓库，提供地址、联系人、库房产权证明或租赁证明。

- 最终服务商每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单，由使用科室及设备管理科室签字确认并留存复写联。年度维保服务期结束时提供全年维保资料，并对维修的故障进行分析。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

详见“采购标的需求一览表”

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。（本项目不适用）

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人需按照招标文件要求提供常驻服务机构整体情况介绍、技术支持团队整体情况及人员安排、对本次服务目的理解、整体服务方案、以及应急预案等。

3.采购标的的验收标准

3.1符合采购人服务范围要求。

3.2供应商配置的硬件设备（如涉及）符合采购人要求。

3.3完成采购人要求的工作内容。

3.4达到采购人要求的服务和质量标准。