采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	手术吊塔
	10
	套
	否

	2
	2-1
	手术无影灯
	9
	套
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
无。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：2026年9月30日前到货，2026年10月1日-2026年10月5日完成安装、调试、检测，达到使用条件。。
2、交付地点：北京肿瘤医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
要求投标人在合同签订后30日内向采购人提供合同总价款10%的银行履约保函。
本项目涉及财政资金，按照财政资金支付程序向投标人支付合同款项，第一期合同款支付金额不低于合同总价款的50%，余款在采购人收到财政的后续拨款后的30日内支付。如财政未全额拨款或者未拨款的，由采购人支付余款。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：整机原厂全保不少于3年（含本项目所有第三方设备及辅件），保修期以质量验收合格之日起计算。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京肿瘤医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
第1包 手术吊塔
1.1、技术参数
1.1.1、吊塔材质：吊塔主体材料为高强度铝合金，全封闭设计，表面光滑。
★1.1.2、电动升降双臂吊塔。
1.1.3、活动半径（臂长）≥1200mm，关节旋转角度≥330°电动升降行程：≥520mm。
▲1.1.4、配备电磁刹车系统。
▲1.1.5、最大负荷能力：≥120Kg。
1.1.6、箱体：
1.1.6.1、吊柱式箱体（非吊架式），箱体高度≥1200mm。
1.1.6.2、载物平台：
1.1.6.2.1、防撞设计，带操作把手。
1.1.6.2.2、≥4层，平台间距可调；宽度≥600mm，深度≥450mm。
1.1.6.2.3、每层标称最大承重：≥50kg。
1.1.6.2.4、配备1个抽屉。
1.1.6.3、气体终端：
1.1.6.3.1、德标气体终端，各种气体终端为不同颜色和不同形状，符合国际和国内标准，具有防误插功能。
1.1.6.3.2、各类气体终端均具备通、断（原位待接通状态）、拔三种状态，支持带气拆卸、维修。
1.1.6.3.3、气体终端带有正向止回阀，每个气体终端可支持≥2万次插拔。
★1.1.6.3.4、Vac：≥5个，CO2≥2个，O2≥1个，Air≥1个，AGSS（文丘里原理）≥1个。
1.1.6.4、电源组件：
1.1.6.4.1、电源插座采用新国标五孔设计。
★1.1.6.4.2、10A插座≥14个，16A插座≥1个；等电位端子≥4个。
1.1.6.3、视频传输接口：12G-SDI≥2个,HDMI2.0≥2个。
1.1.6.4、六类RJ45通讯接口：≥6个。
1.1.6.5、不锈钢网篮：1个。
1.1.6.6、集线器：1套。
1.1.7、吊塔内部管线：
1.1.7.1、吊塔内部电源线及气源管路经过塔内的过孔、轴承等孔洞时，有相应保护装置。
1.1.7.2、负压气体管道和负压吸引气体终端1：1配置，非采用双通或三通连接。
★1.1.8、安装条件：安装场地顶板为钢筋混凝土结构，结构强度C30，楼板厚度9cm，楼板上面层厚度5cm。以上基建条件下无需加固，即可满足投标产品的安装和安全使用；或以上基建条件下，采用在上层楼板加埋件方式加固，即可满足投标产品的安装和安全使用，无需加梁加固。投标人应提供承诺函并加盖公章。
第2包 手术无影灯
1.1、技术参数：
1.1.1、无影灯：
★1.1.1.1、双母灯，采用LED照明技术；单灯最大光照强度≥160000 lx，光照强度≥5档可调。
1.1.1.2、灯盘：
1.1.1.2.1、采用一体化高强度材质外壳，表面光滑、无缝隙，无裸露铆钉，耐酸碱腐蚀，外周配有防撞装置，外侧具有把手。
1.1.1.2.2、灯盘直径≤650mm，单灯盘重量≤20kg。
▲1.1.1.3、LED灯泡：冷白和暖白两色内部混合，非多种颜色二极管光源外部混合白色光；灯泡寿命≥50000h，每个LED灯泡均可独立拆装。
▲1.1.1.4、色温调节范围：3900K～4500K；调节单位≥3档。
1.1.1.5、色彩还原指数：Ra：≥95，R9：≥90。
1.1.1.6、照明深度：20%中心照度的照明深度≥130cm，60%中心照度的照明深度≥70cm。
1.1.1.7、光斑直径调节范围：20cm～28cm，光斑分布直径（d50/d10）≥0.55。
1.1.1.8、辐射照度比：≤3.6mW/m²/lx。
▲1.1.1.9、无影率：双板+单管（%）无影率：≥50%，单管（%）无影率：100%。
1.1.1.10、具备腔镜照明模式。
1.1.2、控制面板：配备灯头控制面板和墙式控制面板，具备开关、照明亮度、色温、光斑调节功能，可双灯头同步调节。
1.1.3、手柄：
1.1.3.1、可徒手安装拆卸，拆卸时灯不位移；手柄灭菌方式支持高温高压蒸汽灭菌。
1.1.3.2、手柄具备控制功能，可调节光照度、光斑直径和色温。
1.1.4、悬吊系统：
★1.1.4.1、配备无影灯吊臂2个，显示器吊臂2个。
1.1.4.2、4个吊臂可同一法兰下安装也可不同法兰下安装。
1.1.4.3、无影灯吊臂：
1.1.4.3.1、横臂臂长+弹簧臂臂长：≥1600mm。
1.1.4.3.2、横臂绕中轴旋转角度≥330°，弹簧臂绕横臂旋转角度≥330°，灯头绕万向架旋转角度≥310°。
1.1.4.3、显示器吊臂：
1.1.4.3.1、横臂臂长+弹簧臂臂长≥1600mm。
1.1.4.3.2、横臂绕中轴旋转角度≥270°，弹簧臂绕横臂旋转角度≥330°，显示器旋转角度≥310°。
1.1.4.3.3、适配显示器尺寸范围：26英寸～32英寸，适配显示器重量：5Kg～20Kg。
[bookmark: _GoBack]1.1.4.3.4、每个显示器吊臂穿制2根视频传输线，视频传输线支持选择12G-SDI和HDMI2.0，可兼容4K和高清信号传输；12G-SDI视频传输线满足多层屏蔽设计，接头为镀金或镀镍高屏蔽规格，采用360°环接。
1.1.4.3.5、提供与医院现有设备对接所需的信号转换器、视频传输线、显示器挂架和线缆收纳后盖等。
1.1.5、使用期限≥10年（提供铭牌照片或说明书证明）。
★1.1.6、安装场地顶板为钢筋混凝土结构，结构强度C30，楼板厚度9cm，楼板上面层厚度5cm，空间有限无法加梁加固。投标产品可满足以上基建条件下安装和安全使用，如需采用贯穿楼板加预埋板形式安装，预埋板、支架、法兰盘等辅件和施工均由供应商承担，施工方案报医院工程修缮科确认后实施。投标人应提供承诺函并加盖公章。
★1.2、配置清单（每套）：（投标人针对★条款以下配置应提供加盖投标人公章的配置清单）
1.2.1、手术无影灯（双母灯）：1套。
1.2.2、灯头控制面板：2个。
1.2.3、墙式控制面板：1个。
1.2.4、无影灯手柄：4个。
1.2.5、无影灯吊臂：2个。
1.2.6、显示器吊臂：2个。
1.2.7、视频传输线（穿于吊臂和吊塔内）：4根。
1.2.8、视频传输线（连接设备）：4根。
1.2.9、信号转换器（DVI转HDMI、DVI转SDI）：2个。
2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”和“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.2.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无

（三）验收标准
1、生产日期：设备生产日期应在到货验收时间6个月以内。如为医疗器械，生产日期应在投标文件所提供的医疗器械注册证有效期范围内。
2、到货验收：供货商负责按医学工程处要求将设备送至指定交货地点。
3、安装要求：
第1包：提供项目安装及所需全部辅件，包括但不限于预埋板，支架，预埋件，法兰，以及与采购人现有气源、电源和网络连接所需的线材、接头等；负责术间原有旧设备的拆卸。负责按照厂家和采购人要求完成设备的安装和调试。严格按照采购人施工消防安全责任书要求作业，涉及动火作业的须按照采购人程序办理动火备案，并缴纳保证金。由于未提前办理备案导致的工期延误，由中标人自行承担责任。
第2包：提供项目安装及所需全部辅件，包括但不限于预埋板，支架，预埋件，法兰，以及与采购人现有电源、腔镜摄像系统连接所需的线材、接头等；负责术间原有旧设备的拆卸。负责按照厂家和采购人要求完成设备的安装和调试。中标人严格按照采购人施工消防安全责任书要求作业，涉及动火作业的须按照采购人程序办理动火备案，并缴纳保证金。由于未提前办理备案导致的工期延误，由中标人自行承担责任。
4、质量验收：供应商负责提供设备质量合格证明文件，负责按照院方和制造商要求完成设备安装后检测，包括但不限于安装验收检测、计量检测、质控检测等（如涉及）。
5、技术手册：提供完整版中文使用手册和维修维护手册，提供维修密码。
（四）其他要求
1、培训要求：对采购人免费提供不限次培训服务，包括但不限于使用操作、维修、维护、检测等。
2、维保价格：不超过设备总值的5%。
3、维护保养：负责按照说明书要求定期进行维护保养，维护记录、保养报告等交医学工程处备案。
4、维修响应：提供7*24小时电话专线技术支持，配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家，紧急维修2小时内到场，非紧急维修4小时内或按采购人约定时间到场，并根据采购人需求提供技术支持和咨询服务。
5、完好率保障≥95%，超出天数按1：3延长保修期。
6、升级交互：免费开放所有数字通讯接口及协议。终身免费提供系统软件升级更新服务。
7、售后力量：制造商在项目所在地设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。
8、备件保证：制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。
9、易耗品：制造商声明本项目货物是否涉及易耗品，如涉及请提供易耗品清单，包括名称、品牌、规格型号、价格、更换周期。

