
采购需求

一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	品目号
	标的名称
	数量
	是否允许采购进口产品

	1
	1-1
	智能影音数据管理运维平台
	11套
	否

	
	1-2
	4K全景摄像机模块
	11套
	否

	
	1-3
	4K医用监视器模块-32'（含吊臂）
	12套
	否

	
	1-4
	4K3D医用监视器模块-32'（含吊臂）
	2套
	否

	
	1-5
	手术室氛围灯及操控系统-改造
	2间
	否

	
	1-6
	4K 65英寸内嵌大屏显示模块
	4套
	否

	
	1-7
	环境氛围模块-标准手术室（RGB）
	10套
	否

	
	1-8
	环境氛围模块-复合手术室（RGB）
	1套
	否

	
	1-9
	数字媒体多端互联控制模块
	1套
	否

	
	1-10
	数字多维智慧终端-PACS
	1套
	否

	
	1-11
	双屏一站式中央控制终端
	11套
	否

	
	1-12
	吸顶音箱模块
	16套
	否

	
	1-13
	一体化移动控制终端
	1套
	否

	
	1-14
	网络转播移动客户终端
	10套
	否

	
	1-15
	一站式平嵌护士终端
	5套
	否

	
	1-16
	医联体院外转播系统
	1套
	否

	
	1-17
	院内转播系统
	1套
	否

	
	1-18
	一部手术室转播互联系统
	5套
	否

	
	1-19
	术间门口智慧交互软件系统
	1套
	否

	
	1-20
	术间门口智慧交互屏
	19套
	否

	
	1-21
	手术室智能排班系统
	1套
	否

	
	1-22
	内嵌一体式机柜
	10套
	否

	
	1-23
	独立一体式机柜
	1套
	否

	
	1-24
	旁置式4K术野摄像机模块（含吊臂）
	2套
	否

	
	1-25
	手术室电源系统
	3套
	否

	
	1-26
	手术室互联系统移动转播车
	4套
	否


二、商务要求
1.交货时间和地点：
[bookmark: _Toc14802][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc23382][bookmark: _Toc256196753][bookmark: _Toc8925]1.1 交货时间：合同签订后90个自然日内到货。现场具备实施条件后45天内完成安装调试。
[bookmark: _Toc194115436][bookmark: _Toc6107][bookmark: _Toc30936][bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc19535]1.2 交货地点：采购人指定地点。
2.付款条件（进度和方式）：
合同签订后支付合同金额30%作为预付款；货物验收合格后支付合同金额的60%；剩余合同金额10%待质保期满且无质量问题后无息付清。
3.包装和运输：（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。
4.质保服务期限：叁年。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院提供一体化手术室、数字化手术室所需硬件设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
[bookmark: _Toc21332]（一）主要技术参数：
整体功能要求：
本项目建设第二手术部一体化手术室10间，标准开放手术室5间、日间一体化手术室 1 间，整套系统全部设备统一整合联动，操作控制界面统一采用简体中文可视化触控界面，整体架构、信号处理、存储转播、集中管控、配套警示、终端显示需满足以下统一整体功能标准：
1.统一4K 60Hz超高清传输基础架构
    全部门诊及手术术间统一采用非IP式、4K@60Hz无损无压缩传输方案；系统原生支持4K、3D、2D全规格手术影像的实时传输、实时录制与存储，可实现多路视频多画面分割同步显示，硬件接口与存储模块预留充足扩展空间，能够满足后续新增腔镜、手术机器人、示教终端等设备的升级扩容需求全部门诊及手术术间统一采用非IP式、4K@60Hz无损无压缩传输方案；系统原生支持4K、3D、2D全规格手术影像的实时传输、实时录制与存储，可实现多路视频多画面分割同步显示，硬件接口与存储模块预留充足扩展空间，能够满足后续新增腔镜、手术机器人、示教终端等设备的升级扩容需求。
2.全品类手术设备信号统一整合管控
系统可全域接入各术间所有医疗设备影像信号，包含 4K/3D 腔镜系统、多参数监护仪、术野摄像机、全景云台摄像机、手术机器人等设备音视频源；实现术间内部视频信号自由路由调度、画面一键切换、历史录像定点调取，支持院内全域手术跨房间、跨科室实时示教转播，所有音视频信号统一集中管理。
3.标准化音视频录制、编辑与本地存储能力
整套系统具备术间本地独立录制、本地存储功能，硬件原生兼容 4K、3D 各类手术影像录制存储；录制文件支持基础画面裁切、截取编辑，支持手术画面实时截图存档，录像文件可本地留存、外接硬盘快速导出，适配临床病历归档、教学复盘使用。
4.双触控终端全域集中管控体系
各标准术间配套两台同规格内嵌式 27 英寸触控管理终端，集成手术室音视频全流程管控与护士工作站双重功能，可一站式完成术间全部影像路由分配、画面编辑、术中截图、视频录制、文件存储、院内转播开启 / 关闭、多终端画面显示调度等全部操作。
5.手术转播系统
系统配套独立转播警示联动控制模块，与全院转播平台信号互通；当本术间开启院内 / 医联体远程转播时，术间门口、室内警示灯自动点亮，实时提示室内全体医护当前手术处于直播转播状态，规避隐私泄露风险。
6.断电自动恢复运行机制
全系统核心影音主机、控制终端具备断电记忆功能，手术室突发断电、设备重启后，系统自动恢复断电前全部音视频路由分配、画面显示、转播权限、水印设置等运行参数，无需医护重复调试配置。
7.全流程患者临床信息关联归档
系统支持录入患者完整临床基础信息，包含姓名、性别、年龄、住院号、手术名称、主刀医师、手术时段等内容；患者信息可自动关联对应手术录像、术中抓拍照片，实现一人一档式病历影像归档管理。
8.全链路音视频同步处理规范
所有录制、转播流程实现音频、视频信号同步采集、同步编码、同步传输存储，采用 H.264/H.265 双编码方案，兼顾高清画质与低带宽消耗；支持自定义图文/文字水印，可自由调整水印位置、字体大小、显示颜色，适配医院版权、患者隐私标识管理要求。
9.多场景院内、院外互联互通能力
系统兼容院内报告厅、会议室、移动平板、PC 终端多方同步在线示教，支持跨院区医联体远程手术交流；支持不同品牌手术室设备、转播终端互联互通，打破设备品牌信号壁垒，建成全院统一手术示教、远程会诊网络体系；转播通道支持双向电子标注、画中画多布局、转播加密验证码权限管控，保障远程交互安全可控。
10.手术室环境与音频一体化联动控制
整套管控系统集成术间音频、灯光环境控制能力，可统一调节吸顶音箱、无线麦克风音量；支持蓝牙背景音乐播放、RGB 手术氛围灯光分组控制，可切换静态单色、渐变多色灯光模式，适配微创、开放手术不同操作光线需求。
11.配套全场景辅助管控终端支撑
系统配套多类型控制终端，含双屏中央控制终端、一站式平嵌护士终端、一体化移动控制平板、网络转播移动客户端，兼顾墙面固定操作、术中移动灵活管控、护士站后台管理多使用场景；配套术间门口智慧交互屏、手术室智能排班系统，实现手术信息公示、手术资源智能分配、人员排班数字化管理，形成手术诊疗、示教、运维一体化完整解决方案。
12.硬件集成一体化低占用安装设计
核心智能影音管理主机采用 All in One 一体化一体机设计，无需单独配套大型设备机柜，可灵活部署于手术室吊塔、医用台车，搭配专用内嵌式墙面机柜，安装后与墙体齐平，不破坏手术室层流净化环境，满足院方院感管控标准。
13.转播录播一体化，教学素材即时留存
开启手术转播示教时，系统可同步录制整场手术全过程视频，无需额外操作；录制文件同步绑定患者信息、示教参会记录，课后可直接调取完整录像用于课后复盘、教学课件制作、技能考核存档；支持外接硬盘即插即录，快速导出高清教学视频，方便线下教学、线上课程素材二次使用。 
14. 独立院内转播配套音频处理保障教学收音
院内示教会议室配套一体化音频处理模块，集成多路音频输入输出、回声消除 AEC、噪声抑制 ANC、自动反馈抑制 AFC 功能，搭配桌面主讲无线麦、手持提问无线麦；远端示教人员语音清晰无回音、无啸叫，远距离教学沟通清晰稳定，适配百人规模报告厅集中示教扩声需求。

分项参数要求：一体化手术室：
品目1-1：智能影音数据管理运维平台：11套
1.1 可将手术间内的视频源（如术野摄像机、全景摄像机、腔镜、监护仪等信号）视频源任意分配至指定显示终端，在预览区可实时显示预览画面，并提供视频录制存储和院内网络转播功能。具备触摸屏幕，支持在触摸屏幕上控制相关视频源任意分配至指定显示终端，通过触摸屏实时显示预览画面，支持视频录制存储和院内网络转播功能的管理。
1.2 内置的术间控制系统在视频控制方面可进行视频输入、输出信号管理及视频预览，并对术野摄像机进行放大调节和缩小调节的控制，切换术野摄像机手动或自动对焦模式，对全景相机进行上下左右及放大缩小的控制。可录入患者姓名、性别、年龄、住院号、手术名称等临床基本信息，并关联对应的手术录像文件和手术拍照文件。
1.3 体积小巧，手术室可以安装配套机柜，也可灵活放置在手术间吊塔或台车上，节约手术室空间。在手术室断电、重启后，可自动恢复断电、重启前的视频路由设置状态。
1.4 在院内网络转播功能开启时，针对开启转播权限设置转播验证码功能。可进行转播画面选择、转播画中画模式、设置图片/文字水印、关闭转播权限等功能，并可在开启转播后，将院内回传画面切换至手术室内一体化配套屏幕上。
  ▲1.5 可实现对手术室内影像进行录制存储，支持外接硬盘即插即录，节省录像拷贝时间，影像录制为 MP4 格式，分辨率≥3840*2160 60Hz。录制格式支持兼容2D和3D格式，3D格式兼容Line By Line， Side By Side和Top & Bottom。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
1.6 支持录制时提供音视频同步录制并整合为一路信号进行传输和存储。视音频压缩编解码技术选用H.264或H.265编码，满足手术示教网络直播及录制的高清高效要求；支持录制时提供剩余录制空间以及剩余录制时间提示，支持手术完成后对已存储文件浏览，支持在录制以及非录制状态进行拍照保存。 
1.7 可控制手术室内的音频系统，如调节音响音量大小、麦克风音量大小。支持蓝牙音乐播放和RGB氛围灯控制。
1.8 采用H.264、H.265编解码技术及超高清图像优化算法；2*3.5mm模拟音频输入口，2*3.5mm 模拟音频输出口，4*RJ45口；采用处理器不低于Intel Core i7 12代， 内存≥16GB，硬盘存储≥2TB SSD。
    1.9 主机自带控制触摸屏幕：≥7寸，支持IPS全视角触摸屏，物理分辨率为1024*600；支持视频分辨率≥4K60hz，信号格式为4：4：4，带宽≥18Gbps。
  ▲1.10 采用all in one一体机的设计，支持在一台硬件设备上同时实现：12路无损音视频信号输入和8路无损音视频信号输出的路由切换；2路4K60音视频信号的网络编解码；10接口的网络交换机功能。实现对音视频信号多种形态的处理与传输，以满足手术与转播的需求。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
  ▲1.11 提供4*3G-SDI输入口，8*HDMI输入口，8*HDMI输出口，8*3.5mm模拟音频输入口，8*3.5mm模拟音频输出口，支持视频无缝切换，最高支持4K分辨率编解码并向下兼容其他分辨率，并支持自定义分辨率EDID导入，并支持音频加解嵌。支持输入分辨率至少包含：800x600@60Hz， 1024x768@60Hz，1280x768@60Hz，1280x800@60Hz，1280x1024@60Hz，1360x768@60Hz，1366x768@60Hz，1400x1050@60Hz，1440x900@60Hz，1600x1200@60Hz，1680x1050@60Hz，1920x1200@60Hz.480p，576p，720p，1920x1080i，1920x1080p，3840x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz，4096x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
1.12 提供无线麦克风，可满足：载波频段 UHF640~690MHZ（可选配其他频段）。振荡方式 PLL相位锁定频率合成谐波辐射＜-63dBM。最大偏移度±75KHZ。综合S/N比＞108dB。频率响应 55HZ~16KHZ ±3dB。频带宽度 300MHz。音头动圈式心型指向性/电容式，心型指向性。RF功率输出 10mW。电流消耗＜100MA。
1.13 录制时可以自定义增加图文/文字水印，自定义设置水印位置、颜色、大小。
1.14 音频处理方面提供：音频输入接口3端子-平衡单声道接口*7。音频输出接口3端子-平衡单声道接口*7。处理器不低于ADI SHARC 21489@450MHz SIMD。采样率/量化位数48K/24bit。通道隔离度108dB@1kHz。频率响应±0.3dB（20~20kHz）。最大电平+18dBu。THD+N-94dB@17dBu。输入动态范围110dB。输出动态范围112dB。输入阻抗（平衡接法）5.4KΩ。输出阻抗（平衡接法）600Ω。系统延时＜3ms。通讯接口RJ-45。功放输出功率8Ω 2*50W。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
1.15 配合院内转播模块，通过院内网络可实现报告厅、会议室等不少于16方同时在线的高质量、低延时的手术转播，分辨率≥4K60Hz，并可实现双向粉笔标记功能，并支持按需自定义添加文字/图片水印，支持自定义设置水印位置、颜色、大小。（提供软件在实装设备的界面实拍图：1.可实现不少于16方同时在线转播 2. 并可实现双向粉笔标记功能，并支持按需自定义添加文字/图片水印，支持自定义设置水印位置、颜色、大小）
1.16 配合院内转播模块，支持市场主流品牌手术室方案与转播点的互联互通，可实现多方音视频互通，打通不同品牌之间转播功能的壁垒，实现全院的互联互通。
1.17 支持采集智能运维平台运行的开机和关机时间的数据并上传至核心服务器，支持采集手术开始时间与完成时间的数据并上传至核心服务器。可在机器界面查看数据结果，可对平均开机时长、资源使用率、累计开机时长进行数据对比，便于科室设备效能管理。（提供软件在实际安装设备的界面实拍图，至少体现1.平均开机时长 2.资源使用率 3.累计开机时长）
1.18 支持集中存储手术视频列表、视频缩略图，当鼠标在视频进度条上悬停时，可快速预览视频当前帧缩略图，点击预览缩略图还可快速跳转至当前帧。（提供软件在实际安装设备的界面实拍图：1.集中存储手术视频列表、视频缩略图 2.当鼠标在视频进度条上悬停时，可快速预览视频当前帧缩略图 3.点击预览缩略图还可快速跳转至当前帧）
    1.19 支持集中存储手术大数据，读取患者临床信息并结合手术信息，还可生成主刀医生名下对应手术大数据看板。（提供主刀医生名下对应手术大数据看板在实际安装设备的界面实拍图）
1.20 支持在操作主界面上控制监视器开启、关闭：开启电源键时，智能运维平台对应的监视器指示灯点亮图标变绿。在操作主界面上控制监视器关闭：关闭电源键时，会弹出提示框，点击“确定”后，智能运维平台对应的监视器模块指示灯熄灭图标变灰。（提供软件在实际安装设备的界面实拍图）
1.21 配备头戴式无线麦克风，具备一键式配对功能，实现手术录像时语音标注、手术转播时语音交流；可作为主刀和副手同时联动使用，或者是作为一个主讲，另外一个作为翻译联动使用。载波频率范围 640-690MHz，综合S/N比>108dB，有效使用距离30-50米。支持手术转播功能，通话时间可达12小时，待机时间可达7天，工作距离可达100米。

品目1-2：4K全景摄像机模块：11套
2.1 提供带云台方向控制的4K超高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面进行操作。
2.2 视频分辨率至少可以满足：4k/60， 4k/59.94， 1080p/60， 1080p/50，1080i/60， 1080i/50， 1080p/30；720p/60， 720p/59.94。
2.3 摄像机参数：传感器：1/1.8 英寸， CMOS， 有效像素：842 万；扫描方式：逐行；数字变焦：16x；镜头：光学变焦镜头：20x， 焦距范围：f=6.25mm ~ 125mm， 光圈范围：F1.58 ~ F3.95；最低照度：0.5 Lux @ (F1.8 ， AGC ON)；电子快门调节范围：1/30s ~ 1/10000s：信噪比：≥ 55dB。
2.4 白平衡：支持自动，室内，室外， 手动，一键式，指定色温。
2.5 数字降噪：支持3D 数字降噪。
2.6 背光补偿：支持。
2.7 水平视场角：60°~ 3.5°；垂直视场角：35.7°~ 2.0°。
2.8 水平转动范围：±170°；垂直转动范围：-30°~ +90°。
2.9 水平转动速度范围：1.7°~100°/s；垂直转动速度范围：1.7°~ 69.9°/s。
2.10 支持：水平、垂直翻转、图像冻结。
2.11 PoE供电：支持。
2.12 预置位数量：255、 预置位精度：0.1°。

品目1-3：4K医用监视器模块-32'（含吊臂）：12套 
3.1 配备≥32英寸医用级4K监视器；外部尺寸≤800mm*500mm*100mm。
3.2 分辨率≥3840 x 2160，宽高比16：9；视角：178°/ 178°。
3.3 色域：兼容BT. 2020/ BT. 709双色域标准；对比度：1350：1。
3.4 亮度：700cd/m²。
3.5 输入信号接口至少包含：DP、12G-SDI、HDMI 、DVI； 输出信号接口至少包含：12G-SDI、DVI、DP。
3.6 4K输入信号接口至少包含：DP、12G-SDI、HDMI 2.0；  4K输出信号接口至少包含：12G-SDI、DP。
3.7 防触电类型I类安全设计。（提供监视器原厂说明书）
3.8 EMC分类：EN60601-1-2：2015，1组，A类。 （提供监视器原厂说明书）
3.9 医疗设备的分类（EU）。（提供监视器原厂说明书）
3.10 类工作模式：支持持续不间断工作模式。（提供监视器原厂说明书）
3.11 IP等级：IP32。（提供监视器原厂说明书）
3.12 系统符合IEC60601-1-1 的要求。（提供监视器原厂说明书）
3.13 监视器悬臂承重≥21kg；臂长≥1200mm；监视器悬臂复合电缆包含连接头带4MiniDIN/BNC 连接器；监视器悬臂可适配19-32英寸液晶显示器；监视器悬臂内部可通过1条9mm加1条6mm和2条5mm直径的信号线。

品目1-4：4K3D医用监视器模块-32'（含吊臂）：2套
4.1 配备≥32英寸医用级4K 3D监视器；外部尺寸≤800mm*500mm*100mm。
4.2 分辨率≥3840x2160，宽高比16：9；对比度：1500：1。
4.3 色域：兼容BT. 2020/BT. 709双色域标准；视角：178°/ 178°。
4.4 在显示3D图像时，具有视差调节功能，能根据用户需求调节3D图像立体感。
4.5 支持多种4K3D以及HD3D图像输入格式，包括但不限于逐行、上下、左右、及Stimul格式。
4.6 具有双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等。
4.7 亮度：850cd/m²。
4.8 输入信号接口至少包含：DP、12G-SDI（×2）、HDMI、DVI；输出信号接口至少包含：DP、12G-SDI、DVI。
4.9 4K输入信号接口至少包含：DP、12G-SDI（×2）、HDMI；4K输出信号接口至少包含：DP、12G-SDI。
4.10 防触电类型I类安全设计。（提供监视器原厂说明书）
4.11 EMC分类：IEC 60601-1-2 4.0版，1组，A类。（提供监视器原厂说明书）
4.12 医疗设备的分类（EU）。（提供监视器原厂说明书）
4.13 类工作模式：支持持续不间断工作模式。（提供监视器原厂说明书）
4.14 IP等级：IP32 。（提供监视器原厂说明书）
4.15 系统符合IEC60601-1-1 的要求。（提供监视器原厂说明书）
4.16 监视器悬臂承重≥21kg；臂长≥1200mm；监视器悬臂复合电缆包含连接头带4MiniDIN/BNC 连接器；监视器悬臂可适配19-32英寸液晶显示器；监视器悬臂内部可通过1条9mm加1条6mm和2条5mm直径的信号线。

品目1-5：手术室氛围灯及操控系统-改造：2间
5.1 在第一手术部术间现有手术室OR5、OR10内改造适合微创手术的灯光氛围，可通过控制面板实现RGB渐变色及静态红，绿，蓝，白切换控制，满足手术室不同灯光需要。
5.2 定制RGB灯具模组，共14组，尺寸为1200*100*16mm，单模组功率为32W，光通量为1200lm，发光亮度均匀、光线柔和饱满，无频闪、无杂光，发光性能稳定。
5.3 灯具采用手术室顶部吸顶式安装方式，均匀分布式布设计，灯光覆盖无死角、光线投射均匀，设备集成信号放大器与专用电源模组一体化内置设计，便于安装。
    5.4 进场前一天或当天，术间内设备和物品保护，覆膜封闭静压箱，封闭回风口，保护术间设备。

品目1-6：4K 65英寸内嵌大屏显示模块： 4套
6.1 实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装；安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能。
6.2 分辨率≥3840×2160@60Hz，点距(mm)0.372(H)×0.372(V)，对比度1200：1 色深10bit；对角线尺寸为65英寸。
6.3 屏幕亮度为500cd/m² 色域 1.07B， 72% NTSC（100% sRGB）；可视角度满足水平178°，垂直178°。
6.4 支持HDMI，DP，模拟/数字音频， 复合视频接入。
6.5 支持防指纹功能，支持防眩光功能。

品目1-7：环境氛围模块-标准手术室（RGB）：10套
7.1 创造适合微创手术的灯光氛围，可通过控制面板实现RGB渐变色及静态红，绿，蓝，白切换控制，满足手术室不同灯光需要。
7.2 采用定制RGB灯具模组，共14组，尺寸为1200*100*16mm，单模组功率为32W，光通量为1200lm，发光亮度均匀、光线柔和饱满，无频闪、无杂光，发光性能稳定。
7.3 灯具采用手术室顶部吸顶式安装方式，均匀分布式布设计，灯光覆盖无死角、光线投射均匀，设备集成信号放大器与专用电源模组一体化内置设计，便于安装。

品目1-8：环境氛围模块-复合手术室（RGB）：1套
8.1 创造适合微创手术的灯光氛围，可通过控制面板实现RGB渐变色及静态红，绿，蓝，白切换控制，满足手术室不同灯光需要。
8.2 采用定制RGB灯具模组，共24组，尺寸为1200*100*16mm，单模组功率为32W，光通量为1200lm，发光亮度均匀、光线柔和饱满，无频闪、无杂光，发光性能稳定。
8.3 灯具采用手术室顶部吸顶式安装方式，均匀分布式布设计，灯光覆盖无死角、光线投射均匀，设备集成信号放大器与专用电源模组一体化内置设计，便于安装。

品目1-9：数字媒体多端互联控制模块：1套
9.1 整合手术室区域内的视音频信号，实现与转播模块的接入连接；实现手术区域手术录像的集中存储。用户可在院内有效范围内，利用账号和密码访问，在线查阅、下载或者删除手术录像的操作。
9.2 集中存储空间为10TB，转速为7200RPM，数据存储速率为12Gbps，可支持热插拔。标准4槽可扩充NAS本地存储系统； 支持下列通讯协议：SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP。
9.3 所有影像输入输出接口支持音频加解嵌功能，保证音视频的同步传输。影像传输延时≤1帧；影像处理能力达到4K60Hz级别，并能兼容SD、HD、FHD级别，支持分辨率从480i到4K60Hz输入。
9.4 支持与院内转播模块互联，实现手术室、示教室和会议室同步双向视音频交流，且可通过示教室或者会议室内无线触摸屏对手术室内视音频信号进行控制。
9.5 处理器频率≥双核4线程 2.6GHz；系统内存≥ 2GB DDR4；支持磁盘热插拔； RJ-45 1GbE 网络端口数量：2个；USB 3.2 端口数量：1个。
9.6 支持文件共享功能。

品目1-10： 数字多维智慧终端-PACS：1套
10.1 支持手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装，支持DICOM标准；对角线尺寸为65英寸。 
10.2 分辨率≥3840×2160@60Hz，点距(mm)0.372(H)×0.372(V)，对比度1200：1 色深10bit； 屏幕亮度为500cd/m² 色域 1.07B， 72% NTSC（100% sRGB）。
10.3 可视角度满足水平178°，垂直178°。
10.4 支持HDMI，DP，模拟/数字音频， 复合视频接入。
10.5 支持一键白屏，半屏/全屏阅片灯模式，白板功能。
10.6 支持防指纹功能，支持防眩光功能。
10.7 符合DICOM3.14标准。
10.8 支持单屏/画中画/双竖屏/四屏显示。
10.9 配备医疗级硅胶无线键盘，整体白色；106键，带数字小键盘，带触摸板；键盘表面具有耐磨、抗菌、防腐蚀性；支持0°-90°翻折，配备USB3.0*3 HUB。

品目1-11：双屏一站式中央控制终端：11套
11.1 通过内嵌式安装在手术室的墙面上，与墙面持平，符合手术室内感控需求。
11.2 带触控功能用户控制屏幕，支持电容触摸屏，10点操作，尺寸≥27英寸，数量2个；分辨率≥1920×1080@60Hz。
11.3 支持DVI-D、HDMI和VGA信号输入。
11.4 配备医疗级硅胶无线键盘，IP68防水，整体白色；106键，带数字小键盘， 带触摸板；键盘表面具有耐磨、抗菌、防腐蚀性；支持0°-90°翻折，配备USB3.0*3 HUB。
11.5 通过1个启动键，可启动智能运维平台和其他相关辅助设备，无须单独对每一个设备进行操作，便于日常使用。
11.6 提供3个USB3.0高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备。
11.7 摄像头：800W像素，有效分辨率≥3840×2160@60Hz；，角度≥60°。
11.8 支持防眩光功能，防指纹功能。

品目1-12：吸顶音箱模块：16套
12.1 采用天花板内嵌式设计，不影响手术室层流，可实现背景音乐播放、手术转播语音交流。
12.2 频率响应：265Hz-19kHz(±3dB)；频率范围：65 Hz ~ 20 kHz。
12.3 持续功率处理：连续粉噪功率16W，连续节目功率32W。
12.4 阻抗：8Ω。
12.5 灵敏度：83dB-SPL。
12.6 辐射角度：165° 锥形。
12.7 外形尺寸：外径≤250mm；开孔直径≤200mm；高度≤150mm；/重量≤1.5kg。

品目1-13：一体化移动控制终端：1套
13.1 符合手术室内感控需求，支持对手术室影音数据管理的控制和操作。能够在手术室或DSA控制室内通过移动控制终端进行病人信息录入，手术室内信号切换、路由和传输，手术视频录制和拍照，手术转播管理等全部系统控制功能，并且具备视频预览、手术录像回看等功能。
13.2 屏幕尺寸≥11.5英寸，分辨率≥2800*1840，屏幕类型：TFT LCD（IPS），144Hz。
13.3 运行内存≥8GB，存储容量≥128GB。
13.4 操作系统：HarmonyOS。
13.5 机身尺寸：≤300mm ×200mm×10mm。
13.6 CPU核数：八核。

品目1-14：网络转播移动客户终端：10套
  ▲14.1 安装定制客户端，通过院内网络，实现手术室与PC、一体机、平板电脑等移动终端类设备双向视音频交流，并可提供双向粉笔标记功能。移动端影像传输能力最高能够到达4K60Hz超高清级别（安装移动终端硬件要求：CPUI7 12代及以上，16G内存，硬盘256G以上，系统要求：Win 10 10.0.1903版本或以上)（提供第三方检测机构出具的检测报告）
14.2 网络转播移动客户终端提供8G容量及USB3.0接口。

品目1-15：一站式平嵌护士终端 ：5套
15.1 通过内嵌式安装在手术室的墙面上，与墙面持平，符合手术室内感控需求。
15.2 带触控功能用户控制屏幕，支持电容触摸屏，10点操作，尺寸为32英寸，数量1个；分辨率为3840×2160@60Hz支持DVI-D、HDMI和VGA信号输入。
15.3 医疗级硅胶无线键盘，IP68防水，整体白色；106键，带数字小键盘， 带触摸板；键盘表面具有耐磨、抗菌、防腐蚀性；0°-90°翻折，USB3.0*3 HUB。
15.4 通过1个启动键，可启动智能运维平台和其他相关辅助设备，无须单独对每一个设备进行操作，便于日常使用。
15.5 提供3个USB3.0高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备。
15.6 摄像头：800W像素，有效分辨率≥3840×2160@60Hz，角度≥60°。
15.7 支持防眩光功能，防指纹功能。

品目1-16：医联体院外转播系统：1套
16.1  通过该医联体科教研互联模块，可以实现手术室内医疗影像视频传输至指定医院，并可实现视频切换互动和语音互通，实现与定向医院的科教研交流。该医联体科教研互联模块可与一体化手术室的影音数据管理平台实现信号传输，并可开启线上会议进行图像信号分享和双向音视频交流。
16.2 统一音频、视频管理平台，会议发起方可对会议加密，排除无关人员误入会议系统。在会议过程中，可按需求随意邀请或删减会议加入方，可实现手术示教直播与互动。
16.3 可动态调整支持8M/s-16M/s的网络带宽。 
16.4 屏幕可支持十点触控，屏幕尺寸：13英寸，分辨率：3000*2000。
16.5 提供前置100W像素摄像头、 后置500W像素1080p 全高清摄像头。
16.6 运行内存：16GB，存储容量：512GB。

品目1-17：院内转播系统： 1套
    17.1 通过定制一体化设备实现视频、音频、网络控制等功能，通过院内网络，实现手术室与报告厅、会议室影音信号双向视音频交流； 影像传输能力最高能够到达4K60Hz级别；可实现选择观看的手术室信号源、并调整转播的音响和麦克风音量，通过网络转播点的一体化设备进行全景摄像机控制，可选择退出手术转播。支持会议端、手术室双向电子粉笔标注功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
17.2 主机内嵌控制屏：≥7英寸 支持IPS全视角触摸屏，物理分辨率≥1024*600，支持1080P输入；视频接口：HDMI1.4输入*1，HDMI2.0输出 *1；网络接口：RJ45 千兆以太网口 *1；音频接口：3.5mm音频输入 *1，3.5mm音频输出 *1；USB接口：USB3.0 *4；内存≥16G；硬盘存储≥250G SSD。
17.3 将会议室音频收集、处理和输出功能集成在一个功能模块中，整合了无线麦克风，音频处理器，功放设备，上述接口整合在一个功能模块中。
17.4 提供音频信号处理功能，整合输入输出通道7进7出，提供AEC、AFC、ANC等模块。
17.5 提供2个带功率放大的音频输出接口，单通道功率为50W，最多可以连接超过8个吸顶音箱，满足各种面积手术室内扩声需求；接收2个无线麦克风语音信号，并且提供一键式频道切换和红外配对功能，保障不受外界无线电干扰。
17.6 无线麦克风数量2个，其中1个为桌面式无线麦克风，作为主讲人使用；另外一个是手持无线麦克风，作为会议提问或者其他讲者使用；无线麦克风载波频率范围：640-690MHz，综合S/N比>108dB，有效使用距离30-50米。
17.7 一体机尺寸：≥86英寸，16：9，IPS DLED背光；分辨率：4K 3840×2160，60Hz；亮度：350cd/㎡；对比度：1200：1；色域：NTSC 90%；色深：10bit（10.7亿色）；可视角度≥：170°；响应时间≤8ms；屏幕寿命：≥30000小时；色准ΔE≤2。
17.8 一体机支持触控点数：20点同时触摸；识别方式：手指+被动红外笔；精度：±1mm；响应≤10ms；最小识别物体≤2mm；书写高度≤3mm；支持Windows/Android/macOS全系统。
17.9 一体机主摄≥4800万像素超广角（全景拍摄）长焦摄像头≥800万像素，3倍光学变焦云台（发言人特写），具有功能：AI人像跟踪、声源定位、自动取景。扬声器：2.1声道，2×10W+20W（总40W，侧置发声）。
17.10 麦克风：8阵列麦克风，≥12米远距离拾音，AI降噪（过滤300+噪音）；扬声器：2.1声道，2×10W+20W（总40W，侧置发声）。
17.11 一体机视频输入接口至少包含：HDMI IN×2（HDMI2.0+HDMI1.4），数据口：USB3.0×2、USB2.0×1、USB-C×1（支持视频+数据+充电），控制&音频：TOUCH 2.0×1、AUDIO OUT×1、MIC IN×1、RS232串口×1，网口至少包含：有线千兆网口；Wi‑Fi 6（802.11ax，2.4G+5G双频）蓝牙：5.2，最远12米。
17.12 一体机内置OPS电脑（配置不低于i5/i7十二代酷睿，8G+256G），支持NFC一碰投屏、免码无线投屏、会议白板、批注、视频会议。
17.13 提供外视镜模块一套：
  ▲1）外视镜镜头可高温高压消毒，提供产品说明书。
  ▲2）外视镜模块视场角：32°，允差+/- 3% ，外视镜模块视向角90°。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
    3）提供床旁机械支臂，高度≥40cm，可转动长度大于等于60cm，具备≥3个活动关节。
  ▲4）外视镜模块，三种荧光模式下（叠加模式，强度图模式，单色模式）均应能对ICG荧光发光物体成像。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
  ▲5）外视镜模块工作距离为150mm-270mm，在有效景深范围内，视场中心角分辨率应不低于角分辨率测量值的80%。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
  ▲6）荧光灵敏度：1.2*10⁻⁴ mg/mL。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
  ▲7）荧光图像亮度均匀性，在单色荧光模式下，图像亮度均匀性为0.8，允差-20%，上限不计。（提供第三方检测机构出具的检测报告）

品目1-18：一部手术室转播互联系统5套
18.1 支持第三方手术室音视频全类型信号接入，可兼容不同品牌腔镜系统、手术显微镜、术野摄像机、生命体征监护仪、麻醉机等医疗设备的HDMI2.0视频口信号和3.5mm音频口接入，实现手术画面的高清实时转播与术中点位标注功能，全面覆盖手术教学、远程专家指导、多科室术中讨论、院内技能培训等应用场景。
18.2 支持不少于16方同时在线的实时视频会议功能，提供画中画、多分屏、主画面自由切换等多种显示布局；可兼容手术室终端、示教室终端、科室会诊终端、移动办公终端等多类型接入节点，全面支撑术中多学科MDT 、跨院区手术指导、区域化教学培训等多元化临床与教学场景。（提供软件在实装设备的界面实拍图：1.可实现不少于16方同时在线转播 2. 提供画中画、多分屏、主画面自由切换等多种显示布局）
18.3 支持手术室端与会议示教端双向电子粉笔标注功能，两端标注内容可无延时同步叠加于手术直播画面；须提供画笔、箭头、文字、几何图形等多种标注工具，支持标注颜色、线宽自定义调节，满足术中教学重点标记、远程手术方案研讨、专家操作指导等双向交互需求。（提供软件在实装设备的界面实拍图：1. 支持手术室提供画笔、箭头、文字、几何图形等多种标注工具，支持标注颜色、线宽自定义调节）
18.4 核心视音频处理模块，采用嵌入式纯硬件专用架构设计，无通用 Windows、安卓等开放式操作系统，规避病毒入侵；无需部署中央服务器节点，支持终端设备自组网独立运行模式，降低对医院核心网络的依赖，可快速完成手术室点位搭建与扩容。
18.5 影像传输能力最高可支持 4K@60Hz（3840×2160）超高清规格。
18.6 支持 EDID 参数读取与自定义修改，支持输出分辨率灵活自定义配置。输入 / 输出最高分辨率支持 3840×2160@60Hz，向下兼容 1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz 等主流分辨率，可无缝适配院方现有不同规格的显示器、投影机、录播主机等设备；内置 HDCP 高清内容保护协议，保障医疗影像内容传输的版权合规性与数据安全性。
18.7 支持视频、音频本地环出功能，可实现信号接入后同步输出至手术室本地监看终端，无需额外配置信号分配器，简化手术室布线链路，降低系统故障点；支持数字音频与模拟音频同步输入。
18.8 采用 H.264、H.265 高效视频编解码技术，降低带宽占用，适配跨院区、广域网远程转播场景，弱网环境下仍可保障画面流畅性；搭载专业超高清图像优化算法，可实现画面色彩精准校准、组织边缘锐化、噪点智能抑制，真实还原术中组织色泽与纹理细节。
18.9 全面适配手术室多设备接入、集中管控与远距离传输需求，接口配置不少于：HDMI2.0 输入/输出接口各 1 路；3.5mm 音频输入 / 输出接口各 1 路；USB接口4路；千兆以太网口1路；光纤接口 1 路；双向 RS232 串口1路；RS485 接口1路；IO接口1 路；红外发射接口、红外接收接口各1路；设备自带OLED显示屏，可实时显示IP地址及设备运行状态信息。
18.10 控制主机运行内存容量≥16GB，核心数据存储SSD 固态硬盘容量≥512GB，可保障多路高清视频同时解码、多手术画面分屏显示、标注交互、数据处理等多任务并行运行时，系统操作流畅无延迟、无卡顿。

品目1-19：术间门口智慧交互软件系统 ：1套
19.1 显示手术室信息：手术排班列表；当前手术信息；当前患者信息；手术间状态；手术间全景视频、监护仪视频画面。 
19.2 系统服务器：处理器不低于：英特尔至强银牌 4309Y 2.8G， 8C/16T， 10.4GT/s，12M 缓存，Turbo，HT (105W) ，DDR4-2666 1 iDRAC Group Manager 内存≥16GB。 RDIMM，3200MT/s ，硬盘≥960GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5 英寸热插拔 AG 硬盘，服务器只需配置一套，即可支撑多个房间的系统数据存储与处理共享。

品目1-20：术间门口智慧交互屏：19套
20.1 定制触摸屏一体机，表面可擦拭，可横屏或者竖屏安装。
20.2 处理器不低于intel i5 7代，内存≥8GB，硬盘≥128GB。
20.3 10点电容触摸屏幕，配备≥13英寸屏。
20.4 至少包含RS232接口*1，USB接口，LAN口*1。

品目1-21：手术室智能排班系统：1套
21.1 本系统实现从手术室安排、手术台次分配、护士排班、麻醉师排班，到各方确认以及最终排班信息的推送，全流程自动化。
21.2 通过一键操作，系统可自动安排手术室和手术台次，同时可人工进行微调，以满足特定需求。系统提供可视化拖拽界面，支持图形化操作进行排班调整，排班结果一目了然。
21.3 系统根据手术的具体细节，如手术类型、所需设备、人员配置等，智能检查并合理分配手术室、人员及时间安排。
21.4 支持通过AI智能算法进行排班，提高排班的效率和准确性。
21.5 具有全面的数据统计和分析功能，助力科学决策。

品目1-22：内嵌一体式机柜：10套
22.1 配套内嵌一体式安装机柜，与墙面齐平，不影响手术室层流净化。
22.2 为便于手术室内嵌安装，机柜尺寸≤1300mm（高）*700mm（宽）*500mm（深）。
22.3 机柜顶部及底部配置散热风扇，提供良好通风散热条件，保障内部设备稳定运行。

品目1-23：独立一体式机柜：1套
23.1 外置独立安装机柜，能够灵活放置在手术室辅助区域。
23.2 机柜顶部配置散热风扇，保障内部设备稳定运行。
23.3 机柜高度为32U，尺寸≤1700mm（高）*600mm（宽）*600mm（深）。
23.4 带胶轮，方便设备移动。

品目1-24：旁置式4K术野摄像机模块（含吊臂）：2套
24.1 4K旁置术野高清摄像系统，兼顾腔镜微创手术及开放手术；用于手术区域的操作手法、开放手术画面的拍摄。满足手术室不同种类手术的高清录像、转播需求。
24.2 视频传感器：1/2.5" 8.57MP CMOS；光学变焦：30倍；数位变焦：12倍。
24.3 输出规格至少包含：2160p：60/59.94/50/30/29.97/25，1080p：60/59.94/50/ 30/29.97/25，720p：60/59.94/50/30/29.97/25，1080i：60/59.94/50。
24.4 视频噪讯：＞50dB，具备宽动态范围（WDR）及3D降噪和影像翻转功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
24.5 最低照度：0.1 lux (F1.6，50IRE，30fps)。
24.6 视角：68°(水平)/ 38.3°(垂直)/ 78°(对角线)。
24.7 光圈：F1.6 ~ F3.4；焦距：4.6mm ~135mm；快门速度：1/1~ 1/10，000 秒。
24.8 最小对焦距：1.5m (广角端 / 远端)。
24.9 术野摄像机悬臂承重≥21kg，臂长≥1200mm；术野摄像机悬挂臂内部可通过1条9mm加1条6mm和2条5mm直径的信号线；术野摄像机悬臂复合电缆包含连接头带4MiniDIN/BNC 连接器；术野摄像机悬挂臂可适配旁置术野摄像机。

品目1-25：手术室电源系统：3套
25.1 2套为容量：80KVA；含配套蓄电池、电池架、电池连接线缆、汇流线缆、电池开关盒等安装附件及施工。
25.2 1套容量：60KVA；含配套蓄电池、电池架、电池连接线缆、汇流线缆、电池开关盒等安装附件及施工。
25.3 输入电压范围：范围不窄于304V-456V；输入功率因数：≥0.95(100%非线性负载)≥0.93(50%非线性负载)：≥0.90(30%非线性负载)；输入电流谐波成分：100%非线性负载≤8.0%。
25.4 输出稳压精度：输出为空载或额定阻性负载时精度绝对值≤1.0%；输出波形失真度：正常工作、额定阻性负载≤1.0%；电池逆变工作、额定阻性负载≤1.0%；正常工作、额定非线性负载≤3.0%；电池逆变工作、额定非线性负载≤3.0%。
25.5 输出电压不平衡度(输出三相)：平衡负载：≤0.5%；100%不平衡负载：≤1.0%。
25.6 系统效率：≥93.0%(100%阻性负载)，≥93.0%(50%阻性负载)，≥91.0%(30%阻性负载)。
25.7 输出有功功率：≥额定容量X0.9。
25.8 保护与告警功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护。

品目1-26：手术室互联系统移动转播车：4套
26.1 支持第三方手术室音视频全类型信号接入，可兼容不同品牌腔镜系统、手术显微镜、术野摄像机、生命体征监护仪、麻醉机等医疗设备的HDMI2.0视频口信号和3.5mm音频口接入，实现手术画面的高清实时转播与术中点位标注功能，全面覆盖手术教学、远程专家指导、多科室术中讨论、院内技能培训等应用场景。
26.2 支持不少于 16 方同时在线的实时视频会议功能，提供画中画、多分屏、主画面自由切换等多种显示布局；可兼容手术室终端、示教室终端、科室会诊终端、移动办公终端等多类型接入节点，全面支撑术中多学科 MDT 、跨院区手术指导、区域化教学培训等多元化临床与教学场景。（提供软件在实装设备的界面实拍图：1.可实现不少于16方同时在线转播 2. 提供画中画、多分屏、主画面自由切换等多种显示布局）
26.3 支持手术室端与会议示教端双向电子粉笔标注功能，两端标注内容可无延时同步叠加于手术直播画面；须提供画笔、箭头、文字、几何图形等多种标注工具，支持标注颜色、线宽自定义调节，满足术中教学重点标记、远程手术方案研讨、专家操作指导等双向交互需求。（提供软件在实装设备的界面实拍图：1. 支持手术室提供画笔、箭头、文字、几何图形等多种标注工具，支持标注颜色、线宽自定义调节）
26.4 核心视音频处理模块，采用嵌入式纯硬件专用架构设计，无通用 Windows、安卓等开放式操作系统，规避病毒入侵；无需部署中央服务器节点，支持终端设备自组网独立运行模式，降低对医院核心网络的依赖，可快速完成手术室点位搭建与扩容。
26.5 影像传输能力最高可支持 4K@60Hz（3840×2160）超高清规格。
26.6 支持 EDID 参数读取与自定义修改，支持输出分辨率灵活自定义配置。输入 / 输出最高分辨率支持 3840×2160@60Hz，向下兼容 1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz 等主流分辨率，可无缝适配院方现有不同规格的显示器、投影机、录播主机等设备；内置 HDCP 高清内容保护协议，保障医疗影像内容传输的版权合规性与数据安全性。
26.7 支持视频、音频本地环出功能，可实现信号接入后同步输出至手术室本地监看终端，无需额外配置信号分配器，简化手术室布线链路，降低系统故障点；支持数字音频与模拟音频同步输入。
26.8 推车立柱采用铝合金型材，底部采用防缠绕刹车万向轮，可水平360度转动任何角度；箱体尺寸≤600*500*450mm(有效深度≥330mm)，带锁。
26.9 配置≥两个21英寸屏幕，分辨率≥1920*1080P60Hz，配置抽拉式键盘托，配置全景摄像机托架，配置铝合金台面。
26.10 系统配置：CPU：I5 12代，内存≥16G，硬盘≥250GSSD，视频接口至少包含：HDMI输出*1，DP输出*1，网络接口：千兆网口*2，音频接口：耳麦一体机*1，USB接口：USB3.0*6，内置编解码器模块视频接口：HDMI输出*1，HDMI输入*1，内置编解码器模块输入输出分辨率≥3840*2160P60Hz，支持EDID修改，自定义分辨率输出，音频接口：3.5mm输入接口*13.5mm输出接口*1，通讯接口：RJ-45*1，SFP*1，RS-232*1，RS-485*1，数据接口：USB3.0*2，USB2.0*2。
26.11 提供带云台方向控制的4K超高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，视频分辨率至少可以满足：4k/60， 4k/59.94， 1080p/60， 1080p/50，1080i/60， 720p/60，720p/59.94；3G-SDI：1080p/60，1080p/50；传感器：1/1.8 英寸， CMOS， 有效像素：842 万，扫描方式：逐行；数字变焦：16x；镜头：光学变焦20x， 焦距范围f=6.25mm~125mm，光圈范围F1.58~ F3.95；最低照度：0.5Lux@(F1.8，AGC ON)；电子快门：1/30s ~ 1/10000s；白平衡：自动，室内，室外，手动，一键式，指定色温；数字降噪：3D 数字降噪；背光补偿：支持；信噪比：≥55dB；水平视场角：60°~ 3.5°；垂直视场角：35.7°~2.0°；水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°，水平转动速度范围：1.7°~100°/s，垂直转动速度范围：1.7°~69.9°/s；水平、垂直翻转：支持图像冻结：支持；PoE供电：支持；预置位数量：255；预置位精度：0.1°。
26.12 护理工作站：4台。
26.13 移动护理工作站：4台。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7小时内解决合同设备的故障（重大故障除外），如重大故障需返厂维修的，应向买方提供质量合格且能高效正常使用的备机，并在接到买方通知后的 7 日内解决设备的故障。如果卖方未在上述时间内作出响应，则院方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。
4.如供应商技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则院方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守院方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从院方的现场管理，如发生任何人身财产损害以及各种意外情况，均由卖方自行负责及处理，与院方无关，同时卖方派驻的人员无论与卖方是否存在劳动劳务关系，如给院方造成各种损失，无论与履行职务是否相关，卖方应承担赔偿等相关法律责任。
5.供应商应及时提供质量合格的维保服务，院方有权要求供应商撤换质保维修技术人员，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得院方同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。
6.供应商应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由院方签字确认，并在质量保证期结束后提交给院方。
7.如需返厂维修，供应商需在12小时内为院方提供备用设备。
8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
9.货物运输符合相关国际惯例，运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号（如有）的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。 
（3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。 
（4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。  
3.采购标的的验收标准
3.1投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。 
[bookmark: _GoBack]3.2货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。 
[bookmark: _Toc24181][bookmark: _Toc13153][bookmark: _Toc23745][bookmark: _Toc30410][bookmark: _Toc23966][bookmark: _Toc14846][bookmark: _Toc31430][bookmark: _Toc2799][bookmark: _Toc2115][bookmark: _Toc14175]  3.3投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
59

