[bookmark: _Toc99301424]第五章   采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: OLE_LINK9]1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113]6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
[bookmark: OLE_LINK22]★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购标的的数量：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	血液透析滤过机
	5
	套
	否

	
	1-2
	口腔颌面锥形束CT(CBCT)
	1
	套
	否

	
	1-3
	双能骨密度
	1
	套
	否


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。
2.采购项目（标的）交付的地点：采购指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。
3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。
2.提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。
3.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。
（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。
（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。
（3）维修响应速度：在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（4）提供维修手册、软件等服务类资料。
（5）提供免费软件升级更新。
4.备件及技术服务。
（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。
（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。
（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。
（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。
（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。
（6）资料：
①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。
②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
（7）技术服务：
在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。
（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。
五、采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）技术证明支持材料
1. 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK189]（二）供货及安装要求	
1. [bookmark: OLE_LINK8]投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（三）培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	


第1包  品目1-1  血液透析滤过机

一、数量：5台
二、用途：用于肾衰竭患者的血液透析治疗。
三、技术要求：
1、可选择设置碳酸氢盐、醋酸盐透析，可进行常规血液透析、血液滤过、血液透析滤过治疗。
2、具备单针交叉治疗程序，耗材（含血路管）全开放。
3、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，全中文操作界面，可数字显示主要参数，至少包括动脉压、静脉压、跨膜压、透析液电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量。
4、参数设置：
4.1、透析液流量设置范围：300-800mL/min；调节步长≤100mL/min。
4.2、透析液温度控制范围：34-39℃。
4.3、血泵流量调节范围：0，50-550mL/min；调节步长≤10mL/min。
4.4、肝素注射调节范围：0.1-10ml/h；可编写停止时间、读取累积肝素量，肝素泵具备自动注入和追加功能。
4.5、置换液流量范围：20-400mL/min。
▲4.6、具备肝素流速曲线、透析液流速曲线、透析液温度曲线。
5、电导度反馈控制系统：可分别监测B液电导度与总电导度。适用于任何配方。
6、超滤控制：
▲6.1、容量式平衡腔控制，可探测平衡腔膜位移，超滤率范围：0-4L/h。
6.2、超滤曲线：固定曲线≥10种，自定义曲线≥20种。
7、参数监测：
7.1、血泵可累计监测补入液体量，精度：≤1ml/min。
7.2、动脉压监测和显示范围：-350～＋350mmHg；误差：≤±10mmHg。
7.3、静脉压监测和显示范围：0～＋350mmHg；误差：≤±10mmHg。
7.4、跨膜压监测范围：﹣100～﹢650mmHg。
7.5、透析液导电率监测范围：12.5-15.5ms/cm。
8、在病人未上机前，具有待机模式，可将透析液一侧关闭，不吸取AB液，待机模式可手动激活也可自动激活。
9、具有透析过程中快速补液功能，可自动累计计算总补液量。
10、具有密闭性自检功能，自检阶段可对体外循环通路（血路管）加压检测密闭性。
▲11、配有透析液过滤器及支架，每支透析液过滤器可使用≥150人次或≥900小时。
12、具备自动中央联机化学消毒模式，可提供50%浓度柠檬酸消毒液。
13、具备自动中央联机热消毒模式，可设置每周自动消毒程序，可脱钙、消毒同时完成。  
14、可保存治疗方案与治疗结果，可自动保存≥20次病人治疗记录；并可保存≥150次消毒记录。
15、具有一键应急功能，可实现一键最小超滤。
16、具备自动超滤冲洗功能，且无需专用耗材。
三、质量保证期：调试验收合格后≥5年。

[bookmark: OLE_LINK1]第1包  品目1-2 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）

一、数量：1台
二、用途：用于口腔颌面部X线影像诊断。
三、技术参数：
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]1、CBCT、2D全景、2D头颅扫描部分：
1.1、X射线发生器及球管：
1.1.1、焦点尺寸：≤0.5mm。
[bookmark: OLE_LINK20]1.1.2、管电流调节范围：2-10mA。
1.1.3、管电压调节范围：60-100kV。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK17]▲1.1.4、全景最短扫描曝光时间≤10秒（提供制造商盖章技术文件）。
1.1.5、头侧最小扫描曝光时间≤1s（提供制造商盖章技术文件）。
1.2、探测器：
▲1.2.1、探测器数量：全景和CBCT共用探测器，头侧拍摄具备独立探测器。
1.2.2、全景探测器类型：CSI+TFT；面积≥15×15cm。
1.2.3、头颅侧位探测器类型：CSI+TFT；头颅侧位探测器面积：≥25×25cm。
▲1.2.4、像素：≤50μm。
1.2.5、成像空间分辨率：全景≥5.0lp/mm。（提供制造商盖章技术文件）
1.2.6、成像空间分辨率：头颅≥5.0lp/mm。（提供制造商盖章技术文件）
1.2.7、图像重建时间：≤40s。
1.2.8、全幅侧位图像尺寸：宽度≥25cm，高度≥21cm。
[bookmark: OLE_LINK3]1.2.9、三维CBCT图像拍摄最小辐射剂量（E）≤7μSv。
1.3、机械装置性能及其他要求：
1.3.1、CT/全景摆位过程中受检者侧对立柱，无需镜面反射可面对面观察定位激光线位置。 
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]1.3.2、液晶触摸显示屏≥10英寸，可控制立柱升降、球管和探测器前后左右移动和旋转、激光定位灯开闭。
1.3.3、激光定位线：≥6条。
1.4、影像采集处理工作站：
1.4.1、内存≥16GB；硬盘≥2TB；显卡显存≥4GB；彩色液晶显示器≥23英寸；配备图文输出装置。
1.4.2、具备放大镜功能：可对整个显示界面提供区域放大显示，放大倍数可调。
1.4.3、3D重建视图：三维重建视图颜色可自定义；具备透视投影和正交投影可选。
1.4.4、CBCT影像局部重建：在MPR界面的原始CBCT图像上选择感兴趣区域，可生成局部DICOM格式新CBCT影像（非图像格式2D截图）。
1.4.5、灯箱显示：种植多切片灯箱显示支持≥8×8矩阵层面显示，MPR界面横断面、冠状面、矢状面三个界面灯箱显示可同时打开和独立滚动查看。
1.4.6、三维图像配准叠加：可一键对两幅CBCT三维影像进行配准叠加对比显示，实现正畸前后图像融合对比，或观察种植前后牙槽骨量吸收变化。
1.4.7、智能模拟拔牙：可一键完成全口牙齿的识别，自动分割并伪彩显示；可在拔牙前控制原位单颗或多颗牙齿影像的显隐，实现模拟拔牙功能。
1.4.8、自动种植：可一键自动测量缺牙位骨高、骨宽及邻牙距离，自动推荐匹配的植体型号，并实现植体的自动植入；种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节；种植后可输出种植分析报告。
1.4.9、自动牙齿根管分割：可根据CBCT影像识别单颗、多颗或全口牙根管的位置、形态和结构，一键完成单颗、多颗或全口牙根管的自动分割并伪彩显示，可控制单颗牙根管的显隐以及一键定位。
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28]1.4.10、自动骨粉量预估：可一键标定并计算骨粉量；目标区域范围通过3D球体立体选取，支持多目标区域多次预估，可控制单个或多个目标区域的显隐。
1.4.11、具备自动检测并标注神经管功能，可一键识别并伪彩显示正中、侧方舌侧管，目标区域通过3D球体立体显示。
1.4.12、上颌窦分析：可一键自动识别双侧上颌窦、自动分割并伪彩显示，同步显示双侧上颌窦体积计算和结果显示。
1.4.13、气道分析：可一键自动识别气道、分割并伪彩显示，同步显示气道狭部最小截面积计算和结果显示。
1.4.14、颌面骨分析：可一键自动识别上、下颌骨、颧骨，分割并伪彩显示，并可导出STL数据。
1.4.15、头影测量正畸处理软件：内置≥15种头影测量方法，测量项目≥130个，涵盖≥70个测量点，可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，一键自动标记，提供头影测量参考（提供彩页证明）。
1.4.16、自动颈椎骨龄预测：可一键完成颈椎≥19个标志位点标记，≥5个标准测量项目的勾画（CVMS、AH3、PH3等），可控制测量点和项目显示信息的显隐，一键生成骨龄分析报告。
1.4.17、具备DICOM3.0接口，开放查询、传输、存储、打印、工作列表协议，与PACS、RIS系统连接。
2、口内摄影(牙片)部分：
2.1、牙片机：
2.1.1、具备牙片拍摄专用球管，热容量≥7kJ。
2.1.2、管电压≥3档可调，最小管电压≤60kV，管电流≥5mA。
2.1.3、与CT交叉互锁，同一时间只允许一种模式拍摄。
2.2、牙片扫描仪：
2.2.1、电源：AC100-240V、50±2Hz.
2.2.2、实际扫描分辨率：≥20LP/mm。
2.2.3、图像灰阶: ≥16 灰阶；影像位深≥12bits/pixel。
2.2.4、扫描分辨率：≥38LP/mm。
2.2.5、入片方式:垂直入片。
2.2.6、影像片厚度:≤0.5mm,可灵活弯曲。 
3、提供配套口腔数字化影像软件和正畸处理软件。
4、设备有限使用期限：≥15年（提供设备铭牌照片或说明书证明）。
三、配置：主机：1台；探测器：2块；图像处理工作站：1套；软件：1套；防护用品：2套（铅衣、铅帽、铅围脖）。
四、质量保证期：为调试验收合格后≥5年。

第1包  品目1-3  双能骨密度

一、数量：1台
二、用途：用于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析、骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。
三、技术参数：
1、高压发生器	
▲1.1、最大输出功率：≥200W。
1.2、管电压：固定管电压≥76kV。
1.3、电流范围：≥0.15-2.5mA，分档调节。
2、X射线源：	
2.1、双能产生方式：K缘过滤，同时产生高低双能X线，非高低压切换。
2.2、X射线束：窄角扇形线束，扫描角度≤25°。
2.3、靶角：≥10°。
▲3、探测器：采用光子计数探测器，材质为硅酸钇镥或碲锌镉。
4、扫描：	
4.1、扫描部位：正/侧位腰椎、单侧/双侧股骨、前臂、全身。	
▲4.2、扫描时间：腰椎扫描时间≤30s，股骨扫描时间≤30s，全身标准模式扫描时间≤300s。
4.3、扫描定位器套件：≥6个。
4.4、扫描床：	
4.4.1、全身的固定式扫描床：长度≥260cm，宽度≥109cm。
4.4.2、最大有效扫描视野：≥195X60cm。
4.4.3、最大承重：≥155kg。
▲4.4.4、球管焦点到影像接收器的距离≤70cm。
4.5、扫描剂量：	
4.5.1、脊柱扫描：≤40μGy。
4.5.2、全身扫描：≤0.5μGy。
4.6、扫描技术：	
4.6.1、腰椎、双侧股骨每个部位具有≥3种扫描模式。	
4.6.2、一次定位自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测。	
4.6.3、扫描后系统自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议。
4.6.4、智能自动确定骨边缘。
4.6.5、可与前一次扫描结果对比分析。	
4.6.6、具备异常骨密度区域或金属自动排除功能。
5、质量控制：	
5.1、具备自动质控测试程序，具备自动质控趋势分析。	
5.2、具备质控模块：含大、中、小三种骨密度校准。	
6、报告系统：	
6.1、检测结果趋势分析。	
6.2、提供多种预设的报告模板供用户选择，也可自定义报告模板。
6.3、多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估。
7、参考数据库：	
7.1、NHANES III骨密度参照数据库。	
7.2、中国人中轴骨骨密度参考数据库，基于投标品牌设备采集的腰椎和髋部骨密度数据所建立，所用数据库发表权威文献（请提供文献证明）。	
8、工作站：CPU：≥4核，≥3.3GHz；内存：≥16GB；硬盘：≥1TB；DVD光驱；显示器：≥23英寸液晶显示器；操作系统：具备中文操作软件及报告系统。
四、软件功能：
1、正位腰椎、单侧股骨、双侧股骨的骨密度扫描、评估。
2、前臂测量和分析。	
3、全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量。
4、全身肌肉/脂肪成分分析。	
5、静息代谢率。	
6、相对骨骼肌质量指数。
7、腹部臀部脂肪分析，自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比。
8、WHO体重指数评估。	
9、双能脊柱评估功能，双能脊柱椎体骨折评估，评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度，自动对所有的椎体进行分类，能够将骨折分为轻度、中度和重度，计算机辅助标定椎体畸形。
10、侧位腰椎骨密度扫描、评估。
11、人工髋关节置换后的自动扫描、评估，用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估，人工髋关节周围划分的评估区个数≥18个。
12、FRAX十年骨折风险评估软件。	
13、计算机自动辅助诊断分析软件。	
14、具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出，可将患者数据导出txt文档或者excel文件。
15、具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具。		
16、具备T值和Z值分析软件。	
五、配置：扫描床：1张；扫描定位器：1个；工作站：1套；彩色打印机：1台；质控模块：1套。
六、质量保证期：为调试验收合格后≥5年。
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