[bookmark: _Toc99301424][bookmark: _GoBack]第五章   采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京地坛医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: OLE_LINK9]1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113]6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购标的的数量：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	全自动样本处理系统
	1
	套
	否

	
	1-2
	全自动体外过敏原检测系统
	1
	套
	是

	
	1-3
	流式细胞仪
	1
	套
	否

	2
	2-1
	光学生物测量仪
	1
	套
	是

	
	2-2
	眼底照相机
	1
	套
	否

	
	2-3
	内镜电外科工作站
	1
	套
	否

	
	2-4
	手术动力系统
	1
	套
	是

	3
	3-1
	电子十二指肠镜
	1
	套
	是

	
	3-2
	电子结肠镜
	2
	套
	是

	
	3-3
	电子治疗胃镜
	1
	套
	是

	
	3-4
	电子鼻咽喉内窥镜
	1
	套
	是


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后60天内。
2.采购项目（标的）交付的地点：朝阳区京顺东街8号。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
▲1. 质量保证期（保修期）：除非在每包（品目）技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期为调试验收合格后3年。终生免费维修：保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。
2. 售后服务：由设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺。
（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训地点，培训时长及培训达到的效果。
▲（2）维修点：有固定维修点，提供详细地址及联系电话；
（3）维修工程师：有专职的维修工程师并提供人数；                     
（4）维修响应速度：
两小时内做出维修方案决定；
如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院
出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。
（5）保修期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算）；
（6）保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后）
3年内一般不超过设备原值的3%
3—5年一般不超过设备原值的4%
5年以上一般不超过设备原值的5%
（7）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次
（8）提供维修手册、软件等服务类资料
（9）提供免费软件升级更新 
3. 备件及技术服务
（1）为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。
（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。
▲（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。
（4）安装完成后，由招标人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本标书中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。
（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向招标人提供设备使用及维护的专用工具。
（6）资料
① 卖方须向买方提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套 ，英文1套。
② 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。
（7） 技术服务
① 在货物运抵使用单位后，卖方应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。
（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。
五、采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）技术证明支持材料
1. 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK188]（二）供货及安装要求	
1. [bookmark: OLE_LINK8]投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（三）培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	


第1包  品目1-1  全自动样本处理系统

一、设备名称：全自动样本处理系统。
二、主要技术参数要求：
★1．前处理：至少应包含进样单元、离心单元、去盖单元、分杯单元、分类单元等。
2.基本要求：提供设备及相应模块的NMPA产品注册证，不属于医疗器械管理范畴内的提供上级管理部门的证明文件。
▲3.连接性：前处理支持和科室现有生化或免疫设备连接，组成流水线。
4.进样单元：支持采血管倾倒式进样，单模块处理速度≥850管/小时，可自动化上样。
5.进样区装载量：≥550样本，可连续进样。
6.样本进样区速度：单模块进样区样本处理速度≥1200样本/小时。
7.离心速度：单台离心处理能力≥450管/小时，总离心处理能力≥900管/小时。
8.急诊功能：具有实时急诊样本插入功能。
9.样本离心状态识别：具备样本离心状态监测功能，判断样本是否离心。
10.样本量探测：具有标本量检测功能，能穿透样本标签，探测样本量，评估样本量是否满足检测需求。
11.样本拍照功能：具有标本血清质量检测功能，能对标本进行血清拍照，并将照片传至LIS系统。
12.去盖功能：对识别后的样本自动去盖，去盖速度与进样速度匹配≥1200样本/小时。
13.分杯速度：单模块1:1分杯速度≥700管/小时。
★14.单模块一次性最大分杯数量：单模块单样本一次性分杯数量≥10杯。
15.分杯管条码：可在分杯管上自动粘贴与原始管相同的标签信息，包括患者信息、检测项目和条形码。
16.分类速度：≥1200管/小时。
17.分类功能：可根据专业组、样本是否离心、项目组套等自定义设定分类规则。
▲18.样本出样单元容量：具有独立的出样区域，可容纳≥600管，可分区/分类数量≥30个，连续出样，在出样单元存储区域满载时可自动提供报警提示。
19.出样单元支持样本架：兼容科室现有生化免疫设备样本架，可将样本直接分类至各样本架。
20.样本归档管理功能：前处理系统可进行辅助归档。
21.样本定位功能：可自动将原始管排放至存档架上，并有样本定位功能。可将样本存储位置传递给医院LIS系统。
22.错误样本存储区：能够提供错误样本管的存储区域，分析前筛出不合格样本，人工介入处理。
23. LIS通讯能力：每处条码阅读校验单元都具备与LIS实时通讯能力，可将必要资讯（包括病人相关信息，检验项目，检验类别及系统读取样本时间）传递至医院LIS系统；供应商承担与LIS接口费用。
24.拓展性：前处理支持通过轨道连接生化检测仪器、免疫检测仪器、血球检测仪器、血凝检测仪器、分子检测仪器、尿液检测仪器等。
25.设备尺寸：前处理设备尺寸，宽度≤6.5m，深度≤1.8m
26.监控屏：配备监测屏标注尺寸（75），显示重点关注信息，实时监控样本处理情况。
三、数据管理系统： 	　
1.独立中间体软件：提供与自动化系统为同一品牌的独立的中间体软件。
2.自动审核功能：可自定义实验室审核规则；具备检验样本自动审核功能；危急值管理功能。
3.定位查找功能：具备离线样本管理定位查找功能。
4.样本TAT时间实时监控功能：具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒超时样本及其状态。
5.数据备份：管理系统的数据库需要具备完整的数据热备份方案，以及数据安全保障措施。
6.报警及安全指示：具备报警功能，具备报警信息提示。
▲7.ISO管理软件：配备ISO 15189管理软件，满足实验室认可需求，实现记录、表单电子化、内部审核、认可迎检等功能。
★四、配套独立在线式UPS不间断电源：
1.采用双变换纯在线式、单进单出220V。
2.额定容量≥设备额定总功率1.5倍。
3.市电中断后满载后备续航时间≥30分钟。
4.零切换时间，具备过载、短路、欠压、浪涌保护，支持断电自动保存仪器检测数据。

第1包   品目1-2  全自动体外过敏原检测系统

一、设备名称：全自动过敏原检测系统。
二、设备用途：可实现总 IgE（tIgE）、特异性 IgE（sIgE）全定量检测，支持过敏原组分检测，满足过敏性疾病临床诊断、用药指导、疗效监测及科研教学全场景需求。
三、主要技术参数要求：
1.整机全自动操作，支持样本随机进样检测，无需批量等待。
2.检测原理：荧光免疫法。
3.检测项目与试剂要求：
3.1检测项目：可开展特异性 IgE 检测项目≥30 项，至少包括吸入组17 项[户尘螨、粉尘螨、屋尘、动物皮毛屑（猫、狗、马、牛）、链格孢、德国小蠊、桦树、刺柏、梧桐、柳树、豚草、蒲公英、艾蒿、藜、葎草、热带螨、霉菌（含烟曲霉）]，食物组 13项[蛋白、牛奶、小麦、花生、大豆、芝麻、蟹、虾、鱼、杏仁、巴西坚果、榛子、椰子]。
3.2 支持单项/混合过敏原自由组合检测，可根据临床个性化需求配置检测项目。
3.3设备内置可存储试剂位置≥150 支，配备恒温冷藏功能，无需外部冷藏设备。
3.4所有试剂均具备国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
4.IgE 检测范围与灵敏度：
▲4.1总 IgE（tIgE）：全定量检测，范围 2-5000kUA/L。
▲4.2特异性 IgE（sIgE）：全定量检测，范围 0.1-100kUA/L，最低检测下限≤0.1kUA/L。
4.3 sIgE/tIgE 比值计算：为脱敏治疗疗效预测提供定量依据。
5.检测精度与质控：
5.1检测重复性：批内变异系数（CV）≤5%，批间变异系数（CV）≤8%。
5.2质控体系：具备国家药监局批准的特异性 IgE 质控品种类≥2 种，支持多浓度梯度质控，实现全检测流程质量监控。
5.3定标要求：定标间隔≤28 天，定标浓度数量≥6 个。
6.样本处理：
6.1样本类型：至少包括血清、血浆两种样本检测，无需特殊前处理。
6.2样本用量：每种 IgE 测定时，样本用量≤50μL。
6.3样本位配置：待检样本位≥50 个，支持连续加样。
6.4 进样方式：随机进样模式，可随时放入样本检测，无需等待批量样本，急诊样本可优先处理。
7.自动化操作：全流程自动化，样本加样、孵育、冲洗、检测、结果判读全程在机自动完成，不需人工干预。
8.检测速度：≥40个检测结果/小时。
9.操作界面：彩色触控操作屏，支持中英文操作界面。
10.支持外接条形码扫描器，样本、试剂条码自动识别，实现样本、试剂、结果全程溯源。
11.设备为全自动荧光免疫分析系统，基于国际公认过敏原体外诊断金标准技术平台，检测结果可与WHO国际溯源，符合ISO15189实验室质量体系要求。
12.设备外形尺寸（高×宽×深）：≤ 1900×1300×800 mm。

第1包   品目1-3  流式细胞仪

一、设备名称：流式细胞仪。
二、设备用途：用于完成淋巴细胞亚群分析、绝对计数、细胞活化、细胞因子、白血病和淋巴瘤的免疫分型、残留白血病细胞检查、血小板活化及相关疾病、造血干细胞计数等检测以及研究。
三、主要技术参数要求：
★1.激光器配置：≥3根固态激光器，至少包括488nm蓝色激光器、638nm红色激光器、405nm紫色激光器。488nm蓝色激光器可激发≥4个荧光通道；638nm红色激光器，可激发≥3个荧光通道；405nm紫色激光器，可激发≥5个荧光通道；激光器波长误差≤±3nm。
★2.荧光检测器：通道检测器采用光电倍增管（PMT），非雪崩二极管（APD或FADP）；全反射光路检测系统，光路采用光纤传导。
3.检测参数：同时检测参数≥14个，至少包含前向散光、侧向散光及≥12色荧光参数，每个滤光片嵌入芯片可自动监测样本与滤光片匹配的正确性。	
4.检测颗粒大小范围：0.2 -50μm。
5.荧光检测灵敏度：FITC≤90 MESF、PE≤30 MESF。	
6.数据处理能力：具有实验室标准化数据处理能力，不同实验室实验条件及模板传输可通过USB或者电子邮件发送的方式传递传送给另一台同类型仪器。
7.荧光补偿系统；可实时补偿、脱机补偿和全自动智能荧光补偿，自动补偿一次补偿≥50天内有效，≥50天内无需再做补偿，增加荧光染料无需每个荧光重新补偿，只需新增荧光上样即可，可实现调节电压，补偿自动计算。
8.细胞分析速度：≥34000细胞/秒；单个文件数据收集量无上限。
▲9.自动上样系统：配置自动上样装置，实现全自动上样，至少兼容38管流式管架以及96孔和384孔板，可使用12x75mm流式管、0.5mL、50ml离心管等。
10.样本检测速度：样本流速连续可调，并预设≥4个档位；核心液流速≥5.1m/S，最小上样体积≤35μl。	
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]▲11.携带污染率：≤0.06%。	
▲12.审计追踪功能：具备标准的21CFRPart11认证，可实现实验室分级管理及审计追踪功能。
13.液流系统：空气压力泵上样，非蠕动泵或注射泵，配置≥10L鞘液桶。
14.工作站：i5及以上处理器，内存≥16GB，硬件存储≥512GB，可实现仪器联机、仪器控制，配置原厂软件和正版办公软件。	
15.分析软件：可完成数据获取分析和仪器控制的全部功能，具备科研和临床两套软件，可实现临床自动出报告功能。软件可兼容预约关机、自动清洗以及质控功能；具备仪器全程质量控制体系，可自动检测和长期跟踪仪器性能Br、Qr等参数微量变化，生成≥18项参数的Levey-Jennings质控图。		
★16.多功能临床应用软件：至少具备全自动六色淋巴细胞亚群分析软件，一管同时进行6色TBNK检测，并具有三类注册证的同品牌配套淋巴细胞亚群试剂盒。
17.国家卫健委淋巴细胞亚群室间质评具备独立分组。

第2包  品目2-1  光学生物测量仪

一、设备名称：光学生物测量仪。
二、设备用途：用于测量眼球生物参数：如眼轴长度、角膜曲率、前房深度、白-白（角膜直径）、晶体厚度、中央角膜厚度、瞳孔直径、视轴偏心率等，并计算人工晶体度数，用于人工晶体植入术，以及儿童屈光档案的建立。
三、主要技术参数要求：
▲1.光源：扫频激光，中心波长≥1000nm。
2.固视灯：LED。
3.操作方式：非接触式。
▲4.可视化测量：可呈现角膜到视网膜全眼轴OCT图像。
▲5.固视确认：固视确认图像，能够客观评估是否测量到黄斑区的真视轴。
6.眼轴长测量范围：14-35mm。
7.前房深度测量范围：1-6mm。
8.晶体厚度测量范围：1-6.5mm。
9.角膜厚测量范围：0.2-1.2mm。
10.角膜曲率测量范围：5-10mm。
11.瞳孔直径测量范围：1.5-9mm。
12.角膜直径测量范围：8-14mm。
13.可测眼睛类型包含正常眼硅油眼无晶体眼和人工晶体眼角膜屈光手术后眼。
14.具备Hoffer® Q公式。
15.具备Holladay 2公式。
16.具备 SRK®/T公式。
17.角膜屈光术后：专有Haigis-L公式法。
18.散光晶体计算：专有Haigis-T公式法，可在测量机器上直接计算散光矫正型人工晶状体的球镜和柱镜度数。
19.具备Barrett Universal Ⅱ公式。
20.具备Barrett Toric公式。
21.具备Barrett TrueK公式。
22、专用光学人工晶体常数数据库。

第2包  品目2-2  眼底照相机

一、设备名称：眼底照相机。 
二、设备用途：
1.用于对人眼进行观察、拍摄并显示眼底及眼部图像。
2．眼底成像系统的自发荧光功能，能够反映活体视网膜色素上皮（RPE）细胞的功能状态，提供与视功能相关的信息，评估视网膜变性疾病的活动性。
3．可有效观察视网膜周边部病变，如糖网患者眼底出血点范围和位置的确定等。
三、主要技术参数要求：
1.成像光源：激光成像。
2.激光波长范围：绿激光波长525-535nm、红激光波长630-640nm。
3.成像原理：采用激光成像技术，激光头围绕共轭焦点旋转，视网膜置于眼内的激光头扫描，保证在小瞳下一次性扫描到80%视网膜面积，超过涡静脉。
▲4.成像范围：单次、正位扫描范围≥190度。
5.成像要求：免散瞳，瞳孔最小直径≤2.5mm。
6.成像时间：图像获取时间≤0.5秒。
7.成像模式：超广角视网膜成像单次扫描≥190°。
8.成像模式：超广角脉络膜像单次扫描≥190°。
9.成像模式：超广角彩照单次扫描≥190°。
10.成像模式：超广角自发荧光单次扫描≥190°。
11.视盘立体图：具有立体成像拍摄模式，可用于观察视盘情况。
12.图像分辨率：分辨率≤15μm。
13.操作模式：触摸屏操作。
14.拍摄模式：自动拍摄、手动拍摄两种拍摄模式。	
15.基础阅片功能：调节图片亮度、对比度、灰度、图像增益等参数、可图像放大、自由排列等。
16.周边变形纠正技术：纠正超广角图像天然的周边变形问题，还原真实的3D眼底。
17.联动分析：可进行双眼对称区域的联动分析和比较。
18.随访分析：可满足同一部位、不同时期≥5次的影像对比。
19.视野模拟功能：支持ETDRS 7视野图像模拟功能。 
20.3D演示：自动模拟医生检查眼底影像的全过程，可模拟屈光不正、白内障等状态进行演示。
21.测量和注释功能：支持长度、面积、杯盘比的精确测量以及标记功能。
22.智能缩放功能：多图像叠加，自发荧光、荧光造影和彩照的叠加查看，支持不同影像之间随病程进行对比查看。
23.比较叠加功能：图像自动配准,支持不同模式的影像比较叠加。
24.浏览端：浏览端阅片，可支持多终端（手机、平板、电脑）。
25.全景功能:拍摄≥2张图片，可以自动拼合，可实现≥90%视网膜范围。
26.数据打印、保存和导出：支持单张多模式图像导出或直接从储存位置拷贝原始图像，图像可立即传输和存储，可用于远程医疗合作。
27.DICOM兼容性	DICOM端口可开放，可连接医院信息系统。
28.升降台：电动升降台。
29.激光安全等级：1。
30.设备使用年限：≥9年。
四、配置：主机1台；电源线1根；工作站1套；报告生成装置1套；图像服务软件1套；电动升降台1台；插座1个。


第2包  品目2-3  内镜电外科工作站

一、设备名称：内镜电外科工作站 
二、设备用途：用于ESD（内镜下粘膜下层剥离术）、EMR（内镜下粘膜切除术）、POEM（内镜下食管贲门括约肌切开术）、STER（内镜粘膜下肌瘤挖除术）及息肉切除术、内镜下氩气电凝止血等。
三、技术参数：
1、高频电、氩气一体化或分体化设计。
2、工作频率≥400KHz，最大输出功率≥300W。
3、强力凝峰值电压≥2500V。
4、氩束凝峰值电压≥3200V，深度控制在2mm以内。
5、内镜治疗模式：
5.1、内镜治疗模式可一键选择。
▲5.2、内镜切一：最大输出功率，175W±5%@负载500Ω，用于息肉圈套、EMR等治疗。
▲5.3、内镜切二：最大输出功率，125W±5%@负载500Ω，用于ESD、POEM、ERCP等治疗。
5.4、低压内镜模式：峰值电压≤1400V。
6、纯切：最大输出功率≥300W@负载500Ω。
7、混切模式：
7.1、模式≥2种可选。
7.2、最大输出功率：≥200W@负载50Ω。
8、单极电凝模式：
8.1、可选模式：柔和凝(负载≥100Ω)、强力凝(负载500Ω)、喷射凝(负载500Ω)、氩束凝(负载500Ω)；
8.2、最大输出功率：≥120W。
9、具有双极电凝模式，最大输出功率≥100W@负载100Ω。
10、氩气治疗模块：
10.1、氩束凝最大输出功率≥120W@负载500Ω。
10.2、氩气流量调节范围：0.1-12L/min。
10.3、氩束激发距离：≥7mm。 
10.4、具有氩气冲洗功能。
11、控制系统：
11.1、液晶触摸显示屏≥7英寸。
11.2、控制方式：手控、脚控。
11.3、可同时接入≥2个脚踏，三联脚踏、双联脚踏、单联脚踏可任选。
11.4、具有报警和语音提示功能。
11.5、具有双反馈回路功率控制功能。
11.6、具备功率自动补偿系统，手术过程中实时检测人体组织阻抗，根据阻抗变化维持恒定功率输出。
11.7、自定义手术模式≥9种；断电参数自动保存。
12、可提供配套一次性和可重复性氩气软电极。
13、全浮地形式输出，抗除颤类别：I类CF型。
四、配置：主机1台；脚踏1个；电源电缆1根；氩气软电极（胃镜）1条；氩气软电极（肠镜）1条；氩气软电极延长线1条；高频连接电缆2根；一次性使用可监测中性电极10片；中性电极连接电缆2根；氩气专用钢瓶1个；专用推车1辆；氩气减压阀1个；气管1根。

第2包  品目2-4  手术动力系统

一、设备名称：手术动力系统。
二、设备用途：用于神经外科颅骨的打开、打磨、钻孔，根据不同手术部位，需要配备不同型号的钻头、接头来暴露视野，为进一步的显微手术提供充分空间。
三、主要技术参数要求：
1、主机部分：
▲1.1电动主机控制台，可兼容微钻、铣刀、微锯、刨削器等动力手柄。
1.2彩色触摸式液晶显示屏≥12英寸。
1.3具有≥3个手柄插孔、两个脚踏插孔。
1.4可同时自动识别3把手柄，可在手术中即时显示每把手柄的工作状态，如转速和力量百分比，并实时切换。
▲1.5可同时驱动两把动力手柄，如通用微钻手柄和铣刀手柄。
1.6可设定手柄马达的转速上限和力量百分比，正反转习惯等参数。
1.7具有电子扭力反馈功能；可调节扭矩比例以及加速度、刹车速度。
1.8具有无级变速功能和急停功能。
1.9手柄、脚踏具有工作状态提示灯环。
2、配件部分：
2.1微钻手柄：
2.1.1转速：≥75000转/分钟。
2.1.2手柄自带连线。
2.1.3铝合金外壳。
2.1.4组合式设计，上接头、钻头无需工具。
2.1.5无需润滑保养。
2.2接头：
2.2.1工作长度≥7CM角度接头1个。
2.2.2工作长度≥12CM角度接头1个。
2.2.3导向式铣刀接头1个，切割深度≥16mm。
2.3钻头、铣刀刀头：
2.3.1钻头通用于不同型号接头。
2.3.2钻头暴露长度分级可调。
2.4脚踏开关：	
2.4.1左右踏板可分别控制正转和反转。
2.4.2具有独立的踏板，可用来调节马达转速，切换手柄。
2.4.3全密封设计，防水。


第3包  品目3-1  电子十二指肠镜

一、设备名称：电子十二指肠镜. 
二、设备用途：用于十二指肠的检查与治疗。
三、主要技术参数要求：
1.具有特殊光观察功能。
2.视野角≥100°。
▲3.视野方向：后方斜视≥90°。
4.弯曲角度：上≥120°、下≥90°；左≥90°、右≥110°。
5.先端外径：≤14mm。 
6.插入部外径：≤11.5mm。
7.景深范围：≥10-60mm。 
8.钳子管道内径：≥4.0mm。
9.最小可视距离： ≤15mm。
10.有效长度：≥1200mm.。
11.全长：≥1500mm。

第3包  品目3-2  电子结肠镜

一、设备名称：电子结肠镜。 
二、设备用途：用于下消化道的检查与治疗。
三、主要技术参数要求：
1.视野角度：广角170°、长焦:85°。
2.视野方向：直视。
3.景深范围：长焦1-2 mm 广角7-100mm。
4.先端部外径： ≤11.7 mm。
5.插入部外径：≤ 11.8 mm。
6.有效长度：≥1330 mm。
7.全长：≥ 1655 mm。 
8.钳子管道内径：≥3.2 mm。
9.最小可视距离距先端部：≤30mm。
10.弯曲部角度范围： 上下≥180°、左右≥160°。
11.CCD顺次成像。
12.具有特殊光观察功能。
13.具有副送水功能。
14.具有进镜智能弯曲、强力传导、可变硬度状态实时反馈功能。

第3包  品目3-3  电子治疗胃镜

一、设备名称：电子治疗胃镜。
二、设备用途：用于胃部，食道的检查与治疗。
三、主要技术参数要求：
1.HDTV 高清图像。
2.具有特殊光观察功能。
3.导光插头一键插拔功能，全防水设计
4.先端外径：≤9.8mm, 插入部外径：≤9.9mm
▲5.弯曲角度：上≥210°，下≥120 °，左右≥100°。
6.视野角：≥140 °。
7.景深范围：≥3-100mm。
8.钳子管道内径：≥3.2mm。
9.最小可视距离：≤3mm。 
10.具有副送水功能。

第3包  品目3-4  电子鼻咽喉内窥镜

一、设备名称：电子鼻咽喉内窥镜。
二、设备用途：用于诊断和治疗鼻腔、鼻咽、喉部及下咽部疾病。
三、主要技术参数要求：
1.CCD位于镜体前端。
2.提供全屏高清图像。
3.具有自动对焦功能。
4.景深范围：5-50mm。
5.视野角度：≥90°。
6.插入部直径：≤4.0mm。
7.有效长度：≥300mm。
8.弯曲角度：上≥130°，下≥130°。
9.操作部具有遥控按钮，可设置常用功能。
10.一键式插拔的导光插头，全防水设计。
11.可兼容特殊光诊断观察功能。
12.整条内镜可采用手工或机器清洗。 


