[bookmark: _Toc240007613]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603][bookmark: _GoBack]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套/件）
	是否接受进口

	1
	1-1
	复合式冷热消融系统
	1
	否

	2
	2-1
	膀胱镜
	3
	否

	
	2-2
	微波治疗仪
	1
	否

	9
	9-1
	超声骨密度仪
	1
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
本次采购是为北京老年医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。供应商应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：自合同签订之日起45天内。设备交货时，出厂日期不得＞3个月。
2、交付地点：中标人负责将采购人所采购货物运至采购人指定的地点。软、硬件经安装、调试完毕，由采购人负责验收，中标人应随货物向采购人提供使用说明书和质量标准及所要求的相关资料。
（二）付款条件（进度和方式）
详见本项目招标文件“第六章拟签订的合同文本”“买卖合同书”中的约定
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK26]（四）售后服务（质保期）（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：为自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月的原厂保修，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备及配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。设备和医院His等信息化系统接口费由供应商承担。设备如搭载软件系统的，需在设备使用有效期内终身免费升级。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、投标人还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
（五）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方式）、包装和运输、售后服务（质保期）等其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为北京老年医院医用设备购置采购项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]第1包  品目1-1  复合式冷热消融系统 
一、数量：1套
二、设备用途：用于临床中除空腔肿瘤外的实体肿瘤冷冻治疗。
三、技术要求：
1、计算机测量、控制、显示系统
1.1、产品具有内置计算机系统, 其软件界面用于控制消融针和监控系统的性能。
▲1.2、内置控制系统可独立控制每个消融针，可以单冷、单热或冷热交替进行。
1.3、由软件控制工作介质从冷、热罐通过管路到消融针。
▲1.4、具有触摸显示终端，显示终端的高度可调整并可自由旋转。
▲1.5、具备控制物理键盘，控制消融针进行冷冻、复温、暂停等操作，具有冷、热罐工作状态指示灯，通道温度显示，功率调节。
1.6、通过RFID进行用户认证登录以及消融针的识别和添加。
1.7、输送管一体化设计，输送液冷、热介质的进流与回流管一体化集成设计到探针输送管内部。
1.8、具备手术规划，自定义自动工作流程。
2、设备安全保护装置：			
2.1、具有紧急停止键。
2.2、具备报警功能。
3、数据。
3.1、记录手术过程中的温度、时间。
3.2、记录设备登录数据、操作数据、报警数据。
4、低温系统：
4.1、冷媒存贮器的容量≥24 升。
4.2、工作压力范围0.4-1MPa。
4.3、具备过压释放装置。
▲4.4、低温治疗时，消融针最低温度≤-180℃。
5、复温系统：
5.1、热媒存贮器容量≥6 升。
5.2、工作压力范围0.15-0.4MPa 。
5.3、具备过压释放装置。
▲5.4、复温治疗时，消融针的最高温度≥60℃。
6、回收系统：储存回收废液的容器 1 个，容器的容量≥5升。
7、提供系统软件为设备原厂正版软件，用于辅助手术的三维重建和术前路径规划。
8、图文工作站：
8.1、CPU：i7同等或以上性能；内存：≥8G×2；硬盘：≥1TBSSD+2TBHDD。
8.2、图像显示终端尺寸≥23英寸。
8.3、输出终端：A4黑白激光图文输出设备；连接：标配USB2.0接口；打印分辨率≥1200×1200dpi，能清晰输出含曲线图的检查报告；标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
四、主要配置：
1、复合式冷热消融系统主机：1台。
2、消融针输送管：4条。
3、储液杯：2个。
4、RAID卡：2张。
5、超声：1台。
6、手术三维重建和术前处理软件：1套。
7、图文工作站（含输出终端）：1套。
第2包  品目2-1  膀胱镜
一、数量：3套
二、设备用途：供临床实行尿道及膀胱内疾病的检查、治疗用；与激光设备配套使用，用于良性前列腺增生症的激光汽化手术治疗。
三、技术要求：
（一）、尿道膀胱镜：
1、视向角：30、70°可选。
2、视场角：≥60°。
3、镜管外径：≤φ4.0mm。
4、有效景深范围：3-50mm。
5、设计光学工作距do值:≤20mm。
6、工作长度：≥300mm。
▲7、输出光谱的显色指数：Ra≥85％。
8、导向器自锁装置：分体式。
9、镜鞘：具备18.5Fr、21.5Fr、23.5Fr可选。
10、镜鞘插入部工作长度≥230mm。
11、设备有效使用年限：≥5年。
（二）、手术内窥镜：
1、与医院手术室现有stryker、mindray、storz等主机摄像系统和蓝激光设备配套使用。
2、带光纤接口，无需转接，可连接不同型号导光束。 
3、双层外管；蓝宝石镜面。
4、插入部外径（内窥镜）≤4mm，30 度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥300mm。
5、外鞘最大宽度≤24Fr。
6、镜身有环状颜色代码。
7、可进行高温高压、低温等离子等消毒灭菌。
8、外鞘可连续冲洗，内鞘可 360°旋转，可通过专用激光光纤。
9、镜鞘1套：包含外鞘、内鞘、闭孔器。
10、专用滤光片、眼镜各1个。
（三）、器械要求：
1、系膜抓钳及肠抓钳：27mm，φ5x360mm及带孔横齿37mm，φ5x360mm。
2、 胆囊抓钳及取物钳：中空18 mm，φ5x360mm带锁卡及单动15mm，φ5x360mm。
3、双极细齿电凝钳及鸭嘴抓钳：φ5x360mm及粗齿碗形19mm，φ5x360mm带锁卡。
4、单极高频电线及双极高频电线：3200mm。
5、五叶钳及钛夹钳：φ10x330mm及单动φ5x33mm。
四、主要配置：
1、尿道膀胱镜及手术内窥镜：7条。
2、镜鞘及闭孔器：11个。
3、镜桥及导向器：4个。
4、膀胱镜钳及异物钳：8把。
5、膀胱镜剪刀及弯剪：5把。
6、光纤操作器：1个。
7、保护穿刺器：3个。
8、气腹针：3个。
9、弯分离钳及大直角分离钳：3把。
10、粗齿无损伤抓钳：1把。
11、系膜抓钳及肠抓钳：2把。
12、胆囊抓钳及取物钳：2把。
13、输卵管钳：1把。
14、转换器：6个。
15、双极细齿电凝钳及鸭嘴抓钳：3把。
16、钩状单极电凝及铲状单极电凝：2个。
17、单极高频电线及双极高频电线：4根。
18、三通冲洗管：1个。
19、五叶钳及钛夹钳：2把。
20、施夹器：2把。
21、直V持针器（左弯）：1把。
22、穿刺针：1个。
23、哈巴狗抓钳：2把。
24、输出终端：1台。
第2包  品目2-2  微波治疗仪 
一、数量：1台套
二、设备用途：前列腺炎、前列腺良性增生的治疗。
三、技术要求：
（一）、临床需求
1、辅助治疗前列腺炎、前列腺良性增生症（注册证需有明确适用范围）。
2、使用体外高频的治疗方式，配置前列腺治疗专用辐射器。
3、配置前列腺专用座椅，方便患者调整治疗坐姿。
（二）、技术参数		
▲1、工作频率：433MHz或2450MHz。
▲2、微波发射源：固态模块发射机。
3、工作方式：连续波输出及脉冲调制波输出。
▲4、调制频率：≥4种固定频率分档可调。
5、脉冲调制占空比：50%，误差≤±10%。
6、输出功率：≤15W且连续可调（50Ω负载），步进0.1W。
7、驻波比：≤1.5。
8、定时时间：1-30分钟连续可调，步进为1分钟。
9、测温系统：数字式智能温度传感器。
10、测温范围：10-50℃，测温精度为±1℃。
11、控温范围：30-50℃，控温精度为±2℃。
12、超温报警：温度达到设定值应自动报警并停止工作。
13、显示屏：触摸式液晶显示屏，全中文菜单。
14、样式：立式。
四、主要配置：
1、主机：1台。
2、前列腺专用辐射探头：1副。
3、线极化理疗探头：1副。
4、固定绑带：4包。
5、前列腺专用坐椅：1个。
第9包  品目9-1  超声骨密度仪
一、数量：1套
二、设备用途：主要用于无创检测骨密度值，辅助早期诊断骨质疏松、评估骨折风险、监测骨质变化。
三、技术要求：
1、检测部位：桡骨、胫骨。
2、测量参数应至少包含SOS值、T值、Z值、趋势图、10年内发生骨折概率、预计发生骨质疏松年龄。
3、超声工作频率：标称声工作频率为1.25MHz，实际的偏差应≤±15%。
▲4、可支持的探头种类≥4种。
5、声速测量误差：≤±1.5%。
▲6、测量重复性：≤±0.15%。 
7、检测速度：单点检测速度≤0.4s，单次测量时间≤10秒。
8、超声声速值显示范围：≥2000-5000m/s。
9、设备为安卓触控屏一体机。
10、软件界面实时显示探头与骨骼之间的3个轴向的角度（俯仰角、侧偏角、偏航角）及示意图，实时可视探头与皮肤接触状态。
11、探头导航角度范围：X轴和Z轴≥±165，Y轴≥±75°。
12、探头导航角度分辨率：X轴和Y轴为0.1°，Z轴为0.5°。
13、探头导航角度零漂：X轴和Y轴≤0.2°，Z轴≤1.0°。
14、视频播放：儿童检查时播放动画片分散儿童注意力，动画片内容可更换、增减。
15、数据联网方式：至少应支持RJ45、WIFI、4G物联网等方式。
16、支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、HTTP/HTTPS、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统。
17、实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间。
18、档案管理功能：可实现显示档案、档案检索、档案选择、打印报告、保存报告、导出Excel、删除、备份、恢复、批量建档、回收站等功能。
19、适合中国人标准的数据库，支持0-100岁人群。
20、内置由世界卫生组织（WHO）推荐的用于评估骨折风险的预测工具（FRAX评估）。
21、随机配有专用校验模块。
22、双屏功能：可以额外拓展显示屏，支持检测动画、检测曲线分屏显示。
▲23、数据管理功能：能够接收身高体重测量仪、全自动电子血压计、动脉硬化检测仪、人体成分分析仪及肺功能仪的检测结果，进行健康信息整合管理。
24、具备报告单自定义功能。
25、设备有效使用年限≥10年。
26、输出终端：
26.1、A4黑白激光图文输出设备。
26.2、连接：标配USB2.0接口。
26.3、打印分辨率：≥1200×1200dpi。
26.4、能打印含曲线图的检查报告。
26.5、标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
四、主要配置：
1、主机：1台。
2、平面探头：1把。
3、U型探头：1把。
4、校验透明块：1个。
5、扩展液晶显示终端：1个。
6、输出终端：1台。
7、台车：1台。
[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK102]2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。
2.2、投标人应保证提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的终身免费升级服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员以及维护人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（四）其他要求
无。
