采购需求

一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否允许采购进口产品
	质保期

	1
	1-1
	持续葡萄糖监测系统
	200
	否
	3年

	
	1-2
	穿戴式动态心电记录仪
	10
	否
	3年

	
	1-3
	远程动态血压监测仪
	10
	否
	3年

	
	1-4
	腕部心电血压记录仪
	10
	否
	3年

	
	1-5
	人体成份分析仪
	1
	否
	3年

	
	1-6
	便携式眼底照相机
	1
	否
	3年

	
	1-7
	心理 CT 系统
	1
	否
	3年

	
	1-8
	健康体检一体机
	1
	否
	3年


二、商务要求
1.交货时间和地点：
[bookmark: _Toc23382][bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc14802][bookmark: _Toc256196753][bookmark: _Toc24278]1.1 交货时间：合同签订后30天内。
[bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc30936][bookmark: _Toc194115436][bookmark: _Toc6107]1.2 交货地点：采购人指定地点。
2.付款条件（进度和方式）：
详见“拟签订的合同文本”。
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.质保服务：
4.1 质量保证期及服务要求：自安装、调试、验收合格且完成资产入库之日起3年。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。凡制造厂商未提供3年免费保修服务的产品，供应商应提供满足3年的保修服务的服务报价，该报价计入合同总价中。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。或因培训不到位造成的操作失误引起的故障。费用由乙方负担。
质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。
供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
4.2 供应商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，维保费用最高不超过合同金额5%的承诺。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京天坛医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。
★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监、督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
品目1-1：持续葡萄糖监测系统
一、数量：200台
二、技术参数：
1、形态：贴体式葡萄糖传感器(包含葡萄糖传感器和贴敷器)
2、植⼊部位：上臂后外侧/腹部
3、适用：⼈群18岁及以上糖尿病患者
4、尺寸与重量：直径20mm±2mm,厚度4mm±0.2mm，重量≤ 2.5g
5、针头：软针,长度≤6mm
6、传输：支持蓝牙或网线
7、MARD：8.66%
8、是否校准：免校准/可校准
9、实时上报：有
10、数据记录：每分钟⼀个⾎糖数据
11、数据传输⽅式：主动传输
12、采⽤技术：电化学反应/葡萄糖氧化酶
▲13、高低血糖警示准确率：高血糖提示成功率≥98 %;低血糖提示成功率≥ 89 %
14、运输､存储湿度：10-90%(不冷凝)
15、运输、存储温度：2°C-25°C
16、运输、存储大气压：700hPa-1060hPa
17、使用湿度：10-93%(不冷凝)
18、使用温度：5-40°C (41-104°F)
19、进液防护等级：IP68 
20、灭菌⽅式：辐照灭菌
21、使用期限：≥8天
22、货架寿命: ≥16个月
23、监测范围：2.0mmol/L-25.0mmol/L(36-450mg/dL)
三、持续葡萄糖监测软件：
1、接收和显示葡萄糖浓度,并在⾎糖值超出⽤户预设的⾎糖值上限或下限时进⾏提醒
2、可⽤于传感器的校准,可记录指⾎､胰岛素､饮⻝､⽤药､运动等数据
3、具有系统设置等功能,帮助⽤户分析和评估持续葡萄糖监测系统的葡萄糖读数形成报告
4、⾼､低⾎糖提示，通信异常提示
5、传感器使⽤期限到期提示,传感器异常提示，通信异常提示
6、多种提示方式：震动、声音、屏幕提示

品目1-2：穿戴式动态心电记录仪
一、数量：10台
二、技术参数：
1、导联（通道）：三/十二导联；
2、运行记录时间：24h、48h、72h、不限时等；
3、采样率：250. 500. 1000Hz等；
4、频响范围：0.05-150Hz；
5、共模抑制比 ≥100dB；
6、A/D采样精度≤24Bit；
7、具备独立起搏通道检测；
8、支持:起搏信号检测±2mV~±200mV,0.1~2.0ms 的起搏信号；
9、输入阻抗≥40MQ；
10、内部噪声≤50MV；
11、道间干扰≤10μV；
12、时间常数:3.2s；
13、输入回路电流≤4uA；
14、噪声电平≤20μV；
15、极化电压≥1000mV；
16、最小检测信号≤20μV；
17、蓝牙功能:支持NFC 功能,支持存储介质；
18、内置: SD 存储卡，存储容量≥32GB；
19、重量≤10g；
20、尺寸:D40mmXH8mm(‡1mm)；
21、防尘防水等级:IP22；

品目1-3：远程动态血压监测仪
一、数量：10台。
二、技术参数：
1、测量方法：示波法
2、测量部位：上臂部位
3、袖带周长：22cm-32cm
4、测量范围：血压值不小于0~290mmHg；脉搏数40~199次/min；
5、静态测量准确度：血压值±3mmHg；脉搏数：读数数值的±5%
6、充气：电子气泵自动充气
7、放气：自动泄气阀
8、可重复性：在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每可重复性一点重复测量的读数之间，相差应不大于0.533kPa(4mmHg)。
9、血压探测器：电阻式压力传感器
10、袖带：臂式袖带尺寸的长度为480±5mm,袖带的宽袖带度为140±5mm。气囊长度为225±3mm,气囊的宽度为130±3mm
11、袖带适用肢体周长：22-32CM
12、电源：3.7V、≥1400mA
13、使用温湿度温度：5℃～40℃,相对湿度：≤80%
14、存储温湿度温度：-20℃～55℃,相对湿度：≤93%
15、运行大气压：700hPa～1060hPa

品目1-4：腕部心电血压记录仪
1、 数量：10台
2、 技术参数
1、产品主机具有记录心率、血氧、心电波形的功能，并支持外接血压计等设备进行参数测量；
2、屏幕为高清屏，尺寸≥1. 39英寸，分辨率≥454 * 454ppi
3、设备外侧具有两个物理按键，一个ECG电极；
4、支持蓝牙、无线网络 ，可配备4G流量卡；
5、磁吸式充电，靠近充电口会自动吸附；
6、脉率测量范围：40～200bpm,测量误差应不大于读数的±5%，脉 率测量显示分辨率应为1bpm;
7 、心率测量范围：30bpm～250bpm , 测量误差应为±2%或土2bpm取大者；心率测量分辨率应为1bpm；
8 、支持30s短程心电测量，可选配心率带搭配进行长程心电测量；
9、具备远程信息展示功能，可接收和显示的医学信息如下：健康信息 (如心电测量提醒，用药提醒) 、已验证的具备医疗器械资质产品的结果 (如心电分析软件下发的心电分析结果数据);
10 、防水等级为IP67；
11 、支持麦克风和外放喇叭功能；
三、产品主要功能
1 、支持自定义健康计划，实时查看计划完成情况及各项详情，包括：健康打卡、活动锻炼、步行、测量计划、用药计划、睡眠计划等；
2 、支持接收APP根据手表测量数据推送的健康报告，心电测量报告，每日健康报告等；
3 、支持震动提醒，包括健康计划、用药提醒、久坐提醒等；
4 、运动锻炼功能，可选择多种运动类型，包括但不限于：健走、跑步、跳舞、 球类运动、户外骑行；
5、支持睡眠监测，上传睡眠数据及接收睡眠分析结果；
6、支持设置紧急联系人，并向紧急联系人发送求助短信功能；
7、具有GPS定位功能
8、支持家庭健康数据共享，可随时远程查看家人健康情况，实现远程关怀；
四、主要配置（单套）：
1、主机：1台。
2、腕带（含气囊）：1个
3、无线充电底座：1个。

品目1-5：人体成份分析仪
一、数量：1套
二、技术参数：
1、适用于中国人群人体成分标准。
2、具备采用中国人体成分生物电阻抗测量数学模型。
3、测试原理：采用多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）。
4、测试频率：测试频率≥3个，包含 50KHZ ，250 KHZ ，500KHZ等；最低≥50KHz，最高≤500KHz。
5、测试部位：可在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行电阻抗测量。
▲6、电极方法：≥ 8点接触式电极，≥6通道测量
7、基本指标：体重、去脂体重（FFM）、肌肉量、总水分（TBW）、蛋白质、骨质、脂肪、体脂百分比（PBF）、骨骼肌、体质指数（BMI）、腰臀比（WHR）、健康评分、身体年龄等。
[bookmark: _Hlk33697605]8、体型判定：自动判定≥9种体型（隐形肥胖、肌肉不足、消瘦、脂肪过多、健康匀称、低脂肪、肥胖、超重肌肉、运动员等）。
[bookmark: _Hlk33697498]9、身体节段分析：四肢及躯干肌肉、四肢及躯干脂肪。
10、内脏脂肪分析：躯干脂肪总量、内脏脂肪水平
11、体重管理：标准体重、体重控制、脂肪控制量、肌肉控制量等
12、肥胖分析：肥胖等级、体脂百分比等级、腰臀比类型等
13、营养评估：三大营养素水平、基础代谢率等
14、测试软件：配备人体成分仪软件，支持主控测试、数据监控、批量传输等使用模式
15、测量年龄范围：7～99岁
16、测量体重范围：10～200Kg
17、测量身高范围：50～200cm
▲18、评价参考标准：中国人体成分标准，需提供相关证明文件， 通过≥25000条中国人人体成分建立的评价参考标准。
19、操作语言：中文；操作系：具备
20、电阻范围：100-1000Ω
21、额定电流：≤ 500μA
22、输入电源：AC220V，50Hz
23、显示屏：彩色触摸液晶屏≥5英寸；分辨率≥320*640 
24、输入界面：触控控制
25、接口：支持RS-232C  串口，USB  RJ45( 以太网口等）
26、报告打印机：具备
27、测试时间：≤30秒
28、操作环境：温度：10-40℃（50～104℉），湿度：30～80％RH
29、保存环境：温度：0-40℃（32～104℉），湿度：30～80％RH
三、配置要求
1.人体成分主机   1套 
2.左右手电极各一支   2支 
3.前后底座地脚   4个
4.电源线   1条
5.串口数据线   1条
6.串口转USB转换器 1个
7.打印报告纸   40张
8.数据分析工作站联机软件（主控操作，数据采集整理统计评估）   1套

品目1-6：便携式眼底照相机
一、数量：1台
二、适用范围：用于慢性病相关眼底病变的患者。
三、技术参数：
（一）、便携式眼底照相机
1、尺寸: ≤30cm × 25cm × 15cm ；
2、重量:≤1800克；
3、最小瞳孔直径:2.8mm；
4、调焦方式:自动；
▲5、相机像素:≥1200万；
6、眼底照明方式:红外 LED；
7、闪光方式:自然白光 LED；
8、图片格式:JPG格式；
9、文件保存:支持外部存储；
10、红外光谱范围:770nm ~ 930nm；
11、白光 LED 光谱范围:380nm ~ 800nm；
12、视场角：≥40度；
13、分辨率视场中心处：≥60 lp/mm；
14、屈光度调节范围 ：-15D～+15D；
15、使用寿命:≥5年使用环境；
16、使用环境温度：+5℃ ~ +40℃；
17、相对湿度：10~90%；
18、大气压：860hPa ~ 1060hPa；
19、贮存环境参数：温度：-40℃ ~ +55℃；
20、相对湿度：≤90%；
21、大气压	：860hPa ~ 1060hPa；
22、具备自动语音提示, 在检测过程，设备自动监测受检者位置偏移并语音提醒；
23、支持设备每次启动时，自动进行设备自动检查校准功能
24、具有Micro HDMI接口，支持拍摄过程中，通过HDMI接口外界显示器，进行视网膜图像预览
二、主要配置：
1、主机：1台。
2、电源适配器：1套。

品目1-7：心理 CT 系统
一、数量：1套。
二、技术参数：
1、固定测查终端一体机： CPU：≥4核，主频≥2GHz； 内存：≥4GB，硬盘：≥128GB；彩色液晶显示器≥21英寸，分辨率大小：1920*1080。
2、移动测查终端：运行内存 ：≥3G；数据内存≥32G；彩色液晶触摸显示屏：≥10英寸。
3、可移动推车1台，操作台尺寸长：≥1100mm，宽：≥600mm，高：≥800mm。
4、心理软件：
▲4.1、量表和问卷：至少包括宗(Zung)氏焦虑自评量表（SAS）、宗(Zung)氏抑郁自评量表（SDS）, 简明心理状况测验 (MMSE)、匹茨堡睡眠指数（PSQI）、艾森克人格测定(少年版)、瑞文智力测定、症状自评量表（SCL-90）、艾森克个性测验（EPQ）、卡特尔 16 项人格测验（16PF）、老年抑郁量表（GDS）、帕金森非运动症状筛查量表（NMSQ）、Y-B强迫量表（Y-BOCS）、进食障碍问卷（EDI）、蒙特利尔认知评估量表（MOCA）、躁狂量表（BRMS）、密西根酒精依赖调查表(MAST)、失眠严重程度指数量表（ISI）、广泛性焦虑障碍量表（GAD-7）、 9项健康问卷（PHQ-9）、MMPI须包括：566题、399题、168题、加K分计算、不加K分计算等形式，其中PHI是中科院专家总结MMPI中国版十几年使用经验的基础上编制而成的，该量表仅含有 168个题目，较好地解决了MMPI题目过多的问题，经检验具有较好的信度和效度，是目前心理咨询门诊中筛选心理障碍者的有效手段。
4.2、中国人六个基本人格因子量表：包括精神质、 神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化等内容。
4.3、可对临床自杀、暴力、酗酒、睡眠、焦虑、抑郁等行为进行预测。
4.4、一次测查可获得≥160 个心理量表的结果分析 ，检查内容包括感知觉、思维、情绪、意志行为、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、个人风格、职业倾向、婚恋和家庭问题、心理防御机制、心身疾病和精神障碍等方面。
4.5、具备测谎功能和答题效度监测功能。
4.6、心理症状提示符合率≥ 70%。
4.7、诊断符合率≥84％，Kappa≤0.77，假阳≤1.0％；假阴性：神经症≤2.3％，重性精神病≤4.5％。
4.8、CAM-CR详细评分标准敏感性≥0.90，特异性≥0.94，跨效度检验与临床符合率的kappa值≥0.80。
4.9、系统可以记忆你上次测评的进度，下次再进行测试时可以接着上次的测评进度进行续评，防止断电、误操作等情况发生导致测评无效，保持数据的一致性和完整性。
4.10、资料管理
4.10.1、数据库管理全部资料，可以反复查看、调用和打印报告。
4.10.2、具备多字段检索功能，可根据姓名、个人编号、性别等信息精确或模糊查询， 4.10.3、可批量或全部导入和导出数据，数据格式兼容SPSS ，可进行统计分析。
4.10.4、测评方案制定功能，医生可以根据病人的不同情况，个性化的给每个病人定制“测评处方”（一个或一组量表组成），登入系统就可以进行测试，一个量表测试完成后可以自动跳转到下一个量表，直到整个测评处方完成。
4.11、诊断结果报告， 内容包括测评者基本信息、各因子得分、折线图、曲线图、彩虹图、彩带图、诊断结果、等信息。
4.12、量表信效度全部达到0.80以上，提供最新版本的量表，分数计算与结果准确率达到100%。
4.13、具备数据导出与导入功能，可以对数据进行备份。群体的数据也可以批量导出为excel格式，以便进行复杂的数据统计分析。
4.14、具备用户信息批量管理功能，系统可以直接调用his系统的病患的信息，也可以支持批量导入用户信息和登陆密码等。
4.15、模板管理：支持可以根据用户的使用习惯和使用要求可以对所有的表单进行自定义设置，可以自定义的模板包括：测评报告模板（需要哪些内容可以根据医院的需求定制）、用户个人信息等。
4.16、批量下载报告：提供批量下载量表报告功能按钮。
4.17、导出原始数据，系统中可以根据医师研究需要按周、月、季度、年以及自定义时间段批量导出系统中测试过的所有量表原始测评数据，原始数据至少包括：患者基本信息、测试量表的原始分、标准房、平均分、测试题目、答案等信息，便于用于科学技术研究。
4.18、权限管理：管理不同角色的功能使用权限（不同角色的人员可以使用平台哪些功能均可以通过权限管理来控制）、数据查看权限（不同角色人员可以访问哪些级别的数据通过此配置）。
二、主要配置：
1、固定测查终端一体机：1 台。
2、移动测查终端 ：5 台。
3、可移动推车：1台.
4、心理CT测评系统医院版软件：1 套

品目1-8：健康体检一体机
一、数量：1套
二、技术参数
（一）、红外体温测试
1、工作模式：体温模式、表面温度模式、室温模式、查看温度记录模式
▲2、测量范围：体温：不窄于35～42.0℃；表面：不窄于28～42.0℃；
▲3、精确度：33～37.0℃时，误差±0.2℃
低于33℃或高于37℃时，误差±0.4℃
4、温度单位：℃/℉
5、测量时间：≤1秒
6、测量距离：5cm～15cm
7、可存储数据组数：≥99
8、自动关机时间：10秒
9、温度显示分辨率：0.1℃
10、温度报警值：默认38℃（可设置）
11、测量方法：非接触
12、具备《医疗器械注册证》。
13、设备符合YY 0505-2012《医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》标准的要求。
14、具有体温数据采集系统的计算机软件著作权证书
（二）、身高体重测量
1.数据输出格式：RS—232接口，可以连接电脑。
2.提供国际通用体格指数（BMI）。
3.体重测量方式压力传感器。
4.身高测量方式：超声波。
5.自动语音播报并LED显示。
6.主要参数：
测高范围：40cm----200cm ，称重范围：3kg-----200kg；
7.精确度：身高：±0.1cm或±0.5cm，重量：±0.1kg；
（三）、血压脉搏检测
1、测量方法：脉搏波法；
2、测量范围：压力：（0～300）mmHg［(0～40) kPa］；
脉搏：40次/分～180次/分；
3、测量精度：压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内；
脉搏：40次/分-180次/分    误差：±2%以内；
4、存储容量：≥100组测量数据
5、测量位置：左右臂均可测量
6、压力监测：高精密半导体压力传感器
7、加压：压力泵自动加压方式
8、减压：线性电磁控制阀自动减压系统
9、超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒
10、肘部位置传感器: 有 (准确定位肱动脉，提高测量精度)
11、臂筒角度调节：臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度
12、适合臂周：17cm～42cm
13、干扰提示：干扰情况用户提醒
14、抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料
15、打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选
16、压力单位：mmHg和kPa两种模式互选
17、电击保护：I类设备，B型应用部分
18、具有血压数据采集管理系统计算机系统著作权证书
（四）、人体脂肪检测  
 1、原理：生物电阻抗法；
 2、测量范围：身体脂肪率5.0%-50%；
 3、分度值：0.5%；
 4、基础代谢：385Kcal-5000Kcal；
 5、提供人体脂肪率、水分、基础代谢等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量；
（五）、血脂四项检测 
 1.测试范围：CHOL：2.59~12.93 mmol/L (100~500 mg/dL)，HDL：0.39~2.59 mmol/L (15~100 mg/dL)，Trig：0.51~7.34 mmol/L (45~650 mg/dL)
2.标本类型：全血、血浆和血清
3.样本加样量：单项测试卡为10μL；三合一测试卡为35 μL
4.检测时间：≤120秒
5.计量单位：mmol/L ，mg/dL（系统默认mmol/L，可根据需要更换）
6.存储：≥200组数据及其测试日期及时间
7.省电模式：5分钟内无任何操作仪器自动关机
8.联机操作：标准USB输出端口，可与计算机联网，进行数据管理
（六）、血氧饱和度检测
1、监测参数：血氧饱和度（SPO2）、脉率（PR）、血流灌注指数（PI）
2、报警：声光双重报警，具备脉搏调制音
3、PR测试范围：30-250BOM
4、测量对象：三岁以上
5、脉率测量精度：±2%
6、血氧饱和度精度：±2%（70%-100%），血氧饱和度测试范围：35%-100%
7、数据通讯：为 USB 接口有线通讯，USB 接口连接电脑 PC端使用
8、具备《医疗器械注册证》。
（七）、血糖、尿酸、总胆固醇检测
1.原理:电化学生物感应法。
2.血样采集方式：测试毛细血管、静脉、动脉和新生儿全血血样。
3.测量时间：血糖约5秒、尿酸约15秒、总胆固醇约26秒。
4.测量范围:
血糖 20-600 mg/dL(1.1-33.3 mmol/L)
尿酸 3-20 mg/dL(0.18-1.19 mmol/L)
总胆固醇 100-400 mg/dL(2.59-10.35 mmol/L) 
▲5.血糖准确性：当测试范围＞4.2mmol/L时，测量误差≤±20%；当测试范围≤4.2mmol/L时，测量误差≤±0.83mmol/L
▲6.尿酸准确性：当测试范围＞0.3mmol/L时，测量误差≤±20%；当测试范围≤0.3mmol/L时，测量误差≤±0.06mmol/L
▲7.总胆固醇准确性：当测试范围＞3.9mmol/L时，测量误差≤±20%；当测试范围≤3.9mmol/L时，测量误差≤±0.78mmol/L
8.样品体积：血糖0.7微升的血量；尿酸1微升的血量；总胆固醇10微升的血量
9.存储容量：不低于血糖：360组；尿酸：50组；总胆固醇：50组；
10.数据通讯：USB 接口有线通讯，与设备主机连接。
11.血糖、尿酸、总胆固醇此三个项目在一台设备上完成。
12.具备《医疗器械注册证》。
（八）、心电检测
▲1.标准12导联心电信号同步采集，可切换6导联采集模式；
2.采集方式：支持USB有线和蓝牙无线两种心电采集方式；
3.输入阻抗：≥50MΩ；
4.耐极化电压：±400 mV；
5.共模抑制比：＞100 dB；＞120dB（开启交流滤波）；
6.定标电压：1 mV误差范围±2%；
7.输入回路电流：≤0.01μA；
8.噪声电平：≤15μVp-p；
9.心率测量范围：30～300bpm，最大允许误差为±1或显示值的±1%，两者取大值；
10.抗干扰滤波：基线滤波、低通滤波、肌电滤波、交流滤波；
11.增益：1.25 mm/mV、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、10/5 mm/mV、20/10 mm/mV、20 mm/mV、40 mm/mV、AGC（自动）增益九个档，转换误差范围不超过±2%；
12.走纸速度：5 mm/s，6.25 mm/s，10 mm/s，12.5 mm/s，25 mm/s，50 mm/s六档，误差范围不超过±2%；
13.打印格式：12x1、6x2+1R、6x2（仅windows）、3x4+3R、3x4+1R、节律导联、6x1（6导模式）；
14.支持导联脱落检测和心拍提示音；
15.心电波形显示支持多种配色方案；
16.支持自动记录和手动记录模式，自动记录模式时长可设置；
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。
5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
8.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。
（3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。  
3.采购标的的验收标准
3.1、采购标的的验收标准
（1）投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。 
（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。 
[bookmark: _Toc24181][bookmark: _Toc13153]  （3）投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运
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