采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	手术显微镜1
	2
	否

	
	1-2
	手术显微镜2
	5
	否

	
	1-3
	手术显微镜3
	3
	否

	2
	2-1
	手术显微镜4
	4
	否

	3
	3-1
	手术显微镜5
	2
	否

	
	3-2
	手术显微镜6
	1
	否

	
	3-3
	手术显微镜7
	1
	否

	4
	4-1
	手术显微镜8
	1
	否

	
	4-2
	手术显微镜9
	13
	否

	5
	5-1
	手术显微镜10
	2
	否

	
	5-2
	手术显微镜11
	2
	否

	6
	6-1
	手术床1
	3
	否

	7
	7-1
	手术床2
	1
	否

	
	7-2
	手术床3
	31
	否

	
	7-3
	手术床4
	1
	否

	
	7-4
	手术床5
	2
	否

	
	7-5
	手术床6
	2
	否

	
	7-6
	手术床7
	8
	否

	8
	8-1
	全自动发药机（系统）1
	3
	否

	
	8-2
	全自动发药机（系统）2
	1
	否

	9
	9-1
	高效液相色谱串联质谱系统1
	3
	否

	
	9-2
	高效液相色谱串联质谱系统2
	1
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购体外诊断与辅助设备组(第一批)，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：由中标人分别与各市属医院通过签订分合同确定。
2、交付地点：各市属医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、履约保证金：最高缴纳比例不超过合同金额的10%。
2、首付款支付：首付款支付比例不低于合同金额的30%;
3、其他内容详见第六章拟签订的合同文本（与各市属医院通过签订分合同时确定）。
（三）包装和运输
[bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK369]投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK27]（四）售后服务（质保期）（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：原厂保修，自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。
投标人应保证所投设备终身提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务（如涉及）。
质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及第三方产品、配件、易损易耗件，同时投标人应定期对所有上述产品提供维护保养服务。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。
（四）售后服务（质保期）（第8包）（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：原厂保修，自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月（含药筐），开机率≥98%（365天计算）。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。
投标人应保证所投设备终身提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务（如涉及）。
质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及第三方产品、配件、易损易耗件，同时投标人应定期对所有上述产品提供维护保养服务。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后维修响应时间≤15分钟，工程师到现场时间≤2h。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购体外诊断与辅助设备组(第一批)，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]第1包 品目1-1手术显微镜1、品目1-2手术显微镜2、品目1-3手术显微镜3
数量：共10台（品目1-1手术显微镜1：2台；品目1-2手术显微镜2：5台；品目1-3手术显微镜3：3台）技术参数如下：
（一）、技术参数
一、主机：
1、光学系统
1.1、全镜组采用复消色差光学技术
#1.2、采用单一物镜设计，最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥600mm。
1.3、单一物镜下支持连续变焦，具备手动变焦旋钮。
1.4、调焦方式：手动旋钮调焦、电动手柄调焦、激光自动对焦。
1.5、变倍
1.5.1、变倍系数：≥1：6，支持电动变倍、手动变倍，具备手动变倍旋钮。
1.5.2、具备变倍记忆模块，通过一键式点击，可将画面直接变倍至指定放大倍数。
1.5.3、变倍记忆模式下，变倍系数调节范围：0.4×～2.4×；调节档位：≥5 档预设档位可自定义。
1.6、具备自动对焦功能，电磁锁释放后通过激光点自动对焦，无需手动操作，也可以手柄一键启动。
1.7、具备电动景深增强功能，可通过触摸屏一键控制，选择不同景深大小。
2、主刀镜系统
2.1、配备全金属材质双目镜筒，倾角可调范围：0°～170°。
2.2、目镜：12.5×。
#2.3、主刀镜屈光补偿范围（12.5×）： -7D～+5D。
★2.4、放大倍数（12.5×目镜下，无额外增倍配件）：最小放大倍数≤1.7×，最大放大倍数≥16.0×。
2.5、显微镜主镜的最大载荷：≥5kg。
3、助手镜系统：
3.1、双目镜筒观察角度可调，倾角可调范围：0°～170°，可360°旋转至对手镜位置。
3.2、主镜前后旋转时助手镜水平位置保持不变。
3.3、助手镜配备锁控装置，锁止后无法移动，手动解锁方可调节。
3.4、助手镜不随镜体整体前后旋转。
3.5、助手镜目镜屈光补偿范围： -7D～+5D。
4、照明系统
4.1、光源类型：后置光源，光纤传导。
4.2、主光源与备用光源均为氙灯或LED。
4.3、主光源功率：≥100W。
4.4、备用光源功率：≥100W。
4.5、光源切换：支持自动和全电动方式切换主/备用灯，可一键切换光源。
4.6、系统可显示光源剩余工作时间。
4.7、可一键开启/关闭主照明与辅助照明。
4.8、光源亮度可手动调节。
4.9、光源亮度强度调节速度≥2种可选。
4.10、具备自动亮度调节功能，可根据工作距离与放大倍率自动调整照明亮度，并同步调整光斑直径。
4.11、可自定义设置照明亮度报警阈值，当实际照明亮度超出预设范围时，系统可自动触发提示。
4.12、可手动连续无级调节光斑直径。
4.13、具备附加照明光，主镜控制，可同时输出≥2道光束。
5、造影模块：
5.1、血管荧光模式可实现全高清，分辨率≥1920X1080p。
▲5.2、肿瘤荧光模块一体化全内置设计，无外露组件，不占用外置分光接口，不影响助手镜左右互换。
5.3、具备术中实时荧光显影功能，术中无需反复切换显影模式
5.4、肿瘤荧光模块支持血管内血流动态显影。
5.5、荧光激发波长：最小≤465nm，最大≥495nm。
5.6、荧光发射观测波长：最小≤545nm，最大≥685nm。
5.7、可通过手柄、脚踏及触摸屏一键启动和关闭肿瘤荧光功能。
6、摄像与视频系统
▲6.1、一体化内置4K摄像头，分辨率≥3840×2160@50Hz，不占用助手镜及外置分光接口位置。
6.2、4K摄像头信噪比≥50dB。
6.3、图像存储格式： PNG、JPG 。
6.4、可在手术过程中录制内置摄像头实时影像，录制视频自动关联至对应患者档案；单段视频最长录制时长≥24h。
6.5、内置麦克风，具备同步录音功能。
6.6、可连接术中导航设备。
6.7、具备USB3.0传输接口。
7、控制与操作系统
7.1、液晶触显示屏≥24英寸，可设置照明亮度大小，显示氙灯的使用时间。
7.2、操作手柄可控制变倍、变焦、光亮度、照相、录像等功能，且控制键功能可设置。
7.3、单个手柄可分别控制全关节解锁和部分关节解锁。
7.4、具备变焦速度和放大倍数联动功能，在较高放大倍率下自动降低预选的调焦速度。
7.5、可保存≥20组用户配置，可设置使用者级别权限。
7.6、具备密码保护功能，可对用户配置、手术相关数据进行加密管理。
▲7.7、具备激光接口，可兼容第三方激光器（需提供设备实物照片或官方技术白皮书作为证明材料）。
（二）、支架与平衡系统
1、具备自动平衡、支架，可全方位无重力平衡移动调节手术角度
▲2、可一键自动完成平衡调节。
3、助手镜左右互换后自动平衡时间所需时间≤60s。
4、具备精细平衡调节按钮。
5、 配备内置无菌罩负压抽吸系统，可一键启动，将无菌罩内空气抽出，使无菌罩紧密贴合镜头与支架。
6、底座
6.1、尺寸：≥750mm×750mm。
6.2、座旋转轴无机械限位，可360°连续旋转。
7、最大横向伸展距离：≥1700mm
8、机头光学臂
8.1、光学机头工作高度调节范围：1000mm～2000mm。
8.2、机头摆动角度范围：-20°～+120°。
8.3、光学头水平摆动角度范围：-45°～+45°。
8.4、光学头绕轴旋转角度范围：-220°～+200°。
9、立柱关节摆动角度范围：-30°～+30°。
10、主悬臂关节摆动角度范围：-30°～+30°。
11、显示器调节角度：-10°～10°。
12、设备滚轮直径≥150 mm。
★二、主要配置：
1、品目1-1 手术显微镜1，数量共2台：
1）配置1，数量1台，配置如下：
（1）光学手术显微镜主机系统（含肿瘤荧光模块）：1 套。
（2）支架与平衡系统：1 套。
（3）放大倍增器：1个。
（4）防尘套：1 个。
2）配置2，数量1台，配置如下：
（1）光学手术显微镜主机系统（含血管荧光模块）：1 套。
（2）支架与平衡系统：1 套。
（3）放大倍增器：1个。
（4）防尘套：1 个。
2、品目1-2 手术显微镜2 ，数量共5台，配置如下：
1）光学手术显微镜主机系统（含肿瘤荧光模块）：1 套。
2）支架与平衡系统：1 套。
3）防尘套：1 个。
3、品目1-3 手术显微镜3 ，数量共3台，配置如下：
1）光学手术显微镜主机系统（含血管模块）：1 套。
2）支架与平衡系统：1 套。
3）防尘套：1 个。
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。
第2包 品目2-1 手术显微镜4
数量：4台，技术参数如下：
一、技术参数
（一）、显微镜主机：
1、光学系统:
1.1、全镜组采用复消色差光学技术。
#1.2、采用单一物镜设计，最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥600mm。
1.3、 单一物镜下支持连续变焦。 
1.4、调焦方式：旋钮手动调焦、电动手柄调焦。
1.5、变倍系数：1:6，支持电动变倍、手动变倍。
1.6、可旋钮手动调节光圈大小。
2、主刀镜：
2.1、全金属材质双目镜筒，倾角可调范围：0°～170°
#2.2、主刀镜屈光补偿范围：-7D～+5D。
2.3 、目镜：12.5×。
★2.4、放大倍数（12.5×目镜下，无额外增倍配件）：最小放大倍数≤2×，最大放大倍数≥16.0×。
3、助手镜系统
3.1、双目镜筒观察角度可调，倾角可调范围：0°～170°，可360°旋转至对手镜位置
3.2、主镜前后旋转时助手镜水平位置保持不变。
3.3、助手镜配备锁控装置，锁止后无法移动，手动解锁方可调节。
3.4、助手镜不随镜体整体前后旋转，安装单侧助手镜时，无需叠加分光器
3.5、助手镜目镜屈光补偿范围： -7D～+5D。
4、照明系统
▲4.1、光源类型：后置光源，光纤导光，主光源与备用光源均为氙灯或LED。
4.2、主光源功率：≥100W。
4.3、备用光源功率：≥100W。
4.4、光源切换：支持自动和全电动方式切换主/备用灯，可一键切换光源。
4.5、系统可显示光源剩余工作时间。
4.6、可一键开启/关闭主照明与辅助照明。
4.7、光源亮度可手动调节。
4.8、光源亮度强度调节速度≥2种可选。
4.9、具备自动亮度调节功能，可根据工作距离与放大倍率自动调整照明亮度，并同步调整光斑直径。
4.10、可自定义设置照明亮度报警阈值，当实际照明亮度超出预设范围时，系统可自动触发提示。
4.11、可手动连续无级调节光斑直径。
5、摄像与视频系统
▲5.1、一体化内置4K摄像头，分辨率≥3840×2160@50Hz，不占用助手镜及外置分光接口位置。
5.2、4K摄像头信噪比≥50dB。
5.3、图像存储格式： PNG、JPG 。
5.4、可在手术过程中录制内置摄像头实时影像，录制视频自动关联至对应患者档案；单段视频最长录制时长≥24h。
6、控制与操作系统：
6.1、液晶触显示屏≥24英寸，可设置照明亮度大小，显示光源的使用时间。
6.2、操作手柄可控制变倍、变焦、光亮度、照相、录像等功能，且控制键功能可设置。
6.3、单个手柄可分别控制全关节解锁和部分关节解锁。
6.4、具备变焦速度和放大倍数联动功能，在较高放大倍率下自动降低预选的调焦速度。
6.5、可保存≥20组用户配置，可设置使用者级别权限。
6.6、可连接术中导航设备。
6.7、具备USB3.0传输接口。
▲6.8、具备激光接口，可兼容第三方激光器（需提供设备实物照片或官方技术白皮书作为证明材料）。
（二）、支架与平衡系统：
1、自动平衡防震支架，可全方位无重力移动调节手术角度。
▲2、可一键自动完成平衡调节。
3、 助手镜左右互换后自动平衡时间所需时间≤60s。
4、具备精细平衡调节按钮。
5、 配备内置无菌罩负压抽吸系统，可一键启动，将无菌罩内空气抽出，使无菌罩紧密贴合镜头与支架，抽吸强度自动变频。
6、底座
6.1、尺寸：≥750mm×750mm。
6.2、座旋转轴无机械限位，可360°连续旋转。
7、最大横向伸展距离：≥1700mm
8、机头光学臂
8.1、光学机头工作高度调节范围：1000mm～2000mm。
8.2、机头摆动角度范围：-20°～+120°。
8.3、光学头水平摆动角度范围：-45°～+45°。
8.4、光学头绕轴旋转角度范围：-220°～+200°。
9、立柱关节摆动角度范围：-30°～+30°。
10、主悬臂关节摆动角度范围：-30°～+30°。
11、显示器调节角度：-10°～10°。
12、设备滚轮直径≥150 mm。
★二、主要配置（单台）
1、手术显微镜主机 ：1 套。
2、支架与平衡系统：1 套。
3、防尘套：1 个。
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第3包 品目3-1手术显微镜5
数量：2台，技术参数如下：
一、技术参数：
(一)、显微镜:
1、光学系统
▲1.1、复消色差光学系统
1.2、前置镜、物镜、目镜镀膜。
1.3、物镜：焦距≥200mm
1.4、电动调焦行程：≥50mm
2、主刀镜：
▲2.1、目镜放大倍率：≥12.5倍
2.2、目镜倾角调节范围：≥45°
3、助手镜：
3.1、0°助手镜。
3.2、目镜放大倍率：≥12.5倍。
▲3.3、可独立变倍、调焦，目镜倾角可调。
4、具备内置立体增强功能。
5、分光器: 内置原厂一体式分光器，分光比例≥2档可调。
6、倒像镜：电动切换倒像系统。
7、照明系统：
▲7.1、具备主、备2组冷光源，术中可自动切换。
7.2、传导方式： 光纤传导。
7.3、照明模式：红光反射照明、立体照明、黄斑保护照明（内置黄斑保护滤镜）。
7.4、具备内置裂隙照明功能，可通过手动或脚踏控制。
8、非接触广角镜：
8.1、数量：≥5枚。
8.2、非接触广角镜调焦方式：电动调焦。
8.3、灭菌方式：高温高压灭菌，支持≥130℃快速消毒。
9、控制调节系统
9.1、 XY系统移动范围: ≥50×50mm，可通过脚踏调节。
9.2、脚踏功能可设置，通过脚踏开关可调节照明开/关、照明强度、放大倍数、调焦、照明角度调节和X-Y微动、倒像镜等。
9.3、具备一键复位功能，X-Y水平移动系统及聚焦可自动回复至初始位置。
（二）、4K摄录系统
1、内置摄像头
1.1、分辨率：≥3480X2160。
1.2、CMOS传感器，尺寸≥1/2.4英寸。
1.3、可手动调节焦距、光圈、X-Y水平位置。
2、一体机工作站：
2.1、具备视频剪辑功能
2.2、4K显示屏：≥24英寸
2.3、输出端口：SDI、HDMI。
2.4、手术过程可实时显示和录像，可暂停、截图。
2.5、图像处理：剪切、合并、导出、添加水印等。
（三）、支架：
1、落地式电磁锁支架系统。
2、最大伸展长度≥1200mm。
3、上下移动行程：≥600mm。
[bookmark: OLE_LINK105]★三、主要配置（单台）
1、显微镜:1台
2、4K摄录系统：1套
3、支架：1套
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。



第3包 品目3-2手术显微镜6、品目3-3手术显微镜7
数量：共2台（品目3-2手术显微镜6：1台；品目3-3手术显微镜7：1台），技术参数如下：
一、技术参数：
(一)、显微镜:
1、光学系统
▲1.1、复消色差光学系统
1.2、前置镜、物镜、目镜镀膜。
1.3、物镜：焦距≥200mm
1.4、电动调焦行程：≥50mm
2、主刀镜：
▲2.1、目镜放大倍率：≥12.5倍
2.2、目镜倾角调节范围：≥45°
3、助手镜：
3.1、0°助手镜。
3.2、目镜放大倍率：≥12.5倍
▲3.3、可独立变倍、调焦，目镜倾角可调。
4、具备内置立体增强功能。
5、分光器: 内置原厂一体式分光器，分光比例≥2档可调。
6、倒像镜：电动切换倒像系统。
7、照明系统：
▲7.1、具备主、备2组冷光源，术中可自动切换。
7.2、传导方式： 光纤传导。
7.3、照明模式：红光反射照明、立体照明、黄斑保护照明（内置黄斑保护滤镜）
7.4、具备内置裂隙照明功能，可通过手动或脚踏控制。
8、非接触广角镜：
8.1、数量：≥5枚。
8.2、非接触广角镜调焦方式：电动调焦。
8.3、灭菌方式：高温高压灭菌，支持≥130℃快速消毒。
9、控制调节系统
9.1、 XY系统移动范围: ≥50×50mm，可通过脚踏调节
9.2、脚踏功能可设置，通过脚踏开关可调节照明开/关、照明强度、放大倍数、调焦、照明角度调节和X-Y微动、倒像镜等。
9.3、具备一键复位功能，X-Y水平移动系统及聚焦可自动回复至初始位置。
（二）、4K摄录系统
1、内置摄像头
1.1、分辨率：≥3480X2160。
1.2、CMOS传感器，尺寸≥1/2.4英寸。
1.3、可手动调节焦距、光圈、X-Y水平位置。
2、一体机工作站：
2.1、具备视频剪辑功能
2.2、4K显示屏：≥24英寸
2.3、输出端口：SDI、HDMI。
2.4、手术过程可实时显示和录像，可暂停、截图。
2.5、图像处理：剪切、合并、导出、添加水印等。
（三）、支架：
1、落地式电磁锁支架系统。
2、最大伸展长度≥1200mm。
3、上下移动行程：≥600mm。
★三、主要配置（单台）
1、显微镜:1台。
2、4K摄录系统：1套
3、 支架：1套
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第4包 品目4-1手术显微镜8、品目4-2手术显微镜9
数量：共14台（品目4-1手术显微镜8：1台；品目4-2手术显微镜9：13台），技术参数如下：
一、技术参数：
(一)、显微镜主机：
1、主镜：
1.1、显微镜：镀膜消色差光学系统。
1.2、镜筒
1.2.1、变角双目镜筒，角度调节范围： 0-190°。
1.2.2、瞳距调节范围：55mm~75mm.
1.3、目镜：护眼杯高度可调, 视度调节范围：-6D~+6D。
1.4、视场直径调节范围：15mm~120mm。
▲1.5、具备连续变倍功能，放大倍数调节范围：2.5倍~18倍。
▲1.6、内置电动变焦物镜，焦距覆盖范围：200mm~415mm。
1.7、照明光源: 
1.7.1、色温：5500K±5%。
1.7.2、可提供绿光、黄光、紫光。
1.8、照明光斑多档可调，最大光斑直径≥150mm。
▲1.9、具有一键自动对焦功能。
1.10、具备激光保护镜接口。
2、控制系统：
2.1、具备 USB3.0接口。
2.2、图片、视频记录格式：JPEG、MP4。
2.3、具备无线WIFI 或有线网络连接接口,可传输显微镜视频。
2.4、配置脚踏开关，可控制拍照以及录像。
▲2.5、多功能电控手柄：可控制电磁锁定与解锁、变倍、变焦、照明亮度调节。
2.6、可显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、测量系数、光源亮度等参数。
（二）、助手镜;
1、面对面立体分光系统。
2、镜筒
2.1、变角双目镜筒，角度调节范围： 0-190°。
2.2、瞳距调节范围：55mm~75mm。
（三）、摄像系统1：
1、内置 4K 摄录系统，分辨率 ≥3840x2160。
2、彩色液晶显示器：≥27英寸，分辨率 ≥3840x2160。
(四)、摄像系统2：
1、内置 4K影3D摄像系统，分辨率≥3840x2160；也可输出2D图像。
2、裸眼3D显示器≥15英寸，分辨率：≥3840x2160。
3、彩色液晶显示器：≥27英寸，分辨率 ≥3840x2160。
（五）、支架：
1、落地式支架，电磁锁控制前后、左右、旋转移动。
2、第一横臂长度≥500mm，旋转角度：≥360°；
3、第二横臂长度≥800mm，旋转角度：-150°~+150°，上下移动行程：≥600mm。
★三、主要配置：
1、品目4-1手术显微镜8，数量1台，配置如下：
1）显微镜主机：1台。
2）助手镜：1套。
3）摄像系统1：1套。
4）支架：1套。
2、品目4-2手术显微镜9，数量13台：
1）配置1，数量10台，配置如下（单台）：
（1）显微镜主机：1台。
（2）摄像系统1：1套。
（3）支架：1套。
2）配置2，数量1台，配置如下（单台）：
（1）显微镜主机：1台。
（2）摄像系统2：1套。
（3）支架：1套。
3）配置3，数量2台，配置如下（单台）：
1、显微镜主机：1台。
2、摄像系统1：1套。
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第5包 品目5-1手术显微镜10、品目5-2手术显微镜11
数量：共14台（品目5-1手术显微镜10：2台；品目5-2手术显微镜11：2台），技术参数如下：
1、 主要用途：主要用于耳鼻喉科耳、咽喉部检查及手术时照明及放大。
二、技术参数：
（一）、显微镜主机
▲1、采用复消色差透镜和镀膜技术。
2、目镜：
▲2.1、放大倍率：12.5X。
2.2、瞳距调整范围：55-75mm。
2.3、视度调节范围：-6D~+6D。
3、物镜焦距：200-300mm。
▲4、微调焦行程≥15mm@F=250mm。
▲5、放大倍率：手动变倍≥4档可调，最大放大倍数≥20倍。
6、镜头转动：轴向方向不少于±45°,侧向方向不少于±90°。 
7、照明光源：
7.1、LED 冷光源照明，亮度连续可调，使用寿命≥50000小时。
7.2、最大照度：≥60000 lux。
7.3、滤光片至少包括正常光斑、小光斑、黄色滤光片、绿色滤光片等。
8、手柄：≥2个，可控制拍照和录像。
（二）支架：
1、空气弹簧悬臂平衡系统，阻尼可调。
2、镜头可绕X、Y、Z轴 360°旋转。
3、伸展臂旋转角度≥270°,横臂旋转角度≥360°。
4、上下调节行程：≥600mm。
5、最大臂展：≥1100mm。
（三）、摄像系统：
1、内置摄像头分辨率≥1920*1080@60Hz；
2、支持U盘存储动/静态影像。
3、具备WIFI功能，可传输图像。
4、具备无线脚踏，可控制拍照录像。
5、具备亮度、增益、饱和度、对比度、水平翻转、垂直翻转、放大、图像对比功能。
6、彩色液晶显示器≥24英寸。
★三、主要配置
1、品目5-1 手术显微镜10，数量2台（共配置）
1）显微镜主机：2台
2）支架：2套
3）消毒帽：10个
4）摄像系统：2套。
2、品目5-2 手术显微镜11、数量2台（共配置）
1）显微镜主机：2台
2）支架：2套
3）消毒帽：10个。
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第6包 品目6-1手术床1
数量：共3台，技术参数如下：
一、技术参数：
1、手术床主机：
1.1、工字型双立柱设计，台面以下空间没有床柱，c臂和O型臂等术中3D影像设备可以在患者范围内无障碍移动及进行影像定位操作。
1.2、立柱采用单活动节段结构，立柱含外罩尺寸（长×宽）≤150mm。
1.3、立柱材质：铝合金。
1.4、底座下平面离地间隙：≥150mm。
1.5、内置供电电池，容量：≥20Ah。
2、台面
▲2.1、模块化台面，可根据手术需要，选择不同专科功能模块，实现不同手术体位固定与术中调节的要求。
2.2、全碳纤维手术台面。
2.3、台面与主机的连接采用H型连接架快接设计，台面通过H型架和安全锁一次连接主机即可完成台面安装。
2.4、台面上平面低于主机顶端距离≥250mm。
2.5、具备主机补偿功能，补偿距离≥50mm，立柱复位补偿调节孔：≥4个。
★2.6、台面旋转：台面可以实现360°侧方旋转。
2.7、台面长度：≥2100mm；台面宽度：≤450mm。
2.8、可承载最大患者体重：≥230kg。
2.9、台面材料透视要求：在X射线摄影50kV和70kV状态下，目测无阴影。
3、调节功能：
▲3.1、可电动调节：升降，左右倾，前柱升高后柱降低，前柱降低后柱升高。
3.2、台面高度调节范围：660mm～1250mm。
3.3、台面前后倾斜角度调节范围：-14°～+14°。
3.4、台面左右倾斜角度调节范围：-20°～+20°。
4、配套模块：
▲4.1、具备一体成型的碳纤维T型轨道，可连接骨盆复位架等专业配件。
▲4.2、具备碳纤维台面轨道转换器，通过转换器可进行手术支臂、机械臂、脊柱内镜自由臂的连接与固定。
▲4.3、具备腹部减压体位支撑模块。
▲4.4、配备颈椎手术功能模块，可实现颈椎前后路手术体位固定与术中恒力牵引。
4.5、具备体位固定装置，满足神经脊柱脊髓仰卧位、俯卧位、屈髋屈膝体位等多种手术体位固定的需求。
5、全部患者接触表面应采用温感减压材料制造，可根据患者皮肤表面的体温变化，自适应调节皮肤受压。
★二、主要配置：(单套配置）
1、手术床主机：1台。
2、头架：1套。
3、颈椎手术功能模块：1套。
4、腰桥：1套。
5、多功能手持拉制器：1个。
6、碳纤维脊柱台面：1套。
7、腹部减压体位支撑模块：1套。
8、仰卧位碳纤维面板：1套。
9、多功能减压体位垫：1套。
10、可视头部固定模块：1套。
11、头部减压枕芯：3个。
12、脊柱专用牵引减压器：1套。
13、碳纤维台面轨道转换器：1套。
14、手臂支撑板：2个。
15、头部面板：1个。
16、腿部可透支撑板：2个。
17、胸部可透支撑器：1套。
18、臀部固定器：1个。
19、脊柱专用安装带：1套。
20、手术台专用防尘罩：1个。
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第7包 品目7-1手术床2、品目7-3手术床4
数量：共2台（品目7-1手术床2：1台；品目7-3手术床4：1台），
技术参数如下：
一、技术参数：
★1、手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面前后平移、左倾右倾、背板上折下折、头倾脚倾、屈曲反屈曲、台面升降、锁止/解锁。
2、控制器：
2.1、可配备有线控制器、无线遥控器、立柱面板。
2.2、无线遥控器显示显示屏≥3.5 英寸，可实时显示手术床运动姿态及角度信息。
2.3、有线控制器和无线遥控器均可指示手术床电量。
3、调节范围：
3.1、头端电动平移行程≥150mm，腿端电动平移空间≥190mm。
3.2、台面升降范围（不含床垫）： 600mm～1050mm。
3.3、台面头倾角度：0°～35°；台面脚倾角度：0°～25°。
3.4、台面左右倾角度：-20°～+20°。
3.5、头板上折最大角度：≥60° ，下折最大角度：≥90°。
3.6、背板上折最大角度：≥75°，下折最大角度≥45°。
3.7、腿板上折最大角度：≥40°，下折最大角度≥89°。
4、手术床宽度：≥500mm，长度≥2050mm。
5、手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计，非软质皮老虎设计。
▲6、全碳纤维床面，包括头板、上背板 、下背板、臀板 （坐板）、 腿板，头部X线透射长度≥1600mm；腿部X线透射长度≥1400mm。
7、手术床底座厚度≤150mm。
8、手术床具备四个万向脚轮。
▲9、手术床刹车方式：落地式电动刹车，非轮式刹车设计。
10、手术床防水等级：≥IPX5，手术床开关等电位柱及电源接口均有防水盖设计。 
11、手术床中心位置最大承重：≥450kg。
12、手术床床垫采用多层减压记忆海绵床垫，垫厚度≥80mm, 床垫接缝处采用超声波无缝烫接技术，提供证明文件。
★二、主要配置
1、品目7-1手术床2，数量1台，配置如下：
1）电动手术床主床：1台
2）有线遥控器：1个。
3）头板：1个。
4）延长板：1套
5）双关节腿板：1对。
6）手板：1对。
7）麻醉架：1个。
8）水平转动收缩杆：1个。
9）夹头：1套。
10）全碳纤维手术板：1套。
11）手术板转运小车：1辆。
12）骨科牵引架：1套。
13）床垫：1套。
14）俯卧位垫：1套。
2、品目7-3手术床4，数量1台，配置如下：
1）电动手术床主床：1台
2）无线遥控器：1个。
3）水平转动收缩杆：1个。
4）夹头：1套。
5）全碳纤维手术板：1套。
6）床垫：1套。
7）俯卧位垫：1套。
8）过床板：1个。
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。



第7包 品目7-2手术床3、品目7-4手术床5、品目7-5手术床6
数量：共35台（品目7-2手术床3：31台；品目7-4手术床5：2台；品目7-5手术床6：2台），技术参数如下：
一、技术参数：
★1、手术床采用电动液压动力系统，可电动调节台面前后平移、左右倾、背板上下折、头脚倾、屈曲反屈曲、升高下降、锁止解锁。
2、调节范围：
2.1、台面前后平移行程：≥300mm。
2.2、台面升降范围（不带床垫）：500mm～1000mm。
2.3、头倾角度：0～35°；脚倾角度：0～25°。
2.4、台面左右倾角度：-20°～20°。
2.5、头板折转最大角度：上折≥60°；下折≥90°。
2.6、背板折转最大角度：上折≥75°，下折≥45°。
2.7、腿板折转最大角度：上折≥40°，下折≥85°。
2.8、双腿板外展最大角度：≥180°。
3、手术床宽度：≥520mm，长度≥2050mm。
4、手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计。
5、底座厚度：≤150mm。
6、手术床具备四个万向脚轮。
▲7、手术床刹车方式：落地式电动刹车，非轮式刹车设计。
8、手术床防水等级：≥IPX5，手术床开关等电位柱及电源接口均有防水盖设计。 
9、手术床中心位置最大承重：≥400kg；手术床无限制使用的额定承重≥180 Kg（提供第三方检测报告证明）；
10、控制系统：
10.1、可配备有线控制器、无线遥控器、立柱备用面板，有线控制器和无线遥控器可显示手术床电量。
▲10.2、可一键控制折刀位、一键式沙滩位、一键腰桥，可一键复位。
11、配备充电电池，总容量：≥10Ah。
12、腿板所有关节均采用气动弹簧设计。
13、床垫：多层减压记忆海绵床垫，厚度≥80mm, 床垫接缝处采用无缝烫接技术。
★二、主要配置（单台）
1、品目7-2手术床3，数量共31台
1）配置1，数量1台，单台配置如下：
（1）电动手术床主床：1台
（2）有线遥控器：1个。
（3）头板：1块（套）。
（4）延长板：1块（套）。
（5）双关节腿板：2块。
（6）手板：2块（套）。
（7）麻醉架：1个。
（8）水平转动收缩杆：1个。
（9）夹头：1套。
（10）马镫型多功能腿架：1套。
（11）床垫：1套。
2）配置2，数量9台，单台配置如下：
（1）电动手术床主床：1台。
（2）头板：1个。
（3）分体式腿板：1对。
（4）控制面板：1个。
（5）无线遥控器：1个。
（6）有线遥控器：1个。
（7）托手架：1对。
（8）麻醉屏架：1个。
（9）躯干固定带：1根。
（10）托腿架：1对。
（11）支身架：1对。
（12）侧卧手架：1个。
（13）延长板：1个。
（14）肩托：2对。
（15）床垫：1套。
（16）马镫型多功能腿架：1套。
3）配置3，数量21台，单台配置如下：
（1）电动手术床主床：1台 。
（2）有线遥控器：1个。
（3）无线遥控器：1个。
（4）控制面板：1个。
（5）双关节腿板：1对。
（6）头板：1个。
（7）麻醉屏架：1个。
（8）重型托手架：1套。
（9）躯干固定带：1套。
（10）支身架：1套。
（11）托腿架：1套。
（12）多关节侧卧手架 ：1套。
（13）肩托：1对。
（14）记忆海绵床垫：1套。
（15）附件推车：1套。
（16）俯卧位垫：1套。
（17）过床板：1个。
（18）夹头：1套。
2、品目7-4手术床5，数量共2台，单台配置如下：
（1）电动手术床主床：1台
（2）头板：1个。
（3）分体式腿板：1对
（4）控制面板：1个。
（5）无线遥控器：1个。
（6）有线遥控器：1个。
（7）托手架：1对。
（8）麻醉屏架：1个。
（9）躯干固定带：1根。
（10）托腿架：1对。
（11）支身架：1对。
（12）侧卧手架：1个。
（13）床垫：1套。
3、品目7-5手术床6，数量共2台  
1）配置1，数量1台，配置如下：
（1）电动手术床主床：1台。
（2）头板：1个。
（3）分体式腿板：1对。
（4）控制面板：1个。
（5）无线遥控器：1个。
（6）有线遥控器：1个。
（7）托手架：1对。
（8）麻醉屏架：1个。
（9）躯干固定带：1根。
（10）托腿架：1对。
（11）支身架：1对。
（12）侧卧手架：1个。
（13）马镫式截石位腿架：4对。
（14）肩托：1对。
（15）床垫：1套。
2）配置2，数量1台，配置如下：
（1）电动手术床主床：1台。
（2）头板：1个。
（3）分体式腿板：1对。
（4）控制面板：1个。
（5）无线遥控器：1个。
（6）有线遥控器：1个。
（7）托手架：1对。
（8）麻醉屏架：1个。
（9）躯干固定带：1根。
（10）托腿架：1对。
（11）支身架：1对。
（12）侧卧手架：1个。
（13）马镫式截石位腿架：1对。
（14）肩托：1对。
（15）床垫：1套。
（16）截石位绑带：1根。
（17）上下肢固定带：1根。
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第7包 品目7-6手术床7
数量：共8台，技术参数如下：
一、技术参数：
★1、手术床采用电动液压动力系统，可电动调节左右倾、背板上下折、头脚倾、屈曲反屈曲、升高下降、锁止解锁、平移。
2、调节范围：
2.1、台面平移行程：≥300mm。
2.2、台面升降范围（不带床垫）：600mm～950mm。
2.3、头倾角度：0～35°；脚倾角度：0～25°。
2.4、台面左右倾角度：-20°～20°。
2.5、头板折转最大角度：上折≥60°；下折≥85°。
2.6、背板折转最大角度：上折≥75°，下折≥45°。
2.7、腿板折转最大角度：上折≥35°，下折≥85°。
2.8、双腿板外展最大角度：≥180°。
3、手术床宽度：≥520mm，长度≥2050mm。
4、手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计。
5、底座厚度：≤150mm。
6、手术床具备四个万向脚轮。
▲7、手术床刹车方式：落地式电动刹车，非轮式刹车设计。
8、手术床防水等级：≥IPX5，手术床开关等电位柱及电源接口均有防水盖设计。 
9、手术床中心位置最大承重：≥400kg；手术床无限制使用的额定承重≥180 Kg（提供第三方检测报告证明）；
10、控制系统：
10.1、可配备有线控制器、无线遥控器、立柱备用面板，有线控制器和无线遥控器可显示手术床电量。
▲10.2、可一键控制折刀位、一键式沙滩位、一键腰桥，可一键复位。
11、配备充电电池，总容量：≥10Ah。
12、腿板所有关节均采用气动弹簧设计。
13、床垫：多层减压记忆海绵床垫，厚度≥80mm, 床垫接缝处采用无缝烫接技术。
★二、主要配置（单台）：
1、配置1，数量5台，单台配置如下：
1）电动手术床主床：1台 。
2）有线遥控器：1个
3）无线遥控器：1个
4）控制面板：1个。
5）分体式腿板：1对
6）头板：1个
7）麻醉屏架：1个。
8）托手架：1套
9）躯干固定带：1套
10）支身架：1套
11）托腿架：1套
12）多关节侧卧手架 ：1套
13）肩托： 1对。
14）床垫：1套。
15）附件推车：1套。
2、配置2，数量3台，单台配置如下：
1）电动手术床主床：1台。
2）头板：1个。
3）分体式腿板：1对。
4）控制面板：1个。
5）无线遥控器：1个。
6）有线遥控器：1个。
7）托手架：1对。
8）重型麻醉屏架：1个。
9）躯干固定带：10根。
10）托腿架：1对。
11）支身架：1对。
12）侧卧手架：1个。
13）马镫式截石位腿架：1对。
14）肩托：1对。
15）床垫：1套。
16）截石位绑带：10根。
17）上下肢固定带：10根。
18）附件推车：1套。
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第8包 品目8-1全自动发药机（系统）1
数量：3台，技术参数如下：
一、技术参数：
1、整体要求
1.1、自动发药机内所发放的处方药品能直接（或通过传输系统）发放到前台发药窗口的药师手边。
1.2、单台自动发药机内药品通过设备直接发放到调剂工作台，由药师完成机外药品调剂工作后，传送到相应的前台发药窗口药师手边。
1.3、若装机需局部改造，所有改造费用均纳入总报价，无额外收费。
▲1.4、预留智能二级库对接接口，实现全自动上药。
2、全自动发药机：
2.1、储药：
▲2.1.1、发药主机单台储药量≥20000盒（药盒尺寸100*60*20mm)；可实现存储药品≥2200个品规。
2.1.2、支持实时智能盘点功能。
2.1.3、支持不同包装形态（如多盒装、多规格）药品的存储与分发。
2.2、发药
2.2.1、发放处理日均处方量：≥2000张。
▲2.2.2、HIS系统出现故障，药师可按处方信息从设备点选相应药品及数量，设备能按指定窗口自动发药。
2.2.3、能对所指定任一药品实现自动出库。
2.2.4、自动实现药品的先进先发、效期提醒与自动禁发。
2.2.5、自带药品追溯码全流程闭环管理功能。
2.2.6、支持最大重量≥1.5kg，最大尺寸≥260×150×140mm的各类药品。
2.2.7、具备螺旋落药保护装置。
2.3、控制与智能系统：
2.3.1、 HIS系统无缝连接，提供操作系统和说明，承当相关接口费用。
2.3.2、具备自检自处理功能。
2.4、配备UPS不间断电源，支持全自动发药机正常工作≥2h。
3、全自动上药机：
▲3.1、储药：缓存槽可一次性任意倒入药品≥1500盒，且无品规数的限制。
3.2、上药：
▲3.2.1、采用双机械臂进行上药，整体全自动上药药速度≥400盒/h。
3.2.2、整体设备进补药速度：≥1300盒/小时。
3.2.3、在无人工任何干预下，自动抓取药品、自动扫描每盒药品条码信息、自动分拣并入库。
3.2.4、自动识别、自动检测药品信息，并能将信息错误的药品实施自动退药。
3.2.5、能根据二维码信息有效实施对每个单包装药品的效期管理、追踪管理。
3.2.6、具备视觉识别装置。
3.2.7、具备全自动传输上药缓存槽。
★三、主要配置（单台）：
1、全自动发药机：1台。
2、全自动上药机：1台。
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第8包 品目8-2全自动发药机（系统）2
数量：1台，技术参数如下：
一、技术参数：
1、 整体要求：
▲1.1、上药、储存、发药可同时进行，互不干扰。
1.2、若装机需局部改造，所有改造费用均纳入总报价，无额外收费。
▲1.3、可无缝对接智能二级库，从药品入库、存储、传送、发药全流程自动完成，无需人工参与。
2、全自动发药模块：
2.1、单台设备出药缓存口≥2个，侧面出药和后端出药。
2.2、药槽：
2.2.1、每个药槽具备独立驱动的拨动结构。
2.2.2、药槽的水平倾斜角度：≤20°。
▲2.2.3、储药槽长度≥1600mm，单台快速发药机常规药品储存量≥10000盒（药品外包装规格（长×宽×高）100mm×60mm×20mm计算）。
2.2.4、无需拆除储药板，单个储药槽宽度可调。
2.2.5、药槽≥900个。
2.2.6、可随时对药品进行实时盘点，盘库时间≤30min。
2.2.7、具有药品有效期记录及管理功能，实现近期先出。
2.2.8、设备调剂和人工调剂可切换。
2.3、出药方式：一次性全屏出药。
3、高速发药模块：
3.1、用于高频次高使用量盒装药品。
3.2、储位≥50个，药槽宽度可调节。
3.3、可存储药盒≥2500药盒。
3.4、连续分发≥2盒/秒。
3.5、当出现异常（缺药或是卡药），可灯光提示。
4、外型尺寸（全自动发药模块和高速发药模块高度）：≤2.55m。
5、上药模块：
5.1、可补瓶装药品。
5.2、人工集中补药模式与无人值守补药模式可切换。
5.3、补药缓存轨道：≥4条，补药机械手可在各轨道接药。
5.4、上药识别方式：药品名称、简码、条形码以及图像识别等多种方式。
5.5、具备库存管理功能，可设置每个药槽所存储的药品的最低限值，低于限值自动发出缺药警报。
▲5.6、具备退药回收功能，补药过程中发现当前药品库存已满或其他异常状态，补药机械手自动将当前药品发放至退药口。
▲5.7、连续上药工作中，机械手上药平均速度≥20 盒/min。
6、智能存取模块：
6.1、可储存各种包装形式（盒装药、外用药等）的药品。
6.2、具备开机自检功能、急停保护、取药口光幕保护功能。
6.3、系统接收处方信息后，并灯光提示药品所在位置。
6.4、药位≥96个。
6.5、储存量：≥5000支常规药品。
6.6、高度：≤2.55m。
7、智能药房管理软件
▲7.1、与医院HIS、叫号系统、药品追溯码采集系统连接，承担相关接口费用免费，系统可对已接收的处方/患者信息进行追踪管理。
7.2、系统能够根据HIS内容，向指定地点传输盒装、瓶装（非玻璃瓶）等中、西药品。系统能够满足医院2500-3000张/日、高峰450张/小时处方量的工作需求。
7.3、非盒装药品或特殊药品通过专门的集中补药区进行人工半自动调配。
7.4、可自动将智能药筐绑定处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应。
7.5、具备药品添加、删除、修改功能。
7.6、实时监管库存状态、自动生成补货清单，具备库存药品下限报警提示。
7.7、具备实时盘点功能，可随时对药品进行实时盘点，可实时显示盘点结果的准确率。
7.8、可依据接收处方的信息，合理分配窗口排队取药人数。
7.9、可统计每个窗口的已发处方数、已发发药数量、带配处方数、带配药品数量、已发处方的直发（全机内药品）处方数量与比例、补药数量等信息。
7.10、可打印调配条。
8、智能药筐：
8.1、智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息。
8.2、药筐可灯光提示该处方药品所在的位置。
★三、主要配置（单台）
1、全自动发药模块：1个。
2、上药模块：1个。
3、高速发药模块：1个
4、智能存取模块：1个。
5、智能药房管理软件：1套。
6、智能药筐：300个。
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第9包 品目9-1高效液相色谱串联质谱系统1
数量：3台，技术参数如下：
一、主要用途：用于体液维生素、氨基酸、胆汁酸、激素和生物标志物检测、药物浓度监测等内源性、外源性小分子含量测定以及其他小分子物质的分析和研究。
二、技术参数：
（一）、液相色谱部分：
1、二元高压梯度泵：
1.1、流速调节范围，0.001～6.000mL/min；调节步长≤0.001mL。
1.2、具备色谱柱切换阀，可实现≥3根色谱柱切换。
▲2、流动相溶剂通道：≥5路，溶剂组合方式≥6种。
3、自动进样器：样品通量：2mL样品瓶≥160位，兼容≥4块96孔板进样。
4、柱温箱：
4.1、控温范围：5℃～90℃；
▲4.2、柱温箱可兼容30cm色谱柱。
5、脱溶剂气通道：≥6个。
（二）、质谱部分：
1、离子源：
▲1.1、具备ESI、APCI离子源。
1.2、离子源接口：离子传输管或毛细管结构，可超声清洗、反复使用。
1.3、具有真空隔离装置，清洗维护无需卸真空，提供结构证明。
1.4、离子源和离子传输管均可加热，最高温度≥750℃。
2、真空系统：机械泵和涡轮泵组合。
3、碰撞池：轴向加速电场，碰撞气为高纯高惰性氩气。
4、检测器：电子倍增器具备数字脉冲计数模式。
5、质量分析器：前、后具备预杆和后杆，分辨率可选，最高分辨率≤0.4amu（FWMH）
6、检测性能：
6.1、质量数（M/Z）检测范围：5～2000 amu。
6.2、灵敏度：
▲6.2.1、ESI(+)：信噪比 S/N≥1500000:1@1pg利血平、过柱检测、MRM离子对为m/z609＞195；连续12针进样，CV≤3%。（提供第三方检测报告证明）
6.2.2、ESI(-)：信噪比 S/N≥1500000:1@1pg氯霉素，过柱检测，MRM离子对为m/z321＞152；连续12针进样，CV≤3%。
▲6.3、SRM扫描速度：≥600 SRMs/秒；SRM最小驻留时间：≤0.3ms；正负离子切换时间：≤5ms。
6.4、扫描模式：具有全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描、选择反应监测扫描、多反应同时监测扫描等功能。
（三）、数据采集处理工作站：
1、CPU：主频≥2.1GHz；内存：≥32GB；固态硬盘：≥512G，机械硬盘:≥1T；彩色液晶显示器：≥24英寸。
2、全中文应用软件，可控制液相色谱和质谱。
3、具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能。
4、具备仪器校正和方法优化功能，并可利用优化后的参数建立分析方法，无需手动逐条输入MRM参数，同时支持手动修改。
▲5、可进行遗传代谢病筛查（≥43种物质）、维生素检测（≥14种，至少包括维生素C、维生素B12、末梢血血浆维生素D检测）、类固醇激素检测（包括硫酸脱氢表雄酮、皮质醇、雄烯二酮、睾酮）、抗癫痫药物检测（丙戊酸、卡马西平）、抗感染类药物检测（包括万古霉素）、免疫抑制剂检测（包括环孢素、霉酚酸），并提供试剂注册证证明。
6、投标品牌参加国家卫健委临床检验中心室间质评项目，包括新生儿遗传代谢病筛查、血清治疗药物监测（含茶碱）、内分泌（含维生素D3）、类固醇激素正确度验证，提供2025年国家卫健委临床检验中心室间质评官方截图。
（四）、氮气发生器
1、氮气流速调节范围：0～55L/min@100psi。
2、氮气纯度：≥99.9%；噪音≤50dB（A）@1m。
（五）、氮吹仪：适配96孔板。
（六）、UPS：≥10kW。
★（七）、投标产品须属于医疗器械管理范畴，具备有效的医疗器械注册 / 备案凭证，生产及经营单位须持有对应医疗器械生产、经营资质。
★三、主要配置（单台）：
1、液相色谱-串联质谱检测系统主机：1台。
2、数据采集处理工作站：1套。
3、氮气发生器：1 台。
4、氮吹仪： 1 台。
5、UPS：1台。
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。



第9包 品目9-2高效液相色谱串联质谱系统2
数量：1台，技术参数如下：
一、主要用途：用于体液维生素、氨基酸、胆汁酸、激素和生物标志物检测、药物浓度监测等内源性、外源性小分子含量测定以及其他小分子物质的分析和研究。
二、技术参数：
（一）、液相色谱部分：
1、二元高压梯度泵：
1.1、流速调节范围，0.001～6.000mL/min；调节步长≤0.001mL。
1.2、具备色谱柱切换阀，可实现≥3根色谱柱切换。
▲2、流动相溶剂通道：≥5路，溶剂组合方式≥6种。
3、自动进样器：样品通量：2mL样品瓶≥160位，兼容≥4块96孔板进样。
4、柱温箱：
4.1、控温范围：5℃～90℃；
▲4.2、柱温箱可兼容30cm色谱柱。
5、脱溶剂气通道：≥6个。
（二）、质谱部分：
1、离子源：
▲1.1、具备ESI、APCI离子源。
1.2、离子源接口：离子传输管或毛细管结构，可超声清洗、反复使用。
1.3、具有真空隔离装置，清洗维护无需卸真空，提供结构证明。
1.4、离子源和离子传输管均可加热，最高温度≥400℃。
2、真空系统：机械泵和涡轮泵组合。
3、碰撞池：轴向加速电场，碰撞气为高纯高惰性氩气。
4、检测器：电子倍增器具备数字脉冲计数模式。
5、质量分析器：前、后具备预杆和后杆，分辨率可选，最高分辨率≤0.4amu（FWMH）。
6、检测性能：
6.1、质量数（M/Z）检测范围：5～2000 amu。
6.2、灵敏度：
▲6.2.1、ESI(+)：信噪比 S/N≥1500000:1@1pg利血平、过柱检测、MRM离子对为m/z609＞195；连续12针进样，CV≤3%。（提供第三方检测报告证明）。6.2.2、ESI(-)：信噪比 S/N≥1500000:1@1pg氯霉素，过柱检测，MRM离子对为m/z321＞152；连续12针进样，CV≤3%。
▲6.3、SRM扫描速度：≥600 SRMs/秒；SRM最小驻留时间：≤0.3ms；正负离子切换时间：≤5ms。
6.4、扫描模式：具有全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描、选择反应监测扫描、多反应同时监测扫描等功能。
（三）、数据采集处理工作站：
1、CPU：主频≥2.1GHz；内存：≥32GB；固态硬盘：≥512G，机械硬盘:≥1T；彩色液晶显示器：≥24英寸。
2、全中文应用软件，可控制液相色谱和质谱。
3、具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能。
4、具备仪器校正和方法优化功能，并可利用优化后的参数建立分析方法，无需手动逐条输入MRM参数，同时支持手动修改。
▲5、可进行遗传代谢病筛查（≥43种物质）、维生素检测（≥14种，至少包括维生素C、维生素B12、末梢血血浆维生素D检测）、类固醇激素检测（包括硫酸脱氢表雄酮、皮质醇、雄烯二酮、睾酮）、抗癫痫药物检测（丙戊酸、卡马西平）、抗感染类药物检测（包括万古霉素）、免疫抑制剂检测（包括环孢素、霉酚酸），并提供试剂注册证证明。
6、 投标产品品牌参加国家卫健委临床检验中心室间质评项目，包括新生儿遗传代谢病筛查、血清治疗药物监测（含茶碱）、内分泌（含维生素D3）、类固醇激素正确度验证，提供2025年国家卫健委临床检验中心室间质评官方截图。
★（四）、投标产品须属于医疗器械管理范畴，具备有效的医疗器械注册/备案凭证，生产及经营单位须持有对应医疗器械生产、经营资质。
★二、主要配置(单台)
1、液相色谱-串联质谱检测系统主机：1台
2、数据采集处理工作站：1套。
3、氮气发生器：1 台。
4、氮吹仪： 1 台。
5、UPS：1台。
注: “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]无。
