# 采购需求

一、采购标的

| 包号 | 采购包名称 | 采购包预算金额 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 正电子发射型磁共振成像系统等维保 | 356万元/2年 | 供应商为采购人的正电子发射型磁共振成像系统、CT、DR设备提供整机维保服务。 |
| 02 | DR维保 | 188万元/2年 | 供应商为采购人的DR设备提供整机维保服务。 |

二、商务要求

（一）服务期限和地点

1.服务期限：自合同签订之日起2年。

2.服务地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：详见第六章 拟签订的合同文本

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购的标的是“正电子发射型磁共振成像系统等影像设备维保购置项目”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

- 需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：提供的服务满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 维保设备明细

01包：正电子发射型磁共振成像系统等维保

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正电子发射型磁共振成像系统 | 联影 | uPMR790 | 1 | 2023年2月 |
| 2 | CT | 联影 | uCT528 | 1 | 2023年10月 |
| 3 | DR | 联影 | uDR770 | 1 | 2018年11月 |

02包：DR维保

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 锐珂 | DRX-Evolution/DRX-ASCEND 1.DRX-Evolution，SN：5180； 2.DRX-Evolution，SN：5725； 3.DRX-Evolution，SN：5722； 4.DRX-Evolution，SN：5736； 5.DRX-Evolution，SN：5721； 6.DRX-ASCEND，SN：80002 | 6 | 2018年11月 |

（二）具体要求

01包：正电子发射型磁共振成像系统等维保

▲1.正电子发射型磁共振成像系统维保范围：正电子发射断层扫描及磁共振成像系统（uPMR 790）整机保修、包含磁体、冷头、液氦、线圈、主机常规备件、工作站、包含附属设备（水冷机），此设备所有配件及人工。

▲2.CT维保范围：计算机断层扫描成像系统（CT528）整机保修、包含球管、探测器、高压发生器，主机常规备件、工作站等此设备所有配件及人工。

▲3.DR维保范围：移动式X射线机整机保修、包含球管、探测器、高压发生器等此设备所有配件及人工。

▲4.保修期内除不可抗力或重大过失导致设备故障因素外，必须确保设备的开机率≥95％（按全年365天计算）

5.提供7×24小时维修响应服务。报修后1小时内响应，一般报修后工程师8小时内到场，备件24小时内到达现场。

6.投标人配备有至少2名全职的原厂认证合格的工程师

7.国内需设有专门配件库

8.投标人需能合法获得维修产品所需相应工具及配件，承诺所有更换的备件必须为上述保修设备规格型号的经过原厂认证/测试合格件。

9.投标人有长期稳定的维修服务机构≥2年。

10.预防性维护：每合同年度内至少2次预防性维护（含维护耗材），并提供书面保养报告。

11.维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障

12.提供能及时获取并实施原厂系统软件升级能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

13.如遇相关质检部门和医院的检测达标工作工程师需进行现场支持。

02包：DR维保

1.技术人员要求

1.1有现场服务工程师2名或2名以上；

1.2现场服务工程师拥有合法渠道获得的维修权限及秘钥；

1.3现场服务工程师具备两年以上同款设备维修经验；

▲1.4现场服务工程师具备厂家认证培训证书；

1.5能够获得设备制造商的技术支持；

2.零件供应要求

2.1能够提供合同中所规定的所有配件更换，所有更换配件均包含在投标总价中；

▲2.2所换零件必须为原厂认证零件，来源合法，具有可以追溯的序列代码，可提供代码有效性电话查询服务。在服务期限内，采购人有权要求投标人提供备件来源的渠道证明材料。如涉及进口零件需提供海关报关单；

2.3在国内拥有零配件供应仓库，保证持续提供零部件10年以上；

2.4维保期内可能更换配件：包括但不限于编码器、X轴离合器、X/Y/Z轴控制板、Z轴驱动器、滤线器、探测板、AEC控制板、束光器、双速转子转换器、单电机控制面板、IR远程控制遥控器、球管等。

3.服务流程要求

3.1维修响应时间小于2小时；

▲3.2工作时间7×24小时（含节假日）；

3.3提供维修热线电话；

▲3.4每年2次定期高级维护保养服务；

3.5开机率：≥90%（以365天计算），停机天数每超过1天，保修时间顺延3天。

4.供应商拥有厂家提供的原厂零备件授权使用证明书。

（三）其他要求

投标人需在投标文件中提供：

1.维保服务方案

1.1日常维保服务方案；

1.2故障处理方案；

1.3预防性维保计划；

1.4维保工具与检测设备配置；

1.5备件供应及管理方案。

2.质量控制方案

2.1关键节点管控方案（包括但不限于：首次全面巡检、季度维保等）；

2.2维保质量管控流程（包括但不限于：事前预防、事中监督、事后验收）；

2.3维保过程质量记录与追溯方案；

2.4质量问题整改与闭环管理方案；

2.5医院反馈收集与处理方案。

3.应急预案

3.1应急组织架构与职责分工；

3.2应急准备（应急物资储备、设备备件、通讯联络机制、人员培训）；

3.3设备故障应急处置预案；

3.4维保过程安全事故应急处置（包括但不限于：设备损坏、人员受伤等）；

3.5突发公共卫生事件（包括但不限于：传染病疫情、公共卫生应急响应）下的维保应急保障预案。