[bookmark: _Toc20096]  采购需求

1、 采购标的
	包号
	采购包名称
	采购包预算金额
（万元）
	标的名称
	数量（台）
	单价最高限价
（万元/台）
	是否允许进口
	是否为核心产品

	01
	口腔数字印模仪等
	74.53
	十五导儿童专用心电图机
	1
	8
	否
	

	
	
	
	二氧化碳培养箱
	1
	4.5
	否
	

	
	
	
	台式高速冷冻离心机
	1
	3.8
	否
	

	
	
	
	微波消融治疗仪
	1
	8.8
	否
	

	
	
	
	热牙胶充填器
	1
	3.9
	否
	

	
	
	
	镍钛根管预备机
	1
	1.8
	否
	

	
	
	
	超声喷砂牙周治疗仪
	1
	4.2
	否
	

	
	
	
	口腔数字印模仪
	1
	19
	否
	是

	
	
	
	蒸汽灭菌器
	1
	8
	否
	

	
	
	
	抢救车
	2
	0.58
	否
	

	
	
	
	治疗车
	2
	0.21
	否
	

	
	
	
	内窥镜转运车
	3
	1.35
	否
	

	
	
	
	半导体激光治疗机
	1
	6.9
	否
	

	02
	水处理系统等
	99.4
	呼气分析一体机
	1
	18
	否
	

	
	
	
	心电图运动试验检测仪
	1
	28
	否
	是

	
	
	
	射频控温热凝器
	1
	10
	否
	

	
	
	
	水处理系统
	1
	29
	否
	

	
	
	
	生物显微镜
	2
	7.2
	否
	



二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后30日内完成交货。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“2026年自有资金采购设备”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
01包：口腔数字印模仪等
标的1：十五导儿童专用心电图机
1.基本要求
1.1本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类方式。
1.2同屏显示，同步采集，同步热敏记录15/12道心电波形。
1.3触摸显示屏≥12.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格1：1显示。
1.4具备键盘和轨迹球鼠标设计，支持拼音、五笔等输入法。
1.5支持手动输入、条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取或工作清单快速下载等≥4种患者信息录入方式。
1.6支持有线和无线联网，支持本机直接发送邮件，实现疑难病例远程诊断。
1.7支持心电数据双向传输，实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告。
1.8支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等数据格式。
1.9支持FTP、HTTP、SAMBA等传输协议。
2.性能要求
2.1 A/D转换：24bit。
2.2采样率：≥20000Hz。
2.3频率响应：0.01Hz～310Hz。
2.4内部噪声：≤15µVp-p。
2.5时间常数：≥3.2s。
2.6耐极化电压：±910mV。
2.7抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。
2.8具备自适应工频滤波技术。
2.9除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。
3.功能要求
3.1 ECG输入通道：标准15/12导联心电信号同步采集。
3.2导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。
3.3采集时间设置：波形实时采集和冻结时长≥60s，同时支持两页、三页、四页热敏打印格式。
3.4支持实时采样、预采样、触发采样，支持节律分析。
▲3.5可同屏显示15/12导同步心电波形。
3.5.1 12导联显示布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1
3.5.2 15导联显示布局：5*3、5*3+1R
3.6屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。
3.7自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。
▲3.8具有儿童分析模块，可对儿童患者进行特异性分析；
▲3.9运动伪迹处理算法，可以有效去除儿童在哭闹时产生的波形干扰伪差；
3.10支持起搏检测功能。
3.11具备平均模板功能。
3.12支持测量矩阵报告。
3.13热敏打印布局：
3.13.1 12导联：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。
3.13.2 15导联：5*3、5*3+1R。
3.14热敏记录纸：折叠纸。
3.15支持外接激光打印机。
3.16内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。
3.17支持U盘、SD卡的扩容存储。
3.18支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等格式的报告。
3.19支持波形冻结与波形浏览功能。
3.20支持报告打印预览功能。
3.21具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印等。
▲3.22支持病例编辑功能，具备病例模板与自定义病例模板添加功能。
▲3.23支持病例自动重新诊断功能，选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件，具备自动给出不同的诊断结论。
▲3.24权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。
4.电源
交直流两用且自动转换，电源要求220V（50Hz），内置锂电池充满电后可连续工作≥4小时。
5.配置
主机1台，15导导联线1条，肢电极4个，胸电极9个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。
标的2：二氧化碳培养箱
1.直热式CO2培养箱容积≥170L。
2.灭菌功能：具有90℃高温湿热循环灭菌。
3.灭菌全程时间：≤20小时。
4.温度控制范围（℃）：环境温度+3~55℃。
5.温度控制精度（℃）：≤±0.1℃。
6.内腔设计为强制空气对流，加热单元≥8个，加热模式≥6面，保证温度均一性，温度均一性≤±0.3℃。
7.开门1min后，37℃温度恢复时间：≤5min，5%浓度时CO2恢复时间：≤6min。
8.CO2控制范围：0～20％，CO2控制精度：≤±0.1%。
9.二氧化碳检测系统采用IR二氧化碳浓度传感器，并具有CO2浓度自校准功能。
10.灭菌过程中无需拆卸二氧化碳传感器。
11.标准搁板数量≥3块，最大搁板数量：≥20块。
12.一体式不锈钢内胆，光滑内壁，大圆弧角设计，清洁无死角。
13.水盘式加湿方式，方便换水及灭菌消毒。
14.内、外门可左右换向，具有玻璃小门。
15.箱体涂层：箱体外部有抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生。
16.气体在线过滤器：进入的气体经过在线过滤器可消除输入气体中的污染物。
17.采用气流流经水盘表面设计，湿度可达到：环境湿度～95%RH。
18.箱内气体循环配备ULPA超高效空气滤器，空气洁净度达到ISO5级。
19.微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时及CO2钢瓶耗竭，ULPA报警提示等参数的报警及设置。
20.智能化数据和事件检测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，可在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。内置闪存保证运行数据储存。
21.配备RS485数据输出端口，可软件进行远程电脑监控，数据记录，编程设置等。
22.配置清单
22.1二氧化碳培养箱：1台	
22.2不锈钢搁板：≥4块	
22.3电源线：1套
标的3：台式高速冷冻离心机
1.用途：用于生物活性物质离心
2.工作条件：工作温度：+10℃～＋30℃，220V，50Hz
3.主要技术指标
▲3.1转速≥16,000rpm;
3.2最大容量(ml)：角转子6x85ml/水平转子4×400ml
▲3.3角转子最大离心力(xg)：≥23000xg
3.4时间控制范围：1-99小时/连续运转/短时加速
3.5噪音(dBA)：≤60dB（A）
3.6升速曲线/减速曲线选择≥9种、程序存储≥90个；
3.7温度控制范围：-20~40℃
3.8具备转子识别功能，保证转子不会超速；
3.9免维护无碳刷变频电机;
3.10微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度等
标的4：微波消融治疗仪
1.用于影像设备引导下的甲状腺良性结节及肝脏，肺实体肿瘤的消融治疗
2.工作频率：2450MHz±50MHz
3.消融功率自适应调节：仪器工作系统在治疗过程中通过检测反射功率值（肿瘤组织电特性变化），可自适应调节微波输出功率
4.治疗时间：1～30min连续可调，误差≤±3%
5.计时方式：手动控制：治疗时间为按秒倒计时方式显示；脚踏控制：治疗时间为按秒正计时方式显示
6.工作模式：连续，间歇，脚踏等可选。间歇比值为3:2，功率输出3S，停止2S
7.操作界面净功率实时动态显示：实时采集辐射到肿瘤组织中的微波能量（净功率），并在液晶屏上动态实时显示
▲8.整机控制：具备包含脚踏开关控制，触屏控制，软件控制等≥3种模式
9.微波发射源：固态源发射源，≤28V工作，
10.整机泄露：无用微波辐射≤2mw/cm²,仪器外壳泄漏≤2mW/cm2
11.工作环境要求：温度5℃-40℃；相对湿度不大于85%；大气压力700hpa-1060hpa
12.软件功能：监控软件具有硬件操作系统的预期功能,对监控温度实时采集、
13.耗材具备甲状腺肝肺消融适应症
14.具备腹腔镜下使用弯针。
15.引导穿刺定位：配套一次性使用定位穿刺角度引导器，
16.具有同轴套管消融技术：具有配套消融针使用的穿刺针，
标的5：热牙胶充填器
1.设备用途：用于根管治疗中的根管充填。
2.技术参数：
2.1无线手持式设计；
2.2显示屏可设置可适应左手或者右手操作
2.3可重复使用注胶针型号≥6款，配一次性注胶针≥3款；
2.4银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可旋转银针角度；
2.5具备液晶屏显示，可显示机器电量、温度、速度等参数；
2.6配≥2000mAh电池，充满电可供充填≥100个根管；
2.7牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却；
2.8具备安全保护机制：具备超时自动停止加热、超时自动关机功能；
2.9预设温度档位≥5个，可选择；
2.10注胶速度档位≥3个，可选择。
标的6：镍钛根管预备机
1.设备用途：用于牙科根管预备和根管长度测量使用。
2.技术参数：
2.1具备无刷电机；
2.2具备彩色显示屏，可显示：转速、扭矩等，配备可充电电池；
2.3配6：1减速比弯手机，方向可调节
2.4具备实时反馈功能，可对电机输出扭矩实时动态控制，具有防断针功能；
2.5自定义程序≥10种，内置主流锉系统等；
2.6扭矩和转速范围宽，转速范围：50-2500r/min，扭矩范围：0.4-5.0N▪cm；
2.7集成根管长度测量功能，具备根管预备和根管长度测量协同使用功能；
2.8配备无线连接脚踏系统；
2.9振动频率：100Hz-250Hz。
标的7：超声喷砂牙周治疗仪
1.设备用途：与牙科喷砂粉配套使用，用于口腔临床治疗中做牙周治疗，清除龈上、龈下的牙结石、牙菌斑、色素，牙齿根管的清洁与荡洗。
2.技术参数：
2.1可根据不同工作手柄自动切换工作模式；
2.2具备双水路切换，可自动供水，也可外接水路供水；
2.3自动供水模式下可使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液；
2.4具备水路加热功能，喷砂洁治模式下，可加热水路；
2.5洁治水温控制≥4档温度调节；
2.6喷砂手柄采用三段式设计，可高温高压灭菌处理；
2.7全透明粉罐，粉罐可360°旋转，可实时观察砂粉流动情况；
2.8龈上、龈下具备独立喷砂粉罐，可显示砂粉刻度；
2.9尖端输出功率：3W-20W；
2.10输出尖端振动频率：30kHz±5kHz；
2.11具备全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。
标的8：口腔数字印模仪
1.设备用途：通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织表面的数字化印模供口腔修复和正畸用。
2.技术参数：
2.1扫描帧率：≥30帧/秒
2.2扫描景深：≥20mm
2.3单颗牙冠扫描精度：≤15µm
2.4扫描视场：≥16mm*14mm
2.5扫描头尺寸：≤21mm*18mm
2.6口扫头数量：≥4个扫描头
2.7机身重量（含电池）：≤300g
2.8扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次
2.9连接方式：无线连接或有线连接。
2.10具备双面扫描操控功能，可以在不接触键盘及鼠标的情况下完成模型的旋转、放大、缩小和整个数字化取模流程。
2.11具备风冷除雾设计，扫描头即插即用。
2.12具备无牙颌扫描功能。
2.13具备真彩扫描功能，可展现牙体组织、牙龈、粘膜、软硬腭图像。
2.14具备扫描体位选择功能，可选择三维图像的成像角度。
2.15具备软组织剔除功能，可主动识别牙齿、牙龈、粘膜，以便口内扫描实时去除唇、颊、舌等无效数据。
2.16具备AI口腔在线健康报告功能，一键生成口腔检测报告，支持通过二维码、链接自主查看报告及口内三维数据模型。
2.17具备建模功能，口扫软件可对扫描数据进行编辑，可输出直接打印机排版的模型。
2.18具备正畸模拟功能，一键自动排牙，可直接生成正畸模拟动画。
2.19具备多咬合功能，支持扫描静态多咬合，可根据需要记录额外咬合数据，包括前伸、侧方、开颌等多种咬合状态。
2.20具备智能内窥镜，可无需单独拍照，扫描完成后可结合三维数据查看对应位置的内窥镜照片且支持截图或单独照片的保存。
2.21具备数据导出功能，支持PLY/STL/OBJ等格式文件的导出。
标的9：蒸汽灭菌器
1.设备用途：用于口腔器械的高温高压灭菌消毒。
2.技术参数：
2.1容量≥23L；
2.2配水环真空泵，采用外循环水系统，通过外接自来水冷却；
2.3具备彩色液晶触摸屏，中英文界面可调；显示屏可显示灭菌周期曲线、参数及查看灭菌记录等；
2.4门控方式：电子安全锁和机械双重安全门锁；
2.5预真空：≥3次预真空；
2.6最高真空：≤-0.90bar；
2.7腔体尺寸：≥φ250mm×450mm；
2.8配置打印机，可打印灭菌数据；
2.9具备不锈钢蒸汽发生器，产生饱和水蒸汽，保护器械；
2.10灭菌用水单向循环不回流，保证灭菌用水的洁净；
2.11具备预约灭菌功能、智能负载检测功能、预热功能；
2.12内置存储器，可存储大量灭菌记录；
2.13预设灭菌程序≥5个，测试程序≥3个；
2.14灭菌程序在升压前先预真空，以减少器械损伤；
2.15数据接口：具备USB接口，可以升级程序和导出灭菌记录
标的10：抢救车
1.规格尺寸：(650×480×960)mm；±5%。
2.台面：ABS工程塑料与不锈钢板面板组合；设有三面围栏。
3.立柱采用铝合金型材；侧板、背板采用铝塑板拼装。
4.抽屉：
4.1车体配有五层抽屉，ABS扣手，采用三节静音滑轨。
4.2抽屉材质为铝合金材质。
4.3抽屉内配备防滑垫。上三个抽屉内配分隔片。
5.车体侧面配有书写平台。
6.车体配有中控锁。
7.车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置。
8.车体配四只防撞装置。
9.主要配置：
9.1抢救车：1辆。
9.2不锈钢输液架：1个。
9.3氧气瓶支架：1个。
9.45孔插线板：1个。
9.5心肺复苏板：1个。
9.6仪器托架：1个。
9.7污物桶：2个。
9.8锐器盒支架：1个。
标的11：治疗车
1.规格尺寸：650mm×440mm×850mm±5mm
2.整体材质：
2.1整体材质采用304不锈钢板及不锈钢管；
2.2板厚≥1.2mm，钢管厚度≥1.2mm板材表面经过拉丝处理，台面底部加装加强筋承重工艺制作；
3.立柱框架为直径≥32mm不锈钢圆管，厚度≥1.5mm。
4.双层设计，上下两层带四面不锈钢围栏；
5.上层台面下配有一只不锈钢抽屉、抽屉选用三节静音滑轨；
6.承重：动态承重≥100kg，静态承重≥120kg；
7.脚轮：
7.1直径≥100mm防缠绕静音万向轮。
7.2 4个脚轮带刹车制动。
8.经满焊焊接、表面打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
9.主要配置：
9.1主体1台
9.2脚轮4只
9.3污物桶1个
标的12：内窥镜转运车
1.托盘层数：三层，采用旋转设计。
2.车体由钢体喷塑而成，周转盘材料由高分子复合材料制成。
3.盘内内镜存放导航隔条使污染部位和非污染部位分离。
4.具有耐腐蚀、不沾水等优点。
5.托盘尺寸（长*宽*高）：≥(570*400*90)mm。
6.外形尺寸（长*宽*高）：≥(700*490*1000)mm。
7.配置清单
7.1车体一套。
7.2托盘3个，托盘盖3个。
7.3万向车轮4个。
标的13：半导体激光治疗机
1.激光分类：3B类
2.医用电器设备安全分类：I类，B型
3.激光输出波长：810nm±30nm
4.激光输出指示光波长：650nm±30nm
5.输入功率：220VA
6.显示方式：液晶屏≥7英寸。
7.控制方式：双路控制
8.工作方式：连续或通断方式。
9.曲臂（支架）活动范围：上下≥90°范围内活动，探头可在360°范围内活动。
10.适用范围：感染及非感染性炎症和皮肤病的辅助治疗。
11.定时范围：0～90min，分档可调
12.终端激光最大输出功率：A路最大总功率：6x500mW±20%；B路最大总功率：1x500mW±20%。
13.激光输出功率不稳定度：St：≤±10%
14.激光器出光口直径：≤10mm
15.配置清单
15.1主机：1台
15.2 A路探头：1个
15.3 B路探头：1个
15.4曲臂（支架）：1个
15.5防护眼镜：1副

02包：水处理系统等
标的1：呼气分析一体机
1.用途及模块参数
1.1具备NO测量模块、CO测量模块、肺功能测试模块和呼吸康复模块等功能。
1.2支持升级潮气肺功能测量模块、鼻阻力测量模块、激发试验模块和脉冲振荡测量模块等。
2.NO测量模块
2.1检测原理：电化学检测原理。
2.2测定范围：0-3800ppb
2.3分辨率：FeNO、FnNO、离线、潮气模式为1ppb；CaNO为0.1ppb。
2.4示值误差：当测量值<60ppb时，示值误差≤±0.5ppb；当测量值≥60ppb时，示值误差≤±1%。
2.5测量结果重复性：当测量值≤50ppb时，标准偏差(SD)≤1.5ppb；测量值>50ppb时，相对标准偏差RSD(变异系数CV)≤2%。
2.6稳定性：测量间隔在2小时内的浓度变化率≤±1.5%。
2.7线性度：R²≥0.999，响应时间：T90≤3s。
2.8测量模式：支持“潮气”“离线”等≥5种模式。
2.9NO过滤功能：系统具备外源性一氧化氮过滤装置，在环境NO浓度≤2000ppb时可有效过滤，确保测量准确性。
2.10标定功能：具有NO标准气标定功能。
3.CO测量模块
3.1测量范围：0-500ppm
3.2分辨率：≤0.1ppm
3.3当测量值<40ppm时，示值误差≤±0.5.0ppm；当测量值≥40ppm时，示值误差≤±2%。
3.4重复性：相对标准偏差≤6%。
3.5标定：具有CO标准气标定功能。
4.常规肺通气测试仪
4.1检测原理：压差检测原理。
▲4.2传感器类型：双向金属筛网压差式传感器。
4.3流量范围：0～16L/s；精度：≤±5%或±0.17L/s，分辨率：≤0.01L/s。
4.4容量范围：0～10L；精度：≤±3%或者±0.05L，分辨率：≤0.01L。
4.5气流阻力：流量测量范围内≤0.35Kpa/（L/s）。
4.6频率响应：≤±12%或者±0.25L/s，取其大者。
4.7呼吸频率：0-120BPM，测量误差≤±5%或±1BPM，取其大者。
4.8舒张试验：可进行支气管舒张试验。
4.9双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线等）。
4.10质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等。
4.11软件功能：受检者数据管理、以图表方式重现数据、测试期间实时数据显示、实时显示检测期间的FVC、SVC、MVV等图形及数值、在测试期间的流量－容积环，在FVC中显示、可自动分析检测结果。
4.12标定功能：具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正功能；可通过定标筒进行常规定标和三流速定标。
4.13院感防控：具备交叉感染的防控措施，支持拆卸浸泡消毒传感器、可使用通用的肺功能仪耗材。
4.14预计值参数：预设多种肺功能预计值参数，至少包含中国人预计值、standard EU、standard ZS等。
5.呼吸康复模块
▲5.1呼吸康复模块用于测量口腔最大吸气压力、口腔最大呼气压力；用于呼吸训练，改善呼吸功能；用于患者自主呼吸时产生振动呼气正压（OPEP）治疗。
5.2呼吸压力范围：±200cmH2O；精确范围：±3%或者±0.1cmH2O，取其大者；分辨率：≤0.1cmH2O。
5.3振荡排痰的振动频率范围：10-32Hz，可手动调节，步进1Hz。
5.4振荡排痰的阻力级别≥6个。
5.5具备检测过程激励式动画操作界面。
5.6具备康复训练功能，可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，可调整训练阻抗，训练、检测结果可生成相应简报或对比报告。
5.7语音智能播报：含操作使用方法，语音激励等。
6.主机参数
▲6.1显示与操控：触摸控制屏≥10英寸，带飞梭旋钮及物理按键，可进行息/亮屏、训练模式、主页和设置界面等功能操作。
6.2具备一氧化氮测量、一氧化碳测量、肺功能测量、潮气肺功能测量、呼吸压力测量、鼻阻力测量、肺功能激发试验、脉冲振荡等操作。
6.3主机具备USB、TYPE-C等接口。
6.4内置锂电池≥2500mAH，有提手设计，可床旁检测。
6.5主机内置热敏打印机，可打印热敏报告。
标的2：心电图运动试验检测仪
1.心电采集硬件技术参数：
▲1.1采集设备为无线与有线的采集设备：即可使用有线方式进行数据采集及传输，同时支持无线进行数据采集及传输。
1.2无线数据发射器采用电池方式，最短工作时间≥24小时。
1.3支持12导同步运动心电采集。
1.4心率测量范围为30bpm～300bpm.
1.5心电采样率：≥10240Hz.
1.6频响范围：0.5Hz～500Hz.
2.运动跑台技术参数：
2.1马达：采用静音交流马达。
2.2控制器：变频调速。
2.3跑带面积：≥1600×600mm。
2.4跑台尺寸：≥2100×820×1400mm。
2.5速度：0～24.0Km/h.
2.6坡度：0%～25%.
2.7运动跑台带运动血压支架，运动血压安装支持不同角度旋转观看。
▲2.8运动跑台具备≥10英寸屏幕，屏幕显示运动时期的运动速度、坡度、时间等参数，屏幕可以关闭与打开。
3.分析软件技术参数：
3.1操作系统需输入经授权的用户名和密码进入。
3.2具备观察心电导联测试的变化趋势图，心率趋势图，血压趋势图，运动当量（METs）趋势图、平板测试变化趋势图，ST变化趋势图和ST斜率趋势图等功能。
3.3可实时打印心电波形。
3.4ST扫描功能：具有ST扫描功能，可进行ST叠加比较及ST自动测量。
3.5具备主滤波器、辅助滤波器、抗基线漂移滤波器等滤波器。
3.6用户可以设置从J点或ST点，绝对ST或相对ST方式，ST抬高和压低的标准来分析ST段。
3.7运用动态心电图心电技术进行彩色编码心律失常分析。
3.8能进行自动或手动方式调节运动平板和踏车。
▲3.9具备3维ST功能：具有直观查看三维ST的趋势图,包括ST数据和DeltaST数据等三维图像功能。
3.10具备自动或手动输入NIBP测量值。
3.11全览图回放心电波形，心率恢复，独特ST图表，多样趋势图，ST重分析等。
▲3.12具有T波电交替测量功能。
3.13自定义报告功能，报告格式包含：列表+图形+结论；列表+结论；只包含结论；图形+结论等。
3.14具备六分钟步行试验功能。
3.15具有多种运动平板协议，支持新协议增添。
3.16除常规心电外，还应具备QT离散度、频谱心电、高频心电、多小时心电、心率变异、晚电位、向量心电、时间向量等功能。
3.17支持E-mail,PDF,ASCII,SQL，GDT,HL7(WebPHP),Dicom等。
3.18病人数据可导入、导出，可存储。
3.19支持运动心肺接入。
3.20具备运动心电向量图。
3.21具备DUKE评分。
4.运动血压技术参数：
4.1示波震荡法，听诊法，R波自动矫正触发法。
4.2三维K氏音分析。
4.3实时数据与波形显示。
4.4用户信息实时显示。
4.5病人数据可自动连续存储。
4.6可按编程自动采集血压或人工触发。
4.7配运动血氧饱和度检测功能。
标的3：射频控温热凝器
1.技术参数：
1.1电阻抗模式:阻抗显示范围：30Ω-2900Ω；
1.2电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激等功能；
1.2.1电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V
1.2.2电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-10.00mA
▲1.3射频治疗模式：具有单路应用、双极应用、双路应用等功能模式，双路模式下分别实时显示两个电极温度，可独立控制每个电极的温度，可以同时治疗不同部位。连续射频模式：温度范围:30℃-95℃；
1.4脉冲射频模式：
1.4.1高温脉冲射频温度：30-95℃
1.4.2高电压脉冲射频模式，脉冲射频最大电压幅度≥140V
1.4.3脉宽脉冲射频模式：3ms-40ms
1.5电刺激定位脉冲频率范围1Hz-200Hz,电脉冲宽度范围0.05mS-3mS。
1.6测温范围：20℃-99℃
1.7连续射频时间设定：0-10min；脉冲射频时间设定：0-30min
1.8射频输出功率：≥50W
1.9连续射频工作模式：正常模式、阶段跳跃和功率模式等；脉冲射频工作：温度模式、电压模式和脉宽模式等
1.10热凝工作频率：490KHz±5KHz
2.性能：
2.1触摸屏模式：触摸操控屏≥8英寸
2.2工作显示界面：具有数字式、图示式等
2.3负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。
2.4常用参数储存功能：可存储≥5组常用电刺激和射频参数
2.5有术前测试功能：可以对主机和电极测试，检测主机和电极状态是否良好。
2.6系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警等功能。
2.7射频控温软件为最新版本
2.8工作过程中温度可不停机直接调节
2.9自动工作模式（阶跃模式）：可以预先设定全部手术过程，启动后自动进行操作。
2.10双路工作中具备延迟启动模式：双路治疗时，可以根据病情和治疗部位的不同，选择不同时间开始每个电极的治疗。
3.手术射频电极技术要求：
3.1配备两种手术电极，可高温高压手术电极及一次性射频消融电极
3.2一次性无菌包装套管针需匹配手术电极
标的4：水处理系统
1.用途：用于为清洗消毒机、高温灭菌器、清洗槽等用水提供软化水和纯水
2.产水量：纯水≥1500L/h，软化水≥18t/h
3.水利用率：≥70%
4.脱盐率：≥99%
5.细菌清除率：≥99%
6.水质：水质应符合WS310-2016中纯化水、软化水相关要求；其中，纯化水导电率≤15μS/cm（25℃），菌落总数≤10CFU/100mL,软化水出水硬度≤0.03mmol/L。
7.功能：具备自动反洗与再生、缺水保护、压力保护、停电自动复位、一键消毒、开机自检、自动开机停机和节水等功能。
8.操作系统：PLC触摸屏，具备全自动控制和手动控制，可设置自动开/关机；具备源水、出水24小时水质监测，实时显示运行状态、电导率、流量、压力和水质等情况。
9.预处理系统：配备多介质过滤器，包括活性炭过滤器、软化装置、精密过滤器及相关辅助设备。具备自动及手动冲洗、再生等功能。
10.纯水泵：材质不锈钢，流量≥2m³/h，扬程≥30m
11.供水控制：同时受水箱液位和压力控制器的双重控制，实现整个系统的平衡、稳定运行和对纯水泵的缺水运行保护。
12.保护功能：具有多种保护功能，能在无水、低压、高压的情况下自动保护报警，具备应急供水功能。
13.全自动运行控制，自动开停机,实现无人看管
14.具备自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能
15.软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水
16.纯水机采用一体化不锈钢机架，尺寸：≤1500×750×1800（长×宽×高mm），除纯水箱和盐箱外，设备所有组成都集中在机架内；
17.水箱：容积为≥1000L,材质为≥304不锈钢，佩戴液位装置
18.管路材质：采用U-PVC
19.软水机：2台
19.1 16t软水机出水量：≥16t/h，采用一备一用设计，可同时工作，也可独立工作
19.2 2t软水机出水量：≥2t/h
19.3再生方式：顺流定时定量型
19.4再生水耗：≤5%
19.5运行方式：全自动运行
20.浓度检测仪
20.1用于过氧乙酸、过氧化氢、84消毒液、消毒片（有效氯）等为主要杀菌有效成分的消毒剂现场快速定量测定。
20.2测量范围：过氧乙酸800ppm～3000ppm；有效氯0-2000ppm；氧化氢0-50%；电导率0-200；0-2000
20.3检测方法：电化学
20.4测量精度：≤±3%
20.5分辨率：1ppm，0.1%
20.6屏幕显示：LCD显示屏，直接显示浓度
20.7数据存储：可存储≥1000组测量记录
20.8无需试剂，可进行消毒液浓度检测。
20.9可与蓝牙连接，随时传送与保存监测数据，数据可追溯。
21.主要配置清单：
21.1 1500L纯水机1台，
21.2 16t软水机1套，
21.3 2t软水机1台，
21.4浓度检测仪1台，
21.5 1000L不锈钢水箱2个
标的5：生物显微镜
1.工作条件：电压波动范围:220-240V，周围避免有带振动的设备，正常室温（25℃±2），湿度不超过85%。
2.用途：用于观察组织形态和可以拍照记录。
3.主机
3.1光学系统:无限远复消色差校正光学系统，齐焦距离≥50mm
3.2具有明场观察
3.3照明装置：LED灯照明场照明，寿命≥5500小时。
3.3.1内置数字成像光学系统
3.3.2光源底座显示屏：机身具有LED光源指示器,快速确认放大倍率和亮度设置。
3.3.3光强管理：具备自动调光，无需在每次转换物镜时调节光强度。
3.4快捷拍摄按钮：主机机身设置有快捷拍摄按钮，无需转换，快速实时拍摄
4.聚光镜：阿贝聚光镜，镜数值孔径NA≥0.9
5.物镜转盘：6孔位（带检偏器插槽）
6.调焦：多功能调焦，粗调扭矩可调，带锁止功能，防止磕碰物镜，调焦行程≥30mm
6.1微调装置：左右手微调旋钮可互换，微调焦精度≤0.1mm
7.载物台：耐酸碱腐蚀抗磨损陶瓷抗氧化表面，大行程，支持双片单手操作
7.1尺寸与行程：尺寸150mm×240mm±5mm,行程≥78（X）mm×55(Y)mm.
8.水平X-Y移动把手：左右手可选，操作手柄高度松紧度可调，调节高度≥2cm
9.三目观察镜筒：三路分光(100/0，20/80,0/100）。
9.1目镜：防霉型超宽视野目镜10X，视野为≥25mm,双目屈光度可调节
10.物镜系统
10.1平场消色差物镜4倍（N.A.≥0.10，W.D.≥30.0mm）
10.2平场消色差物镜10倍（N.A.≥0.25，W.D.≥10.5mm）
10.3平场消色差物镜20倍（N.A.≥0.40,W.D.≥1.2mm）
10.4平场消色差物镜40倍（N.A.≥0.65，W.D.≥0.56mm）
10.5平场消色差物镜100倍（N.A.≥1.25，W.D.≥0.20mm）
11.图像采集系统：显微专用≥2000万像素彩色数码相机
12.图像分析软件：测量、图像拼接、文字注解、景深扩展图像锐化等
13.软件功能:支持手动曝光、自动曝光、区域曝光；支持JPG、PNG、BMP、RAW等图像格式；
14.基本配置
14.1显微镜主机
14.2 LED照明系统
14.3载物台
14.4三目镜筒
14.5目镜
14.6聚光镜
14.7物镜4X、10X、20X、40X/100X
14.8成像系统
14.9 2000万像素彩色相机
14.10必备的附件、配件、专用工具等

（三）其他要求 
1.质保期：整机系统（验收合格后）保修≥6年。
2.供应商必须提供专业的安装服务，并确保设备投入运行符合所有功能要求。
3.培训：免费提供设备到达现场后的安装调试，应用培训，直至操作人员掌握为止。
培训讲师师资力量构成，为技术专业人员，要求提供具体学历资质证书。
4.提供操作使用培训，提供完整的操作手册。
5.技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。
6.维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。
7.验收：产品到货后，采购人使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标供应商退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。 
8.投标人应在投标文件中提供：
8.1供货、安装、验收方案，内容包括但不限于：
8.1.1供货保障方案；
8.1.2安装实施方案；
8.1.3验收标准与流程方案；
8.1.4项目进度保障措施。
8.2售后服务方案：内容包括但不限于：
8.2.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；
8.2.2售后备品备件情况；
8.2.3售后人员配置及回访方案。
8.3培训方案：内容包括但不限于：
8.3.1培训的时间、培训方式、培训内容；
8.3.2培训师资与保障措施；
8.3.3培训效果评估及考核方案。

