第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	4
	4-1
	麻醉机1
	5
	否

	5
	5-1
	麻醉机2
	41
	否

	
	5-2
	麻醉机3
	5 
	否

	
	5-3
	麻醉机4
	15 
	否

	6
	6-1
	麻醉机5
	6
	否

	
	6-2
	麻醉机6
	1 
	否

	7
	7-1
	麻醉机7
	5 
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购项目体征监测维持组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：由中标人分别与各市属医院通过签订分合同确定。
2、交付地点：各市属医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、履约保证金：最高缴纳比例不超过合同金额的10%，项目验收结束后及时退还。
2、首付款支付：首付款支付比例不低于合同金额的30%;对于中小企业、民营企业，首付款支付比例不低于合同金额的50%。
3、其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
[bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK369]投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]（四）售后服务（质保期）（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月的原厂保修，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。
投标人应保证所投设备终身提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务（如涉及）。
质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及第三方产品、配件、易损易耗件，同时投标人应定期对所有上述产品提供维护保养服务。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购项目体征监测维持组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]第4包 品目4-1麻醉机1
数量5台/套：技术参数如下：
一、技术参数
★1、适用范围：成人、儿童、婴幼儿。	
2、呼吸回路：
2.1、集成式呼吸回路设计。
▲2.2、采用上升式风箱，成人、儿童使用无需更换风箱。
2.3、APL阀：≥5档可调，具备快排功能。
2.4、配备氧气、空气双气源。
2.5、二氧化碳吸收罐容积：≥1.5L，可拆卸。
3、呼吸机部分：
3.1、驱动方式：气动电控。
3.2、具有低压安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警。
3.3、呼吸模式：具备IPPV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、PS/CPAP、Manual模式。
3.4、参数设置：
3.4.1、潮气量设置范围：20-1500ml。
3.4.2、呼吸频率设置范围：4～100bmp。
3.4.3、吸呼比设置范围：4:1—1:8。
3.4.4、屏气设置范围：OFF～60%,调节步长≤5%。
3.4.5、PEEP设置范围：OFF，4-30cmH2O。
3.4.6、快速充氧范围：25-75L/min。
3.5、具有肺复张功能，包括肺膨胀法和PEEP递增法。
3.6、具备手动、机控一键转换功能。
4、麻醉部分：
4.1、配备两气四管机械流量计。
4.2、流量计检测范围：O2，0-10L/min；Air，0-10L/min。
4.3、麻醉罐位：≥2个，可提供原厂七氟醚、地氟醚挥发罐。
4.4、麻醉罐流量调节范围：200ml/min-15000ml/min。
4.5、具备流量、压力补偿功能。
4.6、工作模式：紧闭、半紧闭、半开放。
5、参数监测和显示：
5.1、彩色液晶触摸显示屏≥8英寸。
5.2、监测参数：潮气量、呼吸频率、气道压力。
5.3、监测波形：压力波形、流速波形、容量波形、压力容量环、流量容量环等。
5.4、报警参数：具备气道压力上下限、分钟通气量上下限、持续气道高压、气源压力低、无潮气量、交流电故障报警等功能。
6、后备电池使用时间：≥120min。
二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、七氟醚挥发罐：1个。
3、成人一次性呼吸回路：1套。
4、电池：1块。


第5包 品目5-1麻醉机2
数量41台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、主机基本要求：
★1.1、用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。
1.2、配备锂电子电池，支持主机正常工作≥90min。
1.3、具备照明顶光灯，亮度可调。
1.4、液晶触摸显示屏≥15英寸，中文操作界面，具备多点触控功能。
1.5、内置插件槽≥3槽位，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用。
2、呼吸回路：
2.1、配备氧气、空气双气源。
2.2、二氧化碳吸收罐容积：≥1200mL。
2.3、回路整体可旋转≥30°。
▲2.4、具有回路整体加温功能，无需冷凝器。
2.5、具备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气。
▲2.6、呼吸系统泄漏量≤60mL/min@3.0kPa压力。
3、呼吸机部分：
3.1、气动电控呼吸机。
▲3.2、具备辅助/控制通气功能，通气模式至少包括：VCV、PCV、PCV-VG、SIMV（PC/VC)、PSV模式。
3.3、参数设置：
▲3.3.1、潮气量设置范围：10～1500ml@容量控制模式。
3.3.2、吸气压力设置范围：5～70cmH2O。
3.3.3、呼吸频率设置范围：3～100次/分。
3.3.4、吸呼比设置范围：4:1～1:10。
3.3.5、PEEP设置范围：0，4-35cmH2O。
3.4、最大流速：≥180L/min。
▲3.5、具备吸入端、呼出端双流量传感器和第三基准流量传感器；动态潮气量实时自动补偿，可补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。
3.6、具备心肺旁流模式。
3.7、充氧范围：25-70L/min。
3.8、具备肺复张功能。
4、麻醉机部分：
▲4.1、具备电子流量计，可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。
4.2、具有辅助流量计，用于辅助吸氧。
4.3、麻醉罐位≥2个。
4.4、可提供配套地氟醚、七氟醚麻醉罐，具备压力、流速和温度补偿功能。
5、参数监测和显示
5.1、可同屏显示波形和呼吸环图。
5.2、潮气量监测范围：0～3000ml。
5.3、分钟通气量监测范围：0～100L/min。
▲5.4、具备患者气道驱动压（DP/Pdrive）监测功能。
5.5、具备吸入麻醉药消耗量统计功能。
5.6、具备三级声光报警功能。
5.7、配备麻醉气体监测模块，可自动识别5种麻醉气体。
5.8、配备二氧化碳监测模块，可监测二氧化碳浓度。
5.9、氧气浓度监测：采用顺磁氧技术。
二、主要配置：
（一）、配置1（共31台，每台配置如下）
1、主机：1台。
2、皮囊支架：1个。	
3、七氟醚麻醉罐：1个。
4、锂电池：2块。
5、湿化器：1套。
6、麻醉废气排放系统：1套。
7、一次性成人附件包：1套。
8、一次性儿童附件包：1套。	
9、显示器支臂：1个。
10、监护仪支架：1个。
11、注射泵支架：1个。
12、备用流量传感器：1个。
（二）、配置2（共1台，配置如下）
1、主机：1套。
2、皮囊支架：1个。
3、七氟醚麻醉罐：1套。
4、湿化器：1套。
5、锂电池：2块。
6、麻醉废气排放系统：1套。
7、气体检测模块：1套。
8、显示器支臂：1个。
9、监护仪支架：1个。
10、注射泵支架：1个。
11、一次性儿童附件包：1套。	
12、一次性成人附件包：1套。	
13、备用流量传感器：5个。
（三）、配置3（共4台，每台配置如下）
1、主机：1台。
2、皮囊支架：1个。	
3、七氟醚麻醉罐：1个。
4、锂电池：2块。
5、湿化器：1套。
6、麻醉废气排放系统：1套。
7、一次性成人附件包：1套。
8、显示器支臂：1个。
9、监护仪支架：1个。
10、注射泵支架：1个。
11、备用流量传感器：1个。
（四）、配置4（共5台，每台配置如下）
1、主机：1台。
2、皮囊支架：1个。	
3、七氟醚麻醉罐：1个。
4、锂电池：2块。
5、湿化器：1套。
6、麻醉废气排放系统：1套。
7、一次性成人附件包：1套。
8、显示器支臂：1个。
9、监护仪支架：1个。
10、注射泵支架：1个。
11、备用流量传感器：1个。



第5包 品目5-2麻醉机3
数量5台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、主机基本要求：
★1.1、用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。
1.2、配备锂电子电池，支持主机正常工作≥90min。
1.3、具备照明顶光灯，亮度可调。
1.4、液晶触摸显示屏≥15英寸，中文操作界面，具备多点触控功能。
1.5、内置插件槽≥3槽位，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用。
2、呼吸回路：
2.1、配备氧气、空气双气源。
2.2、二氧化碳吸收罐容积：≥1200mL。
2.3、回路整体可旋转≥30°。
▲2.4、具有回路整体加温功能，无需冷凝器。
2.5、具备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气。
▲2.6、呼吸系统泄漏量≤60mL/min@3.0kPa压力。
3、呼吸机部分：
3.1、气动电控呼吸机。
▲3.2、具备辅助/控制通气功能，通气模式至少包括：VCV、PCV、PCV-VG、SIMV（PC/VC)、PSV模式。
3.3、参数设置：
▲3.3.1、潮气量设置范围：10～1500ml@容量控制模式。
3.3.2、吸气压力设置范围：5～70cmH2O。
3.3.3、呼吸频率设置范围：3～100次/分。
3.3.4、吸呼比设置范围：4:1～1:10。
3.3.5、PEEP设置范围：0，4-35cmH2O。
3.4、最大流速：≥180L/min。
▲3.5、具备吸入端、呼出端双流量传感器和第三基准流量传感器；动态潮气量实时自动补偿，可补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。
3.6、具备心肺旁流模式。
3.7、充氧范围：25-70L/min。
▲3.8、具备高流量氧疗功能，最大流量≥60L/min。
3.9、具备肺复张功能。
4、麻醉机部分：
▲4.1、具备电子流量计，可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。
4.2、具有辅助流量计，用于辅助吸氧。
4.3、麻醉罐位≥2个。
4.4、可提供配套地氟醚、七氟醚麻醉罐，具备压力、流速和温度补偿功能。
5、参数监测和显示：
5.1、可同屏显示波形和呼吸环图。
5.2、潮气量监测范围：0～3000ml。
5.3、分钟通气量监测范围：0～100L/min。
▲5.4、具备患者气道驱动压（DP/Pdrive）监测功能。
5.5、具备吸入麻醉药消耗量统计功能。
5.6、具备三级声光报警功能。
5.7、配备麻醉气体监测模块，可自动识别5种麻醉气体。
5.8、配备二氧化碳监测模块，可监测二氧化碳浓度。
5.9、氧气浓度监测：采用顺磁氧技术。
二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、皮囊支架：1个。	
3、七氟醚麻醉罐：1个。
4、锂电池：2块。
5、湿化器：1套。
6、麻醉废气排放系统：1套。
7、一次性成人附件包：1套。
8、显示器支臂：1个。
9、监护仪支架：1个。
10、注射泵支架：1个。
11、备用流量传感器：1个。



第5包 品目5-3麻醉机4
数量15台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、主机基本要求：
★1.1、用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。
1.2、配备锂电子电池，支持主机正常工作≥90min。
1.3、具备照明顶光灯，亮度可调。
1.4、液晶触摸显示屏≥15英寸，中文操作界面，具备多点触控功能。
1.5、内置插件槽≥3槽位，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用。
2、呼吸回路：
2.1、配备氧气、空气双气源。
2.2、二氧化碳吸收罐容积：≥1200mL。
2.3、回路整体可旋转≥30°。
▲2.4、具有回路整体加温功能，无需冷凝器。
2.5、具备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气。
▲2.6、呼吸系统泄漏量≤60mL/min@3.0kPa压力。
3、呼吸机部分：
3.1、气动电控呼吸机。
▲3.2、具备辅助/控制通气功能，通气模式至少包括：VCV、PCV、PCV-VG、SIMV（PC/VC)、PSV模式。
3.3、参数设置：
▲3.3.1、潮气量设置范围：10～1500ml@容量控制模式。
3.3.2、吸气压力设置范围：5～70cmH2O。
3.3.3、呼吸频率设置范围：3～100次/分。
3.3.4、吸呼比设置范围：4:1～1:10。
3.3.5、PEEP设置范围：0，4-35cmH2O。
3.4、最大流速：≥180L/min。
▲3.5、具备吸入端、呼出端双流量传感器和第三基准流量传感器；动态潮气量实时自动补偿，可补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。
3.6、具备心肺旁流模式。
3.7、充氧范围：25-70L/min。
▲3.8、具备高流量氧疗功能，最大流量≥60L/min。
3.9、具备肺复张功能。
4、麻醉机部分：
▲4.1、具备电子流量计，可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。
4.2、具有辅助流量计，用于辅助吸氧。
4.3、麻醉罐位≥2个。
4.4、可提供配套地氟醚、七氟醚麻醉罐，具备压力、流速和温度补偿功能。
5、参数监测和显示：
5.1、可同屏显示波形和呼吸环图。
5.2、潮气量监测范围：0～3000ml。
5.3、分钟通气量监测范围：0～100L/min。
▲5.4、具备患者气道驱动压（DP/Pdrive）监测功能。
5.5、具备吸入麻醉药消耗量统计功能。
5.6、具备三级声光报警功能。
5.7、配备麻醉气体监测模块，可自动识别5种麻醉气体。
5.8、配备二氧化碳监测模块，可监测二氧化碳浓度。
5.9、氧气浓度监测：采用顺磁氧技术。
二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、皮囊支架：1个。	
3、七氟醚麻醉罐：1个。
4、地氟醚麻醉罐：1个。
5、锂电池：2块。
6、湿化器：1套。
7、麻醉废气排放系统：1套。
8、一次性成人附件包：1套。
9、一次性儿童附件包：1套。
10、显示器支臂：1个。
11、监护仪支架：1个。
12、注射泵支架：1个。
13、备用流量传感器：1个。


第6包 品目6-1麻醉机5
数量6台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、适用于成人、儿童、新生儿。
2、主机：
2.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，中文操作界面。
▲2.2、具备内置一体化主动式废气排放装置(AGSS)。
2.3、带推车和抽屉。
2.4、具备工作台照明装置，亮度可调。
2.5、配备氧气、空气双气源。
2.6、具备可充电电池，支持主机工作≥0.5h。
3、 呼吸回路：
3.1、呼出端和吸入端双流量传感器。
3.2、模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内，回路模块（含流量传感器、风箱折叠皮囊）可耐受134℃高温高压灭菌消毒。
3.3、所有回路模块可徒手拆卸。
3.4、具备二氧化碳旁路功能，术中更换二氧化碳吸收剂无需关停机械通气。
3.5、CO2罐容积≥1L。
4、呼吸机部分：
4.1、电动电控或气动电控呼吸机，上升式风箱。
4.2、具备机械通气和手动通气模式，可一键式暂停新鲜气流和报警。
▲4.3、通气模式：至少包括容量控制模式VCV、压力控制模式PCV、压力控制通气容量保证模式PCV-VG、SIMV、SIMV PCV-VG、带窒息保护的压力支持通气（PSV）、手动通气。
▲4.4、具备肺复张功能，术中可执行单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张。
4.5、具备动态实时自动补偿功能，可补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。
4.6、具有心脏旁路功能，在心脏旁路模式下可进行机械通气，可暂停容量、呼吸暂停、低浓度麻药、二氧化碳、低气道压和呼吸频率报警。
4.7、参数设置：
4.7.1、快速充氧范围：25-75L/min。
4.7.2、呼吸频率：4～100次/分钟。
4.7.3、吸呼比：2:1～1:8。
4.7.4、压力范围（压力模式）：5～60cmH2O。
4.7.5、压力限制范围：12～80cmH2O。
4.7.6、PEEP范围：关，4～30cmH2O。
4.8、最大吸气流速：≥120L/min。
5、麻醉部分：
▲5.1、具备电子流量计和备用机械流量管。
5.2、机械流量管流量范围：0.5～10L/min。
5.3、电子流量计：氧气、空气流量分别显示，流量范围：0.1～12L/min。
▲5.4、麻醉罐位≥2个，配备一个七氟醚挥发罐，可配原厂地氟醚挥发罐。
6、监测参数和显示：
6.1、可监测吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）。
6.2、具有回路呼吸环监测功能，实时压力时间、流速时间、呼吸波可同屏显示。
6.3、潮气量监测范围：5～1500mL。
6.4、可冻结储存≥5个呼吸环，用于不同手术期间肺顺应性监测对比。
6.5、可提供肺顺应性趋势图。
6.6、具备自检功能，含挥发罐自检。
6.7、可显示目标氧浓度下的氧流量值。
▲6.8、配备气体监测模块，可五监测种麻醉气体、CO2、MAC值等。
▲6.9、氧浓度传感器：采用顺磁氧技术。
6.10、具备氧浓度、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息报警功能。
6.11、具备安全保护装置，在供氧压低于阈值时报警。
6.12、具有智能报警一键式限值设置功能，可以根据手术参数运行情况智能给出报警限值参考。
6.13、可显示电池电量、供气压力、系统时间等参数。
[bookmark: OLE_LINK1]二、主要配置：
（一）、配置1（共2台，每台配置如下）
1、 主机：1台。
2、内置后备电池：1块。
3、气体监测模块：1个。
4、采样管：10	个。
5、一次性麻醉回路含一次性皮囊：1套。
6、成人一次性麻醉面罩：4	套。
7、备用流量传感器	：5	个。
8、氧浓度传感器：1个。
（二）、配置2（共4台，全部配置如下）
1、主机：4	台。
2、内置后备电池：4块。
3、气体监测模块：4个。
4、采样管：40	个。
5、一次性麻醉回路含一次性皮囊：4套。
6、成人一次性麻醉面罩：4	套。
7、氧浓度传感器：4个。


第6包 品目6-2麻醉机6
数量1台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、主机基本要求：
★1.1、用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。
1.2、配备锂电子电池，支持主机正常工作≥90min。
1.3、具备照明顶光灯，亮度可调。
1.4、液晶触摸显示屏≥18英寸，中文操作界面，具备多点触控功能。
1.5、内置插件槽≥3槽位，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用。
2、呼吸回路：
2.1、配备氧气、空气双气源。
2.2、二氧化碳吸收罐容积：≥1200mL。
▲2.3、具有回路整体加温功能，无需冷凝器。
2.4、具备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气。
▲2.5、呼吸系统泄漏量≤60mL/min@3.0kPa压力。
3、呼吸机部分：
3.1、气动电控呼吸机。
▲3.2、具备辅助/控制通气功能，通气模式至少包括：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、SIMV-VG、CPAP/PS、APRV模式。
3.3、参数设置：
▲3.3.1、潮气量设置范围：10～1500ml@容量控制模式。
3.3.2、吸气压力设置范围：5～70cmH2O。
3.3.3、呼吸频率设置范围：3～100次/分。
3.3.4、吸呼比设置范围：4:1～1:10。
3.3.5、PEEP设置范围：0，4-45cmH2O。
3.3.6、O2浓度范围：21～100%(空气为平衡气)。
3.4、最大流速：≥180L/min。
▲3.5、具备吸入端、呼出端双流量传感器和第三基准流量传感器；动态潮气量实时自动补偿，可补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。
3.6、具备心肺旁流模式。
3.7、充氧范围：25-70L/min。
3.8、具备肺复张功能，可单周期和多周期复张，支持定时膨肺。
★3.9、具备高频喷射通气功能或配备具备高频喷射通气功能的单机。
3.10、具备高流量氧疗功能，最大流量≥60L/min。
4、麻醉机部分：
▲4.1、具备电子流量计，可设置总流量模式，也可以设置成单管流量模式。
4.2、总流量范围：0.2～20L/min。
4.3、具有辅助流量计，用于辅助吸氧。
4.4、麻醉罐位≥2个。
4.5、可提供配套地氟醚、七氟醚麻醉罐，具备压力、流速和温度补偿功能。、
4.6、具备新鲜气体流量暂停功能。
5、参数监测和显示：
5.1、可同屏显示波形和呼吸环图。
5.2、潮气量监测范围：0～3000ml。
5.3、分钟通气量监测范围：0～100L/min。
▲5.4、具备患者气道驱动压（DP/Pdrive）监测功能。
5.5、具备吸入麻醉药消耗量统计功能。
5.6、具备三级声光报警功能。
5.7、配备麻醉气体监测模块，可自动识别5种麻醉气体。
5.8、配备二氧化碳监测模块，可监测二氧化碳浓度。
5.9、氧气浓度监测：采用顺磁氧技术。
5.10、可存储事件记录≥1000条，屏幕截图≥20张。
5.11、可存储患者参数趋势图（表）信息≥48h。
二、主要配置：
1、主机：1台。
2、皮囊支架：1个。	
3、七氟醚麻醉罐：1个。
4、锂电池：2块。
5、湿化器：1套。
6、麻醉废气排放系统：1套。
7、一次性成人附件包：1套。
8、显示器支臂：1个。
9、监护仪支架：1个。
10、注射泵支架：1个。
11、备用流量传感器：1个。



第7包 品目7-1麻醉机7
数量5台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、主机基本要求：
★1.1、用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。
1.2、配备锂电子电池，支持主机正常工作≥90min。
1.3、具备照明顶光灯，亮度可调。
1.4、液晶触摸显示屏≥15英寸，中文操作界面，具备多点触控功能。
1.5、内置插件槽≥3槽位，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用。
2、呼吸回路：
2.1、配备氧气、空气双气源。
2.2、二氧化碳吸收罐容积：≥1200mL。
2.3、回路整体可旋转≥30°。
▲2.4、具有回路整体加温功能，无需冷凝器。
2.5、具备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气。
▲2.6、呼吸系统泄漏量≤60mL/min@3.0kPa压力。
3、呼吸机部分：
3.1、气动电控呼吸机。
▲3.2、具备辅助/控制通气功能，通气模式至少包括：VCV、PCV、PCV-VG、SIMV（PC/VC)、PSV模式。
3.3、参数设置
▲3.3.1、潮气量设置范围：10～1500ml@容量控制模式。
3.3.2、吸气压力设置范围：5～70cmH2O。
3.3.3、呼吸频率设置范围：3～100次/分。
3.3.4、吸呼比设置范围：4:1～1:10。
3.3.5、PEEP设置范围：0，4-35cmH2O。
3.4、最大流速：≥180L/min。
▲3.5、具备吸入端、呼出端双流量传感器和第三基准流量传感器；动态潮气量实时自动补偿，可补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。
3.6、具备心肺旁流模式。
3.7、充氧范围：25-70L/min。
3.8、具备肺复张功能。
4、麻醉机部分：
▲4.1、具备电子流量计，可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。
4.2、具有辅助流量计，用于辅助吸氧。
4.3、麻醉罐位≥2个。
4.4、可提供配套地氟醚、七氟醚麻醉罐，具备压力、流速和温度补偿功能。
5、参数监测和显示：
5.1、可同屏显示波形和呼吸环图。
5.2、潮气量监测范围：0～3000ml。
5.3、分钟通气量监测范围：0～100L/min。
▲5.4、具备患者气道驱动压（DP/Pdrive）监测功能。
5.5、具备吸入麻醉药消耗量统计功能。
5.6、具备三级声光报警功能。
5.7、配备麻醉气体监测模块，可自动识别5种麻醉气体。
5.8、配备二氧化碳监测模块，可监测二氧化碳浓度。
5.9、氧气浓度监测：采用顺磁氧技术。
6、麻醉监护仪：
6.1、主机：
★6.1.1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计。
6.1.2、主机模块插槽≥6个。
6.1.3、彩色液晶触摸显示屏≥18英寸，分辨率：≥1920×1080像素，显示通道≥10通道，具备多点触控功能。
6.1.4、配备锂电池，支持主机正常工作：≥2h。
6.1.5、具备USB接口，可连接鼠标、扫描枪等USB设备。
6.2、转运监测模块：
★6.2.1、转运监测模块从监护仪拔出后无需额外操作直接用于病人转运。
6.2.2、无风扇设计，显示屏≥5英寸。
6.2.3、配备锂电池，支持转运监测模块正常工作区≥4h。
▲6.2.4、可同时监测心电、呼吸率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压，以上监测参数支持成人、小儿和新生儿。
6.2.5、具备室上性心动过速和室上性心律失常分析功能。
6.2.6、RR呼吸率测量范围：0～200rpm。
6.2.7、QT和QTc测量范围：200～800ms。
6.2.8、无创血压监测模式：具备手动、自动间隔、连续、序列测量模式。
6.2.9、NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。
6.2.10、配置指套式血氧探头，防水等级IPX7，可浸泡清洁与消毒。
6.2.11、有创压测量范围：-50～360mmHg。
6.2.12、ST模板存储与回顾：≥120小时@分辨率1min。
二、主要配置：
（一）、麻醉机：
1、主机：1台。
2、皮囊支架：1个。	
3、七氟醚麻醉罐：1个。
4、锂电池：2块。
5、湿化器：1套。
6、麻醉废气排放系统：1套。
7、一次性成人附件包：1套。
8、一次性儿童附件包：1套。	
9、显示器支臂：1个。
10、监护仪支架：1个。
11、注射泵支架：1个。
12、备用流量传感器：1个。
（二）、麻醉监护仪
1、主机：1台。
2、转运监测模块：1个
3、心电监测附件：1套。
4、无创血压监测附件：1套。
5、血氧监测附件：1套。




2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。
2.2、投标人应保证提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的终身免费升级服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★、“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员以及维护人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]无。
