[bookmark: _Toc99301424]第五章   采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京朝阳医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: OLE_LINK9]1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113]6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购标的的数量：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	输液信息采集系统
	4
	否

	2
	2-1
	便携式超声诊断仪
	1
	否

	
	2-2
	数字神经电生理系统
	1
	是

	
	2-3
	等离子体手术系统
	1
	否

	3
	3-1
	全角度智能病床
	1
	是

	
	3-2
	体外受精超净工作台
	1
	否

	4
	4-1
	转移培养箱
	2
	否

	5
	5-1
	经颅磁刺激
	1
	否

	
	5-2
	多功能血管超声仪
	1
	否

	
	5-3
	眼震电图检查系统
	1
	否

	6
	6-1
	运动功能及运动症状量化评估系统(含可穿戴运动及步态量化评估系统）
	1
	否

	
	6-2
	肌电图诱发电位仪
	1
	是

	7
	7-1
	射频控温热凝设备
	1
	否

	
	7-2
	医用臭氧机
	1
	否

	8
	8-1
	等离子手术设备
	1
	否

	9
	9-1
	射频控温热凝器
	2
	是

	10
	10-1
	数字高清电子胃镜
	3
	是

	11
	11-1
	脂肪吸引器
	1
	否

	12
	12-1
	气压弹道式体外冲击波治疗仪
	1
	否


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。
2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京朝阳医院指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。
3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。
2.提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。
3.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。
（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。
（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。
（3）维修工程师：有专职的维修工程师≥3名（提供专职维修工程师的名单、人员简历、职称证书、身份证复印件、劳动合同或社保证明复印件并加盖投标人或原厂公章）。
（4）维修响应速度：
①两小时内做出维修方案决定；
②如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后8小时内到达医院；出现故障时，如8小时无法排除故障，免费提供备用设备。
（5）保修期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算）。
（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次。
（7）提供维修手册、软件等服务类资料。
（8）提供免费软件升级更新。
4.备件及技术服务。
（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于10年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。
（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。
（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。
（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。
（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。
（6）资料：
①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。
②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
（7）技术服务：
在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。
（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。
五、采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）技术证明支持材料
1. 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK189]（二）供货及安装要求	
1. [bookmark: OLE_LINK8]投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（三）培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	


第1包  品目1-1  输液信息采集系统

一、用途：用于记录和管理患者输液状况，精准控制输液速度和剂量，实现输液过程的监测和管理。
二、技术参数：
[bookmark: _Hlk63666625]（一）输液信息采集系统
1.输液信息采集系统需通过国家药品监督管理局三类注册证。
2.整机使用期限≥10年。
3.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减。
4.输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯。
▲5.可升级接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看。
（二）注射泵
1.注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证
2.整机使用期限≥10年
3.模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯。
▲4.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%。
5.注射速度范围：0.01-2300ml/h,最小速度和步进均为0.01ml/h。
6.快推速度范围：0.01-2300ml/h,最小速度和步进均为0.01ml/h。
7.可自动统计累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
8.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。
9.注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作。
10.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；具备联机功能。
11.彩色电容触摸显示屏≥3.5英寸。
12.主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备。
13.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。
14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥20种颜色。
15.阻塞压力报警档位≥15档，最低档位可设置50mmHg。
16.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
17.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
18.具有历史记录功能，可存储≥3500条的历史记录。
19.电池工作时间≥5小时@5ml/h。
20.防异物及进液等级IP33。
21.整机重量≤2 kg。
（三）输液泵
1.输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证。
2.整机使用期限≥10年。
3.模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯。
▲4.支持输血功能。
5.输液精度：≤±5%。
6.输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h。
7.快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h。
8.可自动统计累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
9.输液泵具有电动门，支持自动开关泵门。
10.输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作。
11.输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能。
▲12.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。
13.彩色电容触摸显示屏≥3.5英寸。
14.主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备。
15.支持药物库，可储存≥5000种药物信息
16.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥20种颜色。
17.阻塞压力报警档位≥15档，最低档位可设置50mmHg。
18.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
19.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
20.具备上下两个压力传感器，可检测管路上下端的压力变化。
21.具备上下两个空气传感器，可检测管路上下两端的气泡大小。
22.具备气泡报警功能，支持≤15μL的单个气泡报警。
23.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警。
24.具有历史记录功能，可存储≥3500条的历史记录。
25.电池工作时间≥5小时@25ml/h。
26.防异物及进液等级IP33。
27.整机重量≤2 kg。
三、配置要求：主机4套。注射泵16台。输液泵8台。国标电源线4根。台车4台。     
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于7年








第2包  品目2-1  便携式超声诊断仪

一、用途：用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、 泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等超声诊断。
二、技术参数：
（一）系统技术规格及概述：
1.系统通用功能：
1.1 ≥15英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，主机独立调节角度≥170°；
▲1.2主机内置相同大小探头接口≥2个；
▲1.3整机重量≤5kg（含电池）。
2.二维灰阶模式：
2.1组织谐波成像；
2.2组织特异性成像；
2.3多角度空间复合成像技术，≥3档可调；
2.4斑点噪声抑制成像，≥7档可调；
2.5 B图像偏转，≥5档可调；
2.6 TGC≥8段、LGC≥8段。
3.彩色多普勒成像：（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
3.1高分辨率血流成像；
3.2双实时同屏对比显示；
3.3自动调节取样框的角度及位置；
3.4取样框偏转：线阵探头支持≥ ±20 度，取样框可根据探头血流方向自动调节。
4.频谱多普勒成像：
4.1脉冲多普勒、连续多普勒；
4.2自动计算心动周期；
▲4.3 PW最大速度≥720cm/s;CW最大速度≥3800cm/s。
5.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）。
6.穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度。
▲7.造影成像：支持凸阵，线阵，腔内探头。
8.具备超声教学助手。
9.探头：
9.1线阵探头，频率范围:3.0-12.0MHz。
9.2相控阵探头，频率范围:1.5-4.5MHz。
（二）测量分析和报告
1.常规测量软件包。
▲2.血管内中膜自动测量。  
3.可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。
4.产科自动测量：支持 BPD、HC、OFD、FL、AC、HUM。自动测量≥ 6 项胎儿发育评估指标。
（三）电影回放及原始数据处理
1.电影回放：
1.1所有模式下支持手动、自动回放；
1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影；
1.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）。
2.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节。
（四）信息管理与存储
1. SSD固态硬盘容量≥256G。
2.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作。
3.动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。
4.通过局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备。 
5.通过扫描二维码实现图像分享。 
6.支持隐藏病人信息。
（五）连通性
1.主机内置HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口。
2.DICOM3.0系统。
三、配置要求：主机1台。线阵探头1把。相控阵探头1把。专用台车1台。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年

第2包  品目2-2  数字神经电生理系统

一、用途：用于筛查与确诊癫痫、神经炎、周围神经卡压、脊髓损伤、脑部功能障碍、肌源性病变等神经系统及肌肉相关病症，同时支持颅脑、脊柱手术术中实时神经监护，可用于康复治疗前后神经功能对比，客观评估康复干预效果，为临床诊断、手术安全把控与预后评判提供客观量化依据。
二、技术参数：
1.整机要求：
▲1.1 放大器与刺激器一体化设计，同一放大器上实现脑电图与肌电图全部功能；
▲1.2 便携式设计，无需专用地线；
1.3 中文操作系统，设备软件全中文界面。
1.4 系统一般性能要求：
1.4.1 A/D转换：≥16bit； 
1.4.2共模抑制比：≥110dB；
1.4.3输入阻抗：≥1000MΩ；
1.4.4输入漏电流：≤0.1uA；
1.4.5 AC滤波：50Hz、60Hz切换；
1.4.6放大器接口：USB 2.0；
1.4.7放大器供电方式：USB 2.0无需再外接电源；
1.4.8提供第三方刺激器接口。
2.脑电部分：
2.1一体放大器输入孔：≥57个；
2.2 EEG通道数：≥32（睡眠监测可扩展到40通道可用）；
▲2.3 DC通道数：≥2；独立心电专用通道数：≥1；独立呼吸专用通道数：≥1；
2.4 输入范围：0～10000uV；
2.5 灵敏度：0～10000uV/mm；可以在此范围内任意设定参数值；
2.6 扫描速度：3～960mm/S；可以在此范围内任意设定参数值；
2.7 闪光刺激；
2.8 最大的亮度（一边）16000±1600 cd/m2； 
2.9 刺激频率：0.1～50Hz(可精确到小数点后一位)；
2.10刺激持续时间：1～60ms；
2.11连续工作时间：无限制；
2.12低频滤波：off、0.05～10Hz；可以在此范围内任意设定参数值；
2.13 高频滤波：off、5.0～500Hz；可以在此范围内任意设定参数值；
2.14 采样频率：≥5000Hz；
2.15 峰值噪声：≤0.6μVp-p；
2.16 耐极化电压：±800mV，±3%；
2.17电极阻抗测定：在电极盒上可以开启/关闭阻抗测量，面板以LED的颜色（绿，黄，红）区分阻抗值区域，颜色所代表的阈值可在2-50kΩ范围内调节；
2.18 采样方式：所有电极硬件同步采样；
2.19 预置蒙太奇：蒙太奇数量无限制；
2.20头部蒙太奇示意图：可显示蒙太奇头部示意图；
2.21 高次谐波滤波：可以二次对脑电波性进行滤波以排除特定干扰；
2.22 专用参考电极：至少包括平均参考法（AV）、 Aav、顶参考法（Vx）、源参考法（SD）、系统参考（Org）、双耳参考A1→A2、A1←A2、A1←→A2、A1+A2等模式；
2.23 全自动脑电采集测量功能：系统中可以自定义全自动的采集模板：刺激过程中自动完成所定义的采集元素，完全实现采集自动化；
2.24 全自动脑电分析功能：可以自定义自动分析模板，完成所需分析；
2.25 动态地形图：在采集过程中可以进行多种参数的实时分析，具有实时的2维或3维地形图，可以提供瞬时地形图；
2.26 全程自动棘尖波检测：具有全程在线的或离线棘尖波检测分析功能；
2.27 全程自动干扰伪迹搜索；
2.28 具有的分析功能：对比分析、相关分析、相干分析、小波分析、独立成分分析；
2.29 具有多种参数实时趋势图；
2.30自动备份：软件系统可设定自动存储时间间隔，确保计算机异常故障时，数据损失最小化；
▲2.31视频功能：软件系统要支持至少2路独立的视频输入，可以独立编辑；
2.32 报告功能：全中文报告，可自定义报告模板；
2.33数据库功能：支持网络存储，数据库具有检索功能，在数据库环境中可查看检测报告。脑电图数据存储有多种国际标准格式。
3.肌电/诱发电位部分：
3.1 EMG/EP通道数：4；
3.2 每通道采样率：≥160KHz；
3.3 输入范围：≤50mV；
3.4 灵敏度：0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100、200、500 uV/div; 1、2、5、10、20、 50 mV/div；
3.5 扫描速度：1、2、5、10、20、50、100、200、500 ms/div.and 1 s/div；
3.6 高通滤波器：0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、3、5、10、20、30、50、100、200、300、500 Hz； 
3.7 低通滤波器：10、20、35、50、75、100、150、200、300、500 Hz; 1、2、3、5、0 kHz；
3.8 峰值噪声：0.8μVp-p；
3.9 快速滤波：对测量波形可以滑轨式快速滤波，数据不失真且可逆；
3.10 听觉刺激控制器:
3.10.1刺激强度：0-130dB；
3.10.2刺激频率：1-50 Hz；
3.10.3纯音频率范围：100-5000 Hz；
3.10.4刺激持续时间：1-500 ms；
3.10.5刺激波：疏、密、交替；
3.11电刺激控制器：
3.11.1刺激强度：0.1-100mA；
3.11.2刺激持续时间：100-5000us；
3.11.3刺激频率：0.05-50Hz；
3.11.4有刺激电极状态指示；
3.12视觉刺激器：
3.12.1模式刺激频率：1-5Hz；
3.12.2模式大小：4X3、8X6、16X12、32X24、64X48 sqr。
三、软件功能：
1．可灵活设置多样的检查模板、测试模板；
2．病案管理：回放数据、查找数据、即时查看检查报告、支持网络SQL数据库；
3．正常值数据库管理：实现测量数据与正常值实时比较；
4． 基于MS Word的专业报告输出、可设置个性化报告模板适于各种应用。
5.诱发电位：
5.1 闪光视觉诱发电位；
5.2 模式翻转视觉诱发电位；
5.3 脑干听觉诱发电位(40Hz、纯音)；
5.4 前庭肌源性诱发电位；
5.5 中、长潜伏期听觉诱发电位；
5.6 体感诱发电位：脊髓诱发、脊髓传导；
5.7三叉神经诱发、性功能体感诱发；
5.8 长潜伏期体感诱发电位；
6.事件相关电位：   
6.1  P300 认知电位(可设声、光、电刺激)；
6.2  MMN 失匹配阴性波；
6.3  CNV 伴随负反应。
四、配置要求：工作站1台。打印机1台。主机1台。电子单元1台。相关配件和耗材1套。神经中枢传导检测系统1套。
五、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年


第2包  品目2-3  等离子体手术系统

一、用途：配合专用手术电极使用，用于人体组织的切割、凝血。可用于肝胆外科的术中止血，如解性肝脏切除术及开放下肝切除术等术中强力止血。
二、技术参数：
（一）性能指标：
1.电源：AC220V/50Hz。
▲2.工作频率：350KHz±10%、100KHz±10% 两种频率可选。
3.能量输出模式≥4种：
3.1切割最大输出功率300W时，≥8档可调；最大输出功率350W时，≥10档可调；
3.2凝血模式最大输出功率200W时，≥8档可调；最大输出功率100W时，≥10档可调。
4.工作组织阻抗值显示范围：200-600Ω。
5.工作计时范围：0-99s循环计时。 
6.整机功耗：≤1000W。
7.输出功率：≤350W。
▲8.内置蠕动泵流量：100ml/min@16#管，误差≤±20% ，流速可调。
▲9.超温提示设置：可显示设置温度超温提示阈值，显示范围：40-80℃。
▲10.温度显示：显示电极温度值，显示范围：30-90℃。
（二）界面显示及指示：
1.触摸式操作界面，具备液晶触摸屏显示，面板具备防水功能。
2.具有阻抗显示、工作时间显示、温度显示。
3.具有工作模式指示、刀头、脚踏开关、连接指示。
4.支持中英双语言切换。
（三）技术功能：
1.具备单极、双极、多极切割、低温消融、切割、止血、凝固等功能。
2.工作模式≥4种：单极切割、单极止血、双极等离子切割、双极等离子止血等。
3.具备多刀头选择：根据不同的手术，选择不同的治疗刀头。支持接入通用可重复使用高频电极、通用一次性使用高频电极、专用一次性射频等离子手术电极、专用一次性高频电极等。
4.独立流量控制器一键排气: 启用后，可快速填充生理盐水管路。
5.治疗主机声音大小可调节，切割模式和止血模式的工作声音不同，避免踏错脚踏。
6.具备阻抗检测和自动能量检测技术。
7.支持术中实时能量调整。
8.治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。
9.能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。
10.能通过脚踏开关或手柄启动、切换不同工作端口。
11.主机可同时连接≥3只手术电极。
12.主机自动侦测刀头触碰金属或刀头短路等异常情况并声音报警提示，停止功率输出。
三、配置要求：系统主机1台。脚踏控制器1个。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年


第3包  品目3-1  全角度智能病床

一、用途：急危重症患者的救治护理及辅助早期康复。
二、技术参数：
1.规格尺寸：
1.1长度：常规位置时的总长度为2180±5mm，完全展开（脚托板）位置时的总长度为2280±5mm，完全收缩（脚托板）位置时的总长度为1980±5mm；
1.2宽度：不含边护栏的总宽度为940±5mm，含边护栏的总宽度为1030±5mm；
1.3高度：低位置：床面至地板为520±5mm，高位置：床面至地板为750±5mm。
2.功能：
2.1背板升降调节范围：0°～63°；
2.2腿部升降调节范围：0°～25°；
2.3高低升降范围：460～750mm调节；
▲2.4踏板（脚托板）伸缩范围：床内方向≥200mm，床外方向≥100mm；智能感应自动升降； 
2.5垂头仰卧位：可实现≥12°的头低脚高位升降，可通过调整小腿托板进一步提高倾斜角度；
2.6座椅位：可实现一键操作座椅姿势，该姿势骨盆低于腿部；
2.7 CPR、FLAT复位：一键操作即可实现CPR、FLAT功能；
▲2.8倾斜直立位：倾斜直立调节范围0°～82°任意角度智能变换；病床倾斜抬升功能可持续使用≥1小时；可配合绑带系统实现患者站立下床； 
3.防褥疮床垫：设计用于控制静态负荷，并提供人体工程学支持，预防高危人群压疮，促进伤口愈合，提高舒适性；
4.病床最大安全负载量：≥280kg。
5.称重控制系统：
▲5.1具备快捷操作按键，可以实现体重/脚托秤清零、显示内置体重/脚托秤数值、病人离床报警、患者脚部承受压力测量显示及体重脚部压力比例等功能；
5.2体重秤/脚托秤测量范围：10～200kg±1kg；
▲5.3在倾斜直立时，脚托秤可以显示患者腿部承受的压力。
6.电机系统：医用电机≥6部，完成全部体位机械调节变换功能，电机可持续使用≥1小时无中断。 
7.操作控制系统：背部护栏内外侧都有操作控制面板，护栏外侧控制面板有锁定按键，医、患分离操作。 
8.有线手持控制器：所有操作功能键均在手持控制面板完成。所有功能按键在操作到位时，都有警示音。
9.蓄电池组：采用蓄电池系统，设备有不断电自动充电装置。
10.角度感应器：在床体中间有角度感应显示器，可以看到床体升降的各种角度位置。
11.床头板：采用 ABS 塑钢材质一体注塑成型制作，一步插拔式，无卡销设计。 
12.护栏：分节式安全护栏，护栏一步式释放，护栏之间距离≤60mm，护栏与床尾板间距≥300mm。 
13.床面板：为船型安全岛式设计，无剪切力支撑床面板。 
14.脚轮：
14.1直径≥125mm，三段式，具有智能中控锁定刹车功能（在床头方向操作）；
14.2床尾左侧脚轮（黄色圈标识）具有导电功能，有效防止静电；
▲14.3操作座椅位、直立位等功能时可以让脚轮离地，使病床采用固定脚支撑。
15.约束环：左右两侧都有约束环，可固定弹性绑带3组。
16.弹性绑带：标配有3根弹性绑带，两边具有强力黏贴性，可以多种方式固定患者的“腰臀腿”不同部位。
三、配置要求：电动病床床体 1张。防褥疮床垫1张。电源线1根。移动餐桌1个。床头桌1个。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年


第3包  品目3-2  体外受精超净工作台

一、用途：用于体外受精操作过程中临时存放配子或胚胎，或体外受精操作处理配子或胚胎用的操作台。
二、技术参数：
1、具有辅助生殖专用的体外受精超净工作台（具备医疗器械注册证）。
2、体外受精超净工作台的使用期限不低于10年。
3、单人工作站，提供体视显微镜工作位，满足配子/胚胎的操作需求。
▲4、垂直层流，风速控制范围：0.2-0.5m/s，精度±0.02m/s，风速可调；风速不均匀度≤10%。
5、具备VOC预过滤和HEPA高效过滤系统，对于0.3μm以上的尘埃粒子过滤效率≥99.995%，洁净度不低于ISO5级或百级。
6、工作站操作空间尺寸≥950x565x790mm（W×D×H）。
7、工作站照明为LED灯管，色温≥3500K，平均照度≥600lx。
8、配置样品临时存放装置，可放≥4个φ60mm培养皿或8个φ35mm培养皿或4个四孔板；上盖和底板同时加热，具备加湿水槽和气道；上盖带有阻尼缓降设计。温度控制范围：室温+5～45℃。
▲9、采用医疗级不锈钢桌面。配置金属热台，尺寸≥800x500mm（W×D），温度精度≤±0.1℃，温度均匀性≤±0.2℃。
▲10、配置ITO镀膜玻璃热台，直径≥90mm，温度独立控制，温度控制范围为室温+5～45℃，精度≤±0.1℃,均匀性≤±0.2℃。
11、配置体视显微镜透射照明光源，照度范围0-2000Lux，亮度连续可调，色温≥3000K。
12、配置数字化无刷直流风机，运行噪音≤55dB，高风速条件下振动幅度≤5μm。
13、配置≥7英寸触控显示屏，实时监测仪器的各项参数，具备预约开关机时间、设置风速、滤膜寿命预警等功能，可提供声光报警，并记录详细的报警信息。
三、配置要求：体外受精超净工作台1台。体视显微镜1台。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年




第4包  品目4-1  转移培养箱

一、用途：用于胚胎实验室与手术室之间安全、稳定地转运样本，确保转移过程中温度、气体环境持续可控，最大限度减少环境波动对胚胎或胚子的影响。
二、技术参数：
▲1、培养箱容量：每层15个独立的培养舱室。可同时容纳15个四方皿或15个∮60皿或15个∮35皿。
2、培养箱用气：可使用纯CO2，纯N2进行培养。
3、培养箱气体控制：
▲3.1、内置气体混合装置、二氧化碳传感器、氧气传感器；
3.2、氧气浓度调节范围：2.0-17.0%；
3.3、二氧化碳调节范围：0-15.0%；
3.4、气体调节精度：±0.1%，气体回复时间≤180s（开舱15s）；
3.5、气体净化装置：内置HEPA过滤器，对于＞0.3μm的微粒，清除率≥99.9%，配置活性炭滤器过滤VOCs；
3.6、循环方式：通入舱室气体不回流、直接排出舱外。
4、培养箱温度控制：
4.1、温度控制范围：35-40℃；
▲4.2、温度调节精度：±0.1℃，温度恢复时间≤60s（开舱15s）；
4.3、过温防护：开关舱取放皿对舱室温度影响＜0.1℃（防过冲）。
5、转移方式：
▲5.1、交互方式：内置自动定位旋转平台，通过交互操作（支持远程操作）可自动准确定位每个舱室中及舱室中的培养皿；
5.2、旋转盘控制精度：平台旋转精度≤0.1°；
5.3、舱室旋转到窗口时长：培养箱舱室（皿）运动到拿/放窗口时间≤8s, 且运动过冲中不能有油、液泼洒。
6、操作界面：
6.1、电容式触摸屏≥15英寸，分辨率≥1920x1080；
6.2、支持Microsoft Windows 纯净版和linux系统。
▲7、患者识别：2个RFID识别系统，分别部署与实验室和手术室。能够兼容识别4方皿（标签贴合侧面、顶盖）、∮60皿（标签贴合侧面、顶盖、HC60皿、兼容其它品牌60皿）、∮35皿（标签贴合侧面、顶盖）所贴附的RFID标签信息。
8、权限管理：集成指纹识别模块，限制操作权利（选择可开的舱室转到哪一边实验室）。
9、远程操作：支撑远程交互操作培养箱，提前将备选择的舱室运动到拿/放皿区域。
三、配置要求：中央系统控制主机：1套。转移箱：2台。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年







第5包  品目5-1  经颅磁刺激

一、用途：用于神经电生理检查、运动功能评定，以及辅助治疗或改善失眠症状，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。 
二、技术参数：
1、主机：
1.1一体式可推移整机结构：
1.1.1静音脚轮设计；	
1.1.2可固定线圈支架；
1.1.3非液电分离分体式结构组成，即脉冲源冷却系统分别固定安装于台车（官网或产品图）
1.2.冷却系统：液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷；
▲1.3.操作系统：人机交互系统采用笔记本电脑控制操作，中文界面，非一体机及触摸屏，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。支持脱离磁刺激主机单独使用具备便携性，windows系统兼容科研软件（彩页和操作系统界面截图）
1.4.刺激强度：1.0-6Tesla连续可调；
1.5.磁感应强度稳定输出允差：±5%（检测报告证明）；
▲1.6.磁感应强度最大变化率：低限不低于20kT/s,上限不超过80kT/s；
1.7.脉冲上升时间：60±10μs；
1.8.输出脉冲宽度：340μs，允差±20μs；
1.9.刺激频率：0.1-100Hz可调;
1.10.脉冲频率≥1Hz，步进为 1Hz；脉冲频率＜1Hz，步进为 0.01Hz；
1.11.脉冲频率允差值：≤±2%；
▲1.12.电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度≥AC7800V（医疗器械检测中心出具的注册检验报告证明）；
1.13.设备功耗≤8kVA。
2.安全预警：
2.1.冷却系统发生故障，应有提示或停止磁场输出；
2.2.设备连续工作中可通过按下停止开关，立即停止输出；
2.3.磁刺激线圈表面温度≤40℃（检测报告证明）；
2.4.设备监控脉冲放电开关、恒温模块、脉冲储能器件温度。当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出（提供产品说明书证明）。
3.刺激线圈：
3.1.刺激线圈：成人八字形线圈、成人圆形线圈、儿童八字形线圈、儿童圆形线圈、动物线圈拍；
3.2.线圈全封闭一体式工艺，双面双向无孔设计，加工一次成型；（实拍图片证明）
3.3.具有电动吸液和电动排液功能。（检验报告证明）
4.软件功能：
4.1.电脑操作管理方式，能实现：
4.1.1硬盘储存、USB储存；
4.1.2专家方案、病历管理、以及病历打印输出；
4.1.3刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。
5.检测模式：
5.1.检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测（CSP）、不同脑区抑制、易化（IHI、IHF）的检测功能；
5.2.检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现；
5.3.具备自动计算神经传导时间功能；
5.4.实时MEP（EMG）信息显示：
▲5.4.1.双通道MEP检测功能，采样率≥120KHz；
5.4.2.传输方式：有线传输内置MEP模块（MEP模块集成于机箱内部），信号稳定无需充电（非外挂式无线MEP模块）；
5.4.3.最小分辨率：≤0.1μV；
▲5.4.4.频率测量范围：1Hz~25KHz。（检测报告证明）
6.刺激模式：
6.1.单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）；
6.2.支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲；
6.3.支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围-31s~31s内可调，步长1ms；
6.4.定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：±10%；
6.5.内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等；
6.6.触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V；
6.7.触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发；
6.8.操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~500ms范围可调，步长0.1ms；
6.9.操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500~500ms范围可调，步长0.1ms；
6.10.能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。
7.具备触发输入输出通用接口。
8.设备生产厂家取得ISO13485质量体系认证。
9.开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。
三、配置要求：磁刺激主机：1套。冷却系统：1套。操作软件：1套。刺激线圈：2副。MEP模块：1套。支架：2个。刺激定位帽：10套。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第5包  品目5-2  多功能血管超声仪

一、用途：用于临床超声诊断。
二、技术参数：
（一）整机要求
▲1、推车式一体化，同一主机进行颅内血管、颈部血管实时同步二维检测、实时同步同屏显示，同时可进行微栓子监测等功能。
（二）主要技术规格及系统概述
1.主机标配双医用液晶监视器，内容同步显示；两个显示器均有自由臂设计，可上下左右前后任意旋转。
2.具备≥10英寸彩色液晶触摸操作屏。
3.颅内、外检测均具有独立的脉冲波及连续波频谱图。
4.有效激活探头接口≥6（彩超部分至少3个）。
5.中控刹车系统及静音脚轮，一次脚踏动作就可以刹车或解刹。
6.具有一键优化ISCAN功能，检测过程中操作者可通过选择自动调节检查参数，快速获得良好的图像。
7.检测数据自动录入报告，图像高清采集保存，自动合成图文报告。
8.根据系统数据库和录入的血管诊断数据自动生成包含超声所见和超声提示的诊断报告。
9.与医院PACS、HIS系统连接；通过HL7 接口连接获取待检患者信息。
（三）探头频率范围
1、二维电子凸阵探头：2.0-5.0MHz。
2、二维电子线阵探头：5.0-14.0MHz。
3、颅内手持探头：1.6MHz。
4、颅内监护探头：1.6MHz。
5、连续波表浅探头：4.0MHz。
6、二维电子相控阵（TCCD）探头：2.0-4.0MHz。
（四）频谱多普勒
1.脉冲多普勒（PW）：在颅内50mm以上深度检测时最大速度量程≥650cm/s。
2.可以选择上包络、下包络或双包络进行显示测量。
3.具有微栓子和发泡实验模式：
3.1专家版发泡试验；
3.2自动计数、自动计时、自动识别伪差；
3.3发泡试验结果的智能分级。
4.双通道监测：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示9个深度的频谱图，并可以任意选择频谱放大并保存。
5.经颅多普勒专用操作键盘：物理按键≥30健，自定义键≥4键。
（五）彩色多普勒
1.多声束彩色多普勒成像，具有彩色速度图、能量图。
2.扇形扫描角度范围：10-90°选择。
▲3.二维剪切波弹性成像：参数包括弹性模量、剪切模量和剪切波速度定量组织的硬度信息（附图证明）。
▲4.二维立体血流成像：提供直观立体的血流图像（附图证明）。
▲5.显示：B/C、B/C/M、B/C/PW、B/C/PW/TCD、B/POWER。
6.显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。
7.显示位置调整：线阵探头取样框偏转范围：-15°～+15°。
8.具有TCD模式，可采用相控阵探头进行颅内血管超声(TCCD)检查。
9.均具有梯形扩展成像功能，扩大探头成像视野20％。
三、配置要求：血管超声仪主机1台。经颅探头1把。CW经颅探头1把。线阵探头1把。凸阵探头1把。相控阵探头1把。三防硅胶小键盘1个。运行操作软件1套。（包括常规、多深度、双通道监护探头1把、监护头架1个）；统计软件 1套。医学超声图文管理系统1套。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第5包  品目5-3  眼震电图检查系统

一、用途：用于眩晕病症检查和前庭功能的相关研究。
二、技术参数：
（一）配备产品系统性能：
1、输入方式: 可以满足双红外摄像头、双眼四通道同步采集、存储及分析数据。
2、视频图像分辨率：≤1mm。
3、视频采样率：满足60Hz所有测试。
4、扫视频率:误差范围≤5%。
5、跟踪频率:误差范围≤5%。
6、视动频率:误差范围≤5%。
（二）配套视动屏参数：
▲1、视动屏结构：圆弧形结构,视觉刺激要求任意点等距设计。 
2、视野：≥90°。
3、旋转：视动屏可以物理360度旋转。
4、目标物：≥8个目标物。
（三）配套视频眼罩参数：
1、结构：采用双眼贯通式，遮光罩与眼罩一体式设计。
2、视野：≥90°。
3、眼动采集：采用双红外摄像头，位置于眼睛的前下方，直接采集眼动视频图像。
（四）系统检查功能：
1、自发性眼震检查。
2、变位性眼震检查。	
3、转颈性眼震检查。		
4、凝视性眼震检查。	 
5、位置性眼震检查。                
6、扫视检查。                      
7、跟踪检查。									  
8、视动性眼震检查。						     
9、温度性眼震检查。  
10、记忆扫视检查。                  
11、动态视力检查。          
12、凝视稳定性检查。     
13、主观垂直线检查。      
▲14、瞳孔测量检查。
▲15、新斯的明检查。 
16、预扫视检查。
17、正记忆扫视检查。
18、反记忆扫视检查。
19、高频甩头检查模块。
（五）工作站：
1、CPU：≥I5 主频 ≥2.5GHz； 
2、内存≥8G；硬盘≥1TB；
3、彩色液晶显示器≥23.5英寸；
（六）配套软件功能：
1、具有视频影像处理技术：可满足双眼影像显示、存储、回放，双眼眼动数据分析，资料可永久保存。
2、具有防眼影技术：自动选择眼动区域。
3、具有联合检索技术：任意组合检索或单独检索。
三、配置要求：工作站运行系统1套。报告输出工具1套。视动屏1套。视频眼罩1套。电源适配器1套。温度刺激模块1套。 高频甩头模块1套。应用软件包1套。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年



第6包  品目6-1  运动功能及运动症状量化评估系统(含可穿戴运动及步态量化评估系统）

一、用途：基于融合感知(可穿戴、机器视觉及语音)和智能算法，针对受试者言语、表情、动作及行为，进行全面感知及智能分析，实现面向神经系统疾病（运动障碍、认知障碍、脑血管病等）的完整运动功能（含步态、平衡、姿势控制、关节活动度等）量化分析、完整运动症状（含震颤、迟缓、中轴、强直等）量化分析、经典量表智能评分（含完整UPDRS III等）、典型步态障碍智能分析、疾病分类分析及早期概率计算。
二、技术参数：
▲1.评估系统应包含并实际使用可穿戴感知技术、视觉感知技术和语音感知技术，每一类技术均可通过对应传感器独立采集并记录相应运动姿态数据，同时支持相互数据同步及融合。
▲2.评估系统应包含主机箱、高精度可穿戴九轴传感器、高清深度视觉传感器、高清语音传感器、高性能计算机、无线控制器、移动感知工作站。
3.评估系统对场地无任何限制且无特定固定设备安装要求。
▲4.评估系统支持UPDRS量表第三部分中共计33个评分项（包含震颤、迟缓、中轴及强直的完整运动症状）的结构化自动评分，其中自动评分指对于该量表中共计33个评分项，均可在没有任何人为输入对应分值或其相关信息的前提下，系统自动输出对应评分结果，并支持形成相关评分报告；需提供由具备CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告，证明完全满足该条招标参数所述配置、功能及/或性能要求。
5.评估系统支持UPDRS量表的结构化电子评分，能够针对该量表的33个评分项中的每一个评分项都在评估过程实现音视频自动分割、音视频记录、评分记录和数据结构化存储，并能够对每一个评分结果及其对应的音视频文件进行快速回溯和评分修正。
6.评估系统支持多种评估项目及其自定义组合，并自动生成对应的运动评估报告，其至少支持以下评估项目：计时起立-步行、转圈、窄道、直行、睁眼站立、闭眼站立等，上述每一个评估项目独立或组合完成后，系统均可输出对应的运动学动力学参数。
▲7.评估系统支持≥140项不同类型运动学和动力学参数计算（不同类型指完全不同属性或物理含义的运动学和动力学参数，若不同评估动作或评估过程中所形成的同一类型运动学或动力学参数不进行数量的重复计算），并在评估报告中至少包含以下关键运动学和动力学参数：步长、步速、步频、跨步长、跨步时长、支撑相、摆动相、左右小腿角度及角速度参数、左右脚速率、躯干运动参数（包含冠状面、矢状面、横断面的角速度、角度、晃动轨迹等所有维度）、左右手臂运动参数（包含角速度、角度、幅度、对称性等所有维度）、冻结步态参数（包含冻结时长、冻结指数等所有维度）等；需提供由具备CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告，证明参数类型及数量满足要求且误差均不超过5%。
▲8.评估系统能够对所有评估项目中所涉及的站立、起立、坐下、转弯等评估子阶段进行动态分析，并在评估报告中至少包含以下参数类型：起立过程时间、起立过程躯干运动参数、坐下过程时间、坐下过程躯干运动参数、转弯过程时间、转弯过程中的角速度及步长等运动学和动力学参数；需提供由具备CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告，证明完全满足该条招标参数所述功能及/或性能要求。
9.评估系统能够在无需任何人为标注或与标注相类似的操作的前提下，针对冻结步态进行自动动态分析，在运动评估报告中包含针对冻结步态的冻结指数及其可视化曲线，呈现相关冻结步态可视化分析结果（包括但不限于冻结次数、冻结时刻、冻结时长等）。
10.评估系统支持针对所有评估项目中所涉及的全部评估子阶段导出详细的运动学和动力学参数数据。
11.评估系统支持针对所有评估项目的过程进行视频记录，且视频每一帧能够与可穿戴传感器所采集数据进行毫秒级对齐与匹配，且两者同时与至少140项运动学或动力学参数对应匹配；需提供由具备CMA或CNAS资质的第三方机构出具的检测报告，证明完全满足该条招标参数所述配置、功能及/或性能要求。
12.评估系统至少能够对一种疾病进行早期概率计算，至少能够对两类疾病进行分类分型分析。
13.评估系统支持针对相关评估报告进行模板选择。
14.评估系统能够至少与一种单病种临床数据平台进行对接，实现评估数据及报告的自动同步、电子化量表系统的扩展，并与其他多模态多组学数据自动关联形成以患者为维度的数据集合。
三、配置要求：主机箱1 台。高精度可穿戴九轴传感器1套。高性能计算机1台。配件套装(含视觉及语音传感器、无线控制器等) 1套。移动感知工作站(含高清深度视觉传感器及语音传感器) 1台。软件系统1套。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年


第6包  品目6-2  肌电图诱发电位仪


一、用途：用于肌电图、神经传导和诱发电位记录，用于神经肌肉病辅助诊断。
二、技术参数：
1、放大器：
▲1.1 外置放大器通道数：≥6通道，放大器内置用于信号采集的标准5芯DIN插孔≥3个；拒绝在放大器模块内置电刺激、听觉刺激和视觉刺激模块，防止干扰放大器信号采集；
1.2 输入阻抗：≥1000MΩ；
▲1.3 噪声水平：≤0.4μV；
▲1.4 共模抑制比：≥124dB；
1.5 高通滤波：0.01Hz-3KHz；
1.6 低通滤波：20Hz-13KHz。
2、电刺激器：
2.1刺激类型：恒流固定式；
2.2刺激强度：0-100mA；
▲2.3刺激频率：0.1-200Hz；
2.4刺激时限：40μs-1ms；
2.5刺激分辨率：0.1-0.02mA；
2.6输出极性：正相、负相、双相。
3、听觉刺激器：
3.1刺激器输出：标准声学耳机；
3.2刺激波形：短声、音调、爆发音、Pips、半正弦、全正弦；
3.3刺激强度：132dB peSBL。
4、视觉刺激器：
4.1刺激模式：棋盘格、水平栏、垂直条；
4.2刺激输出：≥22英寸视觉刺激器；
4.3刺激视野：全视野、半视野、1/4视野；
4.4注视点：2种以上，可自定义位置；
4.5刺激尺寸： 3x4，6x8，12x16，24x32，48x64，96x128。
5、工作站：
5.1 CPU：酷睿处理器;
5.2 内存:≥8G；
5.3硬盘：≥1T，光驱刻录机；
5.4 Windows 操作系统；
5.5 键盘、鼠标；
5.6液晶显示屏：≥22英寸。 
三、软件功能
1、神经电图：运动传导速度测定、感觉传导速度测定、微移定位、F-波、H-反射、重复频率电刺激、瞬目反射、交感皮肤反应。
▲2、肌电图：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相(重收缩)自动分析；全自动运动单位电位的高速提取，一次可提取6组不同的MUP；每组含有多个重复发放同类型MUP可选。
3、体感诱发电位：上肢体感；下肢体感；用户自定义。
4、听觉诱发电位：脑干诱发（脑干反应）；客观测听；40 Hz 测定；中、长潜伏期诱发电位等；P300，CNV。
5、视觉诱发电位：模式翻转视诱发。
▲6、原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录15分钟原始的肌电图波形和声音信号，可同步回放和再分析处理自动提取MUP。
7、完整的震颤分析软件。
8、正常值数据库，可自动判定检查结果是正常还是异常。
9、原厂全中文软件系统，包括数据库、检测界面、设置菜单。
10、全中文病历管理和中文报告生成系统，表格、数据、图形自动进入中文报告系统。
四、配置要求：主机1台。放大器2个。工作站1套。推车1台。激光打印机1台。隔离变压器1台。声学耳机1个。视觉刺激器1台。支臂1个。表面电极1包。鳄鱼夹屏蔽电缆1根。马鞍桥刺激电极1根。指环电极1根。地线1根。卷尺1把。一次性同芯针电极1盒。一次性同芯针电极电缆1根。导电膏1盒。磨砂膏1支。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年




第7包  品目7-1  射频控温热凝设备


一、用途：用于三叉神经痛、腰椎间盘突出引起疼痛的射频消融髓核成形术的治疗、脊神经根疼痛（颈椎神经、腰椎神经）治疗。
二、技术参数：
1、电阻抗测量范围: 30-2999Ω，4路使用时可分别同时显示每一路的阻抗值。
2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能，恒定电压刺激幅度0-10V，恒定电流刺激幅度0-10mA。
3、具有双相刺激波、单相刺激波、双相交替波形。
4、可同时接入4根手术电极，4路可同时升温同时射频治疗，可以分别设置4个不同温度和时间；可做2个双极、1个单极1个双极射频模式。
5、脉冲射频模式：具有温度模式、电压模式和脉宽模式。
6、脉冲射频温度范围：30-95℃。
7、脉冲射频电压：峰值电压≥140V，支持高压脉冲射频。
8、连续射频：具有标准模式、阶跃模式和功率模式。
9、在连续射频和脉冲射频时，支持独立设定每根电极的热凝温度和治疗时间，并支持工作过程中温度可直接调节，无需停机。
10、射频输出功率：≥70W。
11、热凝工作频率：488±5 KHz。
12、中性电极粘贴质量检测CQM脱落电阻值：165Ω±20Ω。
13、支持病案管理系统录入，支持治疗报告打印，支持图像导入和查看。
14、全触摸屏模式：≥12英寸全触摸屏操控。
15、刺激界面通过柱状图显示，射频界面实时显示温度曲线。
16、常用参数储存功能：可存储≥20组常用电刺激和射频参数。
17、具有主机开机自测功能，可以对主机及电极针进行检测，测试正常方可工作。
18、镍钛手术电极能接受高温高压消毒灭菌方式。
19、一次性射频手术电极、适应于脊神经根疼痛（颈椎神经、腰椎神经）；一次性射频套管针具有尖针，弯钝针；平口针型（一次性单独三类注册证为准）。
20、具备脚踏开关。
三、配置要求：射频主机1 台。手术电极4 根。高温消毒盒1个。中性电极2 片。一次性使用中性电极3个。电极适配电缆1条。中性电极连接电缆1 条。等电位电缆线1个。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第7包  品目7-2  医用臭氧机

一、用途：用于缓解腰椎间盘突出症引起的腰腿疼痛等。
二、技术参数：
1.用于产生医用臭氧，医疗器械注册证在有效期内。
▲2.设备臭氧浓度范围：0-80 µg/ml。
3.医用臭氧浓度调节方式：步长1µg/ml连续可调。
4.臭氧浓度误差：≤±4%。
5.大气压力范围：700-1060hpa。
6.湿度范围：35-80%，不凝固。
7.工作温度范围：10℃-35℃。
▲8.定量供气体积范围：10-9999 ml；单次连续定量取气10ml、25ml、50ml。
9.定时供气时间：10min，后自动停止供气。
10.臭氧流速：≥1L/min。
11.注射泵接口：闭锁公接头。
12.真空接口：闭锁公接头。
13.连续出气口：闭锁公接头。
▲14.功能系统模块：注射器自动灌注模式系统、定压供气模式系统、定量供气模式系统、定时供气模式系统。
▲15.显示方式：液晶图形显示，触屏控制取气。
16.臭氧制取模式：图标显示注射器模式、图标显示定压供气模式、图标显示定量供气模式、图标显示定时供气模式。
17.出气口：注射器取气、持续灌注取气。
18.真空负压装置：扩展糖尿病坏疽等套袋疗法，配臭氧套袋具备医疗器械注册证或备案凭证。
19.声光报警装置；避免操作失误。
20.残气回收净化装置：将剩余臭氧气体还原成氧气。
21.仪器正常工作后，室内空气中臭氧浓度≤0.16mg/m³。
22.制备出成品臭氧氧气的混合气体中不能含有害气体氮氧化物，并提供权威机构出示的测试报告。
三、配置要求：主机1台。电源线1根。氧气连接管1个。减压器1个。台车1辆。臭氧水汽融合装置1个。一次性使用输血器10副。一次性使用塑料血袋10支。一次性使用配药用注射器10支。一次性使用空气过滤器10只。一次性使用静脉留置针10个。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年




第8包  品目8-1  等离子手术设备


一、用途：用于术中对颈椎、腰椎软组织以及突出部位的消融、切割、凝血。
二、技术参数：
1、电源：AC220V±10％，50±2Hz。  
▲2、工作频率：100kHz±10%。 
3、额定功率：300W+20%。
4、储备功率：580W-600W。
5、输出：
5.1等离子汽化切割、消融、打孔：分档可调；
5.2等离子汽化凝血：自适应档位。
▲6、主机外壳为全金属防电磁辐射设计。
▲7、输出电路：14-27路。 
8、程控输出：手术电极(刀头)自动识别功能支持用户启动预设好的程序及切割与凝血混合输出模式。
9、输出电压：0-360Vrms。
10、最大电流：10 A。
11、界面显示和指示操作：按键式操作界面，LED数码管显示。面板密封防水设计。
12、报警功能：国际通用的标准，用不同的颜色和声音来指示设备的工作状态以及故障警告信息。
13、具有热损毁自动侦测系统：手术电极(刀头)自动识别功能，符合国家相关射频等离子体手术系统技术标准要求,工作温度40-70℃，创面无碳化。
14、脚踏开关：IPX8级防水，具有调节档位键。
▲15、具备NMPA医疗器械III类注册证。
三、配置要求：低温等离子体手术系统主机1台。脚踏控制器 1个。电源电缆连接线 1根。说明书 1份。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年



第9包  品目9-1  射频控温热凝器

一、用途：用于治疗包括不限于带状疱疹后神经痛、颈胸腰椎痛、关节痛、创伤后神经痛、手术后慢性疼痛、痛性缺血性疾病等神经病理性疼痛。
二、技术参数：
1、基本功能：实时阻抗显示、感觉/运动刺激模式、连续射频模式、脉冲射频模式、单极射频模式，双极射频模式或可达到类似功能的操作模式。
2、感觉/运动刺激模式：
2.1、电压刺激模式：电压刺激幅度范围0-5.0V连续可调，步长精度≤0.1V； 
2.2、电流刺激模式：电流刺激幅度范围0-10mA连续可调，步长精度≤0.1mA。 
3、脉冲射频模式：能量发放可以从温度、电压、脉宽、频率、时间进行调节，峰值电极≤100V。
4、连续射频模式：不低于2种升温模式，温度设定范围：37-90℃。
▲5、自动升温速率设定功能：具备自动升温速率控制或类似功能的操作模式，升温速率范围：0.1-5℃/s。
6、输出功率：≤50W。
7、工作频率：480KHz±20%。
8、操控方式：手动旋钮/按键模式，支持手动和自动控制。
▲9、针对特殊感染病人和急诊病人，可提供原厂的一次性使用注射射频电极和一次性使用射频套管，长度包括不限于5cm、10cm、15cm，直径包括不限于0.36mm、0.6mm、0.9mm、1.2mm，具有超声下加强显影的可选规格型号。
三、配置要求（每套）：主机：1台。电源线：1根。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于7年






第10包  品目10-1  数字高清电子胃镜


一、用途：用于食管、胃、十二指肠上消化道检查与内镜下微创治疗。可开展早癌筛查、息肉切除、止血、异物取出、ESD黏膜剥离等手术，满足临床常规检查与复杂内镜治疗需求。
二、技术参数：
1. 治疗型电子胃镜。
▲2.采用CCD顺次成像。
3.HDTV高清图像.
4.具有特殊光观察功能。
▲5.具有副送水功能.
6.导光插头具备一键插拔功能，全防水设计。
7.先端外径：≤9.8mm。
8.插入部外径：≤9.9mm。
▲9.弯曲角度：上≥210度，下≥120度，左≥100度，右≥100度。
10.视场角：≥140度。
11.景深范围：≥3-100mm。
▲12.钳子管道内径：≥3.2mm。
三、配置要求：治疗胃镜 3条。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于4年






第11包  品目11-1  脂肪吸引器


一、用途：用于脂胖及局部脂肪堆积患者减肥治疗。
二、技术参数：
1.吸引负压范围：-98～ -20kpa 连续可调。 
▲2.真空泵数量：2台。 
▲3.抽气速度范围：0-240L／min可调。
4.储脂瓶容量：3000mlx2（6000ml）。
▲5.脂肪存储：吸脂方向左右一键转换。 
6.脂肪存储系统：一次性无菌防倒吸止溢存储袋。
▲7.吸脂模式：提供单人吸脂操作；双人同台吸脂操作。
8.蠕动泵注液系统流量范围：20-500ml/min可连续调节。
9.步进：1ml/min。
10.电机转数范围：10-240rpm。
▲11.运行方式：连续运行。
12.控制及显示方式：微电脑控制，数字显示。 
13.面板显示内容：吸引压力、注液流量。 
14.操作方式：脚踏开关一体化，负压、注液、在同一模板。
15.应急系统：设备各功能均设有应急开关。 
16.进液防护程度：IP22。
17.正常工作噪声：≤55dB。 
18．电源：AC220±22V，50±1Hz，输入功率≤1200VA。
三、配置要求：主机1台。吸脂针1套。硅橡胶医用导管（吸脂）1根。硅橡胶医用导管（注水）1根。脚踏开关1个。广口储液瓶（3000ml）2个。负压引流器（3000ml）10个。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年





第12包  品目12-1  气压弹道式体外冲击波治疗仪

一、用途：用于治疗骨骼附件软组织慢性疼痛。
二、技术参数：
1、主机、手柄、治疗头为同一品牌。
2、可移动式柜式主机系统（包括：主机、台车、空气压缩机），主机与空气压缩机分离。
3、主机控制界面：主机采用触摸式设计，可调节治疗气压输出大小。
4、治疗气压输出压力范围：1.5-4bar连续可调。
5、工作频率范围：4-20Hz调节。
6、电源：AC100-240V，50±2Hz。
▲7、空气压缩机工作最大噪音：≤45dB。
▲8、空气压缩机具有三级过滤系统，滤芯过滤精度≤0.01μm。
▲9、空气压缩机最大气流量：≥50L/min。
10、气压弹道式手柄：
10.1具备独立计数器，记录手柄累计使用次数；
10.2具备开关；
10.3具有独立减震硅胶软握把设计。
11、能流密度≥1.7mJ/mm² ；
12、治疗头可伸缩，具有施压指示器；
13、手柄套件具备≥2 个治疗头，包含15mm标准放散状治疗头、36mm放散状治疗头；
▲14、疗头最大工作脉宽≤5μs（需提供说明书或检测报告）；
▲15、产品注册证适用范围：用于治疗肌筋膜或软组织疼痛。不能为辅助治疗和缓解。
三、配置要求：系统主机1台。独立空压机1台。台车1个。治疗手柄1个。治疗头2个。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年
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