采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	2
	2-1
	超声内镜系统2
	2
	否

	
	2-2
	超声内镜系统3
	1
	否

	3
	3-1
	超声内镜系统4
	1
	否

	
	3-2
	超声内镜系统5
	1
	否

	
	3-3
	超声内镜系统6
	1
	否

	5
	5-1
	电子胃肠镜系统7
	1
	否

	
	5-2
	电子胃肠镜系统8
	1
	否

	
	5-3
	电子胃肠镜系统9
	1
	否

	
	5-4
	电子胃肠镜系统10
	1
	否

	
	5-5
	电子胃肠镜系统11
	1
	否

	6
	6-1
	电子胃肠镜系统12
	1
	否

	
	6-2
	电子胃肠镜系统13
	1
	否

	8
	8-1
	内窥镜摄像系统-支气管4
	1
	否

	
	8-2
	内窥镜摄像系统-支气管5
	1
	否

	9
	9-1
	内窥镜摄像系统-支气管6
	7
	否

	
	9-2
	内窥镜摄像系统-支气管7
	1
	否

	
	9-3
	内窥镜摄像系统-支气管8
	6
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]无。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：由中标人分别与各参与医院通过签订分合同确定。
2、交付地点：各参与医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、履约保证金：最高缴纳比例不超过合同金额的10%，项目验收结束后及时退还。
2、首付款支付：首付款支付比例不低于合同金额的30%;对于中小企业、民营企业，首付款支付比例不低于合同金额的50%。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]（四）售后服务（质保期）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：为自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月的原厂保修，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备及配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、投标人还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
（五）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方式）、包装和运输、售后服务（质保期）等其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购内镜组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK102]第2包	品目2-1	超声内镜系统2、品目2-2	超声内镜系统3
1、技术参数：
1.1、图像处理器：
★1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥1920×1080的视频图像。
★1.1.2、可对不同波长的照明光成像。
1.1.3、图像信号端口：SDI、DVI。
1.1.4、具备亮度、红色色调、色度调节功能。
1.1.5、对比度≥3档可调。
1.1.6、测光模式：平均、峰值、自动测光。
1.1.7、电子放大最高≥2倍。
1.1.8、特殊光模式≥3种。
1.1.9、具备电子分光技术。
1.1.10、结构强调≥3档可选。
▲1.1.11、兼容检查型胃镜和肠镜、治疗型胃镜和肠镜、光学放大胃镜和肠镜、经鼻胃镜、电子十二指肠镜，双钳道电子胃镜、小肠镜。
1.1.12、冷光源：
★1.1.12.1、可提供不同波长的照明光。
1.1.12.2、具备亮度自动控制功能。
1.1.12.3、光源冷却方式：强制空气冷却。
1.1.12.4、气泵压力：≥3档可调；气泵可关闭。
1.2、检查型胃镜：
1.2.1、成像矩阵≥1920×1080。
1.2.2、观察方向：0°（直视）。
1.2.3、视野角度≥140°。
1.2.4、景深：3～100mm。
1.2.5、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。
1.2.6、先端部直径（插入部）≤9.5mm。
1.2.7、软性部直径（插入部）≤9.5mm。
1.2.8、钳道最窄处内径≥2.8mm。
1.2.9、有效长度≥1030mm；全长≤1450mm。
1.2.10、具备前射水功能。
1.2.11、特殊光模式≥3种。
1.3、放大胃镜：
1.3.1、成像矩阵：≥1920×1080。
1.3.2、观察方向：0°（直视）。
1.3.3、视野角度：正常≥140°，放大：≥55°。
1.3.4、景深：正常，7～100mm，放大：1.5～2.5mm。
1.3.5、弯曲角度 ：上≥210°，下≥90° 左≥100°，右≥100°。
1.3.6、先端部直径（插入部）≤10mm。
1.3.7、软性部直径（插入部）≤10mm。
1.3.8、钳道最窄处内径≥2.8mm。
1.3.9、有效长度≥1030mm，全长≤1450mm。
1.3.10、具备前射水功能。
1.3.11、特殊光模式≥3种。
▲1.3.12、光学放大最大倍数≥100倍 。
1.4、检查型肠镜：
1.4.1、成像矩阵≥1920×1080。
1.4.2、视野方向：0°(直视)。
1.4.3、视野角≥170°。
1.4.4、景深：3～100mm。
1.4.5、弯曲角度：上≥180°，下≥180°，右≥160°，左≥160°。
1.4.6、先端部直径（插入部）≤12.0mm。
1.4.7、软性部直径（插入部）≤12.0mm。
▲1.4.8、钳道最窄处内径≥3.8mm。
1.4.9、有效长度≥1330mm；全长≤1700mm。
1.4.10、具备前射水功能。
1.4.11、特殊光模式≥3种。
1.4.12、具备硬度可调、精准传导、顺应弯曲等功能。
1.5、放大肠镜：
1.5.1、成像矩阵≥1920×1080。
1.5.2、观察方向：0°（直视）。
1.5.3、视野角度：正常≥140°，放大≥55°。
1.5.4、景深：正常，7～100mm；放大：1.5～2.5mm。
1.5.5、弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°。
1.5.6、先端部直径（插入部）≤12mm。
1.5.7、软性部直径（插入部）≤12mm。
1.5.8、钳道最窄处内径≥3.2mm。
1.5.9、有效长度≥1330mm；全≤1700mm。
1.5.10、具备前射水功能。
1.5.11、特殊光模式≥3种。
▲1.5.12、光学放大最大倍数≥90倍。
1.5.13、具备硬度可调、精准传导、顺应弯曲等功能。
1.6、超声处理器：
▲1.6.1、兼容上消化道环扫镜、兼容上消化道扇扫镜。
1.6.2、具备DVI、HD-SDI输出接口和DVI输出接口。
1.6.3、具备遥控终端接口。
1.6.4、扫描模式：B模式、M模式、组织谐波模式、复合谐波模式、造影谐波模式、应变式弹性成像模式、声速补正模式、频谱多普勒（包括彩色多普勒、能量多普勒模式、脉冲波多普勒模式）。
1.6.5、扫描方式：电子扫描。
1.6.6、超声波中心频率调节范围：5MHz～12MHz；调节档位≥4档。
1.6.7、多普勒发射频率≥2种。
1.6.8、超声波输出功率可调。
1.6.9、具穿刺引导线。
1.6.10、增益调节范围：0～100dB。
1.6.11、STC≥6段可调。
1.6.12、显示调节范围：1.5～12cm ；调节档位≥10档可调。
1.6.13、测量参数：
1.6.13.1、B模式：可测量距离、周长、面积、体积、角度。
1.6.13.2、CFM模式：可测量流速（点）、（面积）。
1.6.13.3、PW模式：可测量时间、心率、流速、流速跟踪（自由/自动）、加/减速度、PI（搏动指数）（自由/自动）、RI（阻力指数）、流量。
1.6.13.4、M模式测量：可测量距离、时间、心率、时间和速度。
1.6.14、具备画中画功能：内镜/超声图像可切换。
1.6.15、具备整体放大、局部放大。
1.6.16、图像存储格式：JPEG、TIFF、 DICOM；视频存储格式：DICOM、AVI。
1.6.17、焦点预设≥2个；焦点位置可调、数量可调。
1.6.18、具备声速补偿技术。
1.6.19、动态范围：4～100dB。
1.7、超声电子上消化道内窥镜（扇扫）
1.7.1、视野方向：前斜视≤40°。
1.7.2、视野角≥140°。
1.7.3、观察景深：3～100mm。
1.7.4、先端部直径≤14mm。
1.7.5、软性部直径≤12.5mm。
1.7.6、工作长度≥1250mm。
1.7.7、全长≥1550mm。
1.7.8、弯曲角度：上≥150°，下≥150°，左≥120°、右≥120°。
▲1.7.9、钳道直径≥3.8mm。
1.7.10、显示模式：B模式、M模式、组织谐波模式、复合谐波模式、造影谐波模式、应变式弹性成像模式、声速补正模式、频谱多普勒（包括彩色多普勒、能量多普勒模式、脉冲波多普勒模式）。
1.7.11、中心频率调节范围：5MHz～12MHz；调节档位≥4档。
▲1.7.12、扫查角度≥150°。
1.7.13、扫查方式：电子扫描。
1.7.14、具有物镜清洗功能。
1.7.15、水囊：可拆卸。
1.7.16、接触方式：水囊式、无气水充盈式、接触式。
1.8、超声电子上消化道内窥镜（环扫）：
1.8.1、视野方向：0°直视。
1.8.2、视野角≥140°。
1.8.3、观察景深：3～100mm。
1.8.4、先端部直径≤11.5mm。
1.8.5、软性部直径≤11.5mm。
1.8.6、工作长度≥1250mm。
1.8.7、全长≥1550mm。
1.8.8、弯曲角度：上≥190°、下≥90°、左≥100°、右≥100°。
1.8.9、钳道直径≥2.8mm。
1.8.10、显示模式：B模式、M模式、组织谐波模式、复合谐波模式、造影谐波模式、应变式弹性成像模式、声速补正模式、频谱多普勒（包括彩色多普勒、能量多普勒模式、脉冲波多普勒模式）。
1.8.11、中心频率调节范围：5MHz～12MHz；调节档位≥4档。
1.8.12、扫查角度：≥360°。
1.8.13、扫查方式：电子扫描。
1.8.14、具有物镜清洗功能。
1.8.15、水囊可拆卸。
1.8.16、接触方式：水囊式、无气水充盈式、接触式。
1.9、内镜送水装置：
1.9.1、最大输出压强：340kPa±5%。
1.9.2、水瓶容积≥2500mL。
1.9.3、脚踏控制冲洗。
1.9.4、定时时间：20s±20%。
1.10、内镜用二氧化碳气泵：
1.10.1、输入CO2气体额定压强范围：0.2MPa～0.8MPa。
1.10.2、输出CO2气体流量调节：0～9.0L/min；误差：不超过1.0L/min。
1.10.3、定时范围：15min～120min；选择档位≥3档。
1.10.4、具备过滤功能，过滤效率≥90%@直径0.5μm 及以上微粒。
1.11、监视器：彩色液晶显示器≥27英寸，分辨率≥1920×1080。
1.12、小探头超声主机：
1.12.1、成像模式：B模式。
1.12.2、显示器可同时显示内镜图像及超声动态图像，内镜图像和超声图像显示位置可进行切换。
1.12.3、可一键切换双频探头频率。
1.12.4、超声小探头：
1.12.4.1、工作频率：12MHz±15%、20MHz±15%。
1.12.4.2、低频探测深度≥15mm；高频探测深度≥10mm。
1.12.4.3、低频轴向分辨力≤0.3mm，高频轴向分辨力≤0.2mm。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、品目2-1（两套共配）：
2.1.1、图像处理器和冷光源：2套。
2.1.2、监视器：2台。
2.1.3、检查型胃镜：5条。
2.1.4、放大胃镜：1条。
2.1.5、检查型肠镜：5条。
2.1.6、放大肠镜：1条。
2.1.7、超声处理器：2台。
2.1.8、超声电子上消化道内窥镜（扇扫）：3根。
2.1.9、超声电子上消化道内窥镜（环扫）1根。
2.1.10、报告工作站（负责连入医院信息系统，承担相关接口费用）：2套。
2.1.11、内镜用二氧化碳气泵：2台。
2.1.12、内镜送水装置：2台。
2.1.13、专用台车：2 辆。
2.1.14、小探头超声主机：2台。
2.1.15、超声小探头：4个。
2.1.16、原装水瓶：2个。
2.1.17、原装测漏器：2个。
2.2、品目2-2：
2.2.1、超声处理器：1台。
2.2.2、超声电子上消化道内窥镜（扇扫）：1条。
2.2.3、内镜用二氧化碳气泵：1台。
2.2.4、内镜送水装置：1台。
2.2.5、专用台车：1辆。
2.2.6、报告工作站（负责连入医院信息系统，承担相关接口费用）：1套。


第3包	品目3-1	超声内镜系统4
1、技术参数：
1.1、主机：
1.1.1、便携式主机，彩色液晶触摸显示屏≥15英寸。
1.1.2、主机内置硬盘≥1TB。
1.1.3、成像模式：B模式。
1.1.4、TGC：≥8段可调。
▲1.1.5、兼容变频消化探头、变频胆胰探头，变频消化探头、胆胰探头可一键切换探头频率。
1.1.6、图像增益可调。
1.1.7、图像处理和显示：
1.1.7.1、可存储手术视频录像。
1.1.7.2、图像回放≥2000帧，支持自动回放和手动回放。
1.1.7.3、超声图像对比度可调。
1.1.7.4、具有伪彩功能。
1.1.7.5、具备局部放大功能。
1.1.7.6、可在图像上进行箭头和文字标注。
1.1.8、测量：
1.1.8.1、在图像冻结状态下，可测量图像上任意两点之间的长度。
1.1.8.2、在图像冻结状态下，可测量图像上任意成像区域的周长和面积。
1.1.9、具备患者检查信息管理功能，可检索、查看、编辑、保存、预览、患者检查信息。
1.1.10、报告模板：可提供超声的报告模板、超声和内镜融合报告模板，并支持手动生成模板；报告可打印。
1.1.11、数据接口：具备USB3.0接口、DIC0M3.0接口；图像可导出，导出图像格式：BMP、JPG、PNG、TIFF。
1.1.12、具备锂电池，支持主机待机时间≥90min。
1.1.13、主机使用年限≥10年（提供铭牌照片或说明书证明）。
1.2、探头：
1.2.1、探头使用年限≥2年（提供铭牌照片或说明书证明）
1.2.2、变频消化超声探头：
▲1.2.2.1、工作频率：12MHz±5%、20MHz±5%。
1.2.2.2、扫描角度：环形360°。
1.2.2.3、图像几何畸变：≤10%。
1.2.2.4、探头外径：≤2.5mm。
1.2.2.5、工作长度：≥2000mm。
1.2.3、胆胰超声探头：
▲1.2.3.1、工作频率：12MHz±5%、20MHz±5%。
1.2.3.2、扫描角度：环形360°。
1.2.3.3、图像几何畸变：≤10%。
1.2.3.4、探头外径：≤2.5mm。
1.2.3.5、工作长度：≥2000mm。
1.2.3.6、兼容标称直径≤0.89mm的斑马导丝。
★2、主要配置（单台）（应提供配置清单并加盖投标人公章）： 
2.1、主机：1台。
2.2、探头驱动器：1个。
2.3、变频消化超声探头：1个。
2.4、胆胰超声探头：1个。
2.5、台车：1辆。

品目3-2	超声内镜系统5、品目3-3	超声内镜系统6
1、技术参数：
1.1、主机：
1.1.1、台式主机。
1.1.2、主机内置硬盘≥1TB。
1.1.3、成像模式：B模式。
1.1.4、TGC：≥8段可调。
▲1.1.5、兼容变频消化探头、超声小探头，变频消化探头可一键切换探头频率。
1.1.6、图像增益可调。
1.1.7、图像处理和显示：
1.1.7.1、可存储手术视频录像。
1.1.7.2、图像回放≥2000帧，支持自动回放和手动回放。
1.1.7.3、超声图像对比度可调。
1.1.7.4、具有伪彩功能。
1.1.7.5、具备局部放大功能。
1.1.7.6、可在图像上进行箭头和文字标注。
1.1.8、测量：
1.1.8.1、在图像冻结状态下，可测量图像上任意两点之间的长度。
1.1.8.2、在图像冻结状态下，可测量图像上任意成像区域的周长和面积。
1.1.9、具备患者检查信息管理功能，可检索、查看、编辑、保存、预览、患者检查信息。
1.1.10、报告模板：可提供超声的报告模板、超声和内镜融合报告模板，并支持手动生成模板；报告可打印。
1.1.11、数据接口：具备USB3.0接口、DIC0M3.0接口；图像可导出，导出图像格式：BMP、JPG、PNG、TIFF。
1.1.12、主机使用年限≥10年（提供铭牌照片或说明书证明）。
1.2、彩色液晶显示屏≥23英寸、超声图像和内镜图像可同步实时显示。
1.3、探头：
1.3.1、探头使用年限≥2年（提供铭牌照片或说明书证明）。
1.3.2、变频消化超声探头：
▲1.3.2.1、工作频率：12MHz±5%、20MHz±5%。
1.3.2.2、扫描角度：环形360°。
1.3.2.3、图像几何畸变：≤10%。
1.3.2.4、探头外径≤2.5mm。
1.3.2.5、工作长度≥2000mm。
1.3.3、超声小探头1：
1.3.3.1、工作频率：20MHz±5%。
1.3.3.2、轴向分辨力：≤0.2mm。
1.3.3.3、扫描角度：环形≥ 360°。
1.3.3.4、工作长度≥2000mm。
1.3.3.5、小探头先端部外径≤1.4mm。
1.3.4、超声小探头2：
1.3.4.1、工作频率：20MHz±5%。
1.3.4.2、轴向分辨力≤0.2mm。
1.3.4.3、扫描角度环形≥ 360°。
1.3.4.4、工作长度≥2000mm。
1.3.4.5、小探头先端部外径≤1.7mm。
★2、主要配置（单台）（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、品目 3-2主要配置：
2.1.1、主机：1台。
2.1.2、探头驱动器：1个。
2.1.3、超声小探头1：1个。
2.1.4、超声小探头2：1个。
2.1.5、显示器：1台。
2.2、品目3-3主要配置（单套）：
2.2.1、主机：1台。
2.2.2、探头驱动器：1个。
2.2.3、变频消化超声探头：2个。
2.2.4、显示器 ：1台。


第5包	品目5-1	电子胃肠镜系统7、品目5-2	电子胃肠镜系统8、品目5-3	电子胃肠镜系统9、品目5-4	电子胃肠镜系统10、品目5-5	电子胃肠镜系统11
1、技术参数：
1.1、图像处理器和光源：
★1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥1920×1080的视频图像。
★1.1.2、可对不同波长的照明光成像。
1.1.3、图像信号端口： SDI、DVI。
1.1.4、具备亮度、红色色调、色度调节功能。
1.1.5、对比度：≥3档可调。
1.1.6、测光模式：平均、峰值、自动测光。
1.1.7、电子放大最高≥2倍。
1.1.8、具备结构强调、色彩强调功能，强调功能可关闭。
1.1.9、特殊光模式：≥3种。
▲1.1.10、兼容检查型胃镜和肠镜、治疗型电子胃镜和肠镜、放大胃镜和肠镜、经鼻胃镜。
1.1.11、内窥镜冷光源：
1.1.11.1、照明光源：≥4色LED，使用寿命：≥14000小时。
1.1.11.2、具备亮度自动控制功能。
1.1.11.3、气泵压力：≥3档可调；气泵可关闭。
1.1.12、关闭系统电源后设定值可保存。
1.2、检查型胃镜：
1.2.1、成像矩阵：≥1920×1080。
1.2.2、观察方向：0°（直视）。
1.2.3、视野角度：≥140°。
1.2.4、景深：3～100mm	。
1.2.5、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。
1.2.6、先端部直径(插入部)：≤9.5mm。
1.2.7、软性部直径(插入部)：≤9.5mm。
1.2.8、钳道最窄处内径：≥2.8mm。
1.2.9、有效长度：≥1030mm；全长：≤1450mm。
1.2.10、具备前射水功能。
1.2.11、特殊光模式：≥3种。
1.3、放大胃镜：
1.3.1、成像矩阵：≥1920×1080。
1.3.2、观察方向：0°（直视）。
1.3.3、视野角度：正常≥140°，放大：≥55°。
1.3.4、景深：正常，7～100mm，放大：1.5～2.5mm。
1.3.5、弯曲角度 ：上≥210°，下≥90° 左≥100°，右≥100°。
1.3.6、先端部直径(插入部)：≤10mm。
1.3.7、软性部直径(插入部)：≤10mm。
1.3.8、钳道最窄处内径：≥2.8mm。
1.3.9、有效长度：≥1030mm，全长≤1450mm。
1.3.10、具备前射水功能。
1.3.11、特殊光模式：≥3种。
▲1.3.12、光学放大最大倍数：≥140倍。
1.4、治疗型胃镜1：
1.4.1、成像矩阵：≥1920×1080。
1.4.2、观察方向：0°（直视）。
1.4.3、视野角度：≥140°。
1.4.4、景深：3～100mm。
▲1.4.5、弯曲角度：上≥210°，下≥160°，左≥100°，右≥100°。
1.4.6、先端部直径(插入部)：≤10mm。
1.4.7、软性部直径(插入部)：≤10mm。
1.4.8、钳道最窄处内径：≥3.2mm。
1.4.9、有效长度：≥1030mm；全长：≤1450mm。
1.4.10、具备前射水功能。
1.4.11、特殊光模式：≥3种。
1.5、治疗型胃镜2：
1.5.1、成像矩阵：≥1920×1080。
1.5.2、观察方向：0°（直视）。
1.5.3、视野角度：≥140°。
1.5.4、景深：3～100mm。
1.5.5、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。
1.5.6、先端部直径(插入部)：≤10.5mm。
1.5.7、软性部直径(插入部)：≤11mm。
1.5.8、钳道最窄处内径：≥3.8mm。
1.5.9、有效长度：≥1030mm；全长：≤1450mm。
1.5.10、具备前射水功能。
1.5.11、特殊光模式：≥3种。
1.6、检查型肠镜：
1.6.1、成像矩阵：≥1920×1080。
1.6.2、视野方向：0°(直视)。
1.6.3、视野角：≥170°。
1.6.4、景深：3～100mm。
1.6.5、弯曲角度：上≥180°，下≥180°，右≥160°，左≥160°。
1.6.6、先端部直径(插入部)：≤12.0mm。
1.6.7、软性部直径(插入部)：≤12.0mm。
▲1.6.8、钳道最窄处内径：≥3.8mm。
1.6.9、有效长度：≥1330mm；全长：≤1700mm。
1.6.10、具备前射水功能。
1.6.11、特殊光模式：≥3种。
1.6.12、具备硬度可调、精准传导、顺应弯曲等功能。
1.7、放大肠镜：
1.7.1、成像矩阵：≥1920×1080。
1.7.2、观察方向：0°（直视）。
1.7.3、视野角度：正常≥140°，放大≥55°。
1.7.4、景深：正常，7～100mm；放大：1.5～2.5mm。
1.7.5、弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°。
1.7.6、先端部直径(插入部)：≤12mm。
1.7.7、软性部直径(插入部)：≤12mm。
1.7.8、钳道最窄处内径：≥3.2mm。
1.7.9、有效长度：≥1330mm；全长：≤1700mm。
1.7.10、具备前射水功能。
1.7.11、特殊光模式：≥3种。
1.7.12、光学放大最大倍数：≥140倍。
1.7.13、具备硬度可调、精准传导、顺应弯曲等功能。
1.8、治疗型肠镜：
1.8.1、特殊光模式：≥3种。
1.8.2、视野方向：0°(直视)。
1.8.3、视野角：≥140°。
1.8.4、景深：5～100mm。
1.8.5、先端部直径：≤11mm。
1.8.6、弯曲部直径：≤11mm。
1.8.7、工作长度：≥1300mm；全长：≤1650mm。
1.8.8、弯曲角度：上：≥210°、下：≥160°、左：≥160°、右：≥160°。
1.8.9、钳道直径：≥3.2mm。
1.8.10、具有前射水功能。
1.8.11、具有顺应弯曲和精准传导功能。
1.9、监视器：彩色液晶显示器≥27英寸，分辨率：≥3840×2160。
1.10、内镜送水装置：
1.10.1、最大输出压强：340kPa±5%。
1.10.2、水瓶容积：≥2500mL。
1.10.3、脚踏控制冲洗。
1.10.4、定时时间：20s±20%。
1.11、内镜用二氧化碳气泵：
1.11.1、输入CO2气体额定压强范围：0.2MPa～0.8MPa。
1.11.2、输出CO2气体流量调节：0～9.0L/min；误差：不超过1.0L/min。
1.11.3、定时范围：15min～120min；选择档位≥3档。
1.11.4、具备过滤功能，过滤效率≥90%@直径0.5μm及以上微粒。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）： 
2.1、品目5-1：
2.1.1、图像处理器和光源：1套。
2.1.2、监视器：1台。
2.1.3、放大胃镜：1条。
2.1.4、治疗型胃镜1：1条。
2.1.5、治疗型胃镜2：1条。
2.1.6、检查型肠镜：2条。
2.1.7、放大肠镜：1条。
2.1.8、内镜送水装置：1台。
2.1.9、内镜用二氧化碳气泵：1台。
2.1.10、台车：1辆。
2.1.11、报告工作站（负责连入医院信息系统，承担相关接口费用）：1套。
2.1.12、原装水瓶：1个。
2.1.13、原装测漏器：1个。
2.2、品目5-2：
2.2.1、图像处理器和光源：1套。
2.2.2、监视器：1台。
2.2.3、检查型胃镜：2条。
2.2.4、治疗型胃镜1：1条。
2.2.5、放大胃镜：1条。
2.2.6、检查型肠镜：2条。
2.2.7、治疗型肠镜：1条。
2.2.8、放大肠镜：1条。
2.2.9、内镜送水装置：1台。
2.2.10、内镜用二氧化碳气泵：1台。
2.2.11、台车：1辆。
2.2.12、报告工作站（负责连入医院信息系统，承担相关接口费用）：1套。
2.2.13、原装水瓶：1个。
2.2.14、原装测漏器：1个。
2.3、品目5-3：
2.3.1、图像处理器和光源：1套。
2.3.2、监视器：1台。
2.3.3、治疗型胃镜2：1条。
2.3.4、治疗型肠镜：1条。
2.3.5、内镜送水装置：1台。
2.3.6、内镜用二氧化碳气泵：1台。
2.3.7、台车：1辆。
2.3.8、报告工作站（负责连入医院信息系统，承担相关接口费用）：1套。
2.3.9、原装水瓶：1个。
2.3.10、原装测漏器：1个。
2.4、品目5-4：
2.4.1、图像处理器和光源：1套。
2.4.2、监视器：1台。
2.4.3、检查型胃镜：2条。
2.4.4、治疗型胃镜1：1条。
2.4.5、检查型肠镜：2条。
2.4.6、放大肠镜：1条。
2.4.7、内镜送水装置：1台。
2.4.8、内镜用二氧化碳气泵：1台。
2.4.9、台车：1辆。
2.4.10、报告工作站（负责连入医院信息系统，承担相关接口费用）：1套。
2.4.11、原装水瓶：1个。
2.4.12、原装测漏器：1个。
2.5、品目5-5：
2.5.1、图像处理器和光源：1套。
2.5.2、监视器：1台。
2.5.3、放大胃镜：1条。
2.5.4、治疗型胃镜1：2条。
2.5.6、检查型肠镜：3条。
2.5.8、内镜送水装置：1台。
2.5.9、内镜用二氧化碳气泵：1台。
2.5.10、台车：1辆。
2.5.11、报告工作站（负责连入医院信息系统，承担相关接口费用）：1套。
2.5.12、原装水瓶：1个。
2.5.13、原装测漏器：1个。


第6包	品目6-1	电子胃肠镜系统12、品目6-2	电子胃肠镜系统13
1、技术参数
1.1、磁控主机：
1.1.1、磁体：永磁体；数量：≥1个。
1.1.2、磁场强度：≤250mT。
1.1.3、磁体可多维直线、旋转运动。
▲1.1.4、有效工作距离 ：0mm～200mm。
1.1.5、主机外形尺寸：长度≤1500mm，宽度≤1100mm，高度≤1500mm。
1.1.6、工作噪音：≤65 dB。
1.2、检查床（长×宽）：1900mm×700mm，可上下浮动10%；高度≤600mm。
1.3、图像接收器：
1.3.1、长度：≤150mm，宽度≤100mm，高度≤50mm，重量：≤500g。
1.3.2、充电电池：≥6500mAh，支持图像接收器连续工作时间：≥24h。
1.3.3、与图像工作站通过wifi进行通信，也可通过USB接口进行通信。
1.3.4、存储卡容量：≥32GB。
1.3.5、可提示工作状态，异常状态可声音提示；可在图像分析软件上进行设备的检测，存储空间不足时可提示。
1.4、控制系统：
1.4.1、控制方式：工作站和摇杆操作。
1.4.2、操作台：
1.4.2.1、尺寸：长度≤1000mm，宽度≤700mm，高度≤750mm。
▲1.4.2.2、位置摇杆：控制胶囊在设备垂直平面上的上、下、左、右以及右上、左上、右下、左下共 8 个方向的移动。
▲1.4.2.3、姿态摇杆：控制胶囊翻滚、旋转。
1.4.2.4、按下任意一个摇杆顶端的控制按钮，将对实时图像进行捕获。
1.4.3、采集、控制工作站：
1.4.3.1、内存≥8G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥23英寸；打印机：彩色激光打印机。
1.4.3.2、中文操作界面。
1.4.3.3、具备受检者信息的管理功能，包括录入、查询、受检者信息。
1.4.3.4、可绑定胶囊，可模拟胶囊姿态。
1.4.3.5、可控制胶囊的位置、姿态，包括：镜头朝向控制、截面扫描等；可一键还原初始位。
1.4.3.6、可通过有线或无线的方式查看小肠实时图像、胃实时图像。
1.4.3.7、图片导出格式：JPG，视频导出格式：MP4；报告导出格式：PDF。
1.4.3.8、具备图像浏览功能。
1.4.3.9、图像播放速度调节范围：1～30fps。
1.4.3.10、具有多幅显示功能，最多可显示≥18幅图像。
1.4.3.11、可对图像进行备注、标记；可多标记以及撤销标记。
1.4.3.12、可对图像进行消化道各段开始帧和部位的标注。
1.4.3.13、具备图像的播放、回放，图像缩放、图像旋转和图像捕获功能。
1.4.3.14、可调整清晰度、亮度、颜色、饱和度以及去除图像噪音，具备血红蛋白增强、电子染色功能。
1.4.3.15、图谱库管理：具备图谱添加、图谱分类、图谱对比功能。
1.4.3.16、具备报告编辑和打印、报告模版自定义、常用词汇自定义功能，可自定义常用疾病模版的。
1.4.3.17、具备用户管理功能，包括操作者和阅片医生权限管理。
1.4.3.18、可统计、导出受检者数据信息。
1.4.3.19、可与医院的信息系统进行数据交换。
1.4.4、胶囊式内窥镜：
▲1.4.4.1、胶囊直径：≤13mm，胶囊长度：≤28mm ，胶囊重量：≤6g。
1.4.4.2、密度：等水。
1.4.4.3、材料：医用高分子材料。
1.4.4.4、电池类型：锂电池，支持胶囊式内窥镜连续工作时间：≥8h。
1.4.4.5、视角（空气中）：≥140°。
1.4.4.6、最大景深：≥50mm。
1.4.4.7、胶囊拍摄模式：胃模式和肠道模式。
1.4.4.8、视场中心角分辨力：胃模式≥1.1（C/°）；肠道模式≥0.5（C/°）。
1.4.4.9、采样速率调节范围：2～6fps。
▲1.4.4.10、图像分辨力：胃模式≥11 Lp/mm；高帧率和肠道模式：≥8LP/mm。
1.4.4.11、照明：LED，光照亮度：≥2700lux。
1.4.4.12、图像无线传输。
1.4.4.13、密封性：IPX8。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、品目6-1：
2.1.1、磁控主机：1台。
2.1.2、检查床：1张。
2.1.3、图像接收存储器：3套。
2.1.4、控制系统：1套。
2.1.5、巡航工作站：1套。
2.1.6、胶囊式内窥镜：30个。
2.2、品目6-2：
2.2.1、磁控主机：1台。
2.2.2、检查床：1张。
2.2.3、胶囊式内窥镜：10个。
2.2.4、图像接收存储器：3套。
2.2.5、控制系统：1套。

第8包	品目8-1	内窥镜摄像系统-支气管4、品目8-2	内窥镜摄像系统-支气管5
1、技术参数：
1.1、内窥镜图像处理器和光源：
1.1.1、内窥镜图像处理器
▲1.1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥3840×2160的视频图像。
▲1.1.1.2、可对不同波长范围的照明光成像，可同屏实时显示白光与染色图像。
1.1.1.3、测光模式：平均测光、峰值测光、自动测光。
1.1.1.4、具备结构强调、轮廓强调功能。强调级别：多挡可选。
1.1.1.5、具备色彩调节功能。
1.1.1.6、具有白平衡功能。
1.1.1.7、具备预冻结，可自动选择最佳图像显示。
1.1.1.8、电子放大最大倍数：≥4倍，多档可调。
1.1.1.9、具备视频录制功能。
1.1.1.10、视频信号输出接口：SDI、DVI。
1.1.1.11、具备USB 端口，可存储视频、图片。
1.1.1.12、内镜可热插拔。
1.1.2、内窥镜冷光源：
1.1.2.1、LED光源：≥4路；寿命：≥30000h。
1.1.2.2、色温： 3000K～7000K。
1.1.2.3、气泵压力调节范围：40～90kPa。
1.2、电子支气管镜（检查型）：
1.2.1、图像传感器成像矩阵：≥3840×2160。
1.2.2、视野方向：直视。
1.2.3、视野角度：≥120°。
1.2.4、景深：3～100mm。
▲1.2.5、先端外径：≤3mm。
1.2.6、主软管外径：≤3mm。
▲1.2.7、钳子管道内径：≥1.2mm。
1.2.8、弯曲部弯曲角度：上，≥210°；下，≥130°。
1.2.9、插入部旋转角：左，≥120°；右，≥120°。
1.2.10、有效长度：≥600mm。
1.3、电子支气管镜（治疗型）：
1.3.1、图像传感器成像矩阵：≥3840×2160。
1.3.2、视野方向 ：直视。
1.3.3、视野角度：≥120°。
1.3.4、景深：3-100mm。
1.3.5、先端部外径：≤4mm。
1.3.6、主软管外径：≤4mm。
▲1.3.7、钳子管道内径：≥2.2mm。
1.3.8、弯曲部弯曲角度：上，≥210°；下，≥130°。
1.3.9、插入部旋转角：左，≥120°；右，≥120°。
1.3.10、有效长度 ：≥600mm。
1.4、监视器：
1.4.1、彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率：≥3840*2160。
1.4.2、具备画中画功能。
1.5、台车：
1.5.1、置物层：≥4层，其中2层可进行高度随意调整。
1.5.2、台车具有显示器挂架及内镜挂架。
1.6、独立图文报告工作站：
1.6.1、CPU：≥4核，主频≥3GHz；内存≥8G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥23英寸；配备高清图像采集卡和彩色喷墨图文输出装置。
1.6.2、具备图像采集和报告软件，可一键导出、一键录像、一键采图。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、品目8-1：
2.1.1、内窥镜图像处理器 ：1台。
2.1.2、内窥镜冷光源：1台。
2.1.3、电子支气管镜（治疗型）：1条。
2.1.4、监视器：1台。
2.1.5、台车：1辆。
2.1.6、独立图文报告工作站：1套。
2.2、品目8-2：
2.2.1、内窥镜图像处理器和光源：1套。
2.2.2、电子支气管镜（检查型）：2条。
2.2.3、电子支气管镜（治疗型）：1条。
2.2.4、监视器：1台。
2.2.5、台车：1辆。
2.2.6、独立图文报告工作站：1套。
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1、技术参数：
1.1、内窥镜图像处理器：
1.1.1、彩色液晶触摸显示屏：≥10英寸，分辨率≥1280×800。
1.1.2、可同时连接两条内窥镜，可实时切换视频输入信号。
1.1.3、具有白平衡功能。
▲1.1.4、照明亮度：≥3级可调节。
1.1.5、可调节图像色度、对比度、饱和度及亮度，具有开机记忆功能。
1.1.6、存储卡容量：≥64G。
1.1.7、具备录像功能，可以实现带音频录像的实时存储；可实时回放视频及照片。
1.1.8、录像视频和图片可导出至移动存储设备。
1.1.9、具有摄录时长提示、电量提示功能。
1.1.10、视频输出接口：DVI。
1.1.11、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；DC：内置可充电电池，可支持主机连续工作时间≥4h。
1.2、手持内窥镜图像处理器：
1.2.1、液晶触摸显示屏≥4.0英寸，分辨率≥720×720，可角度调节≥120°。
1.2.2、内存≥64G。
1.2.3、具有白平衡功能。
▲1.2.4、照明亮度：≥3级可调节。
1.2.5、具有白平衡功能。
1.2.6、可调节图像色度、对比度、饱和度及亮度，具有开机记忆功能。
1.2.7、具备录像功能。
1.2.8、具有摄录时长提示、电量提示功能。
1.2.9、内置可充电电池，可支持主机连续工作时间≥4h。电子支气管内窥镜（超细型）。
1.3、电子支气管镜（检查镜）：
▲1.3.1、成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，不含导像、导光纤维。
▲1.3.2、图像传感器成像矩阵：720×720。
1.3.3、视场角：≥120°。
1.3.4、景深：3～100mm。
1.3.5、软镜插入管外径：≤2.8mm。
▲1.3.6、工作管道内径：≥1.2mm。
1.3.7、插入部有效长度：≥600mm。
1.3.8、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°。
1.3.9、插入软管部先端左右旋转：向左≥120°,向右≥120°。
1.3.10、弯角手轮可控制调节方向。
1.3.11、插入管具有被动弯曲功能。
1.3.12、吸引阀座一体式防脱设计。
1.3.13、操作手柄自定义功能按键≥3个，可控制大小屏切换、拍照、录像、冻结，解冻图像。
1.3.14、内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。
1.3.15、操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。
1.3.16、消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件。
1.4、电子支气管镜（治疗镜）：
▲1.4.1、成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，不含导像、导光纤维。
▲1.4.2、图像传感器成像矩阵：720×720。
1.4.3、视场角：≥120°。
1.4.4、景深：3～100mm。
1.4.5、软镜插入管外径：≤4mm。
1.4.6、工作管道内径：≥2mm。
1.4.7、插入部有效长度：≥600mm。
1.4.8、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°。
1.4.9、插入软管部先端左右旋转：向左≥120°,向右≥120°。
1.4.10、弯角手轮可控制调节方向。
1.4.11、插入管具有被动弯曲功能。
1.4.12、吸引阀座一体式防脱设计。
1.4.13、操作手柄自定义功能按键≥3个，可控制大小屏切换、拍照、录像、冻结，解冻图像。
1.4.14、内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。
1.4.15、操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。
1.4.16、消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件。
1.5、内镜图文管理工作站：
1.5.1、一体式工作站，CPU：≥4核；内存≥8G；硬盘≥256G；彩色液晶触摸显示屏 ≥21英寸。
1.5.2、配备高清视频采集卡，可采集DVI、HDMI等视频信号，采集分辨率≥1920*1080。
1.5.3、配备喷墨图文输出装置。
1.5.4、具备图像裁剪功能，可自定义取图区域，取图形状可选矩形和圆形等。
1.5.5、对采集图片可以加日期标注。对采集区图像可以设置单列和两列等排列方式。
1.5.6、具备录像功能。
1.5.7、采集图像格式：BMP和JPG。
1.5.8、多种报告格式可选，并提供打印预览功能。
1.5.9、具备病历查询功能，提供多种查询条件，可以查看病人的采集图像和检查结果，导出单个病人检查结果，也可导出病人列表。
1.5.10、具备数据库管理功能，可以删除部分或全部病人，可以恢复、备份、压缩数据库。
1.5.11、具备长度与面积测量、滤色与伪彩、局部放大、文字与区域标注等基本图像处理功能。
1.6、台车：内镜挂位孔≥4个。
★2、主要配置（每套配置）（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、内窥镜图像处理器：1台。
2.2、手持图内窥镜像处理器： 2台。
2.3、电子支气管镜（检查镜）：1条。
2.4、电子支气管镜（治疗镜）：1条。
2.5、内镜图文管理工作站：1套。
2.6、锂电池充电器 ：2个。
2.7、锂电池：4块。
2.8、台车：1辆。
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1、技术参数：
1.1、主机：
▲1.1.1、图像处理器、光源、气泵、显示器一体化；可处理和输出最高分辨率1920*1080的视频图像。
1.1.2、液晶显示器≥15英寸。分辨率≥1920×1080。
1.1.3、液晶触摸显视屏≥4英寸，可控制光源与气泵。
1.1.4、具备图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放。
1.1.5、具备病历管理功能，可查看、编辑、保存、预览、打印病历报告以及病历报告检索。
1.1.6、光源：
1.1.6.1、LED，光源寿命≥40000小时。
1.1.6.2、色温：3000K~7000K。
1.1.7、气泵：气泵压力调节范围：35kpa~65kpa、调节档位：≥3档可调。
1.2、电子支气管镜（检查镜）：
1.2.1、图像传感器成像矩阵：≥720*720。
1.2.2、视场角≥110°。
1.2.3、景深：3～150mm。
1.2.4、主软管外径：≤3.0mm。
▲1.2.5、器械通道内径：≥1.2mm。
1.2.6、插入部有效长度：≥550mm。
1.2.7、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥160°，向下弯曲≥120°。
1.2.8、弯角手轮可控制弯曲方向。
▲1.2.9、插入管具有被动弯曲功能。
1.2.10、操作手柄自定功能按键≥3个，可自定义功能包括拍照录像、图像冻结、测光模式、电子放大等功能。
1.2.11、具备电气插头和导光插头，电气插头连接防水盖后全浸泡清洗消毒。
1.2.12、操作部防水等级：IPX7。
1.3、电子支气管镜（治疗镜）：
1.3.1、图像传感器成像矩阵：≥720*720。
1.3.2、视场角≥110°。
1.3.3、景深：3～150mm。
1.3.4、主软管外径：≤4.5mm。
▲1.3.5、器械通道内径：≥2.0mm。
1.3.6、插入部有效长度：≥550mm。
1.3.7、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥160°，向下弯曲≥120°。
1.3.8、弯角手轮可控制弯曲方向。
▲1.3.9、插入管具有被动弯曲功能。
1.3.10、操作手柄自定功能按键≥3个，可自定义功能包括拍照录像、图像冻结、测光模式、电子放大等功能。
1.3.11、具备电气插头和导光插头，电气插头连接防水盖后全浸泡清洗消毒。
1.3.12、操作部防水等级：IPX7。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、主机：1台。
2.2、电子支气管镜（检查镜）：1条。
2.3、电子支气管镜（治疗镜）：1条。
2.4、图文工作站：1套。
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1、技术参数：
1.1、内窥镜图像处理器：
1.1.1、彩色液晶触摸显示屏：≥10英寸，分辨率≥1280×800。
1.1.2、可同时连接两条内窥镜，可实时切换视频输入信号。
1.1.3、具有白平衡功能。
▲1.1.4、照明亮度：≥3级可调节。
1.1.5、可调节图像色度、对比度、饱和度及亮度，具有开机记忆功能。
1.1.6、存储卡容量：≥64G。
1.1.7、具备录像功能，可以实现带音频录像的实时存储；可实时回放视频及照片。
1.1.8、录像视频和图片可导出至移动存储设备。
1.1.9、具有摄录时长提示、电量提示功能。
1.1.10、视频输出接口：DVI。
1.1.11、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；DC：内置可充电电池，可支持主机连续工作时间≥4h。
1.2、电子支气管镜（检查镜）：
▲1.2.1、成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，不含导像、导光纤维。
▲1.2.2、图像传感器成像矩阵：≥720×720。
1.2.3、视场角：≥120°。
1.2.4、景深：3～100mm。
1.2.5、软镜插入管外径：≤3mm。
▲1.2.6、工作管道内径：≥1.2mm。
1.2.7、插入部有效长度：≥600mm。
1.2.8、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°。
1.2.9、插入软管部先端左右旋转：向左≥120°,向右≥120°。
1.2.10、弯角手轮可控制调节方向。
1.2.11、插入管具有被动弯曲功能。
1.2.12、吸引阀座一体式防脱设计。
1.2.13、操作手柄自定义功能按键≥3个，可控制大小屏切换、拍照、录像、冻结，解冻图像。
1.2.14、 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。
1.2.15、操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。
1.2.16、消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件。
1.3、电子支气管镜（治疗镜）：
▲1.3.1、成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，不含导像、导光纤维。
▲1.3.2、图像传感器成像矩阵：≥720×720。
1.3.3、视场角：≥120°。
1.3.4、景深：3～100mm。
1.3.5、软镜插入管外径：≤4mm。
▲1.3.6、工作管道内径：≥2mm。
1.3.7、插入部有效长度：≥600mm。
1.3.8、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°。
1.3.9、插入软管部先端左右旋转：向左≥120°,向右≥120°。
1.3.10、弯角手轮可控制调节方向。
1.3.11、插入管具有被动弯曲功能。
1.3.12、吸引阀座一体式防脱设计。
1.3.13、操作手柄自定义功能按键≥3个，可控制大小屏切换、拍照、录像、冻结，解冻图像。
1.3.14、内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。
1.3.15、操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。
1.3.16、消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件。
1.4、内镜图文管理工作站：
1.4.1、一体式工作站，CPU：≥4核；内存≥8G；硬盘≥256G；彩色液晶触摸显示屏 ≥21英寸。
1.4.2、配备高清视频采集卡，可采集DVI、HDMI等视频信号，采集分辨率≥1920*1080。
1.4.3、配备喷墨图文输出装置。
1.4.4、具备图像裁剪功能，可自定义取图区域，取图形状可选矩形和圆形等。
1.4.5、对采集图片可以加日期标注。对采集区图像可以设置单列和两列等排列方式。
1.4.6、具备录像功能。
1.4.7、采集图像格式：BMP和JPG。
1.4.8、多种报告格式可选，并提供打印预览功能。
1.4.9、具备病历查询功能，提供多种查询条件，可以查看病人的采集图像和检查结果，导出单个病人检查结果，也可导出病人列表。
1.4.10、具备数据库管理功能，可以删除部分或全部病人，可以恢复、备份、压缩数据库。
1.4.11、具备长度与面积测量、滤色与伪彩、局部放大、文字与区域标注等基本图像处理功能。
★2、主要配置（共6套，6套共配）（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、内窥镜图像处理器：6台。
2.2、电子支气管镜（检查镜）：4根。
2.3、电子支气管镜（治疗镜）：2根。
2.4、台车：6辆。
2.5、内镜图文管理工作站：2套。


2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。
2.2、投标人应保证提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的终身免费升级服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员以及维护人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]无。
