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1、 采购标的
	序号
	标的名称
	数量
（台/套）
	单价最高限价（万元）
	是否允许进口
	是否为核心产品

	1
	自动化数字式蛋白质分析系统
	1
	150
	是
	单一产品采购项目


二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后60日内完成交货。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“首都医科大学附属北京安定医院科研实验室设备购置项目（第二批）-自动化数字式蛋白质分析系统”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.1允许采购进口的产品，若有标人所投产品为进口产品，须提供制造厂商授权书。
2.2投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
1.设备用途：自动进行各种蛋白质样品分离、免疫检测，定性和定量分析
2.技术规格：
2.1蛋白质分离原理：根据分子量大小分离，自动识别蛋白大小并完成分离
▲2.2系统无需制胶，无需转膜
2.3样本通量：具有≥20个样本通道，同时独立运行≥20个样本
▲2.4运行时间：一次Western运行时间≤3.5小时
2.5分子量检测范围：5KD-440KD
▲2.6上样体积：≤3μL/孔
▲2.7样本检测体积：≤100μl
▲2.8稀释后抗体体积≤10μl（1：50稀释或者1：100稀释）
▲2.9系统需具备全流程自动化运行能力，可自动完成样本上样、蛋白质分离、一抗孵育及二抗孵育全过程，无需人工干预；同时需具备全自动检测功能，可实现化学发光检测、双色荧光检测、总蛋白检测中至少一种检测模式，实验结束后可自动完成数据采集与处理，数据准确、可追溯，满足实验定性与定量分析需求
2.10实时监控：蛋白质分离过程实时监控，每秒≥10帧，并以影像的形式保存，支持实时回放该分离过程
▲2.11固定时间：≤200秒，蛋白分离后自动固定到样本管壁上
2.12信号检测方式至少包括：化学发光检测法，双色荧光检测法等
2.13系统具备洗脱杂交功能，同一根毛细管内免疫检测次数≥2次
2.14结果形式至少包括：影像视频结果，化学发光和荧光成像结果、峰型图和泳道图结果等
2.15结果分析：实验结束后，软件自动完成数据处理至少包括蛋白分子量大小、信噪比、基线值、峰高、峰面积和百分比等
2.16软件支持自定义样品名称，支持设置检测流程，整个系统可全流程自动化运行
2.17软件可自动给出标准曲线并进行绝对定量分析
2.18软件可对实验数据进行重复分析，提供全膜结果
2.19软件具有不同泳道结果自由组合排列统计分析功能
2.20软件提供终身免费安装和升级
2.21软件符合CFR 21 Part 11认证
2.22分析工作站：固态硬盘≥128GB，运行内存≥8GB，HDMI接口，显示器尺寸≥24英寸
3.配置：
3.1自动化数字式蛋白质分析系统主机：1台
3.2配套软件：1套
3.3分析工作站：1台
3.4配套培训试剂盒：1套

（三）其他要求 
1.质保期：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于5年。
2.安装：供应商在交货后30天内到现场开箱验货，并完成安装、调试。
3.培训：供应商免费提供设备到达现场后的安装、调试及应用培训，直至操作人员掌握为止。
4.技术支持：供应商免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。
5.维修要求：在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购人现场实施维修。
6.验收：产品到货后，采购人使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标供应商退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。 
7.投标人应在投标文件中提供：
7.1供货、安装、验收方案，内容包括但不限于：
7.1.1供货保障方案；
7.1.2安装实施方案；
7.1.3验收标准与流程方案；
7.1.4项目进度保障措施。
7.2售后服务方案：内容包括但不限于：
7.2.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；
7.2.2售后备品备件情况；
7.2.3售后人员配置及回访方案。
7.3培训方案：内容包括但不限于：
7.3.1培训的时间、培训方式、培训内容；
7.3.2培训师资与保障措施、培训效果评估及考核方案。

