[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK33]采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。
一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	口腔综合治疗台
	2
	否

	
	1-2
	耳鼻喉综合治疗台
	1
	否

	2
	2-1
	全自动细菌培养系统
	1
	否

	
	2-2
	全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	1
	否

	3
	3-1
	经皮氧分压检测仪
	1
	否

	
	3-2
	干扰电治疗仪
	2
	否

	
	3-3
	低频脉冲磁疗机
	1
	否

	
	3-4
	言语评估训练系统
	1
	否

	
	3-5
	重复经颅磁刺激仪
	2
	否

	
	3-6
	心输出量测量仪
	1
	否

	
	3-7
	气囊式体外反搏装置
	1
	否

	
	3-8
	吞咽治疗仪
	10
	否

	4
	4-1
	上肢主被动运动康复训练器
	3
	否

	
	4-2
	悬吊康复训练系统
	1
	否

	
	4-3
	四肢联动康复训练仪
	3
	否

	
	4-4
	下肢步行机器辅助训练装置
	1
	否

	
	4-5
	步行训练系统
	1
	否

	
	4-6
	下肢康复运动器
	1
	否

	
	4-7
	手功能被动训练设备
	2
	否

	
	4-8
	多功能治疗床
	2
	否

	
	4-9
	平衡测试训练系统
	2
	否

	
	4-10
	多关节等速训练与测试系统
	1
	否



（二）项目背景/项目概述
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]本次招标采购项目为2026年医疗设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
[bookmark: OLE_LINK368]二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：自合同签订后30天内。
2、交付地点：北京小汤山医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]（四）售后服务（质保期）（如技术参数中对售后服务内容有特殊要求，以技术参数中的具体要求为准）第1包
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK71]★1.质量保证期（保修期）：原厂保修，详见各包技术参数中售后服务和质保要求。投标人出具的售后服务方案须加盖投标人和制造商公章，否则不予认可。
2.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。软件终身免费升级维护。
3.投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
4.保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK84]5.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK85]6.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
7.质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。

（四）售后服务（质保期）（如技术参数中对售后服务内容有特殊要求，以技术参数中的具体要求为准）第2包-第4包 
★1.质量保证期（保修期）：原厂保修，详见各包技术参数中售后服务和质保要求。投标人出具的售后服务方案须加盖投标人和制造商公章，否则不予认可。
2.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
3.投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
4.保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
5.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
7.质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。

三、技术要求
（一）基本要求
1、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK73]★1.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★1.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★1.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★1.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
1.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


[bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK372]第1包品目1-1 口腔综合治疗台
数量2套，技术参数如下：
一、技术参数：
1、综合治疗台：
1.1、照明灯：采用LED冷射灯，LED灯泡使用寿命≥10000h，灯臂为不锈钢材质，三关节万向转动，可做任何方向调节；
1.2、台面：一体式大理石台面，操作台与工作台为连体式：规格：1700（长）×500（宽）×780 (高) mm；
1.3、机箱：金属材质，表面喷塑；
▲1.4、喷药枪：一体式，无芯无膛线；
1.5、正压泵：压力范围0-0.3Mpa可调；
▲1.6、负压泵：负压范围0～ -0.1MPa可调，采用减震防噪音设计；
1.7、加热除雾装置：具备防尘装置；定时设置，采用人工控制开关；
1.8、耳咽管通气装置：压力可调，免维护；
1.9、分泌物吸引装置：压力可调，采用防回流装置，负压吸引管内置于机箱；
1.10、纱布容器：嵌入式设计，可投放和取出消毒；
1.11、污物瓶：主、副污物瓶设计，规格为2500ml和250ml；
1.12、工作噪声：≤60dB；
1.13、阅片灯：LED；
1.14、病人座椅：
1.14.1、全电动；
1.14.2、规格：630(W)×800(D)×1260(H)mm+10%；
1.14.3、电源：AC220V，50Hz；
1.14.4、水平旋转角度：360°；
1.14.5、两侧扶手旋转：360°；
1.14.6、行程：≥200mm。
1.14.7、升降速度：≤10mm/s；
1.14.8、靠背倾斜角度：≥180°；
1.14.9、最大负载：≥150kg；
1.15、医生座椅：可旋转、升降。
2、医用内窥镜摄像系统：（含摄像主机和摄像头）
2.1、高清摄像头：CMOS≥1/2.8英寸；
[bookmark: OLE_LINK1]2.2、摄像头防水等级：IPX8；
2.3、具有抗高频电刀干扰功能；
2.4、水平分辨率：≥1200TVL（1080P）； 
2.5、有效像素：≥1920(H)×1080(V)；
2.6、扫描方式：逐行扫描；
2.7、白平衡:自动、手动、一键白平衡；
2.8、手动白平衡可用于调整蓝红色；
2.9、亮度响应特性线性拟合系数 R²≥0.98；
2.10、具有影像亮度调节、锐利度调节、影像冻结、数位放大、语言选择、RS-485、重置等功能；
2.11、电子快门:可选速度范围：自动、手动(1/50(60) ～1/60,000 秒)；
2.12、锐利度调节：可用于锐利度、等级、分辨力调节；
2.13、视频输出接口：HDMI*4，4路高清实时输出，能满足一路手术监视器用、一路高清工作站录像报告用、一路远程教学用、一路手术直播用，VGA*1。
3、电子鼻咽喉内窥镜：
3.1、景深范围：3-200mm；
3.2、视场角：≥120°；
3.3、软镜工作软管有效长度：≥360mm；
3.4、成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤；
3.5、软镜插入管外径≤4.5mm，工作管道内径≥2.2mm；
3.6、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥130°,向下弯曲≥130°；
3.7、操作手柄具备功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能；
3.8、自带LED光源，具备防雾功能；
3.9、含工作通道的设备兼容欧林帕斯的一次性吸引按钮、活检阀、清洗管道；
3.10、采用无顶针双向通气阀(NT阀),气体分子自由进出，液体无法进入；
3.11、采用指膜印设计操作手柄。
4、LED医用内窥镜冷光源：
4.1、光源：LED灯；
4.2、色温范围：3000-7000K；
4.3、显色指数：≥90；
4.4、输入功率：≤130VA；
4.5、红外截止性能：≤6 mW/lm；
4.6、具有控制冷光源的光照度升降功能；
4.7、具有计时功能，显示冷光源的使用时长；
4.8、支持外部设备通过RS-232接口控制冷光源功能。
5、显示器：
5.1、液晶屏：≥24英寸；
5.2、分辨率：≥1920×1080；
5.3、色彩：≥1670万；
5.4、亮度：≥600cd/㎡；
5.5、对比度：1000:1； 
5.6、可视角度：≥89°。
6、导光束：长度≥2.5m。
7、台车：采用铝合金材质；托盘间距可调；铝合金拉手；后轮带刹车设计。
8、光学接口：可接任何硬管内窥镜。
9、高清图文工作站：
[bookmark: OLE_LINK38]9.1、CPU：≥2核；主频≥1.5Hz；内存≥4G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥24英寸；打印系统：彩色喷墨；
9.2、可存储冻结图片，可以对冻结图片进行标注等；
9.3、可编辑和存储病例；回放视频录。
★二、主要配置（单套）
1、综合治疗台：1套。
2、医用内窥镜摄像系统：1套。
3、LED医用内窥镜冷光源：1套。
4、电子鼻咽喉内窥镜：1根。
5、显示器：1台。
6、工作站：1套（含显示器、打印机）。
7、台车：1台。
8、病人座椅：1把。
9、医生座椅：1把。
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年。
2、软件终身免费升级维护。
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。
[bookmark: OLE_LINK297][bookmark: OLE_LINK298][bookmark: OLE_LINK53]

第1包品目1-2 耳鼻喉综合治疗台
数量1套，技术参数如下：
一、技术参数
（一）工作条件：
1、环境温度范围：5-40℃。
2、相对湿度：≤80%。
3、供气压力范围：0.55-0.80Mpa, 流量≥55L/min。
4、水源水压范围：0.20-0.40Mpa, 流量≥10L/min。
5、电源：AC220V，50Hz。
（二）技术参数：
1、牙科椅：
[bookmark: _Hlk85141104]1.1、采用阻燃纤维皮料，皮革表面需防霉抗菌，可擦洗消毒。
1.2、椅架采用铸铝骨架，采用直线、斜导式滑轨实现座椅前后运动及角度联动补偿；靠背可调节至低于水平≥12°，座椅后倾角≥10°。
1.3、弯板采用铸钢工艺，靠背材质采用一体式铸铝。
1.4、具有机椅互锁装置，靠背带防压安全开关。
1.5、座椅升降范围：≥230-850 mm。
1.6、座椅最大承重：≥200 kg。
1.7、采用双关节按压头枕，头枕插板宽度≥75mm，伸缩范围0-250mm。
▲1.8、具备变频防抖功能，可分档设置电机升降速度，无顿挫感。
1.9、扶手主体采用铸铝，左右扶手带双按压开关；可实现双扶手上下翻转。
1.10、采用≤24V直流电机驱动；靠背≤10S升降。
1.11、具备供水冲痰联动功能、灯椅联动功能、椅位急停功能。
1.12、配牙科手机接头、马达接头、光固化机接头、洁牙机接头、口腔观察仪接头、消毒器接头。
2、工作台：
2.1、采用下挂式器械盘，六联手机挂架，可左右旋转，可调节俯仰角度。
2.2、采用微电脑控制系统：面板采用感应触控开关，可操作设置、水杯加热、漱口水、消毒、冲盂水、复位、手机水加热、观片灯、口腔灯、牙椅升降俯仰、吐痰、急救、水源转换、计时器、童锁等功能，可设置≥9个预设记忆椅位。
2.3、器械盘主控操作界面具有一键水源转换功能（水瓶水与市政水源转换一键转换）。
2.4、具有童锁功能，治疗中或者清洁擦拭面板时可以锁住椅位运动；按下锁屏键后，操作与椅位运动相关的键均无动作，可长按锁屏键解除。
2.5、器械盘主控台配有≥7英寸高清彩色液晶触控显示屏，可显示牙科椅的运动状态、手机的转速、手机气压、消毒状态、水瓶缺水、牙椅故障代码等功能。2.6、内置洁牙模块：牙椅主控屏幕能显示洁牙机龈上、龈下、根管模式和多挡震动频率，可调节，并自动记忆使用参数到医生程序。
2.7、内置电动马达模块：牙椅主控屏幕能显示电动马达正反转转速，可调节，并自动记忆使用参数到医生程序。
2.8、器械盘平衡臂承受重量≥5kg，具备气刹锁定平衡臂固定装置，可调整器械盘的高度。
2.9、器械盘主控台具有储存功能，消毒记录可导出打印。
2.10、器械盘面尺寸≥50x35cm，台面配有硅胶防污垫，可135℃高温高压消毒。
2.11、器械盘内部阀体采用全铜材料。水路配备有防回吸装置。
2.12、配置三用枪1支（冷），国标4孔高速手机管2条，国标4孔低速手机管1条，可同时加装电马达和洁牙机等。
3、侧箱：
▲3.1、采用落地式结构。
3.2、外壳采用工程塑料材质；门板采用磁吸安装方式。
3.3、铸铝侧箱，内部水气路和电路板分区安装。
3.4、侧箱内置痰盂防臭阀。
3.5、具有语音提醒功能：水瓶缺水播报、痰盂防撞语音等提醒。
3.6、配置漱口水加热器：≤24伏电压恒温防干烧热水器，水温40±5度。
3.7、配备隐藏式≥3L的储水瓶，注水时无需旋下瓶体；内置式手机净水系统，可选择自来水或纯净水。
▲3.8、配备无线充电座。
3.9、采用可拆卸痰盂设计，具有防撞功能，整体可≥90°旋转。
3.10、漱口水采用按键及感应取水方式。
3.11、侧箱内置消毒接口，接口采用翻盖式结构，可对三用枪、手机管、洁牙机管、强吸唾管、弱吸唾管进行消毒。
3.12、消毒接口分区管理，负责三用枪、手机管、洁牙机管、强吸唾管、弱吸唾管消毒。
3.13、侧箱上方配备故障显示灯，出现牙椅故障可显示。
3.14、配置抽吸水气分离杯系统，抽吸物与气体分离排放。
4、助手位：
4.1、助手盘操作界面具有触摸感应按键，可操作水杯加热、漱口水、冲盂水、复位、手机水加热、消毒、水源转换、口腔灯、牙椅升降俯仰、吐痰、急救、童锁、记忆位等功能。
4.2、助手盘配备5个器械挂架，配置三用枪1支（热），强吸、弱吸各1支，可预留加装光固化机、洁牙机或预留同时安装负压强弱吸和普通强弱吸。
4.3、助手盘有置物平台，配有硅胶防污垫，可135℃高温高压消毒。
5、口腔灯：
5.1、LED灯珠≥10个，白光、黄光、混光模式切换；通过滤光片无极调光。
5.2、LED灯光斑尺寸：≥150x70mm。
5.3、亮度可调范围：7000-50000LUX。
5.4、色温可调范围：3000-6500K。
5.5、具有一键防固化模式。
5.6、LED显示指数：≥90。
5.7、具备数字显示屏。
5.8、无级感应控制。
5.9、灯头可三轴旋转。
5.10、金属双把手可拆卸清洗消毒。
6、脚踏：可控制椅位升降、靠背俯仰、漱口水开关及冲痰水开关、口腔灯开关、吐痰开关、手机干、湿转换及吹屑气、调节手机的转速功能。
7、医生椅：
7.1、脚轮：铸铝材质五星脚，医用静音；
7.2、座椅和靠背角度可调节，最低椅面高度455mm，升降行程≥160mm。
8、感染控制：
▲8.1、具有一键智能消毒程序，程序结束自动清空管路消毒液，自动执行管路干燥程序；具有断电续消功能。
▲8.2、配备臭氧发生器，以水为原料产生臭氧消毒因子。整机无消毒剂。
8.3、具备二级水过滤系统、前置过滤器、热水杯过滤器，过滤精度≤40um。
▲8.4、配备排污口防臭系统，三路独立阀门排水防臭。
8.5、配备牙椅气路冷凝水定时自动排水系统（空气调压阀）。
9、60分钟进入待机状态，机器自动切断水气，节能安全。
10、资质：投标人具备环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系认证ISO45001、质量管理体系认证ISO13485认证。
★三、主要配置：
1、三用枪2支。
2、治疗台1套。
3、牙科椅1张。
4、LED口腔照明系统1套。
5、一键智能消毒系统1套。
6、臭氧消毒系统1套。
7、管路消毒系统1套。
8、医师座椅1张。
9、变频防抖系统1套。
10、主控操作系统1套。
11、多功能脚踏控制系统1套。
12、助手单元1套。
13、热水器带自动恒温给水装置1套。
14、可拆卸陶瓷痰盂1套。
15、智能语音提醒系统功能	1套。
16、强吸、弱吸抽吸系统1套。
17、二级水过滤系统1套。
18、痰盂防臭系统1套。
19、排污口防臭系统1套。
20、负压抽吸水气分离系统	1套。
21、气路冷凝水定时自动排泄系统1套。
22、高速手机13支。
23、低速弯机9支。
24、仰角高速手机5支。
25、洁牙机手柄10支。
26、低速直机7支。
27、1：5电马达手机6支。
28、三用枪头100支。
29、正、负压系统1套。
30、水处理系统1套。
31、椅旁机扩系统2套。
四、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年。
2、软件终身免费升级维护。
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。



第2包品目2-1 全自动细菌培养系统
数量1套，技术参数如下：
1、 用途：用于对血标本及其他无菌体液进行培养、检测。提供说明书、注册证（NMPA）等证明文件。
二、技术参数：
▲1、检测原理：通过二氧化碳产色检测技术，采用比色法，支持24小时在线工作，微生物在机单次检测周期≤10分钟，对常见菌株的检测下限<10CFU/瓶。对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。
2、培养细菌范围：需氧菌、兼性厌氧菌、厌氧菌、真菌等。
★3、血量监测：可对每一个血培养瓶的采血量进行监测。
▲4、血培养瓶采血量≤0.1mL时，血培养瓶依然能检出致病菌。
▲5、系统提供≥3种不同的计算方法，阈值、斜率与加速度来决定阳性结果。
★6、可同时处理≥240个瓶，可独立运作并可定为一般细菌培养或分枝杆菌培养。
7、系统对一些延迟放进机内的培养瓶，应仍能检测阳性结果。配套血瓶有关于临床常见菌株延迟装载的验证数据。
8、每组培养箱的温度应可在25℃-45℃范围内调校，来针对适合临床或环境细菌所需要的生长温度。
9、具备血培养污染率、阳性率、报阳时间等数据统计分析功能。
10、系统培养箱的每个孔都设有独立检测器、独立光学检测器、独立指示灯来核正、检测、和指示培养瓶实时情况。
11、读出器、培养箱应具有键盘。
12、读出器、培养箱具有条码读出器，可读取培养瓶及检验单上的条码信息。
13、系统可通过指令显示每个培养瓶的读数曲线，显示屏可以即时显示仪器内培养瓶检测状态。
14、培养槽具有自我检测的质量控制功能。
15、采用控制台加孵育单元模块式设计,具有≥4个独立孵育箱，每个孵育箱可放≥60个培养瓶。通过增加孵育箱可扩充培养瓶容量≥1440个瓶位。
16、具有中文报告操作系统、LIS 接口，支持双向连接LIS，实验数据自动输出。
17、配置提供≥30分钟后备电力的不间断电源（UPS）。
18、适用标准需氧及厌氧瓶、儿童标本瓶、中和抗生素瓶。中和抗生素瓶可吸附亚胺培南、美罗培南等抗生素。
▲19、系统配套的培养瓶通过NMPA认证，可接受的样本包括血液、脑脊液、胸水、腹水、关节腔积等标本。配套血瓶提供潜在干扰物质验证证据，保证无菌体液的检出。
20、所有类型培养瓶都为聚合碳纤维塑料瓶，负压设计，耐高压、防爆裂。血瓶常温保存。血瓶有标签粘贴区域指示。
21、设备软件为该型号机型的最新版本，且终身免费升级，端口免费开放，能与采购人各信息系统无缝对接。
22、产品使用寿命≥10年。
★三、主要配置：
1、监测系统培养模块：1个。
2、监测系统控制模块：1个。
3、系统软件：1套.
4、电子天平：1台。
5、生化培养箱：1台。内腔体积>250L，温度控制范围0～70℃。
6、不间断电源：1台
7、手持条码器：1个。
四、售后服务：
★1、质保期：≥5年。
★2、软件终身免费升级维护，负责与采购人HIS、LIS等系统对接费用。
3、质保期出保后免费整机性能及校准检测，维保金额不高于中标金额的3%。


第2包品目2-2 全自动微生物鉴定及药敏分析系统
数量1套，技术参数如下：
一、技术参数：
▲1、设备通量≥60孔位，可同时进行≥60个鉴定或药敏实验。
★2、可实现自动加样、自动上卡、自动孵育，并完成药敏结果的自动判读、自动评价。
3、检测完成后，可自动卸载卡片，并置于废卡箱内。
4、配备中文可视化触摸操作屏和LED指示灯系统，通过动态图示引导样本上机、故障排除、仪器维护等操作流程，并通过指示灯颜色变化提示仪器运行状态。
▲5、配套比浊仪，用于上机菌株悬液的浊度测定；可实现自动传输菌悬液浊度数据并存储，实现药敏结果与菌液浊度直接溯源；配备标准管长期有效。
▲6、独立的鉴定、药敏测试卡，全密封微孔板设计，无需额外添加附加试剂。
★7、可鉴定≥500种细菌及真菌，包括革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌、嗜血杆菌及奈瑟氏菌、厌氧菌及棒状杆菌等。
★8、可覆盖革兰氏阴性菌、阳性菌、链球菌、真菌药敏检测。
9、报告结果≤8小时。
▲10、提供头孢哌酮/舒巴坦、替加环素、米诺环素、多西环素、粘菌素、头孢他啶/阿维巴坦、头孢洛生/他唑巴坦（又名头孢洛扎/他唑巴坦）、依拉环素等药物的药敏检测。
11、提供5-7个MIC浓度报告范围，覆盖CLSI、EUCAST的折点，满足临床根据PK/PD用药的需求。
12、可检测包括ESBL、MRSA、VRE、高水平氨基糖苷类耐药、可诱导克林霉素耐药、头孢西丁耐药等耐药机制，可检测并提示低水平产碳青霉烯酶的菌株，药敏结果符合CLSI及EUCAST规则要求。
▲13、软件内置高级专家系统，储存≥50,000张MIC分布图谱，并可推导分析≥3,000种耐药表型≥100种耐药机制，可根据耐药表型推导潜在耐药机制。
14、通过医院局域网实现在多台电脑上多用户同时登录，实现远程标本录入、查看结果、审核报告。
15、具有独立的质控模块，可以对整体流程进行质量控制，可以储存、管理并打印鉴定/药敏质控报告。
16、可实现和LIS系统的单向或双向通讯、WHONET文件格式导出。
▲17、通过独立数据传输通道实现与CARSS中间件的连接，保障耐药数据规范快速上报；通过CARSS中间件实现对罕见耐药菌和重点耐药指标的监测预警。
18、鉴定药敏分析仪、鉴定/药敏卡片均通过NMPA认证。
19、设备日保养≤1分钟，周保养≤5分钟，月保养≤10分钟。
20、设备软件为该型号机型的最新版本，且终身免费升级，端口免费开放，能与采购人各信息系统无缝对接。
21、数据处理专用工作站：电脑主机内置在仪器内，仪器主机小显示屏和外接lcd共同连接内置电脑，分屏显示；外置显示屏≥21寸。
22、生物安全柜：单人型Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；外形尺寸：≤1200*800*2300mm（宽深高）；采用高性能风机设计，流入风速≥0.55m/s；过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级，可以实时百分比显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；LCD显示屏，可同时显示下降气流及流入气流，故障报警直接显示故障名称，非代码显示，处理更快；.智能联锁控制设计，打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、照明灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；防水插座，位于安全柜侧壁上，方便取电；具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书。
23、不间断电源：配备1500VA的UPS，能不间断供电大于等于30分钟以上。
24、产品使用寿命≥10年。
★二、主要配置：
1、分析仪主机 ：1台。
2、条码扫描枪：1套。
3、蓝牙电子比浊仪：1台。 
4、生物安全柜 ：1台。
5、不间断电源（UPS）：1台。
6、加样器：1 套。
7、盐水分配器：1套。
8、 数据处理工作站：1套。
三、售后服务：
★1、质保期：≥5年。
★2、软件终身免费升级维护，负责与采购人HIS、LIS等系统对接费用。
3、质保期出保后免费整机性能及校准检测，维保金额不高于中标金额的3%。



第3包品目3-1经皮氧分压检测仪
数量1套，技术参数如下：
一、技术参数：
★1、适用于常压环境或高压空气舱内监测（三倍大气压下）。需提供证明材料。
2、监测参数：经皮氧分压（必须）、心电、心率、血压、呼吸、体温。
3、显示内容：用户信息、经皮氧分压、心电波形、心率、血压、呼吸率、呼吸波形、体温、电量、导联、报警提示、时钟等。	
4、数据传输：舱内采集盒到舱外监护仪主机通过线缆实时传输。	
5、显示屏：彩色液晶屏≥12英寸。	
6、经皮氧分压：	
6.1、使用环境压力范围：0-2665hPa；	
6.2、标准大气压下测量范围：0-760mmHg，±8%或±8mmHg,两者取大者，高压下测量范围：760-1999mmHg，允差±8%。	
6.3、响应时间：常压下氧分压值从标定值下降到5mmHg的响应时间≤60s，氧分压值从 16mmHg 上升到 146mmHg 的响应时间≤11s。
7、心电参数监测范围：成人15-300bpm；儿童15-350bpm，允差±1bpm。	
8、呼吸参数监测范围：0-150rpm。	
9、血压：	
9.1、测量模式：手动、自动、连续。	
9.2、监测范围：成人收缩压30-270mmHg，舒张压10-220mmHg;儿童收缩压40-200mmHg，舒张压10-150mmHg。 	
10、体温参数监测范围：0.1-49.9℃。	
11、监护仪电源：锂电电池≥5000mAh。	
12、舱内采集器不含电池等风险器件。
13、监测信息存储功能：可对至少500人次2小时数据进行存储，出具监测结果有模板参考。
★二、主要配置：	
1、经皮氧分压模块 2个。	
2、心电模块 2个。	
3、血压模块2个。	
4、体温模块2个。	
5、经皮氧分压传感器电极1根。	
6、心电导联线2根。	
7、体温探头 2件。
8、血压袖带2 件。
三、售后服务：
★1、设备主机质保期：≥5年。
2、软件终身免费升级维护。
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。


第3包品目3-2干扰电治疗仪
数量2套，技术参数如下：
一、技术参数：
1、设备分类:I类BF型。                      
2、电源：AC220V，50Hz，输入功率≤100VA。
3、基波频率范围：3850-4150z。
4、调制频率范围：0-150Hz。
5、差频频率范围：0-200Hz。
6、中频频率：4000Hz±10%。
7、输出电流:≤100mA。
8、输出电流稳定度：不同负载条件下输出电流变化率≤10%。
9、输出幅度：分级可调。每一增量≤1mA，最小输出最大设定值≤2%。
10、动态节律范围：4-10s。
11、差频变化周期范围：15-30s。
12、负压强度范围：-400-0mmHg。
13、顶盘加热温度范围：38-50℃。
14、输出波形：正弦波。
15、调制波形：≥9 种。
16、输出能量：单个脉冲最大输出能量≤300mJ。
17、开、短路性能：可以承受输出端开路和短路的影响，性能不消弱。
18、输出闭锁：具备输出闭锁功能。
19、定时时间设定范围：0-60min。
20、通道输出：干扰电信号输出8组通道。
21、处方：具备≥28种预定义处方和1种自由定义处方。
▲22干扰模式：二维静态干扰电、二维动态干扰电、三维静态干扰电、三维动态干扰电、四维干扰电。
23、采用≥9.5英寸触摸屏操作，具有操作简介，并配有治疗说明和示例。
★二、主要配置（单套）：
1、主机1台。
2、电源线1根。
3、吸附导联线8根。
4、吸附导子16个。
5、吸水海绵16个。
6、电极输出线2根。
7、电极片1包。
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年。
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。


第3包品目3-3低频脉冲磁疗机
数量1套，技术参数如下：
1、 技术参数：
1、适应症：原继发性、继发性骨质疏松及骨质疏松症引起的各种临床疼痛。
▲2、磁场强度：双路交替输出磁场强度0.8-11mT，分档可调；磁感应强度为最弱档时误差0.8mT±20%，磁感应强度为最强档时误差11mT±20%。
▲3、脉冲频率：双频2-16 Hz分档交替输出。
4、输出方式：
▲4.1、频率交替：设定的两种不同频率交替工作，每60秒±5秒自动交替一次。
▲4.2、强度交替：设定的两种不同强度交替工作，每30秒±5秒自动交替一次。
5、治疗时间设定范围： 10-60分钟选择，开始治疗及治疗结束均有声音提示。
6、配置2张治疗床，一台主机可同时控制多张治疗床，每床单独控制、同屏分别显示。
7、治疗床：
7.1、全身内嵌式人体型15个治疗器，可对全身或脊柱等局部重点部位进行强化治疗；
7.2、具有声波震动、远红外加热和低频脉冲磁功能，并分别控制各项功能；
7.3、可进行全身治疗，也可以针对躯干部和腿臀部进行治疗，单独控制；
7.4、配备专用屏蔽枕。
8、电源：AC220v±10%，50Hz±1Hz，输入功率≤1000VA。
9、主机控制方式：计算机控制，≥22英寸液晶显示屏分别显示各治疗床治疗信息。
10、软件功能：根据骨密度的检验结果自动生成治疗处方、可建立病历、存储病历、调取病历、治疗信息提取、治疗次数管理、增加打印病历等。
11、电控治疗床：实现躯干部位升降，治疗床体两侧有护栏保护装置。
12、治疗床尺寸：≥185×63×60cm，具备四轮刹车定位装置。
13、设备使用年限：10年。
★二、主要配置：
1、治疗主机1台。
2、电动治疗床2张。
3、内嵌治疗床垫2套。
4、专用PC计算机1台。
5、液晶彩色显示器1台。
6、键盘、鼠标1套。
7、主机电源线1条。
8、计算机电源线1条。
9、显示器电源线1条。
10、治疗床电源线2条。
11、设备专用连接电缆2条。
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年。
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。


第3包品目3-4言语评估训练系统
数量1套，技术参数如下：
1、 技术参数：
1、通过量表对患者认知功能进行评估，评估后出具结果报告，可针对该报告制定个性化训练计划并进行训练。
2、量表：≥18个，包括听指令点击、听指图、听指数字、听指计算、事件推理、自发语言等。
3、评估结果：包含患者定向能力、注意能力、语言表达、听理解、看理解、命名、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识以及推理能力的水平，支持打印，回放答题过程。
4、训练题目：包含≥5000项。
5、训练方式：通过对语言、推理、记忆、计算、结构、专注和定向能力等≥7种方式进行训练。通过对定向能力、结构能力，记忆能力、专注能力、计算能力和推理能力≥30种方式进行训练。
▲6、可自定义添加、编辑、导入导出，题目可自定义难度。
7、支持数据备份和恢复。
8、支持在线更新和离线更新。
9、可查看异常日志
10、支持单位和个人信息修改。
11、工作站配置：
11.1、操作显示：双≥21英寸液晶触摸屏显示屏、≥22英寸。
11.2、处理器：不低于12代i5。
11.3、内存：≥16G。
11.4、硬盘：≥SSD 500G。
11.5、外设：屏幕支架、键鼠、音频设备、打印机。
★二、主要配置：
1、加密狗	1个
2、程序U盘	1个
3、触摸屏	1台。
4、工作站1套（含显示器2台、打印机1台）。
5、音响麦克风1件。
6、支臂1套。
7、台车1套。
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年。
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。




第3包品目3-5重复经颅磁刺激仪
数量2套，技术参数如下：
一、技术参数：
1、刺激主机：单主机双通道，非双刺激主机叠加的双通道设备。
▲2、刺激频率范围：0.01-100Hz可调，1 Hz以下步长为0.01Hz, 1Hz以上步长为1Hz，频率允差≤±1%。（提供检测报告）
3、刺激主机电容：支持≥1000万次脉冲输出，或电容寿命≥3年。（提供说明书/检测报告）
4、最大磁感应强度：6T，配置线圈至少有1个6T。（提供检测报告及配置清单）
5、脉冲上升时间：50±10μs。（提供检测报告）
6、脉冲持续时间范围：320-340μs。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK65]7、磁感应强度最大变化率范围:≥90kT/s。（提供检测报告）
8、在设备连续工作时，具有手动停止磁场输出功能。
[bookmark: OLE_LINK112]▲9、混冷技术：风冷+液冷双重制冷技术，支持仪器24小时持续输出。（提供检测报告）
10、冷却系统与刺激主机分体式设计。（提供说明书/检测报告）
[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK22]11、冷却系统可以实时显示刺激线圈温度，刺激线圈温度超过40℃，设备自动停止刺激输出。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK126]12、标配蝶形线圈，非传统平8线圈，和圆形线圈。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK95]13、刺激线圈具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激。（提供线圈细节图片）
[bookmark: OLE_LINK96]14、刺激线圈具有显示屏，可实时显示线圈温度和强度。
[bookmark: OLE_LINK116]▲15、线圈支持一键热插拔，无需排液，无需松解螺丝，可直接快速更换线圈。（提供彩页及主机接口图片）
[bookmark: OLE_LINK37]16、MEP通道数：≥2通道。
[bookmark: _Hlk32936998][bookmark: OLE_LINK28]17、MEP采样率：≥100kHz。（提供检测报告）
[bookmark: OLE_LINK117]▲18、运动诱发电位检查模块：支持有线和无线传输功能，配备独立充电电池。（提供检测报告或产品说明书）
19、运动诱发电位检查模块上配有电源显示灯，提示电池是否正常。
二、软件系统功能：
[bookmark: OLE_LINK103]1、具有自动阈值检测功能，辅助临床快速评估。
[bookmark: OLE_LINK118]2、采用触屏一体机承载软件系统，非笔记本电脑。（提供说明书）
3、刺激模式：具备spTMS、ppTMS、dpTMS和TBS模式等。（提供检测报告或软件截图）
▲4、评估内容：MT、CSP、CMCT、ICI、ICF、IHI和IHF等。（提供检测报告或软件截图）
[bookmark: OLE_LINK25]5、具备双人独立治疗功能，可独立调节每位患者的相关参数，如刺激频率、刺激部位、刺激强度、治疗时间、串数等。
6、治疗期间可实时监测肌电变化。(提供软件截图或说明书)
7、内置多种专家方案，支持自定义编辑方案，支持组合方案，供临床医生选择。
[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK32]8、开放式设计平台，具备延时触发功能。
[bookmark: OLE_LINK121]9、治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位。（提供软件截图）
★三、主要配置（单套）：
1、主机（刺激主机+散热主机）：1套。
2、脚踏开关：1个。
3、触控一体机：1套。
4、蝶形刺激线圈：1套。
5、圆形刺激线圈：1套。
6、运动诱发电位检查模块：1台。
7、推车：1套。
8、不锈钢支架：2套。
9、定位帽：3个。
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年。
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。


第3包品目3-6心输出量测量仪
数量1套，技术参数如下：
一、主要用途：
1、无创、连续、实时监测心输出量及相关血流动力学参数。
2、可动态、静态监测患者的血流动力学变化。
▲3、可用于成人、儿童、新生儿。（需提供注册证明材料佐证）
4、可用于ICU、PICU、EICU等重症部门的液体复苏指导、休克类型快速识别、药代动力学跟踪，以及急救、围手术期、血液透析、心力衰竭、起搏器优化、运动、普通病房监测等，提供诊疗决策中反应心输出量及血流动力学状况的数据。
二、技术参数：
1、测量方法
▲1.1、无创经胸阻抗法；算法模型：电子心力法；
1.2、测量过程中，无需选择体位和做生物信息校正；
1.3、测量频率：≥50 kHz生物电阻抗。
2、评估血流心输出量：
2.1、每博输出量监测范围：1–200ml；
2.2、体表面积每博输出量指数监测范围：0.5-2500ml/m2； 
2.3、心排量监测范围：0.1–20l/min；
2.4、心率监测范围：30-350。
3、评估前负荷容量：
3.1、胸液体容积监测范围：5-100；
3.2、每搏输出量变异监测范围：1-50%；
3.3、校正左室射血时间监测范围：50-900ms。
4、评估后负荷血管阻力：
4.1、外周血管阻力监测范围：200-38000 dynes/sec/cm-5；
4.2、体表面积外周血管阻力指数监测范围：200-15000 dynes / sec / cm-5 / m2。
5、评估心肌：
5.1、心肌收缩力指数监测范围：1-200；
5.2、收缩时间比例监测范围：0.1-0.9；
5.3、心脏功能指数监测范围：0.01-1.0；
5.4、体表面积心肌收缩力指数变异监测范围：1-50%；
5.5、预射血期监测范围：50-200ms；
5.6、左室射血时间监测范围：100-400ms。
6、评估氧供状态：
6.1、输氧量监测范围：0-1567；
6.2、输氧指数监测范围：0-3000。
7、其他参数：BP血压、SPO2血氧饱和度、Hb血红蛋白可实时手工输入。
8、其他功能要求：
8.1、主机重量≤300g，主机有充电电池，充满电时使用时长≥4小时；
8.2、可切换体表面积模式或体重模式测量，可设定信号放大倍数、SVV计算的平均周期等，能根据患者信息自动调整测量参数的参考正常值范围；
▲8.3、可设置监测时间间隔，最小可精确到每次心跳；（需提供机器操作界面截图）
8.4、可使用非专用、高质量阻抗电极，传感器数量≤4个；
▲8.5、测量数据输出时间≤2分钟；
▲8.6、具有起搏器模式，可用于携带起搏器患者的心输出量及血流动力学检测；
8.7、测量过程不受体位变化影响；体位调整时不需要在设备端进行体位选择操作；可在患者水肿情况下监测；可在呼吸机条件下监测；
8.8、具有智能休克分型功能，辅助评估心源性休克、感染性休克、低血容量型休克发生率。
★三、主要配置：
1、无创心输出量测量计主机1 台。
2、病人测量导联线	1 条。
3、电源线1 条。
4、电脑通讯线	1 条。
5、工作站台车	1台。
6、工作站（含工作站软件）1 套。
7、打印机1 台。
8、装载提箱1 个。
9、操作手册1本。
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年。
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。


第3包品目3-7气囊式体外反搏装置
数量1套，技术参数如下：
一、技术参数：
▲1、实际工作压力与设定工作压力的误差≤±2kPa，（需提供检测报告证明）。 
2、血氧饱和度波形增益分级可调。 
3、心电波形增益分级可调。 
4、患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声≤20μV(p-v) RTI。 
▲5、显示界面上有控制电磁阀信号的独立图形，提供治疗界面截图。 
6、 具有演示模式功能，并在界面有“禁止用于治疗”明确的警示信息。
7、配备数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可数据回放。 
8、囊套覆盖面积≥0.3㎡。 
9、气囊能承受 59kPa 的压力，保压10s，不破损，压降≤3kPa。
▲10、具有无创血压检测功能，治疗前及治疗后可进行检测，数据可自动录入患者治疗信息。
11、病员信息可通过刷身份证、医保卡快速录入信息。
12、具有智能化压力记忆功能，可下次治疗延续上次治疗结束时压力。
13、采用多容器储气罐。
14、操作支架安装位置左右可选，平面/垂直旋转。
15、压缩机额定功率≤2 KW。
▲16、压缩机最大流量≥40m³/h。
17、设备采用变频技术，整机最大功率≤3200VA。（需提供铭牌或说明书证明） 
18、使用期限10年（需提供铭牌或说明书证明）。
19、 工作站：
19.1、操作显示：≥13英寸笔记本电脑。
19.2、处理器：不低于12代i5。
19.3、内存：≥16G。
19.4、硬盘：≥ 500G。
19.5、外设：键鼠、打印机。
★二、主要配置：
1、反搏床1台。
2、工作站1套。
3、电源线1根。
4、心电线1根。
5、指脉线1根。
6、床垫1套。
7、无创血压袖带1只。
8、一体机囊套接头	6只。
9、波纹管6根。
10、外囊套	1套。
11、内囊套	6个。
12、防尘罩	1套。
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年。
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。





第3包品目3-8吞咽治疗仪
数量10台，技术参数如下：
一、技术参数：
1、电源：AA电池供电，重量≤0.5Kg。
2、显示屏幕：全彩液晶触摸屏，按键操作。
3、电刺激通道：≥8个，同时满足2人评估，配12个独立通道，强度分级可调。
★4、最大电流强度：≤25mA。
★5、输出波形：对称双向矩形。
▲6、通道模式：包含单一、序列、同时收缩输出模式。
7、脉冲宽度范围：60-300um可调，坡升/坡降：0-3s可调，治疗/间歇：1-99s可调。
8、治疗频率范围：1-80Hz可调。
9、治疗时间范围：1-240分钟可调。
10、肌电采集范围：1-2000µV RMS，最小分辨率：0.1.µV RMS。
11、共模抑制比：≥100dB。
▲12、具备表面肌电分析功能，可针对整个吞咽过程或吞咽过程中某个时段做精确量化表面肌电分析，分析指标应包含最大值、最小值、平均值、平均功率、变异值、变异率、IQR、MVC等常用指标，并提供分析指导图示。
13、具备患者治疗数据库功能，每次治疗完成后可自动生成治疗报告，并且可随时查看患者治疗数据，每个患者的表面肌电数据单独存储，并且可自动进行数据分析处理，生成治疗进展对比报告。
14、曲线图形生物反馈训练具备语音提示，可自由绘制任意训练模板。
15、≥8种情景互动训练游戏，可单独设置收缩目标值及放松目标值实现在同一个训练中训练收缩、放松能力。
16、具备表面肌电触发电刺激治疗模式。
▲17、蓝牙连接技术：可将设备无线连接到笔记本或者其他屏幕，指导患者进行个性化的、定量化的吞咽训练。
18、内置吞咽障碍治疗相关教育视频，如门德尔松技术、Masako技术等，具有高清神经、肌肉、骨骼等系统解剖图库。
19、内置电极贴放位置示意图，可帮助治疗师快速准确贴放电极，并提供每种方案相关的临床基本原理说明，可自定义治疗处方并存储。
20、具备心率滤过功能。
★二、主要配置（单台）：
1、主机1台。
2、电源线1根。
3、导联线1根。
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年。
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。



第4包品目4-1上肢主被动运动康复训练器
数量3台，技术参数如下：
一、技术参数：
1、训练轨迹：上、下肢训练轨迹均为圆周运动，运动方向可设置为正向或反向。
2、训练模式：具有被动、主动、助力及自定义等模式，不同训练模式可进行切换，自定义模式可设置参数至少包括模式选择、时长、转速、助力、阻力、方向。
▲3、主被动切换：主被动模式下可实现主被动识别与切换。
4、训练速度：可设置并显示上、下肢的被动训练速度，设置范围0-60r/min。
5、阻力等级：能设置阻力模式下的阻力等级，范围≥15级可调。
6、助力等级：能设置助力模式下的助力阈值，范围≥3级可调。
7、训练机构高度：训练机构旋转中心垂直高度升降范围≥150mm。
8、横臂长度：训练机构旋转中心水平伸缩范围≥150mm。
9、小腿长度调节：小腿支撑杆长度调节范围≥100mm。
10、训练时间：可设置并显示训练时间范围0-99分钟。
11、痉挛保护：设备能识别痉挛或肌张力，能触发保护，保护功能触发后设备应具有反向缓解或停机功能，并伴有语音或显示提醒。
▲12、痉挛保护等级：能设置打开或关闭痉挛保护功能，能设置并显示痉挛保护阈值，阈值设置≥10级可调。
13、肌力对称性监测：具有肌力对称性监测功能，并显示肌力对称信息。
14、转速控制：转速调节时的转速变化率≥0.5r/s²。
15、患者信息管理与训练报告：具有患者训练信息显示与报告内容至少包括训练时长、左右腿发力情况、训练速度、训练方向、训练阻力、训练助力，训练报告可导出，可通过云平台查看。
▲16、穿戴辅助：具有步进式控制电机功能，可触控锁定电机，可辅助治疗师进行穿戴。
17、具有急停开关：通过急停开关控制设备紧急停止，训练机构需在急停开关复位后才可以重新或继续运行。
18、语音反馈：有语音反馈功能。根据患者训练进展或操作发出适当的反馈声音。
19、治疗师操作界面与显示：具有治疗师操作界面，操作界面位置应可调。界面应能显示当前的训练模式、阻力、转速、时长、方向、对称性等信息，具有参数设置、数据查看等功能。
20、患肢固定：有上肢患肢固定机构，应能固定手部、前臂；具有脚部、小腿固定机构，固定机构可调节。
21、设备屏幕尺寸：≥8英寸。
22、屏幕位置调节：屏幕位置可广角调节，治疗师可在不同角度操作。
23、设备噪声：设备在正常使用时产生的噪声≤60dB（A）。
24、训练情景动画：可通过动画情景展示训练状态。
25、具有云平台功能，可远程查看设备的运行状态数据。
★二、主要配置（单台）：上肢康复踏车6台。
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥8年。
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。


第4包品目4-2悬吊康复训练系统
数量1台，技术参数如下：
一、技术参数：
1、悬吊主框架为支架式，主框架占地面积（长宽高）≤3400x1200x2200mm。
2、悬吊系统的顶部具有3组可沿着轴向滑动的多点多轴悬吊器，每组悬吊器具有二个悬吊点，每个吊点均可以沿着轴向随意滑动，根据治疗需要调节吊点间的距离。单个悬吊器承重≥100KG。
3、悬吊系统二边支腿立柱上固定有具有3组悬吊器，可以沿着支腿上下调节高度，每组悬吊器上有2个吊点，可以用于患者做抗阻等训练。
4、悬吊系统具有2套固定于悬吊支架上的可以移动的神经肌肉力反馈装置，每个装置有4路输出点，每路承重≥100kg。神经肌肉力反馈装置可以通过锁紧把手一键调节到任意位置。
5、悬吊系统提供顶部和侧面方向的悬吊点，悬吊点数量≥22个。
6、配有标准的悬吊软件管理系统，具有患者信息管理模块、评估模块、训练模块以及报告模块，根据评定数据设置悬吊训练方案，评估和治疗一体化完成。
7、系统具备弱链评估功能，可以选择上肢或下肢弱链测试，上肢弱链测试至少可选择站位、跪位两种姿势，下肢弱链测试至少可选择仰卧位或俯卧位两种姿势。
8、系统训练模块，可以选择需要强化感觉输入治疗的部位至少包含头颈、躯干、肩、肘、腕、髋、膝、踝8个部位可选，加入治疗项目列表。可对治疗部位振动方式、振动频率、振动时间、间隔时间、训练时间、等待时间等参数进行设置。9、振动刺激方式至少包括垂直振动和旋转振动方式，振动频率可调范围0-20Hz。
10、系统具有标准的悬吊技术视频示范，至少包括悬吊常用训练体位摆放、常见临床病症悬吊训练方法，所有教学视频均为真人示范。
11、具有悬吊技术临床培训基地，提供一周的悬吊技术临床培训。
★二、主要配置：
1、平板电脑1台。
2、 悬吊康复系统软件1套。
3、 支架1套。
4、多轴吊架1套。
5、 悬吊器6套。
6、 振动力反馈装置2套。
7、 悬吊附件1套.
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年。
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。


第4包品目4-3四肢联动康复训练仪
数量3台，技术参数如下：
1、 技术参数：
1、电源：DC6V，输入功率≤1VA。
2、 整机尺寸：长1520mm,宽690mm,高1150mm,允差±50mm。
3、座椅规格：
3.1、座椅最大能承受≥180kg的安全工作载荷；
3.2、座椅旋转角度：360°；每档45°；
3.3、座椅前后调整距离：355mm,允差±10%。
4、训练手杆调节长度连续可调，总长度350mm，允差±5%。
5、主动联动功能：主动训练模式能够进行主动联动训练，单侧训练手杆或脚踏板主动运动能带动另外一侧一起联动运动。
6、 主动运动范围0-31°，允差±3°。
7、 训练强度：运动阻力分级可调，扶手启动力范围40-90N。
8、 采用永久性磁性涡电流阻力装置。
9、 左右训练手杆把套能承载≥120N的拉力，试验后无撕裂或滑脱。 
10、 髋膝关节支撑架活动范围：0-180度，左右双侧可换。
11、髋膝关节支撑架长度、宽度可调，可调节髋外展外旋的幅度。
12、 底部具有脚轮和地脚设计，可转移和固定。
13、 安全防护装置： 
13.1、 座位具有防护带； 
13.2、 脚踏板具有可调节足部固定绑带；
13.3、 具有手部固定绑带；
13.4、具备一键锁定功能，可锁定手部支臂和踏板。
14、控制面板：
14.1、具有负重、步速伙伴、快速启动、平均、复位、选择按键设置；
14.2、具有每分步数、步数、距离、载荷、代谢当量、瓦特、卡路里、座椅调节档位显示功能；
14.3、步频范围：15-250步/分；
14.4、功率范围：5-800瓦特；
14.5、累积计步：≥9999步；
14.6、载荷：具有≥10种不同强度选择；
14.7、卡利路消耗：0-999kcal；
14.8、座椅前后档位：分档调节。
▲15、无电线设计，内有电池用于显示器供电（提供说明书、设备图片）
16、安全类型：I类、B型应用部分，内部电源设备。
17、运动噪声：≤55dB(A)
18、具有过电流、过电压保护功能
19、设备通过电磁兼容、性能、安规检测。
20、设备使用年限：10年。
★二、主要配置（单台）：
1、 主机1台。
2、 单侧髋膝关节支撑架1套。
3、 手部握套1对。
4、 绑脚带1对。
5、 腰带1条。
6、快速操作及维护说明书1份。
三、售后服务承诺：
★1、整机及配件质保期：≥5年；
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。



第4包品目4-4下肢步行机器辅助训练装置
数量1台，技术参数如下：
一、技术参数：
▲1、具备电动提升系统，可提供竖直向上的力。 
2、设备高度可调节，适配最低身高≤80cm。
3、行走方式：单步控制和连续行走。
4、单步步长调节范围：100-300㎜。
5、大腿部分调节范围：250-350㎜。
6、小腿部分调节范围：300-400mm。
7、胯部宽度调节范围：250-350㎜。
8、髋关节机械运动角度范围：117°±5°。
9、膝关节机械运动角度范围：120°±5°。
10、踝关节机械运动角度范围：20°±3°。
11、设备工作噪声≤60dB。
12、控制系统：
12.1、具备开机自检功能；
12.2、医生管理界面可显示医生姓名、电池电量、用户列表数据；
12.3、患者管理界面可显示患者用户列表数据；
12.4、具有自定义模式，髋关节和膝关节活动范围可调；
▲12.5、具有关节活动度测试和等速肌力测试功能；
12.6、具备痉挛保护功能；
▲12.7、步态模式≥2种；
▲13、设备训练功能模式≥5种。
14、背包电池：容量≥6Ah，充电时间≤3h。
★二、主要配置：
1、主机：1台。
2、背包电池：2组。
3、电池充电器：1个。
4、移动吊架：1台。
5、绑带、延长带：1套。
6、软垫：1套。
三、售后服务承诺：
★1、整机及配件质保期：≥5年；
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。





第4包品目4-5步行训练系统
数量1台，技术参数如下
一、技术参数：
1、全彩显示屏≥10英寸，分辨率≥1024x600，可180度可旋转。
2、训练模式：
2.1、主动模式：手动调节模式、固定模式一、固定模式二、固定模式三、使用者自定义模式；
▲2.2、被动模式：依据设定的时间、距离、最大速度、步数、步距、红外光位置等进行训练。
▲3、跑带锁定设计：通电状态下，机器暂停时具有跑带锁定功能。
4、气动扶手调节：握持扶手可调高度范围67-93cm，允许误差≤±2cm。
5、训练时间范围：1-99min可调，调节分度1min，定时误差≤设定值的士1%，最大≤±1min。
6、训练速度：正转0.2-8km/h，反转0.2-2km/h，允许误差≤±5%。
7、具有速度控制功能，均匀性误差≤1m/s。
8、红外光启动感应：被动训练模式下，通过红外感应可记录每次患者训练过程的步数与步距。
9、被动模式下步距与红外光线位置：
▲9.1步距：5-30cm，相邻两档间隔5cm，允许误差≤±3cm；
▲9.2红外光线位置：分档，相邻两档间隔5cm，允许误差≤±3cm。
10、语言模式：简体中文、繁体中文、英语、日语。可通过显示面板进行设置。
11、急停装置：两个安全急停开关分别设计在左右两边和安全插销。
12、软件功能：
12.1能录入患者信息及贮存患者训练治疗信息；
12.2能显示患者代码、平均速度、最大速度、步数、步距、训练时间、训练日期信息；
12.3显示装置：能显示当前的训练模式、训练速度、训练时间等；具有参数调节、数据查看等功能。
13、提供安全坐凳。
14、具备前胸支撑微减重装置。
15、倒走功能：主动模式下跑带选择反转，即倒走功能。
16、跑步面积：≥50x125cm。
17、尺寸：≤175x100x145cm。
18、设备最大静荷载：≥150kg。
19、安全防护装置最大静荷载：≥150kg。
20、噪声：≤60dB（A），在1米距离处。
21、电源：AC220V，50H，输入功率≤300VA。
22、净重：≤130KG。
★二、主要配置：
1、主机1台。
2、机头1台。
3、扶手2个。
4、安全防护装置1套。
5、电源线1根。
6、使用说明书1份。
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年；
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。


第4包品目4-6下肢康复运动器
数量1台，技术参数如下
1、 技术参数：
1、屏幕显示：电脑控制系统，触控屏≥15英寸，分辨率≥1920x1080。
2、通过患者身份证信息自动获取运动处方信息。
3、控制系统：电磁阻力控制系统。
4、高端后置椭圆轨迹设计，平衡调节脚，移动轮，水杯，储物盒分置设计。
5、功能显示：速度、运动时间、功率、心率、血氧饱和度、呼吸率、心电图、血压。
▲6、运动训练恒功率控制；病人的运动功率超过目标设定功率，阻力能自动调低，病人的运动功率低于目标功率，阻力会自动增加。
7、训练模式：
▲7.1、自定义处方模式：支持个人数据锻炼，目标输入，设定靶心率、目标功率、安全心率等参数进行运动训练；
▲7.2、处方模式：采用物联网技术，与康复路径管理系统医护工作站连接，获得医护人员远程设定的处方，训练过程全程生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，自动生成报告，并打印输出。
8、生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测屏显示。
9、支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能，支持自定义安全范围值，具备异常数据提醒，弹窗提示。
10、运动处方执行进度实时显示。
11、设备功率可在仪器屏幕端手动设置。
12、训练中止可实现报告记录，提交报告生成数据存储。
13、最大载重：≥150kg。
14、阻力调节：分级阻力调整。
15、可调坡度范围：≥17.5度。
▲16、监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测。监测设备具备医疗器械注册证。
17、血氧饱和度：测量原理：光学测量法，测量范围：42-100%；分辨率：1%，精度：血氧饱和度在81-100%范围内，测量误差≤±2%；在70-80%范围内，测量误差≤±4%。
18、血压测量范围：0-260mmHg，准确度：±3mmHg；测量可重复性：≤5mmHg ；分辨率：1mmHg。
19、心电图心率：脉率范围：30-250次/分钟；准确度：≤±2次/分钟；导联模式：5导联（LA (L), LL (F), V(C), RL(N), RA (R))；增益选择：x0.5、x1、x2。
★二、主要配置：
1、智能物联网椭圆机1套。
2、便携式多参数健康检查仪1套。
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年；
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。





第4包品目4-7手功能被动训练设备
数量2台，技术参数如下：
1、 技术参数：
1、主机输出压力范围：负压-90～-60kPa，正压100-130kPa。
2、内置气压传感器，压力监测值≥130kPa，主机压力过载触发溢流阀排气。
3、主机工作时噪声：≤50dB（A）。
4、手套为气动驱动，气动手套可实现1s快速插拔。
5、手套四指活动范围：大拇指0-180°、小拇指0-280°。
6、手套通过疲劳测试，最大负载下连续全范围屈伸工作≥10万次。
7、手套虎口及腕部采用魔术贴设计，魔术贴最大粘合≥30N。
8、主机液晶触摸屏尺寸≥8英寸，屏幕亮度分档可调，可拓展外接大屏显示，机身并配有实体按键。
9、配置气电联合组件，由充电底座和气电联合从机组成，气电联合从机2个，充电底座可供2个从机同时充电。
10、气电联合从机为可穿戴式无线设计，尺寸≤55×50×15mm，电极采用磁吸式。
11、气电联合从机内置蓄电池，满电续航≥3小时。
12、主机与气电联合从机无线连接。
13、气电联合从机上具有物理按钮，可进行分档强度调节。
14、助力训练模式：气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作，具有屈伸、屈曲和伸展助力训练方式，意图检测灵敏度可调节。
15、气电联合训练模式：气压驱动联合神经肌肉电刺激同步协同工作，帮助手指伸展和腕背伸运动，做到腕手一体化治疗。
16、手控训练模式：配置手控开关，主动触发患侧手功能动作，完成早期任务导向训练。
17、具有防痉挛模式，可以通过设置防痉挛开启或关闭。
★二、主要配置（单台）：
1、主机（含康复训练软件）1台。
2、分指手套M码1双。
3、集团手套M码1双。
4、数据手套1双。
5、手控开关1只。
6、电源适配器1个。
7、气电联合组件1套。	
8、说明书1本。
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年；
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。




第4包品目4-8多功能治疗床
数量2台，技术参数如下：
1、 技术参数：
1、产品尺寸：195x66x45-95.5cm。
2、净重：≤80kg。
3、框架材质：铁框架，表面喷塑。
4、承重：≥250kg。
5、电源：AC220V，50Hz。
6、升降高度范围：45-95.5cm。
7、调节时间：≤30秒。
8、第一段长度43cm可调节角度：-55-45度。
9、第二段长度：54cm。
10、第三段长度：93cm 可调节角度0-75度。
11、头部气杆控制角度的调整。
12、床面海绵：密度36，厚度≥5cm。
13、床面：采用医用阻燃标准PVC皮革，耐磨≥15万次。（提供对应的证明文件）
14、透气孔加孔塞设计。
15、伸缩脚轮设计，床身可移动。
16、电机动力：≥6000N。
▲17、360度环形碰触式升降调节开关。
18、专业7.5cm直径医用承压轮。
▲19、四调节螺杆设计。
20、全覆盖式金属底座。
▲21、使用期限：≥10年。
★二、主要配置（单台）：
1、电动推杆1台。	
2、气弹簧3支。	
3、医用承压轮4只。	
4、控制器1套。	
5.床体1套
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年；
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。



第4包品目4-9平衡测试训练系统
数量2台，技术参数如下：
一、技术参数：
1、产品配备一体机，可进行游戏训练。 
▲2、训练架采用双轴设计。 
▲3、训练架竖直方向摆动角度分档可调，实现静态与动态平衡训练。 
▲4、训练架摆动阻力分档可调，实现动态平衡进阶训练。
5、训练架垂直方向高度采用气弹簧调节方式，调节范围0-33cm，误差≤±10%。 
6、训练架承载能力：脚踏板承重≥2000N；腰部固定带的承重≥1000 N。 
7、训练架左右两侧的髋部支持垫距离以及腰部固定带的长度可调。
8、训练架膝部支持垫的高度可调。
▲9、训练架脚部固定装置使用弹簧开关设计，一踢即可开关。
10、训练架左右两侧的髋部支持垫及腹部缓冲垫采用软硬适中的材料。
二、软件功能：
1、具备蓝牙连接功能。 
2、具备评估、游戏训练、病例管理等功能。 
3、可对患者的平衡能力进行评估，并根据评估结果推荐适宜的平衡训练角度，制定合适的训练计划。 
4、具有多种游戏类型可选，每种游戏类型可根据患者平衡能力选择适当的难度。 
5、可对游戏中的距离、大小、数量、移动速度等数据进行设置。 
6、可创建病人信息、进行训练设置、保存及查看训练记录。 
★三、主要配置（单台）：
1、主机站立支具1台。
2、平衡功能评估及训练系统1套。
3、传感器（含电池）1套。
4、绑带3套。
5、残疾人轮椅体重仪1套。
四、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年。
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。



第4包品目4-10多关节等速训练与测试系统
数量1台，技术参数如下：
一、主要功能及用途：
1、对人体主要关节进行肌力测试、评估及训练。
2、为不同阶段、不同疾病患者的提供持续被动、等长、等速、等张、向心、离心、本体感觉、渐进持续被动、弹性阻力、游戏的训练或评估的方法。
3、具有视觉生物反馈力量训练功能。
4、用于神经损伤康复、骨科康复、运动损伤康复。
二、技术参数：
1、训练测试模式：
1.1、等速：向心/向心、向心/离心、离心/向心、离心/离心、向心/被动、被动/向心、离心/被动、被动/离心；持续被动；
1.2、渐进持续被动：速度渐进、范围渐进；
1.3、等长模式：向心/离心、离心/向心；
1.4、等张模式：向心/向心、向心/离心、离心/向心；
1.5、本体感觉：角度测试、速度测试；
1.6、弹性阻力模式；
1.7、游戏模式：≥20种运动模式；
1.8、离心收缩方式：具有普通模式和反应模式。
2、软件系统：配置0重力功能及重力校正功能，能够去除重力影响。
3、可进行评估和训练：
3.1、上肢训练动作（10种）：
3.2、肩关节：伸展/屈曲；
3.3、肩关节：内旋/外旋（外展90°位）；
3.4、肩关节：外展/内收；
3.5、肩关节：水平外展/内收；
3.6、肩关节：PNF D1；
3.7、肩关节：PNF D2；
3.8、肘关节：伸展/屈曲；
3.9、腕关节：伸展/屈曲；
3.10、腕关节：桡偏/尺偏；
3.11、前臂：旋前/旋后；
3.12、下肢训练动作（7种）；
3.13、髋关节：屈曲/伸展；
3.14、髋关节：外展/内收；
3.15、髋关节：内旋/外旋；
3.16、膝关节：伸展/屈曲（坐位）；
3.17、膝关节：伸展/屈曲（俯卧位）；
3.18、踝关节：跖屈/背屈（仰卧位）；
3.19、踝关节：跖屈/背屈（俯卧位）；
3.20、其他训练动作（5种）；
3.21、双侧闭链练习；
3.22、单侧闭链练习；
3.23、躯干练习；
3.24、单侧运动-正面位；
3.25、单侧运动-矢状面。
▲4、动力头力矩设置范围≥0-250Nm，角速度调节范围≥0.05-360°/s。
▲5、动力头转轴可旋转角度≥360°。
▲6、可对动力头高度进行电动升降调节，可操控动力头转轴进行顺时针和逆时针转动，可进行动力头转轴的锁定和解锁。
7、可显示当前运动状态，当前活动范围，当前活动范围限制等。
▲8、动力头整机具有移动及固定两种模式。配置电动支撑架和万向轮，可电动、一键控制以切换两种模式。
9、计算机操作平台：由平板电脑和可调支架组成。
10、系统为治疗师和患者各配置一个急停按钮，确保在测试评估和训练时，患者出现紧急情况时能够第一时间停止动力头的运转。
▲11、系统软件具有智能痉挛检测功能和痉挛保护功能。痉挛保护激活时伴有声音提示信号；若反转后再次监测到痉挛发生，重新激活痉挛保护。
12、在测试评估和训练准备阶段能设置个性化关节运动范围，自动进行限位保护。限位确定之后，系统会自动给出限位的具体位置。
13、系统具有开机自检功能。
14、配置患者数据库管理功能：能够对患者数据库进行新建、修改、删除等操作，可通过语音识别系统找到对应的患者。
15、具有测试、训练方案编辑功能：能够进行动作模式、运动模式、速度、阻力矩、组数、次数、离心力矩阈值及限制等参数进行编辑。
16、配置关节活动范围设置模块：能够对患者肢体的解剖零度位、关节活动范围进行设置，并能够有系统自动存储记忆活动范围，并在以后的测试训练中，使用与第一次相同的活动范围。具有活动度复制功能，能够在进行一侧关节测试训练之后，将当前运动范围自动应用到另一侧关节。
17、系统能够实时反馈患者当前的测试训练状态：包括力矩曲线、力矩、次数等信息。
18、报告系统：
18.1、内置报告模板：简略报告力矩vs位置、简略报告力矩vs时间、详细报告力矩vs位置、详细报告力矩vs时间、平均力矩vs位置、多曲线重叠报告、肌力图像分析、图形汇总报告、组间峰力矩对比报告、组内峰力矩对比报告、组内报告力矩vs位置、组内报告力矩vs时间、IsoMap报告；
18.2、报告中能够体现详细的报告数据；
18.3、可在系统中为报告添加评估结果和康复意见；
18.4、可对报告进行打印及导出操作；
18.5具有肌力图像分析功能。
19、具有在线升级功能，能够随时检查软件系统是否为最新版本，并可进行在线更新操作。
▲20、配置≥5款情景互动游戏。
21、配置可调节座椅，可配合动力头主机共同使用。
22、标配关节配件及其他配件，包括：
22.1、膝关节/髋关节配件；
22.2、踝关节配件；
22.3、肩关节配件；
22.4、肘/肩关节配；件
22.5、腕关节配件；
22.6、前臂配件；
22.7、肘关节固定垫；
22.8、方向盘配件；
22.9、对侧肢体固定配件；
22.10、脚踏；
22.11、大腿/前臂固定配件；
22.12、大腿固定垫；
22.13、前臂固定垫；
22.14、激光定位器；
22.15、神经康复训练用手套。
23、全系统电源：AC220V，50Hz，功率≤800W。
24、工作站：
24.1、操作显示：≥13英寸笔记本电脑。
24.2、处理器：不低于12代i5。
24.3、内存：≥16G。
24.4、硬盘：≥ 500G。
24.5、外设：键鼠、打印机。
★三、主要配置：
1、动力头1个。
2、座椅1张。
3、工作站1套。
4、工作站支架	1个。
5、关节配件1套。
6、激光定位器	1个。
7、动力头轴杆旋钮	1个。
8、机械限位器	2个。
9、动力头电源线1根。
10、校准用配重1块。
11、绑带1套。
12、手套1双。
13、说明书	1本。
三、售后服务：
★1、整机及配件质保期：≥5年；
★2、软件终身免费升级维护。系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；
3、质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。


2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK87]4.3投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK91]4.4投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
[bookmark: OLE_LINK90]4.5投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.6工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.7培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]无
