市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组第5包、第8包、第14包、第16包-招标公告

项目概况

市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组（一）的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台注册下载电子版招标文件，并于2026年10月15日08点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.招标编号/包号：0701-264106070800

2.项目名称：市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组（一）

3.项目预算金额：5932万元、项目最高限价（如有）： / 万元

4.采购需求：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 采购包分品目预算金额（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5-1 | X线电子计算机断层扫描装置（CT）2 | 3 | 5097 | 详见第五章《采购需求》 |
| 8 | 8-1 | 数字化医用X射线摄影系统（DR）1 | 2 | 300 | 详见第五章《采购需求》 |
| 14 | 14-1 | 移动式C型臂X线机2 | 1 | 190 | 详见第五章《采购需求》 |
|  | 14-2 | 大平板一体化C型臂X射线机 | 1 | 145 | 详见第五章《采购需求》 |
| 16 | 16-1 | 移动式C型臂X线机5 | 2 | 200 | 详见第五章《采购需求》 |

5.合同履行期限：详见《采购需求》

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，须提供书面声明和证明材料，其中：

投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；

投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

## 三、获取招标文件

1.时间：2026年9月24日至2026年10月9日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年10月15日08点00分（北京时间）。

地点：采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，无须投标人到达现场。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：鼓励节能、环保政策：

- 依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

- 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 支持本国产品政策：根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体落实情况详见招标文件。

- 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为 / 万元、当年安排数为 / 万元。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4.本项目资金情况:财政资金，资金已落实。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市医院管理中心

地    址：北京市通州区达济街6号院1号楼

联系方式：010-55532433

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010-81168492

3.项目联系方式

项目联系人：姚玮、强文晓、吴萍、韩峰

电      话：010-81168492、81168541

# 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5-1 | X线电子计算机断层扫描装置（CT）2 | 3 | 否 |
| 8 | 8-1 | 数字化医用X射线摄影系统（DR）1 | 2 | 否 |
| 14 | 14-1 | 移动式C型臂X线机2 | 1 | 否 |
|  | 14-2 | 大平板一体化C型臂X射线机 | 1 | 否 |
| 16 | 16-1 | 移动式C型臂X线机5 | 2 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

本次招标采购项目为市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：由中标人分别与各市属医院通过签订分合同确定。

2、交付地点：各市属医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

1、履约保证金：最高缴纳比例不超过合同金额的10%，项目验收结束后及时退还。

2、首付款支付：首付款支付比例不低于合同金额的30%;对于中小企业、民营企业，首付款支付比例不低于合同金额的50%。

3、采购资金支付：在收到发票后10个工作日内将资金支付到中标供应商账户。

4、其他内容详见第六章拟签订的合同文本。

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购项目为市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.2、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

★2.3、第4包至第18包：投标人和制造商具有有效期内的《辐射安全许可证》。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖投标人单位公章）。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第5包 品目5-1 X线电子计算机断层扫描装置（CT）2

| ★一、总体要求 |  | 1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. 响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。 |
|  |  | 3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。） |
|  |  | 4. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。 |
|  |  | 5. 整机（包括不限于球管、探测器以及所配置的第三方产品等）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。 |
|  |  | 6. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。 |
|  |  | 7. 按照各医院实际需求提供与响应产品相匹配的水冷机、高压注射器等。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。注：如第三方产品属于医疗器械还应提供有效期内的医疗器械注册证和生产厂家的医疗器械生产许可证（国产产品提供）。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖公章） |
| 1 | 探测器参数 |  |
| ★1.1 | 探测器排数 | 单源≥256排或双源≥2×96排或双层探测器≥128排 |
| 1.2 | 后准直器 | 具备 |
| 1.3 | 每排探测器物理单元数 | ≥650个 |
| 1.4 | 探测器Z轴单元最小物理尺寸 | ≤0.625 mm |
| ▲1.5 | 单圈最大扫描层数 | 512层或2x192层或2×256层 |
| 1.6 | 动态扫描范围 | ≥16 cm |
| 1.7 | 单心跳冠脉扫描最大成像层数 | ≥512层或2x192层 |
| 1.8 | 覆盖全心心肌灌注功能 | 具备 |
| 2 | 球管和高压发生器参数 |  |
| ★2.1 | 高压发生器输出总功率（非等效）（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟）） | ≥105kW |
| ▲2.2 | 最高输出管电流（非等效）（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟）） | ≥1000mA |
| 2.3 | 最低输出管电流（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟）） | ≤20mA |
| 2.4 | 管电压输出档位 | ≥4档 |
| 2.5 | 最高输出管电压（非等效） | ≥140kV |
| 2.7 | 球管阳极散热率 | ≥1500 kHU/min |
| 2.8 | 球管焦点个数 | ≥2个 |
| 2.9 | 最低输出管电压 | ≤80 kV |
| 2.10 | 球管阳极热容量（等效）（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟）） | ≥30MHU |
| 2.11 | 双能量成像扫描最大管电压 | ≥140kV |
| 2.12 | 最长连续曝光时间 | ≥60秒 |
| 3 | 扫描机架参数 |  |
| 3.1 | 机架孔径尺寸（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟）） | ≥78cm |
| 3.2 | 机架驱动方式 | 电磁直驱 |
| 3.3 | 滑环数据传输方式 | 非接触技术 |
| 3.4 | 床旁患者信息、扫描床位置的显示 | 具备 |
| #3.5 | 最快扫描速度（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟）） | ≤0.27s/圈 |
| 3.6 | 机架控制面板 | ≥2个 |
| 3.7 | 语音呼吸导航系统 | 具备 |
| 4 | 扫描床参数 |  |
| 4.1 | 螺旋扫描最大可扫描范围 | ≥1850 mm |
| 4.2 | 最大定位像可扫描长度 | ≥1850 mm |
| 4.3 | 扫描床最大水平移动速度 | ≥300 mm/s |
| 4.4 | 扫描床垂直升降最低位置 | ≤500 mm |
| 4.5 | 扫描床最大承重（投标人须提供技术白皮书或检测报告复印件，并加盖投标人和生产厂家单位公章；如提供的证明材料为技术白皮书投标人需单独出具承诺函，承诺技术白皮书的真实性（格式自拟）） | ≥225kg |
| 4.6 | 扫描床控制脚踏开关 | 具备 |
| 4.7 | 水平定位精度 | ≤±0.25 mm |
| 5 | 主控制台及重建计算机系统参数 |  |
| 5.1 | 主控台计算机CPU | ≥8核、主频：≥3.0GHz |
| 5.2 | 主控台计算机内存 | ≥64 GB |
| 5.3 | 主控台硬盘容量 | ≥3TB |
| 5.4 | 主控台图像存储量（512×512矩阵，非压缩图像） | ≥2×106幅 |
| 5.5 | 重建计算机CPU | ≥6核、主频：≥3.5GHz |
| 5.6 | 重建计算机内存 | ≥64 GB |
| 5.7 | 重建计算机硬盘容量 | ≥1024 GB |
| 5.8 | 显示器尺寸 | ≥19"LCD彩显，2台 |
| 5.9 | 显示器分辨率 | ≥1920×1024 |
| 5.10 | 具备USB外置硬盘接口 | 具备 |
| 5.11 | DICOM3.0接口，支持DICOM格式数据的传输、接收、打印、归档、查询。如有产生接口费用，由中标方支付 | 具备 |
| 6 | 扫描和重建参数 |  |
| 6.1 | 螺旋扫描最大螺距 | ≥1.5:1 |
| 6.2 | 门控和非门控融合扫描功能 | 具备 |
| 6.3 | 最薄扫描图像层厚 | ≤0.625 mm |
| 6.4 | 最大扫描FOV | ≥50 cm |
| 6.5 | 双能量（单套、双套、立体）扫描最大FOV | ≥50 cm |
| 6.6 | 最大图像重建矩阵 | ≥512×512 |
| 6.7 | 图像显示矩阵 | ≥1024×1024 |
| 6.8 | 图像重建速度 | ≥65 fps（512X512） |
| 6.9 | 散射伪影校正算法 | 具备 |
| 6.10 | 单能扫描去金属伪影算法 | 具备 |
| ▲6.11 | X-Y平面空间分辨率（MTF=0%） | ≥21 LP/cm |
| 6.12 | 低对比度分辨率 | ≤3 mm @0.3% |
| 6.13 | 轴扫切换至螺旋扫描的切换时间 | ≤3秒 |
| 7 | 心脏成像功能 |  |
| 7.1 | ECG实时监测 | 具备 |
| 7.2 | ECG自动毫安调控功能 | 具备 |
| 7.3 | 不受心率和心律限制的前门控轴扫技术 | 支持 |
| 7.4 | 房颤病人的单心动周期冠脉成像技术 | 支持 |
| 7.5 | 不受心率和心律限制的单心动周期一站式心脏解剖+心功能成像技术 | 支持 |
| 7.6 | 主控台心电图显示和保存功能 | 具备 |
| 7.7 | 通过冠脉运动容积分析进行最佳期相自动选择 | 支持 |
| 7.8 | 智能异常心率管理：自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描 | 支持 |
| 7.9 | 具备动态心肌灌注扫描和分析 | 支持 |
| 8 | 4D扫描及灌注扫描功能 |  |
| 8.1 | 覆盖全心心肌灌注功能 | 具备 |
| 8.2 | 全脑一站式功能成像，可以完成头颈部血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像 | 具备 |
| 8.3 | 脑卒中一站式联合扫描,一站式脑血管侧枝循环分析、全脑动态灌注扫描 | 具备 |
| #8.4 | 不动床轴扫灌注范围 | ≥5.76cm |
| 8.5 | 动态心肌灌注评估及TAVI术前规划 | 具备 |
| 9 | 能量成像 |  |
| 9.1 | 最快能量时间分辨率下的能谱成像扫描FOV | ≥50cm |
| 9.2 | 操作台上同时自动重建能谱图像 | 支持 |
| 9.3 | 操作台上重建能谱图像后直接发送能谱图像至PACS | 支持 |
| 9.4 | 原始数据空间能谱分析功能 | 具备 |
| 9.5 | 重建出单能量图像 | 支持 |
| 9.6 | 重建出能谱曲线 | 支持 |
| 9.7 | 重建出有效原子序数 | 支持 |
| 9.8 | 虚拟平扫技术 | 支持 |
| 9.9 | 双能量成像时的高能量KV数据 | 支持 |
| ★9.10 | 能谱成像方法 | 双源或双层探测器或高压瞬切（瞬切频率≥2000次/圈） |
| 10 | 能量成像分析平台 |  |
| 10.1 | 能量肌腱韧带成像 | 具备 |
| 10.2 | 能量结石分析功能 | 具备 |
| 10.3 | 能谱物质分离种类 | ≥10种 |
| 10.4 | 能谱物质拓展平台 | 具备 |
| 11 | 原厂图像后处理工作站及应用软件 |  |
| 11.1 | 原厂独立图像后处理工作站数量 | ≥1套 |
| 11.2 | 放射科信息管理系统自动连接功能 | 具备 |
| 11.3 | 图像三维分析系统 | 具备 |
| 11.4 | CT 4D灌注软件 | 具备 |
| 11.5 | 肺结节分析软件 | 具备 |
| 11.6 | 呼吸系统分析软件包 | 具备 |
| 11.7 | 一键去骨软件 | 具备 |
| 11.8 | 能谱分析平台 | 具备 |
| 11.9 | 全自动心脏分析软件 | 具备 |
| 11.10 | 全息仿生成像 | 具备 |
| 11.11 | 高分辨率实时渲染 | 支持 |
| 11.12 | 多体积渲染模型融合 | 支持 |
| 11.13 | 影像阈值独立调整 | 支持 |
| 11.14 | 3D打印输出平台 | 具备 |
| 11.15 | 多对象彩色导出功能 | 具备 |
| 11.16 | 全景齿科成像 | 支持 |
| 11.17 | 高级融合软件包 | 具备 |
| 11.18 | 高级肝脏分析软件包 | 具备 |
| 11.19 | 辐射剂量计算软件 | 具备 |
| 12 | 深度学习重建算法应用于能谱 | 具备 |
| 13 | 儿童低剂量扫描协议 | 具备 |

第8包 品目8-1 数字化医用X射线摄影系统（DR）1

| ★一、总体要求 |  | 1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. 响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。 |
|  |  | 3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。） |
|  |  | 4. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。 |
|  |  | 5. 整机（包括不限于球管、探测器以及所配置的第三方产品等）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。 |
|  |  | 6. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。 |
| 1 | 高压发生器 | 具备 |
| ★1.1 | 高压发生器功率 | ≥80kw |
| 1.2 | 管电压可调范围 | 40～150kV |
| ★1.3 | 最大输出电流 | ≥1000mA |
| 1.4 | 逆变频率 | ≥500kHz |
| 1.5 | 自动曝光控制 | 具备 |
| 2 | X线球管 | 双焦点，大焦点≤1.2mm，小焦点≤0.6mm |
| ★2.1 | 阳极热容量 | ≥400kHu |
| 3 | 球管支架 |  |
| 3.1 | 悬吊式球管支架 | 具备 |
| 3.2 | 可电动调节种类 | 可进行前、后、左、右、上、下移动 |
| 3.3 | 一键自动摆位 | 具备 |
| 3.4 | 垂直运动行程 | ≥1500 mm |
| 3.5 | 沿纵轴运动行程 | ≥2900 mm |
| 3.6 | 沿横轴运动行程 | ≥1400 mm |
| 3.7 | 管套可沿垂直轴旋转范围 | ≥±90° |
| 3.8 | 管套可沿水平轴旋转范围 | ≥±120° |
| 3.9 | 常用自动摆位数目 | ≥50种 |
| 4 | 胸片架平板探测器 | 具备 |
| 4.1 | 平板探测器种类 | 无线平板或固定平板 |
| ▲4.2 | 像素尺寸 | ≤100μm |
| 4.3 | A/D位数 | ≥16bits |
| 4.4 | 采集距阵 | ≥4000×4000 |
| 4.5 | 探测器成像区域尺寸 | ≥17×17英寸 |
| 4.6 | 在线充电功能 | 具备 |
| 4.7 | 空间分辨率 | ≥5LP/mm |
| 5 | 床探测器 | 具备 |
| 5.1 | 平板探测器种类 | 无线平板 |
| ▲5.2 | 像素尺寸 | ≤100μm |
| 5.3 | A/D位数 | ≥16 bits |
| 5.4 | 采集距阵 | ≥4000×4000 |
| 5.5 | 探测器成像区域尺寸 | ≥17×17英寸 |
| 5.6 | 在线充电功能 | 具备 |
| 5.7 | 空间分辨率 | ≥5LP/mm |
| 6 | 立式长板 |  |
| 6.1 | 像素尺寸 | ≤139μm |
| ★6.2 | 探测器成像区域尺寸 | ≥17×48英寸 |
| 7 | 近台操控系统 | 具备 |
| 7.1 | 彩色液晶触摸显示屏尺寸 | ≥10英寸 |
| 7.2 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 | 支持 |
| 7.3 | 可显示患者的详细登记信息、机架位置信息、摄影图像 | 支持 |
| 7.4 | 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、选择摄影部位、选择患者体型 | 支持 |
| 8 | 立式胸片架 | 具备 |
| 8.1 | 胸片架垂直运动行程 | 40～185cm |
| 8.2 | 平板探测器可绕水平轴旋转范围 | -20～90° |
| 8.3 | X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪 | 支持 |
| ★8.4 | X射线管处于倾斜位置时与探测器可自动同步跟踪 | 具备 |
| 8.5 | 可支持非中心自动跟踪功能 | 具备 |
| 8.6 | 可插拔滤线器 | 具备 |
| 8.7 | 电离室 | 具备 |
| 8.8 | 虚拟滤线栅功能 | 具备 |
| 9 | 摄影床 | 具备 |
| 9.1 | 可电动升降固定式摄影床；四向浮动床面板 | 具备 |
| 9.2 | 纵向移动范围 | ≥90cm |
| 9.3 | 横向移动范围 | ≥25cm |
| 9.4 | X射线管组件与探测器可自动水平跟随、斜位跟踪、升降跟踪 | 支持 |
| 9.5 | 可插拔滤线器 | 具备 |
| 9.6 | 电离室 | 具备 |
| 9.7 | 床面最大承重（投标人须提供注册证附页或检测报告复印件，并加盖投标人单位公章） | ≥250kg |
| 9.8 | 虚拟滤线栅功能 | 具备 |
| 10 | 限束器 | 具备 |
| 10.1 | 光源 | 具备 |
| 10.2 | 激光定位线或LED定位 | 具备 |
| 10.3 | 操作模式： | 手动和自动 |
| 10.4 | 照射可根据投照部位自动调整 | 支持 |
| 11 | 无线遥控器 | 具备 |
| 11.1 | 可控制探测器运动、X射线管组件运动、摄影床升降运动 | 支持 |
| 11.2 | 可控制临床常用拍摄位置自动转换 | 支持 |
| 11.3 | 可控制探测器和X射线管组件同步跟踪 | 支持 |
| 11.4 | 可控制限束器照射野的调整、射野灯点灯 | 支持 |
| 12 | 图像采集工作站 | 具备 |
| 12.1 | CPU | 四核同等或更高性能 |
| 12.2 | 内存 | ≥16G |
| 12.3 | 硬盘 | 1T |
| 12.4 | 显示器尺寸、分辨率、最大亮度 | 尺寸：≥19″、分辨率：≥1280×1024；最大亮度：≥700 cd/㎡ |
| 12.5 | 可在系统界面上进行曝光参数的调节、设置和显示 | 支持 |
| 12.6 | 病例查询、病例刷新、病例登记、检查和急诊、待检病例显示列表配置功能 | 具备 |
| 12.7 | 图像漫游及放大功能 | 具备 |
| 12.8 | 曝光参数记录和显示功能 | 具备 |
| 12.9 | 边缘增强功能 | 具备 |
| 12.10 | 窗宽窗位调节功能 | 具备 |
| 12.11 | 图象翻转及旋转功能 | 具备 |
| 12.12 | 图像正负像翻转功能 | 具备 |
| 12.13 | 图像标注功能 | 具备 |
| 12.14 | 图像LUT曲线调节 | 支持 |
| 12.15 | 辐射剂量的记录和显示功能 | 具备 |
| 13 | 特殊软件 | 具备 |
| 13.1 | 卧位全自动长骨拼接功能，需提供证明文件 | 具备 |
| 13.2 | 拼接架 | 具备 |
| 13.3 | 辐射剂量计算软件 | 具备 |
| 13.4 | 免费提供儿科后处理软件 | 具备 |

第14包 品目14-1 移动式C型臂X线机2

★一、总体要求

1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

2. 响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。）

4. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。

5. 整机（包括不限于球管、探测器和第三方设备）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

6. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

二、技术需求：

1、C 形臂机架：

1.1、C 形臂控制方式：电动控制和手动控制。

1.2、C 形臂可沿轨道电动滑动、电动轴向旋转、电动水平运动、电动垂直运动。

1.3、SID：≥1100mm

1.4、C臂轨道内滑转角度： ≥180°

1.5、轴向旋转运动范围：不少于±220°。

1.6、水平运动范围： ≥200mm。

1.7、垂直运动范围： ≥400mm。

1.8、C 臂开口尺寸：≥900mm。

1.9、C 臂弧深：≥750mm

1.10、单次完整三维采集时间≤30s

1.11左右摆角最大范围：≥±12°

2、高压发生器：

2.1、最大输出电功率：≥5kW

2.2、透视kV最大值：≥120kV。

2.3、数字点片最大mA：≥150mA；

2.4、连续透视最大mA值：≥100mA。

2.5、脉冲透视频率调节范围：1fps～30fps,

2.6、具备全自动曝光控制技术，可以全自动实时调整曝光参数。

3、X 射线管组件：

3.1、双焦点旋转阳极球管。

3.2、阳极热容量：≥200kHu。

▲3.3、X 射线管组件热容：≥1000kHU。

4、探测器：

4.1、平板探测器：像素尺寸≤154µm，位深：≥16bits。

4.2、采集矩阵：≥1.9K x 1.9K。

▲4.3、成像区域：≥30cm×30cm。

5、配备激光定位灯。

6、控制系统

6.1、彩色液晶触摸显示屏≥13 英寸，分辨率≥1920×1080。

6.2、具备 USB、DICOM 接口。

7、影像工作站：

  - 7.1、CPU：≥6核；主频≥4.6GHz；内存≥16GB；SSD≥128GB；HDD≥1TB。

  - 7.2、具备独立显卡。

7.3、液晶显示器≥26 英寸，分辨率≥2560×1400，最高亮度≥350cd/m2

8、软件功能：

8.1、中文操作界面。

8.2、图像重建和图像处理功能

8.2.1、单次完整三维轨道内运动角度：≥180°

▲8.2.2、具备DSA功能和 DSA路径图（Roadmap）功能

8.2.3、具备自动 LUT 图像处理技术。

8.2.4、具备去金属伪影功能。

8.2.5、具备 R/L 标记、文本注释功能。

8.2.6、可测量距离、角度。

8.2.7、具备图像旋转/翻转、平移/缩放、电子束光器等功能。

8.2.8、具备窗宽窗位调节、灰阶翻转、平滑锐化功能。

8.2.9、具备动态序列循环播放功能。

8.2.10、具备术中三维导航机器人连接接口，三维图像可自动发送到导航系统。

▲8.2.11、克氏针成像具备智能轨迹引导技术

8.2.12、长解剖结构成像具备图像自动拼接功能

8.3、患者管理：

8.3.1、具备 DICOM Worklist 功能，可从 HIS/RIS 导入患者信息；可手动输入患者信息。

8.3.2、可修改患者信息、查询患者、打印图像。

8.3.3、可通过 USB 接口和 DICOM 接口导入导出患者数据。

▲9、主机与工作站一体化设计。

10、脚闸：左右可分别控制透视、摄影。

第14包 品目14-2 大平板一体化C型臂X射线机

★一、总体要求

1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

2. 响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。

3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。）

4. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。

5. 整机（包括不限于球管、探测器和第三方设备）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

6. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。

二、技术需求

1、C 形臂机架：

1.1、C 形臂控制方式：电动控制和手动控制。

1.2、C 形臂可沿轨道电动滑动、电动轴向旋转、电动水平运动、电动垂直运动。

1.3、SID：≥1100mm

1.4、C臂轨道内滑转角度： ≥180°

1.5、轴向旋转运动范围：不少于±220°。

1.6、水平运动范围： ≥200mm。

1.7、垂直运动范围： ≥400mm。

1.8、C 臂开口尺寸：≥900mm。

1.9、C 臂弧深：≥750mm

▲1.10、单次完整三维采集时间≤30s

1.11左右摆角最大范围：≥±12°

2、高压发生器：

2.1、最大输出电功率：≥5kW

2.2、透视kV最大值：≥120kV。

2.3、数字点片最大mA：≥150mA；

2.4、连续透视最大mA值：≥100mA。

2.5、脉冲透视频率调节范围：1fps～30fps,

2.6、具备全自动曝光控制技术，可以全自动实时调整曝光参数。

3、X 射线管组件：

3.1、双焦点旋转阳极球管。

3.2、阳极热容量：≥200kHu。

▲3.3、X 射线管组件热容：≥1000kHU。

4、探测器：

4.1、平板探测器：像素尺寸≤154µm，位深：≥16bits。

4.2、采集矩阵：≥1.9K x 1.9K。

▲4.3、成像区域：≥30cm×30cm。

5、配备激光定位灯。

6、控制系统

6.1、彩色液晶触摸显示屏≥13 英寸，分辨率≥1920×1080。

6.2、具备 USB、DICOM 接口。

7、影像工作站：

  - 7.1、CPU：≥6核；主频≥4.6GHz；内存≥16GB；SSD≥128GB；HDD≥1TB。

  - 7.2、具备独立显卡。

7.3、液晶显示器≥26 英寸，分辨率≥2560×1400，最高亮度≥350cd/m2

8、软件功能：

8.1、中文操作界面。

8.2、图像重建和图像处理功能

8.2.1、单次完整三维轨道内运动角度：≥180°

8.2.2、具备自动 LUT 图像处理技术。

8.2.3、具备去金属伪影功能。

8.2.4、具备 R/L 标记、文本注释功能。

8.2.5、可测量距离、角度。

8.2.6、具备图像旋转/翻转、平移/缩放、电子束光器等功能。

8.2.7、具备窗宽窗位调节、灰阶翻转、平滑锐化功能。

8.2.8、具备动态序列循环播放功能。

▲8.2.9、具备术中三维导航机器人连接接口，三维图像可自动发送到导航系统。

8.3、患者管理：

8.3.1、具备 DICOM Worklist 功能，可从 HIS/RIS 导入患者信息；可手动输入患者信息。

8.3.2、可修改患者信息、查询患者、打印图像。

8.3.3、可通过 USB 接口和 DICOM 接口导入导出患者数据。

▲9、主机与工作站一体化设计。

10、脚闸：左右可分别控制透视、摄影。

第16包 品目16-1 移动式C型臂X线机5

| ★一、总体要求 | 1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。 |
| --- | --- |
|  | 2. 响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。 |
|  | 3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。） |
|  | 4. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。 |
|  | 5. 整机（包括不限于球管、探测器和第三方设备）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。 |
|  | 6. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。 |
| 二、 | 技术要求 |
| ▲1 | 最大输出功率≤20W |
| ★2 | 球管焦点≤0.035mm |
| 3 | 透视最大mA值≤0.2mA |
| ▲4 | 具备CMOS平板探测器 |
| ★5 | 平板探测器像素尺寸≤100μm |
| ▲6 | 监视器单屏尺寸≥27英寸 |
| 7 | 监视器最高分辨率≥3800×2100 |
| 8 | 监视器具备触控操作功能 |
| 9 | C臂源像距SID≤45cm |
| ▲10 | C臂开口≤40cm |
| 11 | C臂弧深≥45cm |
| 12 | C臂垂直升降行程≥80cm |
| ★13 | C平板探测器≤15cm×15cm |
| 14 | C臂采用碳纤维材质 |
| 15 | C臂摆位具备一键电子锁定功能 |
| 16 | 整机重量≤250KG |
| 17 | 图像存储≥100,000幅 |
| 18 | 具备透视图像存储回放功能 |
| 19 | C臂主机具备待机转运功能 |
| 20 | 电影采集存储时长≥60 |
| 21 | 透视最大KV值≥80kV |
| 22 | 透视最小KV值≥40kV |
| 23 | DQE≥70% |
| 24 | 探测器分辨率≥1500x1500 |
| 25 | 图像处理数据深度≥32bit |
| 26 | 监视器最大亮度≥600 CD/㎡ |
| 27 | 监视器俯仰角调节度≥±10° |
| 28 | 监视器旋转角度≥250° |
| 29 | 监视器水平最大视角≥150° |
| 30 | 手控及脚踏曝光开关 |
| 31 | 具备患者信息编辑功能 |
| 32 | C型臂、显示器和机座具备一体化设计 |
| 33 | 实时自动亮度对比度调整 |
| 34 | 图像360度旋转 |
| 35 | 具备DICOM功能 |

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

2.1.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

2.1.2、投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）。

2.2采购标的需满足的服务期限要求

2.2.1、质量保证期（保修期）及服务要求：本项目质量保证期（保修期）自设备（含第三方）验收合格之日起计算，详见各包技术参数。

2.2.2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

2.2.3、投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

2.2.4、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

2.2.5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。投标人应保证全年开机率达到95%（按一年365天计算），未达到该开机率将按设备停用时间的双倍时长对质保期进行顺延。

2.2.6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.2.7、投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

★2.2.8、第1、2、3、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18包承诺质量保证期（保修期）结束后的设备维保费用报价，其中设备（含所有零配件）出保后维保费用最高不超过合同6%。该报价应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

★2.2.8、第4包、第5包：承诺质量保证期（保修期）结束后的设备维保费用报价，其中设备（含所有零配件）出保后维保费用最高不超过合同7%。该报价应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、技术证明支持材料

4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

4.1.2、2.	投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号、“★”号、“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、供货及安装要求

4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.3、培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

4.4、验收标准：

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。

4.5、其他要求

无