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一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
为保证医院的日常工作顺利进行，减少设备故障率，缩短维修时间。首都医科大学附属北京友谊医院现对医院现有的光学相干断层成像仪、激光扫描检眼镜、脉动真空灭菌器、多舱清洗消毒机等设备购买管理和维护保养服务。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1.中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2.企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4.节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5.环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
6.采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。
 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
无
 三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购标的的数量
	包号
	品目号
	标的名称
	规格型号
	保修设备品牌
	维保服务期限（年）
	是否接受进口产品
	设备所在院区

	18
	18-1
	光学相干断层成像仪
	Spectral is oct
	德国海德堡
	3
	否
	通州

	
	18-2
	超声眼科专用诊断仪
	Compact TOUCH
	法国光太
	3
	否
	通州

	
	18-3
	激光扫描检眼镜
	P200DTx
	英国OPTOS
	3
	否
	西城

	
	18-4
	眼底血管造影系统
	Spectralis hra
	德国海德堡
	3
	否
	西城

	22
	22-1
	脉动真空灭菌器
	Getinge HS6620
	洁定
	3
	否
	通州

	
	22-2
	脉动真空灭菌器
	Getinge HS6620
	洁定
	3
	否
	通州

	
	22-3
	多舱清洗消毒机
	Getinge CM320
	洁定
	3
	否
	通州

	
	22-4
	单舱清洗消毒机
	Getinge S-8666
	洁定
	3
	否
	通州

	23
	23-1
	脉动真空灭菌器
	MAST-H-1500S-B-M
	新华
	3
	否
	西城

	
	23-2
	脉动真空灭菌器
	MAST-H-1500S-B-M
	新华
	3
	否
	西城


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购项目（标的）交付的时间：本合同自约定日期起生效，合同期限详见采购标的的数量要求中的维保服务期限要求。
2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准
1.在线技术支持：投标人应指派资深工程师7*24小时接听维修热线，指导采购人工程师诊断和排除设备故障。投标人应在接到采购人维修电话10分钟内响应。
2.现场检修：投标人在接到采购人报修电话后，按采购人要求派遣工程师4小时内到达现场进行故障处理。如需更换备件，投标人应在24小时内完成原厂备件的更换服务。如需重新购买零配件，投标人应在设备购置清单中载明。工程师现场维修过程中需对更换的新旧零配件及配件系统编号进行现场拍照并记录，投标人按采购方要求每季度汇总并提供给采购方留档。投标人应随身携带相关维修工具和必要的零备件。如因投标人原因导致采购人无法正常工作，责任由投标人承担。
3.维修记录：工程师现场维修过程中需对更换的新旧零配件及新旧配件编号进行现场拍照、记录并可追溯，投标人按采购方要求每季度汇总并提供给采购方留档。
4.定期巡检与保养：投标人每年至少提供4次定期巡检和保养服务。包括但不限于设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件、协助备份图像等，定期向采购方提供书面维护保养报告。投标人应提前一周通知采购方保养时间，以便于采购方安排工作。
5.保障设备全年开机率≥95%，即每年停机≤18天（一年以365天计算）。若超出上述停机天数，每超出1天顺延2天保修日期。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.维保期限要求：详见采购标的的数量中维保期限要求
五、采购标的的验收标准
中标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。采购人将对中标人的服务质量进行考核评价。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
详见七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
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第18包  品目18-1 光学相干断层成像仪 品目18-2 超声眼科专用诊断仪          品目18-3激光扫描检眼镜   品目18-4眼底血管造影系统

1、维保服务包含的设备：光学相干断层成像仪 1 台（海德堡 Spectralis OCT）；超声眼科专用诊断仪 1台（法国光太 Compact Touch）。激光眼科诊断仪1台（Spectralis HRA）；激光扫描检眼镜1台（California FA）。
2、技术人员在接到报修后 2 小时内响应，48 小时内到达现场或提供解决方案，不可抗力因素除外。
3、普通维修1 天内解决；更换备件维修 3 天内解决；疑难问题 5 天内未解决提供备用机。
4、每年设备开机率不低于95%（以一年365 天计算），故障停机每增加一天，维保服务期相应延长 3天。
▲5、保证所更换的备件为原厂备件，且免费更换，满足设备运行要求，提供承诺函并加盖公章。
6、保修期内不收取其他任何服务费。
7、提供每年每台设备维护保养≥4次，并提供书面报告。
8、提供拆机、装机、调试服务。
9、每年至少提供一次新进人员使用操作培训。
10、提供 24 小时*365 天热线支持，提供免费服务电话。
▲11、具备设备生产厂商的授权认证，提供授权书。
12、具有国内的备件库，提供承诺函并加盖公章。
13、提供每年的设备维修及维护档案报告给到采购人。
▲14、激光眼科诊断仪 1 台（Spectralis OCT）每年提供一次原厂检测报告（Spectralis Datasheet and Installation Report）。眼科 A/B 型超声诊断仪 1 台（Compact Touch）每年提供一次原厂检测报告(COA)。激光眼科诊断仪（SpectralisHRA）每年提供一次原厂检测报告（Spectralis Datasheet and Installation Report），激光扫描检眼镜1台（CaliforniaFA）每年提供一次原厂检测报告(Route card) 。


第22包  品目22-1、22-2脉动真空灭菌器、品目22-3多舱清洗消毒机、品目22-4单舱清洗消毒机

▲1.维修工程师技术实力
维修工程师6名以上（含6名）且具有原设备厂家GETINGE（洁定）集团认证的工程师培训证明，在投标文件中提供维修工程师名单、原设备厂家培训证书复印件并加盖GETINGE（洁定）集团中国区公章。
2.开机率承诺
保证每台设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修。
3.保养服务
每年每台设备提供≥4次校准和保养服务，包括设备安全检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件等，每季度向采购人提供书面保养报告及整机质量评估报告。
4．响应时间
4.1响应时间：≤2小时，工程师到场时间：≤24小时内。
4.2更换配件到货安装时间如下：
4.2.1.国内库房常规配件：≤36小时；
4.2.2.国外库房：≤7天内到货。 
4.2.3.如遇全球缺货或特殊情况，双方协商供货周期					
5.备件仓储要求
在国内应具有零配件保税仓库，同时采购人所在地应有零备件仓库。
6．维保服务
6.1	维修及保养记录：保修期内，每次故障维修及保养时间，提供维修及保养记录并到设备科备案
6.2	提供的服务包括但不限于：定期维护保养服务、设备的安全检查、设备除尘保养、运行状态检查、保证备件的存储并优先提供备件的发货；
6.3	当所保设备出现故障时，拨打维修服务热线,公司需及时派工程师进行指导或赴现场维修。
7.零备件供应且符合以下要求
▲7.1所有更换的零部件必须为原厂零配件且有原设备厂家GETINGE（洁定）集团出具的零配件合法来源证明文件。
7.2	原厂的门封、气动阀、电磁阀、真空泵、循环泵、CPU板、继电器板、压力传感器、温度传感器等全部关键部件提供库存数量。
8．关于保养巡检
8.1灭菌器的保养；
8.2利用专业的ebro热分布仪，对灭菌器进行热分布性能测试1次/年；
8.3应用专业的标准温度计和风井对灭菌器设备上各温度传感器进行校准工作1次/年；
9．要求投标人能及时获取并提供全套设备生产厂家系统软硬件改版措施。
10．要求投标人免费提供生产厂商在维保服务合同期限内的设备软件的更新服务。



第23包  品目23-1、品目23-2  脉动真空灭菌器

	
1.设备出现故障，投标人自接到采购人报修后4小时内派维修工程师赶到现场，如有特殊情况，须提前与采购人进行沟通，得到采购人认可后方能改变到达现场时间，一般故障当日内修复，大的故障3日内修复（如需更换配件，以配件到达用户现场开始计时）。
2.每季度对每台设备进行≥1次维护保养，各类设备的维护保养内容见附录。
3.采购人设备损坏或有安全隐患的配件，投标人需及时告知采购人并及时更换。
4.灭菌器需定期更换的压力表、安全阀采购人检验完成后，投标人免费更换。
5.免费提供必要的程序及系统升级。
6.投标人承诺所有更换配件均为原厂配件。
7.保证每台设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修。
8.脉动真空灭菌器维护保养内容：
	[bookmark: _GoBack]编号
	维保项目及内容（可参照高温灭菌器维护保养指南进行）

	1
	检查机动门胶条（建议8个月/700次循环更换)/平移门胶条（建议1年/1000次循环更换)

	2
	对门传动系统进行加油（6个月）/平移门同步带（建议2年更换）

	3
	紧固内室挡气板螺丝/导轨螺丝/手动门胶条固定螺丝/蒸汽管路卡箍垫（1年更换）

	4
	紧固设备电源、真空泵、加热管、加水泵、交流接触器连接线、温度压力信号线

	5
	检查电源连接线和其它电器连接线有无破损

	6
	清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，压缩气过滤器排水

	7
	调正并紧固搬运车脚轮，检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅

	8
	真空泵及其管路、换热器、加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年）

	9
	清洁内室及内室过滤网、外装饰罩、消毒车、外搬运车

	10
	清洁真空泵消音器、疏水/抽空/回空单向阀

	11
	清洗门胶条，清洁门密封槽

	12
	清洁打印机热敏打印头，校验触摸屏

	13
	检查门是否水平，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效

	14
	检查进水管路是否漏水， 水压力（  ）Mpa(设备要求0.15-0.3Mpa）蒸发器水位是否正常

	15
	检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力（  ）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa）

	16
	压缩机排水，检查压缩气管路是否泄漏，进气压力（  ）Mpa(设备要求0.5-0.7Mpa）

	17
	手动反复开启电加热设备:查看交流接触器是否打火，夹层压力（   ）min升到0.21Mpa

	18
	运行保压程序，极限真空（  )Kpa(≤-90Kpa)，泄漏速率（  ）Pa/min（＜130Pa/min)

	19
	运行BD测试程序，检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，内室夹层安全阀手动开启两次，脉动时间（  ）分钟，升温时间（   ）分钟，程序运行时间（   ）分钟，灭菌阶段温度变化范围（     ），压力变化范围（     ）BD测试是否合格

	20
	检查程序运行参数是否正常




